## List1
OPIS PREDMETA NABAVE
SPECIFIKACIJA
Red. broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u kunama bez PDV-a | Ukupan iznos u kunama FCO KB Dubrava bez PDV-a
1. | Fotelja multifunkcijska sa min. 5 elektromotora i ojastučenim rukonaslonima | kom | 4
Minimalne tehničke karakteristike
3 djelna stolica s pomičnim osloncem za stopala
Ukupna širina:min.80 cm
Dim. madraca (D x Š): min. 210 x 60 cm
Debljina ojastučenja: min. 9 cm
Ojastučeni rukonasloni (D x Š): min. 58 x 13 cm sa mogućnošću regulacije u 5 točaka: podešavanje po visini, inklinacija, smjer i podešavanje prema širini torza, rotirajući uz leđni naslon za nesmetani ulaz pacijenata
Podešavanje visine: min. 56 cm do 75 cm
Dupli kotači promjera min. 10 cm
Podešavanje leđnog dijela: min.-5⁰ do 70⁰
Podešavanje sjednog dijela: min.0⁰ do 22⁰
Podešavanje nožnog dijela: min.-25⁰ do 0⁰
Podešavanje oslonca za stopala: min. 25 cm
Podešavanje iz sjedećeg u TR položaj: min.11⁰
Sigurna radna nosivost min. 220 kg
Voltaža:230 V/50-60 Hz, 110 V/50-60 Hz
Mogućnost postavljanja u položaj za sjedenje, relax položaj, položaj za ležanje, Trendelenburg i šok položaj
Centralna kočnica za blokiranje
Jastuk s mogućnošću micanja
Nosač stalaka i stalak za infuziju
Kontrola svih regulacija pomoću elektromotora ručnim upravljačem se inteligentnim funkcijama sa jasno označenim simbolima, magnetski ključ za zaključivanje upravljača
Ukupan iznos u kunama bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u kunama s PDV-om:
______________________________________
(Potpis ponuditelja)