## SPECIFIKACIJA
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | ___________________________________________
| 10000 Zagreb |  |  |  |  | PONUDITELJ
EKG uređaji
Red. broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| EKG uređaji | kom | 8
Minimalne tehničke karakteristike
1. | Osnovne karakteristike uređaja
1.1. | Kolor LCD ekran, najmanje veličine diagonale 8.0 inča (20,00 cm)
1.2. | Rezolucija ekrana minimalno 800x480 točaka
1.3. | Istovremeni prikaz podataka na ekranu uređaja najmanje: 12 EKG odvoda, informacije o pacijentu, postavke snimanja, način rada, broj otkucaja srca, QRS sinkronizacijska oznaka, poruke grešaka, odspojenost elektroda, smetnje, datum i vrijeme.
1.4. | Unos podataka o pacijentu preko tipkovnice uređaja: Ime i preizime, Ident. Br. (20 brojeva), Spol, Dob
1.5. | Radna lista
1.6. | Program interpretacije EKG snimka uključen u uređaju, zavisan o dobi i spolu pacijenata sa kategorizacijom u najmanje 200 nalaza i 5 kategorija. Za nedonoščad, djecu i odrasle.
1.7. | Program interpretacije mora moći prepoznati i Burgada-tip EKG uzorka
1.8. | Pregled EKG snimka i rezultata analize prije samog ispisa
1.9. | Direktan ispis EKG-a na priključenom dodatnom laserskom pisaču
1.10. | Ulazna impedanca najmanje 49 MOhm-a pri maksimalno 10Hz
1.11. | Ulaz zaštičen od defibrilacije
1.12. | CMRR najmanje 105 dB
1.13. | Unutarnji šum najviše 20uVp-p
1.14. | Rezolucija uzorkovanja najmanje 16000 uzoraka/sek/kanal
1.15. | EMG filter, odabir korisnika najmanje 25 ili 35 Hz
1.16. | Visoko nepropusni filter, odabir korisnika najmanje: 75, 100, 150 Hz
1.17. | Suspenzija pomaka osnovne linije EKG-a prema odabiru korisnika, najmanje: 0,1Hz (-20dB) ili 0,1Hz(-34dB)
1.18. | Vlastita test funkcija EKG-a. (Integrirani simulator idealnog pacijenta sa prikazom 12 kanalnog idealnog EKG-a i primjerom ventrikularnog otkucaja, isporučen u samom uređaju ili kao eksterni uređaj)
1.19. | Sučelje uređaja, najmanje: LAN, 2x USB i SD kartica i priključak vanjskog pisača
1.20. | Izlazni zapisi najmanje: DICOM, PDF
1.21. | Mogućnost priključivanja USB WiFi adaptera za potrebe bežičnog umrežavanja
1.22. | Dodatni priključci najmanje: ulaz za prijem 2 kanala i izlaz jednog EKG kanala
1.23. | Interna memorija za pohranu najmanje 400 snimaka EKG-a
1.24. | Mogućnost korištenja SD memorijske kartice i USB Memorije za pohranu EKG snimka
1.25. | Pohrana EKG zapisa na SD memorijsku karticu u PDF formatu
1.26. | Mrežni priključak: Glavno napajanje 110-240 V, 50/60 Hz i autonomno (punjiva baterija) za najmanje 180 min. kontinuirane uporabe sa spojenim pacijentom, prikazom EKG-a i kontinuiranim ispisom.
1.27. | Punjač baterije integriran u aparatu.
1.28. | Membranska QWERTY tipkovnica zaštićena od vlage radi lakše dezinfekcije
1.29. | Uređaj bez ventilatora za hlađenje, prirodno hlađenje uređaja
2. | Pisač i funkcije ispsisa
2.1. | Način rada: ručno ili automatski
2.2. | Visokorezolutni termički pisać najmanje rezolucije 200 dpi-a
2.3. | Ispis na papiru standardnih 12 odvoda
2.4. | Broj ispisa kanala na papiru podesiv prema želji korisnika, najmanje: 3, 3+ritam odvod, 6, 12
2.5. | Termo papir, blok, širine najmanje 210 mm
2.6. | Upotreba termo papira bez milimetarske matrice
2.7. | Automatski ispis milimetarske matrice na bijelom termo papiru
2.8. | Pojačanje ispisane EKG kirvulje na papiru najmanje: 5, 10 i 20 mm/mV.
2.9. | Odabir brzine ispisa EKG krivulje na papiru najmanje : 5, 10, 12.5, 25 i 50 mm/s
3. | Standardni pribor i potrošni materijal
3.1. | Uputstvo za rad na hrvatskom jeziku i uputstvo za servis na CD-u
3.2. | Priključni mrežni kabel tip-šuko dužine 2m
3.3. | 10-žilni pacijent kabel
3.4. | Elektrode za ektremitete (4x kvačice)
3.5. | Elektrode za prsa (6x pumpice)
3.6. | Kontakt krema za elektrode
3.7. | Termo pisaći papir – 1 blok
3.8. | Testna pločica pacijent kabela
4. | Ostalo
4.1. | Mogućnost naknadne nabavke programa za računalo
4.2. | Mogućnost naknadne nabavke kolica za smještaj EKG uređaja s četri antistatička kotača i dvije kočnice
4.3. | Mogućnost naknadne nabavke nosača ruke za pacijent kabel s utorom za smještaj kabela
4.4. | Mogućnost proširenja EKG uređaja sa programom za sintetiziranje 18 EKG snimaka iz klasičnog 12 odvodnog EKG zapisa sa grafičkim prikazom promjene ST spojnice
4.5. | Dodatno se mogu priključiti Barkod čitać i čitać magnetske kartice pacijenta
4.6. | Standard sigurnosti IEC60601-1 treća edicija:2012 Medicinska elektronička oprema
4.7. | Standard performanse IEC60601-2-25:2011 Medicinska oprema
4.8. | Osnovna edukacija upotrebe korisnika prilikom instalacije uključena u cijenu
4.9. | Jamstvo na uređaj najmanje 2 (dvije) godine
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: