## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | ___________________________________________
| 10000 Zagreb |  |  |  |  | PONUDITELJ
Dječji krevetići - 6 kom (Odjel za malformacije i deformitete Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta)
Red. broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1. | PEDIJATRIJSKI ELEKTROPODESIVI KREVETIĆ | kom | 3
1.1. | Krevetić pedijatrijski elektropodesive: visine, segmenta leđa, Trend i anti Trend nagiba
1.2. | Metalna konstrukcija zaštićena epoksi bojom otpornom na bakterije.
1.3. | Dvosekcijska ploha za ležanje izrađena od polimerne mase (ABS ili polipropilen) sa otvorima za prozračivanje dimenzije minimalno 1450 x 600 mm. Segmenti se mogu vaditi za potrebe čišćenja. Uzdignuti rubovi za prihvat madraca.
1.4. | Uklonjive stranice uzglavlja i uznožja sa mehanizmom za zaključavanje/otključavanje, transparentne
1.5. | Bočne ograde s okomitim prečkama izrađene od aluminij ili inoxa presvučene bojom visine minimalno 80 cm od ležne površine. Podešavanje bočnih ograda jednoručno.
1.6. | Maksimalni razmak između prečki 55 mm
1.7. | Elektropodesiva visina 750 mm ili niže do 950 mm ili više
1.8. | Elektropodesiv nagib leđa od minimalno 0-70°
1.9. | Elektropodesiv Trendelenburg/protuTrendelenburg minimalno -/+ 10°
1.10. | Sigurna radna nosivost minimalno 120 kg
1.11. | Centralni kontrolni panel smješten na okviru kreveta s vanjske strane sa funkcijama zaključavanja
1.12. | Kotači promjera minimalno 125 mm u sintretskom kućištu, centralni sustav kočenja
1.13. | Otvor za smještaj IV stalka
1.14. | Uključen IV stalak i noćno svjetlo
1.15. | Spuštanje leđnog dijela u položaj za hitnu reanimaciju mehanički - CPR obostrano
1.16. | Proizvod usklađen sa EU regulativom za medicinske proizvede te standardom za bolesničke postelje 60601-2-52
2. | PEDIJATRIJSKI MEHANIČKI KREVETIĆ | kom | 3
2.1. | Krevetić pedijatrijski mehanički podesive: visine, segmenta leđa, Trend i anti Trend nagiba
2.2. | Metalna konstrukcija zaštićena epoksi bojom otpornom na bakterije.
2.3. | Dvosekcijska ploha za ležanje izrađena od polimerne mase (ABS ili polipropilen) sa otvorima za prozračivanje dimenzije minimalno 1450 x 600 mm. Segmenti se mogu vaditi za potrebe čišćenja. Uzdignuti rubovi za prihvat madraca.
2.4. | Uklonjive stranice uzglavlja i uznožja sa mehanizmom za zaključavanje/otključavanje, transparentne
2.5. | Bočne ograde s okomitim prečkama izrađene od aluminij ili inoxa presvučene bojom visine minimalno 80 cm od ležne površine. Podešavanje bočnih ograda jednoručno.
2.6. | Maksimalni razmak između prečki 55 mm
2.7. | Mehanički podesiva visina 750 mm ili niže do 950 mm ili više
2.8. | Mehanički podesiv nagib leđa od minimalno 0-70°
2.9. | Mehanički postav u Trendelenburg/protuTrendelenburg minimalno -/+ 10°
2.10. | Sigurna radna nosivost minimalno 120 kg
2.11. | Centralni kontrolni panel smješten na okviru kreveta s vanjske strane sa funkcijama zaključavanja
2.12. | Kotači promjera minimalno 125 mm u sintretskom kućištu, centralni sustav kočenja
2.13. | Otvor za smještaj IV stativa
2.14. | Spuštanje leđnog dijela u položaj za hitnu reanimaciju mehanički - CPR obostrano
2.15. | Proizvod usklađen sa EU regulativom za medicinske proizvede te standardom za bolesničke postelje 60601-2-52
3. | MADRAC | kom | 6
3.1. | Madrac minimalne visine 10 cm usklađen sa dimenzijom kreveta. Jezgra od poliuretanske pjene minimalne gustoće 30 kg/m³. Presvlaka sa zatvaračem, periva, vatrootporna, bakteriostatska, dvostrukoelastična površina.
4. | Ostalo
4.1. | Jamstvo na uređaj najmanje 2 (dvije) godine
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: