## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | ___________________________________________
| 10000 Zagreb |  |  |  |  | PONUDITELJ
CT MONITOR injektor kontrasta (podna verzija)
Red. broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1. | CT MONITOR injektor kontrasta (podna verzija) | kom | 1
1.1. | Automatski CT injektor zatvorenog sustava (troglavi) koji radi pomoću kružne pumpe s tri glave
1.1.1. | Dvije pumpe za kontrast
1.1.2. | Jedna pumpa za fiziološku otopinu
1.2. | Injektor treba imati 5 detektora za mjehuriće zraka, što sprječava ulazak mjehurića zraka u krvotok bolesnika
1.2.1. | Tri detektora koji se nalaze kod cijevi za dostavljanje tekućina
1.2.2. | Jedan detektor kod kružne pumpe
1.2.3. | Jedan detektor kod linije za pacijente
1.3. | Standardne softverske funkcije
1.3.1. | Standardna softverska funkcija: "seamless" - dvostrano prebacivanje kada su identični kontrasti na glavama
1.3.2. | Standardna softverska funkcija: "same patient " - omogućava dodatne pretrage na istom bolesniku
1.3.3. | Standardna softverska funkcija: "start delay" - mogućnost vremenske odgode pokretanja injektora (do 999 sekundi)
1.3.4. | Standardna softverska funkcija: "stop watch" - mogućnost odobravanja vremena od početka davanja kontrastnog sredstva
1.3.5. | Standardna softverska funkcija: "elapsed time"- mogućnost odbrojavanja vremena od završetka davanja kontrastnog sredstva
1.4. | Injektor treba prihvaćati dvije boce spremnika za kontrast od maksimalno 2000 ml
1.5. | U glavama injektora trebaju biti integrirani grijači za kontraste koji održavaju temperaturu kontrastnog sredstva
1.6. | Kontrastno sredstvo se treba ubrizgavati direktno iz originalnih spremnika za kontrast brzinom protoka od 0.1 do 10.0 mL/s u povećanjima od 0.1 mL/s
1.7. | Potrebno je maksimalno 40 bolus faza po protokolu i mogućnost pohranjivanja do 99 različitih protokola
1.8. | Injektor treba imati mogućnost praćenja tlaka preko dva senzora
1.9. | Injektor treba imati mogućnost rada na baterije
1.10. | Injektor treba imati mogućnost spajanja sa upavljačkom pločom preko wifi veze
2. | Ostalo:
2.1. | Jamstvo najmanje 2 (dvije) godine
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:

## List1
1.1. | Automatski CT injektor zatvorenog sustava (troglavi) koji radi pomoću kružne pumpe s tri glave.
1.1.1. | Treba imati dvije pumpe za kontrast
1.1.2. | Treba imati jednu pumpu za fiziološku otopinu
1.2. | Injektor treba imati 5 detektora za mjehuriće zraka, što sprječava ulazak mjehurića zraka u krvotok bolesnika.
1.2.1. | Treba imati tri detektora koji se nalaze kod cijevi za dostavljanje tekućina
1.2.2. | Treba imati jedan detektor kod kružne pumpe
1.2.3. | Treba imati jedan detektor kod linije za pacijente
1.3. | Standardne softverske funkcije
1.3.1. | Standardna softverska funkcija: "seamless" - dvostrano prebacivanje kada su identični kontrasti na glavama za
1.3.2. | Standardna softverska funkcija: "same patient " - omogućava dodatne pretrage na istom bolesniku;
1.3.3. | Standardna softverska funkcija: "start delay" - mogućnost vremenske odgode pokretanja injektora (do 999 sekundi);
1.3.4. | Standardna softverska funkcija: "stop watch" - mogućnost odobravanja vremena od početka davanja kontrastnog sredstva;
1.3.5. | Standardna softverska funkcija: "elapsed time"- mogućnost odbrojavanja vremena od završetka davanja kontrastnog sredstva.
1.4. | Injektor treba prihvaćati dvije boce spremnika za kontrast od maksimalno 2000 ml.
1.5. | U glavama injektora trebaju biti integrirani grijači za kontraste koji održavaju temperaturu kontrastnog sredstva.
1.6. | Kontrastno sredstvo se treba ubrizgavati direktno iz originalnih spremnika za kontrast brzinom protoka od 0.1 do 10.0 mL/s u povećanjima od 0.1 mL/s.
1.7. | Potrebno je maksimalno 40 bolus faza po protokolu i mogućnost pohranjivanja do 99 različitih protokola.
1.8. | Injektor treba imati mogućnost praćenja tlaka preko dva senzora.
1.9. | Injektor treba imati mogućnost rada na baterije.
1.10. | Injektor treba imati mogućnost spajanja sa upavljačkom pločom preko wifi veze.