## Sheet1
Prilog 2. TROŠKOVNIK
________________________________
KB DUBRAVA | [7 empty] | Ponuditelj
Av. Gojka Šuška 6
10 000 Zagreb
Nabava infuzomata za Odjel onkologije i radioterapije
Red. br. | Naziv predmeta nabave | Jed. Mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | INFUZIJSKA VOLUMETRIJSKA PUMPA | kom | 13
1.1. | Vrsta jedinice: Volumetrijska infuzijska pumpa za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova, enteralnih / parenteralnih otopina i transfuziju krvi
1.2. | Raspon protoka: od minimalno 0.1ml/h do minimalno 1.200 ml/h
1.3. | Točnost doziranog protoka: +/-5%
1.4. | Doziranje bolusa na tri načina:
1.5. | Ručni bolus – doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka
1.6. | Doziranje bolusa s predodređenim volumenom bolusa
1.7. | Doziranje bolusa s izračunom mjere
1.8. | Programiranje doziranog volumena od 0,1 do maksimalno 9.999 ml
1.9. | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije od 00h 01min do maksimalno 99h 59min.
1.10. | Automatski izračun protoka (ml/h ) ovisno o dozi
1.11. | Izračun protoka ovisno o sljedećim parametrima: Koncentraciji ili količini lijeka u µg, mg, IU, mmol, ili mEq po ml, količini lijeka u ml( volumenu lijeka),težini bolesnika
1.12. | Prikaz podataka na ekranu pumpe u toku rada pumpe: brzina isporuke, status pumpe - vizualizacija protoka strelicama, profil terapije, stanje baterije, tlak u liniji/granična vrijednost tlaka u liniji, vrijeme do kraja terapije, volumen do kraja terapije, volumen doziran pacijentu
1.13. | Lista lijekova koja sadrži minimalno 1200 lijekova s mogućnošću grupiranja lijekova po kategorijama. Izrada liste lijekova pomoću softverskog programa
1.14. | Mod sekundarna infuzija, privremeno zaustavljanje primarne infuzije sa svrhom aplikacije sekundarne infuzije
1.15. | Mod automatsko povećanje brzine protoka infuzije do platoa ovisno o volumenu i vremenu primjene infuzije, održavanje primjene infuzije pri zadanoj brzini i u zadanom vremenu te automatsko snižavanje brzine protoka
1.16. | Mod sekvencijska infuzija - programiranje minimalno 12 infuzijskih sekvenci u jednom protokolu
1.17. | Isporuka enteralne hrane infuzijskim volumetrijskim pumpama
1.18. | Povijest posljednjih minimalno 1.000 unosa
1.19. | Prikazivanje stanja pumpe (alarma) preko minimalno 3 LED
1.20. | Vizualni i akustični predalarmi isteka volumena, isteka vremena, prazne baterije
1.21. | Vizualni i akustični alarmi isteka volumena, porasta tlaka iznad graničnog tlaka, kraja infuzije, prazne baterije, zrak u liniji
1.22. | Podešavanje graničnog tlaka u sistemu u razinama (granica minimalno 1 bar). Automatska redukcija bolus volumena u sistemu nakon okluzijskog alarma
1.23. | KVO (DVO) - uređaj može nastaviti infuziju unaprijed određenom brzinom za opciju "drži venu otvorenom"
1.24. | Detektor zraka u liniji – detektiranje volumena zraka u liniji (većih od 0,01 ml)
1.25. | Dva detektora tlaka (uzvodno i nizvodno)
1.26. | Zaključavanje podataka u pumpu
1.27. | Punjiva NiMH ili litij-ionska baterija
1.28. | Vrijeme rada baterija: minimalno 4 sata pri protoku od 100 ml/h
1.29. | Vrijeme punjenja baterija: do maksimalno 6 sati
1.30. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
1.31. | Povezivanje minimalno 3 infuzijske volumetrijske pumpe za potrebe transporta
1.32. | Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetnog zračenja (MRI) putem zasebnog kućišta
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: