## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | ___________________________________________
| 10000 Zagreb |  |  |  |  | PONUDITELJ
Uređaj za terapijsko doziranje dušičnog monoksida
Red. broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Uređaj za terapijsko doziranje dušičnog monoksida | kom | 1
1.1. | Neonatalna, pedijatrijska ili adultna primjena
1.2. | Za terapiju se koriste plinske boce za različitim koncentracijama NO, kompatibilan sa koncentracijama 225-1000 ppm
1.3. | Uređaj je dizajniran da bude povezan sa sistemom za invazivnu/neinvazivnu mehaničku ventilaciju ili aparatom za anesteziju pomoću sistema za jednokratnu upotrebu koji sadrži vanjski senzor protoka
1.4. | Na temelju protoka ventilatora, sustav automatski dozira smjesu u inhalacijskoj liniji
1.5. | Automatsko prebacivanje na drugu bocu u slučaju pada ulaznog tlaka
1.6. | Komunikacija sa respiratorima pomoću vanjskog senzora protoka
1.7. | Opseg doziranje 0 - 80 ppm
1.8. | Integrirani monitoring plinova uz pomoć odgovarajućih senzora za NO, NO2 i O2
1.9. | Praćenje kvalitete zraka u prostoriji uz pomoć zasebnih senzora za NO i NO2
1.10. | Za rad koristi vanjsko napajanje koje daje napon od 24 V DC, certificirano za medicinsku upotrebu
1.11. | Prikaz preostalog vremena terapije (u skladu s propisanom dozom NO)
1.12. | Upravljanje pomoću min. 10,1" LCD ekrana osjetljivog na dodir
1.13. | Preuzimanje svih događaja, alarma i izvješća o doziranju lijeka pomoću spajanja USB memorijskog štapića
1.14. | U slučaju greške i prekoračenja ograničenja koristi vizualne i zvučne signale
1.15. | Unutarnja baterija, autonomije min. 4 sata, kako bi se osigurao neprekidan rad uređaja u slučaju prekida vanjskog napajanja
1.16. | Maksimalna težina uređaja ispod 8 kg
1.17. | Preciznost doziranja koncentracije +/- 10 % ili 0,2 ppm
1.18. | 2 INOX regulatora kompatibilna sa bocama NO
1.19. | Mogućnost odvajanja uređaja od podvozja
1.20. | Podvozje sa košarom za smještaj 2 boce NO i 1 boce O2
1.21. | Način doziranja okidanjem ili kontunuirano
1.22. | U isporuku uključene dvije plinske boce s dušikovim oksidom NO u koncentraciji do 1000 ppm
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: