## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 | [5 empty] | ___________________________________________
| 10000 Zagreb | [5 empty] | PONUDITELJ
Elektrokirurška platforma
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | U kolonu upisati broj stranice ponude/referenca na katalog na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PREDMET NABAVE
1. | Elektrokirurška platforma | kom | 1
1.1. | Tehnologija praćenja osjetljivosti tkiva,automatsko podešavanje, kontola svih modova i efekata. Brzina mjerenje otpora tkiva minimalno 430.000 puta u sekundi
1.2. | LCD zaslon osjetljiv na dodir, minimalne veličine 6.5", maksimalne veličine 7.5'', podijeljen na četiri kvadranta, dva monopolarna i dva bipolarna od kojih jedan podržava instrumente za zavarivanje krvnih i limfnih žila promjera do i uključujući 7mm
1.3. | Priključak za jednokratne dvodjelne povratne elektrode s mogućnošću nadzora kvalitete kontakta između povratne elektrode i pacijentove kože. Povratne elektrode podijeljene prema dobi i težini pacijenta: - za nedonoščad (0,45 kg - 2,72 kg), djecu (2,72 kg - 13,6 kg) i odrasle ( >13,6 kg)
1.4. | Prilagođavanje alarma povratne elektrode svakom pacijentu, registriranje i praćenje otpora tokom operacije, varijabilni raspon granice alarma od 5-135 ohma, ili +40% od baznog otpora
1.5. | Najmanje 2 utičnice za monopolarne instrumente na prednjoj strani generatora i najmanje 2 utičnice za monopolarne nožne prekidače sa stražnje strane generatora
1.6. | Poseban mod, kombinacija monopolarne hemostaze i disekcije koja se postiže kontrolom iz sterilnog polja preko jednokratne elektrokirurške olovke sa klizaćem/potenciometrom i minimalno dva gumba na olovci, uz uporabu niže snage koja rezultira manjim nagorijevanjem, manjim termalnim širenjem i manjim iskrenjem nego u standardnom koagulacijskom modu
1.7. | Mogućnost korištenja jednokratnog laparoskopskog instrumenta za zavarivanje i razdvajanje, dužine 37 cm ili 44 cm, rotacija vrata 315°, Maryland čeljust, sa monopolarnom L-kukicom s mogućnošću uvlačenja
1.8. | Izbor između minimalno 12 različitih jednokratnih i/ili višekratnih instrumenta/elektroda za fuziju krvnih žila do i uključujući 7 mm promjera za otvorenu i laparaskopsku kirurgiju od kojih se jedna elektroda koristi u kombinaciji s višekratnim instrumentom zakrivljene čeljusti oblika peana
1.9. | Funkcija korištenja nožnog prekidača za aktiviranje monopolarnih instrumenata, 3 pedale kojima se kontroliraju funkcije reza, koagulacije i posebnog moda kombinacija monopolarne hemostaze i disekcije. Svakoj pedali je dodijeljena kontrola jedne funkcije
1.10. | Mogućnost spajanja dva bipolarna instrumenta istovremeno
1.11. | Autobipolar funkcija
1.12. | Automatska detekcija nepravilnosti u fuziji tkiva sa zvučnim i slikovnim upozorenjem te prikazanim mogućim rješenjima za uklanjanje nepravlnosti
1.13. | Automatsko osvjetljenje kontrolnog sučelja na zaslonu za priključeni instrument i automatsko dodatno osvjetljenje prilikom aktivacije instrumenta
1.14. | Mogućnost mijenjanja jačine struje tijekom aktivacije instrumenta
1.15. | Mogućnost pregleda zapisa podijeljen u tri skupine: zapis događaja, zapis greške i histogram greške
1.16. | Gumb za vraćanje zadnje korištenih postavki prije isključivanja
1.17. | Minimalno jedna utičnica za bipolarne instrumente na prednjoj strani generatora i minimalno jedna utičnica za bipolarni nožni prekidač na stražnjoj strani generatora
1.18. | Utičnice za Interlink kabel za EKG blokiranje i kontrolu odstranjivanja kirurškog dima
1.19. | Utičnica za mrežu na stražnjoj strani generatora, samo za servis
1.20. | WiFi antena na stražnjoj strani generatora, samo za servis
1.21. | Prilagodljivi domet snage u rasponu od 1 W do 300 W u monopolarnom načinu rada u modu Pure/Čisti rez
1.22. | Prilagodljivi raspon snage od 1 W do 120 W u monopoalrnom načinu rada za sve modove koagulacije
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: