## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | ___________________________________________
| 10000 Zagreb |  |  |  |  | PONUDITELJ
Fiberskop s dodatnom opremom
Red. broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Monitor dijagonale minimalno 7", ekran osjetljiv na dodir, rezolucije minimalno 1920 x 1200 pixela | kom | 1
1.1. | Minimalno dva ulaza za kameru
1.2. | Mogućnost korištenja dva izvora za prikaz slike u slici
1.3. | Načini rada: minimalno slika u slici i slika do slike
1.4. | Izbor između načina rada klikni za snimanje, automatskog snimanja ili programirano vrijeme snimanja
1.5. | Integriran mikrofon za dodavanje audio komentara videozapisima
1.6. | Tajmer za dokumentiranje vremena intubacije za potrebe obuke ili učenja
1.7. | Snimanje videa i slika u stvarnom vremenu na memorijsku karticu
1.8. | Reprodukcija snimljenih video zapisa i fotografija
1.9. | Za korištenje s videoendoskopima
1.10. | Otpornost na prodor tekućine, minimalno IP54
1.11. | Pogodan za dezinfekciju brisanjem
1.12. | Kućište otporno na udarce
1.13. | Punjiva baterija kapaciteta minimalno 7000 mAh
1.14. | Mrežno napajanje
2. | Glava kamere | kom | 1
2.1. | Minimalno HD rezolucije, 1280x960 piksela i format slike 4:3
2.2. | Jednočipna, s progresivnim skeniranjem
2.3. | S dva gumba
2.4. | Za korištenje s monitorom specifiranim u točci 1.
3. | Kolica/postolje | kom | 1
3.1. | Visina minimalno 130 cm, maksimalno 140 cm
3.2. | Mobilno, na minimalno 5 antistatičkih kotača
3.3. | Ruka/nosač monitora dužine minimalno 25 cm
4. | Baterijski LED izvor svijetla | kom | 2
4.1. | S finim navojem
4.2. | Boost način rada za privremeno povćeanje svjetline
4.3. | Vrijeme rada min. 120 min
5. | Intubacijski fiberskop sa sukcijskim ventilom | kom | 1
5.1. | Progib (gore/dolje): 140°/140°
5.2. | Smjer pogleda: 0°
5.3. | Kut pogleda: 90°
5.4. | Radna dužina: 65 cm
5.5. | Ukupna dužina: 98 cm
5.6. | Promjer radnog kanala: 1.2 mm
5.7. | Promjer distalnog vrha: 2.8 mm
5.8. | Za korištenje s glavom kamere specificarnom u točci 3. i baterijskim izvorom svijetla specifiranim u točci 4.
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: