## TROŠKOVNIK
Prilog 2. Troškovnik
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb | [7 empty] | _______________________________________
Ponuditelj
Operacijska svjetiljka sa satelitom, kamerom te izdvojenom rukom za monitor za OP dvoranu abdominalne kirurgije (sala 8)
Red.. Br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. Mjere | Količina | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | OPERACIJSKA SVJETILJKA SA SATELITOM I KAMEROM | kom | 1
1. | Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop i u prostoru iznad spuštenog stropa
2. | Smještaj svake rasvjetne glave na dvostrukoj zglobnoj ruci, minimalnog radijusa okretanja 160cm, s rotacijom > 360° u svakom zglobu ruke. Na zglobnoj ruci ugrađen dvostruki kardanski zglob s rotacijom minimalno 200° oko svake osi
3. | Dvije dentične rasvjetne glave s karakteristikama:
3.1. | LED izvor svjetla, minimalno 90 dioda u rasvjetnoj glavi
3.2. | Jačina osvjetljenja minimalno 160.000 luksa
3.3. | Podešavanje jačine osvjetljenja u minimalnom rasponu od 20.000 do 160.000 luksa
3.4. | Elektronsko podešavanje fokusa u minimalnom rasponu od 19 do 28 cm
3.5. | Promjena nijanse bijelog svjetla u minimalno 4 stupnja u rasponu od 3.800 do 5.600 K
3.6. | Prigušena rasvjeta pri endoskopskim operacijama, jačina osvjetljenja maksimalno 3.000 luksa
3.7. | Mod sinkronizacije jačine osvjetljenja i promjena nijanse bijelog svjetla između rasvjetnih glava
3.8. | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1 m, d10 minimalno 19 cm
3.9. | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1 m, d50 minimalno 12 cm
3.10. | Dubina osvjetljenja radnog područja (L1+L2 60%) minimalno 70 cm
3.11. | Indeks realnog prikaza boje Ra minimalno 95
3.12. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno u cilindru, minimalno 99%
3.13. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno s jednom maskom, minimalno 45%
3.14. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno s dvije maske, minimalno 45%
3.15. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno s jednom maskom i jednim cilindrom, minimalno 45%
3.16. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno s dvije maske i jednim cilindrom, minimalno 45%
3.17. | Sterilna ručica za pozicioniranje rasvjetne glave smještena u centru omogućuje slijedeća podešavanja:
3.17.1. | Podešavanje fokusa
3.17.2. | Podešavanje jačine osvjetljenja
3.18. | Ručica je izrađena iz jednog dijela, podešavanje fokusa i jačine osvjetljenja omogućeno i s kirurškim rukavicama
3.19. | Mogućnost korištenja sterilnih jednokratnih navlaka za središnju ručicu za pozicioniranje rasvjetne glave
3.20. | Upravljački panel smješten kraj rasvjetne glave s dodirnom tehnologijom omogućuje upravljanje bez pomicanja rasvjetne glave
3.21. | Dva hvatišta za nesterilno pozicioniranje postavljene na obodu rasvjetne glave
3.22. | Vijek trajanja LED svjetlećih dioda minimalno 60.000 sati
3.23. | Težina rasvjetne glave maksimalno 16 kg
3.24. | Promjer rasvjetne glave maksimalno 65 cm
3.25. | Kružni oblik kupole kompatibilan s laminarnim protokom i ravne plohe jednostavne za čišćenje
4. | Bežična Full HD kamera ugrađena unutar jedne rasvjetne glave, dislocirana od središnje sterilne ručice:
4.1. | Kamera sa širokokutnim objektivom i zumiranjem slike 10 x optičko te 12 x digitalno
4.2. | Automatski fokus
4.3. | Korisničko namještanje fokusa
4.4. | Automatsko prilagođavanje aktualnim postavkama osvjetljenja
4.5. | Kodirani prijenos bežičnog video signala
4.6. | Video prijemnik s HDMI izlazom
4.7. | Daljinski upravljač za kameru s montažom na standardnu šinu
4.7.1. | Ugrađene tipke za upravljanje kamerom:
4.7.1.1. | Ručno zumiranje
4.7.1.2. | Automatski fokus
4.7.1.3. | Zamrzavanje slike
4.7.1.4. | Automatska ekspozicija
4.7.1.5. | Ručna kontrola ekspozicije
4.8. | Infracrveni prijamnik za kontrolu kamere, ugrađen u spušteni strop operacijske dvorane
5. | Nosač monitora smješten na dvostrukoj zglobnoj ruci minimalnog radijusa okretanja 160 cm, s rotacijom > 300° i s podešavanjem visine
5.1. | Nosivost ruke: min. 30 kg
5.2. | Moguć prihvat monitora veličine 19-32'' sa standardnim adapterom 100 x 100
5.3. | Mjesto za prihvat transformatora monitora unutar zatvorenog kućišta (VxŠxD), maksimalno 35 x 18 x 8 cm
5.4. | Ugrađen HD-SDI kabel.
5.5. | Ručica za pozicioniranje pogodna za sterilizaciju
5.6. | Horizontalna rotacija monitora > 340°
5.7. | Ulazni kabeli i adapteri za priključak video kabela u monitor moraju biti zatvoreni poklopcem radi higijene
6. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog riješenja
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Stopa PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima sa PDV-om: