## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10 000 Zagreb
__________________________
Ponuditelj
Aparat za ultrazvučnu pilu za MFK dvorane
Red. Broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jed.mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj | Jedinična cijena u eurima bez PDV | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | PIEZO kirurška konzola
1.1. | PIEZO kirurška konzola koja koristi piezoelektričnu ultrazvučnu tehnologiju za generiranje mehaničkih mikro vibracija za rezanje mineraliziranih struktura
1.2. | Minimalno 2 piezo električna kanala za različite tipove snaga sa neovisnom elektronikom
1.3. | Dim. Max: 380 x 410 x 310 mm ( Š x D x V )
1.4. | Težina max. 11.7 kg
1.5. | Napajanje: 100-240 V, 50/60 Hz
1.6. | Snaga: max. 250 VA
1.7. | Osigurači: 5 x 20 mm, T 5AL, 250 V
1.8. | Radna frekvencija: automatsko skeniranje od 24 KHz do 36 KHz
1.9. | Postavke snage: podesivo na LCD zaslonu na dodir, min. 7 nivoa snage od 1 do 7. Minimalna i maksimalna snaga za svaki nastavak unaprijed podešena.
1.10. | Kapacitet peristaltičke pumpe: podesiv na zaslonu osjetljivom na dodir, min. 5 nivoa protoka od min. 4 ml/min do max. 81 ml/min
1.11. | Alarm ako nema nasadnika, kod prekida kabela ako nastavak nije ispravno zategnut ili je slomljen
1.12. | USB konektor za ispis podataka o korištenju te nadogradnju softwarea
1.13. | Tipka za rad na uređaju u slučaju oštećenja nožne pedale tijekom rada, omogućava nastavak rada
1.14. | Interaktivni, višejezični software koji se može nadograditi preko USB konektora
1.15. | Nastavci za osteotomiju min. debljina reza od 0.35 mm
1.16. | Minimalno 36 različita sterilna nastavka za osteotomiju, osteoplastiku, perforiranje i dijamantni nastavci
1.17. | Na dva radna kanala moguće je spojiti 2 nasadnika za medicinsku upotrebu s PIEZOELEKTRIČNOM TEHNOLOGIJOM koji se razlikuju po snazi generirane ultrazvučne vibracije koja osigurava odgovarajuću snagu za sve kirurške primjene medicinskih specijalnosti za koje je namijenjen.
1.18. | Nožna pedala IPX8, ON/OFF tipa sa kabelom duljine min. 2.80 m
1.19. | Sukladan regulativi IEC/EN 60601-1
2 | Kirurški nasadnici
2.1 | Medicinski nasadnik, CE sukladan (0051)
2.2. | Max. promjer: 19 mm
2.3. | Max. duljina: 160 mm ( od prednjeg dijela kabela)
2.4. | Duljina kabela: min. 3 m
2.5. | Težina: max. 108 g
2.6. | Metalni konus nehrđajući čelik AISI316, Plastični ručni dio: Polyphenylene Sulphone (PPSU), konektor nasadnika; nehrđajući čelik AISI303, silikonska zaštita konektora
2.7. | Radna snaga nasadnika:, max. 25 W
2.8. | Validirano ručno/ručno-automatizirano i automatsko čiščenje, mogućnost sterilizacije u parnom autoklavu
2.9. | Medicinski+ nasadnik, CE sukladan (0051)
2.10. | Max. promjer: 22 mm
2.11. | Max. duljina: 130 mm ( od prednjeg dijela kabela)
2.12. | Duljina kabela: min. 3 m
2.13. | Težina: max. 210 g
2.14. | Metalni konus nehrđajući čelik AISI316, Plastični ručni dio: Polyphenylene Sulphone (PPSU), konektor nasadnika; nehrđajući čelik AISI303, silikonska zaštita konektora
2.15. | Radna snaga nasadnika:, max. 75 W
2.16. | Validirano ručno/ručno-automatizirano i automatsko čiščenje, mogućnost sterilizacije u parnom autoklavu
2.17. | Ključevi za stezanje pribora, CE sukladnost (0051)
2.18. | Validirano ručno/ručno-automatizirano i automatsko čiščenje, mogućnost sterilizacije u parnom autoklavu
2.19. | Sito sa poklopcem za sterilizaciju pribora x 2 kom
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: