## SPEC
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10 000 Zagreb | [7 empty] | ________________________
Ponuditelj
Uređaj za autotransfuziju za Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. Stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) |  | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a
[6 empty] | Proizvođač-zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj |  | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | UREĐAJ ZA AUTOTRANSFUZIJU | kom | 1
1.1. | Električna klasifikacija
Klasa I, tip BF (usisna/antikoagulantna linija), obični, kontinuirani rad
1.2 | Napajanje
Napon: 220 V~ do 240 V~ Frekvencija: 50 Hz Monofazno; Struja: 10 VA do 425 VA Osigurači: 7 A / 250 V spori, 3AG, 200 A prekida
1.3. | Brzina, protok i tlak
Centrifuga: 0 okretaja u minuti do 10 000 okretaja u minuti (±5%) Pumpa: 0 mL/min do 1 000 mL/min (±5%) Vakuum: −10 mmHg do −370 mmHg ±(5% +8 mmHg)
1.4. | Senzor težine Samopokretanje: 800 mL ±200 mL
1.5. | Težina uređaja 50 Kg
1.6. | Temperatura
Radna: 15°C do 30°C Skladištenje (klinika): 15°C do 30°C Skladištenje (skladište): 15°C do 30°C Transport: -35°C do 60°C
1.7. | Vlažnost
Rad: 25% do 70% bez kondenzacije Skladištenje (klinika): 25% do 70% Skladištenje (skladište): 10% do 90% Transport: 10% do 90%
1.8. | Tlak
Rad: 80 kPa do 101 kPa Skladištenje (klinika): 80 kPa do 101 kPa Skladištenje (skladište): 80 kPa do 101 kPa Transport: 59,5 kPa do 106 kPa
1.9. | Montaža, spajanje i kontrola rada uređaja
1.10. | Obuka korisnika za rad na opremi
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a: | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a: | Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: