## specifikacija
Prilog 2. Troškovnik
Avenija Gojka Šuška 6 |  | _________________________________
10 000 Zagreb |  |  |  |  | Ponuditelj
Ručna gama sonda
Red. broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | In vivo brojački sustav za detekciju gama zračenja | kom | 1
Namjena: detekcija gama zračenja iz vanjskih izvora te iz radionuklida u tjelesnim organima i tkivima.
Minimalne tehničke karakteristike:
1.1. | Detektor sonde: poluvodički s mogućnošću rada na sobnoj temperaturi, npr. GAGG; područje energija detektora: 20-600 keV; rezolucije <15 keV; osjetljivost > 25000 cps/MBq; bočna zaštita min. 99.95% kod 140 keV (Tc-99 m), lokalna rezolucija < 17mm na 1 cm.
1.2. | Sonda opće namjene s kolimatorom od 45 stupnjeva: bežićna povezanost s upravljačkom jedinicom na udaljenosti do 10 m. Mogućnost rada u dvostrukom načinu (istovremeno sa dva različita izotopa). Mogućnost montaže dodatnog kolimatora (max. promjera 31 mm) za rad s izvorima zračenja visoke energije (131I - 365 keV; 18F - 511keV). Treba postojati mogućnost sterilizacije. Do 15 sati rada. Rad s izmjenjivim baterijama. Promjer detektora sonde max. 15 mm. Masa max 210 g.
1.3. | Upravljačka jedinica detektora: prijenosna (max. 5,5 kg bez sonde), neovisna o napajanju do 13 sati; bez potrebe za početnom kalibracijom; mogućnost detekcije različitih radionuklida (automatski odabir, ili ručno podešavane): 125I, 57Co, 99mTc, 177Lu, 111In, 131I, PET; mjerenje 125I i 99mTc istovremeno; pripremljena za korištenje ravne, zakrivljene sonde s mogućnošću više vrste kolimatora i midi sonde, bežične sonde, laparoskopske sonde i sonde za robote, s automatskim prepoznavanjem sonde; raspon energija 20 - 600 keV; mogućnost programiranja vrste i jačine zvukova detekcije radi lakšeg korištenja; 5,5" LCD zaslon s 5 velikih i lako čitljivih brojki i stupnim dijagramom za prikaz cps-ova s vremenom odziva <0.5 sekundi; prikaz najvišeg očitanja cps u zadnjih 30 sekucndi; mogućnost odabira vremena uzorkovanja od 1 ili 10 sekundi; mogućnost analognog izlaza na BNC konektor (za spajanje na osciloskop, ili spektrometar); mogućnost digitalnog izlaza preko USB konekcije; poluatomski test stabilnosti; bez održavanja.
1.4. | Cjelokupan sustav u kutiji za spremanje/transport na kotačima, otpornom na udarce i vodu (IP67). U pakovanju napajanje/punjač za kontrolnu jedinicu, dokumentacija, rezervni osigurači za kontrolnu jedinicu, nosač kalibracijskog izvora.
1.5. | Montaža i puštanje u rad; edukacija korisnika; jamstvo 2 godine. U slučaju kvara unutar jamstvenog roka, osigurati zamjenski uređaj. Mogućnost godišnjih servisa i kalibracija u tvornici nakon isteka osnovnog 2-godišnjeg jamstva, uz osiguranje zamjenskog uređaja, po cjeniku proizvođača.
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
|  |  |  | M.P. |  | _______________________________
(Potpis odgovorne osobe)