## specifikacija
Prilog 2. Troškovnik
Avenija Gojka Šuška 6 |  | _________________________________
10 000 Zagreb |  |  |  |  | Ponuditelj
Piezoelektrični kirurški uređaj - Zavod za oralnu kirurgiju
Red. broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | PIEZO kirurška konzola koja koristi piezoelektriču ultrazvučnu tehnologiju za generiranje mehaničkih mikro vibracija za rezanje mineraliziranih struktura | kom | 1
2 | Dim. Max: 300 x 250 x 95 mm ( Š x D x V )
3 | Težina max. 3.2 kg
4 | Napajanje: 100-240 V, 50/60 Hz
5 | Snaga: max. 120 VA
6 | Osigurači: 5 x 20 mm, T 2AL, 250 V
7 | Radna frekvencija: automatsko skeniranje od 24 KHz do 36 KHz
8 | Zaslon osjetljiv na dodir omogućava izbor između min. 3 moda rada, min. 7 nivoa jačine snage i min. 6 nivoa irgacije
9 | Dijagnostički sistem sa mogućnošću detekcije kvarova, obavijest preko specijalnih simbola na zaslonu na dodir
10 | Tipka za rad na uređaju u slučaju oštećenja nožne pedale tijekom rada, omogućava nastavak rada
11 | Postavke snage: podesivo na zaslonu na dodir, min. 7 nivoa snage od 1 do 7
12 | Mod rada: podesiv na zaslonu na dodir od 1 do 3
13 | Kapacitet peristaltičke pumpe: podesiv na zaslonu osjetljivom na dodir, min. 6 nivoa protoka od 1 - 6, od min. 8 ml/min do max. 65 ml/min
14 | Alarm u slučaju prekida kabela, ako nema nasadnika, ako nastavak nije ispravno zategnut ili je slomljen
15 | Nastavci za osteotomiju min. debljina reza 0.35 mm
16 | Izbor minimalno 32 različita nastavka za osteotomiju, osteoplastiku, perforiranje i dijamantni nastavci
17 | Nožna pedala IPX8
18 | Sukladan regulativi (EU) 2017/745
19 | Medicinski nasadnik, CE sukladan (0051)
20 | Max. promjer: 19 mm
21 | Max. duljina: 160 mm ( od prednjeg dijela kabela)
22 | Duljina kabela: min. 3 m
23 | Težina: max. 108 g
24 | Metalni konus nehrđajući čelik AISI316, Plastični ručni dio: Polyphenylene Sulphone (PPSU), konektor nasadnika; nehrđajući čelik AISI303, silikonska zaštita konektora
25 | Radna snaga nasadnika:, max. 25 W
26 | Validirano ručno/ručno-automatizirano i automatsko čiščenje, mogućnost sterilizacije u parnom autoklavu
27 | Ključ za stezanje pribora, CE sukladan (0051)
28 | Validirano ručno/ručno-automatizirano i automatsko čiščenje, mogućnost sterilizacije u parnom autoklavu
29 | Irigracijsko crijevo za jednokratnu upotrebu, sterilizirano ETO (ethylene oxide)
30 | Kanila (sa zaštitnom kapom) koja se spaja na irigacijsku vrećicu/kontejner: polyethylene (PE), acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polyvinyl cloride (PVC)
31 | Mini klipse PVC DEHP FREE u blister pakiranju
32 | Sito sa poklopcem za sterilizaciju pribora, dim. Min. 240 x 240 x 50 mm, izrađeno od AISI304 nehrđajućeg čelika, perforracija min. 4x4 mm na dnu kako bi se omogućio bolji prodor vode u fazama pranja, max. 2x2 mm na stranicama sita kako bi se spriječilo padanje šiljastih instrumenata, silikonski nosači fiksirani za dno sita osiguravaju visoku sigurnost i bolje manipuliranje instrumentima.
33 | Kontejner za sterilizaciju, dim. min. 285 x 280 x 150 mm
34 | Nastavak za osteotomiju, mikro pila, duljina nastavka min. 42,5 mm, operativna duljina min. 12 mm, operativna širina max. 3,3 - 4,4 mm, operativna debljina max. 0,35 mm x 1 kom
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
|  |  |  | M.P. |  | _______________________________
(Potpis odgovorne osobe)