## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [7 empty] | __________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Mobilni sustav za video endoskopiju
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. | Mobilni sustav za video endoskopiju sa integriranim LED izvorom svjetla i konektorom za video fleksiblini nazofaringoskop | kpl | 1
1.1. | Prijenosni uređaj za videoendoskopiju sa softverom za snimanje slika i videa
1.2. | Kućište od nehrđajučeg čelika, ekran osjetljiv na dodir (i kod nošenja rukavica) na zakretnom nosaču podesivog kuta min 45°
1.3. | Ekran na dodir rezolucije minimalno 1900x1200 piksela Full HD
1.4. | Svjetlina minimalno 400cd/m²; kontrast 700:1 ili bolje; LED pozadinsko osvjetljenje
1.5. | Prihvat za minimalno 2 dodatna ekrana i minimalno 2 kamere.
1.6. | Dimenzije kućišta maksimalno 315x220x50 mm (D/Š/V); dimenzije ekrana minimalno 15" (415x240 mm)
1.7. | Kamera rezolucije minimalno 1900×1200 piksela.
1.8. | Disk za pohranu podataka minimalno 500 GB SSD
1.9. | C-Mos čip koji omogučava maksimalan učinak kod slabog osvjetljenja i slabog osvjetljenja tona boje
1.10. | Upravljanje uređajem za snimanje i unos podataka pomoću ekrana osjetljivog na dodir ili pomoću tipkovnice i miša.
1.11. | Dodatno upravljanje uređajem za snimanje video zapisa i slika putem nožne pedale.
1.12. | Snimanje video zapisa i slika. Mogućnost fotografiranja tijekom snimanja video zapisa.
1.13. | Integrirani LED izvor svjetla, temperatura boje minimalno 4000 K, CRI minimalno 90%
1.14. | Konektor za spajanje nazofaringoskopa.
1.15. | Funkcija stroboskopije visoke rezolucije ( Full HD ) s LED izvorom svjetla. Uključuje mikrofon i zvučnik.
1.16. | Način rada: kontinuirano i stroboskopija
1.17. | Mogućnost prikaza video zapisa slika-po-slika, usporeni prikaz i ekstrakcija fotografije iz video zapisa
1.18. | Prikaz podataka pacijenta na fotografiji/video zapisu
1.19. | Mogućnost označavanja segmenata fotografija i pohrane s oznakama
Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda:
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: