## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [5 empty] | __________________________________
Av. Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | Ponuditelj
10000 Zagreb
Biomikroskop za potrebe oftalmologije
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Jedinica mjere | Količina | Proizvođač, ime i kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
| Biomikroskop za potrebe oftalmologije | KOM | 1
1 | Koraci povećanja: najmanje 5 koraka
2 | Maksimalno povećanje do 40x
3 | Stereo baza min. 22 mm
4 | Okulari 10x ili 12.5x
5 | Vidno polje: min. 40 mm
6 | Dioptrijski raspon okulara od min. +8 do -8 D
7 | Širina slike: min. 0-12 mm, konstantna
8 | Dužina slike: min. 1 do 12 mm konstantna ili u koracima od min. 0,2 do 12 mm
9 | Rotacija slike: min. +/- 90°
10 | Decentriranje procjepa: min. +/- 4°
11 | Okret projektora procjepa: min. 180°
12 | Vertikalna inklinacija: min. 0-20°, min. 5 koraka
13 | Filtri: plavi, zeleni (red free), sivi, crveni, difuzni
14 | LED
15 | Slobodna radna distanca: min. 87 mm
16 | Raspon hoda ploče: min. 30 mm u visinu, min. 110 mm u stranu, min. 90 mm u dubinu
17 | Mogućnost nadogradnje za kameru i softver
18 | Aplanacijski tonometar
19 | Štit od daha
20 | Električni stol
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: