## ANESTEZIJA
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet zajedničke javne nabave: Potrošni materijal, naprave i instrumenti za anesteziologiju i intenzivnu medicinu za zdravstvene ustanove u RH
Redni broj | Opis artikla | Jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Zainteresirani gospodarski subjekt koji može ponuditi proizvod | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 Setovi za enteralnu prehranu i drenaže
1 | Set za enteralnu pumpu s vrećicom za hranjenje | kom
2 | Applix Pump Set EasyBag, sistem za pumpu za enteralno hranjenje Applix Smart pump, kompatibilan s pripravcima za enteralnu prehranu u vrećicama | kom
3 | Applix Pump Set Bag, sistem s vrećicom za pumpu za enteralno hranjenje Applix Smart Pump | kom
4 | Gravitacijski set za enteralnu prehranu bez vrećice, s ENFit sistemom i nastavkom za aplikaciju lijekova | kom
5 | Mini spike-aspiracijska igla za nesmetano vađenje otopine iz boce | kom
6 | Kapica s Luer navojem za dezinfekciju i zaštitu beziglenih pripoja. Sadrži 70% izopropilni alkohol. Klinički dokazano dezinfekcija se postiže za 1 minutu, te traje do 7 dana. Učinkovita protiv šest vrsta mikroorganizma, smanjuje incidenciju infekcija kod venskih katetera. Sterilno pakirana, 10 komada na dispenzer traci, 25 traka u kutiji, 250 komada u kutiji | kom
7 | Kapica s Luer navojem za dezinfekciju i zaštitu beziglenih pripoja. Sadrži 70% izopropilni alkohol. Klinički dokazano dezinfekcija se postiže za 1 minutu, te traje do 7 dana. Učinkovita protiv šest vrsta mikroorganizma, smanjuje incidenciju infekcija kod venskih katetera. Sterilno pakirana, 270 komada u kutiji | kom
8 | Kapica s Luer navojem za dezinfekciju i zaštitu otvorenih ženskih luer priključaka. Sadrži 70% izopropilni alkohol. Klinički dokazano dezinfekcija se postiže za 1 minutu, te traje do 7 dana. Učinkovita protiv šest vrsta mikroorganizma, smanjuje incidenciju infekcija kod venskih katetera. Sterilno pakirana, 5 komada na dispenzer traci, 50 traka u kutiji, 250 komada u kutiji | kom
9 | Kapica s Luer navojem za dezinfekciju i zaštitu otvorenih ženskih luer priključaka. Sadrži 70% izopropilni alkohol. Klinički dokazano dezinfekcija se postiže za 1 minutu, te traje do 7 dana. Učinkovita protiv šest vrsta mikroorganizma, smanjuje incidenciju infekcija kod venskih katetera. Sterilno pakirana, 270 komada u kutiji | kom
10 | Kapica s Luer navojem za dezinfekciju i zaštitu otvorenih muških luer priključaka. Sadrži 70% izopropilni alkohol. Klinički dokazano dezinfekcija se postiže za 1 minutu, te traje do 7 dana. Učinkovita protiv šest vrsta mikroorganizma, smanjuje incidenciju infekcija kod venskih katetera. Sterilno pakirana, 5 komada na dispenzer traci, 40 traka u kutiji, 200 komada u kutiji | kom
11 | Štrcaljka FREKA | kom
12 | Gel ultrazvučni 5 litara prilagođen je PH vrijednostima od 5,5 do 6,0.Stabilan je na temperaturu i dugo zadržava vlagu apsorbirajući vlažnost i ima vrlo dobra svojstva vlaženja. Dermatološki ispitan, viskozan bez kapanja, sadrži dobra mrežna svojstva, bez mirisa i bezbojan, mikrobiološki savršen, niska dehidracija, najbolje vrijednosti spojke, nema štetnih utjecaja na kožu, odjeću, i uređaj i može se koristiti transvaginalno | kom
13 | Jednokratna rukavica impregnirana dermatološkim gelom pH 5.5 koja sadrži specijalnu plastičnu foliju s unutarnje strane rukavice koja štiti od nastanka ili prijenosa infekcija. Namjenjena za kupanje bolesnika,posebno u prostorima visokog rizika. Anatomski dizajnirana da ne ispada s ruke, bez gumice. Dimenzije 240mmx170mm. Pakiranje 20-25 komada | kom
14 | Antiseptička jednkratna spužvica, posebno zapakirna, namjenjena za preoperativno kupanje i dekolonizaciju kože bolesnika. Spužvica sadrži; spužvicu 100% poliuretanka pjena, klorheksidin diglukonat 4g, 2 propanol 3.9 g, limunnsku kiselinu 1.5 g i ekscipijens 100g. Dimenzije spužvice 100x100x25mm +/- 2,5 mm. Pakiranje 100-120 komada | kom
15 | Vlažna rukavica za kupanje, njegu i osvježavanje bolesnika. Spremna za uporabu, dermatološki testirana, antialergijska, ne sadrži parabene i lateks. Koristi se i za kupanje inkontinentnih bolesnika, nepokretnih i polupokretnih, bez uporabe vode, bez ispiranja, za primjenu i kod male djece i beba. Rukavica u sastavu sadrži ricinusovo ulje, pročišćenu vodu i propilen glikol. Rukavica mora imati sposobnost zagrijavanja u originalnom pakiranju 30 s na 800 W. Veličina rukavice 24x17cm. Pakiranje 12 komada | kom
16 | Jednokratni ne-invazivni senzor s tri elektrode za mjerenje hipnotičkog efekta i vjerojatnosti odgovora na škodljivi stimulans. Senzorni kompatibilni s monitorom koji imaju istovremeni prikaz svijesti i boli na istom ekranu | kom
17 | Set za autotransfuziju: 1.autotransfuzujski set (komora za pranje, vrećica volumena min. 1000 ml, vrećica za otpad volumena min. 10 l, hct komora). 2.spremnik (spremnik volumena min 3l za sakupljanja, filtriranje i pohranu krvi prije obrade, mikroagregatni filtri za uklanjanje mikroagregata i čestica tijekom prikuljanja krvi s veličinom pora 120 μm ili 40 μm, 3.usisna linija (dvostruka usisna linija za glatku aspiraciju i antikoagulaciju prikupljene krvi, adapter za smanjenje hemolize) | set
18 | Ustupanje uređaja na korištenje : Sustav za automatsku transfuziju: Brzina rotora centrifuge Minimalno u rasponu od: 1400-2350rpm/min Senzor hematokrita s uključenim mjerenjem ulaznog i izlaznog hematokrita Razina buke u stanju čekanja Maksimalna buka: 48dB Razina buke tijekom pranja Maksimalna buka: 55,6dB "Zaslon: Minimalno 10.4“ zaslon na dodir na potpuno pokretnoj ručki s mogućnosti okretanja u 360°" Podešenje visine uređaja u najmanje 5 razina Dostupno minimalno 3 programa pranja HCT koncentracija (%) gotovog proizvoda minimalno: 60% ±5% Potpuna eliminacija ne-emulzificirane masnoće Mjera hitnog pranja volumenom pakiranih crvenih krvnih stanica minimalno 100mL/min Dostupan hidrofobni bakterijski filtar Minimalno 2 IV pola – nosača za otopine | kom
"Moguće nadogradnje: Vakuumska pumpa minimalnog raspona: 0mmHg do -300mmHg Mogućnost dodavanja pisača za ispis rezultata Mogućnost dodavanja čitača barkodova Mogućnost nadogradnje sekvestracije plazme Mogućnost nadogradnje filtra za leukodepleciju Mogućnost Autostart funkcija radi na principu detekcije razine krvi u spremniku (podešenje automatskog početka kad je spremnik s krvi ispunjen s 100-3000mL krvi ili većeg raspona)
NAPOMENA: stavka 1. mora biti kompatibilana s Freego pumpom, koja je u vlasništvu naručitelja
19 | Set za grijanje krvi i infuzijskih otopina za pedijatrijske i odrasle pacijente kompatibilan s uređajem | kom
NAPOMENA: stavka 19 moraja biti kompatibilne uređaju Ranger u vlasništvu naručitelja
20 | Igla za spinalnu anesteziju-Pencil point tip i žica vodilica. Dimenzije igle 24,25,26 i 27G/ 90 mm. | kom
21 | Igla za spinalnu anesteziju - Quincke vrh Dimenzije igle: 24,25,26 i 27G/ 90 mm. | kom
22 | Igla za spinalnu anesteziju - Quincke vrh Dimenzije igle: 18,19,20,21,22G/90 mm | kom
23 | Higijensko biorazgradiva jednokratna rukavica za kupanje i njegu kože, inpregnirana dermatološkim gelom pH 5.5, koji sadrži Aloe barbadensis, dimenzije 250 mm x 170 mm, pakiranje 20 kom | pak
24 | Higijensko biorazgradiva jednokratna rukavica, obložena sa specijalnom plastičnom zaštitom, namjenjena za kupanje i njegu kože, inpregnirana dermatološkim gelom pH 5.5, koji sadrži methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, propylene glycol, cocamida dea, cocamidopropyl betaine... dimenzije 250 mm x 170 mm, biorazgradiva, pakiranje 20 kom. | pak
25 | Higijensko biorazgradiva jednokratna spužvica, za kupanje i njegu kože, posebno za osjetljivu kožu, inpregnirana dermatološkim gelom pH 5.5, koji sadrži Aloe barbadensis, dimenzija 13x8x2.5 cm pakiranje 50 kom. | pak
26 | Higijensko biorazgradiva jednokratna spužvica, za kupanje i njegu kože, inpregnirana dermatološkim gelom pH 5.5, koji sadrži Aloe barbadensis i spcijalnim emolijensima, dimenzije 20x12x1cm, 100 g/m2, ,pakiranje 24 kom. | pak
27 | Spužvica natopljena sa 20 ml 4% klorheksidin glukonata, namjenjena za antiseptičko kupanje pacijenata i za preoperativnu pripremu kože, jednokratna uporaba. Pakiranje 120 kom. | pak
28 | Intravenozni set Ranger za visoke protoke ,volumen punjenja 150 cc; tlak do 300mmHg, 150mikronski filter, komora za odzračivanje, protok do 30,000mL/hr; djelovanje na operat.temp 33-41C | kom
29 | Povoj za fiksaciju periferne venske kanile, od netkanog materijala na bazi poliestera, mekan i prilagodljiv, porozan, s hipoalergijskim poliakrilnim ljepilom, visoke inicijalne ljepljivosti, bez latexa, s upijajućim jastučićem, pojedničano sterilno pakiran. Dimenzija: | kom
29.1. | 5.1 cm x 7.6 cm, jastučić: 1.9 x 1.9 cm | kom
29.2. | 6.0 cm x 8.0 cm, jastučić: 1.9 x 1.9 cm | kom
30. | Antimikroban, sterilan, proziran povoj za učvršćivanje centralnih venskih katetera, za bolje držanje svi rubovi pojačani netkanim materijalom, proziran gel jastučić sadrži 2% CHG, aktivira se bez dodavanje vlage, namješta na ubodno mjesto, gel jastučić upija tekućinu, prilagodljiv, sterilne trakice za dodatno učvršćavanje, pojedinčano pakiran.
30.1. | 8,5 cm x 11,5 cm, gel 3,0 x 4,0 cm | kom
30.2. | 10,0 cm x 12,0 cm, gel 3,0 x 4,0 cm | kom
30.3. | 7,0 cm x 8,5 cm, gel 2,0 x 2,0 cm | kom
30.4. | 10,0 cm x 15,5 cm, gel 3,0 cm x 7,0 cm | kom
30.5. | 12,0 cm x 12,0 cm, gel 6,2 cm x 4,9 cm | kom
31. | Uređaj za brzu fiksaciju centralnih venskih katetera – bešavno, na bazi silikonskog ljepila koje omogućava repozicioniranje i eliminira rizik oštećenje kože radi šivanja, s antmikrobnim, sterilnim, prozirnim povojem za učvršćivanje centralnih venskih katetera, svi rubovi pojačani netkanim materijalom za bolje držanje, proziran gel jastučić sadrži 2% CHG, aktivira se bez dodavanje vlage, namješta na ubodno mjesto, gel jastučić upija tekućinu, prilagodljiv, sterilne trakice za dodatno učvršćavanje, pojedinačno pakiran.
31.1. | Povoj: 8,5 cm x 11,5 cm, uređaj: 5,1 cm x 5,4 cm | kom
31.2. | Povoj: 10 cm x 15,5 cm, uređaj: 5,1 cm x 5,4 cm | kom
32. | Prozirna poliuretanska folija za napredno učvršćivanje I.V. katetera. Napredna tehnologija ljepljenja. Sterilna, elastična, vodoonepropusna, s hipoalergijskim, poliakrilatnim medicinskim ljepilom, bez latexa. Na transparentom području ljepilo nanešeno dijamantim uzorkom zbog učinkovitije izmjene vlage i plinova, te dužeg držanja. Omogućuje disanje kože, barijera za bakterije i viruse. Pojedinačno pakirana s prorezom, papirnati okvir za lakše postavljanje, dvije vodonepropusne trakice od natkanog materijala za dodatno učvršćivanje, te nepropusna netkana trakica za označavanje. Dimenzije:
32.1. | 7,0 cm x 8,0 cm, mrežasti uzorak filma za bolje prijanjanje | kom
32.2. | 5,0 cm x 5,7 cm | kom
32.3. | 3,8 cm x 4,5 cm | kom
33. | Prozirna poliuretanska folija u roli za zaštitu i prevenciju oštećenja ugrožene kože, za prevenciju dekubitusa, za sekundarno previjanje te učvršćivanje medicinskih uređaja, vodonepropusna, polupropusna - omogućuje disanje kože, barijera za viruse i bakterije, s hipoalergijskim poliakrilatnim ljepilom, bez lateksa, nesterilno pakirana. Dimenzije:
33.1. | 5,0 cm x 10,0 m | kom
33.2. | 10,0 cm x 10,0 m | kom
33.3. | 15,0 cm x 10,0 m | kom
34. | Prozirna poliuretanska folija za učvršćivanje centralnih venskih katetera, kao i periferalno postavljenih centralnih katetera, port katetera, epiduralnih katetera te za zaštitu oštećene kože. Sterilna, pojedinačno pakirana, omogućuje disanje kože, vodonepropusna, s hipoalergijskim, poliakrilatnim medcinskim ljepilom, bez latexa. Prozirna na ubodnom mjestu, rubovi pojačani netkanim materijalom, 2 sterilne trakice za dodatno učvršćivanje, 1 trakica za dokumentiranje, papirnati okvir za lakše postavljanje.
34.1. | 8,5 x 11,5 cm, prorez i rubovi pojačani netkanim materijalom, mrežasti uzorak filma, s držačima sa strane. | kom
34.2. | 10,0 x 12,0 cm, mrežasti uzorak filma | kom
35. | Prozirna poliuretanska folija za fiksaciju perifernih venskih kanila, s prorezom, za zaštitu ugrožene kože, sterilna, elastična, barijera za viruse i bakterije, omogućuje disanje kože, s hipoalergijskim poliakrilatnim medicinskim ljepilom, bez latexa, s papirnatim okvirom za lakše postavljanje, sterilno pojedinačno pakirana. Superiorna fiksacija kanile osigurava maksimalnu stabilnost. Dimenzije:
35.1. | 4,4 cm x 4,4 cm | kom
35.2. | 5,0 cm x 5,7 cm | kom
35.3. | 10,0 cm x 25,0 cm | kom
35.4. | 8,5 cm x 11,5 cm | kom
35.5. | 6,00 cm x 7,00 cm | kom
35.6. | 7,00 cm x 8,50 cm | kom
35.7. | 8,50 cm x 10,50 cm | kom
35.8. | 10,0 cm x 12,0 cm | kom
35.9. | 15,0 cm x 20,0 cm | kom
35.10. | 20,0 cm x 30,0 cm | kom
36. | Postoperativni povoj od prozirne poliuretanske folije, vodonepropustan, barijera za viruse i bakterije, polupropustan - omogućuje disanje kože, s hipoalergijskim poliakrilatnim ljepilom, bez lateksa, s upijajućim jastučićem koji se ne lijepi za ranu, ne sadrži celulozu, s papirnatim okvirom za lakše postavljanje, elastičan, pojedinačno sterilno pakirano. Dimenzije:
36.1. | 5,0 cm x 7,0 cm (jastučić 2,5 x 4,0cm) | kom
36.2. | 6,0 cm x 10,0 cm (jastučić 2,5 x 6,0cm) | kom
36.3. | 9,0 cm x 10,0 cm (jastučić 4,5 x 6,0 cm) | kom
36.4. | 9,0 cm x 15,0 cm (jastuči: 4,5 x 10,0 cm) | kom
36.5. | 9,0 cm x 20,0 cm (jastučić 4,5 x 15.2 cm) | kom
36.6. | 9,0 cm x 25,0 cm (jastučić: 4,5 cm x 20,0 cm) | kom
36.7. | 9,0 cm x 35,0 cm (jastučić: 4,5 cm x 30,0 cm) | kom
37. | Povoj od netkanog materijala, s upijajućim jastučićem, ne lijepi za ranu, za primarno i sekundarno previjanje, na bazi poliestera, ljepilo poliakrilatno, medicinsko, pojedinačno sterilno pakiran. Dimenzije:
37.1. | 7,2 cm x 5,0 cm , (jastučić: 2,8 cm x 3,8 cm ) | kom
37.2. | 6,0 cm x 10,0 cm, (jastučić: 3,4 x 6,5 cm) | kom
37.3. | 10,0 cm x 10,0 cm, (jastučić: 6,0 cm x 6,0 cm) | kom
37.4. | 10,0 cm x 15,0 cm, (jastučić: 5,0 x 10,5 cm) | kom
37.5. | 10,0 cm x 20,0 cm, (jastučić:6,0 cm x 15,0 cm) | kom
37.6. | 10,0 cm x 25,0 cm (jastučić: 6,0 cm x 20,0 cm) | kom
37.7. | 35,0 cm x 10,0 cm, (jastučić: 6,0 cm x 30,0 cm) | kom
38. | Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna, nije vodootporna, za nježnu i osjetljivu kožu i dugotrajno nošenje, bez dispenzera, bijela, sadrži hipoalergijsko, poliakrilatno ljepilo osjetljivo na pritisak. Dimenzije:
38.1. | 1,25 cm x 9,14 m | kom
38.2. | 2,5 cm x 9,14 m | kom
38.3. | 5,0 cm x 9,14 m | kom
38.4. | 7,5 cm x 9,14 m | kom
39. | Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna, nije vodootporna, za nježnu i osjetljivu kožu i dugotrajno nošenje, s dispenzerom, bijela, sadrži hipoalergijsko, poliakrilatno ljepilo osjetljivo na pritisak. Dimenzije:
39.1. | 1,25 cm x 9,14 m | kom
39.2. | 2,5 cm x 9,14 m | kom
39.3. | 5,0 cm x 9,14 m | kom
40. | Kirurška traka svilena (acetat-tafeta), vrlo čvrsta, dobro prijanja, za kritičnu fiksaciju, dobro se trga u oba smjera (vodoravno i okomito), vodootporna, nije elastična, sadrži hipoalergijsko, poliakrilatno ljepilo osjetljivo na pritisak. Dimenzije:
40.1. | 1,25 cm x 9,14 m | kom
40.2. | 2,5 cm x 9,14 m | kom
40.3. | 5 cm x 9,14 m | kom
40.4. | 7,50 cm x 9,1 m | kom
41. | Traka sterilno pakirana za površinsko zatvaranje kože iz netkanog materijala s hipoalergenskim poliakrilatnim ljepilom, pojačane filamentima za bolju čvrstoću. Dimenzije:
41.1. | 3 mm x 75,0 mm | kom
41.2. | 6 mm x 38 mm | kom
41.3. | 6 mm x 75 mm | kom
41.4. | 6 mm x 100 mm | kom
41.5. | 12 mm x 100 mm | kom
41.6. | 25 mm x 125 mm | kom
41.7. | 12 mm x 50 mm | kom
42. | Film zaštitni za kožu, na bazi polimera, ne sadrži alkohol i vazelin, ne peče i ne masti kožu, vodonepropusan, proziran, bez mirisa, sterilno pakiran, za zaštitu kože od tjelesnih izlučevina, za zaštitu kože u okolini rana.
42.1. | 28 ml raspršivač | kom
43. | Krema zaštitna za kožu, na bazi polimera i dimetikona, omogućuje disanje kože, vodonepropusna, prozirna, njeguje i kondicionira kožu, ne ostavlja tragove na koži, ne masti, te omogućuje ljepljenje obloga i povoja, za prevenciju oštećenja ugrožene kože od tjelesnih tekućina, i prevenciju inkontinentnog dermatitisa, pojedinačno pakirana.
43.1. | 92 grama | kom
44. | Mekana traka, netkani poliester, na podložnom papiru. Elastična, porozna, nesterilna. Za kritičnu fiksaciju tubusa, prilagodljiva za zglobove i pokretne dijelove tijela, za dugotrajno nošenje. Ne sadrži lateks, hipoalergijsko medicinsko akrilatno ljepilo. Dimenzije:
44.1. | 5,0 cm x 10,0 m | kom
44.2. | 10,0 cm x 10,0 m | kom
44.3. | 15,0 cm x 10,0 m | kom
44.4. | 20,0 cm x 10,0 m | kom
45. | Samoprijanjajući elastični zavoj od poroznog, netkanog materijala, bez lateksa, prijanja sam uz sebe, ne na kožu. Omogućuje pouzdanu i laganu kompresiju, za zamatanje i previjanje, učvršćivanje povoja kod povreda mekog tkiva; ugodan, ne klizi, otporan na vlagu, u raznim bojama, pojedinačno pakirani. Dimenzije:
45.1. | 2,5cmx4,6m BOJA KOŽE | kom
45.2. | 5cmx4,6m PLAVI | kom
45.3. | 7,5cmx4,6m PLAVI | kom
45.4. | 7,5cmx4,6m CRVENI | kom
45.5. | 5,0 cm x 4,6 m BOJA KOŽE | kom
45.6. | 7,5 cm x 4,6 m, BOJA KOŽE | kom
45.7. | 10,0 cm x 4,6 m, BOJA KOŽE | kom
46. | Antimikrobna incizijska folija od poliestera debljine 0,025mm s hipoalergijskim akrilatnim ljepilom u koje je inkorporiran 2% jodoform, dimenzija 15x20 cm s područjem incizije 10x20 cm, sterilna | kom
47. | Antimikrobna incizijska folija od poliestera debljine 0,025mm s hipoalergijskim akrilatnim ljepilom u koje je inkorporiran 2% jodoform, dimenzija 44x35 cm s područjem incizije 34x35 cm, sterilna | kom
48. | Antimikrobna incizijska folija od poliestera debljine 0,025mm s hipoalergijskim akrilatnim ljepilom u koje je inkorporiran 2% jodoform, dimenzija 66x60 cm s područjem incizije 56x60 cm, sterilna | kom
49. | Antimikrobna incizijska folija od poliestera debljine 0,025mm s hipoalergijskim akrilatnim ljepilom u koje je inkorporiran 2% jodoform, dimenzija 66x45 cm s područjem incizije 56x45 cm, sterilna | kom
50. | Antimikrobna incizijska folija od poliestera debljine 0,025mm s hipoalergijskim akrilatnim ljepilom u koje je inkorporiran 2% jodoform, dimenzija 66x85 cm s područjem incizije 56x85 cm, sterilna | kom
51. | Samoljepljiva incizijska folija. Proizvedena od filma koji omogućuje „disanje kože” i ima odlična ljepljiva svojstva. Ne ostaju rastegnute nakon povlačenja (bez memorije). Prilagođavaju se obrisima tijela te omogućuju manipulaciju ekstremiteta. Dimenzije: 35x60 cm s područjem incizije 35 x 35 cm. | kom
52. | Samoljepljiva incizijska folija. Proizvedena od filma koji omogućuje „disanje kože” i ima odlična ljepljiva svojstva. Ne ostaju rastegnute nakon povlačenja (bez memorije). Prilagođavaju se obrisima tijela te omogućuju manipulaciju ekstremiteta. Dimenzije: 82x45 cm s područjem incizije 60 x 45 cm. | kom
53. | Samoljepljiva incizijska folija. Proizvedena od filma koji omogućuje „disanje kože” i ima odlična ljepljiva svojstva. Ne ostaju rastegnute nakon povlačenja (bez memorije). Prilagođavaju se obrisima tijela te omogućuju manipulaciju ekstremiteta. Dimenzije: 60 x 45 cm s područjem incizije 50 x 45 cm. | kom
54. | Samoljepljiva incizijska folija. Proizvedena od filma koji omogućuje „disanje kože” i ima odlična ljepljiva svojstva. Ne ostaju rastegnute nakon povlačenja (bez memorije). Prilagođavaju se obrisima tijela te omogućuju manipulaciju ekstremiteta. Dimenzije: 90 x 60 cm s područjem incizije 60 x 60 cm. | kom
55. | Samoljepljiva incizijska folija. Proizvedena od filma koji omogućuje „disanje kože” i ima odlična ljepljiva svojstva. Ne ostaju rastegnute nakon povlačenja (bez memorije). Prilagođavaju se obrisima tijela te omogućuju manipulaciju ekstremiteta. Dimenzije: 90 x 85 cm s područjem incizije 60 x 80 cm. | kom
56. | Prekrivač za odrasle za grijanje gornjeg dijela tijela u različitim položajima, veličina 61x198cm /težina 104 gr (+/-3%) , latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, na poleđini samoljepljivie trake za fiksaciju prekrivača, sa dva postranična otvora za crijevo aparata i sa dva otvora uz vrat za grijanje glave kod intubiranih pacijenata, materijal propusan za Rtg zrake (snimanje) | kom
57. | Prekrivač za odrasle za grijanje iznad tijela - pogodna za donji dio tijela, veličina 152x91 cm/113 gr, latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, 1 otvor za nastavak crijeva aparata, odvodni kanali za drenažu tekućine, materijal propusan za Rtg zrake (snimanje) | kom
58. | Prekrivač za odrasle za grijanje ispod tijela, veličina large 221x91cm/težina 198 gr (+/-3%) latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, višenamjenski za pozicioniranje na leđima, postranični i lateralno, 2 perforacije po dužini za pozicioniranje ruku, perforacija za glavu, sa samoljepljivim trakama za fiksaciju na poleđini, 2 otvora za nastavak crijeva aparata, odvodni kanali za drenažu tekućine, materijal propusan za Rtg zrake (snimanje) | kom
59. | Prekrivač za odrasle za grijanje ispod tijela, veličina large 91x188cm/težina 142 gr, latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti na poleđini samoljepljive trake za fiksaciju prekrivača, odvodni kanali za drenažu tekućine, materijal propusan za Rtg zrake (snimanje) | kom
60. | Prekrivač za urološke/ginekološke operacije, ispod tijela, veličina large 188x91cm, težina 142 gr, latex free, podržavaju CFR standard nezapaljivost, odvodni kanali smanjuju prodor tekućine, perforacije za lakše pozicioniranje, na poleđini samoljepljive trake za fiksaciju, materijal propusan za Rtg zrake sa dodatnim prekrivačem za glavu | kom
61. | Prekrivač za odrasle za cijelo tijelo, veličina 213x91cm / težina 145gr (+/-3%), latex free, podržavaju16 CFR standard nezapaljivosti, sa otvorom za crijevo aparata, materijal propusan za Rtg zrake (snimanje) | kom
62. | Prekrivač pedijatrijski, za cijelo tijelo oko pacijenta, veličina 188x22cm / težina 28gr (+/-3%), latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, cijevastog oblika sa dvije transparentne prekrivke za prekrivanje preko pacijenta, sa otvorom za crijevo aparata, materijal propusan za Rtg zrake (snimanje) | kom
63. | Prekrivač pedijatrijski-neonatološki, za cijelo tijelo ispod pacijenta, veličina 91x84cm / težina 85gr (+/-3%) latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, s dvije transparentne prekrivke za prekrivanje preko pacijenta, s 2 otvora za crijevo aparata, netkani materijal propusan za Rtg zrake (snimanje) | kom
64. | Prekrivač za odrasle za cijelo tijelo sa višestranim pristupom, veličina 213x91cm / težina 150gr (+/-3%), latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, sa perforacijama postranično, sa šest odvojivih dijelova za pristup prsištu, rukama, torzu ili donjem dijelu tijela pacijenta, sa otvorom za crijevo aparata, materijal propusan za Rtg zrake (snimanje) | kom
65. | Prekrivač za odrasle za cijelo tijelo preko pacijenta, sa velikim otvorom za kirurški pristup, veličina large 213x91cm/težina 181 gr (+/-3%), latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, samoljepljive trake oko otvora omogućavaju fiksaciju na pacijenta, 2 otvora za nastavak crijeva aparata, materijal propusan za Rtg zrake (snimanje) | kom
66. | Prekrivač za odrasle za grijanje ispod tijela, za spinalne operacije, veličina large 188x91cm/težina 142gr (+/-3%) , latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, na poleđini samoljepljivie trake za fiksaciju prekrivača sa otvorom za glavu koji se može otvoriti, odvodni kanali za drenažu tekućine, kompatiiblna sa Wilson frame stolom, materijal propusan za Rtg zrake (snimanje) | kom
67. | Prekrivač pedijatrijski veliki, za cijelo tijelo ispod pacijenta, veličina 152x81cm / težina 142gr (+/-3%) latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti, s dvije transparentne prekrivke za prekrivanje preko pacijenta, s 2 otvora za crijevo aparata, netkani materijal propusan za Rtg zrake (snimanje) | kom
NAPOMENA: stavka 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67 mora biti kompatibilna uređaju Bair Hugger u vlasništvu naručitelja
68. | Temperaturni senzori za mjerenje centralne tjelesne temperature perifernim pristupom " zero - heat flex tehnologijom". Senzori se sastoje od termistora, procesora, izolacijskog dijela te pjenaste ljepljive podloge za prijanjanje na kožu. Točnost mjerenja u odnosu na PAC kateter ± 0,2 °C. Dimenzije senzora: 4,1cm x 0,5cm. Pakiranje 25kom/kut. | kom
69. | Pjenasta kirurška traka, rastezljiva u oba smjera, dobro prijanja uz konture tijela, vodootporna, bez latexa s hipoalergenim ljepilom. Dimenzija:
69.1. | 2,5 cm x 5,0 m | kom
69.2. | 5,0 cm x 5,0 m | kom
70. | Perforirana kiruška traka izrađena od netkanog materijala, bez lateksa, rastezljiva u poprečnom i dijagonalnom smjeru s hipoalergenim ljepilom. Perforacija svakih 5 cm. Bijela, propusna za isparavanje vode, indiferentna prema zračenju. Dimenzija:
70.1. | 5,0 cm x 9.14 m | kom
70.2. | 7,5 cm x 9.14 m | kom
70.3. | 10,0 cm x 9.14 m | kom
70.4. | 2,50 cm x 9,14 m | kom
70.5. | 15,0 cm x 9,14 m | kom
70.6. | 20,0 cm x 9,14 m | kom
71. | Prozirna kirurška traka, perforirana, plastificirana, pouzdana, omogucava lako krojenje prema potrebnoj veličini. Porozna, lako se koristi sa rukavicama,dobro se lijepi na kožu i medicinsku plastiku, hipoalergijska i bez lateksa, otporna na vodu. Dimenzija:
71.1. | 1,25 cm x 9,14 m | kom
71.2. | 2,50 cm x 9,14 m | kom
71.3. | 5,0cm x 9,14 m | kom
71.4. | 7,50 cm x 9,14 m | kom
72. | Antimikroban povoj za kritičnu fiksaciju perifernih venskih puteva, polu-propustan film nalazi se cijelom površinom povoja te djeluje kao barijera za mikroorganizme i vanjsku kontaminaciju, transparentan prozorčić za vidljivost ubodnog mjesta i moguće znakove infekcije, ljepilo osjetljivo na pritisak u kojem je integriran antimikrobni agens 2% klorheksidin-glukonat, ne zahtjeva vodu za aktivaciju, poseban dizajn rubova s malim prorezima za bolje prijanjanje povoja na površinu kože, 2 dodatne vodootporne trakice, jedna veća s prorezom za bolju fiksaciju te jedna za označavanje, sterilan, pojedinačno pakiran. Dimenzija:
72.1. | 7,0 cm x 8,5 cm | kom
73. | Kirurška šišalica s pokretnom glavom, litij-ionska baterija, vrijeme punjenja maksimalno 4 sata, vrijeme neprekidnog rada minimalno 160 minuta, pogodna za šišanje mokrih, suhih, dugih i/ili kratkih dlaka, indikator stanja baterije jasno vidljiv na tijelu, zeleno ili narančasto svjetlo, mogućnost dezinfekcije potapanjem u tekućinu sukladno IPX razini 7, ergonomski oblik tijela za minimalno klizanje, mogućnost korištenja tehnike guranja ili povlačenja prilikom šišanja . | kom
73.1. | Punjač za kiruršku šišalicu s pokretnom glavom, kompatibilan s 3M kirurškom šišalicom s pokretnom glavom 9661L, mogućnost postavljanja na zid ili samostalnog stajanja. | kom
73.2. | Jednokratni nastavci za kiruršku šišalicu s pokretnom glavom, kompatibilni s postojećom 3M kirurškom šišalicom 9661L, minimalna širina nastavka 27.9 mm, pojedinačno pakirani, pokretni u svim smjerovima, gore ili dolje, lijevo ili desno, mogućnost okretanja nastavka minimalno 360 stupnjeva radi olakšanog pristupa teže dostupnim regijama tijela, dizajn nastavka uključuje dva nožića od kojih je samo gornji pokretan što osigurava minimalno oštećenje kože prilikom šišanja, razina mogućnosti oštećenja kože ispod 2 %, mogućnost postavljanja nastavka tehnikom bez dodira. | kom
74. | Profesionalna kirurška šišalica s fiksom glavom, litij-ionska baterija, vrijeme punjenja maksimalno 4 sata, vrijeme neprekidnog rada 120 minuta, pogodna za šišanje mokrih, suhih, dugih i/ili kratkih dlaka, indikator stanja baterije jasno vidljiv na tijelu podijeljen u 5 polja, mogućnost dezinfekcije potapanjem u tekućinu sukladno IPX razini 7, ergonomski oblik tijela za minimalno klizanje, mogućnost korištenja tehnike guranja ili povlačenja prilikom šišanja. | kom
74.1. | Punjač za kiruršku šišalicu s fiksnom glavom, kompatibilan s 3M profesionalnom kirurškom šišalicom 9681, mogućnost postavljanja na zid ili samostalnog stajanja. | kom
74.2. | Jednokratni nastavci za kiruršku šišalicu s fiksnom glavom, kompatibilni s postojećom 3M profesionalnom kirurškom šišalicom 9681, minimalna širina nastavka 36.4 mm, pojedinačno pakirani, dizajn nastavka uključuje dva nožića od kojih je samo gornji pokretan što osigurava minimalno oštećenje kože prilikom šišanja, razina mogućnosti oštećenja kože ispod 5 %, uklanjaju sve vrste dlaka u jednom prijelazu, pogodni za brzu pripremu veće površine operativnog polja, mogućnost postavljanja nastavka tehnikom bez dodira. | kom
75. | Sustav za precizno praćenje temperature, perioperativno. Kontrolna jedinica dimenzija 9.3 cm (3.7 in) visina, produživo do 11.4 cm (4.5 in) visine, 7.1 cm (2.8 in) širina, 4.3 cm (1.7 in) dubina. Težina kontrolne jedinice je 128 g. Dužina kabla senzora je 400 cm. Pakiranje: 1 komad. | kom
76. | Ljepljiva operacijska traka za učvršćivanje prekrivača 10 cm x 50 cm, za držač za monitor. Set za laminektomiju, kraniotomiju, uho, nos i sinusi, neorinom, glava i vrat. | kom
77. | Polietilenska vrećica sa ljepljivim dijelom za skupljanje tekućine, sa filterom i ispustom. | kom
78. | Infuzijski sistem, s 15µ filterom. Spike s odzračnikom, zatvaračem i antibakterijskim filterom, prozirna kapljična komorica, sigurnosna stezaljka s regulatorom slobodnoga protoka. Kalibrirani silikonski pumpni segment, označeno bojama za jednostavno pozicioniranje u Agilia pumpi. Plava sigurnosna stezaljka za sigurnost od slobodnog protoka. PVC linija (bez DEHP-a), duljina ~ 165 cm, volumen priminga 25,9 ml. Približna duljina cijelog seta je 265 cm. | kom
79. | Infuzijski sistem, s 4µm filterom. Spike s odzračnikom, zatvaračem i antibakterijskim filterom, prozirna kapljična komorica s air blockom, sigurnosna stezaljka s regulatorom slobodnoga protoka. Kalibrirani silikonski pumpni segment, označeno bojama za jednostavno pozicioniranje u Agilia pumpi. Plava sigurnosna stezaljka za sigurnost od slobodnog protoka. PVC linija (bez DEHP-a), duljina ~ 165 cm, volumen priminga 25,9 ml. Približna duljina cijelog seta je 265 cm. | kom
80. | Infuzijski sistem za transfuziju krvnih pripravaka, krvni filter 200µ. Spike bez odzračnika za infuzijske vrećice, sukladno ISO 1135/4. Prozirna kapljična komorica, duljina ~ 90 cm. Baždareni silikonski pumpni segment, označen bojama za jednostavno pozicioniranje u Agilia pumpi, plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnoga protoka. PVC linija (bez DEHP-a): promjer 3 x 4.1 mm. Približna duljina ~ 270 cm, približan volumen priminga ~ 25 ml. Bez lateksa, bez DEHP-a. | kom
81. | Transfuzijski set linije Volumat, Y konektor, 2 Roberts stezaljke, spike s odzračnikom i antibakterijskim filterom, prozirna kapljična komorica s filterom 200 μm, sigurnosna stezaljka s regulatorom slobodnoga protoka, volumen priminga 32.9 ml, dužina 165 cm. PVC linija. Osiguran proksimalni pristup za hitna stanja, bezigleni konektor i rotirajući muški luer. Kalibrirani silikonski pumpni segment, označeno bojama za jednostavno pozicioniranje u Agilia pumpi. Plavi Safe Clip za sigurnost od slobodnog protoka. Približna duljina cijelog seta je 275 cm. | kom
82. | Infuzijski set Linije Volumat, duljine ~ 155 cm, filter komore za kapanje 4 μm, air block, spike s odzračnikom i natibakterijskim filterom, volumen priminga 26.5 ml, PVC free linija, poliuretanska, ne sadrži DEHP. Kalibrirani silikonski pumpni segment, označeno bojama za jednostavno pozicioniranje u Agilia pumpi.Nit filtrira svjetlost u UV rasponu od 200 - 450 μm za lijekove osjetljive na svijetlo. Osiguran proksimalni pristup pacijentu za primjenu lijeka u hitnim stanjima. Sigurnosna stezaljka protiv slobodnog protoka. Na 3 mjesta Roberts stezaljka. Set za infuziju ne radi „u prazno” prije signalizacije crpke (AirBlock membrana). Bočne linije za više aplikacija. Mogućnost postavljanja sekundarnih vodova kod multiterapije. Približna duljina cijelog seta je 270 cm. Može se koristiti kao gravitacijski set. Za otopine i lijekove osjetljive na svijetlo i nekompatibilne s PVC-om. | kom
83. | Infuzijski sistem za parenteralnu prehranu, s antibakterijskim filterom, spike s ozračnikom i zatvaračem, transparentna prozirna komora za kapanje, filter 15µm. Baždareni silikonski segment, plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnoga protoka. 1,2 μm linijski filter osigurava eliminaciju zraka. PVC linija (bez DEHP-a), dužina ~165 cm, volumen ispiranja ~ 28,3 ml. Ima rotirajući muški luer i poklopac za zaustavljanje protoka. Za Fresenius Agillia infuzijske pumpe. Može se koristiti i kao gravitacijski set. Približna dužina cijele linije je 265 cm. | kom
84. | Infuzijski sistem za parenteralnu prehranu, s antibakterijskim filterom. Spike s ozračnikom i zatvaračem, transparentna prozirna komora za kapanje, filter 15µm. Kalibrirani silikonski pumpni segment, plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnoga protoka. 1,2 μm linijski filter osigurava eliminaciju zraka. Proksimalni pristup pacijentu za hitne primjene, bezigleni pripoj. PVC linija (bez DEHP-a), dužina ~170 cm, volumen ispiranja ~ 28,8 ml. Ima rotirajući muški luer i poklopac za zaustavljanje protoka. Za Fresenius Agillia infuzijske pumpe. Može se koristiti i kao gravitacijski set. Približna dužina cijele linije je 270 cm.
85. | Infuzijski sistem za primjenu lijekova nekompatibilnih sa PVC-om, s antibakterijskim filterom. Spike s ozračnikom i zatvaračem, transparentna prozirna komora za kapanje, filter 15µm. Kalibrirani silikonski pumpni segment, označeno bojama za jednostavno pozicioniranje u pumpi, plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnoga protoka. 0,2 μm linijski filter osigurava eliminaciju zraka i pruža dodatnu zaštitu od kontaminacije bakterijama. PVC linija (bez DEHP-a), dužina ~165 cm, volumen ispiranja ~ 27,8 ml. Ima rotirajući muški luer i poklopac za zaustavljanje protoka. Za Fresenius Agillia infuzijske pumpe. Može se koristiti i kao gravitacijski set. Približna dužina cijele linije je 265 cm.
86. | Infuzijski sistem onkološki, zatamnjeni, s antibakterijskim filterom. Spike s ozračnikom i zatvaračem, transparentna zatamnjena komora za kapanje, filter 15µm. Linija filtrira svjetlost u UV rasponu od 200 - 450 nm. Duljina ~ 165 cm, volumen priminga je 26 ml. Kalibrirani silikonski pumpni segment, označeno bojama za jednostavno pozicioniranje u Agilia pumpi. Plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnog protoka. Za infuzije bilo kojih lijekova/otopina uključujući lijekove osjetljive na svjetlost (i lijekove osjetljive na UV zračenje) te primjenu lijekova nekompatibilnih sa PVC-om. Približna dužina cijele linije je 270 cm. PVC free linija, bez DEHP-a, poliuretan. | kom
87. | Infuzijski sistem za primjenu lijekova, spike s ozračnikom i zatvaračem, transparentna prozirna komora za kapanje, 15µ filter. Kalibrirana PVC linija: promjera 3 x 4,1 mm, duljine ~ 270 cm, volumen punjenja ~ 25,1 ml. Sigurnosna stezaljka za sprječavanje slobodnog protoka. Bez lateksa. Za Fresenius Optima infuzijske pumpe. | kom
88. | Infuzijski sistem za primjenu lijekova nekompatibilnih sa PVC-om, s antibakterijskim filterom. Spike s ozračnikom i zatvaračem, transparentna prozirna komora za kapanje, filter 15µm. Kalibrirani silikonski pumpni segment, označeno bojama za jednostavno pozicioniranje u pumpi, plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnoga protoka. PVC linija (bez DEHP-a), dužina ~140 cm, volumen priminga ~ 25,2 ml. Ima rotirajući muški luer i poklopac za zaustavljanje protoka. Roberts stezaljke u gornjoj i donjoj liniji, 5 beziglenih pripoja, mogućnost spajanja sekundarnih vodova kod multiterapije, za više lijekova/otopina. Za Fresenius Agillia infuzijske pumpe. Može se koristiti i kao gravitacijski set. Približna dužina cijele linije je 255 cm. | kom
89. | Infuzijski sistem za pedijatriju, s antibakterijskim filterom, spike s ozračnikom i zatvaračem, transparentna prozirna komora za kapanje, filter 15µm. Kalibrirani silikonski pumpni segment, označeno bojama za jednostavno pozicioniranje u pumpi, plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnoga protoka. Volumen priminga 16,6 ml, ograničeni početni volumen priminga 60 kapi/ml; dužina ~100 cm. Linija PVC. Ima K-Zero bezigleni konektor i muški rotirajući luer. Približna dužina cijele linije je 160 cm. Za Fresenius Agillia infuzijske pumpe. Može se koristiti i kao gravitacijski set. | kom
90. | Infuzijski sistem za pedijatriju, s antibakterijskim filterom, spike s ozračnikom i zatvaračem, transparentna prozirna komora za kapanje, filter 15µm, Roberts stezaljka. Ima graduiranu biretu 150 ml koja omogućuje infuziju preciznog volumena i miješanje različitih lijekova u bireti. 20 kapi/ml. Kalibrirani silikonski pumpni segment, označeno bojama za jednostavno pozicioniranje u pumpi, plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnoga protoka. Volumen priminga 16,6 ml, ograničeni početni volumen priminga 60 kapi/ml; dužina ~165 cm. Linija PVC. Proksimalni pristup pacijentu za hitna stanja - bezigleni konektor, muški rotirajući luer. Približna dužina cijele linije je 290 cm. Za Fresenius Agillia infuzijske pumpe. Može se koristiti i kao gravitacijski set. Ne može se koristiti za lijekove osjetljive na svijetlost i nekompatibilne s PVC-om. | kom
91. | Ergonomski šiljci za izvlačenje/injektiranje tekućine iz/u spremnike, jednostavno otvaranje i zatvaranje jednom rukom, lako ubadanje u kontejner, sigurnosna zaštita od mikrobne konatminacije s ugrađenom membranom za odzračivanje, bez PVC-a, latexa i DEHP-a.
91.1. | Zeleni šiljak, veličina filtera za ventilaciju zraka 3µm. | kom
91.2. | Tamno plavi šiljak, veličina 5µm, veličinafiltera za ventilaciju zraka 3µm, veličina membrane za tekućinu 5µm. | kom
91.3. | Svijetlo plavi ergonomski šiljak, 5µm (KabiPac and freeflex), veličina filtera za ventilaciju zraka 3µm, veličina filtera za tekućinu 5µm, kompatibilan s KabiPac i Freeflex kontejnerima s infuzijom. | kom
91.4. | Crveni ergonomski šiljak, filter za ventilaciju zraka veličine 0.2µm za zaštitu od štetnih aerosola tijekom otapanja suhih tvari, veličina filtera za tekućinu 5µm. | kom
92. | Injectomat Syringe 50ml trodjelna ''luer lock'' štrcaljka volumena 50ml, skala svakih 1ml, s numeričkom oznakom svakih 10ml. Štrcaljka i klip izrađeni od polipropilena, a stoper klipa od polysoprena. Ne sadrži PVC, latex i DEHP. Dvostruko brtvljenje na cilindru šprice omogučuje jednostavno uvlačenje lijeka u štrcaljku, osiguravajući sigurno rukovanje. Mehanizam koji sprječava nenamjerno izvlačenje klipa iz cijevi štrcaljke | kom
93. | Injectomat Syringe 50ml trodjelna ''luer lock'' štrcaljka volumena 50ml, skala svakih 1ml, s numeričkom oznakom svakih 10ml. Štrcaljka i klip izrađeni od polipropilena, a stoper klipa od polysoprena. Ne sadrži PVC, latex i DEHP. Dvostruko brtvljenje na cilindru šprice omogučuje jednostavno uvlačenje lijeka u štrcaljku, osiguravajući sigurno rukovanje. Mehanizam koji sprječava nenamjerno izvlačenje klipa iz cijevi štrcaljke. Pakiranje sadrži aspiracijsku iglu (dimenzije 15G, 38mm) | kom
94. | Injectomat Syringe 50ml narančasta, otporna na svjetlost, apsorbira svjetlost na valnoj dulijini 200-520nm², trodjelna ''luer lock'' štrcaljka volumena 50ml, skala svakih 1ml, s numeričkom oznakom svakih 10ml. Štrcaljka i klip izrađeni od polipropilena, a stoper klipa od polysoprena. Ne sadrži PVC, latex i DEHP. Dvostruko brtvljenje na cilindru šprice omogučuje jednostavno uvlačenje lijeka u štrcaljku, osiguravajući sigurno rukovanje. Mehanizam koji sprječava nenamjerno izvlačenje klipa iz cijevi štrcaljke. Pakiranje sadrži aspiracijsku iglu (dimenzije 15G, 38mm) | kom
95. | Vod za perfuzor, dužine 150cm, volumen propiranja 2.7ml, unutarnjeg i vanjskog promjera 1.5x2.7mm, podnosi tlak do 2 bar-a. Bez latexa. | kom
96. | Vod za perfuzor, dužine 200cm, volumen propiranja 3.5ml, unutarnjeg i vanjskog promjera 1.5x2.7mm, podnosi tlak do 2 bar-a. Bez latexa. | kom
97. | Vod za perfuzor, narančasti, otporan na svjetlost, apsorbira svjetlost na valnoj duljini 200-450nm², dužine 150cm, volumen propiranja 2.7ml, unutarnjeg i vanjskog promjera 1.5x2.7mm, podnosi tlak do 2 bar-a. Bez Latexa i DEHP-a. | kom
98. | Linija za perfuzor, crni, otporan na svjetlost, apsorbira svjetlost na valnoj duljini 200-900nm², dužine 150cm, volumen propiranja 1.2ml, unutarnjeg i vanjskog promjera 1.0x2.0mm, podnosi tlak do 2 bar-a. Bez Latexa i DEHP-a | kom
99. | Vod za perfuzor od polyethylena, dužine 150cm, volumen propiranja 1.2ml, unutarnjeg i vanjskog promjera 1.0x2.0mm, podnosi tlak do 2 bar-a. Bez latexa i PVC-a | kom
100. | Bezigleni pripoj, pristup na sve luer lock i luer slip konekcije, protok 125mL/h, volumen propiranja 0,07ml, izrađen od PVC-a i MABS-a, onemogućava refluks krvi u lumen katetera, ne sadrži oštre dijelove, otporan na lipide, kompatibilan sa alkoholom, betadinom i klorheksidinom, prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka.
101. | Sustav sigurnosne kanile za punkciju porta i apliciranje u centralni venski pristup. Zaštita od uboda iglom i ozljeda, posjekotina i ogrebotina. Sigurnosni sustav s trostrukim teleskopskim produžetkom, kanila trajno uskoči na svoje mjesto sa zvučnim i osjetnim klikom; Pravilno rukovanje onemogućava kontakt s kanilom Patentirana kosina u obliku žlice omogućuje probijanje bez jezgre. Port kanila pričvršćena na mjestu integriranim flasterom. Protok moguć samo s povezanim luerom, 20 cm produžna cijev od PUR, samo za CB kodove: kodiranje bojom kapice igle. Kanila može stajati do 7 dana. Ne sadrži lateks, PVC i DEHP.
101.1. | 20 g x14 mm | kom
101.2. | 20 g x 17 mm | kom
101.3. | 19g x20 mm | kom
101.4. | 20g x27 mm | kom
102. | Sustav kanile sa sigurnosnim otvorom za ubod portnih membrana, sa zaštitom od uboda iglom, ozljeda, posjekotina i ogrebotina. Usklađen sigurnosni sustav s teleskopskim produžetkom. Kanila trajno uskoči na svoje mjesto sa zvučnim i osjetnim klikom; pravilno rukovanje onemogućava kontakt s kanilom. Obojene i kodirane sigurnosne stezaljke, jasna identifikacija: Mjerač, max. Protok; max. Tlak. Fleksibilna krila s udobnim jastučićima: udobnost nošenja, smanjena iritacija kože, omogućena univerzalna fiksacija flasterom. Ne sadrži lateks, PVC i DEHP. Može stajati do 7 dana. | kom
102.1. | 20g x 20 mm | kom
102.2. | 20g x 27 mm | kom
102.3. | 22g x 20 mm | kom
103. | Gravitacijski infuzijski set s bočnim linijama za primjenu s perfuzijskom pumpom Agilia TIVA. Spike s odzračnikom i zatvaračem, filter 15 µm. Priming volumen 21,2 ml. Volumen punjenja 7,1 ml/m , vol. Pohrane 8,5 ml/m Kapi 20/ml. Dužina 165 cm. | kom
104. | Sustavi varijabilnih zapornih slavina za uporabu u infuzijskoj terapiji. Kompaktan dizajn osigurava najmanje zaostale količine u sustavu. Jasan prikaz smjera protoka. Okretne ručke označene bojama (plavo-bijelo-crveno, plavo-žuto-bijelo-zeleno-crveno - smanjuju rizik od zabune među višestrukim infuzijama pri korištenju razdjelnih sustava. Okretni za 360°, Držač razdjelnika za sigurno pričvršćivanje na IV stup. Otporan na tlak do 2 bara5. Pogodno za lipide.
104.1. | Sustav razdjelnika, 3 porta | kom
104.2. | Sustav razdjelnika, 5 porta | kom
105. | Promjenjivi sustavi trosmjernih slavina za upotrebu u simultanoj infuzijskoj terapiji. Kompaktan dizajn osigurava najmanji ostatak volumena u sustavu. Jasan prikaz smjera protoka, okretni za 360°, otporan na pritisak do 2 bara. Pogodno za lipide.
105.1. | PSU plavi | kom
105.2. | PSU crveni | kom
105.3. | PC+10 cm line, plavi 2,7mm | kom
106. | Sekundarne linije (kratki vodovi) dizajnirani su za spajanje na primarne vodove pristupom bez igle. Za multiterapiju i sekvencijalnu upotrebu. Freeflex konektor za čvrsto i sigurno spajanje, zaštićeno od svjetla za lijekove osjetljive na svjetlo, dostupnost vješalice za određivanje prioriteta primarne ili sekundarne infuzije, antibakterijski filtar koji eliminira zrak koji pruža dodatnu zaštitu protiv bakterijske kontaminacije.
106.1. | Infuzijski sistem sa filterom 15 µm , volumen ispiranja 25.7ml, dužine 145cm, za primjenu infuzijskih otopina do 96h, primjena infuzije s lipidima do 24h, sadrži bezigleni konektor, rotirajući muški priključak, otporan je na svjetlost, izrađen od PE materijala, ne sadrži DEHP. | kom
106.2. | Infuzijski sistem sa filterom 15 µm, volumen ispiranja 26.1ml, dužina 145cm, otporan na svjetlost, sadrži 5 beziglenih pripoja i muški rotirajući priključak, izrađen od PE materijala, ne sadrži DEHP, za primjenu infuzijskih otopina do 96h, za primjenu lipida do 24h. | kom
106.3. | Infuzijski sistem sa filterom 15 µm, volumen ispiranja 24.2ml, dužine 145cm, otporan na svjetlost, sadrži 3 beziglena pripoja i muški rotirajući priključak, izrađen od PE materijala, ne sadrži DEHP, za primjenu infuzijskih otopina do 96h, za primjenu lipida do 24h. | kom
106.4. | Sekundarna infuzijska linija sa filterom 0.2 µm, volumen propiranja 5.7ml, dužine 35cm, otporna na svjetlost, sadrži bezigleni pripoj, rotirajući muški priključak, BCV nepovratni ventil, izrađen od PE materijala, ne sadrži DEHP, za primjenu lijekova do 96h, za primjenu lipida do 24h | kom
106.5. | Sekundarna infuzijska linija sa filterom 0.2 µm, volumen propiranja 5.7ml, dužine 35cm, otporna na svjetlost, sadrži bezigleni pripoj, rotirajući muški priključak, BCV nepovratni ventil, izrađen od PE materijala, ne sadrži DEHP, za primjenu lijekova do 96h, za primjenu lipida do 24h | kom
106.6. | Sekundarna infuzijska linija, volumen propiranja 2.6ml, dužine 35cm, sadrži bezigleni pripoj, rotirajući muški priključak, izrađen od PUR materijala, ne sadrži PVC i DEHP. | kom
106.7. | 0.2 µm filter, priming volumen 5ml, dužine 35cm, bezigleni konektor, DEHP free, rotirajući muški luer lock, spike s odzračnikom. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Tubusi, kanile, kateteri
1 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 3,5 | kom
2 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 4.0.mm | kom
3 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 4.5. mm | kom
4 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 5.0. mm | kom
5 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 5.5. mm | kom
6 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 6.0. mm | kom
7 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 6.5. mm | kom
8 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 7.0 .mm | kom
9 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 7.5. mm | kom
10 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 8.0. mm | kom
11 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 8.5. mm | kom
12 | Tubus spiralni trahealni izrađen od PVC-a bez latexa od 9.0. mm | kom
13 | Tubus pedijatrijski za endotrahejsku intubaciju bez cuffa, broj 2 | kom
14 | Tubus pedijatrijski za endotrahejsku intubaciju bez cuffa, broj 2.5. | kom
15 | Tubus pedijatrijski za endotrahejsku intubaciju bez cuffa, broj 3.0. | kom
16 | Tubus pedijatrijski za endotrahejsku intubaciju bez cuffa, broj 3.5. | kom
17 | Tubus pedijatrijski za endotrahejsku intubaciju bez cuffa, broj 4.0. | kom
18 | Tubus pedijatrijski za endotrahejsku intubaciju bez cuffa, broj 4.5. | kom
19 | Tubus pedijatrijski za endotrahejsku intubaciju bez cuffa, broj 5.0. | kom
20 | Tubus pedijatrijski za endotrahejsku intubaciju bez cuffa, broj 5.5. | kom
21 | Sprey univerzalni silikonski | kom
22 | Set za sukciju sa kontrolnim ventilom | kom
23 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. CH 26, lijevi | kom
24 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. CH 28, lijevi | kom
25 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. Ch 35, lijevi | kom
26 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. Ch 37, lijevi | kom
27 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. Ch 39, lijevi | kom
28 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. Ch 41, lijevi | kom
29 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. CH 26, desni | kom
30 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. CH 28, desni | kom
31 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. Ch 35, desni | kom
32 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. Ch 37, desni | kom
33 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. Ch 39, desni | kom
34 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. Ch 41, desni | kom
35 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. CH35, lijevi, sa karina kukicom | kom
36 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. 37, lijevi, sa karina kukicom | kom
37 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. CH 39, lijevi, sa karina kukicom | kom
38 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. CH 41, lijevi, sa karina kukicom | kom
39 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. CH35, desni, sa karina kukicom | kom
40 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. 37, desni, sa karina kukicom | kom
41 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. CH 39, desni, sa karina kukicom | kom
42 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. CH 41, desni, sa karina kukicom | kom
43 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 12 | kom
44 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 14 | kom
45 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 16 | kom
46 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 18 | kom
47 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 20 | kom
48 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 22 | kom
49 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 24 | kom
50 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 26 | kom
51 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 28 | kom
52 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 30 | kom
53 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 32 | kom
54 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 34 | kom
55 | Tubus nazofaringealni air-way, PVC, veličina 36 | kom
56 | Endotrahealni nazalni tubus od mekog PVC-a bez DEH-ftalata, niskotlačni cuff, Murphy-evo oko, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, vel. I.D. 3.5 mm | kom
57 | Endotrahealni nazalni tubus od mekog PVC-a bez DEH-ftalata, niskotlačni cuff, Murphy-evo oko, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, vel. I.D. 4.0 mm | kom
58 | Endotrahealni nazalni tubus od mekog PVC-a bez DEH-ftalata, niskotlačni cuff, Murphy-evo oko, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, vel. I.D. 4.5 mm | kom
59 | Endotrahealni nazalni tubus od mekog PVC-a bez DEH-ftalata, niskotlačni cuff, Murphy-evo oko, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, vel. I.D. 5.0 mm | kom
60 | Endotrahealni nazalni tubus od mekog PVC-a bez DEH-ftalata, niskotlačni cuff, Murphy-evo oko, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, vel. I.D. 5.5 mm | kom
61 | Endotrahealni nazalni tubus od mekog PVC-a bez DEH-ftalata, niskotlačni cuff, Murphy-evo oko, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, vel. I.D. 6.0 mm | kom
62 | Endotrahealni nazalni tubus od mekog PVC-a bez DEH-ftalata, niskotlačni cuff, Murphy-evo oko, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, vel. I.D. 6.5 mm | kom
63 | Endotrahealni nazalni tubus od mekog PVC-a bez DEH-ftalata, niskotlačni cuff, Murphy-evo oko, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, vel. I.D. 7.0 mm | kom
64 | Endotrahealni nazalni tubus od mekog PVC-a bez DEH-ftalata, niskotlačni cuff, Murphy-evo oko, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, vel. I.D. 7.5 mm | kom
65 | Endotrahealni nazalni tubus od mekog PVC-a bez DEH-ftalata, niskotlačni cuff, Murphy-evo oko, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, vel. I.D. 8.0 mm | kom
66 | Stilet Intubacijski za trahealne tubuse, vel. 1.5 | kom
67 | Stilet Intubacijski za trahealne tubuse, vel. 2.0 | kom
68 | Stilet Intubacijski za trahealne tubuse, vel. 2.6 | kom
69 | Stilet Intubacijski za trahealne tubuse, vel. 3.3 | kom
70 | Stilet Intubacijski za trahealne tubuse, vel. 4.3 | kom
71 | Stilet Intubacijski za trahealne tubuse, vel. 5.6 | kom
72 | Vodilica fleksibilna za trahealne tubuse, Ch 6. | kom
73 | Vodilica fleksibilna za trahealne tubuse, Ch 10. | kom
74 | Vodilica fleksibilna za trahealne tubuse, Ch 12. | kom
75 | Vodilica fleksibilna za trahealne tubuse, Ch 14. | kom
76 | Tubus orofaringealni airway, PVC, veličina 000 | kom
77 | Tubus orofaringealni airway, PVC, veličina 00 | kom
78 | Tubus orofaringealni airway, PVC, veličina 0 | kom
79 | Tubus orofaringealni airway, PVC, veličina 1 | kom
80 | Tubus orofaringealni airway, PVC, veličina 2 | kom
81 | Tubus orofaringealni airway, PVC, veličina 3 | kom
82 | Tubus orofaringealni airway, PVC, veličina 4 | kom
83 | Tubus orofaringealni airway, PVC, veličina 5 | kom
84 | Tubus orofaringealni airway, PVC, veličina 6 | kom
85 | Maska laringealna sa zaštitnom epiglotičkom pregradom, silikonska, fleksibilna, veličina 2 | kom
86 | Maska laringealna sa zaštitnom epiglotičkom pregradom, silikonska, fleksibilna, veličina 2.5. | kom
87 | Maska laringealna sa zaštitnom epiglotičkom pregradom, silikonska, fleksibilna, veličina 3 | kom
88 | Maska laringealna sa zaštitnom epiglotičkom pregradom, silikonska, fleksibilna, veličina 4 | kom
89 | Maska laringealna sa zaštitnom epiglotičkom pregradom, silikonska, fleksibilna, veličina 5 | kom
90 | Maska laringealna, sa dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), fleksibilna, sa dvostrukim balonom, zaštitnom pregradom na izlazu iz tubusa, veličina 2 | kom
91 | Maska laringealna, sa dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), fleksibilna, sa dvostrukim balonom, zaštitnom pregradom na izlazu iz tubusa, veličina 3 | kom
92 | Maska laringealna, sa dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), fleksibilna, sa dvostrukim balonom, zaštitnom pregradom na izlazu iz tubusa, veličina 4 | kom
93 | Maska laringealna, sa dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), fleksibilna, sa dvostrukim balonom, zaštitnom pregradom na izlazu iz tubusa, veličina 5 | kom
94 | Vodilica za izmjenu tubusa s mogućnošću konstantne oksigenacije pacijenta; konektorski set sadrži: "Luer-lock" konektor, 15 mm standardni konektor, silikonski čunjasti nastavak; veličine 2.5/ 6.0*; pripadajuća duljina vodilice (bez konektora) je 700 mm | kom
95 | Vodilica za izmjenu tubusa s mogućnošću konstantne oksigenacije pacijenta; konektorski set sadrži: "Luer-lock" konektor, 15 mm standardni konektor, silikonski čunjasti nastavak; veličine 2.5/ 6.0*; pripadajuća duljina vodilice (bez konektora) je 830 mm | kom
96 | Univerzalni adapter "Mainz" tipa, plastični, plavi, za fiberoptičku intubaciju tijekom simultane ventilacije, konektor za masku, trahealni tubus i laringeanu masku, dvostruka silikonska kapica, sterilan, višekratni, vel. O.D. 15.0 mm i 22.0 mm/I.D. 15 mm. | kom
97 | Dvostruka silikonska kapica za "Mainz" adapter, sterilna, vel. I.D. 2.0 mm (plava) i vel. I.D. 3.5 mm (bijela). | kom
98 | Višekratni silikonski supraglotički tubus predviđen za 40 resterilizacija, s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), fleksibilan, silikonski, armiran trahealni tubus, s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, blokator zagriza integrira, veličina 3 | kom
99 | Višekratni silikonski supraglotički tubus predviđen za 40 resterilizacija, s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), fleksibilan, silikonski, armiran trahealni tubus, s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, blokator zagriza integrira, veličina 4 | kom
100 | Višekratni silikonski supraglotički tubus predviđen za 40 resterilizacija, s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), fleksibilan, silikonski, armiran trahealni tubus, s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, blokator zagriza integrira, veličina 5 | kom
101 | Višekratni silikonski supraglotički tubus predviđen za 40 resterilizacija, s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), fleksibilan, silikonski, armiran trahealni tubus, s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, blokator zagriza integrira, veličina 1 | kom
102 | Višekratni silikonski supraglotički tubus predviđen za 40 resterilizacija, s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), fleksibilan, silikonski, armiran trahealni tubus, s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, blokator zagriza integrira, veličina 1.5 | kom
103 | Višekratni silikonski supraglotički tubus predviđen za 40 resterilizacija, s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), fleksibilan, silikonski, armiran trahealni tubus, s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, blokator zagriza integrira, veličina 2 | kom
104 | Jednokratni supraglotički tubus PVC, s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, PVC, blokator zagriza integriran, mogućnost prolaska želučane sonde kroz gastrički tubus, vel. 3 | kom
105 | Jednokratni supraglotički tubus PVC, s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, PVC, blokator zagriza integriran, mogućnost prolaska želučane sonde kroz gastrički tubus, vel. 4 | kom
106 | Jednokratni supraglotički tubus PVC, s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, PVC, blokator zagriza integriran, mogućnost prolaska želučane sonde kroz gastrički tubus, vel. 5 | kom
107 | Jednokratni supraglotički tubus s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, PVC, blokator zagriza integriran, mogućnost prolaska želučane sonde kroz gastrički tubus, vel. 1 | kom
108 | Jednokratni supraglotički tubus s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, PVC, blokator zagriza integriran, mogućnost prolaska želučane sonde kroz gastrički tubus, vel. 1,5 | kom
109 | Jednokratni supraglotički tubus s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, PVC, blokator zagriza integriran, mogućnost prolaska želučane sonde kroz gastrički tubus, vel. 2 | kom
110 | Jednokratni supraglotički tubus s dva tubusa (trahealni i gastrički pristup), s regulacijom tlaka na supraglotičko tkivo putem balona, PVC, blokator zagriza integriran, mogućnost prolaska želučane sonde kroz gastrički tubus, vel. 2,5 | kom
111 | Intubacijska laringealna maska, jednokratna, PVC, s balonom, veličina 3 | kom
112 | Intubacijska laringealna maska, jednokratna, PVC, s balonom, veličina 4 | kom
113 | Intubacijska laringealna maska, jednokratna, PVC, s balonom, veličina 5 | kom
114 | Endotrahealni tubus PVC, jednokratni, fleksibilni, armirani, dimenzijama i oznakama kompatibilan s jednokratnom i višekratnom intubacijskom laringealnom maskom, vel. 7,0, u pakiranje uključen stabilizator za primjenu s intubacijskom laringealnom maskom | kom
115 | Intubacijska laringealna maska, višekratna, materijal silikon, s balonom, vel 3 | kom
116 | Intubacijska laringealna maska, višekratna, materijal silikon, s balonom, vel 4 | kom
117 | Intubacijska laringealna maska, višekratna, materijal silikon, s balonom, vel 5 | kom
118 | Endotrahealni tubus, silikonski, višekratni, fleksibilni, armirani, dimenzijama i oznakama kompatibilan s jednokratnom i višekratnom intubacijskom laringealnom maskom, vel. 6 | kom
119 | Endotrahealni tubus, silikonski, višekratni, fleksibilni, armirani, dimenzijama i oznakama kompatibilan s jednokratnom i višekratnom intubacijskom laringealnom maskom, vel. 6,5 | kom
120 | Endotrahealni tubus, silikonski, višekratni, fleksibilni, armirani, dimenzijama i oznakama kompatibilan s jednokratnom i višekratnom intubacijskom laringealnom maskom, vel. 7 | kom
121 | Endotrahealni tubus, silikonski, višekratni, fleksibilni, armirani, dimenzijama i oznakama kompatibilan s jednokratnom i višekratnom intubacijskom laringealnom maskom, vel. 7,5 | kom
122 | Endotrahealni tubus, silikonski, višekratni, fleksibilni, armirani, dimenzijama i oznakama kompatibilan s jednokratnom i višekratnom intubacijskom laringealnom maskom, vel. 8 | kom
123 | Stabilizator višekratni silikonski za primjenu intubacijske laringealne maske, jedna veličina | kom
124 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 3.0 mm | kom
125 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 3.5 mm | kom
126 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 4.0 mm | kom
127 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 4.5 mm | kom
128 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 5.0 mm | kom
129 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 5.5 mm | kom
130 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 6.0 mm | kom
131 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 6.5 mm | kom
132 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 7.0 mm | kom
133 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 7.5 mm | kom
134 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 8.0 mm | kom
135 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 8.5 mm | kom
136 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 9.0 mm | kom
137 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 9.5 mm | kom
138 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez latexa niskotlačnog balona, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh, 10 mm | kom
139 | Medicinski proizvod nazalni nebulizator za raspršivanje tekućeg oblika lijeka preko nazalne mukozne stijenke, bez štrcaljke | kom
140 | Medicinski proizvod nazalni nebulizator za raspršivanje tekućeg oblika lijeka preko nazalne mukozne stijenke, sa štrcaljkom 3 ml | kom
141 | Medicinski proizvod laringo-trahealni nebulizator za raspršivanje tekućeg oblika lijeka preko mukozne stijenke, fleksibilan, za jednokratnu upotrebu, pedijatrijski | kom
142 | Medicinski proizvod laringo-trahealni nebulizator za raspršivanje tekućeg oblika lijeka preko mukozne stijenke, fleksibilan, za jednokratnu upotrebu, bez štrcaljke | kom
143 | Medicinski proizvod laringo-trahealni nebulizator za raspršivanje tekućeg oblika lijeka preko mukozne stijenke, fleksibilan, za jednokratnu upotrebu, sa štrcaljkom | kom
144 | Endotrahealni PVC tubus, visokovolumenski niskotlačni balon, s linijom za subglotičku sukciju sekreta, vel. mm 6.0-9.0 | kom
145 | Intubacijski Airway silikonski, višekratni, vel. 3/4/5 | kom
146 | Ventil za kontrolu sukcije | kom
147 | Kanila PVC za tracheostomu bez balona, vel. 6-10 | kom
148 | Tubus trahealni preformirani sa definiranom otpornosti na lasersko zračenje, bijela mekana guma, za lasersku intervenciju u laringealni prostor, vel. 4-8 | kom
149 | Tubus dvoluminalni za traheostomiju, PVC, jednokratni, bez lateksa, sa priborom (trake za vrat, 2 sukcijska katetera, 2 ugaona konektora, Y konektor) za lijevostranu bronhijalnu intubaciju, vel. 7.5/8.5/9.5 | kom
150 | Tubus dvoluminalni za traheostomiju, PVC, jednokratni, bez lateksa, sa priborom (trake za vrat, 2 sukcijska katetera, 2 ugaona konektora, Y konektor) za desnostranu bronhijalnu intubaciju, vel. 7.5/8.5/9.6 | kom
151 | Protektor LMA, laringealna maska II generacije za jednokratnu upotrebu od silikona sa cuff pilot tehnologijom, veličina 4 (50-70 kg) | kom
152 | Protektor LMA, laringealna maska II generacije za jednokratnu upotrebu od silikona sa cuff pilot tehnologijom, veličina 5 (70-100 kg) | kom
153 | Tubus trahealni izrađen od PVC-a bez lateksa, visokovolumenski niskotlačni balon, kontrolni balončić, crna oznaka za određivanje pozicije, atraumatski vrh sa fleksibilnim stiletom, jednokratni, mm 5.0-9.0 | kom
154 | Set za hitnu konikotomiju | set
155 | Endobronhijalni blokator za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, 75 cm duljine, za operaciju s fiberoptičkim ili videobronhoskopima | kom
156 | Endotrahealni PVC tubus, visokovolumenski niskotlačni balon s linijom za subglotičku sukciju sekreta, vel. mm 6-9 | kom
157 | Tubus mikrolaringealni za intervencije u laringealni prostor, PVC, s visokovolumenskim, niskotlačnim balonom, oralno/nazalno, veličine mm 4.0/5.0/6.0 | kom
158 | Tubus za traheotomiju fleksibilni s balonom, vodilica (obturator s otvorom), vel. mm 5.0-11.0 | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 2 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 Poveske, sustav pacijent cijevi
1 | Poveska (traka) za traheostomsku kanilu, veličina dječja - mala (dužina 355 mm) | kom
2 | Poveska (traka) za traheotomsku kanilu, veličina odrasli - velika (dužina 470 mm) | kom
3 | Poveska (traka) za traheotomsku kanilu, veličina odrasli - extra velika (dužina 520 mm) | kom
4 | Poveska (traka) za fiksaciju endotrahealnog tubusa, vel. mala (54 cm) | kom
5 | Poveska ( traka) za fiksaciju endotrahealnog tubusa, vel. velika (65 cm) | kom
6 | Poveska za učvršćivanje maske s membranom, veličina 3 | kom
7 | Poveska za učvršćivanje maske s membranom, veličina 5 | kom
8 | Sustav pacijent crijeva za odrasle s mikrostaničnom tehnologijom smanjenja stvaranja kondenzacije, dvostruko grijani sa samopunjujućom komorom za aktivno ovlaživanje | kom
9 | Sustav pacijent cijevi 10mm, pedijatrijski/neonatalni s mikrostaničnom tehnologijom smanjenja stvaranja kondenzacije, dvostruko grijani s komorom za aktivno ovlaživanje | kom
10 | Sustav pacijent cijevi 10mm, pedijatrijski/neonatalni s mikrostaničnom tehnologijom smanjenja stvaranja kondenzacije, dvostruko grijani sa samopunjujućom komorom za aktivno ovlaživanje, spojivo s respiratorom Maquet Servo-i | kom
11 | Sustav pacijent cijevi 10mm, pedijatrijski/neonatalni s mikrostaničnom tehnologijom smanjenja stvaranja kondenzacije, dvostruko grijani sa samopunjujućom komorom za aktivno ovlaživanje spojivo s respiratorom SLE | kom
12 | Set za primjeno iNO, spojiv s dvostruko grijanim pacijent sustavom Evaqua tehnologije | kom
13 | Komora za aktivni ovlaživač, neonatalna / pedijatrijska | kom
14 | Komora za aktivni ovlaživač, samopunjujuća s infuznom linijom, za visokofrekventnu strojnu ventilaciju | kom
15 | Komora za aktivni ovlaživač, samopunjujuća s infuznom linijom | kom
16 | Maska s membranom za omogućavanje ručnog prodisavanja tijekom fiberoptičke intubacije i/ili endoskopskih zahvata (gastroskopija, bronhoskopija, transezofagealna ehokardiografija), za novorođenčad | kom
17 | Maska s membranom za omogućavanje ručnog prodisavanja tijekom fiberoptičke intubacije i/ili endoskopskih zahvata (gastroskopija, bronhoskopija, transezofagealna ehokardiografija), za djecu | kom
18 | Maska s membranom za omogućavanje ručnog prodisavanja tijekom fiberoptičke intubacije i/ili endoskopskih zahvata (gastroskopija, bronhoskopija, transezofagealna ehokardiografija), za odrasle | kom
19 | Usni nastavak s radnim kanalom za uvođenje endoskopa i sprečavanje zagriza tijekom endoskopskih zahvata, veličina 0 | kom
20 | Usni nastavak s radnim kanalom za uvođenje endoskopa i sprečavanje zagriza tijekom endoskopskih zahvata, veličina 2 | kom
21 | Usni nastavak s radnim kanalom za uvođenje endoskopa i sprečavanje zagriza tijekom endoskopskih zahvata, veličina 4 | kom
22 | Podloga za postupak inducirane hipotermije, za novorođenčad, spojiva s aparatom Tecotherm, dim. 50x90 cm | kom
23 | Senzor za rektalno mjerenje temperature tijekom postupka inducirane hipotermije, jednokratni spojiv s aparatom Tecotherm | kom
24 | Pomagalo za ekstubaciju i/ili izmjenu endotrahealnog tubusa s mogučnošću primjene kisika kroz unutarnji kanal, graduirane oznake; dužine 80 cm, za tubuse > 4.0, nastavak za kisik uključen, sterilno | kom
25 | Pomagalo za ekstubaciju i/ili izmjenu endotrahealnog tubusa s mogučnošću primjene kisika kroz unutarnji kanal, graduirane oznake; dužine 80 cm, za tubuse > 5.0, nastavak za kisik uključen, sterilno | kom
26 | Pomagalo za ekstubaciju i/ili izmjenu endotrahealnog tubusa s mogučnošću primjene kisika kroz unutarnji kanal, graduirane oznake; dužine 80 cm, za tubuse >7.0, nastavak za kisik uključen, sterilno | kom
27 | Sustav cijevi s T-adapterom dužine najmanje 80 cm s priključkom koji je spojiv s uređajem za reanimaciju novorođenčadi Neopuff | kom
28 | Hidrofobni, mehanički HEPA filter, bakterijske i virusne učinkovitosti veće od 99.9999 %, ekspiratorno-inspiratorni, ulaz M22/F15, izlaz F22 | kom
29 | Sustav pacijent cijevi, jednokratni, sa svojstvima uređaja za reanimaciju, za ručno prodisavanje novorođenčadi/nedonoščadi, uključuje: regulator za podešavanje i kontrolu inspiratornog tlaka i PEEP-a, manometar s indikacijskim vrijednostima inspiratornog tlaka i PEEP-a označenih bojom | kom
30 | Set za inhalaciju putem maske. Set se sastoji od maske, raspršivača i cijevi. Maska treba biti prozirna i imati konektor koji se rotira za 360°, vezica maske treba biti protkana kako bi se smanjio pritisak na kožu. Cijev dužine 2,1 m. Raspršivač treba imati 22 mm spoj zatvaranje poklopca na 1/4 okretaja, prozirnu i graduiranu posudicu, volumen mrtvog prostora ne veći od 0,7 ml, neometano raspršivanje i pri kutu od 90 stupnjeva | set
31 | Set za inhalaciju putem usnika. Set se sastoji od usnika, raspršivača i cijevi. Cijev dužine 2,1 m. Raspršivač treba imati 22 mm spoj zatvaranje poklopca na 1/4 okretaja, prozirnu i graduiranu posudicu, volumen mrtvog prostora ne veći od 0,7 ml, neometano raspršivanje i pri kutu od 90 stupnjeva | set
32 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom novorođenčadi/nedonoščadi, za protoke max 8 L/min., izrađena od materijala koji onemogućava presavijanje i smanjuje količinu kondenzata, aplikacija i učvršćivanje pomoću jednostrano ljepljive podloge s karakteristikama hidrokoloida i čičak trakice, spojivo sa sustavom cijevi za terapiju visokim protokom plinova i uređajem za aktivno ovlaživanje MR850, ne sadrži latex, PVC i ftalate | kom
33 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom novorođenčadi/dojenčadi, za protoke do max 8 L/min., izrađena od materijala koji onemogućava presavijanje i smanjuje količinu kondenzata, aplikacija i učvršćivanje pomoću jednostrano ljepljive podloge s karakteristikama hidrokoloida i čičak trakice, spojivo sa sustavom cijevi za terapiju visokim protokom plinova i uređajem za aktivno ovlaživanje MR850, ne sadrži latex, PVC i ftalate | kom
34 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom dojenčadi/djece, za protoke do max 20 L/min., izrađena od materijala koji onemogućava presavijanje i smanjuje količinu kondenzata, aplikacija i učvršćivanje pomoću jednostrano ljepljive podloge s karakteristikama hidrokoloida i čičak trakice, spojivo sa sustavom cijevi za terapiju visokim protokom plinova i uređajem za aktivno ovlaživanje MR850, ne sadrži latex, PVC i ftalate | kom
35 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom djece, za protoke do max 25 L/min., izrađena od materijala koji onemogućava presavijanje i smanjuje količinu kondenzata, aplikacija i učvršćivanje pomoću jednostrano ljepljive podloge s karakteristikama hidrokoloida i čičak trakice, spojivo sa sustavom cijevi za terapiju visokim protokom plinova i uređajem za aktivno ovlaživanje MR850, ne sadrži latex, PVC i ftalate | kom
36 | Sustav cijevi za terapiju visokim protokom plinova, materijalom prilagođen smanjenju stvaranja kondenzata, uključuje samopunjujuću komoricu za aktivno ovlaživanje, valvulu za kontrolu prekomjernog tlaka, spojivo s nosnom kanilom za terapiju visokim protokom i uređajem za aktivno ovlaživanje MR850, ne sadrži latex, PVC i ftalate, cijev ukupne dužine 1.75 m | kom
37 | Sustav cijevi za terapiju visokim protokom plinova, za protok > 30 L/min., materijalom prilagođen smanjenju stvaranja kondenzata, uključuje samopunjujuću komoricu za aktivno ovlaživanje, spojivo s nosnom kanilom i traheotomskim nastavkom za terapiju visokim protokom i uređajem za aktivno ovlaživanje MR850 | kom
38 | Sustav pacijent cijevi za nCPAP, sadrži: grijanu inspiratornu cijev, ekspiratornu cijev, samopunjujuću komoru ovlaživača, nCPAP generator s tri nosna natavka različitih veličina, sukladno ovlaživaču MR 850 i spojivo s uređajima za CPAP terapiju kontinuiranog protoka | kom
39 | Laringoskop jednokratni s LED izvorom svjetla smještenim u užoj dršci namijenjenoj za intubaciju novorođenčadi i djece, metalna špatula tipa Miller sa snopom fiberoptičkih vlakana, veličine 00 | kom
40 | Laringoskop jednokratni s LED izvorom svjetla smještenim u užoj dršci namijenjenoj za intubaciju novorođenčadi i djece, metalna špatula tipa Miller sa snopom fiberoptičkih vlakana, veličine 0 | kom
41 | Laringoskop jednokratni s LED izvorom svjetla smještenim u užoj dršci namijenjenoj za intubaciju novorođenčadi i djece, metalna špatula tipa Miller sa snopom fiberoptičkih vlakana, veličine 1 | kom
42 | Laringoskop jednokratni s LED izvorom svjetla, namijenjen za intubaciju djece i odraslih, metalna špatula tipa Macintosh, sa snopom fiberoptičkih vlakana, veličina 1 | kom
43 | Laringoskop jednokratni s LED izvorom svjetla, namijenjen za intubaciju djece i odraslih, metalna špatula tipa Macintosh, sa snopom fiberoptičkih vlakana, veličina 2 | kom
44 | Laringoskop jednokratni s LED izvorom svjetla, namijenjen za intubaciju djece i odraslih, metalna špatula tipa Macintosh, sa snopom fiberoptičkih vlakana, veličina 3 | kom
45 | Laringoskop jednokratni s LED izvorom svjetla, namijenjen za intubaciju djece i odraslih, metalna špatula tipa Macintosh, sa snopom fiberoptičkih vlakana, veličina 3.5 | kom
46 | Laringoskop jednokratni s LED izvorom svjetla, namijenjen za intubaciju djece i odraslih, metalna špatula tipa Macintosh, sa snopom fiberoptičkih vlakana, veličina 4 | kom
47 | Naljepnica za zaštitu kože lica i učvrščivanje nosne kanile za terapiju visokim protokom. Jednostrano ljepljiva podloga sa svojstvima hidrokoloida, sadrži čičak traku, spojiva s kanilom za terapiju visokim protokom. Veličine za nedonoščad | kom
48 | Naljepnica za zaštitu kože lica i učvrščivanje nosne kanile za terapiju visokim protokom. Jednostrano ljepljiva podloga sa svojstvima hidrokoloida, sadrži čičak traku, spojiva s kanilom za terapiju visokim protokom. Veličine za novorođenčad | kom
49 | Filter ulaznog zraka kod terapije visokim protokom. | kom
50 | Sustav za disanje za transportni ventilator 1.6 m s ekshalacijskim ventilom, senzorom protoka i kutnim nastavkom za uzorkovanje CO2, sustav mora biti izrađen antimikrobnom tehnologijom koja u nezavisnom testiranju smanjuje kolonizaciju mikroorganizama preko 99% u roku 2 sata, stabilnost antimikrobnog materijala mora biti potvrđena nezavisnim testiranjem | kom
51 | Maska za visoku koncentraciju kisika s vrećicom i dva jednosmjerna ventila, cijev 2.1m | kom
52 | Filter bakterijsko/virusni HEPA mehanički, s izmjenjivačem topline i vlage | kom
53 | Filter bakterijsko/virusni HEPA mehanički | kom
54 | Pomagalo za vježbe disanja s regulacijom protoka za vježbu inspiratorne i ekspiratorne muskulature odvojeno ili istovremeno | kom
55 | Jednokratna zaštita za oči novorođenčadi u vrijeme fototerapije: vel. S (opseg glave 20- 28 cm) | kom
56 | Jednokratna zaštita za oči novorođenčadi u vrijeme fototerapije: vel. M (opseg glave 24- 33 cm) | kom
57 | Jednokratna zaštita za oči novorođenčadi u vrijeme fototerapije: vel. L (opseg glave 30- 38 cm) | kom
58 | Sustav pacijent cijevi, negrijani, kompatibilan sa svim serijama ventilatoraTyco Puritan Bennett te Drager i Hamilton, koji su u vlasništvu Naručitelja | kom
59 | Set za inhalaciju putem maske, za djecu. Set se sastoji od maske, raspršivača i cijevi. Maska treba biti prozirna i imati konektor koji se rotira za 360°, vezica maske treba biti protkana kako bi se smanjio pritisak na kožu. Cijev dužine 2,1 m. Raspršivač treba imati 22 mm spoj zatvaranje poklopca na 1/4 okretaja, prozirnu i graduiranu posudicu, volumen mrtvog prostora ne veći od 0,7 ml, neometano raspršivanje i pri kutu od 90 stupnjeva | set
60 | Set pacijent cijevi za "Bubble" nCPAP, sadrži grijanu inspiratornu cijev, ekspiratornu cijev, valvulu za kontrolu prekomjernog tlaka, posudu/generator CPAP-a, samopunjujuću komoru spojivu s uređajem MR850 | set
61 | "BUBBLE" nCPAP - Nosna maska za novorođenčad vel. mala (S) | kom
62 | "BUBBLE" nCPAP - Nosna maska za novorođenčad vel. srednja (M) | kom
63 | "BUBBLE" nCPAP - Nosna maska za novorođenčad vel. velika(L) | kom
64 | "BUBBLE" nCPAP- Jednokratni nosni nastavak, veličine za novorođenčad <1500 gr | kom
65 | "BUBBLE" nCPAP- Jednokratni nosni nastavak, veličine za novorođenčad <2500 gr | kom
66 | "BUBBLE" nCPAP- Jednokratni nosni nastavak, veličine za novorođenčad >2500 gr | kom
67 | "BUBBLE" nCPAP- Poveska za bradu novorođenčeta veličina 1 (20- 26 cm) | kom
68 | "BUBBLE" nCPAP- Poveska za bradu novorođenčeta veličina 2 (26- 32) | kom
69 | "BUBBLE" nCPAP- Poveska za bradu novorođenčeta veličina 3 (32- 38) | kom
70 | "BUBBLE" nCPAP- Poveska za bradu novorođenčeta veličina 4 (38- 44) | kom
71 | "BUBBLE" nCPAP- gibljiva, pripojna cijev za set cijevi i nosni nastavak/masku dužine 50 mm | kom
72 | "BUBBLE" nCPAP- gibljiva, pripojna cijev za set cijevi i nosni nastavak/masku dužine 70 mm | kom
73 | "BUBBLE" nCPAP- gibljiva, pripojna cijev za set cijevi i nosni nastavak/masku dužine 100 mm | kom
74 | "BUBBLE" nCPAP kapica za glavu novorođenčeta vel. 17- 22 mm | kom
75 | "BUBBLE" nCPAP kapica za glavu novorođenčeta vel. 22- 25 cm | kom
76 | "BUBBLE" nCPAP kapica za glavu novorođenčeta vel. 25- 29 cm | kom
77 | "BUBBLE" nCPAP kapica za glavu novorođenčeta vel. 29-36 cm | kom
78 | Cijev dužine 80 cm i spojevima 22 mm/F na oba kraja | kom
79 | Maska za aplikaciju kisika i praćenje CO2 u izdahnutom zraku, s filterom i luer zatvarajućim navojem. | kom
80 | Mehanički ručni aspirator za aspiraciju usne šupljine i ždrijela s kateterima širokog lumena u tri veličine, adapterom za aspiracijske katetere s lijevkastim pripojem, posudama za sakupljanje sekreta za djecu i odrasle, poklopcem posude s navojem, gumenom brtvom i nepovratnim ventilom. | kom
81 | Sisaljka za aspiraciju usta i ždrijela s regulacijom vakuuma | kom
82 | Nastavak za endotrahealne tubuse i kanile sa samozatvarajućim silikonskim otvorom, izmjenjivačima topline i vlage i cijevi za kisik | kom
83 | Pacijent sustav za disanje sa srebrnim ionima integriranim u stijenku cijevi za antimikrobni učinak od minimalno > 99.3% s unutarnje i vanjske strane cijevi za disanje. Sustav se sastoji od cijevi s integriranim srebrnim ionima u stijenci, kutnog nastavka | kom
84 | Vrećica za povraćanje s ergonomskim držačem i sredstvom za geliranje sadržaja, transparentna, graduirana do 2000 ml | kom
85 | Vrećica za sukciju volumena 2 litre, poklopac vrećice mora imati integrirani predfilter za sprječavanje prerane aktivacije hidrofobnog filtera i hidrofobni filter za sprječavanje povrata sadržaja iz vrećice u vakuumski sustav s ukupnom bakterijsko/virusnom filtracijom učinkovitošću od minimalno 99 99995% | kom
86 | Filter za aspirator bakterijsko/virusni. Filtracijska učinkovitost minimalno 99.9999% | kom
87 | Nosna kanila za aplikaciju kisika s cijevi 2.1m za odrasle | kom
88 | Nosna kanila za aplikaciju kisika s cijevi 2.1m u veličinama za novorođenčad | kom
89 | Nosna kanila za aplikaciju kisika s cijevi 2.1m u veličinama za djecu | kom
90 | Maska za aplikaciju kisika s cijevi 2.1m u veličinama za djecu | kom
91 | Maska za aplikaciju kisika s cijevi 2.1m u veličinama za odrasle | kom
92 | Maska za fiksnu koncenteaciju kisika s 6 ventila za isporuku koncentracija od 24, 28, 31, 35, 40 i 60% | kom
93 | Traheostomska maska za inhalalaciju i aplikaciju kisika na traheostomsku kanilu u veličinama za djecu | kom
94 | Traheostomska maska za inhalalaciju i aplikaciju kisika na traheostomsku kanilu u veličinama za odrasle | kom
95 | Maska za NIV koja pokriva nos i usta s fiksacijskim remenom na čičak koji se zateže u 6 točaka, klizajući okvir za fiksaciju maske i remena s dve kopče za brzo otpuštanje prilikom skidanja, čeoni nastavak integriran u tijelo maske, zamjenjivo silikonsko brtvilo | kom
96 | Spojna cijev za regulaciju tlaka u balonu endotrahealnog tubusa, kanile i supraglotičkog pomagala 100cm | kom
97 | Stilet za intubaciju izgrađen od rastezljivog aluminija i visoke gustoće polietilena, veličina SMALL, 34 cm, za tubuse 2.5-3.5 mm | kom
98 | Stilet za intubaciju izgrađen od rastezljivog aluminija i visoke gustoće polietilena, veličina MEDIUM, 38 cm, za tubuse 4.0-4.5 mm | kom
99 | Stilet za intubaciju izgrađen od rastezljivog aluminija i visoke gustoće polietilena, veličina LARGE, 45 cm, za tubuse 5.0-6.5 mm | kom
100 | Stilet za intubaciju izgrađen od rastezljivog aluminija i visoke gustoće polietilena, veličina LARGE, 45 cm, za tubuse 7.0-11.0 mm | kom
101 | Uvodnica za otežane intubacije, izrađena Od savitljivog materijala koji zadržava oblik, s mekanim, atraumatskim vrhom označenim bojom na distalnom dijelu, s graduiranim oznakama dužine u cm, za: - endotrahealne tubuse 3.0 mm I.D., dužine 40 cm, 8 Fr, sterilna - endotrahealne tubuse 4.5 mm I.D., dužine 65 cm, 11 Fr, sterilna, prohodnog unutrašnjeg lumena s dva tipa nastavaka za oksigenaciju na proksimalnom dijelu - endotrahealne tubuse 6.0 mm I.D., dužine 65 cm, 15 Fr, sterilna, prohodnog unutrašnjeg lumena s dva tipa nastavaka za oksigenaciju na roksimalnom dijelu | kom
102 | Magill-ove hvataljke u veličinama za novorođenčad | kom
103 | Magill-ove hvataljke u veličinama za djecu | kom
104 | Magill-ove hvataljke u veličinama za odrasle | kom
105 | Klin za otvaranje usta | kom
106 | Pomagalo za inhalacijsku terapiju s antistatičkim spremnikom | kom
107 | Podloga zaštitna, samoprijanjajuća izrađena od silikona za zaštitiu kože nosa, mala | kom
108 | Podloga zaštitna, samoprijanjajuća izrađena od silikona za zaštitiu kože nosa, velika | kom
109 | Filter za spirometar. Učinkovitost filtracije minimalno 99.9999% | kom
110 | Filter za spirometar s usnikom. Učinkovitost filtracije minimalno 99.9999% | kom
111 | Filter bakterijsko/virusni s izmjenjivačem topline i vlage. Učinkovitost filtracije minimalno 99.999% | kom
112 | Fleksibilni produžetak s kutnim nastavkom koji se rotira u svim smjerovima s kapicom za sukciju i bronhoskopiju s filterom bakterijsko/virusnim HEPA s izmjenjivačem topline i vlage | kom
113 | Sustav za anesteziju 1.8 m, koaksijalni, s posudicom za odvajanje vlage, s kutnim nastavkom za uzorkovanje CO2, linijom za CO2 i bakterijsko-virusnim filterom. Sustav mora biti izrađen antimikrobnom tehnologijom koja u nezavisnom testiranju smanjuje kolonizaciju mikroorganizama preko 99% u roku 2 sata, stabilnost antimikrobnog materijala mora biti potvrđena nezavisnim testiranjem | kom
114 | Pomagalo za zaštitu endoskopske opreme od zagriza i istovremenu aplikaciju O2 i uzorkovanje CO2 za vrijeme endoskopskih procedura s poveskom za fiksaciju na čičak | kom
115 | Sisaljka za aspiraciju usta i ždrijela s regulacijom vakuuma, prošireni vrh | kom
116 | Vrećica za sukciju volumena 1 litre, poklopac vrećice mora imati integrirani predfilter za sprječavanje prerane aktivacije hidrofobnog filtera i hidrofobni filter za sprječavanje povrata sadržaja iz vrećice u vakuumski sustav s ukupnom bakterijsko/virusnom filtracijskom učinkovitošću Od minimalno 99 99995% | kom
117 | Vrećica za sukciju volumena 3 litre, poklopac vrećice mora imati integrirani predfilter za sprječavanje prerane aktivacije hidrofobnog filtera i hidrofobni filter za sprječavanje povrata sadržaja iz vrećice u vakuumski sustav s ukupnom bakterijsko/virusnom filtracijskom učinkovitošću od minimalno 99 99995% | kom
118 | Vakumska cijev, za spoj aspiratora ili regulatora vakuma i kolekcijske vrećice, s konektorom, s vidljivim natpisom koji potvrđuje antimikrobne karakteristike ugraviranim u stijenku cijevi, kodirana bojom, 1 m | kom
119 | Vakumska cijev, za spoj aspiratora ili regulatora vakuma i kolekcijske vrećice, s konektorom, s vidljivim natpisom koji potvrđuje antimikrobne karakteristike ugraviranim u stijenku cijevi, kodirana bojom, 2 m | kom
120 | Vakumska cijev za spoj aspiratora ili regulatora vakuma i kolekcijske vrećice, s vidljivim natpisom koji potvrđuje antimikrobne karakteristike ugraviranim u stijenku cijevi, kodirana bojom, 30 m u roli | kom
121 | Konektor za spoj vakumske cijevi i poklopca vrećice/jednokratne posude za aspiraciju u dva oblika ravni i kutni | kom
122 | Filter za aspiraciju za sprječavanje izlijevanja sadržaja s izduženim transparentnim kućištem za vidljivost izlivenog sadržaja. Oznaka smjera vakuma mora biti vidljiva | kom
123 | Višekratna/autoklavabilna posuda za smještaj vrećica za aspiraciju kapaciteta 1 lit, graduirana s točnošću očitavanja volumena ±50 ml | kom
124 | Višekratna/autoklavabilna posuda za smještaj vrećica za aspiraciju kapaciteta 2 lit, graduirana s točnošću očitavanja volumena ±50 mL | kom
125 | Višekratna/autoklavabilna posuda za smještaj vrećica za aspiraciju kapaciteta 3 lit, graduirana s točnošću očitavanja volumena +50 mL | kom
126 | Pacijent cijev za aspiraciju s lijevkastim konektorima na oba kraja, minimalnog unutarnjeg promjera 7 mm, minimalna dužina 2 m | kom
127 | Pacijent cijev za aspiraciju s lijevkastim konektorima na oba kraja, minimalnog unutarnjeg promjera 7 mm, minimalna dužina 3 m | kom
128 | Nosač šinski za aspiracijsku posudu | kom
129 | Držač katetera sa šinskim nosačem | kom
130 | Držač pacijent cijevi, šinski | kom
131 | Dispenzer vrećica za povraćanje | kom
132 | Samošireći balon za prodisavanje odraslih 1500 ml u kompletu s maskom veličine 5, spremnikom i cijevi za kisik. Balon i maska se mogu autoklavirati | kom
133 | Samošireći balon za prodisavanje djece 640 ml u kompletu s maskom veličine 3, spremnikom i cijevi za kisik. Balon i maska se mogu autoklavirati | kom
134 | Samošireći balon za prodisavanje novorođenčadi 370 ml u kompletu s maskom veličine 1, spremnikom i cijevi za kisik. Balon i maska se mogu autoklavirati | kom
135 | Samošireći balon za prodisavanje 1490 ml, s integriranim spremnikom i cijevi za kisik, u kompletu s maskom veličine 5 za odrasle, jednokratni | kom
136 | Samošireći balon za prodisavanje 635 ml, s integriranim spremnikom i cijevi za kisik, u kompletu s maskom veličine 3 za djecu, jednokratni | kom
137 | Samošireći balon za prodisavanje 370 ml, s integriranim spremnikom i cijevi za kisik, u kompletu s maskom veličine 1 za novorođenčad, jednokratni | kom
138 | Silikonska maska za lice, veličina 0 | kom
139 | Silikonska maska za lice, veličina 1 | kom
140 | Adapter protokometra | kom
141 | Komorica za inhalaciju MDI lijekova za vrijeme ventilacije, s fleksibilnim produžetkom | kom
142 | Komorica za inhalaciju MDI lijekova za vrijeme ventilacije, s konektorima | kom
143 | Sustav cijevi za terapiju visokim protokom, spiralne, s grijaćim žicama i izolacijom, s komoricom za aktivno ovlaživanje, kompatibilno s uređajem Airvo 2 | kom
144 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom, odrasli, mala | kom
145 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom, odrasli, srednja | kom
146 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom, odrasli, velika | kom
147 | Nastavak za terapiju visokim protokom putem trahealne kanile. | kom
148 | Špatula za laringoskop tipa Miller, fiberoptička, jednokratna, sterilno pakirana, veličina 00 | kom
149 | Špatula za laringoskop tipa Miller, fiberoptička, jednokratna, sterilno pakirana, veličina 0 | kom
150 | Špatula za laringoskop tipa Miller, fiberoptička, jednokratna, sterilno pakirana, veličina 1 | kom
151 | Špatula za laringoskop tipa Macintosh, fiberoptička, jednokratna, sterilno pakirana, veličina 1 | kom
152 | Špatula za laringoskop tipa Macintosh, fiberoptička, jednokratna, sterilno pakirana, veličina 2 | kom
153 | Špatula za laringoskop tipa Macintosh, fiberoptička, jednokratna, sterilno pakirana, veličina 3 | kom
154 | Špatula za laringoskop tipa Macintosh, fiberoptička, jednokratna, sterilno pakirana, veličina 3.5 | kom
155 | Špatula za laringoskop tipa Macintosh, fiberoptička, jednokratna, sterilno pakirana, veličina 4 | kom
156 | Sustav za anesteziju 1.8 m, jednocjevni s uzdužnom pregradom za odvajanje inspirijskog i ekspirijskog protoka, s dodatnom cijevi i balonom 2 lit, kutni pripoj s luer nastavkom za uzorkovanje, odrasli | kom
157 | Sustav za anesteziju 1.8 m, jednocjevni s uzdužnom pregradom za odvajanje inspirijskog i ekspirijskog protoka, s dodatnom cijevi i balonom 1 lit, kutni pripoj s luer nastavkom za uzorkovanje, djeca | kom
158 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, (jednocjevni sustav), montaža preko usta i nosa s ugrađenim silikonskim sustavom za dvostruko brtvljenje, fiksacijskim trakama koje zadržavaju svoj oblik, magnetnim kopčama za brzu fiksaciju/odpajanje i odvojivim kutnim konektorom, veličina MALA (S) za respirator Astral | kom
159 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, (jednocjevni sustav), montaža preko usta i nosa s ugrađenim silikonskim sustavom za dvostruko brtvljenje, fiksacijskim trakama koje zadržavaju svoj oblik, magnetnim kopčama za brzu fiksaciju/odpajanje i odvojivim kutnim konektorom, SREDNJA (M) za respirator Astral | kom
160 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, (jednocjevni sustav), montaža preko usta i nosa s ugrađenim silikonskim sustavom za dvostruko brtvljenje, fiksacijskim trakama koje zadržavaju svoj oblik, magnetnim kopčama za brzu fiksaciju/odpajanje i odvojivim kutnim konektorom, veličina VELIKA (L) za respirator Astral | kom
161 | Venturi CPAP generator s dvije cijevi, maksimalni protok od minimalno 120 l/min, s pripojem na masku za cijelo lice i PEEP ventilom za regulaciju tlaka od 5-20 cmH2O | kom
162 | Maska za NIV, oronazalna, neventilirajuća s mekanim silikonskim obrubom za prilagodbu konturama lica i minimalni natisak na korijenu nosa, integrirani urez za nazogastričnu sondu, s fiksacijskim trakama za fiksaciju oko glave, veličina EKSTRA MALA | kom
163 | Maska za NIV, oronazalna, neventilirajuća s mekanim silikonskim obrubom za prilagodbu konturama lica i minimalni natisak na korijenu nosa, integrirani urez za nazogastričnu sondu, s fiksacijskim trakama za fiksaciju oko glave, veličina MALA | kom
164 | Maska za NIV, oronazalna, neventilirajuća s mekanim silikonskim obrubom za prilagodbu konturama lica i minimalni natisak na korijenu nosa, integrirani urez za nazogastričnu sondu, s fiksacijskim trakama za fiksaciju oko glave, veličina SREDNJA | kom
165 | Maska za NIV, oronazalna, neventilirajuća s mekanim silikonskim obrubom za prilagodbu konturama lica i minimalni natisak na korijenu nosa, integrirani urez za nazogastričnu sondu, s fiksacijskim trakama za fiksaciju oko glave, veličina VELIKA | kom
166 | Usmjernik protoka medicinskih plinova 9/16" | kom
167 | Jednokratna zaštitna prekrivka, sukladna s fototerapijskom lampom BILICOCOON NEST ("VREĆA"), jednokratna | kom
168 | Jednokratna zaštitna prekrivka, sukladna s fototerapijskom lampom BILICOCOON BAG ("GNIJEZDO"), jednokratna | kom
169 | Elektrode za aEEG, hidrogelne, set 3 elektrode jednokratne | kom
170 | Set za dezinfekciju, spojiv s uređajem Airvo 2 | kom
171 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI POTROŠNOG MATERIJALA: Mobilno postolje i sučelje za vizualizaciju rada video stileta veličine ekrana ne manje od 20 cm u dijagonali za montažu na mobilno postolje. Mobilno postolje mora imati kotače ručku za upravljanje, košaru za odlaganje pribora i zglobnu ruku minimalnog dosega u polumjeru od 65 cm. Visina mobilnog postolja mora biti prilagodljiva u minimalnom rasponu od 107 - 152 cm. U kompletu sa sučeljem treba biti punjač i produžni kabel od minimalno 2 m | kom
172 | Konduktivna krema za elektrode, pakiranje minimalno 100 grama | kom
173 | Abrazivna pasta za pripremu kože, 110 grama | kom
174 | Nosna kanila s Luer Lock pripojem | kom
175 | Oronazalna kanila s Luer Lock pripojem | kom
176 | Adapter kabel spojiv s jednostruko grijanim sustavom cijevi za mehaničku ventilaciju i uređajem za aktivno ovlaživanje F&P MR850 | kom
177 | Adapter kabel spojiv s jednokratnim, dvostruko grijanim sustavom cijevi za mehaničku ventilaciju i uređajem za aktivno ovlaživanje F&P MR850 | kom
178 | Kabel za mjerenje temperature u inspiratornoj cijevi sustava za mehaničku ventilaciju, spojiv s uređajem za aktivno ovlaživanje F&P MR850 | kom
179 | Uređaj za aktivno ovlaživanje sa servo regulacijom temperature, spojiv sa višekratnim i jednokratnim sustavima za mehaničku ventilaciju | kom
180 | Mjerač tlaka u balonu endotrahealnog tubusa, kanile ili laringealne maske | kom
181 | Podloga za postupak inducirane hipotermije, za novorođenčad, spojiva s aparatom TecothermNeo dim. 50 x 90 cm | kom
182 | Pripojni kabel za podlogu za postupak hipotermije novorođenčadi, spojiv s aparatom TecothernNeo, duljine 2 m | kom
183 | Senzor za kontinuirano praćenje temperature preko kože, spojiv s aparatom TecothermNeo | kom
184 | Senzor za kontinuirano praćenje temperature rektalnim putem spojiv s aparatom TecothermNeo | kom
185 | Pripojni kabel za senzor za praćenje temperature rektalnim putem, spojiv s aparatom TecothermNeo | kom
186 | Mješač zraka i kisika, mogućnost regulacije protoka | kom
187 | Nosač za uređaje Fisher&paykel MR850 i MR730, montaža na šinski sustav navojem, metalni | kom
188 | Nosač za uređaje Fisher&paykel MR850 i MR730, montaža na šipku, metalni | kom
189 | Pomagalo za inhalacijsku terapiju djece 0-3 godine starosti | kom
190 | Pomagalo za inhalacijsku terapiju djece 3-6 godine starosti | kom
191 | Pomagalo za inhalaciju s radom uz pomoć kompresora | kom
192 | Adapter za isporuku kisika kod novorođenčadi i djece, protok 6l/min | kom
193 | Set za doziranje iNO, spojiv s uređajem EKU | kom
194 | Kabel pripojni za sinkronizaciju respiratora s uređajem za doziranje iNO EKU | kom
195 | Senzor protoka, visokoprotočni za sinkronizaciju respiratora s uređajem za doziranje Ino | kom
196 | Taložnik za uređaj za doziranje iNO | kom
197 | Filter NO/NO2 za uređaj za doziranje iNO | kom
198 | Senzor kisika za inkubator ATOM V808 | kom
199 | Filter zraka za inkubator ATOM V808 | kom
200 | Fiksacijska traka za inkubator ATOM V808, jednokratna | kom
201 | Senzor temperature, kožni za inkubator ATOM V808, jednokratni | kom
202 | Pripojni kabel za senzor temperature, kožni, jednokratni | kom
203 | Senzor temperature, kožni za inkubator ATOM V808 | kom
204 | Senzor za saturaciju, Massimo tehnologija, jednokratni <3 kg TT | kom
205 | Senzor za saturaciju, Massimo tehnologija, jednokratni >3 kg TT | kom
206 | Senzor za saturaciju, jednokratni <1 kg TT | kom
207 | Madrac za inkubator V808 | kom
208 | Prekrivka za madrac, jednokratna | kom
209 | Filter za aspirator, bakterijsko-virusni, klik sustav kompatibilan s vakumskim regulatorima RVTM3. Montira se na sigurnosnu posudu, jednokratni (mijenja se kod svakog novog bolesnika). | kom
210 | Laringoskop fiberoptički, jednokratni, s integriranom špatulom na preklop. Sterilno zapakiran s mogućnošču provjere svjetla bez otvaranja. Izvor svjetla smješten u špatuli. Bojom kodirana Mcintosh špatula veličine 2 | kom
211 | Laringoskop fiberoptički, jednokratni, s integriranom špatulom na preklop. Sterilno zapakiran s mogućnošču provjere svjetla bez otvaranja. Izvor svjetla smješten u špatuli. Bojom kodirana Mcintosh špatula veličine 3 | kom
212 | Laringoskop fiberoptički, jednokratni, s integriranom špatulom na preklop. Sterilno zapakiran s mogućnošču provjere svjetla bez otvaranja. Izvor svjetla smješten u špatuli. Bojom kodirana Mcintosh špatula veličine 4 | kom
213 | Laringoskop fiberoptički, jednokratni, s integriranom špatulom na preklop i užom drškom za intubaciju djece. Sterilno zapakiran s mogućnošču provjere svjetla bez otvaranja. Izvor svjetla smješten u špatuli. Bojom kodirana Miller špatula veličine 00 | kom
214 | Laringoskop fiberoptički, jednokratni, s integriranom špatulom na preklop i užom drškom za intubaciju djece. Sterilno zapakiran s mogućnošču provjere svjetla bez otvaranja. Izvor svjetla smješten u špatuli. Bojom kodirana Miller špatula veličine 0 | kom
215 | Laringoskop fiberoptički, jednokratni, s integriranom špatulom na preklop i užom drškom za intubaciju djece. Sterilno zapakiran s mogućnošču provjere svjetla bez otvaranja. Izvor svjetla smješten u špatuli. Bojom kodirana Miller špatula veličine 1 | kom
216 | Uvodnica za otežane intubacije i izmjenu tubusa, izrađena od fleksibilnog i savitljivog materijala koji može zadržavati oblik, prohodnog unutrašnjeg lumena s nastavkom za oksigenaciju na proksimalnom dijelu i distalnim otvorima za oksigenaciju, graduirane oznake, za endotrahealne tubuse ≥ 6.0 mm I.D., dužine 65 cm, sterilna | kom
217 | Uvodnica za otežane intubacije, izrađena od savitljivog materijala koji zadržava oblik, s mekanim, atraumatskim vrhom označenim bojom na distalnom dijelu, graduirane oznake, za endotrahealne tubuse ≥ 3.0 mm I.D., dužine 40 cm, sterilna | kom
218 | Uvodnica za otežane intubacije, izrađena od savitljivog materijala koji zadržava oblik, prohodnog unutrašnjeg lumena s nastavkom za oksigenaciju na proksimalnom dijelu i mekanim, atraumatskim vrhom označenim bojom na distalnom dijelu s otvorima za oksigenaciju, graduirane oznake, za endotrahealne tubuse ≥ 4.5 mm I.D., dužine 65 cm, sterilna | kom
219 | Set za konikotomiju izrađen prema smjernicama društva za otežani dišni put, sadrži: skalpel #10, uvodnicu 14fr (40 cm), kanilu 6.0mm s fiksacijom, štrcaljku i produžetak | kom
220 | Sustav za anesteziju za odrasle 22mm za korištenje u MRI uvjetima, dužine 3.2 m | kom
221 | Sustav za anesteziju za djecu 15mm za korištenje u MRI uvjetima, dužine 3.0 m | kom
222 | Cijev za monitoriranje CO2 u MRI uvjetima dužine 3.0m | kom
223 | Pacijent sustav za neinvazivnu eliminaciju bronhijalnog sekreta ubrzavanjem ekspiratornog protoka, jednokratni | kom
224 | Usnik 22M za neinvazivnu eliminaciju bronhijalnog sekreta | kom
225 | Adapter 22F/22F za neinvazivnu eliminaciju bronhijalnog sekreta | kom
226 | Fleksibilni produžetak s dva rotirajuća zgloba za okretanje u svim smjerovima i otvorima za aspiraciju i bronhoskopiju, konekcije 15F-22M/22F | kom
227 | Medicinski potrošni materijal za uređaj za ventilaciju proizvođača Lowenstein Medical i dječji grijač proizvođača Kanmed, koji su u vlasništvu Naručitelja
227.1 | Priključni set za visokofrekventnu ventilaciju kompatibilan sa uređajem LEONI Plus | kom
227.2 | Priključni kabel za senzor protoka kompatibilan sa uređajem LEONI Plus | kom
227.3 | Generator protoka "jet" principa za nCPAP kompatibilan sa uređajem LEONI | kom
227.4 | Kapica za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. L | kom
227.5 | Kapica za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. M | kom
227.6 | Kapica za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. S | kom
227.7 | Kapica za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. XS | kom
227.8 | Maska za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. L | kom
227.9 | Maska za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. M | kom
227.10 | Maska za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. S | kom
227.11 | Maska za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. XS | kom
227.12 | Nosni nastavak "prong" za nCPAP, spojiv s generatorom protoka "jet" principa vel. L | kom
227.13 | Nosni nastavak "prong" za nCPAP, spojiv s generatorom protoka "jet" principa vel. M | kom
227.14 | Nosni nastavak "prong" za nCPAP, spojiv s generatorom protoka "jet" principa vel. S | kom
227.15 | Nosni nastavak "prong" za nCPAP, spojiv s generatorom protoka "jet" principa vel. MIKRO | kom
227.16 | Nosni nastavak "prong" za nCPAP, spojiv s generatorom protoka "jet" principa vel. Medium-ŠIROKI | kom
227.17 | Pripojna cijev za generator protoka "jet" principa kompatibilna sa uređajem LEONI Plus | kom
227.18 | Senzor protoka jednokratni, kompatibilan s uređajem LEONI plus | kom
227.19 | Senzor protoka višekratni, kompatibilan s uređajem LEONI plus | kom
227.20 | Ekspiratorna valvula kompatibilna s uređajem LEONI Plus | kom
227.21 | Membrana za ekspiratornu valvulu, kompatibilna s uređajem LEONI Plus | kom
227.22 | Senzor kisika kompaibilan s uređajem LEONI Plus | kom
227.23 | Filter ventilatora 80x80 mm, kompatibilan s uređajem LEONI Plus | kom
227.24 | Kapica za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. XXS | kom
227.25 | Maska za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. XL | kom
227.26 | Prekrivka "gnijezdo", jednokratno, spojivo sa sustavom Kanmed | kom
227.27 | Sredstvo za dezinfekciju vodenog sustava Kanmed | kom
228 | Videostilet za jednokratnu upotrebu koji omogućava održavanje u položaju fleksije i retrofleksije pomoću kolotura koji se pokreće jednom rukom. Treba imati konekcijski kabel, za spoj s vizualizacijskim sučeljem, koji se rotira 360° i modelirajuću žicu koja se može kompletno izvaditi za veću fleksibilnost i izbjegavanja ozljede traheje prilikom nazotrahealne intubacije ili intubacije kroz laringealnu masku. Dolazi u pakiranju sa endotrahealnim tubusom koji ima fleksibilni i mekani vrh prilagođen upotrebi u kombinaciji s video stiletom. Dostupne veličine tubusa 6.5-7.0-7.5-8.0 | kom
229 | Adapter za isporuku kisika, maksimalni protok do 70l/min ili odgovarajući, spojiv s mješačem zraka i kisika | kom
230 | Sustav za disanje za transportni ventilator, pedijatrijski 1.2 m s ekshalacijskim ventilom, senzorom protoka i kutnim nastavkom za uzorkovanje CO2, sustav mora biti izrađen antimikrobnom tehnologijom koja u nezavisnom testiranju smanjuje kolonizaciju mikroorganizama preko 99% u roku 2 sata, stabilnost antimikrobnog materijala mora biti potvrđena nezavisnim testiranjem | kom
231 | Kapica za nCPAP, za učvršćivanje sustava pacijent cijevi za nCPAP, veličina XS | kom
232 | Kapica za nCPAP, za učvršćivanje sustava pacijent cijevi za nCPAP, veličina S | kom
233 | Kapica za nCPAP, za učvršćivanje sustava pacijent cijevi za nCPAP, veličina M | kom
234 | Kapica za nCPAP, za učvršćivanje sustava pacijent cijevi za nCPAP, veličina L | kom
235 | Kapica za nCPAP, za učvršćivanje sustava pacijent cijevi za nCPAP, veličina XL | kom
236 | Generator protoka za nCPAP, sadrži nosni nastavak u tri veličine (S; M; L) | kom
237 | Element za učvršćivanje generatora protoka | kom
238 | Senzor abdominalni, spojiv s ventilatorom LEONI plus | kom
239 | Pacijent sustav s generatorom protoka, spojiv s uređajem rPAP | kom
240 | Pacijent sustav s generatorom protoka, spojiv s uređajem rPAP, s opcijom aktivnog ovalaživanja | kom
241 | GRASS disk zlatna elektroda 10 mm s otvorom 2 mm, dužina kabela 61 cm, pakiranje | kom
242 | Volumetrijski etCO2 senzor za mjerenje u glavnoj struji za respiratore Elisa | kom
243 | Držač etCO2 senzora za mjerenje u glavnoj struji za respiratore Elisa | kom
244 | Kiveta za mjerenje etCO2 u glavnoj struji odrasli/djeca, višekratna, za respiratore Elisa | kom
245 | Kiveta za mjerenje etCO2 u glavnoj struji novorođenčad/djeca, višekratna, za respiratore Elisa | kom
246 | Pripojni kabel za inhalaciju putem membranskog raspršivača, za respiratore Elisa | kom
247 | Membranski raspršivač za inhalaciju na respiratorima Elisa | kom
248 | T-adapter za inhalaciju odraslih sa silikonskim zatvaračem, autoklavabilan, za respiratore Elisa | kom
249 | Set za sinkroniziranu inhalaciju komprimiranim zrakom putem respiratora. Sadrži T-nastavak s potisnim ventilom za spajanje na pacijent sustav za disanje. | kom
250 | Linija za nadzor i regulaciju tlaka u balonu endotrahealnog tubusa ili kanile putem respiratora, za respiratore Elisa | kom
251 | Sonda za mjerenje ezofagealnog i intraabdominalnog tlaka putem respiratora, za respiratore Elisa | kom
252 | Pripoj za povezivanje sonde za mjerenje ezofagealnog i intraabdominalnog tlaka s respiratorom Elisa | kom
253 | Pacijent sustav dvostruko grijani za odrasle, spojiv s uređajem ovlaživanje medicinskih plinova, evaqua tehnologija smanjenja kondenzacije | kom
254 | Raspršivač za inhalaciju | kom
255 | Pacijent sustav dvostruko grijani pedijatrijski 15 mm, spojiv s uređajem ovlaživanje medicinskih plinova, evaqua tehnologija smanjenja kondenzacije | kom
256 | Pacijent sustav dvostruko grijani neonatalni 10 mm, spojiv s uređajem ovlaživanje medicinskih plinova, evaqua tehnologija smanjenja kondenzacije | kom
257 | Pacijent sustav za SLE dvostruko grijani neonatalni 10 mm, spojiv s uređajem ovlaživanje medicinskih plinova, evaqua tehnologija smanjenja kondenzacije | kom
258 | Pacijent sustav za neinvazivnu ventilaciju novorođenčadi i djece, grijani | kom
259 | Uređaj za ovlaživanje medicinskih plinova | kom
260 | Kabel temperaturni za uređaj za ovlaživanje medicinskih plinova | kom
261 | Senzor uložak za uređaj za ovlaživanje medicinskih plinova | kom
262 | Kapica za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. XXXL | kom
263 | Kapica za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. XXL | kom
264 | Kapica za nCPAP spojiva s generatorom protoka "jet" principa vel. XL | kom
265 | Pomagalo za OPEP terapiju. Izrađeno od polikarbonatne plastike, sadrži kuglicu od nehrđajućeg čelika. Integrirani usnik s zatvaračem. | kom
266 | Uređaj za neinvazivnu eliminaciju bronhijalnog sekreta primjenom ubrzanja ekspiratornog protoka, za bolničku primjenu. Primjena putem maske, usnika ili nastavka za ETK/tubus | kom
267 | PEP pomagalo za generiranje pozitivnog ekspiracijskog tlaka s graduiranim otporom u 4 koraka od 0-30 cm H2O, s integriranim usnikom | kom
268 | Špatula laringoskopa kod otežanog pristupa glavi pacijenta veličina 3 | kom
269 | Špatula laringoskopa kod otežanog pristupa glavi pacijenta veličina 4 | kom
270 | Špatula laringoskopa za otežanu intubaciju s fleksibilnim vrhom veličina 3 | kom
271 | Špatula laringoskopa za otežanu intubaciju s fleksibilnim vrhom veličina 4 | kom
272 | Drška laringoskopa, proširena, za lakši hvat prilikom intubacije | kom
273 | Kaciga za CPAP s certificiranim ZIP patent zatvaračem koji ne propušta zrak - za brzi pristup pacijentu, s minimalno 6 zasebnih 22 mm ISO konektora, fiksacija ispod pazuha s trakama izrađenim od certificiranog prozračnog materijala i spužvicama koje sprječavaju nastanak dekubitusa na pazuhu. Veličina SREDNJA | kom
274 | Kaciga za CPAP s certificiranim ZIP patent zatvaračem koji ne propušta zrak - za brzi pristup pacijentu, s minimalno 6 zasebnih 22 mm ISO konektora, fiksacija ispod pazuha s trakama izrađenim od certificiranog prozračnog materijala i spužvicama koje sprječavaju nastanak dekubitusa na pazuhu. Veličina VELIKA | kom
275 | Kaciga za CPAP s certificiranim ZIP patent zatvaračem koji ne propušta zrak - za brzi pristup pacijentu, s minimalno 6 zasebnih 22 mm ISO konektora, fiksacija ispod pazuha s trakama izrađenim od certificiranog prozračnog materijala i spužvicama koje sprječavaju nastanak dekubitusa na pazuhu. Veličina EKSTRA VELIKA | kom
276 | PEEP ventil za venturi CPAP s regulacijom od 5-20 cmH2O | kom
277 | Kaciga za NIV s certificiranim ZIP patent zatvaračem koji ne propušta zrak - za brzi pristup pacijentu, s minimalno 6 zasebnih 22 mm ISO konektora na rigidnom obruču koji okružuje kacigu, fiksacija ispod pazuha s trakama izrađenim od certificiranog prozračnog materijala i spužvicama koje sprječavaju nastanak dekubitusa na pazuhu. Veličina SREDNJA | kom
278 | Kaciga za NIV s certificiranim ZIP patent zatvaračem koji ne propušta zrak - za brzi pristup pacijentu, s minimalno 6 zasebnih 22 mm ISO konektora na rigidnom obruču koji okružuje kacigu, fiksacija ispod pazuha s trakama izrađenim od certificiranog prozračnog materijala i spužvicama koje sprječavaju nastanak dekubitusa na pazuhu. Veličina VELIKA | kom
279 | Kaciga za NIV s certificiranim ZIP patent zatvaračem koji ne propušta zrak - za brzi pristup pacijentu, s minimalno 6 zasebnih 22 mm ISO konektora na rigidnom obruču koji okružuje kacigu, fiksacija ispod pazuha s trakama izrađenim od certificiranog prozračnog materijala i spužvicama koje sprječavaju nastanak dekubitusa na pazuhu. Veličina EKSTRA VELIKA | kom
280 | Venturi CPAP generator s dvije cijevi, maksimalni protok od minimalno 120 l/min | kom
281 | Kabel konekcijski za SpO2, OXIMAX/OXISMART, minimalne dužine 1,2m za multiparametrijski kabel, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
282 | Kabel konekcijski za SpO2, dužina minimalno 3,0m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
283 | Senzor višekratni SpO2, štipaljka, za odrasle, dužina 1,0m ili 3,0m , bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
284 | Senzor višekratni SpO2, štipaljka za uho, za odrasle, dužina minimalno 1,0m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
285 | Senzor višekratni Sp02, gumeni naprstak, za odrasle, minimalne dužine 1,0m, bez latexa integrirani QR kod s funkcijom brzo prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
286 | Senzor SpO2 samoljepljivi za prst, jednokratan, dužina minimalno 0.9 m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
287 | Cijev konekcijska za neinvazivno praćenje krvnog tlaka (NIBP), za odrasle i pedijatriju, dužina minimalno 2,5m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
288 | Manžeta za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka (NIBP), odrasli, mala, 20.5 — 28 cm, višekratna, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
289 | Manžeta za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka (NIBP), odrasli, 27- 35cm, višekratna, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
290 | Manžeta za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka (NIBP), odrasli, produžena, 23- 46cm, višekratna, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
291 | Manžeta jednokratna za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka, odrasli, vel. srednja, 27.5 - 36.5 cm, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika (pakiranje 10 kom) | kom
292 | Manžeta jednokratna za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka, odrasli, vel. velika, 35.5 - 46 cm, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika (pakiranje 10 kom) | kom
293 | Glavni EKG kabel za monitor, 5-žilni izlaz, dužina min. 2.5m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
294 | Kabel pacijenta za EKG monitor, 5 odvoda, sa štipaljkom, IEC, minimalno 0,9 m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
295 | Glavni EKG kabel za monitor, 3-žilni izlaz, dužina min. 2.5m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
296 | Kabel pacijenta za EKG monitor, 3 odvoda, sa štipaljkom, IEC, minimalno 0,9m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
297 | Kabel EKG dijagnostički jednodijelni, 10 odvoda, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
298 | Kabel glavni, EKG, 10 odvoda, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
299 | Kabel pacijenta, EKG, 10 žilni, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
300 | Višenamjenski glavni kabel s funkcijama SpO2+Temp+5-kanalni EKG, 2.5m; | kom
301 | Međukabel za invanzivno praćenje krvnog tlaka (IBP), minimalno 4.0 m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
302 | Razdvojnik IBP adaptora, Y IBP adaptor / 2 kanala, 0,3m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
303 | Jednokratni pretvarač (trasducer) za invanzivno praćenje krvnog tlaka (IBP), jednokanalni | kom
304 | Jednokratni pretvarač (trasducer) za invanzivno praćenje krvnog tlaka (IBP), dvokanalni | kom
305 | Senzor EtCO2 modul, glavna struja, 2,5m, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
306 | Senzor EtCO2 modul, bočna struja, 2,5m, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
307 | Ultrazvučni pretvarač (trasducer) za CTG monitor, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
308 | TOCO pretvarač (trasducer) za CTG monitor, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
309 | Adapter kabel nožne pločice za spiralne elektrode, 2,5m | kom
310 | IN test za određivanje svojstava unutarnjeg puta zgrušavanja | kom
311 | HI test za utvrđivanje utjecaja heparina | kom
312 | AP test za utvrđivanje fibrinolize | kom
313 | ECA test za utvrđivanje utjecaja inhibitora trombina | kom
314 | RVV test za utvrđivanje utjecaja inhibitora faktora Xa | kom
315 | TPA test, za utvrđivanje utjecaja antifibrinolitika | kom
316 | EX test za određivanje svojstava vanjskog puta zgrušavanja | kom
317 | FIB test za određivanje svojstava fibrinogena | kom
318 | Reakcijska posudica | kom
319 | QC1 kontrolni test | kom
320 | QC2 kontrolni test | kom
321 | QCdill otopina | kom
322 | Intubacijski laringealni tubus - set, za pacijente od 155 cm visine naviše, tubus ima dva odvojena lumena za ventilaciju i gastrički pristup i dva balona koja se napuhuju istovremeno pomoću posebne štrcaljke označene bojama. Set se sastoji od laringealnog tubusa veličine 4/5, štrcaljke, armiranog endotrahealnog tubusa I.D. 7.5 mm i stabilizatora. | kom
323 | Intubacijski laringealni tubus - set, za pacijente od 125-155 cm visine, tubus ima dva odvojena lumena za ventilaciju i gastrički pristup i dva balona koja se napuhuju istovremeno pomoću posebne štrcaljke označene bojama. Set se sastoji od laringealnog tubusa veličine 2.5/3, štrcaljke, armiranog endotrahealnog tubusa I.D. 5.5 mm i stabilizatora. | kom
324 | Endotrahealni tubus armirani s balonom, dostupan u veličinama od 7.5 - 8.5 | kom
325 | Tlačna manžeta za brzo davanje infuzije/transfuzije/održavanje prohodnosti intraosealnog puta, za vrećice do 1000 ml. Manžeta mora imati pumpicu s regulatorom za otpuštanje tlaka i precizno graduirani manometar do 300 mmHg. Svi dijelovi manžete osim manometra moraju biti podložni održavanju prema bolničkom protokolu za višekratnu uporabu. | kom
326 | Izmjenjivač tubusa za ekstubaciju i izmjenu tubusa, s radnim kanalom za primjenu kisika i perioksigenaciju, adapterom za samošireći balon i luer zatvarajućim navojem, graduacijskim oznakama, dostupan u 3 veličine: 11CH 80 cm za ETT ≥ 4.0 mm, 14CH 80 cm za ETT ≥ 5.0 mm, 19CH 80 cm za ETT ≥ 7.0 mm | kom
327 | Set za intraosealni vaskularni pristup. Set se sastoji od: torbice, rotacijske bušilice, intraosealnih igala u 3 veličine 15 mm, 25 mm i 45 mm u kompletu sa stabilizatorima za fiksaciju igle. | kom
328 | Intraosealne igle sa stabilizatorom 15 mm, 25 mm i 45 mm | kom
329 | Manžeta za IVRA, jednokratna, 46 cm | kom
330 | Manžeta za IVRA, jednokratna, 61 cm | kom
331 | Manžeta za IVRA, višekratna, 46 cm | kom
332 | Manžeta za IVRA, višekratna, 61 cm | kom
333 | Manžeta za IVRA, višekratna, 76 cm | kom
334 | Bandaža za IVRA, jednokratna, 8 cm, 4 m | kom
335 | Bandaža za IVRA, jednokratna, 10 cm, 4 m | kom
336 | Bandaža za IVRA, višekratna, 8 cm, 5 m | kom
337 | Bandaža za IVRA, višekratna, 10 cm, 5 m | kom
338 | Elastična prekrivka za manžetu za IVRA, za zaštitu manžete, 46 cm | kom
339 | Elastična prekrivka za manžetu za IVRA, za zaštitu manžete, 61 cm | kom
340 | Elastična prekrivka za manžetu za IVRA, za zaštitu manžete, 76 cm | kom
341 | Podmetač manžete za IVRA, za sprječavanje nakupljanja tekućine i iritacije kože, jednokratan, od netkanog materijala, dostupan u minimalno 3 veličine za odrasle | kom
342 | Cijev za kisik, dužine 2.1 m | kom
343 | Maska za nCPAP, spojivo na generator nCPAP-a, veličina S | kom
344 | Maska za nCPAP, spojivo na generator nCPAP-a, veličina M | kom
345 | Maska za nCPAP, spojivo na generator nCPAP-a, veličina L | kom
346 | Maska za nCPAP, spojivo na generator nCPAP-a, veličina XL | kom
347 | Rezervoar za kisik 600 ml za balon za oživljavanje | kom
348 | Balon za oživljavanje za nedonoščad i novorođenčad, 100 % silikonski, volumen balona 250-280 ml, odgovarajuća maska, rezervoar za O2 volumena 600 ml s ventilom, crijevo za kisik duljine 200 cm, čvrsta kutija za pohranu. | kom
349 | Senzor kisika za uređaj za terapiju kisikom, mješač Maxtec | kom
350 | Silikonska maska za lice, veličina 2 | kom
351 | Silikonska maska za lice, veličina 3 | kom
352 | Silikonska maska za lice, veličina 4 | kom
353 | Silikonska maska za lice, veličina 5 | kom
354 | Maska za kisik visoke koncentracije, sa cijevi, djeca | kom
355 | Izmjenjivač topline i vlage, THERMOTRACH | kom
356 | Trake za glavu Headgear/Remen 29-36cm | kom
357 | Infant nasal mask (xlarge) | kom
358 | Filter za sustav za dezinfekciju | kom
359 | Držač endotrahealnog tubusa s blokatorom zagriza, mehanizam za fiksaciju tubusa svih veličina, fiksacijska traka na čičak i jastučić od mekanog materijala za sprječavanje natisaka na koži pacijenta | kom
360 | Jednokratna zaštitna prekrivka, sukladna s fototerapijskom lampom neoBLUE cozy | kom
361 | Pacijent sustav za NIV, jednokratni, 22mm, maksimalne duljine 160-200 cm, spojiv s respiratorom za neinvazivnu ventilaciju | kom
362 | Manometar za kacigu graduirani 0-20 cm/H2O s 22F konektorom | kom
363 | Maska za NIV za cijelo lice sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, srednja | kom
364 | Maska za NIV za cijelo lice sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, velika | kom
365 | Maska za NIV za cijelo lice sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, ekstra velika | kom
366 | Kaciga za CPAP s certificiranim patent zatvaračem koji ne propušta zrak - za brzi pristup pacijentu, s minimalno 5 zasebnih 22 mm ISO konektora, fiksacija ispod pazuha s trakama izrađenim od certificiranog prozračnog materijala i spužvicama koje sprječavaju nastanak dekubitusa na pazuhu. Kaciga je jednokratna i služi za neinvanzivnu ventilaciju pacijenta kontinuiranim pozitivnim tlakom. Indicirana je za zbrinjavanje pacijenta s početnom respiratornom insuficijencijom čime se može prevenirati pogoršanje stanja i potreba za mehaničkom ventilacijom u jedinicama intenzivnog liječenja. Kaciga ima nekoliko sigunosnih i funkcionalnih karakteristika koje su izuzetno bitne (npr. patentni zatvarač za brzi pristup pacijentu koji ne propušta zrak i ISO konektori koji omogućavaju pripajanje kacige sa senzorima uređaja za primjenu i nadzor respiratorne potpore kontinuiranim pozitivnim tlakom). Veličina MALA | kom
367 | Kaciga za NIV s certificiranim patent zatvaračem koji ne propušta zrak - za brzi pristup pacijentu, integrirani rigidni obruč s minimalno 6 zasebnih 22 mm ISO konektora, fiksacija ispod pazuha s trakama izrađenim od certificiranog prozračnog materijala i spužvicama koje sprječavaju nastanak dekubitusa na pazuhu. Kaciga je jednokratna i služi za neinvanzivnu mehaničku ventilaciju. Indicirana je za zbrinjavanje pacijenta s početnom respiratornom insuficijencijom čime se može prevenirati pogoršanje stanja i potreba za invazivnom mehaničkom ventilacijom u jedinicama intenzivnog liječenja. Kaciga ima nekoliko sigunosnih i funkcionalnih karakteristika koje su izuzetno bitne (npr. patentni zatvarač za brzi pristup pacijentu koji ne propušta zrak i rigidni obruč s konekcijama koji smanjuje potrebno vrijeme reakcije za podsticaj ventilatora prilikom pokušaja udaha pacijenta čime se postiže bolja sinhronizacija između pacijenta i ventilatora). Veličina MALA | kom
368 | Maska za NIV za cijelo lice sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje MALA | kom
369 | Madrac spojiv sa sustavom Kanmed | kom
370 | Bočice za dječju hranu, jednokratne s zatvaračem, sterilne, prilagođene hlađenju i grijanju, kapaciteta 130 ml | kom
371 | Bočice za dječju hranu, jednokratne s zatvaračem, sterilne, prilagođene hlađenju i grijanju, kapaciteta 240 ml | kom
372 | Dude za hranjenje, jednokratne s poklopcem, sterilne, 3 brzine protoka, spojive s jednokratnim bočicama | kom
373 | Dude za hranjenje, jednokratne s poklopcem, sterilne, 1 brzina protoka, spojive s jednokratnim bočicama | kom
374 | Omotač za zaštitu temperature novorođenčadi, veličina S,M, L | kom
375 | Sustav cijevi za terapiju visokim protokom, s nastavkom za membranski inhalator, spiralne, s grijaćim žicama i izolacijom, s komoricom za aktivno ovlaživanje, kompatibilno s uređajem Airvo 2 | kom
376 | Nosna kanila, asimetrična, za terapiju visokim protokom, odrasli, veličina S (mala) | kom
377 | Nosna kanila, asimetrična, za terapiju visokim protokom, odrasli, veličina M (srednja) | kom
378 | Nosna kanila, asimetrična, za terapiju visokim protokom, odrasli, veličina L (velika) | kom
379 | Maska za NIV, za pacijent sustav s jednom cijevi, s ekshalacijskim ventilom, spojiva sa sustavom za aktivno ovlaživanje,veličina A, B ili C | kom
380 | Maska za NIV, za pacijent sustav s dvije cijevi, bez ekshalacijskog ventila, spojiva sa sustavom za aktivno ovlaživanje, veličina A, B ili C | kom
381 | Maska za NIV, za pacijent sustav s jednom cijevi, bez ekshalacijskog ventila, spojiva sa sustavom za aktivno ovlaživanje,veličina A, B ili C | kom
382 | Set za primjeno iNO, spojiv sa sustavom za aktivno ovlaživanje | kom
383 | Neonatalni zatvoreni sukcijski kateter veličine 5Fr 305 mm (12") s Y-setovima 2,0/2,5 mm | kom
384 | Zatvoreni sukcijski kateter za dojenčad, veličina 6Fr 305 mm (12") s Y-setovima 2,5/3,0/3,5 mm | kom
385 | Zatvoreni sukcijski kateter za dojenčad, veličina 7Fr 305 mm (12") s Y-setovima 3,0/3,5/4,0 mm | kom
386 | Zatvoreni sukcijski kateter za dojenčad, veličina 8Fr 305 mm (12") s Y-setovima 3,5/4,0/4,5 mm | kom
387 | Pedijatrijski zatvoreni sukcijski kateter veličine 10Fr 405 mm (16") s Y-setovima 4,5/5,0/5,5 mm | kom
388 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 10Fr 540 mm (21,3") s T-nastavkom | kom
389 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 12Fr 540 mm (21,3") s T-nastavkom | kom
390 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 14Fr 540 mm (21,3") s T-nastavkom | kom
391 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 16Fr 540 mm (21,3") s T-nastavkom | kom
392 | Zatvoreni sukcijski kateter za traheostomu za odrasle, veličina 10Fr 305 mm (12") s T-nastavkom | kom
393 | Zatvoreni sukcijski kateter za traheostomu za odrasle, veličina 12Fr 305 mm (12") s T-nastavkom | kom
394 | Zatvoreni sukcijski kateter za traheostomu za odrasle, veličina 14Fr 305 mm (12") s T-nastavkom | kom
395 | Zatvoreni sukcijski kateter za traheostomu za odrasle, veličina 16Fr 305 mm (12") s T-nastavkom | kom
396 | Zatvoreni sukcijski kateter za traheostomu za odrasle, veličina 10Fr 305 mm (12") s dvostruko-okretnim koljenom | kom
397 | Zatvoreni sukcijski kateter za traheostomu za odrasle, veličina 12Fr 305 mm (12") s dvostruko-okretnim koljenom | kom
398 | Zatvoreni sukcijski kateter za traheostomu za odrasle, veličina 14Fr 305 mm (12") s dvostruko-okretnim koljenom | kom
399 | Zatvoreni sukcijski kateter za traheostomu za odrasle, veličina 16Fr 305 mm (12") s dvostruko-okretnim koljenom | kom
400 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 10Fr 540 mm s dvostruko-okretnim koljenom i priključkom za EtCO2 | kom
401 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 12Fr 540 mm s dvostruko-okretnim koljenom i priključkom za EtCO2 | kom
402 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 14Fr 540 mm s dvostruko-okretnim koljenom i priključkom za EtCO2 | kom
403 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 16Fr 540 mm s dvostruko-okretnim koljenom i priključkom za EtCO2 | kom
404 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 10Fr 540 mm s dvostruko-okretnim koljenom i priključkom za lijekove | kom
405 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 12Fr 540 mm s dvostruko-okretnim koljenom i priključkom za lijekove | kom
406 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 14Fr 540 mm s dvostruko-okretnim koljenom i priključkom za lijekove | kom
407 | Zatvoreni ET kateter za sukciju za odrasle, veličina 16Fr 540 mm s dvostruko-okretnim koljenom i priključkom za lijekove | kom
408 | Sučelje za vizualizaciju rada video stileta i video laringoskopa, veličine ekrana ne manje od 20 cm u dijagonali s mobilnim postoljem i zglobnom rukom. Mobilno postolje mora imati kotače, ručku za upravljanje, košaru za odlaganje pribora i zglobnu ruku za postavljanje sučelja za vizualizaciju. U kompletu sa sučeljem treba isporučiti punjač i produžni kabel 2m | kom
409 | Sučelje za vizualizaciju rada video stileta i video laringoskopa, veličine ekrana ne manje od 20 cm u dijagonali sa stolnim postoljem. U kompletu sa sučeljem treba isporučiti punjač i produžni kabel 2m | kom
410 | Sučelje za vizualizaciju rada video stileta i video laringoskopa, veličine ekrana ne manje od 8,5 cm u dijagonali. U kompletu sa sučeljem treba isporučiti punjač | kom
411 | Produžni kabel 2m za spajanje na sučelje za vizualizaciju 8'' | kom
412 | Filter bakterijsko/virusni s izmjenjivačem topline i vlage, HEPA | kom
413 | Nastavak za pripoj kisika spojiv sa AIRVO 2 uređajem | kom
414 | Duda za nedonoščad > od 32 tjedna gestacije | kom
415 | Duda za nedonoščad < od 32 tjedna gestacije | kom
416 | Antibakterijski filter visokog protoka za aspirator | kom
417 | Maska za NIV za cijelo lice sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, XXL | kom
418 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula tipa MACINTOSH, veličine 1 | kom
419 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula tipa MACINTOSH, veličine 2 | kom
420 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula tipa MACINTOSH, veličine 3 | kom
421 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula tipa MACINTOSH, veličine 4 | kom
422 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula JAČE ZAKRIVLJENOG tipa kod otežanog dišnog puta, veličine 1 | kom
423 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula JAČE ZAKRIVLJENOG tipa kod otežanog dišnog puta, veličine 2 | kom
424 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula JAČE ZAKRIVLJENOG tipa kod otežanog dišnog puta, veličine 3 | kom
425 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula JAČE ZAKRIVLJENOG tipa kod otežanog dišnog puta, veličine 3.5 | kom
426 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula JAČE ZAKRIVLJENOG tipa kod otežanog dišnog puta, veličine 4 | kom
427 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula tipa MILLER s malom drškom prilagođenom pedijatrijskim pacijentima, veličine 00 | kom
428 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula tipa MILLER s malom drškom prilagođenom pedijatrijskim pacijentima, veličine 0 | kom
429 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula tipa MILLER s malom drškom prilagođenom pedijatrijskim pacijentima, veličine 1 | kom
430 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula tipa MACINTOSH s malom drškom prilagođenom pedijatrijskim pacijentima, veličine 1 | kom
431 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula tipa MACINTOSH s malom drškom prilagođenom pedijatrijskim pacijentima, veličine 2 | kom
432 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula JAČE ZAKRIVLJENOG tipa kod otežanog dišnog puta s malom drškom prilagođenom pedijatrijskim pacijentima, veličine 1 | kom
433 | Špatula video laringoskopa s integriranom drškom u jednom komadu. Spojiva sa sučeljem video laringoskopa 3.5'' ili 8''. Metalna špatula s vidljivim natpisom veličine špatule, drška presvučena gumom ili sličniom materijalom protiv klizanja. Špatula JAČE ZAKRIVLJENOG tipa kod otežanog dišnog puta s malom drškom prilagođenom pedijatrijskim pacijentima, veličine 2 | kom
434 | Maska za NIV, oronazalna, VENTILIRAJUĆAs mekanim silikonskim obrubom za prilagodbu konturama lica i minimalni natisak na korijenu nosa, integrirani urez za nazogastričnu sondu, s fiksacijskim trakama za fiksaciju oko glave, veličina EKSTRA MALA | kom
435 | Maska za NIV, oronazalna, VENTILIRAJUĆAs mekanim silikonskim obrubom za prilagodbu konturama lica i minimalni natisak na korijenu nosa, integrirani urez za nazogastričnu sondu, s fiksacijskim trakama za fiksaciju oko glave, veličina MALA | kom
436 | Maska za NIV, oronazalna, VENTILIRAJUĆAs mekanim silikonskim obrubom za prilagodbu konturama lica i minimalni natisak na korijenu nosa, integrirani urez za nazogastričnu sondu, s fiksacijskim trakama za fiksaciju oko glave, veličina SREDNJA | kom
437 | Maska za NIV, oronazalna, VENTILIRAJUĆAs mekanim silikonskim obrubom za prilagodbu konturama lica i minimalni natisak na korijenu nosa, integrirani urez za nazogastričnu sondu, s fiksacijskim trakama za fiksaciju oko glave, veličina VELIKA | kom
438 | Pacijent sustav za NIV, jednokratni, dvocjevni s odvojivim Y-adapterom, unutarnjeg promjera 22 mm, bez unutarnjih nabora, s mekanim 22 mm manžetama, maksimalne duljine od 160-200 cm, spojiv s respiratorom za neinvazivnu ventilaciju | kom
439 | Venturi CPAP generator s direktnim pripojem na visokotlačni izvor kisika prema postojećem standardu utičnice za kisik i pripojem za masku za cijelo lice ili masku za nos i usta s manometrom za vizualizaciju CPAP tlaka i PEEP ventilom za regulaciju CPAP tlaka | kom
440 | Venturi CPAP generator s direktnim pripojem na visokotlačni izvor kisika prema postojećem standardu utičnice za kisik i pripojem za masku za cijelo lice ili masku za nos i usta s manometrom za vizualizaciju CPAP tlaka i PEEP ventilom za regulaciju CPAP tlaka. U kompletu s maskom za nos i usta sa silikonskim obrubom, čeonim nastavkom, koljenima s otvorima i bez otvora, s trakama za fiksaciju te konektorima za brzo otpuštanje, veličina MALA | kom
441 | Venturi CPAP generator s direktnim pripojem na visokotlačni izvor kisika prema postojećem standardu utičnice za kisik i pripojem za masku za cijelo lice ili masku za nos i usta s manometrom za vizualizaciju CPAP tlaka i PEEP ventilom za regulaciju CPAP tlaka. U kompletu s maskom za nos i usta sa silikonskim obrubom, čeonim nastavkom, koljenima s otvorima i bez otvora, s trakama za fiksaciju te konektorima za brzo otpuštanje, veličina SREDNJA | kom
442 | Venturi CPAP generator s direktnim pripojem na visokotlačni izvor kisika prema postojećem standardu utičnice za kisik i pripojem za masku za cijelo lice ili masku za nos i usta s manometrom za vizualizaciju CPAP tlaka i PEEP ventilom za regulaciju CPAP tlaka. U kompletu s maskom za nos i usta sa silikonskim obrubom, čeonim nastavkom, koljenima s otvorima i bez otvora, s trakama za fiksaciju te konektorima za brzo otpuštanje, veličina VELIKA/EKSTRA VELIKA | kom
443 | Venturi CPAP generator s dvije cijevi i pripojem za trahealnu kanilu ili endotrahealni tubus, s manometrom za vizualizaciju CPAP tlaka i PEEP ventilom za regulaciju CPAP tlaka | kom
444 | Maska za NIV za cijelo lice sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, VIŠEKRATNA - moguća sterilizacija u autoklavu minimalno 10x, PEDIJATRIJSKA | kom
445 | Maska za NIV za cijelo lice sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, VIŠEKRATNA - moguća sterilizacija u autoklavu minimalno 10x, MALA | kom
446 | Maska za NIV za cijelo lice sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, VIŠEKRATNA - moguća sterilizacija u autoklavu minimalno 10x, SREDNJA | kom
447 | Maska za NIV za cijelo lice sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, VIŠEKRATNA - moguća sterilizacija u autoklavu minimalno 10x, VELIKA | kom
448 | Maska za NIV za cijelo lice sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, VIŠEKRATNA - moguća sterilizacija u autoklavu minimalno 10x, EKSTRA VELIKA | kom
449 | Laringealna maska 2. generacije, s cijevi za aspiraciju želučanog sadržaja za kateter veličine 8Fr, bez pregrada za mogućnost intubacije endotrahealnim tubusom veličine 3.5mm, za pacijente <5kg, maska veličine 1 | kom
450 | Laringealna maska 2. generacije, s cijevi za aspiraciju želučanog sadržaja za kateter veličine 10Fr, bez pregrada za mogućnost intubacije endotrahealnim tubusom veličine 4.0mm, za pacijente 5kg-10kg, maska veličine 1.5 | kom
451 | Laringealna maska 2. generacije, s cijevi za aspiraciju želučanog sadržaja za kateter veličine 12Fr, bez pregrada za mogućnost intubacije endotrahealnim tubusom veličine 5.0mm, za pacijente 10kg-20kg, maska veličine 2 | kom
452 | Laringealna maska 2. generacije, s cijevi za aspiraciju želučanog sadržaja za kateter veličine 14Fr, bez pregrada za mogućnost intubacije endotrahealnim tubusom veličine 5.5mm, za pacijente 20kg-30kg, maska veličine 2.5 | kom
453 | Laringealna maska 2. generacije, s cijevi za aspiraciju želučanog sadržaja za kateter veličine 16Fr, bez pregrada za mogućnost intubacije endotrahealnim tubusom veličine 7.5mm, za pacijente 30kg-50kg, maska veličine 3 | kom
454 | Laringealna maska 2. generacije, s cijevi za aspiraciju želučanog sadržaja za kateter veličine 16Fr, bez pregrada za mogućnost intubacije endotrahealnim tubusom veličine 8.0mm, za pacijente 50kg-70kg, maska veličine 4 | kom
455 | Laringealna maska 2. generacije, s cijevi za aspiraciju želučanog sadržaja za kateter veličine 16Fr, bez pregrada za mogućnost intubacije endotrahealnim tubusom veličine 8.0mm, za pacijente 70kg-100kg, maska veličine 5 | kom
456 | Šprica za napuhavanje laringealne maske, kodirana bojom | kom
457 | Koljeno NEVENTILIRAJUĆE za masku za NIV | kom
458 | Maska za balon za prodisavanje, izrađena od silikona - autoklavabilna, kodirana bojom, autoklavabilna, veličina 2 | kom
459 | Maska za balon za prodisavanje, izrađena od silikona - autoklavabilna, kodirana bojom, autoklavabilna, veličina 3 | kom
460 | Maska za balon za prodisavanje, izrađena od silikona - autoklavabilna, kodirana bojom, autoklavabilna, veličina 4 | kom
461 | Maska za balon za prodisavanje, izrađena od silikona - autoklavabilna, kodirana bojom, autoklavabilna, veličina 5 | kom
462 | Maska za balon za prodisavanje, izrađena od silikona - autoklavabilna, kodirana bojom, autoklavabilna, veličina 6 | kom
463 | Stilet, rigidni, za intubaciju s ergonomskom ručkom, SREDNJI | kom
464 | Stilet, rigidni, za intubaciju s ergonomskom ručkom, VELIKI | kom
465 | Pomagalo za vježbu inspiratorne i ekspiratorne muskulature | kom
466 | Pomagalo za vježbu dišne muskulature za incentivnu spirometriju | kom
467 | Raspršivač za inhalaciju lijeka s mogućnošću kontinuirane inhalacije i inhalacije kontrolirane disanjem pacijenta, s usnikom i cijevi, za odrasle | kom
468 | Raspršivač za inhalaciju lijeka s mogućnošću kontinuirane inhalacije i inhalacije kontrolirane disanjem pacijenta, s maskom, cijevi i filterom, za odrasle | kom
469 | Raspršivač za inhalaciju lijeka s mogućnošću kontinuirane inhalacije i inhalacije kontrolirane disanjem pacijenta, s maskom, cijevi, usnikom i filterom, za djecu | kom
470 | Filter za raspršivač za inhalaciju lijeka s mogućnošću kontinuirane inhalacije i inhalacije kontrolirane disanjem pacijenta | kom
471 | Pomagalo za mjerenje PF, mjerni raspon PIF 60-880 L/min | kom
472 | Pomagalo za mjerenje PF, mjerni raspon PIF 30-400 L/min | kom
473 | Usnik za PF | kom
474 | Uređaj za trening upotrebe inhalatorne terapije. Omogućuje uvježbavanje pri protoku koji odgovara pacijentovom DPI ili pMDI | kom
475 | Neelektronički sustav za obuku korištenja pMDI inhalatora koji omogućuje vježbanje protoka zraka i koordinacije | kom
476 | Pomagalo za OPEP terapiju, jednokratno | kom
477 | Sklopivo pomagalo za inhalacijsku terapiju, sa slojem srebrnih iona za antiviralnu i antibakterijsku zaštitu kapaciteta 210 ml sa srednjom maskom | kom
478 | Sklopivo pomagalo za inhalacijsku terapiju, sa slojem srebrnih iona za antiviralnu i antibakterijsku zaštitu kapaciteta 210 ml sa malom maskom | kom
479 | Pomagalo za inhalacijsku terapiju sa dvosmjernim ventilom s vidljivim pomakom ventila, sa slojem srebrnih iona za antiviralnu i antibakterijsku zaštitu kapaciteta 210 ml, u antistatičkoj torbi | kom
480 | Pomagalo za inhalacijsku terapiju sa dvosmjernim ventilom s vidljivim pomakom ventila, sa slojem srebrnih iona za antiviralnu i antibakterijsku zaštitu kapaciteta 210 ml, u antistatičkoj torbi, sa srednjom maskom | kom
481 | Pomagalo za inhalacijsku terapiju za jednokratnu upotrebu. Upute o sastavljanju na samom pomagalu za lakšu primjenu u hitnim situacijama. | kom
482 | Pomagalo za trening korištenja inhalatora s ugrađenim kontroliranim otporom za osiguravanje pune doze | kom
483 | Inhalator, kompresorski, minimalnog protoka 7 l/min, težina maksimalno 2,7 kg, s ručkom za prenošenje, za kontinuiranu primjenu | kom
484 | Inhalator, kompresorski, minimalnog protoka 9 l/min, težina maksimalno 2,7 kg, s ručkom za prenošenje, za kontinuiranu primjenu | kom
485 | Spirometrijski set za mjerenje koncentracije anestezijskih i dišnih plinova, te parametara plućne mehanike, za odrasle, dužina 2m | kom
486 | Spirometrijski set za mjerenje koncentracije anestezijskih i dišnih plinova, te parametara plućne mehanike, za odrasle, dužina 3m | kom
487 | Spirometrijski set za mjerenje koncentracije anestezijskih i dišnih plinova, te parametara plućne mehanike, za djecu, dužina 2m | kom
488 | Spirometrijski set za mjerenje koncentracije anestezijskih i dišnih plinova, te parametara plućne mehanike, za djecu, dužina 3m | kom
489 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom, MALA | kom
490 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom, SREDNJA | kom
491 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom, VELIKA | kom
492 | Trahealni nastavak za terapiju visokim protokom | kom
493 | Kabel konekcijski za SpO2, minimalne dužine 1,2m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
494 | Senzor višekratni za SpO2, direktni jednodjelni, dužina minimalno 3,0m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
495 | Senzor višekratni SpO2, štipaljka, za odrasle, dužina minimalno 1,0m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
496 | Senzor višekratni SpO2, multifunkcionlani Y, dužina minimalno 1,0m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
497 | Manžeta za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka (NIBP), odrasli, velika, 34-43cm, višekratna, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
498 | Manžeta jednokratna za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka, odrasli, vel. srednja, 27.5 - 36.5 cm, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
499 | Manžeta jednokratna za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka, odrasli, vel. velika, 35.5 - 46 cm, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
500 | Manžeta jednokratna za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka, odrasli, vel. mala, 20.5 - 28.5 cm, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
501 | Manžeta jednokratna za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka, odrasli, vel. produžena, 27.5 - 49.5 cm, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
502 | EKG kabel, jednodjelni 5-žilni ili 6-žilni, dužina min. 2.5m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
503 | EKG kabel, jednodjelni 3-žilni, dužina min. 2.5m, bez latexa, integrirani QR kod s funkcijom brzog prepoznavanja i opisom karakteristika | kom
504 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, montaža preko usta i ispod nosa s ugrađenim adaptivnim silikonskim sustavom, fiksacijskim trakama sa magnetnim kopčama za brzu fiksaciju/odpajanje i odvojivim kutnim konektorom na, veličina SREDNJA(M) za respirator Astral | kom
505 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, montaža preko usta i ispod nosa s ugrađenim adaptivnim silikonskim sustavom, fiksacijskim trakama sa magnetnim kopčama za brzu fiksaciju/odpajanje i odvojivim kutnim konektorom na, veličina VELIKA(L) za respirator Astral | kom
506 | Patrona za tromboelastograf TEG6s koja omogućuje brzo izvođenje minimalno slijedećih testova: Kaolin, Kaolin s heparinazom, Rapid teg i Funkcionalni fibrinogen | kom
507 | Patrona za tromboelastograf TEG6s koji koristi AA i ADP agoniste za generiranje rezultata testa koji odražavaju inhibirajuće učinke antitrombocitnih sredstava | kom
508 | Patrona za tromboelastograf TEG6s koji se koristi za kontrolu ispravnosti rada uređaja | kom
509 | Filter za reinfuziju intraoperativno spašene krvi, uklanja masnoća, leukocite i C3a anafilatoksine | kom
510 | Filter sa setom za reinfuziju intraoperativno spašene krvi, uklanja masnoće, leukocite i C3a anafilatoksine | kom
511 | Filter za infuziju alogenih i spašenih krvnih pripravaka, 40 mikronski, zapremnine do 20 ml | kom
512 | Filter sa setom za infuziju alogenih i spašenih krvnih pripravaka, 40 mikronski, zapremnine do 20 ml | kom
513 | Podloga zaštitna, samoprijanjajuća izrađena od hipoalergenog polimerskog gela, bez silikona, za zaštitiu kože nosa, mala | kom
514 | Podloga zaštitna, samoprijanjajuća izrađena od hipoalergenog polimerskog gela, bez silikona, za zaštitiu kože nosa, velika | kom
515 | AbrazivnI gel za pripremu kože, pakiranje minimalno 110 grama | kom
516 | Višekratna/autoklavabilna posuda za smještaj vrećica za aspiraciju kapaciteta 1 lit, antimikrobna | kom
517 | Višekratna/autoklavabilna posuda za smještaj vrećica za aspiraciju kapaciteta 2 lit, antimikrobna | kom
518 | Višekratna/autoklavabilna posuda za smještaj vrećica za aspiraciju kapaciteta 3 lit, antimikrobna | kom
519 | Vrećica za sukciju, antimikrobna, volumena 1 litre, poklopac vrećice mora imati integrirani hidrofobni filter za sprječavanje povrata sadržaja iz vrećice u vakuumski sustav | kom
520 | Vrećica za sukciju, antimikrobna, volumena 2 litre, poklopac vrećice mora imati integrirani hidrofobni filter za sprječavanje povrata sadržaja iz vrećice u vakuumski sustav | kom
521 | Vrećica za sukciju, antimikrobna, volumena 3 litre, poklopac vrećice mora imati integrirani hidrofobni filter za sprječavanje povrata sadržaja iz vrećice u vakuumski sustav | kom
522 | Konektor za spoj vakumske cijevi i poklopca vrećice/jednokratne posude za aspiraciju | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 3 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 4 Adapter kabel nožne pločice za spiralne elektrode, 2,5m
1 | Linija produžna, dužine 15 cm s ugrađenim dvokomponentnim prozirnim beziglenim pripojem sa "split-septum" tehnologijom, "Luer Lok" pripoj, protoka minimalno 445 ml/min | kom
2 | Linija produžna dvostruka, dužine 15 cm s ugrađenim dvokomponentnim prozirnim beziglenim pripojem sa "split-septum" tehnologijom, "Luer Lok" pripoj, protoka minimalno 445 ml/min | kom
3 | Držač nosača pretvarača za invazivno mjerenje tlaka kompatibilan s pretvaračima Merit | kom
4 | Skretnica trokraka infuzijska s produžnom linijom 100 cm, "Luer Lok" konekcije, volumen punjenja 0,8 ml | kom
5 | Skretnica trokraka infuzijska s produžnom linijom 10 cm, "Luer Lok" konekcije, volumen punjenja 0,8 ml | kom
6 | Skretnica trokraka infuzijska s produžnom linijom 25 cm, "Luer Lok" konekcije, volumen punjenja 1,50 ml | kom
7 | Skretnica trokraka infuzijska s prozirnim dvokomponentnim beziglenim pripojem sa "split-septum" tehnologijom ugrađenim na jednom kraku, volumen punjenja 0,31 ml | kom
8 | Kateter centralni venski za nadoknade većih volumena tekućine u hitnim stanjima, 16 G, izrađen od teflona s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom, postavljanje po tehnici "preko igle", stilet i stabilizacijska krilca su sastavni dio seta | kom
9 | Nosač pretvarača za invazivno mjerenje tlaka, za najmanje 3 pretvarača, kompatibilan s pretvaračima Merit | kom
10 | Infuzijski sistem za primjenu lijekova, 15µ filter. Kalibrirana PVC linija: promjera 3 x 4,1 mm, duljine ~ 270 cm, okvirni volumen punjenja ~ 25 ml. Sigurnosna stezaljka za sprječavanje slobodnog protoka. Bez lateksa. Za Fresenius Optima infuzijske pumpe | kom
11 | Jednokratni senzor za mjerenje saturacije arterijske krvi kisikom, kompatibilan s aparatima Datex-Ohmeda koji su u vlasništvu Naručitelja, za uzraste od pedijatrijskih do odraslih pacijenata | kom
12 | Jednokratni senzor za mjerenje saturacije arterijske krvi kisikom, kompatibilan s aparatima Datex-Ohmeda koji su u vlasništvu Naručitelja, za uzraste od nedonoščadi do odraslih pacijenata | kom
13 | Linija produžna za mjerenje invazivnog tlaka dužine 100cm sa spojevima muško/muško vrlo visoke tvrdoće i male rastezljivosti, radi što kvalitetnijeg mjerenja | kom
14 | Filter bakteriološko-viralni kompatibila sa inkubatorima "Datex-Ohmeda", kompatibilan s uređajem Giraffe, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
15 | Pretvarač za invazivno mjerenje tlaka-jedna linija, dužine 150 cm, priključak za nuliranje s kapicom bez potrebe za odvajanjem ili odgovarajuće, s atestom točnosti tzv."Gabarith Test" | kom
16 | Pretvarač za invazivno mjerenje tlaka-dvije linije, dužine 150 cm, priključak za nuliranje s kapicom bez potrebe za odvajanjem ili odgovarajuće, s atestom točnosti tzv."Gabarith Test" | kom
17 | Kateter pulmonalni-arterijski "Swan-Ganz", peteroluminalni, 7,5Fr, 110 cm, s postavljenom zaštitnom navlakom na tijelo katetera s "Lur Lok" konekcijama, s atestom točnosti tzv."Gabarith Test" | kom
18 | Uvodnica za postavljanje pulmonalnog-arterijskog "Swan-Ganz" katetera, 8,5Fr,10 cm, sa "Tuohy Borst"adapterom, postraničnim ulazom, žicom vodilicom 45 cm, dilatorom sa samozatvarajućim hemostaznim ventilom, skalpelom, štrcaljkom, trostrukom skretnicom, te zaštitnom navlakom sa "Luer Lock" konekcijama | kom
19 | Set za zatvoreno davanje tekućine za mjerenje minutnog volumena srca sa graduiranom štrcaljkom, nepovratnim ventilom i priključkom za temperaturni senzor | set
20 | Linija produžna polietilenska za mjerenje invazivnog tlaka dužine 50 cm sa spojevima muško/muško vrlo visoke tvrdoće i male rastezljivosti, radi što kvalitetnijeg mjerenja | kom
21 | Linija produžna polietilenska za mjerenje invazivnog tlaka dužine 150 cm sa spojevima muško/žensko vrlo visoke tvrdoće i male rastezljivosti, radi što kvalitetnijeg mjerenja | kom
22 | Centralni venski kateter za nadoknade većih volumena tekućine u hitnim stanjima, 14 G, izrađen od teflona s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom, postavljanje po tehnici "preko igle", stilet i stabilizacijska krilca su sastavni dio seta | kom
23 | Centralni venski kateter za nadoknade većih volumena tekućine u hitnim stanjima, 18 G, izrađen od teflona s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom, postavljanje po tehnici "preko igle", stilet i stabilizacijska krilca su sastavni dio seta | kom
24 | Kateter centralni venski, izrađen od poliuretana, dva lumena, promjera 7 Fr, dužine 20 cm, regulatori protoka s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom na svakom lumenu, antimikrobnim sredstvom (Benzalkonium klorid), postavljanje po Seldinger metodi | kom
25 | Kateter centralni venski, izađen od poliuretana, tri lumena, promjera 5 Fr, dužine 10 cm, regulatori protoka s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom na svakom lumenu, postavljanje po Seldinger metodi. | kom
26 | Kateter centralni venski, izađen od poliuretana, tri lumena, promjera 7 Fr, dužine 20 cm, regulatori protoka s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom na svakom lumenu, postavljanje po Seldinger metodi. | kom
27 | Kateter femoralni arterijski, izrađen od poliuretana, 20 G, dužine 20 cm, postavljanje po "Seldinger" tehnici, uvodnica dimenzija 22 G x 40 mm, protok do 15 ml / min. | kom
28 | Senzor jednokratni za mjerenje saturacije arterijske krvi, kompatibilan s uređajem Nellcor, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
29 | Igla spinalna atraumatska (Pencil Point) s mandrenom i prozirnim hvatištem igle radi bolje vizualizacije likvora, dimenzije 27 G (0,4 x 90 mm) | kom
30 | Igla spinalna atraumatska (Pencil Point) s mandrenom i prozirnim hvatištem igle radi bolje vizualizacije likvora, dimenzije 25 G (0,5 x 90 mm). | kom
31 | Igla spinalna atraumatska (Pencil Point) s mandrenom i prozirnim hvatištem igle radi bolje vizualizacije likvora, dimenzije 24 G (0,55 x 90 mm) | kom
32 | Igla spinalna atraumatska (Pencil Point) s mandrenom i prozirnim hvatištem igle radi bolje vizualizacije likvora, dimenzije 22 G (0,7 x 90 mm) | kom
33 | Igla spinalna (Quincke Point) s mandrenom i prozirnim hvatištem igle radi bolje vizualizacije likvora, dimenzije 22 G (0,7 x 90 mm) | kom
34 | Igla spinalna (Quincke Point) s mandrenom i prozirnim hvatištem igle radi bolje vizualizacije likvora, dimenzije 20 G (0,9 x 90 mm) | kom
35 | Igla spinalna (Quincke Point) s mandrenom i prozirnim hvatištem igle radi bolje vizualizacije likvora, dimenzije 26 G (0,45 x 90 mm) | kom
36 | Igla za pretakanje lijekova s plastičnim vrhom, presvučenim silikonom radi lakše insercije. | kom
37 | Kateter radijalni arterijski, izrađen od poliuretana, 20 G, dužine 2 cm, postavljanje po "Seldinger" tehnici, uvodnica dimenzija 22 G x 40 mm, protok do 24 ml / min | kom
38 | Manžeta jednokratna za postizanje kontra tlaka prilikom krvavog mjerenja tlaka i za brzo davanje infuzija sa prikazom tlaka | kom
39 | Višekratna temperaturna sonda za opću upotrebu, namijenjena odraslim pacijentima, područje primjene jednjak i rekutum, vremena odaziva od 30 sekundi, promjera senzora 4 mm, dužine 3 m, "jack" pripoj | kom
40 | Set za pacijentovu spirometriju, uključuje dvije spiro linije s ugrađenom linijom za uzimanje uzorka plina i tlačno - protočnim senzorom, dužine 2 metra; set otporan na povećanu vlažnost, za korištenje u JIL-u, kompatibilan s GE tehnologijom mjerenja | set
41 | Zaštitni filter s hvatačem vlage, kompatibilni s aparatima GE/Datex - Ohmeda koji su u vlasništvu naručitelja; zaštitna membrana sprječava prolazak bakterija, virusa, vode i mukusa u uređaj, bojom kodiran - zeleni | kom
42 | Linija spirometrijska , bojom kodirana, žuta, dužine 3 metra | kom
43 | Linija za uzimanje uzorka plina za anesteziju, luer pripoj, 3 metra dužine | kom
44 | Zaštitni filter s hvatačem vlage, kompatibilni s aparatima GE/Datex - Ohmeda koji su u vlasništvu naručitelja; zaštitna membrana sprječava prolazak bakterija, virusa, vode i mukusa u uređaj, bojom kodiran - crni | kom
45 | Posuda za ovlaživanje tijekom terapije kisikom; izrađena od polikarbonata, moguće sterilizirati posudu u autoklavu na 121°C; kapaciteta 350 ml | kom
46 | Kolekcijska boca kapaciteta 2 L; boca izrađena od polikarbonata s mogućnošću sterilizacije u autoklavu na 121 °C; kompatibilna s Hersill uređajima u vlasništvu naručitelja | kom
47 | Poklopac za kolekcijsku bocu kapaciteta 2 L, s DISS nastavkom; ugrađen sustav zaštite protiv prelijevanja; kompatibilan s Hersill uređajima u vlasništvu naručitelja | kom
48 | Filteri B/V s izmjenjivačem topline i vlage s otvorom za uzimanje uzorka plina i kapicom bojom kodiranom, dječji. TV raspon od 60 do 500 ml, učinkovitost filtracije bakt u % (99.9999) i vir u % (99.99), težine 14 grama, mrtvi prostor 21 ml, mali otpor | kom
49 | Jednokratni uložak za grijač krvi i infuzijskih otopina EnFlow s produžnom linijom duljine cca.10 cm, s unutarnjom zavojnicom volumena ispiranja 4 ml. Kompatibilan s svim infuzijskim i transfuzijskim setovima s "Luer Lok" pripojem | kom
50 | Silikonska spojna cijev (8 x 13), dužine 1m kompatibilna s električnim aspiratorom Eurovac H-90, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
51 | Aspiracijska cijev (8 x 13), dužine 1m kompatibilna s električnim aspiratorom Eurovac H-90, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
52 | Kateter centralni venski, izrađen od poliuretana, dva lumena, promjera 7 Fr, dužine 20 cm, regulatori protoka s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom na svakom lumenu, postavljanje po "Seldinger" tehnici | kom
53 | Kateter centralni venski, izrađen od poliuretana, dva lumena, promjera 7 Fr, dužine 20 cm, postavljanje po "Seldinger" tehnici, uvodnica dimenzija 16 G x 70 mm | kom
54 | Kateter centralni venski, izrađen od poliuretana, jedan lumen, promjera 7 Fr, dužine 20 cm, postavljanje po "Seldinger" tehnici, uvodnica dimenzija 16 G x 70 mm, protok do 150 ml / min | kom
55 | Štrcaljka trodijelna specijalna za jednokratnu uporabu Štrcaljka unaprijed napunjena sterilnom fiziološkom otopinom namijenjena propiranju periferno i centralno postavljenih katetera, "Luer Lok" vrh s velikim čepom za očuvanje sterilnosti otopine, bez mogućnosti povrata sadržaja i mehanizmom automatskog zaključavanja po uporabi
55.1 | Ukupna zapremina 3 ml | kom
55.2 | Ukupna zapremina 5 ml | kom
55.3 | Ukupna zapremina 10 ml | kom
55.4 | Ukupna zapremina 3 ml, za primjenu u sterilnom polju | kom
55.5 | Ukupna zapremina 5 ml, za primjenu u sterilnom polju | kom
55.6 | Ukupna zapremina 10 ml, za primjenu u sterilnom polju | kom
56 | Igla injekcijska s integriranim zaštitnim mehanizmom za sprječavanje ubodnog incidenta, jednoručna ireverzibilna aktivacija zaštitnog mehanizma, mogućnost postavljanja na LL i LS štrcaljke
56.1 | Dimenzija 0,9 x 25 mm | kom
56.2 | Dimenzija 0,8 x 25 mm | kom
56.3 | Dimenzija 0,8 x 40 mm | kom
56.4 | Dimenzija 0,6 x 25 mm | kom
56.5 | Dimenzija 0,5 x 16 mm | kom
56.6 | Dimenzija 0,4 x 13 mm | kom
56.7 | Dimenzija 0,3 x 13 mm | kom
57 | Pripoj bezigleni, Split Septum tehnologija, proziran, bez unutarnjih sastavnih dijelova, dvokomponentan s ravnim neometanim putem tekućine, silikonski pokrov cijelom površinom dostupan za dezinfekciju, validiran na najmanje 100 aktivacija, s mogućnošću protoka od 32 lit / sat | kom
58 | Sprej za elektrode | kom
59 | Igla tupog vrha brušenog pod kutem od 45 stupnjeva, s ugrađenim filterom pora 5 mikrona za sigurnu pripremu i primjenu lijekova, dimenzije 18 G x 40 mm | kom
60 | Štrcaljka dvodjelna za jednokratnu uporabu
60.1 | Štrcaljka dvodjelna zapremine 5 ml, graduirana po 0,2 ml, ekscentrično postavljenog vrha, postojanje zaštitnog prstena koji sprječava odvajanje klipa od tijela štrcaljke, testirana po normi ISO-7886-1 zbog sprječavanja nehotičnog istjecanja sadržaja | kom
60.2 | Štrcaljka dvodjelna zapremine 10 ml, graduirana po 0,5 ml, ekscentrično postavljenog vrha, postojanje zaštitnog prstena koji sprječava odvajanje klipa od tijela štrcaljke, testirana po normi ISO-7886-1 zbog sprječavanja nehotičnog istjecanja sadržaja | kom
60.3 | Štrcaljka dvodjelna zapremine 20 ml, graduirana po 1 ml, ekscentrično postavljenog vrha, postojanje zaštitnog prstena koji sprječava odvajanje klipa od tijela štrcaljke, testirana po normi ISO-7886-1 zbog sprječavanja nehotičnog istjecanja sadržaja | kom
60.4 | Štrcaljka trodjelna tuberkulinska zapremine 1 ml za preciznu primjenu terapije, graduirana po 0,01 ml, Luer Slip vrh, bez lateksa | kom
60.5 | Štrcaljka dvodjelna zapremine 2 ml, graduirana po 0,1 ml, koncentrično postavljenog vrha, postojanje zaštitnog prstena koji sprječava odvajanje klipa od tijela štrcaljke, testirana po normi ISO-7886-1 zbog sprječavanja nehotičnog istjecanja sadržaja | kom
61 | Flaster sterilni za fiksaciju intravenskih kanila s prozirnim poliuretanskim prozorom za vizualnu inspekciju ubodnog mjesta i apsorcijskim umetkom za očuvanje suhoće ubodnog mjesta, set uključuje i jastučić za postavljanje pod krilca kanile, dimenzije 7,5 x 6 cm | kom
62 | Jednokratni senzor za mjerenje saturacije arterijske krvi kisikom, za OxyMax tehnolologiju mjerenja | kom
63 | Elektrode za mjerenje neuromišićne relaksacije (NMT), s čvrstim gelom, sastav elektrode: Ag/AgCl. | kom
64 | Senzor jednokratni za praćenje dubine svijesti pacijenata putem praćenja EEG-a i FEMG-a, za pacijente starije od 2 godine | kom
65 | Multiapsorbcijski sodalime karnistri, jednokratni, promjena boje bijela prema ljubičastoj, sadrži 800 grama sodalime-a, kompatibilan sa Avance anesteziološkim uređajima koji su u vlasništvu Naručitelja | kom
66 | Jednokratna zaštitna presvlaka za fototerapijski jastučić Biliblanket koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
67 | Stanardni infuzijski sistem za primjenu lijekova, 15µ filter. Odzračnik sa antibakterijskim filterom i zatvaračem. Prozirna kapljična komorica, dužine ~ 65 cm. Baždareni silikonski segment, plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnoga protoka. PVC linija (bez DEHP-a): promjer 3 x 4.1 mm. Približna duljina ~ 270 cm, približan volumen ispiranja ~ 25 ml. Bez lateksa, bez DEHP-a. Za Fresenius Agillia infuzijske pumpe | kom
68 | Infuzijski sistem za parenteralnu prehranu, 1.2µ filter za eliminaciju zraka. Odzračnik s antibakterijskim filterom i zatvaračem. Prozirna kapljična komorica, dužina ~ 65 cm. Filter 15µ. Baždareni silikonski segment, plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnoga protoka. PVC linija (bez DEHP-a): promjer 3 x 4.1 mm. Približna duljina ~270 cm, volumen ispiranja ~ 25 ml. Bez lateksa, bez DEHP-a. Materijal je pogodan za infuziju Paclitaxel-a. Za Fresenius Agillia infuzijske pumpe | kom
69 | Sistem infuzijski za davanje parenteralne prehrane sa 1,2μ (lipidnim) filterom, 1. beziglenim pripojem za aplikaciju dodatne terapije, zaštitom slobodnog protoka, regulatorom protoka, zračnicom i posudom za kapanje kompatibilan s uređajima Fresenius Agilia, koji su u vlasništvu Naručitelja | kom
70 | Infuzijski sistem za primjenu lijekova nekompatibilnih sa PVC-om, bez DEHP-a. S 0,22μ bakterijskim filterom, zaštitom slobodnog protoka, regulatorom protoka, zračnicom i posudom za kapanje. Za Fresenius Agillia infuzijske pumpe | kom
71 | Infuzijski sistem za transfuziju krvnih pripravaka, krvni filter 200µ. Šiljak bez odzračnika za infuzijske vrećice, sukladno ISO 1135/4. Prozirna kapljična komorica, duljina ~ 90 cm. Baždareni silikonski segment, plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnoga protoka. PVC linija (bez DEHP-a): promjer 3 x 4.1 mm. Približna duljina ~ 270 cm, približan volumen ispiranja ~ 25 ml. Bez lateksa, bez DEHP-a | kom
72 | Štrcaljke trodjelne za jednokratnu uporabu | kom
72.1 | Štrcaljka trodjelna zapremine 3 ml, graduirana po 0,1 ml, koncentrično postavljenog "Luer Lok" navojnog vrha, postojanje zaštitnog prstena koji sprječava odvajanje klipa od tijela štrcaljke, bez lateksa | kom
72.2 | Štrcaljka trodjelna zapremine 5 ml, graduirana po 0,2 ml, koncentrično postavljenog "Luer Lok" navojnog vrha, postojanje zaštitnog prstena koji sprječava odvajanje klipa od tijela štrcaljke, bez lateksa | kom
72.3 | Štrcaljka trodjelna zapremine 10 ml, graduirana po 0,2 ml, koncentrično postavljenog "Luer Lok" navojnog vrha, postojanje zaštitnog prstena koji sprječava odvajanje klipa od tijela štrcaljke, bez lateksa | kom
72.4 | Štrcaljka trodjelna zapremine 20 ml, graduirana po 1 ml, koncentrično postavljenog "Luer Lok" navojnog vrha, bez lateksa | kom
72.5 | Štrcaljka trodjelna zapremine 30 ml, graduirana po 1 ml, koncentrično postavljenog "Luer Lok" navojnog vrha, bez lateksa | kom
72.6 | Trodjelna štrcaljka zapremine 50 ml, graduirana po 1 ml, koncentrično postavljenog "Luer Lok" navojnog vrha, bez lateksa | kom
72.7 | Štrcaljka trodjelna zapremine 50 ml, graduirana po 1 ml, koncentrično postavljenog "Luer Lok" navojnog vrha, bez lateksa, zatamnjena zbog mogućnosti primjene foto-osjetljivih pripravaka | kom
73 | Linije produžne za primjenu na perfuzijskim pumpama
73.1 | Linija produžna za perfuzijsku pumpu, "Luer Lok" kompatibilna, bez lateksa, bez DHP-a, otporna na tlakove do 20 bara, kompatibilna s primjenom lipidnih otopina, dužine 100 cm. | kom
73.2 | Linija produžna za perfuzijsku pumpu, "Luer Lok" kompatibilna, bez lateksa, bez DHP-a, otporna na tlakove do 2 bara, kompatibilna s primjenom lipidnih otopina, zatamnjena zbog mogućnosti primjene fotoosjetljivih pripravaka, dužine 100 cm | kom
73.3 | Produžna linija za perfuzijsku pumpu, "Luer Lok" kompatibilna, bez lateksa, bez DHP-a, otporna na tlakove do 20 bara, kompatibilna s primjenom lipidnih otopina, dužine 150 cm | kom
73.4 | Linija produžna za perfuzijsku pumpu, "Luer Lok" kompatibilna, bez lateksa, bez DHP-a, otporna na tlakove do 2 bara, kompatibilna s primjenom lipidnih otopina, zatamnjena zbog mogućnosti primjene fotoosjetljivih pripravaka, dužine 150 cm | kom
73.5 | Linija produžna za perfuzijsku pumpu, "Luer Lok" kompatibilna, bez lateksa, bez DHP-a, otporna na tlakove do 20 bara, kompatibilna s primjenom lipidnih otopina, dužine 200 cm | kom
73.6 | Linija produžna za perfuzijsku pumpu, "Luer Lok" kompatibilna, bez lateksa, bez DHP-a, otporna na tlakove do 2 bara, kompatibilna s primjenom lipidnih otopina, zatamnjena zbog mogućnosti primjene fotoosjetljivih pripravaka, dužine 200 cm | kom
73.7 | Linija produžna za perfuzijsku pumpu, "Luer Lok" kompatibilna, bez lateksa, bez DHP-a, otporna na tlakove do 2 bara, kompatibilna s primjenom lipidnih otopina, spiralna, dužine 300 cm | kom
74 | Proizvodi za sigurnu pripremu i primjenu terapije
74.1 | Spojnik sa šiljkom za infuzijsku vrećicu i infuzijski sistem, s odzračnikom, s beziglenim pripojem i zračnim hidrofobnim filterom, zapremnina 0,5 ml, duljina seta 9,5 cm, bez PVC-a, bez latexa, bez DEHP-a | kom
74.2 | Sustav bezigleni međukonekcijski, muški luer nastavak za sigurno spajanje beziglenih pripoja s infuzijskim sistemima. Sprječava curenje lijeka i omogućuje primjenu fotoosjetljivih opasnih lijekova. Duljina seta 10 cm, zapremnina 1 ml. Bez latexa, bez DEHP-a | kom
74.3 | Adapter, za siguran pristup i prijenos opasnih lijekova. Poveziv na lagene promjera vrata 13 mm, s ventiliranim filterom koji zadržava aerosole, s beziglenim pripojem, zapremnina 0,1 ml, Duljina 6 cm, bez latex-a, bez DEHP-a, bez PVC-a | kom
74.4 | Adapter, za siguran pristup i prijenos opasnih lijekova. Poveziv na lagene promjera vrata 20 mm, s ventiliranim filterom koji zadržava aerosole, s beziglenim pripojem, zapremnina 0,1 ml, Duljina 6 cm, bez latex-a, bez DEHP-a, bez PVC-a | kom
74.5 | Adapter, za siguran pristup i prijenos opasnih lijekova. Poveziv na lagene promjera vrata 28 mm, s ventiliranim filterom koji zadržava aerosole, s beziglenim pripojem, zapremnina 0,1 ml, Duljina 7 cm, bez latex-a, bez DEHP-a, bez PVC-a | kom
74.6 | Štrcaljka trodjelna, 3 ml, s ugrađenim beziglenim sustavom, muškim luer nastavkom,zapremnina beziglenog sustava 0,12 ml, za sigurno razrjeđivanje i prijenos opasnih lijekova, bez latexa, bez DEHP-a, bez PVC-a, push-fit čep | kom
74.7 | Štrcaljka trodjelna, 5 ml, s ugrađenim beziglenim sustavom, muškim luer nastavkom,zapremnina beziglenog sustava 0,12 ml, za sigurno razrjeđivanje i prijenos opasnih lijekova, bez latexa, bez DEHP-a, bez PVC-a, push-fit čep | kom
74.8 | Štrcaljka trodjelna, 10 ml, s ugrađenim beziglenim sustavom, muškim luer nastavkom,zapremnina beziglenog sustava 0,12 ml, za sigurno razrjeđivanje i prijenos opasnih lijekova, bez latexa, bez DEHP-a, bez PVC-a, push-fit čep | kom
74.9 | Štrcaljka trodjelna, 20 ml, s ugrađenim beziglenim sustavom, muškim luer nastavkom,zapremnina beziglenog sustava 0,12 ml, za sigurno razrjeđivanje i prijenos opasnih lijekova, bez latexa, bez DEHP-a, bez PVC-a, push-fit čep | kom
74.10 | Štrcaljka trodjelna, 30 ml, s ugrađenim beziglenim sustavom, muškim luer nastavkom,zapremnina beziglenog sustava 0,12 ml, za sigurno razrjeđivanje i prijenos opasnih lijekova, bez latexa, bez DEHP-a, bez PVC-a, push-fit čep | kom
74.11 | Bezigleni sustav, muški luer nastavak za sigurno spajanje štrcaljke i ženskih luer pripoja i beziglenih pripoja. Sprječava curenje lijeka iz štrcaljke, omogućava sigurno razrjeđivanje, prijenos i primjenu opasnih lijekova. Bez latexa, bez DEHP-a, bez PVC-a. Zapremnina 0,12 ml | kom
74.12 | Sekundarni infuzijski set, za dodatnu primjenu opasnih lijekova, s beziglenim pripojem, stezaljkom na klik, duljine 31 cm, zapremnine 2.3 ml, s hidrofobnim čepom, hidrofobnim zračnim filterom, rotirajućim muškim luerom i odzračnikom, bez latex-a, bez DEHP-a | set
74.13 | Sekundarni infuzijski set za dodatnu primjenu opasnih lijekova osjetljivih na svijetlo, s beziglenim pripojem, s nepovratnom valvulom, stezaljkom na klik, ukupne duljine 35 cm, zapremnine 3 ml, s hidrofobnim čepom, od PVC-a bez latexa, bez DEHP-a | set
74.14 | Sekundarni infuzijski set za dodatnu primjenu opasnih lijekova a, s beziglenim pripojem, s nepovratnom valvulom, 0,2 mikronskim filterom, stezaljkom na klik ispred i iza filtera, ukupne duljine 50 cm, zapremnine 6 ml, s hidrofobnim čepom, ventiliranim filterom, od PVC-a bez latexa, bez DEHP-a | set
74.15 | Sustav zatvireni i.v. , sadrži 2 Y porta s integriranim beziglenim pripojima za povezivanje sa sekundarnim setovima. Za sigurnu primjenu višestrukih opasnih lijekova, s hidrofobnim filterom, zračnom valvulom, bez latex-a i DEHP-a, duljina sustava 25 cm. Omogućuje primjenu terapije putem infuzijske pumpe | kom
74.16 | Sustav zatvireni i.v., sadrži 4 Y porta s integriranim beziglenim pripojima za povezivanje sa sekundarnim setovima. Za sigurnu primjenu višestrukih opasnih lijekova, s hidrofobnim filterom, zračnom valvulom, bez latex-a i DEHP-a, duljina sustava 30 cm. Omogućuje primjenu terapije putem infuzijske pumpe | kom
74.17 | Sustav zatvireni i.v., sadrži 2 Y porta s integriranim beziglenim pripojima za povezivanje sa sekundarnim setovima. Za sigurnu primjenu višestrukih fotoosjetljivih opasnih lijekova, s hidrofobnim filterom, zračnom valvulom, bez latex-a i DEHP-a, duljina sustava 26 cm. Omogućuje primjenu terapije putem infuzijske pumpe | kom
74.18 | Sustav zatvireni i.v., sadrži 4 Y porta s integriranim beziglenim pripojima za povezivanje sa sekundarnim setovima. Za sigurnu primjenu višestrukih fotoosjetljivih opasnih lijekova, s hidrofobnim filterom, zračnom valvulom, bez latex-a i DEHP-a, duljina sustava 30 cm. Omogućuje primjenu terapije putem infuzijske pumpe | kom
74.19 | Set za precizno davanje infuzije s regulatorom, sadrži regulator s graduiranim protokom, sigurnosni zračni ventil otporan na prodor bakterija, kapaljku s integriranim 15 µm filterom, linija dužine najmanje 190 cm | set
75 | Čep za dezinfekciju beziglenih pripoja, sadrži porozni jastučić natopljen 70% -tnim izopropilnim alkoholom zapečaćen višeslojnom folijom. Učinkovito dezinficira bezigleni pripoj jednu minutu nakon stavljanja, osigurava fizičku barijeru do sedam dana ukoliko se ne uklanja | kom
76 | Elektrode za EKG, za odrasle, okrugle, izrađene od pjene s hidrogelom | kom
77 | Elektrode za EKG, za odrasle, okrugle, izrađene od pjene, vlažne | kom
78 | Sonde temperaturne, jednokratne, neonatološke, kompatibilne s uređajima GE Giraffe | kom
79 | Pričvrsnica za neonatološku jednokratnu temperaturnu sondu, reflektirajuća, samoljepljiva | kom
80 | Cijevi respiratorne, neonatološke, s T-nastavkom i maskicom veličine 0, za prodisavanje pacijenata, kompatibilne s GE Giraffe reanimacijskim sustavima | kom
81 | Cijevi respiratorne, neonatološke, s T-nastavkom i maskicom veličine 1, za prodisavanje pacijenata, kompatibilne s GE Giraffe reanimacijskim sustavima | kom
82 | Posuda za aspiracijski sadržaj, jednokratna, kompatibilna s GE Giraffe reanimacijskim sustavima | kom
83 | Temperaturna sonda - kožna, dječja kompatibilna s GE grupom monitora | kom
84 | Temperaturna sonda - centralna kompatibilna s GE grupom monitora | kom
85 | Temperaturna sonda - kožna kompatibilna s GE grupom monitora | kom
86 | Senzor za SpO2 na prst pacijenta, djeca-odrasli za TruSignal | kom
87 | Jednostruki temperaturni monitor konekcijski kabel, bojom kodiran, jack" pripoj" | kom
88 | Konekcijski monitor kabel za SpO2, bojom kodiran, TruSignal" za TruSat seriju monitora" | kom
89 | Konekcijski monitor kabel za SpO2, bojom kodiran, pin pripoj, dužine 3 m za Nellcor" tehnologiju" | kom
90 | Višekratni senzor za SpO2 na uho pacijenta za TruSignal tehnologiju mjerenja | kom
91 | Proizvod za aspiraciju bronhijalnog sadržaja na vakuum | kom
92 | Proizvod za aspiraciju bronhijalnog sadržaja na zrak | kom
93 | Filter bakterijski za aspiracijske pumpe | kom
94 | Konekcijski monitor kabel za SpO2, bojom kodiran, TruSignal" za Carescape seriju monitora" | kom
95 | Konekcijski monitor kabel za SpO2, bojom kodiran, TruSignal" za S/5 seriju monitora" | kom
96 | EKG spojni kabel, 3 m, okrugla konekcija za GE-Datex ili komp. tehnologiju | kom
97 | Pacijent kabel, 3 odvoda, 75 cm dužine GE-Detax ili komp. tehnologiju | kom
98 | Pacijent kabel, 5 odvoda, 75 cm dužine GE-Detax ili komp. tehnologiju | kom
99 | EKG konekcijski monitor kabel za 3 i 5 odvodni pacijentov kabel, bojom kodiran, dužine 3,6 m | kom
100 | 3 odvodni pacijent EKG kabel, dužine 74 cm | kom
101 | Dvostruki temperaturni monitor konekcijski kabel, bojom kodiran, jack" pripoj" | kom
102 | CO Kateter konekcijski kabel za BD Criticath PA kateter | kom
103 | Temperaturna proba za BD Critikit Ice/Room temperature injectate system"" | kom
104 | IBP kabel za mjerenje invazivnog tlaka za BD pretvarače | kom
105 | Konekcijski monitor kabel za Entropy" parametar, dužine 3 m, bojom kodiran" | kom
106 | Drška seta za intubaciju za špatule s hladnim svjetlom | kom
107 | Špatula seta za otežanu intubaciju. hladno svjetlo vel.3-5 | kom
108 | Senzor za SpO2 na prst pacijenta, gumeni, djeca-odrasli za TruSignal | kom
109 | Špatula seta za intubaciju, hladno svjetlo, veličine 1 do 5 | kom
110 | 5 odvodni pacijent EKG kabel, dužine 74 cm | kom
111 | Kofer za dršku laringoskopa sa špatulama | kom
112 | Žaruljica laringoskopa, hladno svjetlo, kompatibilna s KaWe laringoskopima | kom
113 | Žaruljica laringoskopa, toplo svjetlo, kompatibilna s KaWe laringoskopima | kom
114 | Senzor za saturaciju, višekratni, za na prst pacijenta, kompatibilan s MySign pulsnim oksimetrom | kom
115 | Zamjenski rezervoar ovlaživača za Giraffe inkubatore | kom
116 | Filter zraka višekratni, kompatibilan s GE Datex monitorima | kom
117 | Konektor višekratni za pripoj oksigenacijskog crijeva na mjerač protoka | kom
118 | Set osnovni za balon kateter za praćenje ezofagealnog tlaka | set
119 | Bifurkacijski kabel za invazivna mjerenja kompatibilan s GE Datex Ohmeda tehnologijom | kom
120 | Višekratni senzor za neinvazivno mjerenje srčanog izbačaja, kompatibilan s Nicas tehnologijom mjerenja | kom
121 | Sukcijski spremnik, izrađen od polikarbonata, s mogućnošću sterilizacije u autoklavu do 121°C, zapremnine 1L | kom
122 | Poklopac za sukcijski spremnik sa sigurnosnim sistemom protiv prelijevanja | kom
123 | IBP kabel za mjerenje invazivnog tlaka za Merit pretvarače komaptibilan s Philips / Mindray tehnologijom mjerenja | kom
124 | IBP kabel za mjerenje invazivnog tlaka za Merit pretvarače komaptibilan s Drager tehnologijom mjerenja | kom
125 | IBP kabel za mjerenje invazivnog tlaka za Merit pretvarače komaptibilan s Nikon Kohden tehnologijom mjerenja | kom
126 | Stoper vode sa sigurnosnim ventilom i filterom čestica, stoper vode spaja regulator s crijevom | kom
127 | Filter za 96-satnu sigurnu intravensku, subkutanu i epiduralnu primjenu infuzijskih pripravaka u neonatologiji s mogućnošću zadržavanja mikroorganizma i krhotina, mjehurića zraka i endotoksina s membranom pora 0,2 mikrona, "Luer Lok" pripojima i produženom linijom sa stezaljkom | kom
128 | Filter za 96-satnu sigurnu intravensku, subkutanu i epiduralnu primjenu infuzijskih pripravaka s mogućnošću zadržavanja mikroorganizma i krhotina, mjehurića zraka i endotoksina s membranom pora 0,2 mikrona, "Luer Lok" pripojima i produženom linijom sa stezaljkom | kom
129 | Filteri respiratorni za primjenu u ventilaciji pacijenata u jedinicama intenzivnog liječenja s integralnim dodatnim pristupnim mjestom, dozvoljeno vrijeme uporabe u trajanju od 48 sati, zapremnina filtera 85 ml, certificirana učinkovitost za zaustavljanje uzročnika tuberkuloze, hepatitisa i HIV-a | kom
130 | Filteri respiratorni, prikladan za niske respiratorne volumene, s integralnim priključkom za monitoring, efikasnosti filtracije bakterija i virusa koji se prenose tekućinom 100%, dozvoljeno vrijeme uporabe u trajanju od 24 sata, otpor pri protoku od 60 L/min 3,5 cm H2O | kom
131 | Jednokratno upotrebljivi sistemi za disanje pacijenta za ventilatore, za odrasle pacijente, s jednom respiracijskom cijevi, omogućen prijenos topline s ekspiratorne na inspiratornu stranu cijevi, fiksne dužine 1,8 m, kutni element s priključkom za uzorkovanje plina i mogućnošću rotacije za 360° | kom
132 | Jednokratno upotrebljivi sistemi za disanje za ventilatore, za pedijatrijske pacijente, s jednom respiracijskom cijevi, omogućen prijenos topline s ekspiratorne na inspiratornu stranu cijevi, fiksne dužine 1,8 m, kutni element s priključkom za uzorkovanje plina i mogućnošću rotacije za 360° | kom
133 | Odvajač kondenzata s integriranom membranom koja spriječava prodor bakterija, virusa i vlage u mjernu jedinicu, bojom kodirani - zeleni, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom
134 | Jednokratno upotrebljivi set za pacijentovu spirometriju koji uključuje dvije spiro linije s ugrađenom linijom za uzimanje uzoraka plina i senzorom protoka, dužine 2 m, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | set
135 | Jednokratno upotrebljivi set za pacijentovu spirometriju koji uključuje dvije spiro linije s ugrađenom linijom za uzimanje uzoraka plina i senzorom protoka, dužine 2 m, za pedijatrijske pacijente, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | set
136 | Mehanički hidrofobni filter koji spriječava kontaminaciju inspiratorne grane ventilatora, volumen mrtvog prostora najviše 85 ml, otpor najviše 1,5 cmH2O pri protoku od 30 l / min kompatibilan, s GE Healthcare ventilatorima | kom
137 | Kateter sa senzorom za mjerenje intratrahealnog tlaka, integrirana zaštitna navlaka za senzor, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom
138 | Jednokratno upotrebljivi raspršivač lijekova ( nebulizer ), volumena minimalno 6 ml, protok minimalno 0,2 ml / min, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom
139 | T-nastavak za raspršivač lijekova | kom
140 | Kabel za raspršivač lijekova, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom
141 | Jednokratno upotrebljiva ekspiracijska valvula s integriranim senzorom protoka i hvatačem vlage, kompatibilna s GE Healthcare ventilatorima | kom
142 | Višekratno upotrebljiva ekspiracijska valvula s integriranim senzorom protoka i hvatačem vlage, kompatibilna s GE Healthcare ventilatorima | kom
143 | Jednokratne vrećice veličine (1000/ 1500/ 2000 ml) za kolekciju sekreta načinjene od EVA plastike kompatibilne sa aspiratorima proizvođača Hersill u vlasništvu Naručitelja | kom
144 | Jednokratne vrećice veličine (3000 ml) za kolekciju sekreta načinjene od EVA plastike kompatibilne sa aspiratorima proizvođača Hersill u vlasništvu Naručitelja | kom
145 | Hidrofobni bakteriološko virološki filter kompatibilan sa aspiratorima proizvođača Hersill u vlasništvu Naručitelja | kom
146 | Spremnik veličine 1L za jednokratne vrećice kompatibilan sa aspiratorima proizvođača Hersill u vlasništvu Naručitelja | kom
147 | Spremnik veličine 2L za jednokratne vrećice kompatibilan sa aspiratorima proizvođača Hersill u vlasništvu Naručitelja | kom
148 | Spremnik veličine 3L za jednokratne vrećice kompatibilan sa aspiratorima proizvođača Hersill u vlasništvu Naručitelja | kom
149 | Međukonekcijski pripoj manžete za neinvazivno mjerenje tlaka dužine maksimalno 3,6 m, kompatibilan s Dinaclick konekcijom na monitorima proizvođača GE/Datex u vlasništvu Naručitelja, za odrasle pacijente | kom
150 | Manžete za NIBP za monitore proizvođača GE/Datex u vlasništvu Naručitelja, standardna odrasla, Dinaclick kompatibilno - 23 do 33 cm | kom
151 | Manžete za NIBP za monitore proizvođača GE/Datex u vlasništvu Naručitelja, velika odrasla, Dinaclick kompatibilno - 31 do 40 cm | kom
152 | Manžete za NIBP za monitore proizvođača GE/Datex u vlasništvu Naručitelja, mala odrasla, Dinaclick kompatibilno - 17 do 25 cm | kom
153 | Manžete za NIBP za monitore proizvođača GE/Datex u vlasništvu Naručitelja, velika odrasla, Dinaclick kompatibilno - 8 do 13 cm | kom
154 | Manžete za NIBP za monitore proizvođača GE/Datex u vlasništvu Naručitelja, velika odrasla, Dinaclick kompatibilno - 12 do 19 cm | kom
155 | Međukonekcijski pripoj manžete za neinvazivno mjerenje tlaka dužine maksimalno 3,6 m, kompatibilan s Dinaclick konekcijom na monitorima proizvođača GE/Datex u vlasništvu Naručitelja, za odrasle i pedijatrijske pacijente | kom
156 | Međukonekcijski pripoj manžete za neinvazivno mjerenje tlaka dužine maksimalno 3,6 m, kompatibilan sNEO-SNAP konekcijom na monitorima proizvođača GE/Datex u vlasništvu Naručitelja, za neonatalne pacijente | kom
157 | Jednokratna špatula za intubaciju po Macintosh-u veličine 2 načinjena od polikarbonata kompatibilna sa drškama proizvođača Kawe u vlasništvu Naručitelja | kom
158 | Jednokratna špatula za intubaciju po Macintosh-u veličine 3 načinjena od polikarbonata kompatibilna sa drškama proizvođača Kawe u vlasništvu Naručitelja | kom
159 | Jednokratna špatula za intubaciju po Macintosh-u veličine 4 načinjena od polikarbonata kompatibilna sa drškama proizvođača Kawe u vlasništvu Naručitelja | kom
160 | Jednokratna špatula za intubaciju po Miller-u veličine 0 načinjena od polikarbonata kompatibilna sa drškama proizvođača Kawe u vlasništvu Naručitelja | kom
161 | Jednokratna špatula za intubaciju po Miller-u veličine 1 načinjena od polikarbonata kompatibilna sa drškama proizvođača Kawe u vlasništvu Naručitelja | kom
162 | Potrošni materijal i pribor za intenzivno liječenje u neonatologiji i pedijatriji
163 | Univerzalni držač (za dude, nastavke za aspiraciju, linije), mogućnost pričvrščivanja na dva načina; pomoću vakuuma za pričvršćivanje na glatke površine ili pomoću stezaljke s rebrastim dizajnom kako bi se smanjilo klizanje i pričvrstilo na stupove. Ne sadrži latex i DEHP | kom
164 | Prethodno ožičene elektrode (3 u 1), od radiolucentnog materijala, aplikacija jednim dodirom idealna za rađaone, veća površina za pojačano pridržavanje konstruirano za leđa. Ne sadrži Latex i DEHP
164.1 | Veličina: 61 x 63,5 mm, duljina žice 61 cm | kom
164.2 | Veličina: 82 x 84 mm, duljina žice 61 cm | kom
165 | Prehodno ožičene elektrode, višebojne žice za lakšu identifikaciju, hidrogelski centar. Izvan centra napravljena hidrokoloidna granica. Ne sadrži latex i DEHP
165.1 | Promjer 19 mm, duljina žice 61 cm | kom
165.2 | Promjer 26 mm, duljina žice 61 cm | kom
166 | Prehodno ožičene elektrode, višebojne žice za lakšu identifikaciju, primjenjive za RTG, hidrogelski centar. Izvan centra napravljena hidrokoloidna granica. Ne sadrži latex i DEHP
166.1 | Promjer 26 mm, duljina žice 61cm, primjenjivo za RTG | kom
166.2 | Veličina: 25 x 10 mm, duljina žice 61 cm | kom
166.3 | Promjer 26mm, duljina žice 61cm | kom
167 | Nosna kanila za primjenu kisika, prilagođena visokim i niskim protocima kisika, sa zakrivljenim i mekanim nastavkom za nos. Ne sadrži Latex i DEHP
167.1 | Veličina: 2,5 mm između nosnih nastavaka, 3 mm vanjski promjer | kom
167.2 | Veličina: 4,25 mm između nosnih nastavaka, 3 mm vanjski promjer | kom
167.3 | Veličina: 5 mm između nosnih nastavaka, 4 mm vanjski promjer | kom
167.4 | Veličina: 5,75 mm između nosnih nastavaka, 5,25 mm vanjski promjer | kom
167.5 | Veličina: 6,75 mm između nosnih nastavaka, 5,75 mm vanjski promjer | kom
168 | Držač za bradu, od pjenastog materijala, lagan, pogodna za kožu, mekan, omogućuje minimalne pokrete ustima, prilagođava se veličini glave, sadrži otvore za uši i bradu radi udobnosti i stabilnost. Ne sadrži Latex i DEHP
168.1 | Odgovara opsegu glave 22-27 cm | kom
168.2 | Odgovara opsegu glave 33-42 cm | kom
168.3 | Odgovara opsegu glave 38-53 cm | kom
168.4 | Odgovara opsegu glave 40-66 cm | kom
169 | Držač senzora pulsnog oksimetra, jednokratan, od pjenastog materijala, lagan i poodan za kožu. Ne sadrži Latex i DEHP
169.1 | Veličina 75 mm x 20 mm | kom
169.2 | Veličina 125 mm x 25 mm | kom
170 | Držač za endotrahialni tubus dizajniran za smanjenje ekstubacija, pomaže u prevenciji traume nepca i omogućava bolju njegu usne šupljine. Fiksacija preko hidrokoloida, eliminira potrebu za trakom u blizini nosa ili usta, može se rezati za hitno uklanjanje. Veličine kodirane bojom. Ne sadrži Latex i DEHP
170.1 | Mini: Ljubičasto | kom
170.2 | Ultra: Žuto | kom
170.3 | Micro: White | kom
170.4 | Small: Green | kom
171 | Zaštitnik/podloga za nos kod ventilacije nosnom kanilom, od spužvastog materijala, pruža zaštitu kože sluznice nosa i nosnice. Kompatibilan s većinom nosnih nastavaka. Ne sadrži latex i DEHP
171.1 | Veličina: 20 x 10 mm, 4 mm izeđu nosnih nastavaka, 4,5 mm vanjski promjer | kom
171.2 | Veličina: 30,5 x 12,5 mm, 6 mm izeđu nosnih nastavaka, 6,5 mm vanjski promjer | kom
172 | Nastavak za oralnu i nazalnu aspiraciju, s otvorom za regulacijom sukcije i prekrivkom, izrađenod mekanog i fleksibilnog materijala. Ne sadrži lateks i DEHP
172.1 | Veličina: 20 x 10 mm, 4 mm izeđu nosnih nastavaka, 4,5 mm vanjski promjer | kom
172.2 | Standard: Duljina 120 mm, veličina otvora 3 mm | kom
173 | Nastavak za oralnu i nazalnu aspiraciju, sa zaštitnim poklopcem, otvorom za regulacijom sukcije i prekrivkom; izrađenod mekanog i fleksibilnog materijala. Ne sadrži lateksa i DEHP
173.1 | Duljina 106 mm, veličina otvora 2 mm | kom
173.2 | Duljina 120 mm, veličina otvora 3 mm | kom
174 | Nastavak za nazalnu aspiraciju, s otvorom za regulaciju sukcije, s mekim vrhom. Ne sadrži lateks i DEHP
174.1 | Duljina 106 mm, veličina otvora 2 mm, promjer nazalnog zaštitnog dijela 11mm | kom
174.2 | Duljina 120 mm, veličina otvora 3 mm, promjer nazalnog zaštitnog dijela 15mm | kom
175 | Nastavak za nazalnu i oralnu aspiraciju, s otvorom za regulaciju sukcije, anatomski prilagođen, za jednokratnu upotrebu. Ne sadrži lateks i DEHP, promjer otvora 2 mm
175.1 | Preemie: promjer otvora vrha 2 mm | kom
175.2 | Standard: promjer otvora vrha 3 mm | kom
175.3 | XL: promjer otvora vrha 4 mm | kom
176 | Mekana, podstavljena zaštitna prekrivka za oči kod primjene fototerapije, pričvršćuje se s mekanom trakom, dizajn trake smanjuje klizanje s glave, bez uzorka, sa udubljenjima za oči. Ne sadrži lateks i DEHP
176.1 | Micro: Duljina 108 mm; odgovara opsegu glave <26 cm | kom
176.2 | Small: Duljina 127 mm; odgovara opsegu glave 26-34 cm | kom
176.3 | Large: Duljina 178 mm; odgovara opsegu glave >34 cm | kom
177 | Mekana, podstavljena zaštitna prekrivka za oči kod primjene fototerapije, pričvršćuje se s mekanom trakom, dizajn trake smanjuje klizanje s glave, s uzorkom, s udubljenjima za oči. Ne sadrži lateks i DEHP
177.1 | Micro: Duljina 108 mm; odgovara opsegu glave <26 cm | kom
177.2 | Small: Duljina 127 mm; odgovara opsegu glave 26-34 cm | kom
177.3 | Large: Duljina 178 mm; odgovara opsegu glave >34 cm | kom
178 | Držač cijevi i kanila, za novorođenčad, izrađen na bazi hidrokolia, sa prozirnim sigurnosnim zaklopnicama. Ne sadrži lateks i DEHP
178.1 | Mini: 13 x 25 mm | kom
178.2 | Standard: promjer 25 mm | kom
178.3 | XL: 25 x 33 mm | kom
179 | Samoljepljive trake, za novorođenčad, izrađene na bazi hidrokolida. Ne sadrži lateks i DEHP
179.1 | Dvije trake veličina: 12,7 x 152,4 mm | kom
179.2 | Rola: Duljina 1,8 m, širina trake 2,54 cm | kom
180 | Držač cijevi i katetera, za novorođenčad, izrađen na bazi hidrokoloida, s prozirnim zaklopcima, dizajna koji omogućuje vidljivost pupkovine. Ne sadrži lateksa i DEHP | kom
181 | Držač umbilikalnog katetera, izrađen na bazi hidrokoloida, s prozirnim sigurnosnim zaklopcima za fiksaciju koji omogućuju opetovano otvaranje i zatvaranje. Ne sadrži lateks i DEHP
181.1 | Micro: Za pacijente lakše od 800 grama | kom
181.2 | Small: Za pacijente od 800 do 1200 grama | kom
181.3 | Large: Za pacijente od 1200 do 2200 grama | kom
182 | Prigušivač izdisajnog bloka za neonatalni ventilator SLE5000, u vlasništvu naručitelja | kom
183 | Jednokratni senzor protoka, za neonatalne pacijente, dizajniran kao anemometar s vrućom žicom, s mrtvim prostorom najviše 0,8 ml, težine najviše 7,5 g, kompatibilan sa SLE tehnologijom | kom
184 | Kabel za jednokratni senzor protoka, kompatibilan sa SLE tehnologijom | kom
185 | Izdisajni blok za neonatalni ventilator SLE5000, u vlasništvu naručitelja | kom
186 | Jednokratna pacijentova cijev za mehaničku ventilaciju, prikladna za konvencionalnu ET ventilaciju, visoko frekventnu oscilatornu ventilaciju, terpaiju kisikom i neinvazivnu ventilaciju u modalitetu s jednim ili dva kraka, s komorom za ovlaživanje, kompatibilna sa SLE tehnologijom | kom
187 | Jednokratna komora ovlaživača, kompatibilna s F&P tehnologijom | kom
188 | Čep u blisteru za dezinfekciju beziglenih pripoja, sadrži porozni jastučić natopljen 70% -tnim izopropilnim alkoholom zapečaćen višeslojnom folijom. Učinkovito dezinficira bezigleni pripoj jednu minutu nakon stavljanja, osigurava fizičku barijeru do sedam dana ukoliko se ne uklanja | kom
189 | Linija produžna trostruka, dužine 15 cm s ugrađenim dvokomponentnim prozirnim beziglenim pripojima sa "split-septum" tehnologijom, "Luer Lok" pripoj, protoka minimalno 445 ml/min | kom
190 | Linija produžna, dužine 15 cm, malog promjera s ugrađenim dvokomponentnim prozirnim beziglenim pripojem sa "split-septum" tehnologijom, "Luer Lok" pripoj, protoka minimalno 49 ml/min | kom
191 | Linija produžna dvostruka, dužine 15 cm malog promjera s ugrađenim dvokomponentnim prozirnim beziglenim pripojima sa "split-septum" tehnologijom, "Luer Lok" pripoj, protoka minimalno 49 ml/min | kom
192 | Linija produžna trostruka, dužine 15 cm malog promjera s ugrađenim dvokomponentnim prozirnim beziglenim pripojima sa "split-septum" tehnologijom, "Luer Lok" pripoj, protoka minimalno 49 ml/min | kom
193 | Infuzijski sistem za primjenu lijekova, zatamnjeni, 15µ filter. Odzračnik sa antibakterijskim filterom i zatvaračem. Zatamnjena kapljična komorica, dužine ~ 65 cm. Baždareni silikonski segment, plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnoga protoka. PVC linija (bez DEHP-a): promjer 3 x 4.1 mm. Približna duljina ~ 270 cm, približan volumen ispiranja ~ 25 ml. Bez lateksa, bez DEHP-a. Za Fresenius Agillia infuzijske pumpe | kom
194 | Nebulizator s maskom i cijevi za kisik od 2 m, za odrasle | kom
195 | Sistem za infuziju, gravitacijski, sadrži hidrofilnu membranu koja sprječava ulaz zraka u komoricu, duljina seta najmanje 185 cm | kom
196 | Sistem za infuziju, gravitacijski, sa sigurnosnim zračnim ventilom, kapaljkom s integriranim 15 µm filterom, linija dužine od 155 cm do 160 cm, bez lateksa i DEHP-a | kom
197 | Sistem za infuziju krvnih pripravaka, kapaljkom s 200 µm filterom, linija dužine od 150 cm do 200 cm | kom
198 | Midline kateter set koji omogućuje zadržavanje u veni preko 20 dana,s ojačanim vrhom katetera, dizajniran za poboljšanje i održavanje brzine protoka bez apsiracije što omogućuje održivost katetera, ugrađena žica vodilica za pomoć uspjehu postavljanja napravljena od poliuretana, set sadrži stabilizator katetra i jastučić za pripremu kože | kom
198.1 | dimenzija katetera 22G, duljina katetera 8 cm, protok minimalno 2 ml / sec | kom
198.2 | dimenzija katetera 20G, duljina katetera 10 cm, protok minimalno 5 ml / sec | kom
198.3 | dimenzija katetera 18G, duljina katetera 10 cm, protok minimalno 7 ml / sec | kom
199 | PICC kateter s mogućnosšću injektiranja kontrasta do maksimalne brzine 5 ml / sec, jasno označena identifikacija gauge i maksimalnog protoka, izrađen od poliuretana, dostupno u različitim veličinama, ne sadrži lateks, uz PICC kateter u kompletu dolazi štrcaljka, stabilizator katetera, žica uvodnica, traka za mjerenje, skalpel, igla vodilica, zatvrača, mikrouvodnica
199.1 | Jednoluminalni kateter, veličina 4 Fr (20 G), duljina vodilice 50, protok do 1 ml /s, volumen ptopiranja ne veći od 0,40 mL | kom
199.2 | Jednoluminalni kateter, veličina 5 Fr (20 G), duljina vodilice 50, protok do 1 ml /s, volumen ptopiranja ne veći od 0,40 mL | kom
199.3 | Dvoluminalni kateter, veličina 5 Fr (19/21 G), duljina vodilice 50, protok do 2.5 ml /s | kom
199.4 | Dvoluminalni kateter, veličina 6 Fr (17/19 G), duljina vodilice 50, protok minimalno 5 ml /s | kom
199.5 | Troluminalni kateter, veličina 6 Fr (17/19/19 G), duljina vodilice 50, protok minimalno 5 ml /s | kom
200 | Dijalizni kateterski set, dvoluminalni, za privremenu uporabu, 13,5 Fr, izrađen od poliuretana otpornog na savijanje, s postraničnim valvulama i simetričnim vrhom čiji dizajn umanjuje mogućnost recirkulacije
200.1 | Duljina katetera 15 cm, protoka do najmanje 400 ml/min | kom
200.2 | Duljina katetera 20 cm, protoka do najmanje 400 ml/min | kom
200.3 | Duljina katetera 24 cm, protoka do najmanje 400 ml/min | kom
201 | Dijalizni kateterski set, dvoluminalni, za privremenu uporabu, 12 Fr, izrađen od poliuretana otpornog na savijanje, s postraničnim valvulama i simetričnim vrhom čiji dizajn umanjuje mogućnost recirkulacije
201.1 | Duljina katetera 15 cm, protoka do najmanje 300 ml/min | kom
201.2 | Duljina katetera 20 cm, protoka do najmanje 300 ml/min | kom
201.3 | Duljina katetera 24 cm, protoka do najmanje 300 ml/min | kom
202 | Dijalizni kateterski set, troluminalni, za privremenu uporabu, 13 Fr, izrađen od poliuretana otpornog na savijanje, s postraničnim valvulama i simetričnim vrhom čiji dizajn umanjuje mogućnost recirkulacije
202.1 | Duljina katetera 15 cm, protoka do najmanje 300 ml/min | kom
202.2 | Duljina katetera 20 cm, protoka do najmanje 300 ml/min | kom
202.3 | Duljina katetera 24 cm, protoka do najmanje 300 ml/min | kom
203 | Adapter s bakterijskim filterom kompatibilan s Hersill vakumskim uređajima | kom
204 | Drška seta za intubaciju za špatule s hladnim svjetlom, LED | kom
205 | Punjiva baterija za MedCharge, kompatibilna s KaWe uređajima, 3,5V | kom
206 | Ušni lijevci, veličina mali, kompatibilni s KaWe uređajima | kom
207 | Ušni lijevci, veličina veliki, kompatibilni s KaWe uređajima | kom
208 | Punjač MedCharge 4000 za drške laringoskopa i otoskopa s mogučnošću punjenja, kompatibilan sa KaWe uređajima | kom
209 | Višekratno upotrebljivi gumeni za mjerenje saturacije arterijske krvi, za prst (gumeni), 0,9m, kompatibilan s Nellcor tehnologijom za uređaje u vlasništvu Naručitelja | kom
210 | Višekratno upotrebljivi senzor za mjerenje saturacije arterijske krvi, za prst (kvačica),0,9m, kompatibilan s Nellcor tehnologijom za uređaje u vlasništvu Naručitelja | kom
211 | Sistemi jednokratni za disanje pacijenta za anesteziju dužine 1,8 metara s Y nastavkom i otvorom za uzimanje uzorka plina s kapicom bojom kodiranom, cijev za ručnu ventilaciju dužine 1 metar, balon od 2L za sve aparate | kom
212 | Sistemi za disanje pacijenta, jednokratni, dječji za anesteziju dužine 1,5 metara , s dvostrukim cijevima, balon od 1L za sve aparate | kom
213 | Pretvarač za invazivno mjerenje tlaka-tri linije, dužine 150 cm, priključak za nuliranje s kapicom bez potrebe za odvajanjem ili odgovarajuće, testiran na točnost, tzv. Gabarith testom | kom
214 | IBP kabel za mjerenje invazivnog tlaka za Merit pretvarače komaptibilan s GE tehnologijom mjerenja | kom
215 | IBP kabel za mjerenje invazivnog tlaka za Merit pretvarače komaptibilan s Drager tehnologijom mjerenja | kom
216 | Manžeta jednokratna za postizanje kontra tlaka prilikom invazivnog mjerenja tlaka i za brzo davanje infuzija s mjeračem za precizno označavanje pritiska tlaka, 500 ml | kom
217 | Centralni venski kateter, izrađen od poliuretana, jedan lumen, 7F dužine 20 cm s mekim vrhom s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom, postavljanje po Seldinger metodi | kom
218 | Centralni venski kateter, izađen od poliuretana, tri lumena, 7F dužine 20 cm s mekim vrhom i stezaljkama na svakom lumenu, postavljanje po Seldinger metodi | kom
219 | Centralni venski kateter, izađen od poliuretana, četiri lumena, 8,5F dužine 20 cm s mekim vrhom i stezaljkama na svakom lumenu, postavljanje po Seldinger metodi | kom
220 | Samostojni sigurnosni ventil protoka s ugrađenom kuglicom i on / off aktivacijom | kom
221 | Kućište senzora za mjerenje minutnog volumena srca | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 4 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 Medicinski potrošni materijal za traheotomiju, respiratornu terapiju, zbrinjavanje akutne i kronične boli, dreniranje i punkciju thoraksa
1 | Set za perkutanu traheotomiju s forcepsom, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile, s mekanim kafom. Broj 7.0 | kom
2 | Set za perkutanu traheotomiju s forcepsom, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile, s mekanim kafom. Broj 7.5 | kom
3 | Set za perkutanu traheotomiju s forcepsom, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile, s mekanim kafom. Broj 8.0 | kom
4 | Set za perkutanu traheotomiju s forcepsom, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile, s mekanim kafom. Broj 8.5 | kom
5 | Set za perkutanu traheotomiju s forcepsom, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile, s mekanim kafom. Broj 9.0 | kom
6 | Set za perkutanu traheotomiju bez forcepsa broj 7, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile s mekanim kafom. | kom
7 | Set za perkutanu traheotomiju bez forcepsa broj 7.5, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile s mekanim kafom. | kom
8 | Set za perkutanu traheotomiju bez forcepsa broj 8, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile s mekanim kafom. | kom
9 | Set za perkutanu traheotomiju bez forcepsa broj 8.5, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile s mekanim kafom. | kom
10 | Set za perkutanu traheotomiju bez forcepsa broj 9, mogućnost sukcije, vodič za kanilu, koničan vrh kanile s mekanim kafom. | kom
11 | Pomagalo za respiratornu terapiju u inspiriju, mogućnost kontrole volumena i protoka, 2500 ml | kom
12 | Maska za visoku koncentraciju kisika, mogućnost uzorkovanja CO2 kod mjerenja kapnometrije | kom
13 | Pomagalo za vježbe disanja, volumeni: 300,900, 1200ml | kom
14 | Pomagalo za respiratornu terapiju u inspiriju, mogućnost kontrole volumena i protoka, 5000 ml | kom
15 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 2 | kom
16 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 2.5 | kom
17 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 3 | kom
18 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 3,5 | kom
19 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 4 | kom
20 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 4,5 | kom
21 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 5 | kom
22 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 5,5 | kom
23 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 6 | kom
24 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 6,5 | kom
25 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 7 | kom
26 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 7,5 | kom
27 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 8 | kom
28 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 8,5 | kom
29 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 9 | kom
30 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 9,5 | kom
31 | Oronasalni tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, veličina 10 | kom
32 | Tubus endotrahealni, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a, veličina 5 | kom
33 | Tubus endotrahealni, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a, veličina 5,5 | kom
34 | Tubus endotrahealni, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a, veličina 6 | kom
35 | Tubus endotrahealni, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a, veličina 6,5 | kom
36 | Tubus endotrahealni, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a, veličina 7 | kom
37 | Tubus endotrahealni, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a, veličina 7,5 | kom
38 | Tubus endotrahealni, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a, veličina 8 | kom
39 | Tubus endotrahealni, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a, veličina 8,5 | kom
40 | Tubus endotrahealni, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a, veličina 9 | kom
41 | Tubus endotrahealni, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a, veličina 9,5 | kom
42 | Tubus endotrahealni, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a, veličina 10 | kom
43 | Četkica za čišćenje kanile. | kom
44 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 24, lijevi | kom
45 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 26, lijevi | kom
46 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 28, lijevi | kom
47 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 32, lijevi | kom
48 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 35, lijevi | kom
49 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 37, lijevi | kom
50 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 39, lijevi | kom
51 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 41, lijevi | kom
52 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 24, desni | kom
53 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 26, desni | kom
54 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 28, desni | kom
55 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 32, desni | kom
56 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 35, desni | kom
57 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 37, desni | kom
58 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 39,desni | kom
59 | Endobronhalni dvolumenski tubus, termosenzitivni prozirni PVC, trahealni (bijeli) i bronhialni (plavi) balončić , niskog tlaka visokog volumena, veličine 41, desni | kom
60 | Govorna valvula za trahealnu kanilu. | kom
61 | Dvolumenski sustav zatvorene sukcije za odstranjivanje sekreta iz traheobrinhijalnog stabla tijekom 72 sata kod jednog bolesnika ovisnog o ventilatoru. Vel.10 CH | kom
62 | Dvolumenski sustav zatvorene sukcije za odstranjivanje sekreta iz traheobrinhijalnog stabla tijekom 72 sata kod jednog bolesnika ovisnog o ventilatoru. Vel.12 CH | kom
63 | Dvolumenski sustav zatvorene sukcije za odstranjivanje sekreta iz traheobrinhijalnog stabla tijekom 72 sata kod jednog bolesnika ovisnog o ventilatoru. Vel.14 CH | kom
64 | Dvolumenski sustav zatvorene sukcije za odstranjivanje sekreta iz traheobrinhijalnog stabla tijekom 72 sata kod jednog bolesnika ovisnog o ventilatoru. Vel.16 CH | kom
65 | Stilet za intubaciju, dužina 230mm, za tubus veličine 2-3 | kom
66 | Stilet za intubaciju, dužina 230mm, za tubus veličine 2,5-3,5 | kom
67 | Stilet za intubaciju, dužina 340mm, za tubus veličine 3,5-5 | kom
68 | Stilet za intubaciju, dužina 340mm, za tubus veličine 5-8 | kom
69 | Stilet za intubaciju, dužina 370mm, za tubus veličine 6-11 | kom
70 | Set za otežanu intubaciju, ventilacijski lumen, 15mm konektor, dužine 830mm, OD 5,0mm, ID 2,6mm | kom
71 | Stilet za reintubaciju, dužine 800mm, OD 5mm | kom
72 | Igla za port, sa linijom, 19G, dužina 15-32mm
72.1 | dužina 15mm | kom
72.2 | dužina 20mm | kom
72.3 | dužina 32mm | kom
73 | Igla za port, sa linijom, 20G, dužina 15-32mm
73.1 | dužina 15mm | kom
73.2 | dužina 20mm | kom
73.3 | dužina 25mm | kom
73.4 | dužina 32mm | kom
74 | Pomogala za respiratornu terapiju, ekspirij, mogućnost kontrole protoka zraka | kom
75 | Set za postavljanje port-a-cath, venozni, Seldinger metodom | kom
76 | Tubus oronasalni, bez cuff-a, soft. Veličina 2-10
76.1 | veličina 2 | kom
76.2 | veličina 2,5 | kom
76.3 | veličina 3 | kom
76.4 | veličina 3,5 | kom
76.5 | veličina 4 | kom
76.6 | veličina 4,5 | kom
76.7 | veličina 5 | kom
76.8 | veličina 5,5 | kom
76.9 | veličina 6 | kom
76.10 | veličina 6,5 | kom
76.11 | veličina 7 | kom
76.12 | veličina 7,5 | kom
76.13 | veličina 8 | kom
76.14 | veličina 8,5 | kom
76.15 | veličina 9 | kom
76.16 | veličina 9,5 | kom
76.17 | veličina 10 | kom
77 | Tubus oronasalni, armirani nehrđajućim čelikom, termosenzitivni, silikoniziran, sa cuff-om, otporan na kinkanje, veličine 2,5-10
77.1 | veličina 2,5 | kom
77.2 | veličina 3 | kom
77.3 | veličina 3,5 | kom
77.4 | veličina 4 | kom
77.5 | veličina 4,5 | kom
77.6 | veličina 5 | kom
77.7 | veličina 5,5 | kom
77.8 | veličina 6 | kom
77.9 | veličina 6,5 | kom
77.10 | veličina 7 | kom
77.11 | veličina 7,5 | kom
77.12 | veličina 8 | kom
77.13 | veličina 8,5 | kom
77.14 | veličina 9 | kom
77.15 | veličina 9,5 | kom
77.16 | veličina 10 | kom
78 | Tubus nasalni, preformirani, prema čelu, sa cuff-om, termosenzitivni, neproziran, fleksibilan, sa ojačanom stijenkom, otporan na kinkanje, veličine 3-8
78.1 | veličina 3 | kom
78.2 | veličina 3,5 | kom
78.3 | veličina 4 | kom
78.4 | veličina 4,5 | kom
78.5 | veličina 5 | kom
78.6 | veličina 5,5 | kom
78.7 | veličina 6 | kom
78.8 | veličina 6,5 | kom
78.9 | veličina 7 | kom
78.10 | veličina 7,5 | kom
78.11 | veličina 8 | kom
79 | Tubus oralni, preformirani prema bradi, sa cuff-om, termosenzitivni, silikoniziran: veličine 3-9
79.1 | veličina 3 | kom
79.2 | veličina 3,5 | kom
79.3 | veličina 4 | kom
79.4 | veličina 4,5 | kom
79.5 | veličina 5 | kom
79.6 | veličina 5,5 | kom
79.7 | veličina 6 | kom
79.8 | veličina 6,5 | kom
79.9 | veličina 7 | kom
79.10 | veličina 7,5 | kom
79.11 | veličina 8 | kom
79.12 | veličina 8,5 | kom
79.13 | veličina 9 | kom
80 | Set 15mm konektora za tubus u veličinama 2,5 do 10mm | kom
81 | Fleksibilni produžni konektor 22F-22M/15F, dužine 8-13cm, kutni double swivel, dvostruki port za sukciju i bronhoskopiju. | kom
82 | Produžetak za tubus, ravni, 15M-22M/15F, dužine 15cm, otporan na knikanje. | kom
83 | Fiksacija za traheostomsku kanilu, sterilna, podesive veličine, za odrasle | kom
84 | Fiksacija za traheostomsku kanilu, sterilna, podesive veličine, dječja | kom
85 | Umjetni nos, dva filtera, port za kisik, 15mm konektor | kom
86 | Umjetni nos, dva filtera, port za kisik, 15mm konektor, sa linijom za kisik | kom
87 | Držač tubusa, dvodjelni, podesive veličine, od mekanog materijala, hipoalergenski. Set sadrži oblogu za vrat i tri izmjenjiva držača tubusa | kom
88 | Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 35,50cm, 19G, lumbalni pristup. | kom
89 | Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa tvrdim stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 35,50cm, 19G, lumbalni pristup. | kom
90 | Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 30,50cm, 21G, transforaminalni pristup. | kom
91 | Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa dvostrukim stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 35,50cm, 19G. | kom
92 | Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 84,50cm. | kom
93 | Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa dvostrukim stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 61,00cm. | kom
94 | Fiksacija za epiduralni kateter | kom
95 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, zakrivljenog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, označen smjer zakrivljenosti, dužine 8,9cm, raznih veličina
95.1 | veličina 15G | kom
95.2 | veličina 16G | kom
95.3 | veličina 18G | kom
96 | Tupa igla za izvođenje Racz procedure, sa uvodnicom, zakrivljenog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, označen smjer zakrivljenosti, dužine 11,4cm, raznih veličina
96.1 | veličina 20G | kom
96.2 | veličina 22G | kom
97 | Tupa igla za izvođenje Racz procedure, sa uvodnicom, zakrivljenog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, označen smjer zakrivljenosti, dužine 15,2cm, raznih veličina
97.1 | veličina 20G | kom
97.2 | veličina 22G | kom
98 | Laringealna maska, armirana, silikoniziranska, veličine: 1,0 - 5,0
98.1 | veličina 1 | kom
98.2 | veličina 1,5 | kom
98.3 | veličina 2 | kom
98.4 | veličina 2,5 | kom
98.5 | veličina 3 | kom
98.6 | večina 4 | kom
98.7 | veličina 5 | kom
99 | Laringealna maska, silikonski cuff, veličine: 1,0 - 5,0
99.1 | veličina 1 | kom
99.2 | veličina 1,5 | kom
99.3 | veličina 2 | kom
99.4 | veličina 2,5 | kom
99.5 | veličina 3 | kom
99.6 | večina 4 | kom
99.7 | veličina 5 | kom
100 | Akupunkturne igle, 0,20x15mm | kom
101 | Akupunkturne igle, 0,25x25mm | kom
102 | Akupunkturne igle, 0,25x40mm | kom
103 | Akupunkturne igle, 0,30x30mm | kom
104 | Akupunkturne igle, 0,30x75mm | kom
105 | Akupunkturne igle, sa vodilicom, 0,30x50mm | kom
106 | Akupunkturne igle, sa vodilicom, 0,25x25mm | kom
107 | Akupunkturne igle, pritisne, za uho, 0,22x1,6mm | kom
108 | Igla za cryo terapiju, ravna, trokutaski vrh, 1.3mm, 18G, 120mm, kompatibilna sa CO2 i N20, dvostruko pakiranje, ugrađeni mikročip za automatsko postavljanje parametara procedure, koristi se za tretiranje fasetnih zglobova i cryoanalgeziju perifernih živaca, kompatibilna sa uređajem koji klinika posjeduje | kom
109 | Igla za cryo terapiju, ravna, trokutaski vrh, 0,8mm, 21G, 90mm, kompatibilna sa CO2 i N20, dvostruko pakiranje, ugrađeni mikročip za automatsko postavljanje parametara procedure, koristi se za tretiranje fasetnih zglobova i cryoanalgeziju perifernih živaca, kompatibilna sa uređajem koji klinika posjeduje | kom
110 | Akupunkturne sjemenke, vaccaria | kom
111 | Fiksacija za tubus, izrađena od soft materijal koji prevenira ulceracije, dužine 87 cm, čičak mehanizam sigurnog spajanja | kom
112 | Posudica za uzimanje uzoraka sa gradacijom 25 ml, sa sukcijskim kateterom, sa naljepnicom, sterilna.
112.1 | Veličina 12 Fr | kom
112.2 | Veličina 14 Fr | kom
112.3 | Veličina 16 Fr | kom
113 | Posudica za uzimanje uzoraka fibroskopom, volumena 25ml, sa naljepnicom, sterilna. | kom
114 | Bezigleni pripoj FM, maksimalni tlak 20 bara, protok 350 ml , refluks do 0,004 ml, pogodno za davanje svih IV otopina, lipida i kemoterapije. | kom
115 | Ambu za reanimaciju, u setu PEP valvula 40cm H2O i O2 linija, veličine prema dobi bolesnika.
115.1 | Nenatalni | kom
115.2 | Pedijatrijski | kom
115.3 | Odrasli | kom
116 | Produžna cijev za sukciju, silikonska,
116.1 | Veličina, 6/10mm, 25m | kom
116.2 | Veličina, 7/10mm, 25m | kom
116.3 | Veličina, 8/12mm, 25m | kom
117 | Laringoskop drška, metalna, LED svijetlo od min. 3.600 Luxa, vijeka trajanja do 50000 sati, baterijsko napajanje | kom
118 | Špatula MacIntosh, min. 4.0 mm optičko vlakno, min. 5.500 pojedinačnih fiber optičkih vlakana
118.1 | Veličina 0 | kom
118.2 | Veličina 1 | kom
118.3 | Veličina 2 | kom
118.4 | Veličina 3 | kom
118.5 | Veličina 4 | kom
118.6 | Veličina 5 | kom
119 | Špatula Miller, min. 3.0 mm optičko vlakno, min. 3.000 pojedinačnih fiber optičkih vlakana
119.1 | Veličina 00 | kom
119.2 | Veličina 0 | kom
119.3 | Veličina 1 | kom
119.4 | Veličina 2 | kom
119.5 | Veličina 3 | kom
119.6 | Veličina 4 | kom
120 | Špatula macintosh, za otežanu intubaciju, 4.5mm optičko vlakno
120.1 | Veličina 2 | kom
120.2 | Veličina 3 | kom
120.3 | Veličina 4 | kom
121 | Laringoskop drška, plastična sa gumenim gripom, ima led svijetlo, ugrađenu bateriju 3.2V | kom
122 | Špatula macintosh, od nehrđajučeg čelika, s optičkim vlaknom
122.1 | Veličina 0 | kom
122.2 | Veličina 1 | kom
122.3 | Veličina 2 | kom
122.4 | Veličina 3 | kom
122.5 | Veličina 4 | kom
122.6 | Veličina 5 | kom
123 | Set za postavljanje titanium port-a Seldinger metodom; set sadrži titanium port, IV kateter 7FR, dužine 700mm, introducer, punkcijske igle, vodilicu, dvije Huber igle, tuneler | kom
124 | Set za postavljanje titanium port-a Seldinger metodom; set sadrži titanium port, IV kateter 8FR, dužine 700mm, introducer, punkcijske igle, vodilicu, dvije Huber igle, tuneler | kom
125 | Set za torakocintezu, zavijeni 6Fg kateter sa 6 fenestracija navučen preko 18G igle, pričvršćena aspiracijska štrcaljka, produžna linija, trostruka skretnica i sigurnosni čepić, u setu dolazi sklapel sa sigurnosnim mehanizmom, štrcaljka 60mL, zaštitna prekrivka i drenažna vrećica od 2L | kom
126 | Uređaj za drenažu pneumotoraksa, nepovratna valvula zadržava tekućinu za naknadnu drenažu i propušta zrak bez mogućnosti vraćanja u pleuralni prostor, 8Fg kateter preko 18G igle, sadrži fiksaciju koja drži uređaj fiksiran na pacijenta do tjedan dana, bezigleni pripoj za dreniranje sakupljene tekućine, u setu dolaze kirurške prekrivke, skalpel, britvica, spužvice za pranje, štrcaljke, igle sa sigurnosnim mehanizmom | kom
127 | Crijevo PVC, rola 50 m
127.1 | Dimenzije 7,0 / 10,0mm | kom
127.2 | Dimenzije 5,3 / 7,3mm | kom
127.3 | Dimenzije 10,0 / 13,0mm | kom
128 | I.V. set za precizno doziranje sa regulatorom protoka od 5 do 250 ml/h, sa injekcijskim portom, sa odzračnikom na kapaljci | kom
129 | CVT skala | kom
130 | Pomagalo za vježbe disanja sa pozitivnim tlakom i volumenom. Ima mogućnost regulacije pozitivnog tlaka u ekspiriju pomoću bojom kodiranih nastavaka: crveni -7cmH20,700cc, žuti -10,5cmH20,1050cc, zelena-14cmH20,1400cc. Vizualna observacija inspiratornog volumena pomoću graduirane skale. Uz uređaj dolazi usni nastavak | kom
131 | Elastomerski set, bez DEHP, bez lateksa, napravljena od silikonskog elastomera u čvrstom transparentnom kućištu, dolazi sa vezicom za lakše nošenje, sadrži jednosmjernu valvulu za punjenje, hidrofobni filter, pomičnu zaštitnu zakvačku, luer lock konektor, bojom kodirane oznake protoka, razni volumeni i protoci
131.1 | Volumen: 100ml, protok: 0,5 ml/h | kom
131.2 | Volumen: 100ml, protok: 1 ml/h | kom
131.3 | Volumen: 100ml, protok: 1,5 ml/h | kom
131.4 | Volumen: 100ml, protok: 2 ml/h | kom
131.5 | Volumen: 100ml, protok: 2,5 ml/h | kom
131.6 | Volumen: 100ml, protok: 4 ml/h | kom
131.7 | Volumen: 100ml, protok: 5 ml/h | kom
131.8 | Volumen: 100ml, protok: 8 ml/h | kom
131.9 | Volumen: 100ml, protok: 10 ml/h | kom
131.10 | Volumen: 100ml, protok: varijabilni | kom
131.11 | Volumen: 200ml, protok: 1 ml/h | kom
131.12 | Volumen: 200ml, protok: 1,5 ml/h | kom
131.13 | Volumen: 200ml, protok: 2 ml/h | kom
131.14 | Volumen: 200ml, protok: 2,5 ml/h | kom
131.15 | Volumen: 200ml, protok: 4 ml/h | kom
131.16 | Volumen: 200ml, protok: 5 ml/h | kom
131.17 | Volumen: 200ml, protok: 8 ml/h | kom
131.18 | Volumen: 200ml, protok: 10 ml/h | kom
131.19 | Volumen: 200ml, protok: varijabilni | kom
132 | Elastomerski set, bez DEHP, bez lateksa, napravljena od silikonskog elastomera u čvrstom transparentnom kućištu, dolazi sa vezicom za lakše nošenje, sadrži jednosmjernu valvulu za punjenje, hidrofobni filter, pomičnu zaštitnu zakvačku, luer lock konektor, bojom kodirane oznake protoka, razni volumeni i protoci, sa mogućnošću PCA
132.1 | Volumen: 100ml, protok: 0,5 ml/h | kom
132.2 | Volumen: 100ml, protok: 1 ml/h | kom
132.3 | Volumen: 100ml, protok: 1,5 ml/h | kom
132.4 | Volumen: 100ml, protok: 2 ml/h | kom
132.5 | Volumen: 100ml, protok: 2,5 ml/h | kom
132.6 | Volumen: 100ml, protok: 4 ml/h | kom
132.7 | Volumen: 100ml, protok: 5 ml/h | kom
132.8 | Volumen: 100ml, protok: 8 ml/h | kom
132.9 | Volumen: 100ml, protok: 10 ml/h | kom
132.10 | Volumen: 100ml, protok: varijabilni | kom
132.11 | Volumen: 200ml, protok: 1 ml/h | kom
132.12 | Volumen: 200ml, protok: 1,5 ml/h | kom
132.13 | Volumen: 200ml, protok: 2 ml/h | kom
132.14 | Volumen: 200ml, protok: 2,5 ml/h | kom
132.15 | Volumen: 200ml, protok: 4 ml/h | kom
132.16 | Volumen: 200ml, protok: 5 ml/h | kom
132.17 | Volumen: 200ml, protok: 8 ml/h | kom
132.18 | Volumen: 200ml, protok: 10 ml/h | kom
132.19 | Volumen: 200ml, protok: varijabilni | kom
133 | Set za krikotiroidotomiju, sadrži: traheostomsku kanilu 6, štrcaljku 10ml, skalpel 10, fiksacijsku traku, uvodnicu zakrivljenog atraumatskog vrha | kom
134 | Uvodnica za tubus, bougie tip, ojačana, gradacije na svakom centimetru, zavijeni vrh, bez lateksa, jednokratna
134.1 | Veličina 3,3mm x 600mm | kom
134.2 | Veličina 3,3mm x 700mm | kom
134.3 | Veličina 3,3mm x 800mm | kom
134.4 | Veličina 3,3mm x 1000mm | kom
134.5 | Veličina 5mm x 600mm | kom
134.6 | Veličina 5mm x 700mm | kom
134.7 | Veličina 5mm x 800mm | kom
134.8 | Veličina 5mm x 1000mm | kom
135 | Uvodnica za tubus, neonatološka, fleksibilna, ravni vrh od mekanog i elastičnog materijala, oznaka dubine, bez lateksa
135.1 | Veličina: 1,6mm x 600mm | kom
135.2 | Veličina: 2mm x 600mm | kom
136 | Špatula macintosh, za otežanu intubaciju, 4.5mm optičko vlakno, sa pomičnim vrhom, jednokratna
136.1 | Veličina 2 | kom
136.2 | Veličina 3 | kom
136.3 | Veličina 4 | kom
137 | Tubus nasalni, preformirani, prema čelu, sa cuff-om, termosenzitivni, mlječne boje, fleksibilan, sa ojačanom stijenkom, otporan na kinkanje, poboljšane mekoće, veličine 3-8
137.1 | Veličina 3 | kom
137.2 | Veličina 3,5 | kom
137.3 | Veličina 4 | kom
137.4 | Veličina 4,5 | kom
137.5 | Veličina 5 | kom
137.6 | Veličina 5,5 | kom
137.7 | Veličina 6 | kom
137.8 | Veličina 6,5 | kom
137.9 | Veličina 7 | kom
137.10 | Veličina 7,5 | kom
137.11 | Veličina 8 | kom
138 | Dvolumenski sustav zatvorene sukcije za odstranjivanje sekreta iz traheobrinhijalnog stabla tijekom 72 sata kod jednog bolesnika ovisnog o ventilatoru, pedijatrijski
138.1 | Veličina 5CH | kom
138.2 | Veličina 6CH | kom
138.3 | Veličina 7CH | kom
138.4 | Veličina 8CH | kom
138.5 | Veličina 10CH | kom
139 | Uvodnica za tubus, bougie tip, ojačana, gradacije na svakom centimetru, zavijeni vrh, bez lateksa, mogućnost višekratne upotrebe
139.1 | Veličina 3,3mm x 600mm | kom
139.2 | Veličina 3,3mm x 700mm | kom
139.3 | Veličina 3,3mm x 800mm | kom
139.4 | Veličina 3,3mm x 1000mm | kom
139.5 | Veličina 5mm x 600mm | kom
139.6 | Veličina 5mm x 700mm | kom
139.7 | Veličina 5mm x 800mm | kom
139.8 | Veličina 5mm x 1000mm | kom
140 | Nasopharyngealni airway, silikonizirani, bez lateksa, bez phthalata, ima zaštitni prsten za spriječavanje guranja u epipharynx, sterilan, veličine od 2.5 do 9.0
140.1 | I.D.2.5mm O.D.3.5mm | kom
140.2 | I.D.3.0mm O.D.4.2mm | kom
140.3 | I.D.3.5mm O.D.4.8mm | kom
140.4 | I.D.4.0mm O.D.5.4mm | kom
140.5 | I.D.4.5mm O.D.6.0mm | kom
140.6 | I.D.5.0mm O.D.6.9mm | kom
140.7 | I.D.5.5mm O.D.7.5mm | kom
140.8 | I.D.6.0mm O.D.8.2mm | kom
140.9 | I.D.6.5mm O.D.9.4mm | kom
140.10 | I.D.7.0mm O.D.9.6mm | kom
140.11 | I.D.7.5mm O.D.10.3mm | kom
140.12 | I.D.8.0mm O.D.11.0mm | kom
140.13 | I.D.8.5mm O.D.11.7mm | kom
140.14 | I.D.9.0mm O.D.12.3mm | kom
141 | Set za otežanu intubaciju, ventilacijski lumen, 15mm konektor, dužine 830mm, veličine
141.1 | OD 3.3mm, ID 1.7mm | kom
141.2 | OD 5.0mm, ID 2.6mm | kom
141.3 | OD 6.0mm, ID 3.0mm | kom
142 | Endobronhialna dvolumenska lijeva kanila, dva cuff-a velikog volumena i niskog tlaka, glatka stijenka, atraumatski vrh, rengenska linija, bez lateksa, veličine: 35CH, 37CH, 39CH, dužine: 60mm, 70mm, 80mm, 90mm
142.1 | Veličina 35CH/60mm, cuff 18.0 i 23.0mm | kom
142.2 | Veličina 35CH/70mm, cuff 18.0 i 23.0mm | kom
142.3 | Veličina 35CH/80mm, cuff 18.0 i 23.0mm | kom
142.4 | Veličina 37CH/70mm, cuff 18.0 i 25.0mm | kom
142.5 | Veličina 37CH/80mm, cuff 18.0 i 25.0mm | kom
142.6 | Veličina 37CH/90mm, cuff 18.0 i 25.0mm | kom
142.7 | Veličina 39CH/70mm, cuff 20.0 i 30.0mm | kom
142.8 | Veličina 39CH/80mm, cuff 20.0 i 30.0mm | kom
142.9 | Veličina 39CH/90mm, cuff 20.0 i 30.0mm | kom
143 | Endobronhialna dvolumenska desna kanila, dva cuff-a velikog volumena i niskog tlaka, glatka stijenka, atraumatski vrh, rengenska linija, bez lateksa, veličina: 35CH, 37CH, 39CH, dužine: 60mm, 70mm, 80mm, 90mm
143.1 | Veličina 35CH/60mm, cuff 18.0 i 23.0mm | kom
143.2 | Veličina 35CH/70mm, cuff 18.0 i 23.0mm | kom
143.3 | Veličina 35CH/80mm, cuff 18.0 i 23.0mm | kom
143.4 | Veličina 37CH/70mm, cuff 18.0 i 25.0mm | kom
143.5 | Veličina 37CH/80mm, cuff 18.0 i 25.0mm | kom
143.6 | Veličina 37CH/90mm, cuff 18.0 i 25.0mm | kom
143.7 | Veličina 39CH/70mm, cuff 20.0 i 30.0mm | kom
143.8 | Veličina 39CH/80mm, cuff 20.0 i 30.0mm | kom
143.9 | Veličina 39CH/90mm, cuff 20.0 i 30.0mm | kom
144 | Endobronhialni jednolumenski lijevi tubus, silikoniziran, termosenzitivan, dva cuff-a velikog volumena i niskog tlaka, glatka stijenka, atraumatski vrh, rengenska linija, bez lateksa, veličine 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 | kom
145 | Endobronhialni jednolumenski desni tubus, silikoniziran, termosenzitivan, dva cuff-a velikog volumena i niskog tlaka, glatka stijenka, atraumatski vrh, rengenska linija, bez lateksa, veličine 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 | kom
146 | Endobronhalni dvolumenski tubus, lijevi, sa carina cukicom, termosenzitivni, silikoniziran, dva cuff-a velikog volumena i niskog tlaka, glatka stijenka, atraumatski vrh, rengenska linija, bez lateksa, veličine: 32, 35, 37, 39, 41
146.1 | Veličine 32 CH | kom
146.2 | Veličine 35 CH | kom
146.3 | Veličine 37 CH | kom
146.4 | Veličine 39 CH | kom
146.5 | Veličine 41 CH | kom
147 | Endobronhalni dvolumenski tubus, desni, sa carina cukicom, termosenzitivni, silikoniziran, dva cuff-a velikog volumena i niskog tlaka, glatka stijenka, atraumatski vrh, rengenska linija, bez lateksa, veličine: 32, 35, 37, 39, 42
147.1 | Veličine 32 CH | kom
147.2 | Veličine 35 CH | kom
147.3 | Veličine 37 CH | kom
147.4 | Veličine 39 CH | kom
147.5 | Veličine 41 CH | kom
148 | Set za drenažu ascitesa: mekani kateter 8FG, 20cm, 6 otvora, otporan na kinkanje, markacije svaki 1 cm, sa integriranom prišivnicom, u setu sa iglom za uvođenje, drenažni konekcijski set dužine 30cm sa vrećicom i dvosmjernom skrenicom, skalpel sa sigurnosnim mehanizmom, sterilan set za jednokratnu upotrebu. | set
149 | Podložak za trahealnu kanilu, mekan i nježan, visoko absorbirajući, sterilno pakiranje | kom
150 | Produžni konektor za tubus, ima dvostruko zaokretni kutni konektor, dužina 8-13cm, konekcije 22F-22M/15F | kom
151 | Guedel airway, inegriran bojom kodiran bloker zagriza, veličine: 000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 6,. dužine: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120mm | kom
152 | Tubus armirani, oro-nasalni, silikoniziran, termosenzitivan, bez cuff-a, otporan na knikanje, veličine 2.0 do 10.0 | kom
153 | Crijevo u roli, više-promjerna, izmjena promjera svakih 1m, otporna na knikanje, medicinski PVC, dužine 30m | kom
154 | Konektor ravni, univerzalni, sterilini, 6/15/6mm | kom
155 | Konektor Y, sterilni, 7mm | kom
156 | Produžna cijev za sukciju, soft tub, sa dva konusna završetka, dimenzije: 7mm, 180cm | kom
157 | Produžna cijev za sukciju, soft tub, sa dva konusna završetka, dimenzije: 7mm, 270cm | kom
158 | Umjetni nos mini sa 15mm konektorom i portom za kisik, sterilan | kom
159 | Umjetni nos mini sa 15mm konektorom, portom za kisik i linijom za kisik 14CH/2100mm, sterilan | kom
160 | Skretnica, 3-way stopcock | kom
161 | Rampa sa dvije stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm | kom
162 | Rampa sa tri stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm | kom
163 | Rampa sa četiri stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm | kom
164 | Rampa sa pet stopcock skretnica sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm | kom
165 | Rampa sa šest stopcock skretnica sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm | kom
166 | Držač rampe, višekratni | kom
167 | Produžna I.V. linija, PE/PVC, 25 ili 50 cm | kom
168 | Produžna I.V. linija, PE/PVC, 100, 150 ili 200 cm | kom
169 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 25 ili 50 cm | kom
170 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 100 ili 150 cm | kom
171 | Produžna perfuzorska linija, PE/PVC, 25 cm | kom
172 | Produžna perfuzorska linija, PE/PVC, 50 cm | kom
173 | Produžna perfuzorska linija, PE/PVC, 100, 150 ili 200 cm | kom
174 | Akupunkturne igle 0,16 x 10mm | kom
175 | Akupunkturne igle 0,18 x 25mm | kom
176 | Akupunkturne igle 0,30 x 100mm | kom
177 | Kateter torakalni ravni, dužine 230, 450 mm, označen, otporan na presavijanje PVC, SOFT, Rtg vidljiva linija, 24 FG | kom
178 | Kateter torakalni ravni, dužine 230, 450 mm, označen, otporan na presavijanje PVC, SOFT, Rtg vidljiva linija, 28 FG | kom
179 | Kateter torakalni ravni, dužine 230, 450 mm, označen, otporan na presavijanje PVC, SOFT, Rtg vidljiva linija, 32 FG | kom
180 | Kateter torakalni ravni, dužine 230, 450 mm, označen, otporan na presavijanje PVC, SOFT, Rtg vidljiva linija, 36 FG | kom
181 | Kateter torakalni zavijeni, otporan na presavijanje SOFT, Rtg vidljiva linija, 24 FG | kom
182 | Kateter torakalni zavijeni, otporan na presavijanje SOFT, Rtg vidljiva linija, 28 FG | kom
183 | Mikrolaringelani tubus, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena:
183.1 | veličina 4 | kom
183.2 | veličina 5 | kom
183.3 | veličina 6 | kom
184 | Mikrolaringelani tubus, armirani, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena:
184.1 | veličina 4 | kom
184.2 | veličina 5 | kom
184.3 | veličina 6 | kom
185 | Špatula miller, od nehrđajučeg čelika, s optičkim vlaknom
185.1 | Veličina 00 | kom
185.2 | Veličina 0 | kom
185.3 | Veličina 1 | kom
185.4 | Veličina 2 | kom
185.5 | Veličina 3 | kom
185.6 | Veličina 4 | kom
186 | Mukus ekstraktor za fiberskop:
186.1 | volumen posudice 80ml | kom
186.2 | volumen posudice 180ml | kom
187 | Rampa s držačem sa dvije stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm | kom
188 | Rampa s držačem sa tri stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm | kom
189 | Rampa s držačem sa četiri stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm | kom
190 | Rampa s držačem sa pet stopcock skretnica sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm | kom
191 | Rampa s držačem sa šest stopcock skretnica sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm | kom
192 | Oronasalni tubus, poboljšane fleksibilnosti, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena:
192.1 | veličina 3 | kom
192.2 | veličina 3,5 | kom
192.3 | veličina 4 | kom
192.4 | veličina 4,5 | kom
192.5 | veličina 5 | kom
192.6 | veličina 5,5 | kom
192.7 | veličina 6 | kom
192.8 | veličina 6,5 | kom
192.9 | veličina 7 | kom
192.10 | veličina 7,5 | kom
192.11 | veličina 8 | kom
192.12 | veličina 8,5 | kom
192.13 | veličina 9 | kom
192.14 | veličina 9,5 | kom
192.15 | veličina 10 | kom
193 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 13,5 cm | kom
194 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, tanki unutarnji promjer 1mm, 13,5 cm | kom
195 | Rampa sa 2 stopcock skretnice | kom
196 | Rampa sa 3 stopcock skretnice | kom
197 | Rampa sa 4 stopcock skretnice | kom
198 | Rampa sa 5 stopcock skretnice | kom
199 | Rampa sa 6 stopcock skretnice | kom
200 | Akupunkturne igle sa metalnim držačem, dimenzije:
200.1 | 0,18x15mm | kom
200.2 | 0,25x30mm | kom
200.3 | 0,30x40mm | kom
200.4 | 0,30x50mm | kom
200.5 | 0,35x40mm | kom
201 | Akupunkturne igle sa bakrenim držačem, dimenzije:
201.1 | 0,16x15mm | kom
201.2 | 0,16x30mm | kom
201.3 | 0,18x07mm | kom
201.4 | 0,18x13mm | kom
201.5 | 0,20x15mm | kom
201.6 | 0,20x25mm | kom
201.7 | 0,20x30mm | kom
201.8 | 0,22x13mm | kom
201.9 | 0,22x25mm | kom
201.10 | 0,22x40mm | kom
201.11 | 0,25x25mm | kom
201.12 | 0,25x30mm | kom
201.13 | 0,25x40mm | kom
201.14 | 0,30x25mm | kom
201.15 | 0,30x30mm | kom
201.16 | 0,30x40mm | kom
201.17 | 0,30x50mm | kom
201.18 | 0,30x60mm | kom
201.19 | 0,35x40mm | kom
201.20 | 0,35x75mm | kom
202 | Akupunkturne igle sa plastičnim držačem, dimenzije:
202.1 | 0,16x15mm | kom
202.2 | 0,18x13mm | kom
202.3 | 0,20x25mm | kom
202.4 | 0,22x25mm | kom
202.5 | 0,30x40mm | kom
202.6 | 0,30x50mm | kom
202.7 | 0,35x50mm | kom
203 | Akupunkturne igle sa vodilicom, dimenzije:
203.1 | 0,16x15mm | kom
203.2 | 0,16x30mm | kom
203.3 | 0,20x15mm | kom
203.4 | 0,20x30mm | kom
203.5 | 0,22x13mm | kom
203.6 | 0,22x40mm | kom
203.7 | 0,25x30mm | kom
203.8 | 0,25x40mm | kom
203.9 | 0,30x30mm | kom
203.10 | 0,30x40mm | kom
203.11 | 0,30x60mm | kom
203.12 | 0,30x75mm | kom
204 | Akupunkturne igle, pritisne, za uho, 0,20x1,4mm | kom
205 | Laringealna maska, silikonska, materijal pogodan za čišćenje, veličine: 1,0 - 5,0
205.1 | veličina 1 | kom
205.2 | veličina 1,5 | kom
205.3 | veličina 2 | kom
205.4 | veličina 2,5 | kom
205.5 | veličina 3 | kom
205.6 | večina 4 | kom
205.7 | veličina 5 | kom
206 | Igla za cryo terapiju, zavinuti zlatni vrh, tupi vrh, 3mm, 300mm, kompatibilna sa CO2 i N20, dvostruko pakiranje, ugrađeni mikročip za automatsko postavljanje parametara procedure, koristi se za tretiranje interkostalnih živaca tijekom torakalnih zahvata, jednokratna | kom
207 | Igla za cryo terapiju, zavinuta, oštar vrh, 2mm, 150mm, kompatibilna sa CO2 i N20, dvostruko pakiranje, ugrađeni mikročip za automatsko postavljanje parametara procedure, koristi se za tretiranje živaca sakro-ilijačnog zgloba, jednokratna | kom
208 | Igle za radio-frekventnu denervaciju, sa ugrađenim temperaturnim senzorom, dodatna luer lock linija, teflonski premaz, različitih dimenzija:
208.1 | 60mm, 22G, aktivni vrh 5mm | kom
208.2 | 60mm, 21G, aktivni vrh 10mm | kom
208.3 | 60mm, 21G, aktivni vrh 5mm, ehogena | kom
208.4 | 60mm, 21G, aktivni vrh 10mm, zavinuti vrh | kom
208.5 | 100mm, 22G, aktivni vrh 5mm | kom
208.6 | 100mm, 21G, aktivni vrh 10mm | kom
208.7 | 100mm, 21G, aktivni vrh 5mm, ehogena | kom
208.8 | 100mm, 20G, aktivni vrh 10mm, zavinuti vrh | kom
208.9 | 150mm, 20G, aktivni vrh 5mm | kom
208.10 | 150mm, 20G, aktivni vrh 10mm | kom
208.11 | 150mm, 20G, aktivni vrh 10mm, zavinuti vrh | kom
208.12 | 200mm, 23G, aktivni vrh 5mm | kom
209 | Neutralna elektroda za korištenje prilikom izvođenja radio-frekventne denervacije, za neurostimulaciju | kom
210 | Elektroda za transkutanu primjenu pulsne radio-frekvencije, TCPRF | kom
211 | Naprava za reguliranje temperature s mogućnošću istovremene kontrole 4 prekrivača i 1 podloge. 21x29x18 cm, 3.2kg. | kom
212 | Prekrivač za grijanje pacijenta. Vanjski omotač je od mekanog, neporoznog uretana presvučen antimikrobnim sredstvom koje sprječava rast mikroorganizama. Napravljen za jednostavno čišćenje i održavanje. Provodljiva tkanina proizvodi jednoliku toplinu preko cijele površine pokrivača. Za donji dio tijela. Dimenzije 75 cm x 100 cm (+/- 2 cm) | kom
213 | Prekrivač za grijanje pacijenta. Lagan i fleksibilan. Vanjski omotač je od mekanog, neporoznog uretana presvučen antimikrobnim sredstvom koje sprječava rast mikroorganizama. Napravljen za jednostavno čišćenje i održavanje. Provodljiva tkanina proizvodi jednoliku toplinu preko cijele površine pokrivača. Za cijelo tijelo. Dimenzije 75 cm x 130 cm (+/- 2 cm) | kom
214 | Podloga za grijanje pacijenta. Grijač tkanine je slojevito postavljen preko pjene za smanjenje pritiska, pružajući ravnomjerno zagrijanu podlogu neutralnu prema pritisku između pacijenta i površine stola. Vanjski omotač je od mekanog, neporoznog uretana presvučen antimikrobnim sredstvom koje sprječava rast mikroorganizama. Napravljen za jednostavno čišćenje i održavanje. Madrac je uglavnom radiolucentni. Samo su sabirnice duž dugog ruba, senzor i spojne žice neprozirne za rengensko zračenje. Dimenzije 49,53 cm x 127 cm (+/- 2 cm), težine 1,5 kg | kom
215 | Kabel sa metalnim konektorom za spajanje prekrivača za grijanje pacijenta, dužine 4 m | kom
216 | Kabel sa metalnim konektorom za spajanje madraca za grijanje pacijenta, dužine 5 m | kom
217 | Trostruka skretnica sa 2 ugrađena beziglena pripoja | kom
218 | Set za otežanu intubaciju, ventilacijski lumen, 15mm konektor, dimenzija:
218.1 | dužine 600mm, OD 2,6mm, ID 1,2mm | kom
218.2 | dužine 830mm, OD 3,3mm, ID 1,7mm | kom
218.3 | dužine 830mm, OD 6,0mm, ID 3,0mm | kom
219 | Fiksacija za pleuralni dren | kom
220 | Bezigleni pripoj, maksimalni tlak 20 bara, protok 350 ml , refluks do 0,004 ml, proziran | kom
221 | Laringoskop set sa kamerom 2,0 M piksela. Pripadajući ekran u boji od 3.5" ima prikaz visoke rezolucije i može se rotirati 140 stupnjeva gore/dolje i 180 stupnjeva lijevo/desno. Mogućnost spajanja na vanjski ekran/monitor. Ugrađeni sustav protiv zamagljivanja. Mogućnost snimanja i pohranjivanja slika i videa na internu memoriju. Punjiva litij-ionska baterija visokog kapaciteta sa mogućnošću kontinuiranog korištenja 200 minuta. Laringoskop dolazi u setu sa 3 špatule od medicinskog čelika: MAC 2, MAC 3 i MAC 4 | kom
222 | Špatula za video laringoskop:
222.1 | MAC 2 | kom
222.2 | MAC 3 | kom
222.3 | MAC 4 | kom
222.4 | MAC 4D | kom
222.5 | MIL 00 | kom
222.6 | MIL 0 | kom
222.7 | MIL 1 | kom
223 | Tubus oronazalni sa stiletom, poboljšane fleksibilnosti, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena:
223.1 | veličina 2,5 | kom
223.2 | veličina 3 | kom
223.3 | veličina 3,5 | kom
223.4 | veličina 4 | kom
223.5 | veličina 4,5 | kom
223.6 | veličina 5 | kom
223.7 | veličina 5,5 | kom
223.8 | veličina 6 | kom
223.9 | veličina 6,5 | kom
223.10 | veličina 7 | kom
223.11 | veličina 7,5 | kom
223.12 | veličina 8 | kom
223.13 | veličina 8,5 | kom
223.14 | veličina 9 | kom
223.15 | veličina 9,5 | kom
223.16 | veličina 10 | kom
224 | Tubus oronasalni sa stiletom, armirani nehrđajućim čelikom, termosenzitivni, silikoniziran, sa cuff-om, otporan na kinkanje:
224.1 | veličina 2,5 | kom
224.2 | veličina 3 | kom
224.3 | veličina 3,5 | kom
224.4 | veličina 4 | kom
224.5 | veličina 4,5 | kom
224.6 | veličina 5 | kom
224.7 | veličina 5,5 | kom
224.8 | veličina 6 | kom
224.9 | veličina 6,5 | kom
224.10 | veličina 7 | kom
224.11 | veličina 7,5 | kom
224.12 | veličina 8 | kom
224.13 | veličina 8,5 | kom
224.14 | veličina 9 | kom
224.15 | veličina 9,5 | kom
224.16 | veličina 10 | kom
225 | Tubus endotrahealni sa stiletom, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena, s mogućnošću aspiracije iznad cuff-a:
225.1 | veličina 5 | kom
225.2 | veličina 5,5 | kom
225.3 | veličina 6 | kom
225.4 | veličina 6,5 | kom
225.5 | veličina 7 | kom
225.6 | veličina 7,5 | kom
225.7 | veličina 8 | kom
225.8 | veličina 8,5 | kom
225.9 | veličina 9 | kom
225.10 | veličina 9,5 | kom
225.11 | veličina 10 | kom
226 | Tubus tipa Montandon za traheostomsku intubaciju, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena:
226.1 | veličina 7 | kom
226.2 | veličina 8 | kom
226.3 | veličina 9 | kom
226.4 | veličina 10 | kom
227 | Tubus tipa Montandon za traheostomsku intubaciju, armirani, silikonizirani, termosenzitivni, plava radio-paque linija, cuff niskog tlaka visokog volumena:
227.1 | veličina 7 | kom
227.2 | veličina 8 | kom
227.3 | veličina 9 | kom
227.4 | veličina 10 | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 5 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 6 Kateter setovi
1 | Kateter za kaniliranje centralne vene, jednoluminalni, 6-7 Fr (14G), dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
2 | Kateter za kaniliranje centralne vene, jednoluminalni, 6-7 Fr (14G), 20 cm duljine, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
3 | Kateter za kaniliranje centralne vene, jednoluminalni, 5Fr, dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
4 | Kateter za kaniliranje centralne vene, jednoluminalni, 5F, 20 cm duljine, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
5 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 7Fr (14, 18Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 60 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
6 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 7Fr (16, 18, 18Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 60 cm označena za EKG, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
7 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 7Fr (18, 14Ga), dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 45 cm , mekani plavi fleksibilni vrh | kom
8 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 7Fr (14, 18Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica od nitinola 60 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
9 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 7Fr (16, 18, 18Ga), dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 45 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
10 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 7Fr (16, 18, 18Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 60 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
11 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 7Fr (16, 18, 18Ga), dužine 30 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, žica vodilica 68 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
12 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 4Fr (22, 22Ga), dužine 13 do 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
13 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 4Fr (22, 22Ga), dužine 8 do 10 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
14 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 4Fr (22, 22Ga), dužine 5 do 6 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
15 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 5,5Fr (20, 22, 22Ga), dužine 8 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
16 | Kateter za kaniliranje centralne vene, četveroluminalni, 8,5Fr (16, 14, 18, 18Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
17 | Kateter za kaniliranje centralne vene, četveroluminalni, 8,5Fr (16, 14, 18, 18Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, žica vodilica 60 cm označena za EKG, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
18 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 5Fr, dužine 10 do 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
19 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 12Fr (12, 12Ga), dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica 60 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
20 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 12Fr (12, 12Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica 68 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
21 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 12Fr (16, 12, 12Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 68 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
22 | Kateter za kaniliranje centralne vene, peteroluminalni, 8,5Fr (16, 14, 18, 18, 18Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, žica vodilica 60 cm | kom
23 | SETOVI ZA KATETERIZACIJU ARTERIJA
23.1 | Set za kateterizaciju radijalne arterije, kateter 22Ga, dužine 3,49cm, postavljanje po modificiranoj Seldinger tehnici, sistem sa žicom u cijevi i komoricom za prikaz refluksa krvi, PUR | kom
23.2 | Set za kateterizaciju radijalne arterije, kateter 20Ga, dužine 3,81 cm, postavljanje po Seldinger tehnici, uvodna kanila s postraničnim otvorima, hidrofilni premaz, prozorčić za prikaz krvi, PUR | kom
23.3 | Set za kateterizaciju femoralne arterije, kateter 18Ga, dužine 10,8 cm, postavljanje po modificiranoj Seldinger tehnici, sistem sa žicom u cijevi i komoricom za prikaz refluksa krvi, PUR | kom
23.4 | Set za kateterizaciju femoralne arterije, kateter 20Ga, dužine 10,8 cm, postavljanje po modificiranoj Seldinger tehnici, sistem sa žicom u cijevi i komoricom za prikaz refluksa krvi, PUR | kom
24 | TERMODILUCIJSKI SISTEMI
24.1 | Kateter peteroluminalni termodilucijski. Kateter sadrži sigurnosni uređaj (sigurnosni balon) koji sprječava nastanak prevelikog pritisaka unutar distalnog balona te tako štiti plućnu arteriju i sami balon od mogućeg puknuća. Dimenzije: 7,5Fr/110 cm | kom
24.2 | Perkutana uvodnica, dilatator, žica vodilica. Dimenzije: 7, 8 i 8.5 Fr | kom
25 | SETOVI ZA HEMODINAMSKI MONITORING
25.1 | Set za mjerenje hemodinamskih parametara za PiCCO metodu, kateter za toplinsko razrjeđivanje 4 Fr, 16 cm, za postavljanje u brahijalnu arteriju sa sistemom za uvođenje | set
25.2 | Set za mjerenje hemodinamskih parametara za PiCCO metodu, kateter za toplinsko razrjeđivanje 4 Fr, 22 cm, za postavljanje u brahijalnu arteriju sa sistemom za uvođenje | set
25.3 | Set za mjerenje hemodinamskih parametara, sistem za praćenje sa senzorom za iniciranje temperature i crvenom linijom arterijskog tlaka | set
25.4 | Set za mjerenje hemodinamskih parametara za PiCCO metodu, kateter za toplinsko razrjeđivanje 4 Fr, 8 cm, za postavljanje u aksilarnu arteriju sa sistemom za uvođenje | set
25.5 | Set za mjerenje hemodinamskih parametara za PiCCO metodu, kateter za toplinsko razrjeđivanje 3 Fr, 7 cm za postavljanje u femoralnu arteriju sa sistemom za uvođenje, pedijatrijski | set
26 | Sonda sa optičkim vlaknom za praćenje saturacije kisika u centralnoj veni 2F, ukupna dužina 95 cm, primjenjive dužine od 37 cm | kom
27 | Sonda sa optičkim vlaknom za praćenje saturacije kisika u centralnoj veni 2F, ukupna dužina 95 cm, primjenjive dužine od 38 cm | kom
28 | Sonda sa optičkim vlaknom za praćenje saturacije kisika u centralnoj veni 2F, ukupna dužina 95 cm, primjenjive dužine od 48 cm | kom
29 | Set za epiduralnu anesteziju: epiduralni kateter 19Gx90cm sa "SnapLock" adapterom za jednostavno spajanje na kateter, plosnati filter 0.22 mikrona. Kateter napravljen od radiološki vidljivog materijala bez lateksa, s centimetarskim oznakama i pojačanjem koje ga čini otpornim na uvrtanje, te s fleksibilnim mekim distalnim vrhom koji smanjuje rizik od neželjenog oštećenja dure ili krvne žile. Na kateteru se nalaze prozirni dijelovi koji služe za jednostavnu vizualizaciju cerebrospinalne tekućine ili krvi prilikom aspiracije | set
30 | Infuzijske linije s brojačem kapi, dužina 225,5 cm, raspon protoka 5-250 ml/hr, postranični Y ulaz, bez lateksa | kom
31 | Igle za periferni nervi blok vidljive pod UZV nadzorom, s atraumatskim B-vrhom, centimetarskom oznakom duljine, 22 G, duljine 50 mm | kom
32 | Igle za periferni nervi blok vidljive pod UZV nadzorom, s atraumatskim B-vrhom, centimetarskom oznakom duljine, 22 G, duljine 70 mm | kom
33 | Igle za periferni nervi blok vidljive pod UZV nadzorom, s atraumatskim B-vrhom, centimetarskom oznakom duljine, 21 G, duljina 150 mm | kom
34 | Igle za periferni nervi blok vidljive pod UZV nadzorom, sa atraumatskim B-vrhom, centimetarskomm oznakom duljine, 21 G, duljine 100 mm | kom
35 | Endotrahealni Tubus sa duplim cuffom za desno plućno krilo, sadrži velika dva otvora za ventilaciju desnog gornjeg bronhijalnog režnja, unutarnjeg promjera 28F, plava x-ray linija za lakšu vizualizaciju | kom
36 | Endotrahealni Tubus sa duplim cuffom za desno plućno krilo, sadrži velika dva otvora za ventilaciju desnog gornjeg bronhijalnog režnja, unutarnjeg promjera 35F, plava x-ray linija za lakšu vizualizaciju | kom
37 | Endotrahealni Tubus sa duplim cuffom za desno plućno krilo, sadrži velika dva otvora za ventilaciju desnog gornjeg bronhijalnog režnja, unutarnjeg promjera 37F, plava x-ray linija za lakšu vizualizaciju | kom
38 | Endotrahealni Tubus sa duplim cuffom za desno plućno krilo, sadrži velika dva otvora za ventilaciju desnog gornjeg bronhijalnog režnja, unutarnjeg promjera 39F, plava x-ray linija za lakšu vizualizaciju | kom
39 | Endotrahealni Tubus sa duplim cuffom za desno plućno krilo, sadrži velika dva otvora za ventilaciju desnog gornjeg bronhijalnog režnja, unutarnjeg promjera 41F, plava x-ray linija za lakšu vizualizaciju | kom
40 | Endotrahealni Tubusi sa duplim cuffom za lijevo plućno krilo, dupli lumen endobronhijalne cijevi namijenjen za selektivnu ventilaciju plućnog krila, unutarnjeg promjera 28F, plava x-ray linija za lakšu vizualizaciju | kom
41 | Endotrahealni Tubusi sa duplim cuffom za lijevo plućno krilo, dupli lumen endobronhijalne cijevi namijenjen za selektivnu ventilaciju plućnog krila, unutarnjeg promjera 35F, plava x-ray linija za lakšu vizualizaciju | kom
42 | Endotrahealni Tubusi sa duplim cuffom za lijevo plućno krilo, dupli lumen endobronhijalne cijevi namijenjen za selektivnu ventilaciju plućnog krila, unutarnjeg promjera 37F, plava x-ray linija za lakšu vizualizaciju | kom
43 | Endotrahealni Tubusi sa duplim cuffom za lijevo plućno krilo, dupli lumen endobronhijalne cijevi namijenjen za selektivnu ventilaciju plućnog krila, unutarnjeg promjera 39F, plava x-ray linija za lakšu vizualizaciju | kom
44 | Endotrahealni Tubusi sa duplim cuffom za lijevo plućno krilo, dupli lumen endobronhijalne cijevi namijenjen za selektivnu ventilaciju plućnog krila, unutarnjeg promjera 41F, plava x-ray linija za lakšu vizualizaciju | kom
45 | Nastavak za tubus dimenzija do 200 mm | kom
46 | Fleksibilan nastavak za tubus, prilagodljive dužine, dimenzija do 200 mm | kom
47 | Elektrostatski hidrofobni bakteriološko virološki filter od polipropilena s izmjenjivačem topline i vlage od higroskopnog i bakteriostatičnog poričastog papira (microwell papira). Filter je bakteriološko učinkovit >99,9999%, virološki učinkovit 99,999%. Količina izmjenjene vlage je 31 mg/H2O/L /VT 600 ml, tidalnog volumena 150 - 1000 ml, s luer lock portom za mjerenje CO2 koji je neodvojiv od kućišta, protoka otpora 60 l/min, 1.8 cm H2O, sa ISO standardnim pripojema 22M//15F-15M/22F, testiran na sigurnost proizvoda po EN ISO 14971 standardu, ne sadrži latex i DHP, mrtvog prostora 35 ml, težine 31g | kom
48 | Bakteriološko virološki filteri. Minimalna učinkovitost filtera: bakteriološka učinkovitost >99,999%; virološka učinkovitost >99,99%. Sa standardnim pripojima 22M/15F-15M | kom
49 | Elektrostatski hirofobni filter, načinjen od polipropilena, bakteriološko učinkovit >99.9999%, virološki učinkovit >99,999%, s luer lock portom za mjerenje CO2 , tidalnog volumena 150-1000ml, težine 15g, mrtvog prostora 20ml | kom
50 | Sistemi jednokratnih pregrada za suzbijanje bolničkih infekcija sa ugrađenom specijalnom Microban SilverShield tehnologijom, koje preveniraju rast i razmnožavanje 99,99 % patogenih bakterija na njezinim površinama, univerzal ili uniglide. Dimenzija 1,8 m x 1,95 m | kom
51 | Sistemi jednokratnih pregrada za suzbijanje bolničkih infekcija sa ugrađenom specijalnom Microban SilverShield tehnologijom, koje preveniraju rast i razmnožavanje 99,99 % patogenih bakterija na njezinim površinama, univerzal ili uniglide. Dimenzija 4,2 m x 1,95 m | kom
52 | Sistemi jednokratnih pregrada za suzbijanje bolničkih infekcija sa ugrađenom specijalnom Microban SilverShield tehnologijom, koje preveniraju rast i razmnožavanje 99,99 % patogenih bakterija na njezinim površinama, univerzal ili uniglide. Dimenzija 7,2 m x 1,95 m | kom
53 | Set za manje invazivno mjerenje hemodinamskih parametara, senzor za ProAQT tehnologiju i praćenje trenda minutnog obujma srca (cardiac outputa) | kom
54 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 12Fr (16, 12, 12Ga), dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 60 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
55 | Jednodjelna fleksibilna odjeća za regulaciju tjelesne temperature, prekriva do 85% površine tijela s mogućnošću prekrivanja pojedinih dijelova tijela, napravljena od mekanog mrežastog materijala, za jednokratnu uporabu i korištenje s Allon ili CritiCool uređajima | kom
56 | Izmjenjivač topline i vlage s proizvodnjom vlage od 25 do 30 mg/l H2O pri VT 500 ml | kom
57 | Izmjenjivač topline i vlage s proizvodnjom vlage od 25 do 30 mg/l H2O pri VT 500 ml, s cjevčicom za kisik | kom
58 | Žica vodilica s uvodnicom za postavljanje centralnog venskog katetera prema Selidinger metodi, označena, " J "vrh na jednom kraju ravni vrh na drugom kraju, promjera 0,81 mm, dužine 60 cm | kom
59 | Punjenja pripremljena sterilnom vodom za ovlaživanje, s jednostavnim adapterom, spremnici sadrže ugrađen konektor za spajanje s izvorom kisika i mikrodifuzor za bešumno ovlaživanje, volumena 500-650 ml | kom
60 | Kateter za kaniliranje centralne vene, jednoluminalni, 18Ga, dužine 16 do 20cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
61 | Kateter za kaniliranje centralne vene, jednoluminalni, 20Ga, dužine 12cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica 35 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
62 | Kateter za kaniliranje centralne vene, jednoluminalni, 22Ga, dužine 10cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica 35 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
63 | Set za mjerenje hemodinamskih parametara za PiCCO metodu, kateter za toplinsko razrjeđivanje 5 Fr, 20 cm, za postavljanje u femoralnu arteriju sa sistemom za uvođenje | set
64 | Kabel za PulsioFlex monitor s temperaturnim senzorom za injektat za PiCCO metodu | kom
65 | Kabel za spajanje arterijske linIje PiCCO katetera za PulsioFlex monitor | kom
66 | Tlačni kabel za za PulsioFlex monitor (PiCCO metodu) | kom
67 | Perkutana uvodnica, dilatator, žica vodilica. Dimenzije: 7, 8 i 8.5 Fr | kom
68 | Perkutana uvodnica, dilatator, žica vodilica. Dimenzija 6 Fr | kom
69 | Fleksibilne, žicom pojačane uvodnice otporne na uvrtanje. Dimenzije: 5 do 10 Fr; 7,5 do 11 cm | kom
70 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 7Fr, dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
71 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 7Fr, dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
72 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 7Fr, dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
73 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 7Fr (16, 16Ga), dužine 30 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
74 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 4Fr (22, 22Ga), dužine 13 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, žica vodilica od nitinola 45 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
75 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 4Fr (22, 22Ga), dužine 8 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, žica vodilica od nitinola 45 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
76 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 5Fr (18, 21Ga), dužine 5 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, žica vodilica od nitinola 45 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
77 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 7Fr (14, 18Ga), dužine 60 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica 100 cm obložena PTFE-om, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
78 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 7Fr, dužine 10 do 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
79 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 7Fr, dužine 30 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
80 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 7Fr (16, 18, 18Ga), dužine 60 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 100 cm obložena PTFE-om, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
81 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 4Fr (20, 23, 23Ga), dužine 13 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica od nitinola 45 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
82 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 4Fr (20, 22, 22Ga), dužine 8 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica od nitinola 45 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
83 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 7Fr, dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
84 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 5,5Fr (20, 22, 22Ga), dužine 13 do 30 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
85 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 5,5Fr (20, 22, 22Ga), dužine 8 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, žica vodilica od nitinola 45 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
86 | Kateter za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 5,5Fr (20, 22, 22Ga), dužine 13 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, žica vodilica od nitinola 45 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
87 | Kateter za kaniliranje centralne vene za visokorizične pacijente, troluminalni, 7Fr, dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom (intraluminalno, ekstraluminalno, kučište katetera i produžne linije), Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh, oprema za postizanje maksimalne sterilne barijere (uključujući sterilni pokrivač za cijelog pacijenta) | kom
88 | Kateter za kaniliranje centralne vene, četveroluminalni, 8,5Fr (16, 14, 18, 18Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica od nitinola 60 cm označena za EKG, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
89 | Kateter za kaniliranje centralne vene, četveroluminalni, 8,5Fr (16, 14, 18, 18Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 60 cm označena za EKG, mekani plavi fleksibilni vrh, dodatna uvodnica (18Gax6,35cm) s iglom (20Ga) | kom
90 | Kateter za kaniliranje centralne vene, četveroluminalni, 8,5Fr (16, 14, 18, 18Ga), dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
91 | Kateter za kaniliranje centralne vene, četveroluminalni, 8,5Fr (16, 14, 18, 18Ga), dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, žica vodilica, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
92 | Kateter za kaniliranje centralne vene, četveroluminalni, 8,5Fr (16, 14, 18, 18Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, žica vodilica od nitinola 60 cm označena za EKG, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
93 | Kateter za kaniliranje centralne vene, peteroluminalni, 9,5Fr (16, 14, 18, 18, 18Ga), dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica 60 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
94 | Kateter za kaniliranje centralne vene, peteroluminalni, 8,5Fr (16, 14, 18, 18, 18Ga), dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica od nitinola 45 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
95 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 8,5 do 12Fr, dužine 16 do 30 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
96 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 12Fr (12, 12Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, žica vodilica 68 cm, mekani plavi fleksibilni vrh, mogućnost savijanja produžnih linija tako da zadrže oblik | kom
97 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, zakrivljeni dvoluminalni kateter, 14Fr (10, 10Ga), dužine 15 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 70 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
98 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, zakrivljeni dvoluminalni kateter, 14Fr (10, 10Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 70 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
99 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 12Fr (12, 12Ga), dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 60 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
100 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 12Fr (12, 12Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 68 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
101 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 12Fr (16, 12, 12Ga), dužine 16 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 60 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
102 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, troluminalni, 12Fr (16, 12, 12Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 68 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
103 | Kateter visokog protoka za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 9Fr (14, 14Ga), dužine 13 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica 60 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
104 | Žica vodilica od nitinola s uvodnicom za postavljanje centralnog venskog katetera prema Selidinger metodi, označena, " J "vrh na jednom kraju ravni vrh na drugom kraju, promjera 0,81 mm, dužine 60 cm | kom
105 | Set za kateterizaciju radijalne arterije, kateter 20 do 22 Ga, dužine 4,45cm, postavljanje po modificiranoj Seldinger tehnici, s komoricom za prikaz refluksa krvi | set
106 | Set za arterijsku kateterizaciju, kateter 18 do 24 Ga, dužine 2,5 do 23 cm, postavljanje po Seldinger tehnici | set
107 | Punjenja pripremljena sterilnom vodom za ovlaživanje, s jednostavnim adapterom, spremnici sadrže ugrađen konektor za spajanje s izvorom kisika i mikrodifuzor za bešumno ovlaživanje, volumena 340-350 ml | kom
108 | Mehanički filter HEPA klase 13, testiran prema CEN ISO EN 1822 standardu, s izmjenjivačem topline i vlage za filtraciju s hidrofobnim papirom i staklenom vunom; za ovlaživanje s higroskopskim poričastim (micro-well) papirom. Filter je bakteriološko virološki učinkovit >99,99999% ( Mycobacterium TBC, HIV, HEP C, MS2 Coliphage,Staphilylococcus Auereus, Bacillus Subtilis, Phi x 174 Phage). Količina izmjenjene vlage je 31.1 mg/H2O/L/ VT 500ml prema testu ISO 9360-2:2001, tidalnog volumena 300-1200ml, s luer lock portom za mjerenje CO2 koji je neodvojiv od kučišta, protoka otpora 30 l/min., 1.1cm H20, testiran na sigurnost proizvoda po EN ISO 14971 standardu, ne sadrži phtalate, latex i pvc, ravnog oblika težine 53g , mrtvog prostora 81ml | kom
109 | Sistem za disanje za anesteziju s balonom 2 do 3L | kom
110 | Epiduralni mini set; koji sadrži; Tuohy epiduralnu iglu 18x80mm, kateter 20Gx900 mm, filter 0.2µ, TBA konektor | kom
111 | Senzor za procjenu boli mjerenjem promjena u provodljivosti kože s mogućnošću bežičnog slanja podataka na vanjski uređaj (tablet ili monitor vitalnih funkcija) kako bi se podaci mogli pročitati. Uređaj je malen i lagan - moguće ga je nositi oko ručnog zgloba ili gležnja | kom
112 | Jedinica za napajanje senzora za procjenu boli | kom
113 | Kabel za napajanje senzora za procjenu boli | kom
114 | Manžeta za senzor za procjenu boli | kom
115 | Uređaj (PC/tablet) sa softverom za samostalno prikazivanje podataka sa senzora za procjenu boli | kom
116 | Licenca softverske aplikacije senzora za procjenu boli | kom
117 | Komunikacijska kutija za prikaz podataka sa senzora za procjenu boli na monitorima pacijenata. | kom
118 | Elektrode za senzor za procjenu boli, za odrasle i djecu, neinvazivne | kom
119 | Elektrode za senzor za procjenu boli, za nedonoščad, neinvazivne, s osjetljivim gelom prikladnim za nedonoščad | kom
120 | Set za epiduralnu anesteziju: epiduralni kateter 19Gx90cm sa "SnapLock" adapterom za jednostavno spajanje na kateter, plosnati filter 0.22 mikrona, 10 ml LOR šprica. Kateter napravljen od radiološki vidljivog materijala bez lateksa, s centimetarskim oznakama i pojačanjem koje ga čini otpornim na uvrtanje, te s fleksibilnim mekanim distalnim vrhom s četiri lateralna otvora, koji smanjuje rizik od neželjenog oštećenja dure ili krvne žile. Na kateteru se nalaze prozirni dijelovi koji služe za jednostavnu vizualizaciju cerebrospinalne tekućine ili krvi prilikom aspiracije. | kom
121 | MAC kateter s visokim protocima (preko 29 l/sat) za kaniliranje centralne vene. Širina 9 Fr, dužina 10 cm, PUR. | kom
122 | MAC kateter s visokim protocima (preko 29 l/sat) za kaniliranje centralne vene. Širina 9 Fr, dužina 10 cm, PUR impregniran klorheksidinom. | kom
123 | Jednoluminalni kateter za kaniliranje centralne vene kroz poseban MAC kateter, širine 7Fr, dužine 14 cm, PUR. | kom
124 | Dvoluminalni kateter za kaniliranje centralne vene kroz poseban MAC kateter, širine 7Fr (16, 16Ga), dužine 16 cm, PUR. | kom
125 | Troluminalni kateter za kaniliranje centralne vene kroz poseban MAC kateter, širine 7Fr (16, 16Ga), dužine 16 cm, PUR. | kom
126 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 5Fr (20, 18Ga), dužine 8 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR impregniran klorheksidinom i srebrosulfdijazinom, žica vodilica 45 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
127 | Kateter za kaniliranje centralne vene, dvoluminalni, 7Fr (18, 14Ga), dužine 20 cm, postavljanje po Seldinger-u, PUR, Raulersonova štrcaljka s tunelom i nepovratnim ventilom za jednostavno direktno uvađanje žice vodilice u jednom koraku, žica vodilica od nitinola 60 cm, mekani plavi fleksibilni vrh | kom
128 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, jednoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 7 Fr, dužine 16 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
129 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, jednoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 7 Fr, dužine 20 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
130 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, jednoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 5 Fr, dužine 16 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
131 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, jednoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 5 Fr, dužine 20 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
132 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, jednoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 4 Fr, dužine 16 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
133 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, jednoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 4 Fr, dužine 20 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
134 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, dvoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 4 Fr, dužine 6 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
135 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, dvoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 4 Fr, dužine 10 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
136 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, dvoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 4 Fr, dužine 16 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
137 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, dvoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 5 Fr, dužine 10 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
138 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, dvoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 5 Fr, dužine 16 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
139 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, dvoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 5 Fr, dužine 20 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
140 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, dvoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 7 Fr, dužine 16 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
141 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, dvoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 7 Fr, dužine 20 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
142 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, dvoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 7 Fr, dužine 30 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
143 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, dvoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 8.5 Fr, dužine 16 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
144 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, dvoluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 8.5 Fr, dužine 20 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
145 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, troluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 5 Fr, dužine 8 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
146 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, troluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 5 Fr, dužine 13 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
147 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, troluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 5 Fr, dužine 30 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
148 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, troluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 7 Fr, dužine 10 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
149 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, troluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 7 Fr, dužine 16 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
150 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, troluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 7 Fr, dužine 20 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
151 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, troluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 7 Fr, dužine 30 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
152 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, četveroluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 8.5 Fr, dužine 16 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
153 | Set za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, četveroluminalni kateter s oznakama za postavljanje, 8.5 Fr, dužine 20 cm, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel. | kom
154 | Kit za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, kateter s oznakama za postavljanje, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel, pokrivač za radnu površinu, pokrivač za pacijenta s otvorom za punkciju, igla i konac za šivanje. | kom
155 | Kit za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, kateter s oznakama za postavljanje, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel, pokrivač za radnu površinu, pokrivač za pacijenta s otvorom za punkciju 140x240 cm, igla i konac za šivanje, sterilna odora za operatera, rukavice, maska. | kom
156 | Kit za kaniliranje centralne vene Seldinger metodom, četveroluminalni kateter s oznakama za postavljanje, PUR, žica vodilica, mekani fleksibilni vrh, skalpel, pokrivač za radnu površinu, pokrivač za pacijenta s otvorom za punkciju 140x240 cm, igla i konac za šivanje, sterilna odora za operatera, rukavice, maska. | kom
157 | Nastavak za tubus s priključkom za bronhoskopiju i aspiraciju, 150 mm | kom
158 | Produljivi nastavak za tubus s priključkom za bronhoskopiju i aspiraciju, 150 mm | kom
159 | Bakteriološko virološki elektrostatski filter. Minimalna učinkovitost filtera: bakteriološka učinkovitost >99,999%; virološka učinkovitost >99,99%. Sa standardnim pripojima 22F-15M / 22M-15F, težine 17,2g. | kom
160 | Bakteriološko virološki elektrostatski filter s ovlaživačem. Minimalna učinkovitost filtera: bakteriološka učinkovitost >99,999%; virološka učinkovitost >99,99%. Sa standardnim pripojima 22F-15M / 22M-15F, težine 26,2g. | kom
161 | Bakteriološko virološki elektrostatski filter s ovlaživačem. Minimalna učinkovitost filtera: bakteriološka učinkovitost >99,999%; virološka učinkovitost >99,99%. Sa standardnim pripojima 22F-15M / 22M-15F, težine 13,5g. | kom
162 | Bakteriološko virološki elektrostatski filter s ovlaživačem. Minimalna učinkovitost filtera: bakteriološka učinkovitost >99,999%; virološka učinkovitost >99,99%. Sa standardnim pripojima 15M / 15F, težine 7,5g. | kom
163 | Izmjenjivač topline i vlage s proizvodnjom vlage od 25 do 30 mg/l H2O pri VT 500 ml, težine 5 do 10g. | kom
164 | Izmjenjivač topline i vlage s proizvodnjom vlage od 25 do 30 mg/l H2O pri VT 500 ml, s cjevčicom za kisik, težine 50 - 55g. | kom
165 | Produljivi sistem za disanje za anesteziju s balonom, dužine 150 cm, pedijatrijski. | kom
166 | Sistem za disanje za anesteziju rebrastog lumena s balonom, bakteriološko virološkim filterom i maskom za anesteziju, dužine 160 cm. | kom
167 | Koaksijalni sistem za disanje za anesteziju s balonom, dužine 180 cm. | kom
168 | Punjenja pripremljena sterilnom vodom za ovlaživanje s nastavkom za spajanje na kisik, volumena 350 ml | kom
169 | Punjenja pripremljena sterilnom vodom za ovlaživanje s nastavkom za spajanje na kisik, volumena 500 ml | kom
170 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 36 - 70 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
171 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 70 - 130 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
172 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 120 - 240 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
173 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 165 - 310 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
174 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 270 - 480 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 2 ml | kom
175 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 360 - 650 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 2 ml | kom
176 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 70 - 130 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 50 - 250 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
177 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 120 - 240 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 50 - 250 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
178 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 165 - 310 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 50 - 250 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
179 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava regulator protoka posebnog dizajna za onkološku terapiju i zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 36 - 70 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
180 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava regulator protoka posebnog dizajna za onkološku terapiju i zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 70 - 130 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
181 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava regulator protoka posebnog dizajna za onkološku terapiju i zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 120 - 240 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
182 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava regulator protoka posebnog dizajna za onkološku terapiju i zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 165 - 310 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
183 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava regulator protoka posebnog dizajna za onkološku terapiju i zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 270 - 480 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 2 ml | kom
184 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu. Pumpa sadržava regulator protoka posebnog dizajna za onkološku terapiju i zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 360 - 650 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Ostatni volumen: 2 ml | kom
185 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 36 - 70 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 0 - 13 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 1 ml | kom
186 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 70 - 130 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 0 - 13 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 1 ml | kom
187 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 120 - 240 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 0 - 13 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 1 ml | kom
188 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 165 - 310 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 0 - 13 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 1 ml | kom
189 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 270 - 480 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 2 ml | kom
190 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 360 - 650 ml Nepromjenjiva brzina protoka: 2 - 13 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 2 ml | kom
191 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 36 - 70 ml. Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
192 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 70 - 130 ml. Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
193 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 120 - 240 ml. Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
194 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 165 - 310 ml. Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Ostatni volumen: 1 ml | kom
195 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 270 - 480 ml Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Ostatni volumen: 2 ml | kom
196 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 360 - 650 ml Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Ostatni volumen: 2 ml | kom
197 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom i modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 36 - 70 ml. Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 1 ml | kom
198 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom i modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 70 - 130 ml. Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 1 ml | kom
199 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom i modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 120 - 240 ml. Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 1 ml | kom
200 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom i modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 165 - 310 ml. Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 1 ml | kom
201 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom i modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 270 - 480 ml Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 2 ml | kom
202 | Elastomerna infuzijska pumpa sa silikonskim spremnikom u čvrstom kućištu za jednokratnu uporabu s PCA modulom i modulom za odabir brzine protoka. Pumpa sadržava zračni filter na infuzijskoj liniji koja je otporna na prekidanje protoka (kink-resistant). Volumen punjenja spremnika: 360 - 650 ml Mogućnost odabira 7 brzina protoka u rasponima: 0,5 - 3,5 ml/h; 1,0 - 7,0 ml/h; 2,0 - 14,0 ml/h Volumen bolus doze: 0,5 - 2,0 ml Vrijeme zaključavanja (punjenja) bolus doze: 10 - 60 min Ostatni volumen: 2 ml | kom
203 | Uređaj za olakšano punjenje elastomernih infuzijskih pumpi korištenjem 50 ml šprice, napravljen od čvrste plastike, pogodne za medicinsku uporabu i nehrđajućeg čelika. Dimenzije: 25 cm x 8 cm x 13 cm ± 10% Težina: manje od 1,3 kg. | kom
204 | Sistem za prijenos otopina iz infuzijske vrećice ili polietilenskog spremnika pomoću šprice bez potrebe za odvajanjem šprice ili vrećice/spremnika sa sustava tijekom korištenja. Sadržava prijenosnu liniju koja se spaja s infuzijskom vrećicom pomoću šiljka (spike) bez otvora za zrak, produžnu liniju od 10 cm s izlaznom luer-lock konekcijom i dvostruki ventil između ulaza i izlaza na koji se spaja šprica luer-lock konekcijom, dužine 45 cm. | kom
205 | Sistem za pripremu i prijenos otopina iz infuzijske vrećice ili polietilenskog spremnika pomoću šprice bez potrebe za odvajanjem šprice ili vrećice/spremnika sa sustava tijekom korištenja. Sadržava prijenosnu liniju, s dodatnim beziglenim infuzijskim pripojem, koja se spaja s infuzijskom vrećicom pomoću šiljka (spike) bez otvora za zrak, produžnu liniju od 10 cm s izlaznom luer-lock konekcijom i dvostruki ventil između ulaza i izlaza na koji se spaja šprica luer-lock konekcijom, dužine 45 cm. | kom
206 | Torba za nošenje elastomerne pumpe, do 100 ml | kom
207 | Torba za nošenje elastomerne pumpe, do 275 ml | kom
208 | Torba za nošenje elastomerne pumpe, do 600 ml | kom
209 | Kateter za anesteziju i liječenje boli s perforiranim distalnim dijelom od 360° duljine 2,5 cm za isporuku lijeka, duljina katetera 70 cm. | kom
210 | Kateter za anesteziju i liječenje boli s perforiranim distalnim dijelom od 360° duljine 6,5 cm za isporuku lijeka, duljina katetera 70 cm. | kom
211 | Kateter za anesteziju i liječenje boli s perforiranim distalnim dijelom od 360° duljine 15 cm za isporuku lijeka, duljina katetera 70 cm. | kom
212 | Kateter za anesteziju i liječenje boli s perforiranim distalnim dijelom od 360° duljine 21 cm za isporuku lijeka, duljina katetera 70 cm. | kom
213 | Kateter za anesteziju i liječenje boli s perforiranim distalnim dijelom od 360° duljine 30 cm za isporuku lijeka, duljina katetera 70 cm. | kom
214 | Jednokratni sistem za kontinuirano praćenje tlaka (pretvarač tlaka), jednostruki, s integriranim sustavom za ispiranje (3cc/hr), produžnom linijom od 122 cm i trosmjernom skretnicom. | kom
215 | Jednokratni sistem za kontinuirano praćenje tlaka (pretvarač tlaka), dvostruki, s integriranim sustavom za ispiranje (3cc/hr), produžnom linijom od 122 cm i trosmjernom skretnicom. | kom
216 | Jednokratni sistem za kontinuirano praćenje tlaka (pretvarač tlaka), trostruki, s integriranim sustavom za ispiranje (3cc/hr), produžnom linijom od 122 cm i trosmjernom skretnicom. | kom
217 | Tlačni kabel s priključkom od 10 utora, dužine 3m | kom
218 | Tlačni kabel s priključkom od 6 utora, dužine 3m | kom
219 | Tlačni kabel s priključkom od 12 pinova, dužine 3m | kom
220 | Tlačni kabel s priključkom od 12 pinova | kom
221 | Tlačni kabel s priključkom od 10 pinova, dužine 3m | kom
222 | 3 u 1 ploča za pretvarače tlaka | kom
223 | Držač ploče za pretvarače tlaka | kom
224 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 24 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 5 FR, dužine 300 mm | kom
225 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 24 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 6 FR, dužine 300 mm | kom
226 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 24 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 7 FR, dužine 300 mm | kom
227 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 24 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 8 FR, dužine 300 mm | kom
228 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 24 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 10 FR, dužine 540 mm | kom
229 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 24 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 12 FR, dužine 540 mm | kom
230 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 24 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 14 FR, dužine 540 mm | kom
231 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 24 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 16 FR, dužine 540 mm | kom
232 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 5 FR, dužine 300 mm | kom
233 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 6 FR, dužine 300 mm | kom
234 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 7 FR, dužine 300 mm | kom
235 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 8 FR, dužine 300 mm | kom
236 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 10 FR, dužine 540 mm | kom
237 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 12 FR, dužine 540 mm | kom
238 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 14 FR, dužine 540 mm | kom
239 | Zatvoreni sistem za sukciju, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem bez lateksa i DEHP-a, s izolacijskom valvulom za sprješavanje povrata tekućine, širine 16 FR, dužine 540 mm | kom
240 | Zatvoreni sistem za sukciju za pacijente s traheostomom, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem, širine 10 FR, dužine 300 mm | kom
241 | Zatvoreni sistem za sukciju za pacijente s traheostomom, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem, širine 12 FR, dužine 300 mm | kom
242 | Zatvoreni sistem za sukciju za pacijente s traheostomom, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem, širine 14 FR, dužine 300 mm | kom
243 | Zatvoreni sistem za sukciju za pacijente s traheostomom, mogućnost uporabe do 72 sata, s portovima za ispiranje i medikaciju, graduirani kateter sa zaštitnim rukavcem, širine 16 FR, dužine 300 mm | kom
244 | Sterilna navlaka za UZV sondu. Dimnezija: 14 x 25 cm | kom
245 | Sterilna navlaka za UZV sondu. Dimnezija: 14 x 40 cm | kom
246 | Sterilna navlaka za UZV sondu. Dimnezija: 14 x 80 cm | kom
247 | Sterilna navlaka za UZV sondu. Dimnezija: 14 x 120 cm | kom
248 | Sterilna navlaka za UZV sondu. Dimnezija: 14 x 160 cm | kom
249 | Sterilna navlaka za UZV sondu s ultrazvučnim gelom. Dimnezija: 14 x 25 cm | kom
250 | Sterilna navlaka za UZV sondu s ultrazvučnim gelom. Dimnezija: 14 x 40 cm | kom
251 | Sterilna navlaka za UZV sondu s ultrazvučnim gelom. Dimnezija: 14 x 80 cm | kom
252 | Sterilna navlaka za UZV sondu s ultrazvučnim gelom. Dimnezija: 14 x 120 cm | kom
253 | Sterilna navlaka za UZV sondu s ultrazvučnim gelom. Dimnezija: 14 x 160 cm | kom
254 | Sterilna navlaka za UZV sondu s adhezivom unutar navlake za optimalan prijenos ultrazvuka. Navlaka omogućuje korištenje UZV sonde bez nanošenja gela unutar navlake. Dimnezija: 18 x 40 cm | kom
255 | Sterilna navlaka za UZV sondu s adhezivom unutar navlake za optimalan prijenos ultrazvuka. Navlaka omogućuje korištenje UZV sonde bez nanošenja gela unutar navlake. Dimnezija: 18 x 80 cm | kom
256 | Sterilna navlaka za UZV sondu s adhezivom unutar navlake za optimalan prijenos ultrazvuka. Navlaka omogućuje korištenje UZV sonde bez nanošenja gela unutar navlake. Dimnezija: 18 x 120 cm | kom
257 | Sterilna navlaka za UZV sondu s adhezivom unutar navlake za optimalan prijenos ultrazvuka. Navlaka omogućuje korištenje UZV sonde bez nanošenja gela unutar navlake. Dimnezija: 18 x 160 cm | kom
258 | Sterilna navlaka za UZV sondu s adhezivom unutar navlake za optimalan prijenos ultrazvuka. Navlaka omogućuje korištenje UZV sonde bez nanošenja gela unutar navlake. Dimnezija: 18 x 40 cm Ultrazvučni gel u setu. | kom
259 | Sterilna navlaka za UZV sondu s adhezivom unutar navlake za optimalan prijenos ultrazvuka. Navlaka omogućuje korištenje UZV sonde bez nanošenja gela unutar navlake. Dimnezija: 18 x 80 cm Ultrazvučni gel u setu. | kom
260 | Sterilna navlaka za UZV sondu s adhezivom unutar navlake za optimalan prijenos ultrazvuka. Navlaka omogućuje korištenje UZV sonde bez nanošenja gela unutar navlake. Dimnezija: 18 x 120 cm Ultrazvučni gel u setu. | kom
261 | Sterilna navlaka za UZV sondu s adhezivom unutar navlake za optimalan prijenos ultrazvuka. Navlaka omogućuje korištenje UZV sonde bez nanošenja gela unutar navlake. Dimnezija: 18 x 160 cm Ultrazvučni gel u setu. | kom
262 | Ultrazvučno vidljiva igla uvodnica, 18Ga. x 6.35 cm | kom
263 | Dvoluminalni (18/20Ga) periferni venski kateter, 16Ga x 4.45 cm | kom
264 | Dvoluminalni (20/22Ga) periferni venski kateter, 18Ga x 4.45 cm | kom
265 | Kateter za bipolarni pacing sa zaštitnim rukavecm, 5 Fr, 110 cm | kom
266 | Maska za anesteziju, veličina velika | kom
267 | Maska za anesteziju, veličina srednja | kom
268 | Maska za anesteziju, veličina mala | kom
269 | Maska za anesteziju, veličina za djecu | kom
270 | Maska za anesteziju, veličina za dojenčad | kom
271 | Maska za anesteziju, veličina za novorođenčad | kom
272 | Maska za anesteziju s mirisom vanilije, veličina velika | kom
273 | Maska za anesteziju s mirisom vanilije, veličina srednja | kom
274 | Maska za anesteziju s mirisom vanilije, veličina mala | kom
275 | Maska za anesteziju s mirisom vanilije, veličina za djecu | kom
276 | Maska za anesteziju s mirisom vanilije, veličina za dojenčad | kom
277 | Maska za anesteziju s mirisom vanilije, veličina novorođenčad | kom
278 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik i maskom, veličina velika | kom
279 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik i maskom, veličina srednja | kom
280 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik i maskom, veličina mala | kom
281 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik, maskom i peep valvulom, veličina velika | kom
282 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik, maskom i peep valvulom, veličina srednja | kom
283 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik, maskom i peep valvulom, veličina mala | kom
284 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik, maskom i manometrom, veličina velika | kom
285 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik, maskom i manometrom, veličina srednja | kom
286 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik, maskom i manometrom, veličina mala | kom
287 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik, maskom, peep valvulom i manometrom, veličina velika | kom
288 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik, maskom, peep valvulom i manometrom, veličina srednja | kom
289 | BVM sistem za reanimaciju s cjevčicom za kisik, maskom, peep valvulom i manometrom, veličina mala | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 6 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 7 Razvodne rampe, kanile i kateteri
1 | Rampa razvodna s 2 priključka | kom
2 | Rampa razvodna s 3 priključka | kom
3 | Rampa razvodna s 4 priključka | kom
4 | Rampa razvodna s 5 priključaka | kom
5 | Manometar za CVP. | kom
6 | Zatvarač latex s Luer lockom za katetere sa mogućnošću davanja terapije kroz injektibilnu membranu. | kom
7 | Komplet za kontinuirano mjerenje urina- sistem mora biti zatvoren, bez mogućnosti prelijevanja urina, prikladan za fiksaciju na bolesničku postelju, omogućava točnu satnu diurezu, tj. lagano očitavanje | kom
8 | Konektor univerzalni , konusni,simetrični s obje strane, ravni s adapterom, vel. 6,5-15 mm. | kom
9 | Konektor PVC trokraki, sa dva dovodna i jednim odvodnim smjerom, koji se reguliraju ventilom na bazi rotacije | kom
10 | Konektor univerzalni PVC koji radi na principu kontra matice | kom
11 | Konektor PVC Y, dječji, koji radi na principu bifurkacije | kom
12 | Spojnica za ručnu kontrolu sukcije za katetere 4-18F | kom
13 | Kateter ravni i produžno prilagodljiv za infuziju izdržljivosti tlaka do 40 bara, promjera 1,0-2,0 mm, duljine 11 cm sa Luer-Lock priključcima | kom
14 | Kateter ravni i produžno prilagodljiv za infuziju izdržljivosti tlaka do 40 bara, promjera 1,0-2,0 mm, duljine 30 cm sa Luer-Lock priključcima | kom
15 | Kateter ravni i produžno prilagodljiv za infuziju izdržljivosti tlaka do 40 bara, promjera 1,0-2,0 mm, duljine 50 cm sa Luer-Lock priključcima | kom
16 | Kateter ravni i produžno prilagodljiv za infuziju izdržljivosti tlaka do 40 bara, promjera 1,0-2,0 mm, duljine 100 cm sa Luer-Lock priključcima | kom
17 | Kateter ravni i produžno prilagodljiv za infuziju izdržljivosti tlaka do 40 bara, promjera 1,0-2,0 mm, duljine 150 cm sa Luer-Lock priključcima | kom
18 | Kateter ravni i produžno prilagodljiv za infuziju izdržljivosti tlaka do 40 bara, promjera 1,0-2,0 mm, duljine 200 cm sa Luer-Lock priključcima | kom
19 | Uvodnica "J" sigurnosna kružnog toka duljine 70 cm, promjera 0.88 mm za katetere dužine 30 cm | kom
20 | Set kombinirani za spinalnu-epiduralnu anesteziju koji se sastoji od Tuochy epiduralne igle 18 G x 3 ½ "( 0,0mm) i spinalne sprotte igle 25 G x 136 mm, ravnog filtera oko 170 cc / min, luer lock konektor, epiduralni poliamidni kateter s vodičem, adapter za kateter, fiksacijski sistem i 10 ml LOR šprica | set
21 | Filter ravni epiduralni površine 4,3 cm sa Luer-Lok nastavkom, protok 200/ml/min kod pritiska od 3,1 bara | kom
22 | Komplet-set za izmjenu krvi sa umbilikalnim kateterom 5 i 7F, PVC, vidljiv na RTG, šprice od 10 i 20ml, Luer hypodermic igla 15 x 0,5mm (25G) i transfuzijski set | set
23 | Kateter umbilikalni venski, jednolumenski, vidljivi na rtg. od prozirnog PVC-a, duljina 40 cm, 3.5 Fr | kom
24 | Kateter umbilikalni venski, jednolumenski, vidljivi na rtg. od prozirnog PVC-a, duljina 40 cm, 4Fr | kom
25 | Kateter umbilikalni venski, jednolumenski, vidljivi na rtg. od prozirnog PVC-a, duljina 40 cm, 5Fr | kom
26 | Kateter umbilikalni venski, jednolumenski, vidljivi na rtg. od prozirnog PVC-a, duljina 40 cm, 6Fr | kom
27 | Kateter umbilikalni venski, jednolumenski, vidljivi na rtg. od prozirnog PVC-a, duljina 40 cm, 7Fr | kom
28 | Kateter umbilikalni venski, jednolumenski, vidljivi na rtg. od prozirnog PVC-a, duljina 40 cm, 8Fr | kom
29 | Kateter umbilikalni arterijski , poliuretanski, duljine 40 cm; 3.5 Fr | kom
30 | Kateter umbilikalni arterijski , poliuretanski, duljine 40 cm; 4Fr | kom
31 | Kateter umbilikalni arterijski , poliuretanski, duljine 40 cm; 5Fr | kom
32 | Kateter umbilikalni arterijski , poliuretanski, duljine 40 cm; 8F | kom
33 | Kateter umbilikalni venski dvolumenski, vidljivi na rtg.Poliuretanski, 4Fr, duljina 20 | kom
34 | Kateter umbilikalni venski dvolumenski, vidljivi na rtg.Poliuretanski, 4Fr, duljina 40 cm | kom
35 | Kateter umbilikalni venski dvolumenski, vidljivi na rtg.Poliuretanski, 5Fr, dulina 40 cm | kom
36 | Kateter za punkciju radijalne arterije odraslih ili jugularne, potključne vene u pedijatriji, po Seldingerovoj tehnici 18G, 10 cm, promjera 0,8 x 1,2 mm sa uvodnicom 54 mm | kom
37 | Kateter za punkciju radijalne arterije odraslih ili jugularne, potključne vene u pedijatriji, po Seldingerovoj tehnici 20G, 8 cm, promjera 0,6 x 0,9 mm sa uvodnicom dužine 38 cm, sa komoricom za vizualizaciju i nepovratnom valvulom | kom
38 | Tubus endotrahealni sa cuffom niskog pritiska od prozirnog Pvc-a sa adapterom duljine 15mm, unutarnjeg promjera 50mm, duljine 250 mm | kom
39 | Tubus endotrahealni sa cuffom niskog pritiska od prozirnog Pvc-a sa adapterom duljine 15mm, unutarnjeg promjera 55mm, duljine 250 mm | kom
40 | Tubus endotrahealni sa cuffom niskog pritiska od prozirnog Pvc-a sa adapterom duljine 15mm, unutarnjeg promjera 60mm, duljine 300 mm | kom
41 | Tubus endotrahealni sa cuffom niskog pritiska od prozirnog Pvc-a sa adapterom duljine 15mm, unutarnjeg promjera 65mm, duljine 300 mm | kom
42 | Tubus endotrahealni sa cuffom niskog pritiska od prozirnog Pvc-a sa adapterom duljine 15mm, unutarnjeg promjera 70mm, duljine 325 mm | kom
43 | Tubus endotrahealni sa cuffom niskog pritiska od prozirnog Pvc-a sa adapterom duljine 15mm, unutarnjeg promjera 75mm, duljine 325 mm | kom
44 | Tubus endotrahealni sa cuffom niskog pritiska od prozirnog Pvc-a sa adapterom duljine 15mm, unutarnjeg promjera 80mm, duljine 325 mm | kom
45 | Tubus endotrahealni sa cuffom niskog pritiska od prozirnog Pvc-a sa adapterom duljine 15mm, unutarnjeg promjera 85mm, duljine 325 mm | kom
46 | Tubus endotrahealni sa cuffom niskog pritiska od prozirnog Pvc-a sa adapterom duljine 15mm, unutarnjeg promjera 90mm, duljine 325 mm | kom
47 | Tubus endotrahealni sa cuffom niskog pritiska od prozirnog Pvc-a sa adapterom duljine 15mm, unutarnjeg promjera 95mm, duljine 325 mm | kom
48 | Igla spinalna od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Whitacreov tip (vrh kanile distalno zatvoren, otvor kanile sa strane), vel.: 27 G, 90mm | kom
49 | Igla spinalna od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Whitacreov tip (vrh kanile distalno zatvoren, otvor kanile sa strane), vel.: 25 G, 90mm | kom
50 | Igla spinalna od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Whitacreov tip (vrh kanile distalno zatvoren, otvor kanile sa strane), vel.: 27 G, 120mm | kom
51 | Igla spinalna od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Whitacreov tip (vrh kanile distalno zatvoren, otvor kanile sa strane), vel.: 22 G, 120mm | kom
52 | Igla spinalna, od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Quinckeov tip (otvor kanile na njenom vrhu), vel.18 G | kom
53 | Igla spinalna, od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Quinckeov tip (otvor kanile na njenom vrhu), vel. 19 G | kom
54 | Igla spinalna, od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Quinckeov tip (otvor kanile na njenom vrhu), vel. 20 G | kom
55 | Igla spinalna, od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Quinckeov tip (otvor kanile na njenom vrhu), vel. 22 G, 35 mm | kom
56 | Igla spinalna, od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Quinckeov tip (otvor kanile na njenom vrhu), vel. 22 G, 90 mm | kom
57 | Kateter za hemodijalizu, 3 - lumenski, napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana, set sadrži iglu promjera 1,1x1,4mm duljine 70mm, žicu za uvađnje "J" duljine 70cm, 2 dilatatora i 2 kapice, skalpel, sterilni ručnik 50x50cm, te troluminalni kateter, prvi lumen 11G protoka 290ml/min, drugi lumen 12G protoka 250ml/min, treći lumen 16G protoka 50ml/min. Veličina 12 FR/20 cm | kom
58 | Kapica injekciona za dugotrajne katetere. | kom
59 | Kateter produžni sa trokrakim konektorom dužine 13,5 cm | kom
60 | Kateter produžni sa trokrakim konektorom dužine 80 cm | kom
61 | Igla za spinalnu lumbalnu anesteziju od 23 G do 29 G. | kom
62 | Kateter sa mandrenom 28 G za neonatologiju dužine 20 cm | kom
63 | Kateter sa mandrenom 28 G za neonatologiju dužine 30 cm | kom
64 | Nastavak dvokanalni za infuziju sa klemom | kom
65 | Set epiduralni od poliuretana koji se sastoji od katetera sa otvorenim vrhom 19G, duljine 90cm sa stiletom, uvodne igle od 17G i filterom od 0,22μmili | set
66 | Set intravenski jednolumenski s kateterom po Seldingeru od mekog poliuretana. Set sadrži uvodnicu duljine 70 mm, vodilicu duljine 60 cm promjera 0,96 mm, kateter duljine 20 cm, 16 G, vel. 1,2 x 1,8 mm i štrcaljke od 5 ml | set
67 | Set intravenski dvolumenski s kateterom po Seldingeru od mekog poliuretana. Set sadrži uvodnicu duljine 70 mm, vodilicu duljine 60 cm promjera 0,88 mm, kateter duljine 20 cm, 7,5FR promjera 2,5 mm, jedan lumen16 G, a drugi 18 G i štrcaljke od 5 ml | set
68 | Set intravenski trolumenski s kateterom po Seldingeru od mekog poliuretana. Set sadrži uvodnicu duljine 70 mm, vodilicu duljine 60 cm promjera 0,88 mm, kateter duljine 20 cm, 7,5FR promjera 2,5 mm, jedan lumen14 G, a druga dva 18 G | set
69 | Elektroneurostimulator za pleksus i periferni nervne blokade. Brzo identificira živce, sa velikim LCD ekranom sa sigurnsnom tipkom koja po potrebi automatski prekida strujni krug. Može se koristiti u sterilnim uvjetima. Veličina aparata 200 x 93 x 57 mm, sa radnim vijekom baterije preko 24h neprekidnog rada | kom
70 | Kateter aspiracijski sa otvorenim vrhom, dužine 47 cm, F 10, promjera 3,3 mm | kom
71 | Epiduralna TOUHY igla sa krilcima, promjera 1,12 x 1,32, dužine 80, 120 mm, 18 G | kom
72 | Sonda gastroduodenalna tip "salem" dužine 120 cm, promjera 7,0 mm, Fr 21, PUR | kom
73 | Kateter CV četveroluminalni, duljine 20 cm, od poliuretana, 8,5F unutarnjeg promjera 2,85 mm, sa savitljivim distalnim lumenom | kom
74 | Konektor univerzalni, ravan s obje strane, simetričan vanjskog prom.od 7.0-10.0 mm | kom
75 | Ekstraktor Mukus sa adapterom, duž. 20cm za bronhoskopiju kapaciteta 25ml | kom
76 | Kateter jednoluminalni, poliuretanski, pedijatrijski 4,5 i 5 Fr, duljine 25 cm sa ravnom žicom vodilicom | kom
77 | Kateter jednoluminalni, poliuretanski, pedijatrijski 4,5 i 5 Fr, duljine 15 cm sa ravnom žicom vodilicom | kom
78 | Kateter jednoluminalni, poliuretanski, pedijatrijski 2 Fr, duljine 30 cm sa stiletom sa iglom za uvođenje od 20 cm | kom
79 | Set intravenski trolumenski, antibakterijski s kateterom po Seldingeru od mekog poliuretana sa integriranim antibiotikom i antifungicidom. Set sadrži "J" uvodnicu duljine 70 mm, vodilicu duljine 60 cm promjera 0,88 mm, kateter duljine 20 cm, 7,5 FR promjera 2,5 mm, jedan lumen 14 G, a druga dva 18 G | set
80 | Samoljepivi fiksator za PICC katetere, pedijatrijski bez latexa | kom
81 | Set za uvađanje neonatološkog PICC katetera. Set se sastoji od: 1 prozirnog prekrivača sa posebnom tehnologijom odvajanja poslije upotrebe dimenzija 48,5x50cm, 2 upijajuće prekrivke dimenzija 75x45cm, 2 ručnika, 1 plavog forcepsa, 2 trake za mjerenje, 2 tegaderma 4x4cm, 1 štrcaljke od 10ml, 1 neonatalni podvez, 4 okrugle gaze, 5 ravnih gaza 7,5x7,5cm, 1 neonatalne škarice, 1 neonatalni forceps ravni 10cm, 1 neonatalni forceps zakrivljeni 10cm, 2 posudice od 60ml (crvena i bijela), 1 steri strip, 1 četvrtasta posuda 20x15x4cm | set
82 | Set za uvađanje umbilikalnog katetera. Set se sastoji od: 1 hipodermijska sigurnosna igla 18G, 1 hipodermijska sigurnosna igla 20G, 1 skalpel, 1 prekrivača sa posebnom tehnologijom odvajanja poslije upotrebe dimenzija 40x40cm, 2 prekrivke, 2 ručnika, 1 plavog forcepsa, 1 traka za mjerenje, 1 škare za konac, 1 štrcaljke od 1ml, 2 štrcaljke od 3ml, 2 štrcaljke od 5ml, 1 prekrivka za mjerenje, 6 gaza 5x5cm, 10 gaza 10x10cm, 1 mosquito hemostat ravni, 1 mosquito hemostat zakrivljeni, 1 iris forceps zakrivljeni, 1 iris forceps poluzakrivljeni, 1 iris forceps ravni, 1 iris forceps ravni sa zupcima, 2 posudice od 60ml (crvena i prozirna), 1 četvrtasta posuda 20x15x4cm, 1 držač za igle, 1 umbilikalna traka, 1 dilatator za žilu, 1 3.0 konac sa zakrivljenom iglom za rezanje, 2 trake za fiksaciju | set
83 | Prekrivka za nedonoščad za sprečavanje gubitka topline, mala, napravljena od dvostrukog polietilena, sterilna, veličine 38x30 cm | kom
84 | Prekrivka za nedonoščad za sprečavanje gubitka topline, srednja, napravljena od dvostrukog polietilena, sterilna, veličine 44x38 cm | kom
85 | Prekrivka za nedonoščad za sprečavanje gubitka topline, velika, napravljena od dvostrukog polietilena, sterilna, veličine 50x38 cm | kom
86 | Set intravenski pedijatrijski 4,5Fr, duljine 6, 8cm, dvoluminalni antibakterijski i antimikotski, set se sastoji od igle 21G, 40mm, kanile 22G, "J" žice uvodnice od nitinola duljine 40cm, 2 dilatatora duljine 38 i 62mm, dodatnih krilaca za fiksaciju, 2 kapice, skalpela i štrcaljke 5ml | set
87 | Set intravenski pedijatrijski 4,5Fr, duljine 8cm, dvoluminalni, set se sastoji od igle 21G, 40mm, kanile 22G, "J" žice uvodnice od nitinola duljine 40cm, 2 dilatatora duljine 38 i 62mm, dodatnih krilaca za fiksaciju, 2 kapice, skalpela i štrcaljke 5ml | set
88 | Set intravenski pedijatrijski 3Fr, duljine 6cm, dvoluminalni, set se sastoji od igle 21G, 40mm, kanile 24G, žice uvodnice od nitinola, ravna duljine 40cm, 2 dilatatora duljine 30 i 50mm, dodatnih krilaca za fiksaciju, 2 kapice, skalpela i štrcaljke 5ml | set
89 | Set intravenski pedijatrijski 4,5Fr, duljine 10cm, troluminalni, set se sastoji od igle 21G, 40mm, kanile 22G, "J" žice uvodnice od nitinola duljine 40cm, 2 dilatatora duljine 38 i 62mm, dodatnih krilaca za fiksaciju, 3 kapice, skalpela i štrcaljke 5ml | set
90 | Set intravenski pedijatrijski 5,5Fr, duljine 12,5cm, troluminalni, set se sastoji od igle 21G, 40mm, kanile 22G, "J" žice uvodnice od nitinola duljine 40cm, 2 dilatatora duljine 38 i 62mm, dodatnih krilaca za fiksaciju, 3 kapice, skalpela i štrcaljke 5ml | set
91 | Kateter sa mandrenom 28 G za neonatologiju dužine 15cm | kom
92 | Kateter set za pleuralnu drenažu, veličine 6, 8 i 10Fr. Set sadrži uvodnu iglu sa integralnim rukavom za manipulaciju, dren vidljiv na rentgenu, trokraki konektor i konektor za dren sa silikonskim kukavom, konični adapter, duljine 30, 40 i 50cm sa perforacijama preko 3, 4 i 10 cm | kom
93 | Set za postavljanje CVC, set sadrži: veliku posudu, crvenu i bijelu posudu za dezinfektant, 2 spužvice za dezinfekciju na štapiću, 10 gaza za brisanje, igla, hipodermijska igla, 2 štrcaljke 10ml sa fizološkom, luer slip štrcaljka 5ml, prekrivka za cijelo tijelo s jedne strane upijajuča a s druge nepropusna sa rubovima koji se jednostavno razdvajaju, gel za ultrazvuk, prekrivač za sondu, odlagač igala, pregača, prekrivka za ispod ruku 75X90cm, vanjska prekrivka | set
94 | Kateter stimulacijski za ultrazvukom vođenu kontinuiranu anesteziju 20G, duljine 30cm, sa slojem srebra koji je raspoređen po cijelom katetru a omogućava optimalnu provodljivost i vidljivost na rentgenu, sa iglom 18G duljine 35mm | kom
95 | Kateter stimulacijski za ultrazvukom vođenu kontinuiranu anesteziju 20G, duljine 30cm, sa slojem srebra koji je raspoređen po cijelom katetru a omogućava optimalnu provodljivost i vidljivost na rentgenu, sa iglom 18G duljine 50mm | kom
96 | Kateter stimulacijski za ultrazvukom vođenu kontinuiranu anesteziju 20G, duljine 50cm, sa slojem srebra koji je raspoređen po cijelom katetru a omogućava optimalnu provodljivost i vidljivost na rentgenu, sa iglom 18G duljine 85mm | kom
97 | Kateter stimulacijski za ultrazvukom vođenu kontinuiranu anesteziju 20G, duljine 50cm, sa slojem srebra koji je raspoređen po cijelom katetru a omogućava optimalnu provodljivost i vidljivost na rentgenu, sa iglom 18G duljine 100mm | kom
98 | Kateter stimulacijski za ultrazvukom vođenu kontinuiranu anesteziju 20G, duljine 50cm, sa slojem srebra koji je raspoređen po cijelom katetru a omogućava optimalnu provodljivost i vidljivost na rentgenu, sa iglom 18G duljine 120mm | kom
99 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, veličine 22G, duljine 35mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 30⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle | kom
100 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, veličine 20G, duljine 50mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 30⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle | kom
101 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, veličine 22G, duljine 50mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 30⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle | kom
102 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, veličine 22G, duljine 85mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 30⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle | kom
103 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, veličine 20G, duljine 100mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 30⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle | kom
104 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, stimulacijska, veličine 23G, duljine 25mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 20⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle, sa električnim kabelom duljine 60cm | kom
105 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, stimulacijska, veličine 23G, duljine 35mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 20⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle, sa električnim kabelom duljine 60cm | kom
106 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, stimulacijska, veličine 22G, duljine 50mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 20⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle, sa električnim kabelom duljine 60cm | kom
107 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, stimulacijska, veličine 21G, duljine 85mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 20⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle, sa električnim kabelom duljine 60cm | kom
108 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, stimulacijska, veličine 21G, duljine 100mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 20⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle, sa električnim kabelom duljine 60cm | kom
109 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, stimulacijska, veličine 20G, duljine 120mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 20⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle, sa električnim kabelom duljine 60cm | kom
110 | Igla za ultrazvukom vođenu anesteziju, stimulacijska, veličine 20G, duljine 150mm, sa dodatnom produžnom linijom, sa oznakama dubine svaki centimetar, sa vrhom od 20⁰,vidljiva na ultrazvuku sve do vrha igle, sa električnim kabelom duljine 60cm | kom
111 | Set za ultrazvukom vođenu regionalnu anesteziju, za korištenje prilikom jednokratnog uboda iglom, jednokratni. Set sadrži: kratku prekrivku za sondu i gel za ultrazvuk, 20ml | set
112 | Set za ultrazvukom vođenu regionalnu anesteziju, za korištenje prilikom kontinuirane analgezije, jednokratni. Set sadrži: dugu prekrivku za sondu, gel za ultrazvuk, 20ml, vanjski omot 75X90cm, ručnik 33X38cm, prekrivač 120X100cm sa prilagodivim prozorom 12X7cm i 13X18cm koji je moguće rastaviti nakon upotrebe, crvena posudica od 60ml, plastična vrečica i štapić sa spužvom za nanošenje antiseptika | set
113 | Set kombinirani za spinalnu-epiduralnu anesteziju koji se sastoji od Tuochy epiduralne igle 18 G x 3 ½ "( 80mm) i spinalne sprotte igle 25 G x 118 mm | kom
114 | Elastomerska infuzijska pumpa s regulatorom protoka, za upotrebu do 8 dana, volumena 100 ml, s protocima 0.5,1.5,2.5,3.5 ml po satu | kom
115 | Elastomerska infuzijska pumpa s regulatorom protoka, za upotrebu od 20 sati do 2 dana, volumena 100 ml, s protocima 2,3,4,5 ml po satu | kom
116 | Valvula heimlichova dvostruka od poliuretana sa dva gumena nastavka | kom
117 | Igla epiduralna Tuochy s krilcima, 17,9, 1.2 x 1,5 mm, L 90 mm | kom
118 | Kateter epiduralni 19G, s mandrenom i zaštitnom spiralom, polutvrdi, savitljiv 0,6 x 1,0 x 900 mm za TUCHY epiduralnu iglu | kom
119 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu promjera 1,1x1,4mm duljine 70mm, žicu za uvađanje "J" duljine 60cm, 2 dilatatora (8Fr i 12Fr) i skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima, protoka 390ml/min. Dimenzije: 12 F / 20 cm, ravni | kom
120 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu promjera 1,1x1,4mm duljine 70mm, žicu za uvađanje "J" duljine 60cm, 2 dilatatora (8Fr i 12Fr) i skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima, protoka 390ml/min. Dimenzije: 12 F / 20 cm, zakrivljeni | kom
121 | Kateter set dvoluminalni centralni venski (jugularni): Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set Set sadrži iglu promjera 1,1x1,4mm duljine 70mm, žicu za uvađanje "J" duljine 60cm, 2 dilatatora (8Fr i 12Fr) i skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima, protoka 410ml/min. Dimenzije: 12 F /15 cm, ravni | kom
122 | Kateter set dvoluminalni centralni venski (jugularni): Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set Set sadrži iglu promjera 1,1x1,4mm duljine 70mm, žicu za uvađanje "J" duljine 60cm, 2 dilatatora (8Fr i 12Fr) i skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima, protoka 410ml/min. Dimenzije: 12 F /15 cm, zakrivljeni | kom
123 | Kateter jednoluminalni 22G, duljine 6cm izrađen od poliuretana. Set sadrži iglu za uvađanje, žicu za uvađanje ravnu s fleksibilnim vrhom i prekrivku 50x50cm | kom
124 | Mukus ekstraktor s kateterom od 6Fr i duljine 26cm, kapaciteta 35ml | kom
125 | Arterijski kateter teflonski veličine 22G i duljine 3cm. U setu dolazi još igla za uvađanje promjera 0,8mm i duljine 20mm i žicom za uvađanje | kom
126 | Set intravenski pedijatrijski 4,5Fr, duljine 12,5 cm, dvoluminalni, set se sastoji od igle 21G, 40mm, kanile 22G, "J" žice uvodnice od nitinola duljine 40cm, 2 dilatatora duljine 38 i 62mm, dodatnih krilaca za fiksaciju, 3 kapice, skalpela i štrcaljke 5ml | set
127 | Set intravenski pedijatrijski 5,5Fr, duljine 12,5cm, dvoluminalni, set se sastoji od igle 21G, 40mm, kanile 22G, "J" žice uvodnice od nitinola duljine 40cm, 2 dilatatora duljine 38 i 62mm, dodatnih krilaca za fiksaciju, 3 kapice, skalpela i štrcaljke 5ml | set
128 | Konektor bezigleni s neutralnim pritiskom, bez latexa, mrtvi prostor 0,02ml, s maksimumom od 360 aktivacija, MRI kompatibilan, otporan na lipide, klorheksadin I alkohol | kom
129 | Privremeni kateteri za dijalizu, središnji venski, dvoluminalni (lumen do lumena), od specijalnog radiopaq poliuretana , promjera 10F, protoka 300 ml/min po lumenu, venski nastavci ravni , duljine 15 cm, u setu za postavljanje se nalazi: poliuretanski kateter, igla za uvađanje dužine 70mm, žica uvodnica dužine 60 cm, dvije kapice, dilatator, skalpel | kom
130 | Kateter za punkciju radijalne arterije odraslih ili jugularne, potključne vene u pedijatriji, po Seldingerovoj tehnici 20G, 4 cm, promjera 0,6 x 0,9 mm sa uvodnicom dužine 38 mm | kom
131 | Kateter za punkciju radijalne arterije odraslih ili jugularne, potključne vene u pedijatriji, po Seldingerovoj tehnici 20G, 6 cm, promjera 0,6 x 0,9 mm sa uvodnicom dužine 38 mm | kom
132 | Igla spinalna, od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Quinckeov tip (otvor kanile na njenom vrhu), vel.20 G, duljine 75mm | kom
133 | Igla spinalna, od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Quinckeov tip (otvor kanile na njenom vrhu), vel.22 G, duljine 50mm | kom
134 | Igla spinalna, od prozirne plastike kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora, Quinckeov tip (otvor kanile na njenom vrhu), vel.22 G, duljine 75mm | kom
135 | Set intravenski pedijatrijski 5,5Fr, duljine 8cm, dvoluminalni, set se sastoji od igle 21G, 38mm, kanile 22G, "J" žice uvodnice od nitinola duljine 40cm, 2 dilatatora duljine 4 i 6cm, dodatnih krilaca za fiksaciju, 3 kapice, skalpela i štrcaljke 5ml | set
136 | Kateter torakalni(PVC), s bočnim otvorom, neonatološki s troakarom, duljine 8cm s oznakam duljine svakih cm, veličine 8 i 10Fr, sa ženskim luer-lock konektorom | kom
137 | Elektrode za aparat Bodystat za mjerenje električne impendance | kom
138 | Filter vodootporni, polipropilenski za učinkovito filtriranje 99,97% čestica većih ili jednakih 0,1 mikrona, ne sadrži aluminij, triklozan ili druge kemijske dodatke | kom
139 | Airway tubusi veličine 2, 3, 4 | kom
140 | Kateter aspiracijski, veličine od 10-21 Fr, duljine 47 cm | kom
141 | Kanila za traheostomiju sa cuffom niskog pritiska, izrađena od PVC-a, sa mandrenom dužine 30cm, vel. 6-10, 26-39Fr | kom
142 | Igla za elektroneurostimulaciju pod kutem od 17º(pleksus anestezija) G20-G23, duljine 25-150mm, sa električnim kabelom duljine 60cm | kom
143 | Igla za elektroneurostimulaciju pod kutem od 30º(pleksus anestezija) G20-G23, duljine 25-150mm, sa električnim kabelom duljine 60cm | kom
144 | Set za postavljanje katetera sa uvođačem koji se rascjepi. Za katatere od 8-14 Fr. Set sadrži iglu za uvađanje diljine 70mm, "J" žicu za uvađanje duljine 53cm I promjera 0.97mm, dilatator, uvođač koji se rascjepi nakon vađenja I štrcaljka od 10ml | set
145 | Bezigleni konektor, služi za uzorkovanje krvi, injektiranje lijekova, kontinuirane infuzije tekućina ili lijekova. Otporan na lipide, citotoksične lijekove I antiseptike. Spriječava ozljede iglom I spriječava zračnu emboliju I gubitak krvi | kom
146 | Bezigleni konektor, arterijski, crvene boje radi razlikovanja služi za uzorkovanje krvi I plinova u krvi. Otporan na lipide, citotoksične lijekove I antiseptike. Spriječava ozljede iglom I spriječava zračnu emboliju I gubitak krvi | kom
147 | Set intravenski trolumenski, antibakterijski s kateterom po Seldingeru od mekog poliuretana za dijalizu i nadoknadu volumena. Set sadrži uvodnicu duljine 70mm, vodilicu duljine 70cm, kateter duljine 15-20cm, 12Fr promjera, jedan lumen 16G, drugi 12G I treći 11G | set
148 | Set kombinirani za spinalno epiduralnu anesteziju. Set sadrži iglu Tuohy 18G I 80mm, atraumatsku spinalnu iglu 27G I 118mm, štrcaljka 10ml s gubitkom otpora, peribax kateter 0.45x0.85mm zatvorenog tipa s 3 bočna oka, filter 0.22µm | set
149 | Vodilica za endotrahealne tubuse kod težih intubacija, za tubuse veličine od 6-10mm, ima oznake svakih 10cm I duljine je 60cm | kom
150 | Fiksator za endotrahealne tubuse za veličine tubusa od 7.5-9 | kom
151 | Set intravenski trolumenski, antibakterijski, sa ionima srebra s kateterom po Seldingeru od mekog poliuretana.Set sadrži uvodnicu duljine 70mm, vodilicu duljine 60cm izrađenu od nitinola protiv knikanja, promjera 0,88mm, kateter duljine 20cm, 7,5FR promjera 2,7mm, jedan lumen14G, a druga dva 18G | set
152 | Set intravenski trolumenski, antibakterijski, sa ionima srebra s kateterom po Seldingeru od mekog poliuretana.Set sadrži uvodnicu duljine 70mm, vodilicu duljine 60cm, promjera 0,88mm, kateter duljine 16cm, 7,5FR promjera 2,7mm, jedan lumen14G, a druga dva 18G | set
153 | Jednokratna prekrivka za madrac za grijanje, nepromočiva, napravljena od medicinskog polipropilena, bez lateksa | kom
154 | Set za elektroneurostimulaciju koji se sastoji od katetera duljine 50cm, vel. 0,45-0,85mm, sa iglom 30° i stiletom, sa uvodnicom duljine 50-150mm G18, sa 10 ml štrcaljkom sa produženim nastavkom duljine 50cm, vel. 1,5x2,5mm primarnog volumena 1,10ml | set
155 | Mucus extractor 25 ml (posuda za aspiraciju) | kom
156 | Bazični epiduralni set koji sadrži epiduralni kateter 20G, duljine 90cm, epiduralnu iglu 17G Tuohy, epiduralni filter i štrcaljku | kom
157 | Set epiduralni, sastoji se od epiduralne igle 18G, zatvorenog katetera 20 G, 90 cm, sa 3 bočna oka i sa konektorom, filtera 0,22µm i štrcaljke od 10ml | set
158 | Konektor za endotrahealni tubus, desni, 15M/15F | kom
159 | Elastomerska infuzijska pumpa s regulatorom protoka, za upotrebu do 8 dana, volumena 100 ml, s protocima 0,1,2,3,4,5,6,7 ml po satu | kom
160 | Elastomerska infuzijska pumpa s regulatorom protoka, za upotrebu do 8 dana, volumena 250 ml, s protocima 0,1,2,3,4,5,6,7 ml po satu | kom
161 | Elastomerska infuzijska pumpa s regulatorom protoka, za upotrebu do 8 dana, volumena 275 ml, s protocima 0,1,2,3,4,5,6,7 ml po satu | kom
162 | Kateter za pleuralnu punkciju, duljina od 30 do 50cm, veličine 6,8 i 10Fr. U setu se nalazi polietilenski kateter dren sa zatvorenim distalnim krajem, sa bočnim otvorima, igla sa integriranim rukavom, trokraka skretnica i konični adaptor za povezivanje sa drenažom | kom
163 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, bez cuff-a, PVC, vidljiva crta na rtg-u, od 2.0 mm, sterilan | kom
164 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, bez cuff-a, PVC, vidljiva crta na rtg-u, 2.5 mm, sterilan | kom
165 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, bez cuff-a, PVC, vidljiva crta na rtg-u, 3 mm, sterilan | kom
166 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, bez cuff-a, PVC, vidljiva crta na rtg-u, 3.5 mm, sterilan | kom
167 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, bez cuff-a, PVC, vidljiva crta na rtg-u, 4 mm,sterilan | kom
168 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, bez cuff-a, PVC, vidljiva crta na rtg, 4.5 mm, sterilan | kom
169 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, bez cuff-a, PVC, vidljiva crta na rtg-u, 5 mm, sterilan | kom
170 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, bez cuff-a, PVC, vidljiva crta na rtg-u, 5.5 mm, sterilan | kom
171 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, bez cuff-a, PVC, vidljiva crta na rtg-u, 6 mm, sterilan | kom
172 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, bez cuff-a, PVC, vidljiva crta na rtg-u, 6.5 mm, sterilan | kom
173 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, sa sekundarnim lumenom ( za primjenu egzogenog surfaktanta), unutrašnjeg promjera od 2.0 mm, duljina 165 do 230 mm | kom
174 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, sa sekundarnim lumenom ( za primjenu egzogenog surfaktanta), unutrašnjeg promjera od 2.5 mm, duljina 165 do 230 mm | kom
175 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, sa sekundarnim lumenom ( za primjenu egzogenog surfaktanta), unutrašnjeg promjera od 3.0 mm, duljina 165 do 230 mm, | kom
176 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, sa sekundarnim lumenom ( za primjenu egzogenog surfaktanta), unutrašnjeg promjera od 3.5 mm, duljina 165 do 230 mm | kom
177 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, sa sekundarnim lumenom ( za primjenu egzogenog surfaktanta), unutrašnjeg promjera od 4 mm, duljina 165 do 230 mm | kom
178 | Tubus endotrahejski , pedijatrijski, sa sekundarnim lumenom ( za primjenu egzogenog surfaktanta), unutrašnjeg promjera od 4.5 mm, duljina 165 do 230 mm | kom
179 | Kateter sa troakarom za torakalnu drenažu dužine 15 cm veličine od 14 FR. | kom
180 | Kateter sa troakarom za torakalnu drenažu dužine 15 cm veličine od 18 FR. | kom
181 | Kateter sa troakarom za torakalnu drenažu dužine 15 cm veličine od 12 FR. | kom
182 | Kateter sa troakarom za torakalnu drenažu dužine 28 cm veličine od 14 FR. | kom
183 | Kateter sa troakarom za torakalnu drenažu dužine 28 cm veličine od 18 FR. | kom
184 | Kateter sa troakarom za torakalnu drenažu dužine 28 cm veličine od 20 FR. | kom
185 | Kateter sa troakarom za torakalnu drenažu dužine 28 cm veličine od 24 FR. | kom
186 | Kateter sa troakarom za torakalnu drenažu dužine 28 cm veličine od 28 FR. | kom
187 | Kateter sa troakarom za torakalnu drenažu dužine 28 cm veličine od 30 FR. | kom
188 | Sonda za hranjenje, poliuretanska, 4Fr, sa graduacijom svaki cm od 5 do 35cm, duljine 40cm | kom
189 | Sonda za hranjenje, poliuretanska, 5Fr, sa graduacijom svaki cm od 5 do 35cm, duljine 40cm | kom
190 | Sonda za hranjenje, poliuretanska, 6Fr, sa graduacijom svaki cm od 5 do 35cm, duljine 40cm | kom
191 | Sonda za hranjenje, poliuretanska, 8Fr, sa graduacijom svaki cm od 5 do 35cm, duljine 50cm | kom
192 | Urinarni kateter 18cm, veličine 4Fr od PVC-a, zatvorenog tipa s dva bočna otvora | kom
193 | Urinarni kateter 18cm, veličine 6Fr od PVC-a, zatvorenog tipa s dva bočna otvora | kom
194 | Urinarni kateter 18cm, veličine 8Fr od PVC-a, zatvorenog tipa s dva bočna otvora | kom
195 | Gastroduodenalna sonda, PVC, zatvorenog tipa sa 4 bočna otvora, dužine 125cm, sa graduacijom svaki centimetar od 5 do 75cm, 16CH | kom
196 | Gastroduodenalna sonda, PVC, zatvorenog tipa sa 4 bočna otvora, dužine 125cm, sa graduacijom svaki centimetar od 5 do 75cm, 18CH | kom
197 | Set za enteralno hranjenje Enfit, unutarnjeg promjera 3,0 i vanjskog 4,1mm, duljine 250cm. Sastoji se od 2 enfit konektora, 2 linije, 2 štipaljke, komorice za kapanje, enfit Y konektora, enfit distalnog konektora i konektora za spajanje s više veličina | kom
198 | Uvodnica za kateter sa hemostatskim ventilom 5Fr, sastoji se od dilatatora, aseptične rukava za postavljanje, igle za uvađanje i "J" žice vodilice. | kom
199 | Kateter za davanje surfaktanta, 6Fr, duljine 20cm sa oznakama svakih centimetar, prozirni za vizualizaciju surfaktanta. Sa zakrivljenim crnim vrhom za lakše postavljanje. | kom
200 | Vrećica za enteralno hranjenje Enfit, zapremine 1200 ml | kom
201 | PICC neonatalni, 1 Fr, 20 cm duljine, s uvodnicom na cijepanje 24 Fr. | kom
202 | Bi pacing kateter ,stimulacijski 5Fr | kom
203 | Mucus extractor 8Fr | kom
204 | Sistem za transfuziju izrađen od PVC-a, veličine 0,4mm, 27G i duljine 20mm, volumena 0,2/ml, sa sigurnosnom napravom koja sprečava infekciju | kom
205 | Valvula heimlichova jednostruka od poliuretana sa dva gumena nastavka sa povratnim ventilom od latexa | kom
206 | Mukus extraktor sa adapterom za bronhoskopiju, kapaciteta 70ml, sa cijevi za povezivanje dužine 20cm, unutarnjeg promjera 3,5mm i vanjskog 5,0mm | kom
207 | Mukus extraktor, 25ml, s kateterom za sukciju od 16 Fr, sa adapterom i cijevi za povezivanje na vakum | kom
208 | Kateter jugularni za centralne vene dvoluminalni 7,5/30cm, jedan lumen 16g,drugi 16g kanila 18g,1,3mm, duljine 70mm | kom
209 | Set za kaniliranje centralne vene- pedijatrijski, 1 lumen 20g, 2 lumena 23g, vanjski promjer 4,5 - 5,5 f, kanila 18-22g, duljina katetera 9-15cm, duljine kanile 25-50mm | kom
210 | Kateter za centralne vene troluminalni 7,5/30cm, jedan lumen 18g, drugi 18g, treći 14g, kanila 18g,1,3mm, duljine od 60 do 100 mm | kom
211 | Kateter produžni promjera 2,5-4,0 mm, duljine 100 cm, volumena punjenja 5,20ml | kom
212 | ECMO-Fix 1 set za jednostavnu i sigurnu fiksaciju ECMO kanile na glavi za odrasle i adolescente tijekom veno-venske izvantjelesne membranske oksigenacije kroz vratnu venu. Fiksacija se sastoji od četiri komponente: mekano podstavljene trake za fiksiranje koja se može ponovno zatvarati i na kojoj se nalaze dvije fiksacijske trakice sa zatvaranjem na čičak, dva za kožu pogodna TuBo-Lock flastera za pričvrščivanje, mekane trake za fiksaciju sa zatvaranjem na čičak . | kom
213 | ECMO-Fix 2 set za jednostavnu i sigurnu fiksaciju ECMO kanile na nozi za odrasle i adolescente tijekom veno-venske i veno-arterijske izvantjelesne membranske oksigenacije kroz femoralnu venu. ECMO-Fix 2 također se može primijeniti za iLA®/PECLA metodu. Fiksacija se sastoji od dvije komponente: mekano podstavljene trake za fiksiranje koja se može ponovno zatvoriti i ljepljive trake Main-Lock Set 14. | kom
214 | Udlaga za fiksaciju ruke, lakta, prsta, te nakon postavljanje radijalne kanile ili katetera za osiguranje prohodnosti. Raznih veličina, napravljen od aluminijske jezgre I mekane pjene. | kom
215 | Fiksator za fiksiranje nosne sonde za hranjenje, duodenalne I gasroduodenalne sonde. Fiksator je u obliku flastera I prikladan je za sve veličine sondi. | kom
216 | Narukvica za vezivanje pacijenta sa svrhom sprečavanje samoozljeđivanja. U setu dolazi I traka za vezivanje. | kom
217 | Set za oralnu higijenu 24-36-48sati, sastoji se od gela I tekućine za čišćenje I redukciju bakterija | kom
218 | Rukavica koja sprečava samoozljeđivanje pacijenta te namjerno izvlačenje tubusa, kanila, katetera. Podstavljena, tako da je mekana za pacijenta. Dolazi s trakom za vezivanje. Veličina M(29X28cm). | kom
219 | Rukavica koja sprečava samoozljeđivanje pacijenta te namjerno izvlačenje tubusa, kanila, katetera. Podstavljena, tako da je mekana za pacijenta. Dolazi s trakom za vezivanje. Veličina L(32,5X31cm). | kom
220 | Kanila Intraflon 13G, 80 mm | kom
221 | Igla za spinalnu punkciju, atraumatska, G25, 120 mm | kom
222 | Igla za spinalnu punkciju, atraumatska, G26, 90 mm | kom
223 | Mukus ekstraktor 16 FR 25 ml sa adapterom | kom
224 | Trokanalni nastavak Octopus sa tri beziglena konektora | kom
225 | Kateter umbilikalni poliuretanski 2.5 FR | kom
226 | Filter za lipide za uporebu u neonatologiji I pedijatriji, 24 sata, 1,2µm, protoka 136ml/min. | kom
227 | Filter za endotoksine za uporebu u neonatologiji I pedijatriji, 96 sata, 0,22µm, protoka 6ml/min. | kom
228 | Sonda za hranjenje poliuretanska sa konektorima za sigurno spajanje sistema za hranjenje u neonatologiji, veličine 4,5,6 I 8 Fr, duljine 40,50 I 70cm | kom
229 | Sonda za hranjenje silikonska za dugotrajnu upotrebu sa konektorima za sigurno spajanje sistema za hranjenje u neonatologiji, veličine 4,5 I 6 Fr, duljine 40 I 50cm | kom
230 | Šprica 1, 2.5, 5 I 10ml, sa konektorom za sigurno spajanje u neonatologiji | kom
231 | Šprica 20ml, sa konektorom za sigurno spajanje u neonatologiji sistema za hranjenje | kom
232 | Šprica 60ml, sa konektorom za sigurno spajanje u neonatologiji sistema za hranjenje | kom
233 | Produžna linija za sigurno spajanje sistema za hranjenje u neonatologiji, duljine 30 cm, 1,5x2,5mm | kom
234 | Produžna linija za sigurno spajanje sistema za hranjenje u neonatologiji, duljine 100 cm, 1,5x2,5mm | kom
235 | Produžna linija za sigurno spajanje sistema za hranjenje u neonatologiji, duljine 150 cm, 1,5x2,5mm | kom
236 | Trokraka skretnica za sigurno spajanje sistema za hranjenje u neonatologiji | kom
237 | Y skretnica za sigurno spajanje sistema za hranjenje u neonatologiji | kom
238 | Ravni konektor sigurno spajanje sistema za hranjenje u neonatologiji | kom
239 | Slamka za uzimanje uzoraka za sigurno spajanje sistema za hranjenje u neonatologiji 2,0x3,3mm, 15cm duljine | kom
240 | Slamka za uzimanje uzoraka za sigurno spajanje sistema za hranjenje u neonatologiji 2,0x3,3mm, 20cm duljine | kom
241 | Slamka za uzimanje uzoraka za sigurno spajanje sistema za hranjenje u neonatologiji 2,0x3,3mm, 50cm duljine | kom
242 | Set za kateterizaciju centralne vene pedijatrijski, troluminalni, set sadrži: kateter poliuretanski 4,5 FR, 6 cm, iglu uvodnicu 21G, kanilu 22G, žicu vodilicu od nitinola 40 cm, , 2 dilatatora, dodatna krilca za fiksaciju, 3 kapice, skalpel i štrcaljku 5ml | kom
243 | Set za kateterizaciju centralne vene pedijatrijski, troluminalni, set sadrži: kateter poliuretanski 4,5 FR, 8 cm, iglu uvodnicu 21G, kanilu 22G, žicu vodilicu od nitinola 40 cm, , 2 dilatatora, dodatna krilca za fiksaciju, 3 kapice, skalpel i štrcaljku 5ml | kom
244 | Set za kateterizaciju centralne vene pedijatrijski, dvoluminalni, set sadrži: kateter poliuretanski 5,5 FR, 15 cm, iglu uvodnicu 21G, kanilu 22G, žicu vodilicu od nitinola 40 cm, 2 dilatatora, dodatna krilca za fiksaciju, 2 kapice, skalpel i štrcaljku 5ml | kom
245 | Set za kateterizaciju centralne vene pedijatrijski, dvoluminalni, set sadrži: kateter poliuretanski 5,5 FR, 20 cm, iglu uvodnicu 21G, kanilu 22G, žicu vodilicu od nitinola 70 cm, 2 dilatatora, dodatna krilca za fiksaciju, 2 kapice, skalpel i štrcaljku 5ml | kom
246 | Set za kateterizaciju centralne vene pedijatrijski, dvoluminalni, set sadrži: kateter poliuretanski 4,5 FR, 6 cm, iglu uvodnicu 21G, kanilu 22G, žicu vodilicu od nitinola 40 cm, 2 dilatatora, dodatna krilca za fiksaciju, 2 kapice, skalpel i štrcaljku 5ml | kom
247 | Kateter centralno venski, 3 - lumenski, napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana, set sadrži iglu promjera 1,1x1,4mm duljine 70mm, žicu za uvađnje "J" duljine 70cm, 2 dilatatora i 2 kapice, skalpel, te troluminalni kateter: prvi lumen 11G protoka 320ml/min, drugi lumen 12G protoka 250ml/min, treći lumen 16G protoka 55ml/min. Veličina 12 FR/15 cm | kom
248 | Centralno venski kateter tipa broviac, jednolumenski, silikonski, sa potkožnim cuffom za dugotrajni venski pristup. Veličine katetera od 2.7 FR do 9.6 FR, duljine od 75 cm do 90 cm, sa setom za uvađanje Seldinger tehnikom | kom
249 | Centralno venski kateter tipa hickman, dvolumenski, silikonski, sa potkožnim cuffom za dugotrajni venski pristup. Veličine katetera 7.0 FR, 9 FR, 11 FR, duljine 90 cm, sa setom za uvađanje Seldinger tehnikom | kom
250 | Set centralno venski četverolumenski antibakterijski, sa kateterom od poliuretana sa integriranim ionima srebra, sa setom za uvađanje seldinger tehnikom, 8,5 FR, 20 cm | kom
251 | Kateter jednoluminalni pedijatrijski 22G(2FR), veličine 4 cm, 6cm, 8cm, 12 cm | kom
252 | Kateter jednoluminalni pedijatrijski 20G(3FR), veličine 4 cm, 6cm, 8cm,10 cm | kom
253 | Kateter centralno venski pedijatrijski poliuretanski 3 FR(20G), 6 cm | kom
254 | Kateter centralno venski pedijatrijski poliuretanski 4 FR(18G), 10 cm | kom
255 | Kateter PICC jednoluminalni poliuretanski, veličine 3 FR, 4 FR, 5 FR, dužine 60 cm | kom
256 | Kateter PICC dvoluminalni poliuretanski, veličine 4,5 FR, dužine 60 cm | kom
257 | Kateter PICC jednoluminalni pedijatrijski poliuretanski, veličine 3 FR, dužine 30 cm | kom
258 | Kateter PICC jednoluminalni poliuretanski, sa mogućnošću rezanja katetera na proksimalnom vrhu, kompatibilan s ubrizgavanjem pod pritiskom do 6cc/s i 325 psi (22,4 bara), sadrži set za uvađanje mikro-seldinger tehnikom veličine 3 FR, 4 FR, 5 FR | kom
259 | Trajni potkožni venski kateter - port. Kateter izrađen od silikona ili poliuretana, veličine od 5,0 Fr do 9,5 FR, dužine od 60 do 80cm. Komora izrađena od titana i POM materijala. Kompatibilan sa ubrizgavanjem kontrasnog sredstva prilikom CT skena i MRI postupaka. Set za uvađanje Seldinger tehnikom treba sadržavati: "J" žicu vodilicu, ehogenu iglu uvodnicu, dilatator, iglu za tuneliranje, špricu 10ml, podizač vene, kutnu iglu. | kom
260 | Trajni potkožni venski kateter - port. Kateter izrađen od silikona, veličine 7,2 FR, dužine 60cm. Komora izrađena od titana i POM materijala, dimenzija 25,8x20,9mm, težine 5,0 g, promjer septuma komorice 10,5mm. Kompatibilan sa ubrizgavanjem kontrasnog sredstva prilikom CT skena i MRI postupaka. Set za uvađanje Seldinger tehnikom treba sadržavati: "J" žicu vodilicu, ehogenu iglu uvodnicu; dilatator, iglu za tuneliranje, špricu 10ml, podizač vene, kutnu iglu. | kom
261 | Trajni potkožni venski kateter - port. Kateter izrađen od silikona ili poliuretana, veličine 5,0 Fr, dužine 60cm. Komora izrađena od titana i POM materijala, dimenzija 22x17mm, težine 2,9 g, promjer septuma komorice 7,8mm. Kompatibilan sa ubrizgavanjem kontrasnog sredstva prilikom CT skena i MRI postupaka. Set za uvađanje Seldinger tehnikom treba sadržavati: "J" žicu vodilicu, ehogenu iglu uvodnicu; dilatator, iglu za tuneliranje, špricu 10ml, podizač vene, kutnu iglu. | kom
262 | Trajni potkožni venski kateter - port. Kateter izrađen od poliuretana, veličine 6,0 Fr, dužine 80cm. Komora izrađena od titana i POM materijala, dimenzija 22x17mm, težine 2,9 g, promjer septuma komorice 7,8mm. Kompatibilan sa ubrizgavanjem kontrasnog sredstva prilikom CT skena i MRI postupaka. Set za uvađanje Seldinger tehnikom treba sadržavati: "J" žicu vodilicu, ehogenu iglu uvodnicu, dilatator, iglu za tuneliranje, špricu 10ml, podizač vene, kutnu iglu. | kom
263 | Kutne igle za port sistem sa i bez "Y" nastavka od 19G dužine 15, 17, 20, 25, 30, 35mm; od 20G dužine 15, 17, 20, 25, 30, 35mm; od 22G, dužine 15, 17, 20, 25, 30, 35mm, sa sigurnosnim sistemom koji omogućuje jednoručno izvlačenje igle, kompatibilne za ubrizgavanje kontrasnog sredstva prilikom CT skena, sa mehanizmom koji omogućuje aplikaciju automatskog pozitivnog pritiska prilikom izvlačenja, igle ne sadrže DEHP. | kom
264 | Arterijski kateter femoralni, 18 G(4 Fr), 18 cm | kom
265 | Kateter produžni sa trokrakim konektorom dužine 100 cm | kom
266 | Igla za spinalnu anesteziju, Quincke vrh, 22 G, 150mm | kom
267 | Igla za spinalnu anesteziju, Quincke vrh, 19 G, 50mm | kom
268 | Igla za spinalnu anesteziju, Quincke vrh, 22 G, 120mm | kom
269 | Igla za spinalnu anesteziju, Quincke vrh, 25 G, 90mm | kom
270 | Igla za spinalnu anesteziju, Quincke vrh, 23 G, 75mm | kom
271 | Igla za spinalnu anesteziju, Quincke vrh, 26 G, 90mm | kom
272 | Igla za spinalnu anesteziju, atraumatska, sa uvodnicom, 27 G, 120mm | kom
273 | Uvodnica za neonatološke PICC katetere Microflash | kom
274 | Neonatalna igla za uzimanje uzoraka krvi 23 G | kom
275 | Set za uvađanje neonatalnih PICC katetera Microsite, sadrži: iglu uvodnicu, nitinolsku žicu vodilicu i dilatator | kom
276 | Igla uvodnica 24G za neonatalne PICC katetere | kom
277 | Konektor obostrano konusni, ravni, veličine 10.0-13,0mm | kom
278 | Konektor obostrano konusni, ravni, veličine 3,0-5,0 mm/10,0-13,0 mm | kom
279 | Konektor obostrano konusni, ravni, veličine 3.0-5,0mm | kom
280 | Konektor obostrano konusni, ravni, veličine 4.0-6,0mm | kom
281 | Konektor obostrano konusni, ravni, veličine 3,0-5,0 mm/7,0-10,0 mm | kom
282 | Konektor za povezivanje luer šprice na tubuse | kom
283 | Adaptor za spajanje velike štrcaljke na tube s malim konektorima | kom
284 | Bezigleni konektor sa antirefluks valvulom | kom
285 | Konektor univerzalni za povezivanje valvule na drenažu | kom
286 | Nastavak trokanalni sa nepovratnim ventilima | kom
287 | Mukus ekstraktor 6 FR, kapaciteta 25 ml | kom
288 | Mukus ekstraktor 8 FR, kapaciteta 25 ml | kom
289 | Mukus ekstraktor 10 FR i 6 FR, kapaciteta 25 ml | kom
290 | Mukus ekstraktor sa mogućnošću ručne kontrole sukcije, 10 FR, kapaciteta 25 ml | kom
291 | Gastro sonda od PVC 36 FR | kom
292 | Gastro-duodenalna sonda silikonska, veličine od 6 Fr do 21 FR | kom
293 | Gastro sonda poliuretanska 18 G, 120 cm | kom
294 | Gastro sonda 18 G, 100cm | kom
295 | Lopatica za laringoskop Miller. veličine 000, 00, 0, 1 | kom
296 | Štrcaljka za lokaciju epiduralnog prostora za upotrebu sa zrakom ili fiziološkom otopinom | kom
297 | Štrcaljka uvodnica za kateterizaciju centralnih vena sa auto aspiracijom | kom
298 | Uvodnik za tubuse pri ptežanoj intubaciji | kom
299 | Endobronhialni bloker veličine 5FR, 7FR, 9FR | kom
300 | Endobronhialni bloker autoinflacijski tip veličine 7FR i 9FR | kom
301 | Stimulator za sprečavanje duboke venske tromboze, povećanje cirkulacije krvi I prevenciju edema | kom
302 | Fiksator za epiduralni kateter napravljen od poliestera, sa prozirnim flasteorm za dodatnu stabilizaciju katetera I dodatnom fiksacijom katetera | kom
303 | Fiksator za foley urinarne katetere napravljen od polietilena sa silikonskim zatvaračem I sa mogućnošću okretanja koji omogućuje pacijentu pokretljivost bez opasnosti od ispadanja katetera | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 7 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 8 Potrošni materijal za pripremu i primjenu infuzijske terapije i regionalne anestezije
1 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom i lateralnim otvorom za aplikaciju anestetika,vrh igle dizajniran da širi duralno tkivo što minimalizira rizik od glavobolja, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije G25x88mm, za jednokratnu upotrebu | kom
2 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom i lateralnim otvorom za aplikaciju anestetika,vrh igle dizajniran da širi duralno tkivo što minimalizira rizik od glavobolja, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije G27x88mm, za jednokratnu upotrebu | kom
3 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom i lateralnim otvorom za aplikaciju anestetika,vrh igle dizajniran da širi duralno tkivo što minimalizira rizik od glavobolja, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije G22x88mm, za jednokratnu upotrebu | kom
4 | Set za infuziju duljine 180 cm, unutarnjeg promjera 3 mm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, šiljak sa dva odvojena ispusta - jedan za tekućinu, drugi za zrak, stezaljka za podešavanje protoka doziranja sa stoperom koji sprječava ispadanje regulacijskog kotača, dužina kretanja regulacijskog kotača od 20 do 30 mm, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), bez DEHP i lateksa | set
5 | Set za precizno davanje infuzije sa gradiuranim regulatorom od 3 do 270 ml/sat, linija dužine 180 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm filtrom, s parkirnim mjestom za infuzijsku liniju na regulatoru, poprečna stezaljka za privremeno zaustavljanje terapije, ne sadrži DEHP i lateks | set
6 | Set za precizno davanje infuzije sa gradiuranim regulatorom od 3 do 270 ml/sat, linija dužine 180 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, s parkirnim mjestom za infuzijsku liniju na regulatoru, poprečna stezaljka za privremeno zaustavljanje terapije, ne sadrži DEHP i lateks | set
7 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja s kanilom 22G,0,70 mm x 25mm, zakrivljenosti vrha od 30 stupnjeva, kompletna dužina igle mora biti potpuno izolirana osim samog vrha koji ima atraumatski završetak, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, sterilna | kom
8 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja s kanilom 22G,0,70 mm x 50 mm, zakrivljenosti vrha od 30 stupnjeva, kompletna dužina igle mora biti potpuno izolirana osim samog vrha koji ima atraumatski završetak, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, sterilna | kom
9 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s kanilom 22G,0,70 mm x 50 mm, zakrivljenosti vrha od 15 stupnjeva, kompletna dužina igle mora biti potpuno izolirana kao i sami vrh sami vrh koji ima atraumatski završetak i koji ima "Pin point" za preciznu stimulaciju, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, sterilna | kom
10 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s kanilom 22G,0,70 mm x 80 mm, zakrivljenosti vrha od 15 stupnjeva, kompletna dužina igle mora biti potpuno izolirana kao i sami vrh koji ima atraumatski završetak i koji ima "Pin point" za preciznu stimulaciju, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, sterilna | kom
11 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s kanilom 22G,0,70 mm x 120 mm, zakrivljenosti vrha od 15 stupnjeva, kompletna dužina igle mora biti potpuno izolirana kao i sami vrh koji ima atraumatski završetak i koji ima "Pin point" za preciznu stimulaciju, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, sterilna | kom
12 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s kanilom 22G,0,70 mm x 50 mm, zakrivljenosti vrha od 30 stupnjeva, kompletna dužina igle mora biti potpuno izolirana kao i sami vrh koji ima atraumatski završetak i koji ima "Pin point" za preciznu stimulaciju, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, sterilna | kom
13 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji , kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s kanilom 22G,0,70 mm x 80 mm, zakrivljenosti vrha od 30 stupnjeva, kompletna dužina igle mora biti potpuno izolirana kao i sami vrh koji ima atraumatski završetak i koji ima "Pin point" za preciznu stimulaciju, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, sterilna | kom
14 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja,s kanilom 21GX100mm i zakrivljenosti vrha od 30 stupnjeva, kompletna dužina igle mora biti potpuno izolirana osim samog vrha koji ima atraumatski završetak, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, sterilna | kom
15 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s kanilom 20GX150mm i zakrivljenosti vrha od 30 stupnjeva,kompletna dužina igle mora biti potpuno izolirana osim samog vrha koji ima atraumatski završetak,s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, sterilna | kom
16 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s Tuohy stimulacijskom iglom potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom igla: 18Gx50mm, s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml | set
17 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s Tuohy stimulacijskom iglom potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom igla: 18GX100mm,s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml | set
18 | Trodjelna štrcaljka od 50ml za jednokratnu upotrebu, izrađena od polipropilena (materijala koji ne sadrži polivinil klorid,),bez DEHP-a i bez lateksa; klip sadrži gumeni prsten od polizoprena sa dvostrukim sigurnosnim prstenom koji onemogućava izvlačenje klipa; graduirana do 50ml po djelovima od 1ml, numerička skala izažena u djelovima od 10 ml; s centralnom luer lock konekcijom; sa sigurnosnim brtvljenjem na tijelu štrcaljke koji sprečava nehotično izvlačenje klipa štrcaljke nepropusan za svjetlost valne dužine iznad 500 nm zbog mogućnosti primjene foto-osjetljivih lijekova, pakiranje od 100kom, igla i 15 µm filter, za jednokratnu upotrebu i za upotrebu na perfusor pumpama | kom
19 | Vod za perfuzor, materijal bez DEHP-a i lateksa, crni, dužine 150 cm, unutarnjeg i vanjskog promjera 1,5x2,7 mm, rezidualni volumen linije 2,930 ml, podnosi tlak do 4 bar-a. | kom
20 | Produžna linija po Heilderbergeruu, od materijala koji ne sadrži DEHP, 320 cm, unutarnjeg promjera 3,0 mm, volumena propiranja 22,6 ml, | kom
21 | Zatvoreni infuzijski set dužine 250 cm za uporabu na svim modelima infuzijskih pumpi proizvođača B. Braun, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 145 cm, s krvnim filtrom 200 µm, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa i DEHP | set
22 | Zatvoreni infuzijski set od poliuretana dužine 250 cm za uporabu na svim modelima infuzijskih pumpi proizvođača B. Braun, nepropusan za svjetlost valne dužine iznad 500 nm, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 145 cm, kapaljka sa 15 µm filtrom, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa, PVC i DEHP | set
23 | Zatvoreni infuzijski set s 1,2 µm infuzijskim filtrom, dužine 335 cm za uporabu na svim modelima infuzijskih pumpi proizvođača B. Braun, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, kapaljka sa 15 µm filtrom, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa i DEHP | set
24 | Zatvoreni infuzijski set dužine 270 cm s dosimetrom od 150ml za uporabu na svim modelima infuzijskih pumpi proizvođača B. Braun, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 150 cm, kapaljka sa 15 µm filtrom, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa i DEHP | set
25 | Set za kontinuiranu spinalno-epiduralnu anesteziju s Pencil point atraumatskom spinalnom iglom G27, 138,5 mm x 0,42mm, epiduralnom Tuohy iglom 18G x 88 mm (3 1/2"), te kateterom 20G x 100 cm dužine sa tri lateralna otvora Soft-Tip vrha, s doking sistemom za sigurnu fiksaciju spinalne igle unutar Tuohy igle nakon duralne punkcije i mogućnost rotacije spinalne igle čak i u fiksiranom položaju, s filtrom od 0,2 µm volumena propiranja 0,45 ml, otpornog na pritisak do 7 bara, LOR štrcaljkom luer slip,fiksatorom za filtar te kateter konektorom. | set
26 | Igla s čepom s antibakterijskim zračnim fitrom od 0,45 µm, za višekratno uzimanje tekućine, za spremnike volumena 3-1.000 ml, bez PVC-a i lateksa | kom
27 | Pretakač za boce bez PVC-a i lateksa | kom
28 | Filter infuzijski neonatološki s pozitivnim nabojom za 96 satnu isporuku otopina s produžnom poliuretanskom linijom od 5 cm, 0.2µm, zadržava mikroorganizme, endotoksine bakterija, čestice, filtracijska površina 1.65 cm2, volumen punjenja filtra 0,4 ml, volumen punjenja filtra s poliuretanskom linijom 0,76 ml, unutarnji promjer linije 1mm, brzina protoka 2 ml/min, max. tlak 2 bara, ne sadrži PVC, DEHP ni Lateks | kom
29 | Filter infuzijski neonatološki za 24 satnu isporuku lipida s produžnom poliuretanskom linijom od 5 cm, 1.2µm, zadržava mikroorganizme, čestice, filtracijska površina 1.65 cm2, volumen punjenja filtra 0,4 ml, volumen punjenja filtra s poliuretanskom linijom 0,76 ml, unutarnji promjer linije 1mm, brzina protoka 30 ml/min, max. tlak 2 bara, ne sadrži PVC, DEHP ni Lateks | kom
30 | Filter infuzijski pedijatrijski za 24 satnu isporuku lipida s produžnom linijom od 10 cm, 1.2µm, zadržava mikroorganizme, čestice, filtracijska površina 4.5 cm2, volumen punjenja filtra 0,7 ml, volumen punjenja filtra s linijom 1,20 ml, unutarnji promjer linije 1,2 mm, brzina protoka 90 ml/min, max. tlak 2 bara, ne sadrži DEHP ni Lateks | kom
31 | Filter infuzijski za 24 satnu isporuku lipida s produžnom linijom od 7,5 cm, 1.2µm, zadržava mikroorganizme, čestice, filtracijska površina 10 cm2, volumen punjenja filtra 2,4 ml, volumen punjenja filtra s linijom 3,46 ml, unutarnji promjer linije 2,00 mm, brzina protoka 100 ml/min, max. tlak 2 bara, ne sadrži DEHP ni Lateks | kom
32 | Filter infuzijski pedijatrijski s pozitivnim nabojom za 96 satnu isporuku otopina s produžnom linijom od 10 cm, 0.2µm, zadržava mikroorganizme, endotoksine bakterija, čestice, filtracijska površina 4,5 cm2, volumen punjenja filtra 0,7 ml, volumen punjenja filtra s linijom 1,20 ml, unutarnji promjer linije 1,2 mm, brzina protoka 10 ml/min, max. tlak 2 bara, ne sadrži DEHP ni Lateks | kom
33 | Filter infuzijski s pozitivnim nabojom za 96 satnu isporuku otopina s produžnom linijom od 7,5 cm, 0.2µm, zadržava mikroorganizme, endotoksine bakterija, čestice, filtracijska površina 10 cm2, volumen punjenja filtra 2,4 ml, volumen punjenja filtra s linijom 3,50 ml, unutarnji promjer linije 2 mm, brzina protoka 30 ml/min, max. tlak 2 bara, ne sadrži DEHP ni Lateks | kom
34 | Skretnica trosmjerna izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom | kom
35 | Konektor bezigleni prozirni, split septum tehnologija. Ima mogućnost pozitivnog istiskivanja , tj. onemogućava refluks krvi u lumen katetera, pristup na sve luer lock i luer slip konekcije, mora biti prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, otporan na lipide, te kompatibilan s alkoholom, betadinom i klorheksadinom, volumen propiranja 0,22 ml, protok mora biti 208 ml/min, neprominjenjeno pozitivno istiskivanje najmanje 0,03 ml, otpor tlaka do 400 psi pri protoku 15 ml/sec, ne smije sadržavati PVC, lateks, DEHP, metal, niti oštre dijelove | kom
36 | Konektor bezigleni. Ima mogućnost pozitivnog istiskivanja , tj. onemogućava refluks krvi u lumen katetera, pristup na sve luer lock i luer slip konekcije, mora biti prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, otporan na lipide, te kompatibilan s alkoholom, betadinom i klorheksadinom, protok mora biti 250 ml/min, neprominjenjeno pozitivno istiskivanje najmanje 0,05 ml, ne smije sadržavati PVC, lateks, DEHP, metal, niti oštre dijelove | kom
37 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom i lateralnim otvorom za aplikaciju anestetika,vrh igle dizajniran da širi duralno tkivo što minimalizira rizik od glavobolja, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije G25x88mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu, s vodilicom | kom
38 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom i lateralnim otvorom za aplikaciju anestetika,vrh igle dizajniran da širi duralno tkivo što minimalizira rizik od glavobolja, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije G25x103mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu, s vodilicom | kom
39 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom i lateralnim otvorom za aplikaciju anestetika,vrh igle dizajniran da širi duralno tkivo što minimalizira rizik od glavobolja, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije G27x88mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu, s vodilicom | kom
40 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom i lateralnim otvorom za aplikaciju anestetika,vrh igle dizajniran da širi duralno tkivo što minimalizira rizik od glavobolja, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije G27x103mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu, s vodilicom | kom
41 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 18G ,duljine 88mm | kom
42 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 19G ,duljine 40mm | kom
43 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 19G ,duljine 88mm | kom
44 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 20G ,duljine 75mm | kom
45 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 20G ,duljine 88mm | kom
46 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 22G ,duljine 40mm | kom
47 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 22G ,duljine 75mm | kom
48 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 22G ,duljine 88mm | kom
49 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 25G ,duljine 75mm | kom
50 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 25G ,duljine 88mm | kom
51 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 26G ,duljine 88mm | kom
52 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 27G ,duljine 88mm | kom
53 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 29G ,duljine 88mm, s vodilicom | kom
54 | Set za kontinuiranu epiduralnu anesteziju (Touhy epiduralna igla 1,3x80mm (18G), standardni epiduralni kateter zatvorena vrha s tri lateralna otvora 0,85x0,45x100cm ((20G x 40")), LOR štrcaljka 8ml elipsoidna graduacija, epiduralni filter 0,2µm sa otporom na tlak do 7 bara, Pin Ped fiksator, konektor na navoj | kom
55 | Set za kontinuiranu epiduralnu anesteziju (Touhy epiduralna igla 1,3x80mm (18G), epiduralni kateter mekog zatvorena vrha s tri lateralna otvora 0,85x0,45x100cm ((20G x 40")), LOR štrcaljka 8ml elipsoidna graduacija, epiduralni filter 0,2µm sa otporom na tlak do 7 bara, Pin Ped fiksator, konektor na navoj | set
56 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter jednoluminalni 18G, veličine 4F, promjera 1.4 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.63 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a,trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana i pomična fiksacijska krilca i Seldinger igla 20G x 50 mm | set
57 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter jednoluminalni 18G, veličine 4F, promjera 1.4 mm, duljine 15 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.63 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a,trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalazi Seldinger igla 20G x 50 mm | set
58 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži Seldinger iglu 21G x 38 mm, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, kateter jednoluminalni 22G, promjera 0.9 mm, duljine 10 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom i oznakama duljine, dimenzija 0.46 mm x 25 cm, fiksacijska krilca, produžna infuzijska linija 23 cm na navoj, trostruka skretnica, skalpel | set
59 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter jednoluminalni 18G, veličine 4F, promjera 1.4 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.63 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, priključak za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a,trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana i pomična fiksacijska krilca i V igla 20G x 50 mm | set
60 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter jednoluminalni 16G, veličine 5F, promjera 1.7 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a,trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana i pomična fiksacijska krilca i Seldinger igla 18G x 70 mm | set
61 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter jednoluminalni 16G, veličine 5F, promjera 1.7 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, priključak za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a,trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana i pomična fiksacijska krilca i V igla 18G x 70 mm | set
62 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter jednoluminalni 14G, veličine 6F, promjera 2.1 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a,trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana i pomična fiksacijska krilca i Seldinger igla 18G x 70 mm | set
63 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter jednoluminalni 14G, veličine 6F, promjera 2.1 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, priključak za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a,trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana i pomična fiksacijska krilca i V igla 18G x 70 mm | set
64 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter dvoluminalni 16G/16G, veličine 7F, promjera 2.4 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, priključci za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, skalpel, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana pomična fiksacijska krilca i Seldinger igla 18G x 70 mm | set
65 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter dvoluminalni 16G/16G, veličine 7F, promjera 2.4 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, priključci za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, skalpel, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana pomična fiksacijska krilca i V igla 18G x 70 mm | set
66 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter dvoluminalni 18G/20G, veličine 5F, promjera 1.7 mm, duljine 8 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.46 mm x 50 cm. U setu se nalazi: mekani , samoljepivi flaster u obliku medvjedića za fiksaciju katetera, :dilatator, priključci za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, skalpel, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalazi pomični fiksacijski klip i Seldinger igla 21G x 38 mm | set
67 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter dvoluminalni 18G/20G, veličine 5F, promjera 1.7 mm, duljine 13 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.46 mm x 50 cm. U setu se nalazi: mekani , samoljepivi flaster u obliku medvjedića za fiksaciju katetera, :dilatator, priključci za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, skalpel, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalazi pomični fiksacijski klip i Seldinger igla 21G x 38 mm | set
68 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter dvoluminalni 18G/20G, veličine 5F, promjera 1.7 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.46 mm x 50 cm. U setu se nalazi: mekani , samoljepivi flaster u obliku medvjedića za fiksaciju katetera, :dilatator, priključci za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, skalpel, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalazi pomični fiksacijski klip i Seldinger igla 21G x 38 mm | set
69 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter troluminalni 16G/18G/18G, veličine 7F, promjera 2.4 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, skalpel, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana pomična fiksacijska krilca i Seldinger igla 18G x 70 mm | set
70 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter troluminalni 16G/18G/18G, veličine 7F, promjera 2.4 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, priključci za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, skalpel, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana pomična fiksacijska krilca i V igla 18G x 70 mm | set
71 | Set visoko protočni za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter dvoluminalni 13G/13G, veličine 9F, promjera 3.0 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U setu se također nalaze:dilatator, 2 priključka za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml, pomični fiksacijski klip, uvodnica i V igla 18G x 70 mm | set
72 | Set visoko protočni za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter dvoluminalni 11G/11G, veličine 12F, promjera 4.0 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U setu se također nalaze:dilatator, 2 priključka za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml, pomični fiksacijski klip, uvodnica i V igla 18G x 70 mm | set
73 | Set visoko protočni za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter troluminalni 16G/12G/12G, veličine 12F, promjera 4.0 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U setu se također nalaze:dilatator, 3 priključka za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml, pomični fiksacijski klip, uvodnica i V igla 18G x 70 mm | set
74 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 29G ,duljine 120mm | kom
75 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 22G ,duljine 120mm | kom
76 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 25G ,duljine 120mm | kom
77 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 26G ,duljine 120mm | kom
78 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, za jednokratnu upotrebu, 27G ,duljine 120mm. | kom
79 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom i lateralnim otvorom za aplikaciju anestetika,vrh igle dizajniran da širi duralno tkivo što minimalizira rizik od glavobolja, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije G25x120mm, ,za jednokratnu upotrebu | kom
80 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom i lateralnim otvorom za aplikaciju anestetika,vrh igle dizajniran da širi duralno tkivo što minimalizira rizik od glavobolja, s prozirnom-bezbojnom glavom igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije G27x120mm, ,za jednokratnu upotrebu | kom
81 | Skretnica s linijom 10 cm, trosmjerna izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom | kom
82 | Skretnica s linijom 50 cm, trosmjerna izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom | kom
83 | Skretnica s linijom 100 cm, trosmjerna izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom | kom
84 | Skretnica s tri izlaza u bloku izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom | kom
85 | Skretnica s tri izlaza u bloku i s linijom 150 cm, izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom | kom
86 | Skretnica s pet izlaza u bloku i s linijom 150 cm, izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom | kom
87 | Držač za skretnice | kom
88 | Skala za mjerenje centralnog venskog tlaka | kom
89 | Set za mjerenje CVP, duga manometarska cijev 180 cm | set
90 | Dvokraki priključak s Y produžnom linijom duljine 18 cm i dva beziglena pripoja (split septum tehnologija. Ima mogućnost pozitivnog istiskivanja , tj. onemogućava refluks krvi u lumen katetera, pristup na sve luer lock i luer slip konekcije, mora biti prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, otporan na lipide, volumen propiranja 0,22 ml, protok mora biti 208 ml/min, neprominjenjeno pozitivno istiskivanje najmanje 0,03 ml, otpor tlaka do 400 psi, ne smije sadržavati lateks i DEHP | kom
91 | Nastavak produžni sa 2 izlaza, 15 cm, volumena propiranja 1,6ml, unutarnji promjer 3,0. Ne smije sadržavati DEHP ni lateks. - sterilno, pojedinačno zapakiran | kom
92 | Maramice za čišćenje i dezinfekciju beziglenih pripoja, medicinskih instrumenata, pribora i površina koje sadrže 70% izopropanola i 2%klorheksidin glukonata veličine 162 mm x 150 mm a 100 kom | kom
93 | Valvula koja sprečava povrat lijeka u sistem tijekom IV terapija, bez DEHP-a, bez lateksa, bez PVC-a. | kom
94 | Štrcaljka dvodijelna 2ml s produženom graduacijom do 3ml po dijelovima od 0,1 ml, od polipropilena/polietilena, s dvostrukim sigurnosnim brtvljenjem na cilindru štrcaljke što onemogućuje izvlaćenje klipa, bez silikona i lateksa, bez PVC-a i DEHP-a, testirana po ISO 7886-1 | kom
95 | Štrcaljka dvodijelna 5ml s produženom graduacijom do 6ml po dijelovima od 0,2 ml, od polipropilena/polietilena, s dvostrukim sigurnosnim brtvljenjem na cilindru štrcaljke što onemogućuje izvlaćenje klipa, bez silikona i lateksa, bez PVC-a i DEHP-a, testirana po ISO 7886-1 | kom
96 | Štrcaljka dvodijelna 10 ml, male težine od 5,22 do 6,40 g za komad, sukladno normama za zaštitu okoliša i održivu proizvodnju, po dijelovima od 0,5 ml, od polipropilena/polietilena, s dvostrukim sigurnosnim brtvljenjem na cilindru štrcaljke što onemogućuje izvlačenje klipa, bez silikona i lateksa, bez PVC-a i DEHP-a, testirana po ISO 7886-1 | kom
97 | Štrcaljka dvodijelna 20 ml,s produženom graduacijom do 24 ml po dijelovima od 1ml, od polipropilena/polietilena, s dvostrukim sigurnosnim brtvljenjem na cilindru štrcaljke što onemogućuje izvlaćenje klipa, bez silikona i lateksa, bez PVC-a i DEHP-a, testirana po ISO 7886-1 | kom
98 | Štrcaljka trodjelna 10ml, unaprijed napunjena fiziološkom otopinom 3 ml, sterilna, pojedinačno pakirana, za jednokratnu upotrebu, antirefluks tehnologija, izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, DEHP ni lateks. Graduirana do 3ml po djelovima od 0,5ml, s centralnom luer lock konekcijom namjenjena propiranju svih IV pristupa (IVK, CVK) | kom
99 | Štrcaljka trodjelna 10ml, unaprijed napunjena fiziološkom otopinom 5 ml, sterilna, pojedinačno pakirana, za jednokratnu upotrebu, antirefluks tehnologija, izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, DEHP ni lateks. Graduirana do 5ml po djelovima od 0,5ml, s centralnom luer lock konekcijom namjenjena propiranju svih IV pristupa (IVK, CVK) | kom
100 | Štrcaljka trodjelna 10ml, unaprijed napunjena fiziološkom otopinom 10 ml, sterilna, pojedinačno pakirana, za jednokratnu upotrebu, antirefluks tehnologija, izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, DEHP ni lateks. Graduirana do 10ml po djelovima od 0,5ml, s centralnom luer lock konekcijom namjenjena propiranju svih IV pristupa (IVK, CVK) | kom
101 | Štrcaljka trodjelna 10ml, unaprijed napunjena fiziološkom otopinom 10 ml, sterilna, pojedinačno pakirana, za jednokratnu upotrebu, antirefluks tehnologija, izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, DEHP ni lateks. Graduirana do 10ml po djelovima od 0,5ml, s centralnom luer lock konekcijom namjenjena propiranju svih IV pristupa (IVK, CVK), za uporabu u sterilnoj okolini | kom
102 | Štrcaljka trodjelna 10ml, unaprijed napunjena fiziološkom otopinom 10 ml, sterilna, pojedinačno pakirana, za jednokratnu upotrebu, antirefluks tehnologija, izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, DEHP ni lateks. Graduirana do 10ml po djelovima od 0,5ml, s centralnom luer lock konekcijom namjenjena propiranju svih IV pristupa (IVK, CVK), s čepom za dezinfekciju beziglenih pripoja, koji sadrži 70% izopropanol i integriranim u klip štrcaljke | kom
103 | Čep za dezinfekciju beziglenih pripoja, koji sadrži 70% izopropanol | kom
104 | Set za pleuralnu punkciju, sadrži iglu 1.8x80mm, sistem s lock nastavcima, trodjelnu štrcaljku lock 50-60 ml, trokraku skretnicu, vrečicu za sekret 2,0 l lock nastavak, konekcijsku cijev 90 cm | set
105 | Set za pleuralnu punkciju, sadrži iglu 1.8x80mm, sistem s lock nastavcima, trodjelnu štrcaljku lock 50-60 ml,anti reflux valvulu, vrečicu za sekret 2l lock nastavak, konekcijsku cijev 90 cm | set
106 | Zatvoreni sustav za mjerenje urina s vrečicom 2l..Precizna skala,bez lateksa. Pasteur odjeljak sa zračnim prostorom i antirefluksnom valvulom. Prijenosna linija 120 cm pod 45 stupnjeva da se spriječi savijanje.Bezigleni port za uzorkovanje. Totalni volumen mjerenja 500ml | kom
107 | Zatvoreni infuzijski set enteralnom vrećicom od 1.000 ml, dužine 230 cm za uporabu na svim modelima infuzijskih pumpi proizvođača B. Braun, sa beziglenim pripojem, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 150 cm,, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa i DEHP | kom
108 | Trodjelna "luer lock" štrcaljka volumena 50 ml. Cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); skala svakih 1 ml, s numeričkom oznakom na svakih 10 ml. Pakiranje sadrži aspiracijsku iglu (dimenzija 1,7x 2,0 mm), Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks i DEHP. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama, koje su u vlasništvu Naručitelja. Pakiranje od 100 kom | kom
109 | Trodjelna "luer lock" štrcaljka, volumena 50 ml, cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); skala svakih 1 ml, s numeričkom oznakom na svakih 10 ml, s produženom graduacijom do 60 ml. Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks, BPA ni DEHP. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama, koje su u vlasništvu Naručitelja. Pakiranje od 100 kom | kom
110 | Trodjelna "luer lock" štrcaljka, volumena 10 ml, cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); skala svakih 0,5ml, s numeričkom oznakom na svakom ml, s produženom graduacijom do 12 ml. Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks i DEHP. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama, koje su u vlasništvu Naručitelja. Pakiranje od 100 kom | kom
111 | Trodjelna "luer lock" štrcaljka volumena 50 ml. Cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); skala svakih 1 ml, s numeričkom oznakom na svakih 10 ml. Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks i DEHP. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama, koje su u vlasništvu Naručitelja. Pakiranje od 100 kom | kom
112 | Trodjelna "luer lock" štrcaljka, volumena 20 ml, cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); skala svakih 1 ml, s numeričkom oznakom na svakih 5 ml. Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks i DEHP. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama, koje su u vlasništvu Naručitelja. Pakiranje od 100 kom | kom
113 | Trodjelna "luer lock" štrcaljka, volumena 30 ml, cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); skala svakih 1ml, s numeričkom oznakom na svakih 5 ml. Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks i DEHP. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama, koje su u vlasništvu Naručitelja.Pakiranje od 100 kom | kom
114 | Vod za perfuzor, materijal bez DEHP-a i lateksa, dužine 150 cm, unutarnjeg i vanjskog promjera 1,5x2,7 mm, volumen propiranja 2,910 ml, podnosi tlak do 4 bar-a | kom
115 | Zatvoreni infuzijski set dužine 250 cm za uporabu na svim modelima infuzijskih pumpi proizvođača B. Braun, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 145 cm, kapaljka sa 15 µm filtrom, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa i DEHP | kom
116 | Trodjelna "luer lock" štrcaljka, volumena 50 ml, cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); skala svakih 1 ml, s numeričkom oznakom na svakih 10 ml, s produženom graduacijom do 60 ml s centralnim nastavkom za kateter. Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks, BPA ni DEHP. Pakiranje od 100 kom | kom
117 | Set za UZV Sondu. Set sadrži: Navlaku za sondu 15 x122 cm, pakiranje sterilnog gela 20g, 2 kom. gume za fiksaciju koje ne sadrže lateks, 2 kom. sterilnih ljepljivih traka, plava sterilna prekrivka dimenzija 40x40 cm | set
118 | Kateter potkožni s konekcijom pod 90°, za dugotrajnu terapiju kao npr.antibiotike, antivirusne lijekove, totalnu parenteralnu prehranu, uzorkovanje krvi ili transfuziju, za postavljanje Seldinger tehnikom, razne veličine. Komorica izrađena od materijala titan/Epoksi. Komorica "standard": težine 7g, površine 32x23mm, visine 12,2 mm, dijametar septuma 12,5mm. Kateter za standard komoricu 8,5F, SIL unutarnjeg promjera 1,1mm ili PUR unutarnjeg promjera 1,6mm. Komorica "small": težine 4g, površine 26x20mm, visine 9,7 mm, dijametar septuma 9,5mm. Kateter za "small" komoricu 6,5F, SIL unutarnjeg promjera 1,1mm i PUR unutarnjeg promjera 1,4mm. Potkožni kateter treba biti: bez PVC-a, lateksa i DEHP-a, RTG vidljiv, dužina katetera 800 mm s oznakama svakih 5 cm, otporan na tlak do 325 PSI, MRI kompatibilan. Set sadrži: ravnu iglu za kateter 22Gx30mm, podizač vene, probodnu iglu 18Gx70mm, J žicu vodilicu, dilatator -uvodnicu s odvojivim dijelom L 180/140mm, "Tuneling rod", trodjelnu štrcaljku 10ml, kutnu iglu s krilcima za katerter 20Gx20mm | kom
119 | Kateter potkožni s mogućnošću detekcije vrha katetera putem EKG, za dugotrajnu terapiju kao npr.antibiotike, antivirusne lijekove, totalnu parenteralnu prehranu, uzorkovanje krvi ili transfuziju,, za postavljanje Seldinger tehnikom, razne veličine. Komorica izrađena od materijala titan/Epoksi. Komorica "standard": težine 8g, površine 32x27mm, visine 12,2 mm, dijametar septuma 12,5mm. Kateter za standard komoricu 6,5F, SIL unutarnjeg promjera 1,mm ili 8,5 unutarnjeg promjera 1,1mm. Komorica "small": težine 5g, površine 26x22mm, visine 9,7 mm, dijametar septuma 9,5mm. Kateter za "small" komoricu 6,5F, SIL unutarnjeg promjera 1mm ili 8,5 unutarnjeg promjera 1,1mm. Potkožni kateter treba biti bez PVC-a, lateksa i DEHP-a, RTG vidljiv, dužina katetera 500 mm s oznakama svakih 5 cm, otporan na tlak do 325 PSI, MRI kompatibilan.Set sadrži: ravnu iglu za kateter 22Gx30mm, podizač vene, probodnu iglu 18Gx70mm, J žicu vodilicu, EKG kabl, dilatator -uvodnicu s odvojivim dijelom 180/140mm, "Tuneling rod", trodjelnu štrcaljku 10ml, kutnu iglu s krilcima za kateter 20Gx20mm | kom
120 | Tupa cijevčica s filtrom 5µm, 4,5 cm, za navlačenje i filtraciju lijeka iz ampula, od materijala bez DEHP-a i lateksa | kom
121 | Tupa cijevčica s filtrom 5µm, 10 cm, za navlačenje i filtraciju lijeka iz ampula, od materijala bez DEHP-a i lateksa | kom
122 | Set za ispiranje s jednom linijom za intra i postoperativna ispiranja mjehura s vrećom. Set mora sadržavati nastavak, komoricu, rotirajuću stezaljku, standardni konus sa 15 cm dugim silikonskim nastavkom za resektoskop. Ukupna dužina seta 210 cm, brzina protoka 1000 ml/min | set
123 | Set za ispiranje s dvije linije za intra i postoperativna TUR ispiranja mjehura s vrećom. Set mora sadržavati 2 nastavaka, 2 pritisne stezaljke, Y spoj, komoricu, standardni konus sa 15 cm dugim silikonskim nastavkom za resektoskom. Ukupna dužina seta 210 cm,duljina linija do Y spoja 50 cm,brzina protoka 1000 ml/min | set
124 | Set za ispiranje s jednom linijom za intra i postoperativna ispiranja mjehura. Set mora sadržavati nastavak, komoricu, rotirajuću stezaljku, standardni konus sa 15 cm dugim silikonskim nastavkom za resektoskop. Ukupna dužina seta 210 cm, brzina protoka 800 ml/min | set
125 | Hvatalica za uvođenje katatera, s kružnom čeljusti, za novorođenčad, 150mm | kom
126 | Hvatalica za uvođenje katatera, s kružnom čeljusti, za djecu, 200mm | kom
127 | Hvatalica za uvođenje katatera, s kružnom čeljusti, za odrasle, 250mm | kom
128 | Hvatalice za postavljanje cijevi, s zub kočnicom, čeljust izrezbarena, 165mm | kom
129 | Kateter potkožni, za terapiju ublažavanja boli, za spinalnu administraciju lijeka, za postavljanje spinalnom/epiduralnom implantacijskom tehnikom. Komorica treba biti izrađena od materijala polisulfon/titan-filter. Integrirani 20µm filtar za prevenciju prolaska čestica, težina komorice 6g. Kateter je 19G. Unutarnji promjer katetera od 0,6 mm. Kateter treba biti dužine 1000 mm. Set sadrži 2 katetera: jedan je poliamidni višestrukoperforiran zatvorenog vrha, a drugi je poliuretanski kateter otvorenog vrha sa žicom vodilicom obloženom teflonom | kom
130 | Kateter potkožni, za terapiju ublažavanja boli, za spinalnu administraciju lijeka, za postavljanje spinalnom/epiduralnom implantacijskom tehnikom. Komorica treba biti izrađena od materijala polisulfon/titan-filter. Integrirani 20µm filtar za prevenciju prolaska čestica, težina komorice 6g. Kateter je 20G. Unutarnji promjer katetera od 0,45mm. Kateter treba biti dužine 1000 mm. Set sadrži 2 katetera: jedan je poliamidni višestrukoperforiran zatvorenog vrha, a drugi je poliuretanski kateter otvorenog vrha sa žicom vodilicom obloženom teflonom | kom
131 | Perfuzor linija za fotoosijetljive lijekove, nepropusna za svjetlost valnih dužina od 0 do 510 nm, bez lateksa, PVC-a i DEHP-a, pogodna za korištenje do tlaka od 4 bara-a, unutarnjeg i vanjskog promjera 1 mm x 2 mm,, volumena propiranja 1,270 ml., dužine 150 cm, s "luer lock" nastavkom, sterilan , za jednokratnu uporabu. Kompatibilna za uporabu na volumetrijskim pumpama (proizvođača B. Braun): Perfusor fm, Perfusor Compact i Perfusor Space | kom
132 | Igla za epiduralnu anesteziju Touhy graduirana na razmaku od 1 cm po dužini za lašku detekciju dubine prodora, mandren kodiran roza bojom, dimenzije;G18X3¼", 1.3x80mm | kom
133 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa atraumatskim dvozonskim vrhom , transparentno hvatište igle za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran smeđom bojom, dimenzije;G26x3½", 0.45x88mm | kom
134 | Set za epiduralnu anesteziju koji sadrži iglu za epiduralnu anesteziju Touhy 18 G promjera 1.3 mm,dužine 80 mm; kateter 20G izrađenog od dvije vrste materijala; poliamidna jezgra i vanjski omotač od poliuretana, sa žicom vodilicom ,bez PVC-a i DEHP-a,sa šest lateralnih otvora,dimenzije 0.85x0.45 dužine 100 cm sa gaduacijom koja omogućuje detekciju dubine pri postavljanju katetera, kodiran žutom bojom; filter 0,2 mikrona otporan na otpor do 7 bara; štrcaljku za gubitak otpora sa elipsastom graudacijom; kateter konektor; samoljepljivi fiksator za filter | kom
135 | Ehogena igla za ultrazvučno vođenu "single shot" plexus blok anesteziju 22GX3 1/8",0.70X80 mm ;20x100mm; 22 x 50 mm; sa oštrim vrhom pod kutem od 30 stupnjeva; sa laserski oblikovanim utorima za bolju uzv vizualizaciju,označena sigurnosnim kodom, sa injekcijskim nastavkom bez DEHP-a dužine 50 cm | kom
136 | Set za kontinuiranu plexus blok anesteziju;tehnika uvođenja " kateter na iglu" ,koji se sastoji od "dual guidance" igle dimenzije 25Gx7 1/2,0.53x190mm s vrhom pod kutem od 15 stupnjeva, graduirane na 1 cm po dužini sa integriranim nastavkom za spajanje na neurostimulatorsku elektrodu i integriranog injekcijskog nastavka dimenzije 2.4x1.0 dužine 300 mm bez DEHP-a i ehogenog katetera izrađenog od odvije vrste materijala; poliamidne jezgre i poliuretnaskog vanjskog sloja kodiranog žutom bojom,dimnezija 19G 1.10x0.60x188 mm i nastavka za lakše navođenje igle kroz tkivo (C-grip) | kom
137 | Jednokratni mjerač pritiska kod aplikacije lijeka za sve vrste plexus blok anestezija; graduiran i bojom kodiran raspon pritiska; bijela <15psi; žuta 15-20psi; crvena >20psi | kom
138 | Set za kombiniranu spinalnu/epiduralnu anesteziju koji sadrži kateter sa tri lateralna otvora 20G, Touhy iglu veličine 18GX3 1/2"promjera 1.3mm sa "back-eye"otvorom za prolazak spinalne igle; spinalnu iglu sa omotačem dimenzije 27GX5" promjera 0.42mm dužine 136.5mm ; LOR špricu luer-slip;epiduralni ravni filter promjera pora 0,2 mikrona; kateter konektor;samoljepljivi nosač za fiksaciju filtera (Pin Pad) | kom
139 | Štrcaljka trodjelna LOR 8 ml, na navoj, s elipsoidom graduacijom i numeričkom oznakom na 3,6 i 8 ml, izrađena od polipropilena, bez lateksa, PVC-a i DEHP-a | kom
140 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži Seldinger iglu 21G 0.8x 38 mm, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, kateter jednoluminalni 22G, promjera 0.9 mm, duljine 10 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom i oznakama duljine, dimenzija 0.46 mm x 25 cm, fiksacijska krilca, trostruka skretnica, skalpel | kom
141 | Dezinfekcijske maramice na bazi Propan-1-nola 17 g,dideciyldimetillammoniumchlorida 0.23g za dezinfekciju osjetljivih površina i uređaja | kom
142 | Valvula za zatvaranje injekcijskog puta, omogućuje zatvoreni sustav za isporuku lijekova i infuzija,omogućuje sigurnu aspiraciju bez refluksa kroz infuzijski sustav , kompatibilna sa luer lock i luer slip špricama, protok 360 ml/min, volumen propiranja 0,09/min, do 200 aktivacija | kom
143 | CVK - implantacija po Seldinger-u uz mogućnost stimulacije i kontrole postavljanja putem EKG-a, četirolumenski,PUR,sa žicom vodilicom, V-igla, G18;70mm;žica vodilica 0.89x50; kateter F 8,2.8mm,20cm, dimenzija lumena 16/18/18/14 | kom
144 | CVK za v. Jugularis,implantacija po Seldinger-u uz mogucnost stimulacije i kontrole postavljanja putem EKG-a, četirolumenski,PUR,sa "Kink-proof" žicom vodilicom, V-igla, G18;70mm; žica vodilica 0.89x50; kateter F 8,2.8mm, 30cm, dimenzija lumena 16/18/18/14 | kom
145 | Set za kateterizaciju centralnih vena Seldinger metodom, sadrži V iglu, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, kateter izrađen od poliuretana, mekani vrh, X-ray prepoznatljiv, oznake duljine za točno pozicioniranje, fiksacijska krilca, igla G18 x 70 mm, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" sa J vrhom 0.89 mm x 70 cm, peteroluminalni kateter 12F, G16/G18/G18/G18/G12, 4,0 mm x 20 cm | kom
146 | Trajni potkožni pedijatrijski venski kateter - port. Komora izrađena od titan/epoxy.Kateter izrađen od poliuretana/silikona veličine 4,5 fr. Rtg vidljiv, dužine 800 mm, sa setom za uvođenje | kom
147 | Igla za perifernu nervnu stimulacju, 22Gx3 1/8", 0.70X80 mm | kom
148 | Set za epiduralnu anesteziju, "Touhy" igla, G18x31/4", sadrži kateter G20 - 0.45 x 0.85-90 mm, ukupne duljine 1000 mm sa tri lateralna otvora sa nastavkom za epid.kateter; 0,2 µm filter, LOR štrcaljku | set
149 | Vodilica za spinalnu iglu G20x13/8", 0.90x30-40 mm | kom
150 | Atraumatska spinalna igla, za anesteziju, G27x3 1/2'',0.4x 88-90mm,sa iglom vodilicom G22x13/8'' , transparentni završetak igle | kom
151 | Atraumatska spinalna igla, za anesteziju G27x4'',0.4x 103-105mm, sa iglom vodilicom G22x13/8'' , transparentni završetak igle | kom
152 | Perfuzor linija dužine 200 cm, unutarnjeg promjera 1,5 mm, podnosi tlak do 2 bara, za uporabu na svim modelima perfuzijskih pumpi proizvođača B. Braun | kom
153 | Set za enteralnu prehranu za uporabu na enteralnoj pumpi B. Braun s vrećicom od 1000 ml | set
154 | Enteralni infuzijski set sa vrećicom 1000ml | set
155 | Produžetak po Heidelbergeru, duljine 140 cm, ne sadrži lateks, bez ograničenja protoka za sve standardne aplikacije | kom
156 | Epiduralni filter 0,2μm, volumen punjenja 0,45 ml | kom
157 | Set za pleuralnu drenažu koji sadrži: punkcijsku iglu dimenzija 3,35 x 78 mm, poliuretanski kateter 2,7 x 450 mm koji je x-ray prepoznatljiv, dvostruki nepovratni ventil, trokraku skretnicu s pordužnom linijom 10 cm, vrećicu za sekret zapremnine 2.0 l te trodjelnu štrcaljku 60 ml s navojem | set
158 | Set za drenazu mjehura, sadrzi: uvodnicu s prorezom, kateter od poliuretana promjera 2,9 cm i duzine 65 cm, fiksator, vrecicu za urin 1,5 l, iglu duzine 8 cm | set
159 | Vrećica za drenažu urina volumena 2L, sistem sa mogućnošću ispusta za zračnim filterom, sadrži bezigleni pripoj za uzimanje uzoraka | kom
160 | Igla s čepom, zaštitnim filterom od toksičnih aerosola veličine pora 0,2 µm, te filterom za čestice 5 µm, za višekratno uzimanje tekućine, za spremnike volumena 3-1.000 ml, s nepovratnom valvulom, promjerom vrha igle 4,2 mm, bez PVC-a i lateksa | kom
161 | Igla s čepom, zaštitnim filterom veličine pora 0,45 µm, te filterom za čestice 5 µm, za višekratno uzimanje tekućine, za spremnike volumena 3-1.000 ml, promjerom vrha igle 4,2 mm, bez PVC-a i lateksa | kom
162 | Set za transfuziju, s trodjelnom komoricom koja se sastoji od tvrdog prozirnog dijela, centralnog prstena i elastičnog dijela bez zračnice, dužine 150 cm, s integriranim 200 µm filterom, površina filtera 10 cm2, čep na kraju linije s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s krvlju, stezaljka za podešavanje protoka doziranja sa stoperom koji sprječava ispadanje regulacijskog kotača, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), bez DEHP-a i lateksa | set
163 | Zatvoreni infuzijski set od poliuretana s 0,2 µm infuzijskim filtrom, dužine 250 cm za uporabu na svim modelima infuzijskih pumpi proizvođača B. Braun, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 150 cm, kapaljka sa 15 µm filtrom, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa, PVC i DEHP | set
164 | Igla za epiduralnu anesteziju kaudalnim pristupom za pedijatrijsku primjenu, Crawfordovog vrha pod kutem od 45 stupnjeva, dimenzije;22 x 1 ⅜" 0.73 x 35 mm, sa oznakama za određivanje dubine prodora na svakih 0,5 cm | kom
165 | Set za epiduralnu anesteziju koji sadrži Touhy iglu dimenzije;18 G x 3 ¼”, ø 1.30 x 80 mm , epiduralni kateter mekog zatvorenog vrha s tri lateralna otvora dimenzije; 20G 0,85x0,45x1000mm, epiduralni filter 0,2µm sa otporom na tlak do 7 bara, samoljepljivi fiksator za filter, konektor na navoj | set
166 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju za pedijatrijsku primjenu sa atraumatskim dvozonskim vrhom , s prozirnim bezbojnim hvatištištem igle za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije;G26 x2", 0.47x50mm | kom
167 | Set visoko protočni za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter dvoluminalni 14G/18G, veličine 7F, promjera 3.0 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U setu se također nalaze:dilatator, 2 priključka za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml, pomični fiksacijski klip, uvodnica i V igla 18G x 70 mm | set
168 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter jednoluminalni 16G, veličine 5F, promjera 1.7 mm, duljine 30 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, priključak za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a,trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana i pomična fiksacijska krilca i V igla 18G x 70 mm | set
169 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter jednoluminalni 14G, veličine 6F, promjera 2.1 mm, duljine 30 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, priključak za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a,trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana i pomična fiksacijska krilca i V igla 18G x 70 mm | set
170 | Kompletan set za epiduralnu anesteziju koji sadrži Touhy iglu dimenzije; 18 G x 3 ¼”, ø 1.30 x 80 mm; kateter 20G koji se sastoji od polyamidne jezgre sa integrirane tri radiografske niti i vanjskog omotača od poliuretana atraumatskog vrha sa 6 postraničnih otvora,dimen.0.85x0.45, dužine 1000 mm,sa oznakama za određivanje dubine prodora; filter 0,2 mikrona otporan na pritisak do 7 bara; štrcaljku za gubitak otpora sa elipsoidnom graudacijom; kateter konektor; samoljepljivi fiksator za filter , tri trodijelne štrcaljke 3,5 i 10 ml luer slip;tri igle 26G,21G i 18G; igla 19G sa integriranim filterom od 0,5 mikrona; pet gaza 7,5x7,5; tri štapića sa gazom;fenestrirana pokrivka dimenzije 75x90 sa centralnim otvorom promjera 9 cm;naljepnica sa oznakom "epidural" dimenzije 50x100 mm | set
171 | Samoljepljiva proizrna folija za fiksaciju i zaštitu epiduralnog katetera | kom
172 | Ehogena igla za stimulaciju živca pri plexus anesteziji, zakrivljenost vrha pod kutem od 30 stupnjeva,pojačanih ehogenih svojstava pomoću "x" patterna na površini igle koji omogućuje UZV vizualizaciju za 360 stupnjeva neovisno o kutu insercije,sa sigurnosnim kodom;kratko-kratko-dugo za određivanje pozicije vrha igle, oznake za dubinu prodora,s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom,kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS.Tehnika dvostrukog navođenja; dimenzije;;22Gx 13/8",0,70 mm x 35 mm,22G x 2" 0.70 x 50 mm;22G 0.70 x 80 mm | kom
173 | Ehogena igla za stimulaciju živca pri plexus anesteziju a, dimenzije;20G x 4" 0.90 x 100 mm,zakrivljenost vrha pod kutem od 30 stupnjeva,pojačanih ehogenih svojstava pomoću "x" patterna na površini igle koji omogućuje UZV vizualizaciju za 360 stupnjeva neovisno o kutu insercije,sa sigurnosnim kodom;kratko-kratko-dugo za određivanje pozicije vrha igle, oznake za dubinu prodora,s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom,kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS.Tehnika dvostrukog navođenja. | kom
174 | Priključak bezigleni s produžnom linijom 20 cm i unutarnjeg promjera 1,3 mm, split septum tehnologija. Ima mogućnost pozitivnog istiskivanja , tj. onemogućava refluks krvi u lumen katetera, pristup na sve luer lock i luer slip konekcije, mora biti prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, otporan na lipide, te kompatibilan s alkoholom, betadinom i klorheksadinom, volumen propiranja 0,5 ml, protok mora biti 208 ml/min, neprominjenjeno pozitivno istiskivanje najmanje 0,03 ml, otpor tlaka do 300 psi, ne smije sadržavati lateks, DEHP, metal, niti oštre dijelove. | kom
175 | Set za infuziju duljine 150, unutarnjeg promjera 3 mm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm filtrom, šiljak sa dva odvojena ispusta - jedan za tekućinu, drugi za zrak, stezaljka za podešavanje protoka doziranja sa stoperom koji sprječava ispadanje regulacijskog kotača, dužina kretanja regulacijskog kotača od 20 do 30 mm, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), bez DEHP i lateksa | kom
176 | Štrcaljka trodjelna 3 ml na navoj, s graduacijom na svakih 0.1ml i numeričkom oznakom na svakih 1ml, izrađena od polipropilena, s dvostrukim sigurnosnim mehanizmom koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke: dva prstena na vrhu klipa ispod gumenog čepa i dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, gumeni prsten od poliizoprena, proizvod je bez lateksa, PVC-a i DEHP-a. | kom
177 | Štrcaljka trodjelna 5 ml na navoj, s graduacijom na svakih 0.2ml i numeričkom oznakom na svakih 1ml, izrađena od polipropilena, s dvostrukim sigurnosnim mehanizmom koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke: dva prstena na vrhu klipa ispod gumenog čepa i dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, gumeni prsten od poliizoprena, proizvod je bez lateksa, PVC-a i DEHP-a. | kom
178 | Nastavak za kontrolu povremene jačine sukcije pomoću prsta | kom
179 | Set za uzorkovanje aspirata traheje koji se sastoji od čepa na navoj sa integriranim ekstenzijskim nastavcima sa konekotrom za sukcioni sustav i nastavkom za kontrolu jačine sukcije pomoću prsta za spajanje sa sukcionim kateterom;sa prozirnim spremnikom zapremine 10 ml,čepom za zatvaranje spremnika nakon uzorkovanja,samoljepljiva naljepnica za identifikaciju | kom
180 | Trodjelna inzulinska štrcaljka 1mL (100 I.J.), tijelo od polipropilena, klip od polistirena, s dvostrukim sigurnosnim mehanizmom koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke: dva prstena na vrhu klipa ispod gumenog čepa i dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, gumeni prsten od poliizoprena,, proizvod je bez lateksa, PVC-a i DEHP-a. | kom
181 | Trodjelna štrcaljka 1mL, bez igle, s finom graduacijom od 0.01ml i , tijelo od polipropilena, klip od polistirena, s dvostrukim sigurnosnim mehanizmom koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke: dva prstena na vrhu klipa ispod gumenog čepa i dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, gumeni prsten od poliizoprena,, proizvod je bez lateksa, PVC-a i DEHP-a. | kom
182 | Zatvoreni infuzijski set s dodatnim Y mjestom za aplikaciju lijeka, dužine 300 cm za uporabu na svim modelima infuzijskih pumpi proizvođača B. Braun, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 200cm, , stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa i DEHP. | kom
183 | Pedijatrijski set za epiduralnu anesteziju koji sadrži Touhy iglu dimenzije;18 G x 2", ø 1.30 x 50 mm ;epiduralni kateter 20G koji se sastoji od polyamidne jezgre sa integrirane tri radiografske niti i vanjskog omotača od poliuretana atraumatskog vrha sa 6 postraničnih otvora,dimen.0.85x0.45, dužine 1000 mm, termoelastičan, sa oznakama za određivanje dubine prodora;filter 0,2 mikrona otporan na tlak do 7 bara;štrcaljku za gubitak otpora elipsoide graduacije ,kateter konektor,trodijelnu štrcaljku na navoj zapremine 3 ml. | kom
184 | Pedijatrijski set za epiduralnu anesteziju koji sadrži Touhy iglu dimenzije;20G x 2" 0.90 x 50 mm; kateter 24G koji se sastoji od polyamidne jezgre sa integrirane tri radiografske niti i vanjskog omotača od poliuretana atraumatskog vrha sa 6 postraničnih otvora,dimen.0.35x0.60, dužine 720 mm, termoplastičan, sa oznakama za određivanje dubine prodora;filter 0,2 mikrona otporan na pritisak do 7 bara;štrcaljku za gubitak otpora elipsoidne graduacije,kateter konektor, Samoljepljivi fiksator za kateter,trodijelna štrcaljka na navoj zapremine 3ml | kom
185 | Skretnica s tri izlaza u bloku izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom | kom
186 | Sistem za perfuzor po Heilderbergeru, od materijala koji ne sadrži DEHP, 100 cm, unutarnjeg promjera 3,0 mm, volumena propiranja 7,1 ml, prozirni, sterilno pakiranje | kom
187 | Sistem za perfuzor po Heilderbergeru, od materijala koji ne sadrži DEHP, 75 cm, unutarnjeg promjera 3,0 mm, volumena propiranja 5,300 ml, prozirni, sterilno pakiranje | kom
188 | Nastavak produžni 35 cm sa 4 izlaza, unutarnjeg promjera 3mm, volumen propiranja 4.500 ml, za infuzijski sistem bez lateksa i DEHP. | kom
189 | Set za mjerenje CVP, kratka manometarska cijev 100 cm, IV linija s trodjelnom komoricom sa integriranim 15 µm , trosmjerna skretnica | kom
190 | Štrcaljka trodjelna 10 ml bez navoja, s graduacijom na svakih 0.5ml i numeričkom oznakom na svakih 1ml, graduirana do12ml, izrađena od polipropilena, s dvostrukim sigurnosnim mehanizmom koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke: dva prstena na vrhu klipa ispod gumenog čepa i dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, gumeni prsten od poliizoprena, proizvod je bez lateksa, PVC-a i DEHP-a. | kom
191 | Štrcaljka trodjelna 20 ml bez navoja, s graduacijom na svakom ml i numeričkom oznakom na svakih 5, izrađena od polipropilena, s dvostrukim sigurnosnim mehanizmom koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke: dva prstena na vrhu klipa ispod gumenog čepa i dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, gumeni prsten od poliizoprena, proizvod je bez lateksa, PVC-a i DEHP-a. | kom
192 | Štrcaljka trodjelna 3 ml bez navoja, s graduacijom na svakih 0.1ml i numeričkom oznakom na svakih 1ml, izrađena od polipropilena, s dvostrukim sigurnosnim mehanizmom koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke: dva prstena na vrhu klipa ispod gumenog čepa i dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, gumeni prsten od poliizoprena, proizvod je bez lateksa, PVC-a i DEHP-a. | kom
193 | Štrcaljka trodjelna 5 ml bez navoja, s graduacijom na svakih 0.2ml i numeričkom oznakom na svakih 1ml, izrađena od polipropilena, s dvostrukim sigurnosnim mehanizmom koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke: dva prstena na vrhu klipa ispod gumenog čepa i dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, gumeni prsten od poliizoprena, proizvod je bez lateksa, PVC-a i DEHP-a. | kom
194 | Perfuzor linija dužine 50 cm, unutarnjeg promjera 1,5 mm, podnosi tlak do 4 bara, volumena propiranja 1,3 ml, izrađena od PVC-a, bez lateksa i DEHP-a, kompatibilna za uporabu na volumetrijskim pumpama: Perfusor fm, Perfusor Compact i Perfusor Space. | kom
195 | Igla za epiduralnu anesteziju Touhy graduirana na razmaku od 1 cm po dužini za lašku detekciju dubine prodora, mandren kodiran roza bojom, dimenzije;G18, 1.3x120mm | kom
196 | Set za kontinuiranu epiduralnu anesteziju (Touhy epiduralna igla 1,3x80mm (18G), standardni epiduralni kateter zatvorena vrha s tri lateralna otvora 0,85x0,45x100cm ((20G x 40")),kateter konektor. | kom
197 | Samoljepljivi fiksator za epiduralni filter | kom
198 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS,dimenzije;23 x 2 ¾" 0.60 x 70 mm, zakrivljenost vrha od 15 stupnjeva, s atraumatskim vrhom sa "pin point" završetkom za preciznu neurostimulaciju,kompletna dužina igle i vrh do neurostimulacijskog završetka moraju biti izolirani, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, sterilna. | kom
199 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter dvoluminalni 16G/16G, veličine 7F, promjera 2.4 mm, duljine 30 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, priključci za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, skalpel, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana pomična fiksacijska krilca i V igla 18G x 70 mm. | kom
200 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter troluminalni 16G/18G/18G, veličine 7F, promjera 2.4 mm, duljine 30 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, priključci za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, skalpel, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana pomična fiksacijska krilca i V igla 18G x 70 mm. | kom
201 | Set za precizno davanje infuzije s graduiranim biuretom od 150 ml za mjerenje volumena, linija dužine 180 cm, 2 rotirajuće stezaljke, s injekcijskim portom, bez DEHP i lateksa | kom
202 | Kompletan set za spinalnu anesteziju koji sadrži; Spinalnu iglu atraumatskog "pencil point" vrha, vel.27G, 2 trodijelne štrcaljke na navoj 5 i 3 ml , 2 hipodermalne igle; 21G 0.8x40 mm, 26G 0.45x25 mm; 5 komprese dim.7.5x7.5 cm, 5 ekstra velikih tupfera, jednokratnu hvataljku, fenestriranu prekrivku 75x90 cm sa ljepljivom trakom, dim;otvora prekrivke 35x35 cm, jednokratnu prekrivku 45x75 mm. | kom
203 | Kompletan set za spinalnu anesteziju koji sadrži; Spinalnu iglu atraumatskog "pencil point" vrha, vel.25G, dužine 88 mm, 2 trodijelne štrcaljke na navoj 5 i 3 ml , 2 hipodermalne igle; 21G 0.8x40 mm, 26G 0.45x25 mm; filter cjevčica 4",5 kompresa dim.7.5x7.5 cm, 5 ekstra velikih tupfera, jednokratnu hvataljku, fenestriranu prekrivku 75x90 cm sa ljepljivom trakom, dim;otvora prekrivke 35x35 cm, jednokratnu prekrivku 45x75 mm. | kom
204 | Kompletan se za epiduralnu anesteziju koji sadrži; iglu Touhy vrha 1.3 x 80 mm; G18 NRFit, epiduralnog katetera vel. 20G NrFit koji se sastoji od polyamidne jezgre sa integrirane tri radiografske niti i vanjskog omotača od poliuretana atraumatskog vrha sa 6 postraničnih otvora,dimen.0.85x0.45, dužine 1000 mm,sa oznakama za određivanje dubine prodora,epiduralni filter 0.2 µm NRFit ,kateter konektor; G20-24 NRFit ,samoljepljivi fiksator za epiduralni filter PinPad ,naljepnica sa oznakom epidural , 5 kompresa 7.5 x 7.5 cm,3 štapića sa gazom,plava fenestrirana prekrivka 75 x 90 cm; decentralnog otvora 9 cm; transparentni otvor 35x 35 cm,trodijelne štrcaljke zapremine 5 ml LS, 3 ml LS,10 ml NRFit Slip ,štrcaljku za gubitak otpora elipsoidne graduacije 8 ml NRFit Slip, filter cjevčicu, 10 cm NRFit,filter iglu G19; 5 µm NRFit,hipodermalne igle 18G 1.2x 40 mm; G18,21G 0.8x 50 mm, 26G 0.45x 25 mm; samoljepljivi fiksatir za epiduralni kateter, zelena plastična kadica sa dva odjeljka. | kom
205 | Kompletan set za spinalnu anestzeiju koji se sastoji od ; atraumatske igle "pencil-point" vrha dim; 0.42x 88 mm; vel.G27 NRFit ,igle uvodnice G22 0.73x 35 mm;5 kompresa 7.5 x 7.5 cm; jednokratne hvataljke;5 ekstra velikih gaza;plave prekrivke sa otvorom,dimenzije45 x 75 cm; decentralnog otvora promjera 9 cm; transparentni otvor dimen.;25x 25 cm; trodijelne štrcaljka bez navoja 5 ml;trodijelne štrcaljke na navoj 5 ml NRFit;filter igla G19; 5 µm NRFit;hipodermalne igle 1.2x 40 mm; G18, hipodermalne igle 0.45x 25 mm; G26; zelena plastična kadica sa integriranim odjeljkom;posuda 60 ml roza;posudica 60 ml prozorna,zaštitna plahta dimen.75x 90 cm;naljepnica za internu dokumentaciju. | kom
206 | Kompletan set za spinalnu anestzeiju koji se sastoji od ; atraumatske igle "pencil-point" vrha dim; 0.42x 88 mm; vel.G25 NRFit ,igle uvodnice G22 0.73x 35 mm;5 kompresa 7.5 x 7.5 cm; jednokratne hvataljke;5 ekstra velikih gaza;plave prekrivke sa otvorom,dimenzije45 x 75 cm; decentralnog otvora promjera 9 cm; transparentni otvor dimen.;25x 25 cm; trodijelne štrcaljke bez navoja 3 ml;trodijelne štrcaljka na navoj 3 ml NRFit;filter igla G19; 5 µm NRFit;hipodermalne igle 1.2x 40 mm; G18, hipodermalne igle 0.45x 25 mm; G26; 0.8x 50 mm; G21 green,prijevoj 9x5 mm,zelena plastična kadica sa integriranim odjeljkom;bijela kadica za dezinf,zaštitna plahta dimen.75x 90 cm;naljepnica za internu dokumentaciju. | kom
207 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana, s kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle,dimenzije;18 x 3 ½ 1.30 x 88 mm;20 x 3 ½” 0.90 x 88 mm;22 x 1 ½” 0.70 x 40 mm;22 x 3” 0.70 x 75 mm;22 x 3 ½” 0.70 x 88 mm;25 x 3” 0.53 x 75 mm;25 x 3 ½” 0.53 x 88 mm;26 x 3 ½” 0.47 x 88 mm:27 x 3 ½” 0.42 x 88 mm;29 x 3 ½” 0.35 x 88 mm | kom
208 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana, s kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle,dimenzije;25 x 3” 0.53 x 75 mm;25 x 3 ½” 0.53 x 88 mm;26 x 3 ½” 0.47 x 88 mm:27 x 3 ½” 0.42 x 88 mm;29 x 3 ½” 0.35 x 88 mm | kom
209 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana, s kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle,dimenzije;22 x 4 ¾” 0.70 x 120 mm;25 x 4 ¾” 0.53 x 120 mm;27 x 4 ¾” 0.42 x 120 mm | kom
210 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana, s kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, sa iglom uvodnicomdimenzije;29 x 3 ½” 0.35 x 88 mm | kom
211 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom , s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana s integriranom kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije;25 x 3 ½” 0.53 x 88 mm,27 x 3 ½” 0.42 x 88 mm;22 x 3 ½” 0.73 x 88 mm;27 x 4 ¾” 0.42 x 120 mm; 25Gx4 inch 0.5x103 mm;27 x 4” 0.42 x 103;25 x 4 ¾” 0.53 x 120 mm; | kom
212 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom , s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana s integriranom kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije;25 x 3 ½” 0.53 x 88 mm,27 x 3 ½” 0.42 x 88 mm;27 x 4 ¾” 0.42 x 120 mm;25Gx4 inch 0.5x103 mm;27 x 4” 0.42 x 103mm;25 x 4 ¾” 0.53 x 120 mm; | kom
213 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom , s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana s integriranom kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle,NRFit konekcije dimenzije;25 x 3 ½” 0.53 x 88 mm,27 x 3 ½” 0.42 x 88 mm;22 x 3 ½” 0.73 x 88 mm;27 x 4 ¾” 0.42 x 120 mm;25Gx4 inch 0.5x103 mm;27 x 4” 0.42 x 103mm;25 x 4 ¾” 0.53 x 120 mm | kom
214 | Igla uvodnica za spinalne igle veličine 27-29G | kom
215 | Igla uvodnica za spinalne igle veličine 24-26G | kom
216 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana, s kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, NRFit konekcije,dimenzije;18 x 3 ½ 1.30 x 88 mm;20 x 3 ½” 0.90 x 88 mm;22 x 1 ½” 0.70 x 40 mm;22 x 3” 0.70 x 75 mm;22 x 3 ½” 0.70 x 88 mm;25 x 3” 0.53 x 75 mm;25 x 3 ½” 0.53 x 88 mm;26 x 3 ½” 0.47 x 88 mm. | kom
217 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana, s kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, NRFit konekcije,dimenzije;27 x 3 ½” 0.42 x 88 mm | kom
218 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana, s kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, NRFit konekcije,dimenzije22 x 4 ¾” 0.70 x 120 mm;25 x 4 ¾” 0.53 x 120 mm;27 x 4 ¾” 0.42 x 120 mm | kom
219 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana, s kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, sa iglom uvodnicom, NRFit konekcije,dimenzije;29 x 3 ½” 0.35 x 88 mm | kom
220 | Igla atraumatska za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju, s Pencil point vrhom , s prozirnim-bezbojnim hvatištem igle od Tritana s integriranom kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, sa iglom uvodnicom, NRFit konekcijedimenzije;25 x 3 ½” 0.53 x 88 mm;25 x 4” 0.53 x 103 mm;27 x 3 ½” 0.42 x 88 mm:27 x 4” 0.42 x 103 mm;25 x 4 ¾” 0.53 x 120 mm;27 x 4 ¾” 0.42 x 120 mm | kom
221 | Igla uvodnica za spinalne igle 26-25G, 20 x 1 ⅜” 0.90 x 35 mm | kom
222 | Igla uvodnica za spinalne igle veličine 27-29G, 22 x 1 ⅜” 0.70 x 35 mm | kom
223 | Igla uvodnica za spinalne igle veličine 26G-25G, 20 x 1 ⅜” 0.90 x 35 mm | kom
224 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa atraumatskim dvozonskim vrhom , transparentno hvatište igle od Tritana sa integriranom prizmom i povećalom za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran smeđom bojom, dimenzije;G26x3½", 0.45x88mm | kom
225 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju za pedijatrijsku primjenu sa atraumatskim dvozonskim vrhom , s prozirnim bezbojnim hvatištem igle od Tritana sa integriranom kristalnom prizmom i povećalom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle, dimenzije;G26 x2", 0.47x50mm | kom
226 | Set za kontinuiranu spinalno-epiduralnu anesteziju s Pencil point atraumatskom spinalnom iglom G27, 138,5 mm x 0,42mm, epiduralnom Tuohy iglom 18G x 88 mm (3 1/2"), te kateterom 20G x 100 cm dužine sa tri lateralna otvora standardnog vrha, s doking sistemom za sigurnu fiksaciju spinalne igle unutar Tuohy igle nakon duralne punkcije i mogućnost rotacije spinalne igle čak i u fiksiranom položaju, s filtrom od 0,2 µm volumena propiranja 0,45 ml, otpornog na pritisak do 7 bara, LOR štrcaljkom luer slip,fiksatorom za filtar te kateter konektorom. | kom
227 | Set za kombiniranu spinalnu/epiduralnu anesteziju koji sadrži kateter sa tri lateralna otvora 20G, Touhy iglu veličine 18GX3 1/2"promjera 1.3mm sa "back-eye"otvorom za prolazak spinalne igle; spinalnu iglu sa omotačem dimenzije 27GX5" promjera 0.42mm dužine 127.5 mm ; LOR špricu luer-slip;epiduralni ravni filter promjera pora 0,2 mikrona; kateter konektor;samoljepljivi nosač za fiksaciju filtera (Pin Pad) | kom
228 | Set za kontinuiranu epiduralnu anesteziju koji sadrži (Touhy epiduralna igla 1,3x80mm (18G), standardni epiduralni kateter zatvorena vrha s tri lateralna otvora 0,85x0,45x100cm ((20G x 40")), LOR štrcaljku 8ml elipsoidne graduacije, epiduralni filter 0,2µm sa otporom na tlak do 7 bara, Pin Pad fiksator, konektor na navoj; 2 trodijelne štrcaljke na navoj 3 i 20 ml, 3 hipodermalne igle. | kom
229 | Set za epiduralnu anesteziju koji sadrži iglu za epiduralnu anesteziju Touhy 18 G promjera 1.3 mm; dužine 120 mm; kateter 20G izrađenog od dvije vrste materijala; poliamidna jezgra i vanjski omotač od poliuretana, sa žicom vodilicom ,bez PVC-a i DEHP-a,sa šest lateralnih otvora,dimenzije 0.85x0.45 dužine 100 cm sa gaduacijom koja omogućuje detekciju dubine pri postavljanju katetera, kodiran žutom bojom; filter 0,2 mikrona otporan na otpor do 7 bara; štrcaljku za gubitak otpora sa elipsastom graudacijom; kateter konektor; samoljepljivi fiksator za filter | kom
230 | Set za kontinuiranu epiduralnu anesteziju koji sadrži (Touhy epiduralna igla 1,3x80mm (18G),kateter 20G izrađenog od dvije vrste materijala; poliamidna jezgra i vanjski omotač od poliuretana, sa žicom vodilicom ,bez PVC-a i DEHP-a,sa šest lateralnih otvora,dimenzije 0.85x0.45 dužine 100 cm sa gaduacijom koja omogućuje detekciju dubine pri postavljanju katetera, kodiran žutom bojom, LOR štrcaljku 8ml elipsoidne graduacije, epiduralni filter 0,2µm sa otporom na tlak do 7 bara, Pin Pad fiksator, konektor na navoj; 2 trodijelne štrcaljke na navoj 3 i 20 ml, 3 hipodermalne igle. | kom
231 | Set za epiduralnu anesteziju koji sadrži iglu za epiduralnu anesteziju Touhy 18 G promjera 1.3 mm,dužine 80 mm NrFit konekcije; kateter 20G izrađenog od dvije vrste materijala; poliamidna jezgra i vanjski omotač od poliuretana, sa žicom vodilicom ,bez PVC-a i DEHP-a,sa šest lateralnih otvora,dimenzije 0.85x0.45 dužine 100 cm sa gaduacijom koja omogućuje detekciju dubine pri postavljanju katetera, kodiran žutom bojom; filter 0,2 mikrona otporan na otpor do 7 bara; štrcaljku za gubitak otpora sa elipsastom graudacijom NrFit konekcije; kateter konektor NrFit konekcije; samoljepljivi fiksator za filter | kom
232 | Set za epiduralnu anesteziju koji sadrži iglu za epiduralnu anesteziju Touhy 18 G promjera 1.3 mm,dužine 80 mm NrFit konekcije; kateter 20G izrađenog od dvije vrste materijala; poliamidna jezgra i vanjski omotač od poliuretana, sa žicom vodilicom ,bez PVC-a i DEHP-a,sa šest lateralnih otvora,dimenzije 0.85x0.45 dužine 100 cm sa gaduacijom koja omogućuje detekciju dubine pri postavljanju katetera, kodiran žutom bojom; filter 0,2 mikrona otporan na otpor do 7 bara; štrcaljku za gubitak otpora sa elipsastom graudacijom NrFit konekcije; kateter konektor NrFit konekcije; samoljepljivi fiksator za filter | kom
233 | Set za epiduralnu anesteziju koji sadrži iglu za epiduralnu anesteziju Touhy 16 G promjera 1.7 mm,dužine 80 mm NrFit konekcije; kateter 19G izrađenog od dvije vrste materijala; poliamidna jezgra i vanjski omotač od poliuretana, sa žicom vodilicom ,bez PVC-a i DEHP-a,sa šest lateralnih otvora,dimenzije 1.05 / 0.60 / 100 cm sa gaduacijom koja omogućuje detekciju dubine pri postavljanju katetera, kodiran žutom bojom; filter 0,2 mikrona otporan na otpor do 7 bara; štrcaljku za gubitak otpora sa elipsastom graudacijom NrFit konekcije; kateter konektor NrFit konekcije; samoljepljivi fiksator za filter | kom
234 | Pedijatrijski set za epiduralnu anesteziju koji sadrži Touhy iglu dimenzije;18 G x 2", ø 1.30 x 50 mm ;epiduralni kateter 20G koji se sastoji od polyamidne jezgre sa integrirane tri radiografske niti i vanjskog omotača od poliuretana atraumatskog vrha sa 6 postraničnih otvora,dimen.0.85x0.45, dužine 1000 mm, termoelastičan, sa oznakama za određivanje dubine prodora;filter 0,2 mikrona otporan na tlak do 7 bara;štrcaljku za gubitak otpora elipsoide graduacije NrFit ,kateter konektor NrFit konekcije,trodijelnu štrcaljku na navoj zapremine 3 ml NrFit konekcije,iglu sa filterom NrFit konekcije. | kom
235 | Pedijatrijski set za epiduralnu anesteziju koji sadrži Touhy iglu dimenzije;20G x 2" 0.90 x 50 mm; kateter 24G koji se sastoji od polyamidne jezgre sa integrirane tri radiografske niti i vanjskog omotača od poliuretana atraumatskog vrha sa 6 postraničnih otvora,dimen.0.35x0.60, dužine 720 mm, termoplastičan, sa oznakama za određivanje dubine prodora;filter 0,2 mikrona otporan na pritisak do 7 bara NrFit konekcije;štrcaljku za gubitak otpora elipsoidne graduacije NrFit konekcije,kateter konektor NrFit konekcije, Samoljepljivi fiksator za kateter,trodijelna štrcaljka na navoj zapremine 3ml NrFit konekcije, iglu sa filterom NrFit konekcije. | kom
236 | Set za epiduralnu anesteziju koji sadrži iglu za epiduralnu anesteziju Touhy 18 G promjera 1.3 mm,dužine 80 mm; kateter 20G izrađenog od dvije vrste materijala; poliamidna jezgra i vanjski omotač od poliuretana, sa žicom vodilicom ,bez PVC-a i DEHP-a,sa šest lateralnih otvora,dimenzije 0.85x0.45 dužine 100 cm sa gaduacijom koja omogućuje detekciju dubine pri postavljanju katetera, kodiran žutom bojom; filter 0,2 mikrona otporan na otpor do 7 bara NrFit konekcije; štrcaljku za gubitak otpora sa elipsastom graudacijom NrFit konekcije; kateter konektor NrFit konekcije; samoljepljivi fiksator za filter; trodijelnu štrcaljku na navoj zapremine 20 ml NrFit konekcije; iglu sa filterom NrFit konekcije. | kom
237 | Set za epiduralnu anesteziju koji sadrži iglu za epiduralnu anesteziju Touhy 18 G promjera 1.3 mm,dužine 80 mm; epiduralni kateter mekog zatvorenog vrha s tri lateralna otvora dimenzije; 20G 0,85x0,45x1000mm; filter 0,2 mikrona otporan na otpor do 7 bara NrFit konekcije; štrcaljku za gubitak otpora sa elipsastom graudacijom NrFit konekcije; kateter konektor NrFit konekcije; samoljepljivi fiksator za filter; trodijelnu štrcaljku na navoj zapremine 20 ml NrFit konekcije; iglu sa filterom NrFit konekcije. | kom
238 | Kateter konektor za epiduralni kateter vel.20/24G sa prozirnim poklopcem. | kom
239 | Kateter konektor za epiduralni kateter 19 G sa prozirnim poklopcem. | kom
240 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, zakrivljenosti vrha od 15 stupnjeva, kompletna dužina igle mora biti potpuno izolirana kao i sami vrh sami vrh koji ima atraumatski završetak i koji ima "Pin point" za preciznu stimulaciju, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, sterilna; dimenzije;23G,0.60 x 40 mm;25G, 0.50 x 55 mm;25 ,0.50 x 35 mm | kom
241 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS,zakrivljenost vrha od 15 stupnjeva, s atraumatskim vrhom sa "pin point" završetkom za preciznu neurostimulaciju,kompletna dužina igle i vrh do neurostimulacijskog završetka moraju biti izolirani, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, NrFit konekcija,sterilna.Dimenzije;dimenzije;23 x 2 ¾" 0.60 x 70 mm; 22G,0,70 mm x 80 mm;22G,0,70 mm x 120 mm; 25 ,0.50 x 35 mm;22G,0,70 mm x 50 mm;22G,0,70 mm x 80 mm;23G,0.60 x 40 mm;25G, 0.50 x 55 mm | kom
242 | Igla unipolarna za stimulaciju živca pri Plexus anesteziji, kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja zakrivljenosti vrha od 30 stupnjeva, kompletna dužina igle mora biti potpuno izolirana kao i sami vrh koji ima atraumatski završetak i koji ima "Pin point" za preciznu stimulaciju, s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom, NrFit konekcije, sterilna;dimenzije;22G,0,70 mm x 50 mm, 22G,0,70 mm x 80 mm | kom
243 | Ehogena igla za stimulaciju živca pri plexus anesteziji, zakrivljenost vrha pod kutem od 30 stupnjeva,pojačanih ehogenih svojstava pomoću "x" patterna na površini igle koji omogućuje UZV vizualizaciju za 360 stupnjeva neovisno o kutu insercije,sa sigurnosnim kodom;kratko-kratko-dugo za određivanje pozicije vrha igle, oznake za dubinu prodora,s linijom za aplikaciju anestetika i konekcijskim električnim kablom,kompatibilna s neurostimulatorom Stimuplex HNS.NrFit konekcije; dimenzije;;22Gx 13/8",0,70 mm x 35 mm,22G x 2" 0.70 x 50 mm;22G 0.70 x 80 mm,20G x 4" 0.90 x 100 mm | kom
244 | Ehogena igla za ultrazvučno vođenu "single shot" plexus blok anesteziju 22GX3 1/8",0.70X80 mm ;20x100mm; 22 x 50 mm; sa oštrim vrhom pod kutem od 30 stupnjeva; sa laserski oblikovanim utorima za bolju uzv vizualizaciju,označena sigurnosnim kodom, sa injekcijskim nastavkom bez DEHP-a dužine 50 cm, NrFit konekcije | kom
245 | Igla za epiduralnu anesteziju Touhy graduirana na razmaku od 1 cm po dužini za lašku detekciju dubine prodora, mandren kodiran roza bojom, NRFit konekcija, dimenzije;G18X3¼", 1.3x80mm;G18, 1.3x120mm | kom
246 | Igla za epiduralnu anesteziju kaudalnim pristupom za pedijatrijsku primjenu, Crawfordovog vrha pod kutem od 45 stupnjeva, NRFit konekcijadimenzije;22 x 1 ⅜" 0.73 x 35 mm, sa oznakama za određivanje dubine prodora na svakih 0,5 cm | kom
247 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, stimulacijskom iglom vel. 18 G,dužine 50 mm, sa vrhom pod kutem od 20 stupnjeva, potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom, s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml. | kom
248 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, stimulacijskom iglom vel. 18 G,dužine 100 mm, sa vrhom pod kutem od 20 stupnjeva, potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom, s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml. | kom
249 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, stimulacijskom iglom pojačane UZV vizualizacije , vel. 18 G,dužine 100 mm, sa vrhom pod kutem od 20 stupnjeva, potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom, s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml. | kom
250 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, stimulacijskom iglom pojačane UZV vizualizacije,vel. 18 G,dužine 50 mm, sa vrhom pod kutem od 20 stupnjeva, potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom, s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml. | kom
251 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, stimulacijskom iglom vel. 18 G,dužine 55 mm, sa vrhom pod kutem od 30 stupnjeva, potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, s prozirnim kateterom centralnog otvora dimenzije 0,45x0,85x400mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml. "Braunula" tehnika uvođenja. | kom
252 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, stimulacijskom iglom vel. 18 G,dužine 110 mm, sa vrhom pod kutem od 15 stupnjeva, potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, s prozirnim kateterom centralnog otvora dimenzije 0,45x0,85x1000mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml. "Braunula" tehnika uvođenja. | kom
253 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s Tuohy stimulacijskom iglom pojačane UZV vizualizacije potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom igla: 18Gx50mm, s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml. | kom
254 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s Tuohy stimulacijskom iglom pojačane vizualizaicje potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom igla: 18GX100mm,s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml | kom
255 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, stimulacijskom iglom pojačane UZV vizualizacije, NRFit konekcije , vel. 18 G,dužine 100 mm, sa vrhom pod kutem od 20 stupnjeva, potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom, s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm NRFit konekcije, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml NRFit konekcije | kom
256 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, stimulacijskom iglom pojačane UZV vizualizacije, NRFit koenkcije,vel. 18 G,dužine 50 mm, sa vrhom pod kutem od 20 stupnjeva, potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom, s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm NRFit konekcije, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml NRFit konekcije. | kom
257 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, stimulacijskom iglom vel. 18 G,dužine 55 mm, sa vrhom pod kutem od 30 stupnjeva, potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, s prozirnim kateterom centralnog otvora dimenzije 0,45x0,85x400mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml. "Braunula" tehnika uvođenja. | kom
258 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, stimulacijskom iglom vel. 18 G,dužine 110 mm, sa vrhom pod kutem od 15 stupnjeva, potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, s prozirnim kateterom centralnog otvora dimenzije 0,45x0,85x1000mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml. "Braunula" tehnika uvođenja. | kom
259 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s Tuohy stimulacijskom iglom NrFit konekcije potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom igla: 18Gx50mm, s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor NrFit konekcije, epiduralni filtar 0,2 µm NrFir konekcije, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml NrFit konekcije. | kom
260 | Set za kontinuiranu Plexus anesteziju, kompatibilan s neurostimulatorom Stimuplex HNS, koji je u vlasništvu Naručitelja, s Tuohy stimulacijskom iglom NrFit konekcije potpuno izoliranom do samog atraumatskog vrha, s integriranom žicom, i hemostatskim ventilom igla: 18GX100mm,s prozirnim kateterom 0,45x0,85x500mm i vidljivim oznakama pozicije katetera te konekcijskim električnim kablom, sterilan. Set sadrži i: kateter konektor NrFit konekcije, epiduralni filtar 0,2 µm, samoljepljivi fiksator za filtar, trodjelnu štrcaljku od 5 ml | kom
261 | Set za kontinuiranu plexus blok anesteziju;tehnika uvođenja " kateter na iglu" ,koji se sastoji od "dual guidance" igle dimenzije 25Gx7 1/2,0.53x190mm s vrhom pod kutem od 15 stupnjeva, graduirane na 1 cm po dužini sa integriranim nastavkom za spajanje na neurostimulatorsku elektrodu i integriranog injekcijskog nastavka NRFit konekcije,dimenzije 2.4x1.0 dužine 300 mm bez DEHP-a i ehogenog katetera izrađenog od odvije vrste materijala; poliamidne jezgre i poliuretnaskog vanjskog sloja kodiranog žutom bojom,dimnezija 19G 1.10x0.60x187 mm,nastavka za lakše navođenje igle kroz tkivo (C-grip); kateter konektor; epiduralni filtar 0,2 µm NRFit konekcije; samoljepljivi fiksator za filter Pin Pad. | kom
262 | Trodjelna štrcaljka na navoj NRFit konekcije, volumena 50 ml, cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); skala svakih 1 ml, s numeričkom oznakom na svakih 10 ml, s produženom graduacijom do 60 ml. Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks, BPA ni DEHP. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama, koje su u vlasništvu Naručitelja. Pakiranje od 100 kom | kom
263 | Perfuzor linija dužine 200 cm žute boje za primjenu u regionalnoj anesteziji, NRFit konekcije, unutarnjeg promjera 1,3 mm, od poliuretana,podnosi tlak do 2 bara, bez lateksa, PVC i DEHP. Za uporabu na svim modelima perfuzijskih pumpi proizvođača B. Braun | kom
264 | Trodjelna štrcaljka na navoj NrFit konekcije, cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks, BPA ni DEHP. Zapremine; 2 mll,5 ml,10ml,20 ml. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama, koje su u vlasništvu Naručitelja. Pakiranje od 100 kom | kom
265 | Trodjelna štrcaljka bez navoja NrFit konekcije, cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks, BPA ni DEHP. Zapremine; 2 mll,5 ml,10ml,20 ml. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama, koje su u vlasništvu Naručitelja. Pakiranje od 100 kom | kom
266 | Štrcaljka trodjelna LOR 8 ml, na navoj NRFit konekcije, s elipsoidom graduacijom i numeričkom oznakom na 3,6 i 8 ml, izrađena od polipropilena, bez lateksa, PVC-a i DEHP-a. | kom
267 | Epiduralni filter 0,2μm, volumen punjenja 0,45 ml otporan na tlak do 7 bara sa NRFit konekcijom | kom
268 | Čep za zatvaranje štrcaljki NRFit navoja. | kom
269 | Set za pokrivanje UZV sonde koji sadrži; sterilni Pokrivač za ultrazvučnu sondu dimenzije; 15 x 30 cm, 15 x 61 cm,15 x 122 cm,15 x 244 cm, Sterilni ultrazvučni gel (1 x 20g) Gumene trake za fiksaciju bez lateksa (2 x) Plavu sterilnu navlaku(30 x 30 cm). | kom
270 | Prijenosna elastomerna "soft shell" pumpa za dugotrajnu IV terapiju citoksičnim lijekovima bez DEHP-a i lateksa, luer lock port za unos lijeka s integriranom valvulom koja sprečava povrat lijeka i kontaminaciju aerosolima, s čepom, pokrovna kapica koja štiti port, dvije membrane, unutarnja elastomerna membrana od silikona, vanjska membrana od polivinil klorid-a koja štiti unutarnju od vanjskih utjecaja, linija bez DEHP-a i lateksa,G kvačica za zaustavljanje IV terapije, 1,2 µm filtar, regulator protoka, testirana na stabilnost više od 80 lijekova, u više od 150 različitih koncentracija, u neovisnim IEC 17025 certificiranim laboratorijima. Volumen pumpe treba biti 270ml. Vrijeme isporuke IV terapije 135h. Protok pumpe treba biti podešen za 2 ml/h.
271 | Prijenosna elastomerna "soft shell" pumpa za dugotrajnu IV terapiju citoksičnim lijekovima bez DEHP-a i lateksa, luer lock port za unos lijeka s integriranom valvulom koja sprečava povrat lijeka i kontaminaciju aerosolima, s čepom, pokrovna kapica koja štiti port, dvije membrane, unutarnja elastomerna membrana od silikona, vanjska membrana od polivinil klorid-a koja štiti unutarnju od vanjskih utjecaja, linija bez DEHP-a i lateksa,G kvačica za zaustavljanje IV terapije, 1,2 µm filtar, regulator protoka, testirana na stabilnost više od 80 lijekova, u više od 150 različitih koncentracija, u neovisnim IEC 17025 certificiranim laboratorijima. Volumen pumpe treba biti 400ml. Vrijeme isporuke IV terapije 100h. Protok pumpe treba biti podešen za 4 ml/h.
272 | Prijenosna elastomerna "soft shell" pumpa za dugotrajnu IV terapiju citoksičnim lijekovima bez DEHP-a i lateksa, luer lock port za unos lijeka s integriranom valvulom koja sprečava povrat lijeka i kontaminaciju aerosolima, s čepom, pokrovna kapica koja štiti port, dvije membrane, unutarnja elastomerna membrana od silikona, vanjska membrana od polivinil klorid-a koja štiti unutarnju od vanjskih utjecaja, linija bez DEHP-a i lateksa,G kvačica za zaustavljanje IV terapije, 1,2 µm filtar, regulator protoka, testirana na stabilnost više od 80 lijekova, u više od 150 različitih koncentracija, u neovisnim IEC 17025 certificiranim laboratorijima. Volumen pumpe treba biti 270ml. Vrijeme isporuke IV terapije 54h. Protok pumpe treba biti podešen za 5 ml/h.
273 | Skretnica s pet izlaza u bloku izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom
274 | Pretakač za spremnike s otopinama, kompatibilni sa spremnikom s jednakim dvostrukim ubodnim mjestima u ravnini s površinom spremnika, za prijenos pojedinačnih doza za bočice 13 mm, zatvoreni sustav po NIOSH definiciji, bez lateksa, DEHP i PVC
275 | Pretakač za spremnike s otopinama, kompatibilni sa spremnikom s jednakim dvostrukim ubodnim mjestima u ravnini s površinom spremnika, za prijenos pojedinačnih doza za bočice 20 mm, zatvoreni sustav po NIOSH definiciji, bez lateksa, DEHP i PVC
276 | Pretakač za spremnike s otopinama, kompatibilni sa spremnikom s jednakim dvostrukim ubodnim mjestima u ravnini s površinom spremnika, za prijenos pojedinačnih doza za bočice 32 mm, zatvoreni sustav po NIOSH definiciji, bez lateksa, DEHP i PVC
277 | Set za infuziju, s y mjestom, beziglenim pripojem za dodatnu primjenu lijeka,duljine 180 cm, unutarnjeg promjera 3 mm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, šiljak sa dva odvojena ispusta - jedan za tekućinu, drugi za zrak, stezaljka za podešavanje protoka doziranja sa stoperom koji sprječava ispadanje regulacijskog kotača, dužina kretanja regulacijskog kotača od 20 do 30 mm, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), bez DEHP i lateksa.
278 | Set za infuziju, sa pričvrsnom stezaljkom, s y mjestom, beziglenim pripojem za dodatnu primjenu lijeka,duljine 180 cm, unutarnjeg promjera 3 mm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, šiljak sa dva odvojena ispusta - jedan za tekućinu, drugi za zrak, stezaljka za podešavanje protoka doziranja sa stoperom koji sprječava ispadanje regulacijskog kotača, dužina kretanja regulacijskog kotača od 20 do 30 mm, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), bez DEHP i lateksa. Za primjenu primarne kratkotrajne infuzije za smanjenje rezidualnog volumena i sekundarne infuzije.
279 | Sekundarni set za infuziju, sa pričvrsnom stezaljkom, duljine 35 cm, unutarnjeg promjera 3 mm, trodjelna komorica. Bez DEHP i lateksa. Za primjenu sekundarne kratkotrajne infuzije i za smanjenje rezidualnog volumena.
280 | Zatvarač sigurnosni univerzalni, prikladan za zatvaranje muških i ženskih pristupa, Luer lock, bojom kodirani, ne sadrži polivinil klorid, DEHP ni lateks
281 | Set za peruktano uvođenje katetera Seldinger tehnikom sa hemostatskom uvodnicom koji sadrži od punkcijsku igle ø 1,3 x 63,5 mm (18 G) ,vodilicu dužine 70 cm, ø 0,035 “/0,89 mm fleksibilni J3-vrh s alatom za umetanje ili fleksibilni ravni vrh,dilatator krvnih žila, 205 mm izrađen od FEP-a ,venski uvodnik za hemostazu, 115 mm izrađen od PUR-a, hemostatski ventil ,zaštita katetera od kontaminacije, 120 cm , jednokratni skalpel ,4 gaze od 8 slojeva, dimenzije;10 x 10 cm.
282 | Punkcijska igla prema Seldingeru dimenzije;1,3 x 70 mm, veličine 18 G,izrađena od nehrđajućeg čelika, dijametra1,3 mm, glatko suženi dizajn za jednostavno uvođenje vodilice do max. ø 0,038’’/0,97 mm
283 | Jednoluminalna spiralna ekstenzijska linija za isporuku infzijske th.terapije, unutranji promjer linije 1mm, dužine 150 mm, sa muoško -ženskom konekcijom
284 | Jednoluminalna spiralna ekstenzijska linija za isporuku infzijske th.terapije, unutranji promjer linije 1mm, dužine 300 mm, sa muoško -ženskom konekcijom
285 | Dvoluminalna spiralna ekstenzijska linija za isporuku infzijske th.terapije, unutranji promjer linije 1mm, dužine 300 mm, sa muoško -ženskom konekcijom; boja linije plavo bijela za identifikaciju vrste terapije.
286 | Zatvoreni infuzijski set dužine 250 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 145 cm, , stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), bez lateksa i DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Space/Space plus". | kom
287 | Zatvoreni infuzijski set dužine 250 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 145 cm, , stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak) bez lateksa i DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Space/Space plus". | kom
288 | Zatvoreni infuzijski set dužine 300 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 200 cm, , stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak) bez lateksa i DEHP. Za primjenu primarne i sekundarne in fuzije. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Space/Space plus". | kom
289 | Zatvoreni infuzijski set dužine 300 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 200 cm, , stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak) bez lateksa i DEHP. Za primjenu primarne kratkotrajne infuzije za smanjenje rezidualnog volumena i sekundarne infuzije. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Space/Space plus". | kom
290 | Zatvoreni infuzijski set dužine 300 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 200 cm, , stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak) bez lateksa i DEHP. Za primjenu primarne kratkotrajne infuzije za smanjenje rezidualnog volumena i sekundarne infuzije. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Space/Space plus". | kom
291 | Zatvoreni infuzijski set od poliuretana dužine 250 cm,trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, nepropusan za svjetlost valne dužine iznad 500 nm, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 145 cm, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa, PVC i DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Space/Space plus". | kom
292 | Zatvoreni infuzijski set za primjenu enteralne prehrane sa "cross spike" konektorom,sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 215 cm, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa i DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Space/Space plus". | kom
293 | Vrećia za enteralnu prehranu, 1500 ml, bez PVC-a, . Za uporabu sa infuzijskim sistemima za enteralnu prehranu. | kom
294 | Zatvoreni infuzijski set dužine 300 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 200 cm, , stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak) bez lateksa i DEHP, za primjenu u regionalnoj anesteziji. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Space/Space plus". | kom
295 | Zatvoreni infuzijski set dužine 240 cm, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 81 mm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 150 cm, kapaljka sa 15 µm filtrom, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), ne sadrži BPA, PVC ni DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Infusomat Compact Plus". | kom
296 | Zatvoreni infuzijski set dužine 300 cm, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 81 mm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 200 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), ne sadrži BPA ni DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Infusomat Compact Plus". | kom
297 | Zatvoreni infuzijski set dužine 240 cm, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 81 mm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 150 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), ne sadrži BPA, PVC ni DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Infusomat Compact Plus". | kom
298 | Zatvoreni infuzijski set dužine 300 cm, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 81 mm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 200 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), ne sadrži BPA, PVC ni DEHP. Za primjenu primarne kratkotrajne infuzije za smanjenje rezidualnog volumena i sekundarne infuzije. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Infusomat Compact Plus". | kom
299 | Zatvoreni infuzijski set od poliuretana s 0,2 µm infuzijskim filtrom, dužine 240 cm,trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 81 mm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 150 cm, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa, PVC i DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Infusomat Compact Plus". | kom
300 | Zatvoreni infuzijski set od poliuretana dužine 240 cm,trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, nepropusan za svjetlost valne dužine iznad 500 nm, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 81 mm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 150 cm, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa, PVC i DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Space/Space plus". | kom
301 | Zatvoreni infuzijski set dužine 240 cm, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 81 mm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 150 cm, kapaljka sa 15 µm filtrom, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), ne sadrži BPA ni DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Infusomat Compact Plus". | kom
302 | Zatvoreni infuzijski set za primjenu enteralne prehrane dužine 330 cm,sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 81 mm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 220 cm, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa, PVC i DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Infusomat Compact Plus". | kom
303 | Zatvoreni infuzijski set dužine 240 cm za uporabu na svim modelima infuzijskih pumpi proizvođača B. Braun, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 81 mm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 150 cm, s krvnim filtrom 200 µm,s čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa i DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Infusomat Compact Plus". | kom
304 | Zatvoreni infuzijski set dužine 330 cm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonskim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju, sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 81 mm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 220 cm, , stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak) bez lateksa, PVC i DEHP, za primjenu u regionalnoj anesteziji. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Infusomat Compact Plus". | kom
305 | Perfuzor linija dužine 150 cm plave boje za indikaciju kategorija lijekova, unutarnjeg promjera 1,0 mm, podnosi tlak do 2 bara, bez lateksa, PVC i DEHP. Za uporabu na svim modelima perfuzijskih pumpi proizvođača B. Braun | kom
306 | Perfuzor linija dužine 150 cm roze boje za indikaciju kategorija lijekova, unutarnjeg promjera 1,0 mm, podnosi tlak do 2 bara, bez lateksa, PVC i DEHP. Za uporabu na svim modelima perfuzijskih pumpi proizvođača B. Braun | kom
307 | Perfuzor linija dužine 150 cm zelene boje za indikaciju kategorija lijekova, unutarnjeg promjera 1,0 mm, podnosi tlak do 2 bara, bez lateksa, PVC i DEHP. Za uporabu na svim modelima perfuzijskih pumpi proizvođača B. Braun | kom
308 | Perfuzor linija dužine 150 cm sa stezaljkom za sprečavanje slobodnog protoka, unutarnjeg promjera 0,9 mm, podnosi tlak do 2 bara, bez lateksa, i DEHP. Za uporabu na svim modelima perfuzijskih pumpi proizvođača B. Braun | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 8 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 9 Potrošni materijal za sukciju, endotrahealnu intubaciju i inhalaciju
1 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom Y koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 5 | kom
2 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom Y koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 6 | kom
3 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom Y koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 7 | kom
4 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom Y koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 8 | kom
5 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom Y koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 5 | kom
6 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa MDI otvorom za zatvorenu medikamentaciju i posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 10 | kom
7 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa MDI otvorom za zatvorenu medikamentaciju i posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 12 | kom
8 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa MDI otvorom za zatvorenu medikamentaciju i posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 14 | kom
9 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa MDI otvorom za zatvorenu medikamentaciju i posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 16 | kom
10 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa MDI otvorom za zatvorenu medikamentaciju i posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 10 mdi | kom
11 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa MDI otvorom za zatvorenu medikamentaciju i posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 12 mdi | kom
12 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa MDI otvorom za zatvorenu medikamentaciju i posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 14 mdi | kom
13 | Sukcija zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa MDI otvorom za zatvorenu medikamentaciju i posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jedno smjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 16 mdi | kom
14 | Sukcija zatvorena za kanile sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa MDI otvorom za zatvorenu medikamentaciju i posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jednosmjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 12, dužine 365 mm | kom
15 | Sukcija zatvorena za kanile sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa MDI otvorom za zatvorenu medikamentaciju i posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jednosmjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 14, dužine 365 mm | kom
16 | Sukcija zatvorena za kanile sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa MDI otvorom za zatvorenu medikamentaciju i posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jednosmjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 16, dužine 365 mm | kom
17 | Sukcija zatvorena za kanile sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jednosmjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 12 , dužine 365 mm. | kom
18 | Sukcija zatvorena za kanile sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju i diskonekciju sukcijskog katetera i bronhoskopiju, sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, posebnim otvorom za lavažu i čišćenje katetera, koji ima jednosmjerni ventil, mogućnost upotrebe do 48 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 14 , dužine 365 mm. | kom
19 | Kateter zamjenski za zatvorenu sukciju sa četiri lateralna otvora, sa atraumatskim kateterom, mogućnost korišetenja 48 h, veličine ch 12 | kom
20 | Kateter zamjenski za zatvorenu sukciju sa četiri lateralna otvora, sa atraumatskim kateterom, mogućnost korišetenja 48 h, veličine ch 14 | kom
21 | Kateter zamjenski za zatvorenu sukciju sa četiri lateralna otvora, sa atraumatskim kateterom, mogućnost korišetenja 48 h, veličine ch 16 | kom
22 | Kateter zamjenski za zatvorenu sukciju za kanile sa četiri lateralna otvora, sa atraumatskim kateterom, mogućnost korišetenja 48 h, veličine ch 14, dužine 365 mm | kom
23 | Kateter zamjenski za zatvorenu sukciju za kanile sa četiri lateralna otvora, sa atraumatskim kateterom, mogućnost korišetenja 48 h, veličine ch 16, dužine 365 mm | kom
24 | Tubus endotrahealni sa taper oblikom evac,7.0 | kom
25 | Tubus endotrahealni sa taper oblikom evac,7.5 | kom
26 | Tubus endotrahealni sa taper oblikom evac,8.0 | kom
27 | Tubus endotrahealni sa taper oblikom evac,8.5 | kom
28 | Tubus endotrahealni sa taper oblikom evac, 9.0 | kom
29 | Puhalica za vježbe disanja, protoka 800 - 1200 ml / sec, sa tri odjeljka i tri obojene kuglice sa mininalnim protokom označenim na svakom odijeljku | kom
30 | Mjerač pritiska u kafu, od 0 - 120 cm H20, sa konekcijskim crijevom | kom
31 | Crijevo konekcijsko za mjerač pritiska u kafu | kom
32 | Nebulizator sa regulacijom postotka nebulizacije i protoka l/m | kom
33 | Voda za nebulizaciju s adapterom , 450 ml | kom
34 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 3.0 | kom
35 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 3.5 | kom
36 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 4.0 | kom
37 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 4.5 | kom
38 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 5.0 | kom
39 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 5.5 | kom
40 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 6.0 | kom
41 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 6.5 | kom
42 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 7.0 | kom
43 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 7.5 | kom
44 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 8.0 | kom
45 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 8.5 | kom
46 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 9.0 | kom
47 | Tubusi flexibilni PVC HI-LO pritisak vel.od 9.5 | kom
48 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 3.0 | kom
49 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 3.5 | kom
50 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 4.0 | kom
51 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 4.5 | kom
52 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 5.0 | kom
53 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 5.5 | kom
54 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 6.5 | kom
55 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 7.0 | kom
56 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 7.5 | kom
57 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 8.0 | kom
58 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 8.5 | kom
59 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 9.0 | kom
60 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 9.5 | kom
61 | Tubusi PVC HI- LO sa cuffom vel. 10.0 | kom
62 | Sukcijski regulator vakuuma zapremine 300 mL | kom
63 | Spremnik za sukciju 300 mL, sterilno | kom
64 | Konekcijsko crijevo za sukciju 1 - 1,5 m, sterilno | kom
65 | Filtar za spremnik za sukciju | kom
66 | Dvostruka crijeva rastezljiva | kom
67 | Tubus obložen nezapaljivim fleksibilnim nehrđajućim čelikom. Otporan na laser, s dvostrukim inflacijskim balonom koji se puni isključivo izotoničnom otopinom. Testiran za uporabu sa CO2, KTP laserom, dimenzije 4.5 sterilan | kom
68 | Tubus obložen nezapaljivim fleksibilnim nehrđajućim čelikom. Otporan na laser, s dvostrukim inflacijskim balonom koji se puni isključivo izotoničnom otopinom. Testiran za uporabu sa CO2, KTP laserom, dimenzije 5.0 sterilan | kom
69 | Tubus obložen nezapaljivim fleksibilnim nehrđajućim čelikom. Otporan na laser, s dvostrukim inflacijskim balonom koji se puni isključivo izotoničnom otopinom. Testiran za uporabu sa CO2, KTP laserom, dimenzije 5.5 sterilan | kom
70 | Tubus obložen nezapaljivim fleksibilnim nehrđajućim čelikom. Otporan na laser, s dvostrukim inflacijskim balonom koji se puni isključivo izotoničnom otopinom. Testiran za uporabu sa CO2, KTP laserom, dimenzije 6.0 sterilan | kom
71 | Jednokratni sterilni nastavci za postojeću opremu McGrath laringoskop, veličina 1., sterilan, oblik 1/2 puni krug | kom
72 | Uvodnica termostabilna za otežanu intubaciju, sa pojačanom osnovom izrađenom od legure | kom
73 | Balast za uvodnicu od polimera | kom
74 | Jednokratni sterilni nastavci za postojeću opremu McGrath laringoskop, veličina 2., sterilan, oblik 1/2 puni krug | kom
75 | Jednokratni sterilni nastavci za postojeću opremu McGrath laringoskop, veličina 3., sterilan, oblik 1/2 puni krug | kom
76 | Jednokratni sterilni nastavci za postojeću opremu McGrath laringoskop, veličina 4., sterilan, oblik1/2 puni krug | kom
77 | Jednokratni sterilni nastavci za postojeću opremu McGrath laringoskop, veličina XL., sterilan, oblik 1/2 puni krug | kom
78 | Zamjenske vrećice s aktivnim ugljenom 1.500ml x 3 za set za fekalnu inkontinenciju | kom
79 | Set za fekalnu inkotinenciju: kateter od biokompatibilnog silikona s premazom koji zadržava neugodne mirise, rotirajući zatvarač s čepom, balon niskog pritiska, crna oznaka iznad balona za lakše pozicioniranje, otvor za uzorkovanje i irigaciju, 2 kolekcijske vrećice 1.500ml i šprica 50/60ml s kukom za krevet | set
80 | Pedijatrijska pokrivka za regulaciju hipotermije cijelog tijela od 145x76cm maksimalno. Omogućuje laki pristup prsnim tubusima, arterijama i za provjeru bila. Saćastog oblika s četiri sloja s mogućnošću rezanja, kompatibilni s postojećom opremom | kom
81 | Pedijatrijska kirurška pokrivka za regulaciju hipotermije ispod ili iznad tijela od 104x63cm maksimalno. Uključena plastična plastična prekrivka za glavu kako bi se očuvala temp. glave. Saćastog oblika s četiri sloja s mogućnošću rezanja, kompatibilni s postojećom opremom | kom
82 | Pokrivka s višestrukim pristupom za regulaciju hipotermije ispod ili iznad tijela od 102x201cm maksimalno. Omogućuje laki pristup prsnim tubusima, arterijama i za provjeru bila. Saćastog oblika s četiri sloja s mogućnošću rezanja, kompatibilni s postojećom opremom | kom
83 | Pokrivka za regulaciju hipotermije torza od 102x132cm maksimalno. Omogućuje podvijanje bočnih preklopa sa strane ispod pacijenta za dodatnu fleksibilnost. Saćastog oblika s četiri sloja s mogućnošću rezanja, kompatibilni s postojećom opremom | kom
84 | Pokrivka za regulaciju hipotermije gprnjeg dijela tijela od 208x71cm maksimalno. S dvostrukim ulazom za dodatnu fleksibilnost. Saćastog oblika s četiri sloja s mogućnošću rezanja, kompatibilni s postojećom opremom | kom
85 | Sterilne kardijalne dekice za grijanje pacijenata toplim zrakom dimenzija od 165x102cm (+/-3%) sa dva bočna proreza za noge. Saćastog oblika sa četiri sloja sa mogućnošću rezanja kompatibilni s postojećom opremom Warmtouch | kom
86 | Dekice za grijanje pacijenata toplim zrakom za donji dio tijela od 142x104 cm (+/-3%). Saćastog oblika sa četiri sloja sa mogućnošću rezanja, kompatibilni s postojećom opremom Warmtouch | kom
87 | Zamjenski sklop mlaznice s kvačicom za postojeću opremu Warmtouch | kom
88 | Fleksibilna trahealna kanila vel. 7 - 10 | kom
89 | Dvolumenski endobronhijalni tubus PVC s poliuretanskim balončićem za prevenciju rupture, desni, lijevi ili lijevi s karinalnom kukom, s četvrtastim distalnim vrhom za redukciju parcijalne okluzije vrha tubusa, s bronhijalnim cuffom S oblika kod desne verzije tubusa, s lagano zakrivljenim vrhom za poboljšano postavljanje u lijevi glavni bronhij kod lijeve verzije tubusa, karinalna kuka obojana kontrastnom plavom bojom nepropusnom na rengenske zrake, sterilan veličine 28, 32, 35, 37, 39, 41 | kom
90 | Standardna fiksacijska traka za kanile od tekstila, velika, s prilagodljivim sigurnosnim sistemom | kom
91 | Sistem za oksigenaciju, jednokratni, PVC, dužine 1,5-2 m | kom
92 | Filter za trahealnu kanilu sa cjevčicom za kisik | kom
93 | Nastavak za respiracijski sistem s otvorom za aspiraciju i bronhoskopiju | kom
94 | Maska za oksigenaciju za odrasle s cjevčicom za kisik, jednokratna, PVC, dužine 1,5-2 m | kom
95 | Orofaringealna cijev, veličina 000-4 | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 9 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 Potrošni materijal za respiratornu njegu
1 | Airway Guedel izrađen od jednog komada, veličine bojom kodirane, veličine 000 | kom
2 | Airway Guedel izrađen od jednog komada, veličine bojom kodirane, veličine 00 | kom
3 | Airway Guedel izrađen od jednog komada, veličine bojom kodirane, veličine 0 | kom
4 | Airway Guedel izrađen od jednog komada, veličine bojom kodirane, veličine 1 | kom
5 | Airway Guedel izrađen od jednog komada, veličine bojom kodirane, veličine 1.5 | kom
6 | Airway Guedel izrađen od jednog komada, veličine bojom kodirane, veličine 2 | kom
7 | Airway Guedel izrađen od jednog komada, veličine bojom kodirane, veličine 3 | kom
8 | Airway Guedel izrađen od jednog komada, veličine bojom kodirane, veličine 4 | kom
9 | Airway Guedel izrađen od jednog komada, veličine bojom kodirane, veličine 5 | kom
10 | Kanila nosna za kisik - pedijatrijska | kom
11 | Kanila nosna za kisik - neonatalna | kom
12 | Cjevčica za kisik 1.8 m sa mekanim pripojima na krajevima | kom
13 | Maska s balonom za visoku koncentraciju kisika i vizualnim indikatorom disanja, uključena cjevćica za kisik dužne 2.1m za odrasle | kom
14 | Maska anesteziološka mirisna (višnja/jagoda). Veličina 0 (neonatal:mirisna). | kom
15 | Maska anesteziološka mirisna (višnja/jagoda). Veličina 1(neonatal:mirisna). | kom
16 | Maska anesteziološka mirisna (višnja/jagoda). Veličina 2(neonatal:mirisna). | kom
17 | Maska anesteziološka mirisna (vanilija). Veličina 3 | kom
18 | Maska anesteziološka mirisna (vanilija). Veličina 4 | kom
19 | Maska anesteziološka mirisna (vanilija). Veličina 5 | kom
20 | Maska anesteziološka mirisna (vanilija). Veličina 6 | kom
21 | Sistem za disanje za respiratore antimikrobni, s ionima srebra koji imaju antimikroban učinak na bakterije. Potvrda o testu na: E.Coli, Klebsiella pneumoniae, Staph.epidermis, MRSA, Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas aeruginosa. Dimenzije sistema; dužina 1.6 m, Pripoj 22M/ 15Fr | kom
22 | Maska pedijatrijska za aerosolnu terapiju 22M s nosnom stezaljkom, i pomičnom elastičnom trakom za fiksaciju uz lice | kom
23 | Set za inhalacije; sastoji se od maske za odrasle s pomičnim zglobom 22M, raspršivača za čestice 2 - 5u, MMD 3.3u, graduirana čašica raspršivača, niski rezidualni volumen i 2.1 m cjevčica za kisik | set
24 | Balon bez lateksa za anesteziju s antiokluzijskim nastavkom, grlo 15F, zapremnina 0,5 L | kom
25 | Balon bez lateksa za anesteziju s antiokluzijskim nastavkom, grlo 22F, zapremnina 1 L | kom
26 | Balon bez lateksa za anesteziju s antiokluzijskim nastavkom, grlo 22F, zapremnina 2 L | kom
27 | Balon za reanimaciju zapremnine 1500 ml, integrirana drška, teksturirani balon omogućuje bolji hvat, cijev za kisik dužine 3m, balon sa kisikom već pričvršćen i spreman za upotrebu, maska za odrasle sa anatomskim jastućićem za ugodno prianjanje veličina 5. Ventil za inflaciju smješten na vrhu maske,kako bi olakšao reguliranje brtve | kom
28 | Maska jednokratna za oksigenaciju i aerosolnu terapiju putem traheostome, za odrasle. Kutni izlaz 22M | kom
29 | Maska jednokratna za oksigenaciju i aerosolnu terapiju putem traheostome, za djecu. Kutni izlaz 22M | kom
30 | Set za inhalacije; sastoji se od raspršivača za čestice 2-5µm, usnika i 1,8 - 2,1 m cjevčice za kisik | set
31 | Izmjenjivač topline i vlage - sterilan, povrat vlage ne smije biti manji od 26 mgH2O/L, gubitak vlage ne smije biti veći od 13.2mg H2O/L, otpor protoka ne smije biti veći od 0.2cm H2O pri protoku od 30L/min, 0.7cm H2O kod protoka od 60L/min. Volumen ne smije biti veći od 19ml, težina 8g, konekcija 15F, minimalni plimni volumen >60ml. Poklopac za otvor za aspiraciju je jednom stranom uvijek pričvršćen za kućište, sigurnosni mehanizam protiv začepljenja, sadrži gibljivi priključak za spoj za cjevčicu za kisik i cječicu dužine 1.8m | kom
32 | Jednokratni hidrofobni filtar za pogonski element vakuum regulatora sa sigurnosnom posudom | kom
33 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI: Volumetrijska pumpa, sa mogućim primjenama: intrarvenozne, intraarterijalne, subkutane, intraperitonealne, epiduralne, intratekalne terapije, mora sadržavati senzore okluzije i zraka; vizualne i zvučne poruke ili jednakovrijedno. Jednakovrijednost Naručitelj ocjenjuje na slijedeći način: Prijenosni uređaj za primjenu infuzije i intravenoznih pripravaka, Raspon protoka: 0.1 - 99.9 ml/h u koracima od 0.1 ml/h 100 - 999 ml/h u koracima od 1 ml/h 1000 - 1200 ml/h u koracima od 10 ml/h, Raspon volumena infuzije: 0.1ml - 9999ml, mogućnost podešavanja isporuke ukupnog volumena kroz određeno vrijeme, mogućnost odabira unaprijed definiranog volumena spremnika: 3000ml, 2000ml, 1500ml, 1000ml, 500ml, 250ml, 200ml, 100ml, 50ml, manualna i automatska isporuka bolusa, brzina isporuke bolusa podesiva u rasponu: 10 - 1200 ml/h u koracima od 10ml/h, volumen bolusa podesiv u rasponu: 0.1 - 100 ml, KVO "Keep Vein Open" podesiv: 0.1 - 20 ml/h u koracima od 0.01ml ili isto kao primarna infuzija, preciznost isporuke: Linearno (tehnički) +/- 2% Klinički +/- 5%, Podešavanja razine pritiska okluzije u 9 predodređenih razina: L0 - L8, LCD ekran s prikazom alfa-numeričkih parametara infuzije. Dijagonala i površina ekrana: | kom
minimalno 8 cm; minimalno 50 cm2, akustično vizualni alarmi i upozorenja: Alarm okluzije - infuzija zaustavljena; Infuzija pri kraju - podesivo od 1 do 15 min prije kraja ili 10% početnog volumena što god nastupi prije; Kraj infuzije - podesiv rezidualni volumen od 0.1 do 5% volumena, pumpa nastavlja u KVO načinu rada; Upozorenje završetka, KVO ili natavka infuzije; Slaba baterija - 30 min prije potpunog pražnjenja: Baterija prazna; Otvorena vrata; Zrak u liniji - jedan mjehur; Zrak u liniji - akumulirano; Zrak u liniji - na početku infuzije; Okluzija nizvodno; Okluzija uzvodno; Titracija; Sigurnosna klema; Pogrešno stavljen set; Pogrešan set; Nedostaje set; Pumpa isključena iz strujne mreže; Interni kvarIntegrirana punjiva NiMH baterija omogućuje rad minimalno 6h od potpuno punog stanja pri protoku od 25ml/h, zaštita pumpe od padova i vode prema klasi IPX3, Integriranje hvataljke za oostavljanje na standardnu medicinsku šinu 10x25mm, stup ili nosač više pumpi; bez dodatnih dijelova, standardni strujni kabel odvojiv od pumpe radi lakše zamjene po potrebi, integrirano IrDA sučelje za komunikaciju između dvije pumpe ili pumpe i nosača više pumpi, integrirano RS232 sučelje za komunikaciju s računalom
34 | Maska za kisik za odrasle s vizualnim indikatorom disanja (kuglica u tubi), nosnim klipom i cjevčicom 1.8 m. | kom
35 | Set za traheo - bronhalnu inhalaciju (čestice veličine 2 - 5, MMD 2,8 mikrona) za odrasle: transparentna eko maska s dvostrukom bradom bez PVC za odrasle, raspršivač s navojnim spojem, cjevčicu s navojem dužine 2.1m, adapter s obostranim navojem | set
36 | Set za traheo - bronhalnu inhalaciju (čestice veličine 2 - 5, MMD 2.8 mikrona) za djecu: transparentna eko maska bez PVC za djecu, raspršivač s navojnim spojem, cjevčicu s navojem dužine 1.8m, adapter s obostranim navojem | set
37 | Raspršivač za traheo-bronhalnu inhalaciju s navojnim spojem (čestice veličine 2 - 5, MMD 2.8 mikrona). | kom
38 | Set za alveolarnu (čestice veličine 0.5 - 2, MMD 1,2 mikrona) inhalaciju za odrasle: transparenta maska za odrasle s nosnim klipom, raspršivač i cjevčica1.8m s mekanim završecima | set
39 | Raspršivač za alveolarnu inhalaciju (čestice veličine 0.5 - 2, MMD 1,2 mikrona) | kom
40 | Filter bakteriološko-virološki, dječji s izmjenjivačem topline i vlage za anesteziju. Gubitak vlage ne smije biti veći od 6.8mg H20/L, ovlaživanje i povrat vlage 31.7 mg H2O/l. Učinkovitost filtracije >99.99%, otpor protoku pri 30L/min je 1.5 cm H2O. Zapremnina 26ml, težina 22g, konekcije 22F/15M-22M/15F. Minialni plimni volumen >90ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra | kom
41 | Filter bakteriološko-virološki s izmjenjivačem topline i vlage za dugotrajnu mehaničku ventilaciju. Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 30.5 mg H2O, gubitak vlage ne smije biti veći od 8.1mg H2O, otpor protoku ne smije biti veći od 1.2cm H2O pri protoku od 30L/min, pri protoku od 60L/min otpor ne smije biti veći od 2.6cm H2O, volumen filtra ne smije biti veći od 65 ml, učinkovitost filtracije >99.999%, težina filtra ne smije prelaziti 44g, konektori 22F-22M/15F. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kučišta filtra. Filtar mora biti pakiran u setu sa nastavkom za tubus koji zadržava namješten oblik, i ima otvore za aspiraciju i bronhoskopiju | kom
42 | Filter bakteriološko-virološki s izmjenjivačem topline i vlage za dugotrajnu mehaničku ventilaciju. Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 30.5 mg H2O, gubitak vlage ne smije biti veći od 8.1mg H2O, otpor protoku ne smije biti veći od 1.2cm H2O pri protoku od 30L/min, pri protoku od 60L/min otpor ne smije biti veći od 2.6cm H2O, volumen filtra ne smije biti veći od 65 ml, učinkovitost filtracije >99.999%, težina filtra ne smije prelaziti 44g, konektori 22F-22M/15F. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kučišta filtra. Filtar mora biti pakiran u setu sa nastavkom za tubus koji zadržava namješten oblik, i ima otvor za aspiraciju | kom
43 | Pripoj T 22M/15F-22M-22F. | kom
44 | Pripoj 22M/15F- spoj za kisik 6,5mm | kom
45 | Filtar bakteriološko-virološki za disanje s papirnatim izmjenjivačem vlage i topline, sterilno pakiran: elektrostatski filtar bakterijske i virusne filtracijske učinkovitosti 99,998% Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 32,3mg H2O/L. Otpor ne smije biti veći od 1,6 cm H2O pri protoku od 30 L/min, te 2,7 cmH2O pri 60 L/min. Volumen filtra ne smije biti veći od 57 ml. Težina filtra ne smije premašiti 31g. Minimalan tidal volumen: 180ml. Mora sadržavati luer port za uzorkovanje smjese plinova, neodvojiv od kučišta filtra. Pripoji: 22F/15M (prema aparatu) - 22M/15F (prema pacijentu) | kom
46 | Sistem za disanje za respiratore s aktivnim ovlaživanjem, kompatibilan sa Draeger - Aquapor, koje su u vlasništvu Naručitelja; Sistem mora imati sloj iona srebra koji imaju antimikroban učinak na bakterije: MRSA, E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, S. epidermis. Dužina sistema 1.6m | kom
47 | Sistem za disanje 22 M za anesteziju izrađen od materijala koji zadržava namješen oblik. Pripoj na «Y» 22M/15F. Sastoji se od osnovnog sistema koji se može razvući do 2 M, kratka cijev za balon koji se može razvući do 1.5 M, balona bez latexa 3l, dodatnog konektora 22M/22M. Luer Lock port sa neodvojivim poklopcem za monitoriranje CO2 | kom
48 | Sistem za disanje 22 M za anesteziju . izrađen od materijala koji zadržava namješen oblik. Pripoj na «Y» 22M/15F. Sastoji se od osnovnog sistema koji se može razvući do 2 M, kratka cijev za balon koji se može razvući do 1.5 M, balona bez latexa 2l, dodatnog konektora 22M/22M. Luer Lock port sa neodvojivim poklopcem za monitoriranje CO2 | kom
49 | Sistem za disanje 22 M za anesteziju: Svi pripoji zadovoljavaju uvjete standarda BS EN 1281-1:1997. Sastoji se od osnovnog sistema 1.6M kratka cijev za balon 1.2M, balona 2 l, kutni nastavak s luer pripojem na «Y» 22M/15F i cjevčica za monitoriranje. Sistem mora imati sloj iona srebra koji imaju antimikroban učinak na bakterije MRSA, E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, S. epidermis | kom
50 | Cjevčica za monitoriranje CO2 3M M-M Luer Lock | kom
51 | Balon za reanimaciju 280 ml - infant | kom
52 | Set 41cm s produžnom linijom i šiljkom s odzračnim filtrom, beziglenim pripojem za razrjeđivanje otopina, jednosmjernim ventilom i LL spojem za IV set s mogućnošću višestruke infuzije | set
53 | Pripoj bezigleni s pretakačem za staklene boce s odzračnikom | kom
54 | Pripoj bezigleni sa cjevčicom dužine 150 cm | kom
55 | Sistem koaksijalni za disanje, prilagođen za korištenje pri anesteziji s niskim protokom plinova, dužine 1,6 m. Inspiratorna cijev mora biti (unutarnja) umetnuta u ekspiratornu (vanjska). Spoj ekspiratornog dijela i aparata treba biti podesive dužine do 50 cm, i odvojiv od cijevi. Spoj cijevi prema pacijentu treba se moći rotirati po horizontalnoj osi. Vanjska (ekspiratorna) cijevi treba biti impregnirana ionima srebra u svrhu inaktivacije bakterija MRSA, E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, S. epidermis., tj. prevencija bolničkih infekcija. Set cijevi treba sadržavati cijevčicu za monitoriranje, kutni nastavak 22M/15F, te zatvarač za testiranje | kom
56 | Sistem za anesteziju dužine 1,5 m, od armiranih cijevi s mekanim završecima. U inspiratornom i ekspiratoronom dijelu mora imati integrirane kondenzacijske posude. Y nastavak mora se moći rotirati po horizontalnoj i vertikalnoj osi. Set mora sadržavati cijevi za balon dužine 1.2 m, koja također mora biti izrađen od armiranih cijevi s mekanih završetkom, balon 2L bez latexa, cijevčicu za monitoriranje, te dodatni mekani konektor 22M/22M | kom
57 | Dvostruki produžni set manjeg lumena s nepovratnim valvulama, dužine 13 cm, s integrirana dva beziglena pripoja koji isključuju potrebu za ispiranjem hepariniziranom fiziološkom otopinom. Prilagođen korištenju kod djece i novorođenčadi. | kom
58 | Set dvostruki produžni za venski put, manjeg lumena, dužine 13 cm, s integrirana 2 beziglena pripoja | set
59 | Set dvostruki produžni za venski put, standardnog lumena, dužine 10 cm, s integrirana 2 beziglena pripoja | set
60 | Bakteriološko virološki filtar s izmjenjivačem topline i vlage za anesteziju. Efikasnost filtracije od 99,99%, gubitak vlage do 7.8 mg H2O/L, izračunat povrat vlage minimalno 30.8 mg H2O/L, otpor protoku pri 30L/min je 0.8 cm H2O, a pri 60L/min 2.1 cm H2O, zapremine 60 ml, težine 29 g. Konekcije 22F/15M- 22M/15F. Minimalni plimni volumen >200ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kučišta filtra | kom
61 | Cjevčica za monitoriranje 1,8m unutarnjeg promjera 1,2mm, pripoj-muški luer/muški luer | kom
62 | Cijev produžna za sukciju 2,0m,6x8,5mm sa mekanim završetkom na djelu prema jednokratnim sabirnim vrečicama, te univerzalnim pripojem za aspiracijske katetere V max-95 kpa | kom
63 | Nastavak gibljivi za tubus 15M na ulaznom i izlaznom dijelu s mogućnošću regulacije od 49 - 100 mm s ulazom za uzrokovanje 7,6 mm | kom
64 | Filtar za krv od 18 mikrona s filtracijskim medijem od nehrđajućeg čelika i volumenom ispune ne većim od 0,7ml | kom
65 | Drenaža jednokratna za sakupljanje krvi s mogućnošću barem dvije transfuzije sakupljene krvi (autologne transfuzije) svake po 800ml, namjenjena korištenju u ortop.kir. Sabirni spremnik mora biti zapremine 1500ml s ugrađenim filterom od 120 mikrona i s 2 graduirane skale označene različitim bojama koje pokazuju ukupan sakupljene volumen i volumen krvi koju je moguće transfundirati. Na ulazu drenažne cijevi u spremnik mora biti prilagođeni dio za uzimanje uzoraka krvi za lab.analizu. Vrečica za transfuziju sakupljene krvi mora biti integrirana u drenažu, zaštićena dodatnim čvrstim pakovanjem, zapremine 800ml i sadržavati dodatni filter od 40 mikrona. Drenaža mora imati mogućnost rada putem slobodnog pada i putem vak.jedinice s podesivom jačinom sukcije u rasponu od 25 do 100 mmHg. Vak.jed.mora imati bateriju s mogućnosti ponovnog punjenja, biti višekratna i odvojiva i ne biti integralni dio drenaže. Postupak sakupljanja, prebacivanja i transf.sakupljene krvi mora u potpunosti biti zatvoren, tj.ne smije dozvoliti mogućnost kont. krvi u postupcima prije same transf. | kom
66 | Set za davanje pripravaka, dužine 180 cm, s 3 dodatna pristupna mjesta zaštićena beziglenim pripojima i nepovratnim ventilom | kom
67 | Univerzalno crijevo za kisik/sukciju, unutarnji promjer 7mm, rola 50m. | kom
68 | Filtar bakteriološko virološki s izmjenjivačem topline i vlage za anesteziju sa gibljivim nastavkom za tubus. Ovlaživanje, povrat vlage ne smije biti manji od 30.8 mg H2O. Gubitak vlage ne smije biti veći od 7.8mg H2O/L. Učinkovitost filtracije 99.99%, otpor protoku pri 30l/min je 1cm H2O, otpor pri protoka pri 60l/min je 2.6cm H2O. Volumen filtra ne smije biti veći od 58 ml, težina 29g, konektori 22F/15M-22M/15F. Minimalni plimni volumen >200ml. Zatvarač Luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra | kom
69 | Maske transparentne anesteziološke, dostupna u veličini 1 izrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomskog oblika. Veličine maski trebaju biti razlikovno označene bojama | kom
70 | Maske transparentne anesteziološke, dostupna u veličini 2 izrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomskog oblika. Veličine maski trebaju biti razlikovno označene bojama | kom
71 | Maske transparentne anesteziološke, dostupna u veličini 3 izrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomskog oblika. Veličine maski trebaju biti razlikovno označene bojama | kom
72 | Maske transparentne anesteziološke, mirisne, dostupna u veličini 4 izrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomskog oblika. Veličine maski trebaju biti razlikovno označene bojama | kom
73 | Maska za odrasle za aerosolnu terapiju s pripojem 22M, izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, i pomičnom elastičnom trakom za fiksaciju uz lice | kom
74 | Maska za kisik za odrasle, izrađena od materijala koji ne sadrže PVC | kom
75 | Maska transparentna za kisik za odrasle izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, originalno pakirana sa cijevčicom dužine 2,1 m | kom
76 | Držač za cijevi za respirator 2x22M/2x15M | kom
77 | Drenaža jednokratna za sakupljanje krvi iz medijastinuma i prsišta s jednom drenažnom cijevi, s mehaničkim ventilom koji omogućava podešavanje negativnog tlaka u rasponu 5 do - 40 cm H2O. Mora imati mjesto za uzrokovanje smješteno na ulazu drenažne cijevi u prostor za sakupljanje sadržaja | kom
78 | Drenaža jednokratna za sakupljanje krvi iz medijastinuma i prsišta s dvije drenažne cijevi, s mehaničkim ventilom koji omogućava podešavanje negativnog tlaka u rasponu -5 do -40 cm H2O. Mora imati mjesto za uzrokovanje smješteno na ulazu drenažne cijevi u prostor za sakupljanje sadržaja | kom
79 | Pripoj bezigleni za zaštitu ulaznog mjesta u vaskularni prostor. Mrtav prostor od 0,04 ml. Protok mora biti 165 ml/min., ili veći. Bez lateks ili metala, MR kompatibilan. Ravno, ne konkavno, mjesto pristupa/aktivacije. Odobreno za korištenje na venskom i arterijskom putu. Isključuje potrebu za ispiranjem hepariziranom fiziološkom otopinom | kom
80 | Skretnica trosmjerna, namjenjena postavljanju na ulazno mjesto u venski put, s dva integrirana beziglena pripoja slijedećih svojstava: mrtav prostor pripoja ne smije biti veći od 0,06 ml. Protok mora biti 185 ml/min, ili veći. Pripoj ne smije sadržavati lateks ili metal, i mora biti MR kompatibilan. Mora biti prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, te kompatibilan s alkoholom, betadinom i klorheksidinom | kom
81 | Set za administraciju putem pumpe za analgeziju sa integriranim šiljkom za spremnike, filtrom, stezaljkom i muškim LL konektorom sa poklopcem | set
82 | Podloga za izmjenu topline, od netkanog materijala, veličine 31.8 cm x 45.7 cm (za novorođenčad i djecu). Namijenjena korištenju kod jednog bolesnika | kom
83 | Podloga za izmjenu topline, od netkanog materijala, veličine 63.5 cm x 83,8 cm (dječja). Namijenjena korištenju kod jednog bolesnika | kom
84 | Podloga za izmjenu topline, veličine 61 cm x 152,4 cm (za odrasle). Namijenjena korištenju kod jednog bolesnika | kom
85 | Sonda ezofagealna/ rektalna temperaturna , namijenjena korištenju kod jednog pacijenta | kom
86 | Uređaj za vježbe disanja, s maksimalnim volumenom izdahnutog zraka od 1200 ml/sek. Uređaj mora imati tri odjeljka, s označenim volumenom na svakom odjeljku (600 ml/sek, 900 ml/sek, 1200 ml/sek). Usnik mora biti odvojiv od uređaja radi mogućnosti čišćenja, a uređaj mora imati integriran spremnik za odlaganje usnika nakon pranja | kom
87 | Sustav jednokratni za kontinuirano praćenje tlaka s mehanizmom za automatsko ispiranja 3 ml/h | kom
88 | Spremnik jednokratni za absorber ugljičnog dioksida, kompatibilan s CLIC adapterom, koji je u vlasništvu Naručitelja, sa indikacijskom promjenom boje bijelo u ljubičasto | kom
89 | Bakteriološko-virološki filtar s izmjenjivačem vlage i topline za dugotrajnu mehaničku ventilaciju. Mora biti testiran na učinkovitost sprječavanja infekcije s Micobacterium TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis, Virus MS-2 coliphage. Efikasnost filtracije do 99,999 %, gubitak vlage 8.3 mg H2O/L, izračunat povrat vlage 30.3 mg H2O/L, otpor protoku pri 30L/min je 1.1 cm H2O, a pri 60L/min 2.5 cm H2O, zapremine 65 ml, težine 44 g. Konekcije 22F- 22M/15F. Minimalni plimni volumen >200ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kučišta filtra | kom
90 | Konektor s fleksibilnim nastavkom (dužina nastavka 70-150 mm), dvostruko okretan, sa spojem za respirator 22M/15F i dvostrukim otvorom 7,6 i 9,5 mm za asipaciju i bronhoskopiju | kom
91 | Izmjenjivač topline i vlage - sterilan, povrat vlage ne smije biti manji od 26 mgH2O/L, gubitak vlage ne smije biti veći od 13.2mg H2O/L, otpor protoka ne smije biti veći od 0.2cm H2O pri protoku od 30L/min, 0.7cm H2O kod protoka od 60L/min. Volumen ne smije biti veći od 19ml, težina 8g, konekcija 15F, minimalni plimni volumen >60ml. Poklopac za otvor za aspiraciju je jednom stranom uvijek pričvršćen za kućište, sigurnosni mehanizam protiv začepljenja, sadrži gibljivi priključak za spoj za cjevčicu za kisik | kom
92 | Bakteriološko-virusološki filtri za difuziju i pletizmografiju, s integriranim usnikom 24 mm. Mrtav prostor ne smije biti veći od 65 ml, bakteriološka filtracijska učinkovitost pri 55 l/min ne smije biti manja od 99,54%, a pri 750 l/min ne smije biti manja od 99,40% (priložiti nezavisna mjerenja). Virološka filtracijska učinkovitost pri 55 l/min ne smije biti manja od 99,24 , a pri 750 l/min ne smije biti manja 99,40% (priložiti nezavisna mjerenja) | kom
93 | Eko set s venturijevim ventilima za odrasle. Set uključuje pet različitih venturijevih ventila, eko masku | kom
94 | Filtar elektrostatski bakteriološki za tidal volumen 100ml. Volumen filtra ne smje biti veći od 34 ml, težina 19g, konektori 22F-22M/15F, otpor protoka ne smije biti veći od 0.7cm H2O pri protoku od 30L/min, 1.8cm H2O pri protoku od 60L/min. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kučišta filtra. Priložiti rezultate neovisnih mjerenja koji potvrđuju navedene navode, kao i test o zaovoljavanju standarda BS EN 1281-1 o pripojima filtra | kom
95 | Mini četkica za djecu i intubirane pacijente s certifikatom za medicinsku primjenu. Vlakna četkice moraju biti izljevena iz jednog komada plastike kako bi se onemogućilo ispadanje vlakana | kom
96 | Jednokratno pakiranje gela za oralnu higijenu, 2g | kom
97 | Maska transparentna za kisik za djecu izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, originalno pakirana sa cijevčicom dužine 2,1 m | kom
98 | Filtar bakteriološko-virološki za disanje s izmjenjivačem vlage i topline za djecu, sterilno pakiran: mehanički filtar bakterijske i virusne filtracijske učinkovitosti 99,99% Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 30.2mg H2O/L. Otpor ne smije biti veći od 2,2 cmH2O pri protoku od 30 L/min. Volumen filtra ne smije biti veći od 28 ml. Težina filtra ne smije premašiti 20g. Minimalan tidal volumen: 90 ml. Mora sadržavati luer port za uzorkovanje smjese plinova, neodvojiv od kučišta filtra. Pripoji: 22F/15M (prema aparatu) - 22M/15F (prema pacijentu) | kom
99 | Eko set za traheo-bronhalnu inhalaciju (čestice veličine 2 - 5, MMD 2.8 mikrona) za odrasle: transparentna maska za odrasle, raspršivač, cjevčica 1.8m. Graduirana čašica za lijek, niski rezidualni volumen, standardni konusni 22Fodgovara maskama, T- nastavcima i usnicima | kom
100 | Sistem za disanje, pedijatrijski od rastezljivih cijevi za anesteziju dužina 2.0 m, balon 1L, pripoj 22M/ 15F. Integriran luer navoj za monitoriranje CO2 na kutnom nastavku | kom
101 | Kanila nosna zaobljena bez DEHP 2.1 m - prematurus | kom
102 | Kanila nosna zaobljena bez DEHP 2.1 m - neonatalna | kom
103 | Kanila nosna ravni nastavci, dužina 1.8m m - odrasli | kom
104 | Kanila nosna zaobljena bez DEHP 2.1 m - pedijatrijska | kom
105 | Set za pleuralnu punkciju s integriranim dvostrukim ventilom i Verres iglom s Luer zaključavanjem za provjeru početne pozicije. Dvostruki integrirani ventilu zas postupak drenaže se može izvršiti jednostavnim pokretima ‘‘povlačenja i guranja’’, bez potrebe trostranog ventila.Set sadrži i adapter za dren, kirurški skalpel, vrećicu za dreniranje 2000ml te ešpricu, CH-9 | set
106 | Set za pleuralnu punkciju s integriranim dvostrukim ventilom i Verres iglom s Luer zaključavanjem za provjeru početne pozicije. Dvostruki integrirani ventilu zas postupak drenaže se može izvršiti jednostavnim pokretima ‘‘povlačenja i guranja’’, bez potrebe trostranog ventila.Set sadrži i adapter za dren, kirurški skalpel, vrećicu za dreniranje 2000ml te špricu, CH12 | set
107 | Set za pleuralnu punkciju s integriranim dvostrukim ventilom i Verres iglom s Luer zaključavanjem za provjeru početne pozicije. Dvostruki integrirani ventilu zas postupak drenaže se može izvršiti jednostavnim pokretima ‘‘povlačenja i guranja’’, bez potrebe trostranog ventila.Set sadrži i adapter za dren, kirurški skalpel, vrećicu za dreniranje 2000ml te ešpricu. Set s produžnom linijom - CH9 | set
108 | Set za pleuralnu punkciju s integriranim dvostrukim ventilom i Verres iglom s Luer zaključavanjem za provjeru početne pozicije. Dvostruki integrirani ventilu zas postupak drenaže se može izvršiti jednostavnim pokretima ‘‘povlačenja i guranja’’, bez potrebe trostranog ventila.Set sadrži i adapter za dren, kirurški skalpel, vrećicu za dreniranje 2000ml te špricu s produžnom linijom CH12 | set
109 | Bezigleni uređaj sa silikonskom valvulom za održavanje protočnosti CVK. Mrtav prostor 0,04 ml, protok 100 ml/min. Bez lateks ili metala, kompatibilan s MRI, alkoholom, betadinom i klorheksidinom. Ravno, ne konkavno, mjesto pristupa/aktivacije. Odobreno za korištenje na venskom i arterijskom putu. Isključuje potrebu za ispiranjem hepariziranom fiziološkom otopinom | kom
110 | Tubus jednokratni supraglotički s gastričnim kanalom, spojem za O2 i kukama za fiksacijsku traku. Od materijala nalik gelu. Integriran blokator ugriza. Veličine 3. Pakiran u setu s fiksacijskom trakom, sukcijskim kateterom 12Fr i lubrikantom | kom
111 | Tubus jednokratni supraglotički s gastričnim kanalom, spojem za O2 i kukama za fiksacijsku traku. Od materijala nalik gelu. Integriran blokator ugriza. Veličine 4. Pakiran u setu s fiksacijskom trakom, sukcijskim kateterom 12Fr i lubrikantom | kom
112 | Tubus jednokratni supraglotički s gastričnim kanalom, spojem za O2 i kukama za fiksacijsku traku. Od materijala nalik gelu. Integriran blokator ugriza. Veličine 5. Pakiran u setu s fiksacijskom trakom, sukcijskim kateterom 12Fr i lubrikantom | kom
113 | Adapter s odzračnikom za višekratno uzimanje sadržaja iz nosećih otopina, s integriranim beziglenim pripojem i zaštitnom kapicom | kom
114 | Univerzalni adapter za asipraciju lijekova iz bočica različite širine grla s filtrom za zrak 0.2 µ s kuglicom koja onemogućuje natapanje filtracijskog medija. Na ulaznom mjestu mora imati integriran bezigleni pripoj | kom
115 | Set s produžnom linijom i šiljkom, beziglenim pripojem za razrjeđivanje otopina i spojem za IV set s mogučnošću višestruke infuzije | set
116 | Crijevo priključno za podloge za izmjenu topline. | kom
117 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 1 | kom
118 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 1.5 | kom
119 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 2 | kom
120 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 2.5 | kom
121 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 3 | kom
122 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 4 | kom
123 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 5 | kom
124 | Maska s balonom za visoku koncentraciju kisika i vizualnim indikatorom disanja (kuglica u tubi) pedijatrijska | kom
125 | Laringoskop jednokratni optički, za otežanu intubaciju. Mora imati optički kanal s integriranim vizualizacijskim sistemom visoke rezolucije i "hladnim" svjetlom, te uvodni kanal za tubuse veličina 3, tubus veličine 7.0 - 8.5. Mora imati integriran uređaj za prevenciju zamagljivanja | kom
126 | Laringoskop jednokratni optički, za otežanu intubaciju. Mora imati optički kanal s integriranim vizualizacijskim sistemom visoke rezolucije i "hladnim" svjetlom, te uvodni kanal za tubuse veličina 2, tubus veličine 6.0 - 7.5. Mora imati integriran uređaj za prevenciju zamagljivanja | kom
127 | Laringoskop jednokratni optički, za otežanu intubaciju. Mora imati optički kanal s integriranim vizualizacijskim sistemom visoke rezolucije i "hladnim" svjetlom, te uvodni kanal za tubuse veličina 1, tubus veličine 4.0 - 5.5. Mora imati integriran uređaj za prevenciju zamagljivanja | kom
128 | Laringoskop jednokratni optički, za otežanu intubaciju. Mora imati optički kanal s integriranim vizualizacijskim sistemom visoke rezolucije i "hladnim" svjetlom, te uvodni kanal za tubuse veličina 0, tubus veličine 2.5 - 3.5. Mora imati integriran uređaj za prevenciju zamagljivanja | kom
129 | Raspršivač za aerosolnu terapiju (veličina čestica 0.5 - 2, MMD 2,7 µm), bez PVC, automatski ventil u T-nastavku. Spojevi: 22 mm | kom
130 | Set za održavanje higijene usne šupljine. Set mora sadržavat savitljivu cjevčicu za aspiraciju sadržaja, četkicu za higijenu usne šupline i gel za čiščenje usne šupljine. Cjevčica za aspiraciju sadržaja se može spojiti na standardnu sukcijsku opremu | set
131 | Aspiracijski štapić za oralnu higijennu sa silikonskom glavom neodvojivom od drške, izliveno iz jednog kalupa | kom
132 | Intubacijski stilet dostupan u veličini 14FR/ 340mm x 4.7mm | kom
133 | Intubacijski stilet dostupan u veličini 10FR/ 340mm x 3.3mm | kom
134 | Intubacijski stilet dostupan u veličini 6FR/ 275mm x 2.0mm | kom
135 | Trokomorna torakalna drenaža za pneumonektomiju zapremine 2000ml. Održava tlak u pleuralnoj šupljini između +1 cmH2O i -13 cmH2O | kom
136 | Pripoj bezigleni proziran za zaštitu ulaznog mjesta u vaskularni prostor s neutralnim istiskivanjem, idealan za novorođenčad. Mrtav prostor od 0,02 ml. Protok 145 ml/min. Bez lateks ili metala, MR kompatibilan. Mjesto pristupa/aktivacije testirano na min | kom
137 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml | kom
138 | Elastomerički prijenosni set sa 7 varijabilnih različitih protoka, uključuje balon od polisoprpene, filtar za zrak i čestice u liniji, element za restrikciju protoka u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Protok 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml. Volumen spremnika 100ml | kom
139 | Elastomerički prijenosni set sa 7 varijabilnih različitih protoka, uključuje balon od polisoprpene, filtar za zrak i čestice u liniji, element za restrikciju protoka u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Protok 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml. Volumen spremnika 250ml | kom
140 | Elastomerički prijenosni set sa 7 varijabilnih različitih protoka, uključuje balon od polisoprpene, filtar za zrak i čestice u liniji, element za restrikciju protoka u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Protok 2ml, 4ml, 6ml, 8ml, 10ml, 12ml, 14ml. Volumen spremnika 100ml | kom
141 | Elastomerički prijenosni set sa 7 varijabilnih različitih protoka, uključuje balon od polisoprpene, filtar za zrak i čestice u liniji, element za restrikciju protoka u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Protok 2ml, 4ml, 6ml, 8ml, 10ml, 12ml, 14ml. Volumen spremnika 250ml. | kom
142 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 500ml. | kom
143 | Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 10 | kom
144 | Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 12 | kom
145 | Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 14 | kom
146 | Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 16 | kom
147 | Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 10 | kom
148 | Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 12 | kom
149 | Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 14 | kom
150 | Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 16 | kom
151 | Sustav jednokratni neonatalni cijevi za disanje testiran s ovlaživačem kompatibilan s uređajem MR850, koji je u vlasništvu Naručitelja, grijana inspiracijska i ekspirijska grana - za Babylog 8000 plus s ravnim Flow senzorom | kom
152 | Sustav jednokratni neonatalni cijevi za disanje testiran s ovlaživačem kompatibilan s uređajem MR850, koji je u vlasništvu Naručitelja, grijana inspiracijska i ekspirijska grana - za Babylog 8000 plus s kutnim Flow senzorom | kom
153 | Set za infuziju bez DEHP putem Alaris GP pumpe sa 15μm filterom. Dužina seta 265cm, volumen 24ml, Alaris sigurnosna stezaljka, ID 3mm | kom
154 | Set za infuziju bez DEHP putem GP pumpe sa 0.2μm filterom. Dužina seta 265cm, volumen 25ml, Alaris sigurnosna stezaljka, ID 2.7mm. Integrirana dva dodatna pristupna mjesta na infuzijskoj liniji | kom
155 | Kaciga za isporuku plinova tijekom CPAP potpore, sa integriranim venturijem, veličine M | kom
156 | Kaciga za isporuku plinova tijekom CPAP potpore, sa integriranim venturijem, veličine L | kom
157 | Kaciga za isporuku plinova tijekom CPAP potpore, sa integriranim venturijem, veličine XL | kom
158 | Sistem neonatalni za reanimaciju s varijabilnim PEEP ventilom i Neopuff konekcijom kontroliran prstom. Dimenzije 10mm, duljina 1.2m | kom
159 | Hladilo za glavu za spajanje na uređaj za hipotermiju | kom
160 | Pripoj bezigleni za zaštitu ulaznog mjesta u vaskularni prostor. Mrtav prostor pripoja ne smije biti veći od 0,04 ml. Protok mora biti 165 ml/min. Pripoj ne smije sadržavati lateks ili metal, proziran, izrađen od tri komponente, i mora biti MR kompatibilan. Mora biti prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, te kompatibilan s alkoholom, betadinom i klorheksidinom. Mora isključivati potrebu za ispiranjem hepariziranom fiziološkom otopinom. Mora biti odobreno za korištenje na arterijskom i venskom putu. Dostupan s 6 identifikacijskih prstena u različitim bojama | kom
161 | Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 12 | kom
162 | Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 14 | kom
163 | Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 16 | kom
164 | Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 12 | kom
165 | Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 14 | kom
166 | Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 16 | kom
167 | Ampula NaCl 0.9% za zatvorenu sukciju, 15ml | kom
168 | NIV maska s otvorom, antiasfikcijacijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima bez CO2 otvora, veličine S | kom
169 | NIV maska s otvorom, antiasfikcijacijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima bez CO2 otvora, veličine M | kom
170 | NIV maska s otvorom, antiasfikcijacijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima bez CO2 otvora, veličine L | kom
171 | NIV maska bez otvora, antiasfikcijacijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima sa CO2 otvorom, veličine S | kom
172 | NIV maska bez otvora, antiasfikcijacijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima sa CO2 otvorom, M | kom
173 | NIV maska bez otvora, antiasfikcijacijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima sa CO2 otvorom, veličine L | kom
174 | NIV maska bez otvora, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa kružnim sistemima, veličine S | kom
175 | NIV maska bez otvora, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa kružnim sistemima, 3 veličine M | kom
176 | NIV maska bez otvora, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa kružnim sistemima, veličine L | kom
177 | Kutni luer spoj 7.6mm | kom
178 | T nastavak 15M-15F-15F | kom
179 | Set za održavanje higijene usne šupljine. Aspiracijska četkica za higijenu usne šupline 0.12% CHG otopina za čiščenje usne šupljine, pasta za zube, aspiracijski štapić za oralnu higijenu sa silikonskom glavom neodvojivom od drške, izliveno iz jednog kalupa i čašica za otopinu. Četkica i štapić za aspiraciju sadržaja se može spojiti na standardnu sukcijsku opremu | set
180 | Jednodnevni set za oralnu higijenu prema četverosatnom protokolu. Sadrži ukupno 6 pakiranja od čega: dva pakiranja s aspiracijskom četkicom, 0.12% CHG, spužveni aplikator i čašica; i 4 pakiranja s aspiracijskim štapićem sa silikonskom glavom, 0.12% CHG, spužveni aplikator i čašica | set
181 | Jednodnevni set za oralnu higijenu prema osmerosatnom protokolu. Sadrži ukupno 3 pakiranja od čega: 1 pakiranj1 s aspiracijskom četkicom, 0.12% CHG, spužveni aplikator i čašica; i 2 pakiranja s aspiracijskim štapićem sa silikonskom glavom, 0.12% CHG, spužveni aplikator i čašica | set
182 | Sterilni Latex free aplikator obojani 3mL CHG 2% i IPA 70% za dezinfekciju kože pacijenta kod postavljanja CVK. Biocidna aktivnost testirana prema UNI EN standardima: UNI EN 12054, UNI EN 1500, UNI EN 12791, UNI EN 1275 | kom
183 | Dezinfekcijski zatvarač za obostrano uklanjanje mikroorganizama s vrha i s navoja pripoja s podijeljenom pregradom. 70% izopropilni aklohol u potpunosti eliminira bakterije 5min nakon kontakta i djeluje do 7 dana. Sterilno pojedinačno pakiran u kutiji od 250kom | kom
184 | Adapter za nazo -gastričnu sondu, s dva ulaza, namjenjen aspiraciji sadržaja/laveži, i enteralnoj aplikaciji pripravka | kom
185 | Eko set koji uključuje masku sa venturijevim ventilom podesive koncentracije i cijevčica dužine 1,8 m | kom
186 | Set za transfuziju 270cm volumena 26mL I.D. 3mm; komora sa šiljkom, 20kapljica/mL, stazaljka s valjkom za podešavanje protoka, sigurnosna stezaljka za Alaris GP pumpu, PVC Latex free | kom
187 | Set za infuziju za fotosenzibilne otopine: komora sa šiljkom i zračnim ventilom, 20kapljica/mL, 15 μm hidrofobni filtar, 1.2 μm IV filtar, stezaljka s valjkom za podešavanje protoka, 2x bezigleni pripoj, sigurnosna stezaljka za Alaris GP pumpu, PVC Latex free | set
188 | Vrećica za zatvorenu aspiraciju 2000ml, mora imati samo jedan priključak za cijev za aspiraciju tekućine. Vrećica ne sadrži PVC. Vrećica mora sadržavati hidrofobni filtar koji sprječava preljevanje sadržaja. Bakterijski filtar, koji mora osiguravati 98% učinkovitost filtracije pri česticama 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti napravljena u neovisnom laboratoriju. U nizu se mogu povezati vrećice do ukupne zapremnine 36 litara | kom
189 | Vrećica za zatvorenu aspiraciju 1000ml, mora imati samo jedan priključak za cijev za aspiraciju tekućine. Vrećica ne sadrži PVC. Vrećica mora sadržavati hifrofobni filtar koji sprječava preljevanje sadržaja. Bakterijski filtar, koji mora osiguravati 98% učinkovitost filtracije pri česticama 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti napravljena u neovisnom laboratoriju. U nizu se mogu povezati vrećice do ukupne zapremnine 36 litara | kom
190 | Vrećica za zatvorenu aspiraciju 2000ml, mora imati samo jedan priključak za cijev za aspiraciju tekućine. Vrećica ne sadrži PVC. Vrećica mora sadržavati hidrofobni filtar koji sprječava preljevanje sadržaja. Bakterijski filtar, koji mora osiguravati 98% učinkovitost filtracije pri česticama 0,40µm, integriran filtar za dim koji onemogućuje začepljenje hidrofobnog filtra Učinkovitost filtracije mora biti napravljena u neovisnom laboratoriju. U nizu se mogu povezati vrećice do ukupne zapremnine 36 litara | kom
191 | Konekcijsko crijevo za serijsko povezivanje aspiracijskih vrećica, mora biti kompatibilno sa vrećicama | kom
192 | T-konektor se koristi kod serijskog povezivanja posuda za aspiraciju i može zamijeniti SERRES ventil kada se koristi filtar za dim | kom
193 | Višekratni kutni konektor koji omogućava spoj na vakuum | kom
194 | Vakuumski regulator dizajniran je za promjenu vakuuma iz jedne vrećice za zatvorenu aspiraciju u drugu. Vakuumski regulator nalazi se na kolicima između dva spremnika. Može se koristiti i u serijskoj vezi | kom
195 | Višekratno silikonsko vakuumsko crijevo koje omogućuje povezivanje posuda sa vakuumom. Nakon šta se vrećica za zatvorenu aspiraciju napuni, automatski se pomoću ovog konektora prebacuje na iduću. Omogućava spajanje šest kanistera u jednom lancu | kom
196 | Produžni adaptacijski set za davanje pripravaka pomoću infuzijske pumpe, dužine 28 cm, s 2 pristupna mjesta zaštićena beziglenim pripojima i šiljkom s odzračnim filtrom | kom
197 | Set za davanje pripravaka osjetljivih na svjetlost, dužine 180 cm, s 3 dodatna pristupna mjesta zaštićena beziglenim pripojima i nepovratnim ventilom | kom
198 | Enteralna štrcaljka s EnFit necentralnim vrhom i dvostranim oznakama za postavljanje u pumpu na štrcaljku, 50/60 ml. Ne sadrži latex - DEHP(DOP), BBP, DBP, DIBP i DHP. Razine tragova ovih supstanci odgovaraju REACH regulativama (< 0,1% w/w) | kom
199 | Enteralna štrcaljka s EnFit necentralnim vrhom i dvostranim oznakama za postavljanje u pumpu na štrcaljku, 20 ml. Ne sadrži latex - DEHP(DOP), BBP, DBP, DIBP i DHP. Razine tragova ovih supstanci odgovaraju REACH regulativama (< 0,1% w/w) | kom
200 | Enteralna štrcaljka s EnFit necentralnim vrhom i dvostranim oznakama za postavljanje u pumpu na štrcaljku, 10 ml. Ne sadrži latex - DEHP(DOP), BBP, DBP, DIBP i DHP. Razine tragova ovih supstanci odgovaraju REACH regulativama (< 0,1% w/w) | kom
201 | Enteralni prijelazni adapter služi za prilagodbu sondi na EnFit standard, EnFit muški- konusni pripoj. Ne sadrži latex - DEHP(DOP), BBP, DBP, DIBP i DHP. Razine tragova ovih supstanci odgovaraju REACH regulativama (< 0,1% w/w) | kom
202 | Enteralni prijelazni adapter služi za prilagodbu EnFit sondi na štrcaljke koje nemaju EnFit navoj, mekani ljevkasti s čepom s EnFit ženskim nastavkom. Ne sadrži latex - DEHP(DOP), BBP, DBP, DIBP i DHP. Razine tragova ovih supstanci odgovaraju REACH regulativama (< 0,1% w/w) | kom
203 | Enteralni produžni set duljine 150 cm, promjera 1.6 mm. Ne sadrži latex - DEHP(DOP), BBP, DBP, DIBP i DHP. Razine tragova ovih supstanci odgovaraju REACH regulativama (< 0,1% w/w) | kom
204 | Trosmjerna sigurnosna skretnica za enteralnu prehranu s 2 EnFit muška nastavka i 1 EnFit ženskim nastavkom s čepovima za zatvaranje, te s mogućnošću određivanja smjera i zaustavljanja određenog smjera protoka sa sigurnosnim ventilom | kom
205 | Enteralni port adapter s dva EnFit muška nastavka i jednim EnFit ženskim nastavkom s čepovima za zatvaranje | kom
206 | Adapter koji se može koristiti za hranjenje, dodavanje tekućine, lijekova i izvlačenje želučanog sadržaja. ISO 80369-3 kompatibilan | kom
207 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI: Enteralna pumpa za isporuku programiranih količina hrane i hidratacije.Dimenzija do D:140 mm x Š:140 mm x V 62 mm, težine do 499 g. Mogućnost brzine protoka od 1 ml/h do 600 ml/h,volumen isporuke od 1 ml do 4000ml, sa povećanjem od po 1 ml. Brzina propiranja do max. 700 ml/h. Točnost isporuke +/- 5% ( pri korištenju novog seta i isporuci vode volumena 100ml, brzinom 100ml/h). Mogućnost otkrivanja okluzije u liniji ,uzvodno pri tlaku od 34 kPa/ 5 sek.,nizvodno pri tlaku od 83 kPa /30 sek., pri tlaku od 103 kPa/ 5 sek. Mogućnost otkrivanja zraka u liniji na 1.5 ml. Baterija litij-ionska. Punjenje baterije za max 6 h do 100%, mogućnost rada s baterijom do 24 sata pri protoku od 125 ml/h. Na ekranu pumpe moraju biti vidljivi parametri za razinu napunjenosti baterije, status priključka na struju, status tipkovnice, status načina rada, pokazatelj da je spremnik hrane prazan/ zrak u liniji, ikona koja pokazuje da je pumpa uključena s indikatorima okluzije: strelice trepere kad je pumpa uključena, prikaz slovnih i brojčanih vrijednosti za programiranje i alarme, glavne informacije o oznakama ml, h ili ml/h, linija s tekstualnom porukom koja daje razne informacije o statusu pumpe, programiranju i alarmima. Status pumpe kodiran bojama. Pumpa mora imati opciju kontinuiranog rada, opciju rada s povremenom isporukom bolusa u programiranim intervalima. Pumpa mora imati mogućnost učvršćivanja na šipku. | kom
208 | Set za isporuku enteralne hrane, tekućine i lijekova s integriranom vrećicom/ spremnikom za hranu zapremnine 1.5 L s ugrađenim otvorom za vješanje i navojnom kapicom, Y EnFit priključkom i EnFit distalnim završetkom na pacijentovoj strani. Automatsko sprječavanje povrata slobodnog toka. Set ima EnFit pripoje napravljene po ISO 80369-3 standardu. Spremnik izrađen od etilen-vinil acetata, ne sadrži DEHP; BPA i Latex. Kompatibilan s EnFit sondama za hranjenje i EnFit spremnicima za lijekove. Spremnik ima oznake ( 50 ml i na svakih 100 ml) i označeno mjesto za upisivanje pacijentovog imena, naziv hrane, volumen, datum, brzina isporuke. Set je jednokratan, sterilan - steriliziran etilen oksidom. Udaljenost od spremnika za hranjenje do priključka na strani pacijenta 230 cm. Udaljenost od spremnika za hranjenje do pumpe 50 cm. Unutarnji promjer seta 3.0 mm, vanjski promjer seta 4.15 mm. CE oznaka. Izrađen od PVC-a i silikone, ne sadrži DEHP; BPA i Latex | set
209 | Set za isporuku enteralne hrane, tekućine i lijekova s EnPlus pripojom za hranjenje, trosmjernim priključkom i EnFit distalnim završetkom na pacijentovoj strani. Automatsko sprječavanje povrata slobodnog toka. Set ima EnFit pripoje napravljene po ISO 80369-3 standardu. Set je kompatibilan s EnPlus spremnicima za hranu, s EnFit sondama za hranjenje i EnFit spremnicima za lijekove.Set je jednokratan, sterilan - steriliziran etilen oksidom. Udaljenost od priključka za hranjenje do priključka na strani pacijenta je 230 cm. Udaljenost od priključka za hranjenje do pumpe je 50 cm. Unutarnji promjeri seta 3.0 mm, vanjski promjer seta 4.15 mm. CE oznaka. Izrađen od PVC-a i silikone, ne sadrži DEHP; BPA i Latex | set
210 | Set za isporuku enteralne hrane, tekućine i lijekova za istovremenu isporuku hrane i/ili tekućine preko dva odvojena Y spremnika s šiljkom. Ima ugrađeno automatsko sprječavanje povrata slobodnog toka. Set ima EnFit pripoje napravljene po ISO 80369-3 standardu. Kompatibilan s EnPlus spremnicima za hranu, EnFit sondama za hranjenje i EnFit spremnicima za lijekove. Uključena stezaljka kojom se može ručno isključiti protok tekućine, trosmjerni priključak s čepom. Set je jednokratan, sterilan - steriliziran etilen oksidom. Udaljenost od priključka za hranjenje do priključka na strani pacijenta je 230 cm. Udaljenost od priključka za hranjenje do Y ventila je 30cm. Udaljenost od priključka za hranjenje do pumpe je 50 cm. Unutarnji promjer seta 3.0 mm, vanjski promje seta 4.15 mm. CE oznaka. Izrađen od PVC-a i silikone, ne sadrži DEHP; BPA i Latex | set
211 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI: Grijač krvi za zagrijavanje svih infuzija i transfuzija kod rutinske i obilnije primjene. Odabir temperature od 39°C, 41°C and 43°C. Horizontalni izmjenjivač topline s 11 navoja za univerzalnu primjenu. Digitalni i osvjetljeni zaslon za prikaz temperature u povećanjima od 0,1°C. Trosmjerni nezavisni sigurnosni prekidač protiv pregrijavanja. Ima mogućnost sigurnog zagrijavanja dviju različitih infuzija prilikom paralelne infuzije. Automatsko ispitivanje funkcija prilikom svakog pokretanja grijača. Mogućnost upotrebe standardnih setova za infuziju. Univerzalno fiksiranje za brzo i sigurno pričvršćivanje na šipku i tračnice (25x10mm). Napon: 230/240V (110/115 V). Potrošnja energije: 450W. Vrijeme početnog zagrijavanja je približno 1 minuta. Dimenzije u mm: 145x135x295. Masa 2,9 kg. Način rada - kontinuirani (24h na dan). Klasa kategorije zaštite: I. Stupanj zaštite: B, otporan na defibrilaciju. Zaštita od vlage: IPX 4. Klasificirano prema direktivi 93/42 EEZ klasa II b | kom
212 | PVC infuzijska produžena linija za jednokratnu upotrebu za grijač krvi, 575 cm duljine, vanjskog promjera 4,0 mm s luer lock konekcijom | kom
213 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI: Automatizirani sustav za subglotičku aspiraciju. Protok maksimalno 8 l po minuti, tlak -60mbar do -300mbar ( u koracima od 10 mbara) s jednokratnim spremnikom za izlučevine, zapremnine 250 ml. Nazivni mrežni napon 100 - 240V AC primarno / 12V DC sekundarno, maksimalna struja 1.25 A, mrežna frekvencija 50/60 Hz, nazivno opterećenje: 15 W – punjenje i rad, 10 W samo punjenje. Potrošnja struje 1.25 A pri 12 V. Punjiva baterija, 7.4 V, 4.4 Ah litij- ionska. Dimenzija ( V x Š x D) – 165 x 220 x 90mm. Masa (osnovni uređaj) – cca 1.2 kg. Način rada: naizmjenična aspiracija. Vrijeme rada: napajanje strujom – neprekidan rad, baterija cca 18 sati ( uređaj pod punim kapacitetom). Emisija buke 35dB (A). Stupanj zaštite prema standardu IEC 60601-1 – tip BF. Razred zaštite II. CE oznaka CE0843 | kom
214 | Jednokratni spremnik za sakupljanje sekreta zapremnine 250ml, sadrži bakterijski i ugljični filtar, tvar za zgušnjavanje (poliakrilat 99%, hidroksid 1%), vanjski dio spremnika transparentan izrađen od polistirola, poklopoc kanistera transparentan izrađen od polikarbonata, cijev vanjskog promjera 7mm, unutarnji promjer 5mm, sigurnost od preljevanja sadržaja, dimenzije kanistera 134 x 71 x 67, težina 254g, komaptibilan sa aparatom Simex Caff M | kom
215 | Štrcaljka unaprijed napunjena fiziološkom otopinom namijenjena propiranju periferno i centralno postavljenih katetera 3ml | kom
216 | Štrcaljka unaprijed napunjena fiziološkom otopinom namijenjena propiranju periferno i centralno postavljenih katetera 5ml | kom
217 | Štrcaljka unaprijed napunjena fiziološkom otopinom namijenjena propiranju periferno i centralno postavljenih katetera 10ml | kom
218 | Sterilna voda namjenjena za inhalacijsku terapiju i vlaženje, uključen adapter za respiratornu terapiju, ugrađen priključak za cijevi s kisikom, zapremnina 350ml | kom
219 | Jednostruko grijani sistem 22M za pružanje terapije kisikom visokog protoka s automatski punjivom komoricom za aktivno ovlaživanje zraka. Integrirani otvori za temperaturne sonde. Set uključuje dodatnu cijev 0.5m, kutni priključak 22M-22F i stezaljku za fiksaciju sistema. Dužina sistema 1.6m | kom
220 | Nazalna kanila za pružanje terapije kisikom visokog protoka. Kanila se spaja sa sistemom za disanje okretnim priključkom 22M ISO. Na kanili se nalazi kopča koja omogućuje fiksiranje sistema i kanile na pacijenta. Kanila je povezana sa fleksibilnom cijevi koja se spaja na jednostruko grijani sistem. Nosna kanila mora se moći rotirati za 180 stupnjeva radi lakšeg pozicioniranja. Uz kanilu dolazi podesiva, elastična traka za glavu koja omogućuje jednostavnu fiksaciju nosne kanile u kombinaciji sa anatomskom trakom za lice koja pacijentu pruža maksimalnu udobnost. Veličina S za odrasle | kom
221 | Nazalna kanila za pružanje terapije kisikom visokog protoka. Kanila se spaja sa sistemom za disanje okretnim priključkom 22M ISO. Na kanili se nalazi kopča koja omogućuje fiksiranje sistema i kanile na pacijenta. Kanila je povezana sa fleksibilnom cijevi koja se spaja na jednostruko grijani sistem. Nosna kanila mora se moći rotirati za 180 stupnjeva radi lakšeg pozicioniranja. Uz kanilu dolazi podesiva, elastična traka za glavu koja omogućuje jednostavnu fiksaciju nosne kanile u kombinaciji sa anatomskom trakom za lice koja pacijentu pruža maksimalnu udobnost. Veličina M za odrasle | kom
222 | Nazalna kanila za pružanje terapije kisikom visokog protoka. Kanila se spaja sa sistemom za disanje okretnim priključkom 22M ISO. Na kanili se nalazi kopča koja omogućuje fiksiranje sistema i kanile na pacijenta. Kanila je povezana sa fleksibilnom cijevi koja se spaja na jednostruko grijani sistem. Nosna kanila mora se moći rotirati za 180 stupnjeva radi lakšeg pozicioniranja. Uz kanilu dolazi podesiva, elastična traka za glavu koja omogućuje jednostavnu fiksaciju nosne kanile u kombinaciji sa anatomskom trakom za lice koja pacijentu pruža maksimalnu udobnost. Veličina L za odrasle | kom
223 | Sistem koaksijalni za disanje, prilagođen za korištenje u anesteziji, dužine 1.8 m. Inspiratorna cijev mora biti (unutarnja) umetnuta u ekspiratornu (vanjska). Spoj ekspiratornog dijela i aparata treba biti podesive dužine do 50 cm, i odvojiv od cijevi. Set cijevi treba sadržavati dodatnu cijev podesive dužine do 150cm 22F/22F, balon zapremnine 2L, cijevčicu za monitoriranje dužine 0.7m i dodatni ravni konektor 22M/22M | kom
224 | Balon za reanimaciju zapremnine 1000 ml, integrirana drška, teksturirani balon omogućuje bolji hvat, cijev za kisik dužine 3m, balon sa kisikom već pričvršćen i spreman za upotrebu, maska za odrasle sa anatomskim jastućićem za ugodno prianjanje, veličina 4. Ventil za inflaciju smješten na vrhu maske,kako bi olakšao reguliranje brtve | kom
225 | Balon za reanimaciju zapremnine 500 ml, integrirana drška, teksturirani balon omogućuje bolji hvat, cijev za kisik dužine 3m, balon sa kisikom već pričvršćen i spreman za upotrebu, maska za odrasle sa anatomskim jastućićem za ugodno prianjanje, veličina 3. Ventil za inflaciju smješten na vrhu maske,kako bi olakšao reguliranje brtve | kom
226 | Sistem dječji za disanje 15 MM, dužina 1.6m s kratkom cijevi za balon i balon zapremnine 1L, kutni nastavak sa luer pripojem za monitoriranje CO2, Y nastavak sa spojem prema aparatu 22F, prema pacijentu 22M/15F | kom
227 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI: Pumpa na štrcaljku za primjenu infuzije i intravenoznih pripravaka. Jednakovrijednost Naručitelj ocjenjuje na slijedeći način: Uređaj preporučen za uporabu na pacijentima niske porođajne težine, novorođenčad ispod 500gr, u jedinicama intenzivnog liječenja djece, kardijalnoj kirurgiji, neurokirurgiji i jedinicama intenzivnog liječenja. "Automatsko prepoznavanje i prikaz tipa i volumena štrcaljke od ukupno 41 štrcaljke od 13 proizvođača;IVAC 50ml / AstraZeneca 50ml / Bbraun Omnifix 5,10,20,30,50 ml / Bbraun Perfusor 20,50 ml / BD Plastipak 5,10,20,30,50 ml / BD Perfusor 50ml / BD Precise 20,50 ml / Codan 10,20,30,50 ml / Codan Perfusion 50ml / Fresenius Injectomat 10,50 ml / Nipro 5,20,30,50 ml / Pentaferte 5,10,20,50 ml / Rapiject 50ml / Monoject 5,10,20,30,50 ml / Terumo 5,10,20,30,50 ml". Manualni prihvat klipa štrcaljke. "Raspon protoka: 5ml štrcaljke / 0.1 - 150 ml/h 10ml štrcaljke / 0.1 - 300 ml/h 20ml štrcaljke / 0.1 - 600 ml/h 30ml štrcaljke / 0.1 - 900 ml/h 50ml štrcaljke / 0.1 - 1200 ml/h" | kom
"Inkrementi raspona protoka: 0.1 - 10ml u koracima od 0.01ml 10 - 100ml u koracima od 0.1ml 100 - 1200 u koracima od 1ml" "Raspon volumena infuzije za isporučiti: 0.1ml - 1000ml, 1 min - 24 h" "Raspon isporučenog volumena infuzije: 0.1ml - 9999ml"
"Isporuka bolusa: 5ml štrcaljke / 10 - 150 ml/h 10ml štrcaljke / 10 - 300 ml/h 20ml štrcaljke / 10 - 600 ml/h 30ml štrcaljke / 10 - 900 ml/h 50ml štrcaljke / 10 - 1200 ml/h" "Redukcija isporuke neželjenog bolusa nakon okluzije; maksimalni volumen neželjenog bolusa 0.3 ml" "Brzina i volumen propiranja:100ml/h - 500ml/h 0.5ml - 5ml" "KVO ""Keep Vein Open"" podesiv: 0.1 - 2.5 ml/h u koracima od 0.01ml" "Preciznost isporuke: Linearno (tehnički) +/- 1% ,Klinički +/- 2%" "Podešavanja razine pritiska okluzije u 1000 razina: od 1 mmHg do 1000 mmHg" Automatsko podešavanje razine okluzije u odnosu na početnu vrijednost pritiska Direktno mjerenje pritiska u liniji pomoću pretvarača ugrađenog u pumpu Grafički prikaz trenda rasta pritiska na ekranu pumpe. LCD ekran s istovremenim prikazom 10 alfa-numeričkih parametara infuzije: Brzina isporuke; Isporučeni volumen; Jedinica doziranja; Preostalo vrijeme infuzije; Razina alarma okluzije; Trenutni pritisak; Naziv lijeka; Koncentracija lijeka; Stanje baterije; Tip i veličina štrcaljke; Status pumpe"
Podešavanje protokola između 0.01-250 kg težine, ukupno 54 različitih jedinica za odabir Automatski izračun doziranja prema težini pacijenta Unos 100 naziva lijekova i protokola; naziv lijeka do 20 znakova (velika i mala slova). Zapis događaja: 25.000 događaja prema vremenu i datumu unutar 1 godine s mogućnošću ispisa "Dijagonala i površina ekrana: minimalno 15 cm; minimalno 50 cm2" "Akustično vizualni alarmi i upozorenja: Alarm okluzije - infuzija zaustavljena;
228 | Infuzija pri kraju - podesivo od 1 do 15 min prije kraja ili 10% početnog volumena što god nastupi prije; Kraj infuzije - podesiv rezidualni volumen od 0.1 do 5% volumena, pumpa nastavlja u KVO načinu rada; Upozorenje završetka, KVO ili natavka infuzije; Odvojen klip štrcaljke; Neispravan položaj ili veličina štrcaljke; Slaba baterija - 30 min prije potpunog pražnjenja: Baterija prazna; Pumpa isključena iz strujne mreže; Interni kvar" Integrirana punjiva NiMH baterija omogućuje rad minimalno 6h od potpuno punog stanja pri protoku od 5ml/h Punjenje baterije od potupno ispražnjenog stanja do 90% kapacitata u 2.5h Zaštita pumpe od padova i vode prema klasi IPX3 Integriranje hvataljke za oostavljanje na standardnu medicinsku šinu 10x25mm, stup ili nosač više pumpi; bez dodatnih dijelova Standardni strujni kabel odvojiv od pumpe radi lakše zamjene po potrebi Integrirano IrDA sučelje za komunikaciju između dvije pumpe ili pumpe i nosača više pumpi Integrirano RS232 sučelje za komunikaciju s računalom
229 | Set za infuziju bez DEHP putem Alaris CC pumpe na štrcaljku. Set sadrži senzorni disk za nadzor tlaka u liniji. Dužina seta 200cm, volumen propiranja 1.5ml, ID 0.9mm, muški i ženski luer, polivinil klorid | set
230 | Fotosenzibilni set za infuziju bez DEHP putem Alaris CC pumpe na štrcaljku. Set sadrži senzorni disk za nadzor tlaka u liniji. Dužina seta 200cm, volumen propiranja 1.5ml, ID 0.9mm, muški i ženski luer, polivinil klorid | kom
231 | Soda lime za niski protok, pakirana u karnisterima od 5 l | kom
232 | Endotrahealni tubusi s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 - 10.0. Moraju sadržavati Murphy-jevo oko | kom
233 | Sistem za anesteziju dužine 1,6 m, od armiranih cijevi s mekanim završecima. Y nastavak mora se moći rotirati po horizontalnoj i vertikalnoj osi, te mora imati pripoj za respiratorno monitoriranje, sa zatvaračem neodvojivim od Y nastavka. Set mora sadržavati cijev za balon dužine 0,8 m, koja također mora biti izrađena od armirane cijevi s mekanim završetkom, i balon 2l bez latexa, cijevčicu za monitoriranje dužine 2,54 m, te odgovarajući filtar s izmjenjivačem vlage i topline | kom
234 | Maske za NIV kompatibilne s konvencionalnim respiratorima | kom
235 | Maske za NIV s otvorom (port) kompatibilne s konvencionalnim respiratorima | kom
236 | Vrećice za sakupljanje sadržaja bronhoaspiratora marke «Aspirtor» s filtrom: volumen 2 L, ne smiju sadržavati PVC. Filtar mora biti integriran s unutarnje strane vrečice na strani prema vakumu. Kao razlikovni indikator zatvarač mora biti plave boje | kom
237 | Prekrivka za grijanje cijelog tijela, za odrasle, dimenzija 233.7cm X 127cm. Površina treba biti presvučena "non - woven" materijalom i bez perforacija radi sprječavanja širenja čestica upuhanim zrakom. Sadrži ekstra materijal za podvlačenje pod ramena i stopala | kom
238 | Zamjenska drenažna vrećica seta za pleuralnu punkciju | kom
239 | Aspiracijska četkica za oralnu higijenu sa spojem za crijevo za sukciju. Vlakna i drška četkice izlivena iz jednog kalupa i neodvojiva | kom
240 | Razdjelnik za vakuum F oblika s čepom za zatvaranje neodvojivim od razdjelnika | kom
241 | Jednodnevni set za oralnu higijenu prema četverosatnom protokolu. Sadrži Aspiracijsku četkicu, Aspiracijski štapić sa silikonskom glavom i štapić sa spužvastom glavom | set
242 | Jednodnevni set za oralnu higijenu prema osmerosatnom protokolu. Sadrži Aspiracijsku četkicu, Aspiracijski štapić sa silikonskom glavom i štapić sa spužvastom glavom | set
243 | Intubacijska vodilica, jednokratna dostupna u veličinama 15FR/ 700mm x 5.0mm; 10FR/ 700mm x 3.3mm; 6FR/ 530mm x 2.0mm | kom
244 | Raspršivač za aerosolnu terapiju od materijala bez PVC-a: učinkovitost raspršivanja 74% pri protoku 8l/min, MMD čestica 3.3 mikrona | kom
245 | Uređaj za vježbe disanja, s maksimalnim volumenom izdahnutog zraka od 4000 ml. Uređaj mora imati 2 odjeljka, s označenim volumenom na odjeljku svakih 250 ml i 3 simbola smješka na manjem spremniku . Usnik mora biti odvojiv od uređaja radi mogućnosti čišćenja, a uređaj mora imati integriran spremnik za odlaganje usnika nakon pranja | kom
246 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 100ml | kom
247 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 150ml. | kom
248 | Podloga filtriranog protoka za grijanje - Ispod tijela (199.4 x 101.6cm). | kom
249 | Set produžni za infuziju sa i bez dodatnog pristupnog mjesta. | set
250 | Asimetrični konektor za drenažu CH 24 - 40, 7-9,3mm. | kom
251 | Dvostruko konusni konektor za drenažu CH 24 - 32 / 7-10 | kom
252 | Y konektor za drenažu 3/8 3/8 3/8 - 10,00-13,00 / 7,00-10,00 | kom
253 | Jednokratni sustav za kontinuirano praćenje dva tlaka s ugrađenim uređajem za ispiranje i uzimanje uzoraka krvi. Set se sastoji od uređaja za ispiranje koji osigurava nominalni protok od 3cm3/h, cjevčice dužine 60”, Y pripoja, tri cjevčice dužine 10” , dvije komorice s integriranim trosmjernim skretnicama i stezaljkama za brzo ispiranje (pripoj kompatibilan sa postojećim bolničkim monitorima), cjevčice dužine 48”, dvije trosmjerne skretnice, uređaja za zatvoreno uzimanje uzoraka putem štrcaljke od 3ml i posebno dizajniranim ulazom za uzimanje uzoraka krvi, cjevčice dužine 48”, jednosmjerne skretnice, cjevčice dužine 2”, posebno dizajniranog ulaza za uzimanje uzoraka krvi koje omogućuje pristup putem posebnog nastavka, cjevčice dužine 12”, luer pripoja. Kalibracija sustava se može ispitati putem simulatora/ispitivača | kom
254 | Jednokratni sustav za kontinuirano praćenje tlaka. Set se sastoji od uređaja za ispiranje koji osigurava nominalni protok od 3cm3/h, cjevčice dužine 60”, komorice s integriranom trosmjernom skretnicom i stezaljkom za brzo ispiranje (pripoj kompatibilan sa postojećim bolničkim monitorima), cjevčice dužine 48”, jednosmjerne skretnice, cjevčice dužine 12”, luer pripoji. Kalibracija sustava se može ispitati putem simulatora/ispitivača. | kom
255 | Trostruki produžni set dužine 15 cm standardnog lumena sa 3 CLAVE ® beziglena pripoja | set
256 | Set za praćenje intraabdominalnog tlaka sastoji se od pretvarač tlaka za jednokratnu upotrebu u rasponu radnog tlaka -30 do 300 mmHg, zaštita od nadpritiska 6464mmHg, radna temperatura +15 C do +40 C, radni vijek 168h, I.V. set 130cm, produžni 50cm, PVC i DEHP free, I.D. 2,9±0,05 mm, vanjski promjer 4,1±0,05 mm, dvostruki povratni ventil, šprica 50ml, 3-smjerni sigurnosni ventil, 4-smjerni zaporni ventil, stepenasti konektor, lijevkasti konektor, orginalno pakiranje 20 komada | set
257 | Maska za odrasle s rezervoarom za viskou koncentraciju kisika (više od 80% pri protoku 10-15 l/min), izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, i pomičnom elastičnom trakom za fiksaciju uz lice i cjevčicom 2.1m. | kom
258 | Set za satnu diurezu s beziglenim ulaznim mjestom za uzimanje uzoraka na spojnom crijevu i plastičnom spremniku. | set
259 | Štrcaljka za AITECS infuzijsku pumpu | kom
260 | Spojni kabel za invazivno mjerenje tlaka | kom
261 | Bezigleni muški luer pripoj, rotirajući, namijenjen sterilnom transportu, pripremi i davanju sadržaja. Mora biti kompatibilan sa ženskim luerom i beziglenim pripojima | kom
262 | Pripoj bezigleni. Mrtav prostor pripoja ne veći od 0,06 ml. Protok 185 ml/min. Bez lateks ili metala, kompatibilan s MRI, alkoholom, betadinom i klorheksidinom. Ravno, ne konkavno, mjesto pristupa/aktivacije, testirano na min 600 aktivacija. Odobreno za korištenje na venskom i arterijskom putu | kom
263 | 1.2 mikronski filtar za lipide pri davanju parenteralne prehrane putem produžnog seta s beziglenim pripojima | kom
264 | Produžni set s 4 skretnice i 5 beziglenih pripoja, 171 cm | kom
265 | Produžni set 173 cm s peterostrukom skretnicom i s 6 prozirnih beziglenih pripoja | kom
266 | Četverostruka skretnica s 5 beziglenih pripoja i produžnom linijom 171 cm | kom
267 | Produžni set 17 cm s beziglenim uređajem za održavanje protočnosti CVK. Mrtav prostor uređaja 0,1 ml, protok 100ml/min. Bez lateksa ili metala, MRI kompatibilan | kom
268 | 24 cm, non - DEHP produžni nastavak s beziglenim pripojem. Mrtav prostor pripoja 0,1 ml, protok 100ml/min | kom
269 | 24cm Non-DEHP trokraki produžni nastavak, 3 beziglena pripoja. Mrtav prostor pripoja 0,1 ml, protok 100ml/min | kom
270 | 24cm Non-DEHP dvokraki produžni nastavak, 2 beziglena pripoja. Mrtav prostor pripoja 0,1 ml, protok 100ml/min | kom
271 | 30cm Non-DEHP trokraki produžni nastavak s 3 beziglena pripoja. Mrtav prostor pripoja 0,1 ml, protok 100ml/min | kom
272 | Dvokanalna produžna linija s dvama prozirnim pripojima. Mrtav prostor pripoja 0,1 ml, protok 100ml/min. Bez lateksa ili metala, MRI kompatibilan | kom
273 | Bezigleni muški luer pripoj, namijenjen sterilnom transportu, pripremi i davanju sadržaja. Mora biti kompatibilan sa ženskim luerom i beziglenim pripojima | kom
274 | Držač nosača komorice | kom
275 | Sterilni Latex free aplikator 10.5 ml, obojani ,CHG 2% i IPA 70% za preoperativnu dezinfekciju kože pacijenta. Biocidna aktivnost testirana prema UNI EN standardima: UNI EN 12054, UNI EN 1500, UNI EN 12791, UNI EN 1275 | kom
276 | Sterilni Latex free aplikator 20 ml, obojani, CHG 2% i IPA 70% za preoperativnu dezinfekciju kože pacijenta. Biocidna aktivnost testirana prema UNI EN standardima: UNI EN 12054, UNI EN 1500, UNI EN 12791, UNI EN 1275 | kom
277 | Prenosiva i samostalna vakuum jedinica s punjivim baterijama omogućuje konstantnu i pouzdanu aktivnu sukciju. Praćenje u stvarnom vremenu i praćenje proteklog (unatrag 99 sati) curenja zraka i intrapleuralnog tlaka. Podaci dostupni u numeričkom i grafičkom prikazu. Podaci se mogu preuzeti na usb. Negativni tlak – vakuum, podesiv od 0 - 60 cmH2O (ili u Kpa). Trajanje baterija minimalno 36 sati. Do 99 sati snimanja i monitoriranja. 2 monitora: LCD i colour touch screen. Preciznost mjerenja: sukcija ± 10%, curenje zraka ± 10%, težina 540 g uključujući baterije | kom
278 | Hidrofobni filter za torakalnu drenažu preko Palm Evo samostalne vakuum jedinice | kom
279 | Heimlichova valvula sa vrećicom | kom
280 | Venturijev ventil, 24% kisika, zadovoljava standardima BS EN 13544-3: 2001, označen bojom - plava | kom
281 | Venturijev ventil, 31% kisika, zadovoljava standardima BS EN 13544-3: 2001, označen bojom - narančasta | kom
282 | Venturijev ventil, 35% kisika, zadovoljava standardima BS EN 13544-3: 2001, označen bojom - žuta | kom
283 | Venturijev ventil, 40% kisika, zadovoljava standardima BS EN 13544-3: 2001, označen bojom - crvena | kom
284 | Venturijev ventil, 60% kisika, zadovoljava standardima BS EN 13544-3: 2001, označen bojom - zelena | kom
285 | Nosna cijev za odrasle s CO2 cjevčicom za monitoring, filterom i cjevčicom, 2.1m | kom
286 | Cijevčica za kisik 1.8 m, sa širokim pripojem | kom
287 | Cijevčica za kisik 2.1 m | kom
288 | EcoLite maska za srednju koncentraciju kisika, dvostruka brada, pedijatrijska veličina | kom
289 | Set za aerosolnu terapiju za djecu, s maskom za aerosolnu terapiju s pripojem 22M izrađenom od materijala koji ne sadrži PVC, cjevčicom za kisik od 2.1 m i graduiranom čašicom za lijek koja pruža smjernice o količini lijeka u raspršivaču. Čašica ima priključak za brzo otpuštanje koji omogućuje da se spoji i odvoji četvrtinom okreta. Pri protoku plina od 8 L/ min promjer medijana masene raspodjele (MMD) iznosi 3.1 mikrona | set
290 | Hidrofobni mehanički bakteriološko-virološki filtar za 24 satnu zaštitu respiratora od mikrobne kontaminacije. Filtracijska učinkovitost: 99,9999%. Otpor pri 60 L/min: 1,9 cm H20. Zapremnina filtra do 120 ml. Težina do 56g. Spojevi: 22F-22M/15F | kom
291 | Sigurnosni zatvarač, 22M | kom
292 | Sistem za disanje 22 M za anesteziju: sastoji se od osnovnog sistema 1.6M kratka cijev za balon 0,8 M, balona 2 l, kutni nastavak s luer pripojem na «Y» 22M/15F. Sistem mora imati sloj iona srebra koji imaju antimikroban učinak. | kom
293 | Sistem za disanje 22 M za anesteziju.Sadrži dvije posude sa sakupljanje kondenzata | kom
294 | Nadopunjavajuća posuda za ovlaživač | kom
295 | Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 24 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 16 | kom
296 | Sistem za disanje, neonatalni 10mm, napravljen od fleksibilnog materijala. Dužine 0.8m i odvojivom linijom za monitoriranje dužine 1.8m. | kom
297 | Sistem za disanje, 15mm, 1.6m, sa Y nastavkom s otvorom | kom
298 | 10mm sistem za disanje s jednostrukom grijanom žicom za Dräger® ravni ili kutni senzor protoka s neo kondezacijskom posudom, adapterima za dušikov oksid, samodopunjavajućom posudom i dodatnim krakom. ≥ 1.2m | kom
299 | Sistem za disanje za respirator SLE 4000/5000 | kom
300 | Maska jednokratna laringealna MR kompatibilna; veličina 2; maska, na dijelu prema pacijentu, ne smije sadržavati epiglotičke resice, mora imati klasičan oblik «cuff-a». Cuff i zadnja potporna ploča maske su različite debljine istog materijala. Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Cjevčica za napuhavanje cuff-a je pričvršćena za stijenku cijevi za disanje i njena duljina od ruba cijevi za disanje do kontrolnog balona za napuhavanje cuffa ne smije biti manja od 19 cm. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu. | kom
301 | Maska jednokratna laringealna MR kompatibilna; veličina 1, maska, na dijelu prema pacijentu, ne smije sadržavati epiglotičke resice, mora imati klasičan oblik «cuff-a». Cuff i zadnja potporna ploča maske su različite debljine istog materijala. Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Cjevčica za napuhavanje cuff-a je pričvršćena za stijenku cijevi za disanje i njena duljina od ruba cijevi za disanje do kontrolnog balona za napuhavanje cuffa ne smije biti manja od 19 cm. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu. | kom
302 | Maska jednokratna laringealna MR kompatibilna; veličina 1,5; maska, na dijelu prema pacijentu, ne smije sadržavati epiglotičke resice, mora imati klasičan oblik «cuff-a». Cuff i zadnja potporna ploča maske su različite debljine istog materijala. Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Cjevčica za napuhavanje cuff-a je pričvršćena za stijenku cijevi za disanje i njena duljina od ruba cijevi za disanje do kontrolnog balona za napuhavanje cuffa ne smije biti manja od 19 cm. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu. | kom
303 | Maska jednokratna laringealna MR kompatibilna; veličina 2,5; maska, na dijelu prema pacijentu, ne smije sadržavati epiglotičke resice, mora imati klasičan oblik «cuff-a». Cuff i zadnja potporna ploča maske su različite debljine istog materijala. Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Cjevčica za napuhavanje cuff-a je pričvršćena za stijenku cijevi za disanje i njena duljina od ruba cijevi za disanje do kontrolnog balona za napuhavanje cuffa ne smije biti manja od 19 cm. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu | kom
304 | Umbilikalni kateter, jednoluminalni, vel. 2,8 Fr | kom
305 | Umbilikalni kateter, jednoluminalni, vel. 3,5 Fr | kom
306 | Jednokratni sustav za kontinuirano praćenje dva tlaka. Set se sastoji od uređaja za ispiranje koji osigurava nominalni protok od 3cm3/h, cjevčice dužine 60”, Y pripoja, tri cjevčice dužine 10”, dvije komorice s integriranim trosmjernim skretnicama i stezaljkama za brzo ispiranje (pripoji kompatibilani sa postojećim bolničkim monitorima), dvije cjevčice dužine 48”, tri trosmjerne skretnice i cjevčice dužine 12”, luer pripoji. Kalibracija sustava se može ispitati putem simulatora/ispitivača | kom
307 | Adapter za vađenje uzoraka krvi iz linije za invazivno mjerenje tlaka; mora omogućavati beziglen pristup i aktivaciju potiskivanjem, ne punkcijom | kom
308 | Komplet za prikupljanje arterijske krvi. Jednolinijski set za postavljanje na šipku, 48'' linija s makro komorom za kapanje, 3cc zapremine | kom
309 | Filtar za infuziju 0.2µ., luer lock pripajanje | kom
310 | Set produžni dužine 38 cm. S jedne strane mora imati 5 pristupnih mjesta s beziglenim pripojima razlikovno označenih bojom i slijedećih svojstava: Mrtav prostor od 0,04 ml. Protok mora biti 165 ml/min., ili veći. Bez lateks ili metala, MR kompatibilan. Mjesto pristupa/aktivacije mora biti testirano na min. 600 aktivacija. Peto pristupno mjesto označeno "TPN" zbog davanja parenteralne prehrane, nepovratni ventil. Ukupan volumen seta od 2,6 ml, i integriran 0,2 mikronski filtar | set
311 | Produžni set s 4 beziglena pripoja. Dužina seta mora biti 20cm, s filtrom 0.2µ | kom
312 | Produžna linija, 15cm zapremine 0.33ml, dvije produžne linije s dva prozirna bezbojna uređaja, rotirajućom luer konekcijom i tri sigurnosne stezaljke | kom
313 | Filtar bakteriološko-virološki, neonatološki s izmjenjivačem topline i vlage. Ovlaživanje i povrat vlage ne smije biti manje od 27 mg H2O/l pri VT 25 ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra. Otpor protoku pri 11l/min ne smije biti veći od 1.0 cm H2O. Volumen filtra ne smije biti veći od 11 ml | kom
314 | Elektrostatski bakteriološki virološki filtar s izmjenjivačem topline i vlage za tidal volumen 100-1500ml.Penetracija kod ne korištenog filtrane smije biti veća od 3,51%, a nakon 3 sata simuliranog korištenja ne smije biti veća od 4,06%, postupak mjerenja po BS EN 13328-1. Pad tlaka neupotrebljenog filtrane smije biti veći od 111 Pa pri protoku 30 l/min. Pad tlaka nakon tri sata uporabe ne smije se povećati za više od 76 Pa pri protoku 30 l/min. Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 22 g/m3 mjereno sukladno BS EN ISO 9360-1:2000. Volumen filtra ne smje biti veći od 34 ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra. Priložiti rezultate neovisnih mjerenja koji potvrđuju navedene navode, kao i test o zaovoljavanju standarda BS EN 1281-1 o pripojima filtra | kom
315 | Sistem za disanje, svi pripoji moraju prilikom neovisnog testiranja biti dimenzionirani i zadovoljavati uvjete standarda BS EN1281-1:1997, dužina sitema 1,6m, pripoji 22M/15FFl. sistem se sastoji od dva crijeva 22mm diametra, Y-komada, sigurnosne kapice. Također sadrži i 22M ravni konektorza pripajanje 22F na 22M | kom
316 | Podloga za izmjenu topline, pedijatrijska. Od netkanog materijala, veličina 142,2cm x 101,6 cm. Namijenjena korištenju kod jednog bolesnika | kom
317 | Podloga za izmjenu topline, neonatološka veličina. Od netkanog materijala, veličina 61cm x 94 cm. Namijenjena korištenju kod jednog bolesnika | kom
318 | Miller špatula za Timesco Sirius model laringoskopa. Za novorođenčad, veličina 0. 78x10.5mm | kom
319 | Miller špatula za Timesco Sirius model laringoskopa. Za novorođenčad, veličina 0. 102x10.5mm | kom
320 | Optički laringoskop set s tri špaltule koje unutar sebe imaju optičku jezgru za prijenos xenon svijetla. Set se sastoji od kutije, xenon ručke srednje veličine, te tri Macintosh špatule veličine: 2, 3 i 4 | kom
321 | Tlačna manžeta 1000ml, Ventil za regulaciju tlaka sprječava pretjerano napuhavanje (330 mmHg Olakšanje tlaka). Velika, ovalna pumpica omogućava brzo i lagano napuhavanje spremnika. Dizajn omogućava jedonstruku ispuhivanje i napuhivanje što olakšava korištenje i zahtijeva minimalnu obuku. Mjerna oznaka u boji omogućuje precizno praćenje tlaka (0-300 mmHg). Trosmjerna skretnica osigurava preciznu kontrolu tlaka. Bez latexa, nije sterilno, za jednokratnu upotrebu | kom
322 | Set za reanimaciju koji se sastoji od samoširećeg balona 550ml, vrećice za kisik za samošireći balon, 3m dugog crijeva za kisik, drška na samoširećem balon te ispusnim ventilom (40 cmH2O). U setu se nalazi i također jednokratna prozirna maska veličine 1 sa jastučićem za napuhavanje | kom
323 | Maska jednokratna laringealna; klasičan oblik «cuff-a». Cjevčica za napuhavanje cuff-a pričvršćena za stijenku cijevi za disanje. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentMaska laringealna velicina 5, velika-odradli, 70+kg | kom
324 | Maska jednokratna laringealna; klasičan oblik «cuff-a». Cjevčica za napuhavanje cuff-a pričvršćena za stijenku cijevi za disanje. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentMaska laringealna veličina 4, Srednji-odrasli, 50-70 kg | kom
325 | Maska jednokratna laringealna; klasičan oblik «cuff-a». Cjevčica za napuhavanje cuff-a pričvršćena za stijenku cijevi za disanje. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu.Maska laringealna veličina 3, mala pedijatrijska., 30-50 kg | kom
326 | Maska jednokratna laringealna; klasičan oblik «cuff-a». Cjevčica za napuhavanje cuff-a pričvršćena za stijenku cijevi za disanje. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu.Maska laringealna veličina 2.5, mala pedijatrijska., 20-30 kg | kom
327 | Maska jednokratna laringealna; klasičan oblik «cuff-a». Cjevčica za napuhavanje cuff-a pričvršćena za stijenku cijevi za disanje. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu.Maska laringealna veličina 2, mala pedijatrijska., 10-20 kg | kom
328 | Maska jednokratna laringealna; klasičan oblik «cuff-a». Cjevčica za napuhavanje cuff-a pričvršćena za stijenku cijevi za disanje. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu.Maska laringealna veličina 1,5, mala pedijatrijska.,5-10 kg | kom
329 | Maska jednokratna laringealna; klasičan oblik «cuff-a». Cjevčica za napuhavanje cuff-a pričvršćena za stijenku cijevi za disanje. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu.Maska laringealna veličina 1, mala pedijatrijska.,<5 kg | kom
330 | Fleksibilna armirana larengijalna maska, veličina 2, mala pedijatrijska. Za pacijente 10-20 kg.na dijelu prema pacijentu,mora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu | kom
331 | Fleksibilna armirana larengijalna maska, veličina 2.5, mala pedijatrijska. Za pacijente 20-30 kg.na dijelu prema pacijentu,mora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu | kom
332 | Fleksibilna armirana larengijalna maska, veličina 3, mala pedijatrijska. Za pacijente 30-50 kg.na dijelu prema pacijentu,mora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu | kom
333 | Fleksibilna armirana larengijalna maska, veličina 4, mala pedijatrijska. Za pacijente 50-70 kg.na dijelu prema pacijentu,mora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu | kom
334 | Fleksibilna armirana larengijalna maska, veličina 5, mala pedijatrijska. Za pacijente 70+ kg.na dijelu prema pacijentu,mora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu | kom
335 | Jednokratni video laringoskop. Univerzalna veličina, integrirani LCD ekran. Na vrhu špatule se nalazi kamera i LED svijetlo. Univerzalna adultna Macinthost špatula za direktnu intubaciju | kom
336 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 4.5 mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
337 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 5.0 mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
338 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 5.5 mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
339 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 6.0mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
340 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 6.5mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
341 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 7.0 mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
342 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 7.5mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
343 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 8.0 mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
344 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 8.5mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
345 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 9.0 mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
346 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 9.5 mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
347 | Armirani endotrahealni tubus sa caffom velikog volumena i niskog pritiska, u nivou kaffa dvostruka dubinska oznaka radi boljeg pozicioniranja tubusa, 10 mm, Linija vidljiva na radiografskim slikama. Sterilno npojedinačno pakiranje | kom
348 | Helmet kaciga L za isporuku plinova tijekom neinvazivne mehaničke ventilatorne potpore respiratornim bolesnicima, s integriranom dvosmjernom valvulom protiv gušenja i otvorom za pristup pacijentu | kom
349 | Helmet kaciga M za isporuku plinova tijekom neinvazivne mehaničke ventilatorne potpore respiratornim bolesnicima, s integriranom dvosmjernom valvulom protiv gušenja i otvorom za pristup pacijentu | kom
350 | Helmet kaciga S za isporuku plinova tijekom neinvazivne mehaničke ventilatorne potpore respiratornim bolesnicima, s integriranom dvosmjernom valvulom protiv gušenja i otvorom za pristup pacijentu | kom
351 | Helmet kaciga XL za isporuku plinova tijekom neinvazivne mehaničke ventilatorne potpore respiratornim bolesnicima, s integriranom dvosmjernom valvulom protiv gušenja i otvorom za pristup pacijentu | kom
352 | Mobilni sukcijski regulator sa DIN priključkom za vakuum konekciju. Sa sigurnosnom posudom,od 100 ml, autoklavabilna do 134°C i bakterijskim filtrom. Regulator za brzi reset postojeće razine vakuuma. Razina vakuuma od 0-1000 mbar. Središnji gumb za kontinuirano podešavanje vakuuma.Regulacijski ventil slobodno se vrt, bez blokade. Samo 2.5 okreta za postizanje maksimalne razine vakuuma. Jednostavno postavljanje i uklanjanje preljevnog spremnika zahvaljujući „easy-click“ mehanizm. Metal hose connector (za sukcijske cijevi) ugrađen je u tijelo sukcijskog regulatora. 23 x 9 cm (v x d) ¦ Ø 7 cm cca. 390 g. Priključna cijev 1.5m | kom
353 | Mobilni sukcijski injektor sa DIN priključkom za zrak ili kisik. Sa sigurnosnom posudom,od 100 ml, autoklavabilna do 134°C i bakterijskim filtrom. Regulator za brzi reset postojeće razine vakuuma. Središnji gumb za kontinuirano podešavanje vakuuma.Regulacijski ventil slobodno se vrt, bez blokade. Samo 2.5 okreta za postizanje maksimalne razine vakuuma. Jednostavno postavljanje i uklanjanje preljevnog spremnika zahvaljujući „easy-click“ mehanizm. Metal hose connector (za sukcijske cijevi) ugrađen je u tijelo sukcijskog regulatora. 23 x 9 cm (v x d) ¦ Ø 7 cm cca. 390 g. Priključna cijev 1.5m | kom
354 | Filter za ispitivanje plućne funkcije koji odgovara uređajima; Jaeger, MasterScreen, SensorMedics, Vmax, Micro Medical, Chest and Microgard. -bijeli | kom
355 | Filter za ispitivanje plućne funkcije koji odgovara uređajima; Medisoft, Bodybox, HypAir, Compact+SpiroAir -Sivi | kom
356 | Fleksibilni usnik za fiter za ispitivanje plućne funkcije | kom
357 | Nosna štipaljka za ispitivanje plućne funkcije | kom
358 | Filter za ispitivanje plućne funkcije s integriranim usnikom | kom
359 | Produžno crijevo za sukciju 6x8,5mm s pripojem za aspiraciju | kom
360 | Venturijev ventil 28% | kom
361 | Venturijev ventil 50% | kom
362 | Set za davanje pripravaka , dužine 259 cm, s dvostrukom skalom na regulatoru protoka do max. 250 ml/h i 200 kapi te dododatnim ulaznim mjestom zaštićenim beziglenim pripojem testiranim na min 600 aktivacija. | kom
363 | Adapter za aspiraciju s 0.2µm anti-aerosolnim i antibakterijskim filtrom,s integriranim beziglenim pripojem. | kom
364 | Trostruka skretnica s 4 beziglena pripoja | kom
365 | Produžni nastavak dužine 15cm s dva beziglena pripoja. | kom
366 | Četverostruka skretnica s 5 beziglenih pripoja. | kom
367 | Bezigleni pripoj sa zatamljenom žutom cjevčicom za pripravke osjetljive na svjetlost. | kom
368 | Nosna cijev za kisik za odrasle, ravna. Dužina crijava 2,1m. | kom
369 | Nosna cijev za kisik za odrasle, ravna. Dužina crijava 5m. | kom
370 | Maska za visoku koncetraciju kisika, pedijatrijska, s priključnim crijevom 2,1m. | kom
371 | Maska za srednju koncentraciju kisika s vizualnim indikatorom disanja, za odrasle | kom
372 | Venturijev ventil 28%, bijeli. | kom
373 | Venturijev ventil 35%, žuti. | kom
374 | Venturijev ventil 60%, zeleni. | kom
375 | Bakteriološko virološki filter s luler lock pripojem na kojem je neodvojivi čep. Filtracija >99.99%. Otpor na protok zraka: 30l/min-0.8cmh2O, 60L/min-1.9cm H2O. Volumena 60ml i MTV >200ml. | kom
376 | Pripoj za kisik 22F-6mm. | kom
377 | Ravni konektor 15M-15F s MDI otvorom | kom
378 | Ravni pripoj 22m za kisik. | kom
379 | T nastavak za traheostomu 22M-22M-22M-/15F | kom
380 | Antimikrobni sistem za disanje, 22mm, duljine 2,4 m | kom
381 | 22mm sistem za disanje za transportne respiratore Oxylog2000 plus, 3000, 3000 Plus, duljine 2 m, 22M/15F, sa senzorom protoka i dvostrukim zaokretnim kutnim nastavkom s dvostrukom preklopnom kapicom | kom
382 | Sistem za disanje, 22 mm, proširiv do 2 m, na Y dijelu koljeno s luer lock portom za monitoriranje | kom
383 | Sistem za disanje, 22 mm, proširiv do 3 m, s balonom 2l i krakom 1,5m | kom
384 | Sistem za disanje, 15 mm, pedijatrijski, proširiv do 3 m, s krakom od 1,5 m, kutnim nastavkom s luer lock portom i balonom od 1 l | kom
385 | Sodalime - absorbent CO2, pakiran u kanistru od 5 L (5kg). Promjena boje zelena u ljubičastu | kom
386 | Maska za Go-pap, veličina L-odrasli, s mrežicom za učvršćivanje i crijevom za kisik | kom
387 | Maska za Go-pap, veličina M-odrasli, s mrežicom za učvršćivanje i crijevom za kisik | kom
388 | Maska za Go-pap, veličina L-odrasli, s standardnim trakicama za učvršćivanje na pacijenta, raspršivačem i crijevom za kisik | kom
389 | Maska za Go-pap, veličina M-odrasli, s standardnim trakicama za učvršćivanje na pacijenta, nebuliserom i crijevom za kisik | kom
390 | Maska za Go-pap, veličina S-odrasli, s standardnim trakicama za učvršćivanje na pacijenta, raspršivačem i crijevom za kisik | kom
391 | Maska za Go-pap s standardnim trakicama za učvršćivanje na pacijenta, i crijevom za kisik, veličina L. | kom
392 | Maska za Go-pap s standardnim trakicama za učvršćivanje na pacijenta i crijevom za kisik, veličina M. | kom
393 | Maska za Go-pap s standardnim trakicama za učvršćivanje na pacijenta i crijevom za kisik, veličina S. | kom
394 | Set za perkutanu traheotomiju, sterilan, seldinger tehnika uvođenja, s pred-lubriciranim dilatatorom (bez forcepsa i/ili peana) omogućava aseptičnu prezentaciju pri otvaranju, Sadrži: kompresa upijajuća 10x10 cm(10 komada); skalpel jednokratni kirurški vel 15 (1 kom); šprica trodjelna 10 ml (1 kom); igla 14g x 70mm (1 kom); žica vodilica fleksibilna, atraumatskog vrha; "J-vrh" sa uvodnikom (1 kom); pred-lubricirani uvodni kateter za dilataciju sa graničnikom i sigurnosnim oznakama, atraumatskog vrha (1 kom); pred-lubricirani dilatator 38FR,sa sigurnosnom oznakom za max. uvođenje atraumatskog vrha (1 kom); lubrikacijski gel, sterilan, topiv u vodi, na bazi glicerina pakiranje min. 5g ( 1 kom); uvodnik za traheostomsku kanilu, anatomski oblikovan, jedno-lumenski, s graničnikom i drškom (1 kom); kanila PVC traheostomska, prilagodljiva (termosenzitivna) s balončićem velikog volumena-niskog tlaka, konektorom promjera 15 mm integriranog u obod kanile i postraničnim otvorima za fiksaciju u obodu, jasnim oznakama veličine kanile i promjera balončića, te duljine kanile (1 kom); unutarnja traheostomska kanila (2 kom); traka za fiksaciju kanile, prilagodljiva ("čičak") (1 kom); četkica (ne spužvica) (1kom) | kom
395 | Set Veličine 7.0 sa kanilom sa balončićem promjera 24 mm, max.ukupne duljine tijela kanile 70.0 mm | kom
396 | Set Veličine 8.0 sa kanilom sa balončićem promjera 30 mm, max.ukupne duljine tijela kanile 75,5 mm | kom
397 | Set Veličine 9.0 sa kanilom sa balončićem promjera 30 mm, max.ukupne duljine tijela kanile 81,0 mm | kom
398 | Set za perkutanu traheotomiju, sterilan, seldinger tehnika uvođenja,bez forcepsa ili peana, omogućava aseptičnu prezentaciju pri otvaranju Sadrži: skalpel jednokratni kirurški vel 15 (1 kom); štrcaljka trodjelna 10 ml (1 kom); igla 14g x 70mm (1 kom); žica vodilica fleksibilna, dilatator mali, atraumatskog vrha; "J-vrh" sa uvodnikom (1 kom); uvodnik za traheostomsku kanilu, anatomski oblikovan, jedno-lumenski, s graničnikom i drškom (1 kom); kanila PVC traheostomska, prilagodljiva (termosenzitivna) s mekanim balončićem velikog volumena-niskog tlaka, linijom za sukciju/aspiraciju iznad balončića, konektorom promjera 15mm integriranog u obod kanile i postraničnim otvorima za fiksaciju u obodu, jasnim oznakama veličine kanile i promjera balončića, te duljine kanile (1 kom); pamučna traka za fiksaciju kanile (1kom) | kom
399 | Set Veličine 7.0 sa kanilom sa balončićem promjera 24 mm, max.ukupne duljine tijela kanile 70.0 mm | kom
400 | Set Veličine 8.0 sa kanilom sa balončićem promjera 30 mm, max.ukupne duljine tijela kanile 75,5 mm | kom
401 | Set Veličine 9.0 sa kanilom sa balončićem promjera 30 mm, max.ukupne duljine tijela kanile 81,0 mm | kom
402 | Kanila PVC traheostomska, prilagodljiva (termosenzitivna) s mekanim balončićem velikog volumena-niskog tlaka, konektorom promjera 15 mm integriranog u obod kanile i postraničnim otvorima za fiksaciju u obodu, jasnim oznakama veličine kanile i promjera balončića, te duljine kanile (1 kom) i uvodnik za traheostomsku kanilu, anatomski oblikovan, jedno-lumenski, s graničnikom i drškom. Veličine kanile: 6.0, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10.0
403 | Kanila traheostomska silikonska, bez cuffa, sa okretač višekratna za jednog pacijenta, mogućnost sterilizacije do 10 puta, mogućnost korištenja unutarnje kanile, sa trakicom za fiksaciju oko vrata pacijenta. MRI safe kanile. Veličina: 7, 8 i 9 | kom
404 | Kanila trahealna PVC, bez kafa, termosenzitivna i adaptibilna individualnoj anatomiji pacijenta, sadrži: dvije unutarnje kanile, četkicu za čišćenje kanila i pamučni držač. Veličina: 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 i 10. | kom
405 | Set za perkutanu traheotomiju s forcepsom, seldinger tehnikom po Griggsu, mogućnost sukcije iznad balončića, vodič za kanilu, koničan vrh kanile, s mekanim kafom. Broj 7, 8, 9. | kom
406 | Konektor 22M/15F-15M + luer lock | kom
407 | Cjevčica za monitoriranje 2.45m, luer lock M-M | kom
408 | Maska za NIV za cijelo lice bez odzračnika, s izmjenjivim kutnim nastavkom, za odrasle, veličina L | kom
409 | Maska za NIV za cijelo lice bez odzračnika, s izmjenjivim kutnim nastavkom, za odrasle, veličina XL | kom
410 | Gibljivi nastavak za tubus, 170mm, stlačivog volumena 45 ml | kom
411 | Nastavak za tubus, podesiv od 70-150mm, jedan izlaz 22F, drugi izlaz ravni 22M/15F od materijala koji zadržava namješteni oblik | kom
412 | Nastavak za tubus, podesiv do 170mm, sa zaokretnim kutnim nastavkom 22M/15F s preklopnom kapicom | kom
413 | Nastavak za tubus, podesiv od 70-150mm, s kutnim nastavkom s luer lock portom | kom
414 | Nastavak za tubus, podesiv od 70-150 mm, s kutnim zaokretnim nastavkom i preklopnom kapicom s 7.6 mm otvorom | kom
415 | Pokrivač za donji dio tijela 134.6 cm x 101.6 cm | kom
416 | Vrećica lubrikanta od 5 g | kom
417 | Vrećica za zatvorenu aspiraciju 3000ml, mora imati samo jedan priključak za cijev za aspiraciju tekućine. Vrećica ne sadrži PVC. Vrećica mora sadržavati hidrofobni filtar koji sprječava preljevanje sadržaja. | kom
418 | Anesteziološka maska za lice, prozirna, omogućuje čvrsto prijanjanje uz minimalni pritisak, rub maske označen bojom, veličina 0 | kom
419 | Anesteziološka maska za lice, prozirna, omogućuje čvrsto prijanjanje uz minimalni pritisak, rub maske označen bojom, veličina 1 | kom
420 | Anesteziološka maska za lice, prozirna, omogućuje čvrsto prijanjanje uz minimalni pritisak, rub maske označen bojom, veličina 2 | kom
421 | Anesteziološka maska za lice, prozirna, omogućuje čvrsto prijanjanje uz minimalni pritisak, rub maske označen bojom, veličina 3 | kom
422 | Anesteziološka maska za lice, prozirna, omogućuje čvrsto prijanjanje uz minimalni pritisak, rub maske označen bojom, veličina 4 | kom
423 | Anesteziološka maska za lice, prozirna, omogućuje čvrsto prijanjanje uz minimalni pritisak, rub maske označen bojom, veličina 5 | kom
424 | Anesteziološka maska za lice, prozirna, omogućuje čvrsto prijanjanje uz minimalni pritisak, rub maske označen bojom, veličina 6 | kom
425 | Univerzalna uvodnica (USB) - stilet i uvodnica u jednom | kom
426 | Tubus jednokratni supraglotički s većim želučanim kanalom za sondu od 16 Fr, s intubacijskom rampom za optimiziranu upotrebu kao kanal za intubaciju i dužim vrhom manžete za bolju nepropusnost jednjaka, veličine 3 za malu odraslu osobu 30-60 kg | kom
427 | Tubus jednokratni supraglotički s većim želučanim kanalom za sondu od 18 Fr, s intubacijskom rampom za optimiziranu upotrebu kao kanal za intubaciju i dužim vrhom manžete za bolju nepropusnost jednjaka, veličine 4, za srednju odraslu osobu 50 - 90 kg | kom
428 | Endotrahealni tubusi s "high volume - low pressure" balonom, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 - 10.0. Moraju sadržavati Murphy-jevo oko | kom
429 | Armirani endotrahealni tubusi s "high volume - low pressure" balonom, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 -10.0. Moraju sadržavati Murphy-jevo oko | kom
430 | Endotrahealni tubusi bez balona, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 2.5 -7.0. Moraju sadržavati Murphy-jevo oko | kom
431 | Tubus jednokratni supraglotički s većim želučanim kanalom za sondu od 16 Fr, s intubacijskom rampom za optimiziranu upotrebu kao kanal za intubaciju i dužim vrhom manžete za bolju nepropusnost jednjaka, veličine 3 za malu odraslu osobu 30-60 kg | kom
432 | Višeslojna dekontaminacijska podloga za pod. Sastoji se od 30 samoljepivih, plastičnih tankih listova. Posjeduje ljepilo pomješano s posebnim antimikrobnim i antifugalnim kemijskim sredstvom (benzoizotiazolin-3-onom) Dimenzije 90x115 cm | kom
433 | Višeslojna dekontaminacijska podloga za pod. Sastoji se od 30 samoljepivih, plastičnih tankih listova. Posjeduje ljepilo pomješano s posebnim antimikrobnim i antifugalnim kemijskim sredstvom (benzoizotiazolin-3-onom) Dimenzije 60x115 cm | kom
434 | Višeslojna dekontaminacijska podloga za pod. Sastoji se od 30 samoljepivih, plastičnih tankih listova. Posjeduje ljepilo pomješano s posebnim antimikrobnim i antifugalnim kemijskim sredstvom (benzoizotiazolin-3-onom) Dimenzije 45x115 cm | kom
435 | Sterilni Latex free aplikator 10.5 ml, bezbojni ,CHG 2% i IPA 70% za preoperativnu dezinfekciju kože pacijenta. Biocidna aktivnost testirana prema UNI EN standardima: UNI EN 12054, UNI EN 1500, UNI EN 12791, UNI EN 1275 | kom
436 | Fiksator za epiduralni kateter "Lock it", sterilan, s medicinskom adhezvnom podlogom, na spužvici za pozicioniranje i fiksiranje na kožu, koja ne izaziva iritacije kože; integriranim transparentnim PVC sistemom za fiksaciju epiduralnih katetera - otvor u sredini sustava i zaključavanje- koji omogućava vizualnu kontrolu katetera. Fiksiranjem katetera pod kutem od gotovo 90 stupnjeva sustav sprečava migraciju katetera, knikanje/lomljenje i izvlačenje katetera. Osnovno pakiranje od 50 komada. Veličine: 16/17 i 18G | kom
437 | Sprava za vježbe disanja, DM, plavi sa usnikom,¸vibracijska PEP terapija | kom
438 | Sprava za vježbe disanja, DH, zeleni sa usnikom, vibracijska PEP terapija | kom
439 | Sprava za vježbe disanja, plavi sa usnikom, vibracijska PEP terapija | kom
440 | Vodilica, Bouge za otežanu intubaciju, dužine 700mm | kom
441 | Stilet za otežanu intubaciju 255mm, 335mm, 365mm | kom
442 | Žica vodilica za zamjenu trahealne kanile | kom
443 | Set za perkutanu traheotomiju, sterilan, seldinger tehnika uvođenja, s pred-lubriciranim dilatatorom (bez forcepsa i/ili peana) omogućava aseptičnu prezentaciju pri otvaranju, Sadrži : kompresa upijajuća 10x10cm(10 komada); skalpel jednokratni kirurški vel 15 (1 kom); šprica trodjelna 10 ml (1 kom); igla 14g x 70mm (1 kom); žica vodilica fleksibilna, atraumatskog vrha; "J-vrh" sa uvodnikom (1 kom); pred-lubricirani uvodni kateter za dilataciju sa graničnikom i sigurnosnim oznakama, atraumatskog vrha (1 kom); pred-lubricirani dilatator 38FR,sa sigurnosnom oznakom za max. uvođenje atraumatskog vrha (1 kom); lubrikacijski gel, sterilan, topiv u vodi, na bazi glicerina pakiranje min. 5g ( 1 kom); uvodnik za traheostomsku kanilu, anatomski oblikovan, jedno-lumenski, s graničnikom i drškom (1 kom); kanila PVC traheostomska, prilagodljiva (termosenzitivna) s balončićem velikog volumena-niskog tlaka, konektorom promjera 15mm integriranog u obod kanile i postraničnim otvorima za fiksaciju u obodu, jasnim oznakama veličine kanile i promjera balončića, s mogućnošću sukcije iznad balončića (1 kom); unutarnja traheostomska kanila (2 kom); traka za fiksaciju kanile, prilagodljiva ("čičak").(1 kom); četkica (ne spužvica) (1kom). Set Veličine 7.0 - 9.0. sa kanilom sa balončićem promjera 30mm, max.ukupne duljine tijela kanile od 70.0 mm do 81.0 mm | kom
444 | Kanila trahealna s mekanim kafom visokog volumena, niskog tlaka, s aspiracijom iznad cuffa, dinamičko prilagođavanje tlaka i točke kontakta prilikom dišnog kruga, termosenzitivna i adaptibilna individualnoj anatomiji pacijenta, sadrži i pamučni držač broj 6,7,, 7.5, 8, 8.5, 9 i 10. | kom
445 | Nazotrahealni tubus s mekanim balončićem, IVORY PVC,zavijeni prema gore (preformiran prema nazad) veličine 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / | kom
446 | Endotrahealni tubus za kratkotrajne intubacije u operacijskoj sali, s balončićem. S vidljivim oznakama veličine tubusa i balončića na kontrolnom balončiću. PVC. RTG vidljiv. Murphy-eye i glatkog vrha tubusa. Veličine 5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 | kom
447 | Endotrahealni tubus za intubacije do 48 sati, s balončićem. S vidljivim oznakama veličine tubusa i balončića na kontrolnom balončiću. PVC. RTG vidljiv. Murphy-eye i glatkog vrha tubusa. Veličine 5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 | kom
448 | Endotrahealni tubus za intubacije dulje od 48 sati, s balončićem. Dostupna subglotična aspiracija kojom se prevenira mogućnost V.A.P.-a. Vidljive oznakame veličine tubusa i balončića na kontrolnom balončiću. PVC. RTG vidljiv. Murphy-eye i glatkog vrha tubusa. Veličine 5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9 | kom
449 | BLUE LINE ULTRA set, sadrži: kanila trahealna sa mekanim kafom visokog volumena, niskog tlaka, silikonizirana, termosenzitivna i adaptibilna individualnoj anatomiji pacijenta, veličine 6 - 10.; dvije intrakanile; četkica za ćišćenje; pamučni držač kanile. | kom
450 | Komplet za epiduralnu anesteziju, pedijatrijski, 19G, distalni otvor | kom
451 | Komplet za epiduralnu anesteziju, pedijatrijski, 16G, 3 bočna otvora. Sadrži: Tuohy igla, najlonski epiduralni kateter s priključkom i vodilicom, LORD šprica, oznaka katetera 0,2 μm epiduralni filter | kom
452 | Komplet za epiduralnu anesteziju, pedijatrijski, 18G, 3 bočna otvora. Sadrži: Tuohy igla, najlonski epiduralni kateter s priključkom i vodilicom, LORD šprica, oznaka katetera 0,2 μm epiduralni filter | kom
453 | Komplet za epiduralnu anesteziju 16G, sa stezaljkom | kom
454 | Komplet za epiduralnu anesteziju 18G, sa stezaljkom | kom
455 | Elastomerička pumpa jednokratna kontinuiranog protoka, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Zapremina uređaja mora biti 100ml. | kom
456 | Elastomerička pumpa jednokratna kontinuiranog protoka, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Zapremina uređaja mora biti 150ml. | kom
457 | Elastomerička pumpa jednokratna kontinuiranog protoka, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Zapremina uređaja mora biti 250ml. | kom
458 | Elastomerička pumpa jednokratna kontinuiranog protoka, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Zapremina uređaja mora biti 400ml. | kom
459 | Elastomerička pumpa jednokratna kontinuiranog protoka, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Zapremina uređaja mora biti 500ml. | kom
460 | Elastomerička pumpa jednokratna kontinuiranog protoka s mogućnošću bolusa, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Zapremina uređaja mora biti 100ml. | kom
461 | Elastomerička pumpa jednokratna kontinuiranog protoka s mogućnošću bolusa, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Zapremina uređaja mora biti 150ml. | kom
462 | Elastomerička pumpa jednokratna kontinuiranog protoka s mogućnošću bolusa, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Zapremina uređaja mora biti 250ml. | kom
463 | Elastomerička pumpa jednokratna kontinuiranog protoka s mogućnošću bolusa, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Zapremina uređaja mora biti 400ml. | kom
464 | Elastomerička pumpa jednokratna kontinuiranog protoka s mogućnošću bolusa, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Zapremina uređaja mora biti 500ml. | kom
465 | Elastomerička pumpa jednokratna promjenjivog protoka, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Uređaj dostupan u zapreminama; 60ml, 100ml, 150ml, 250ml, 400ml, 500ml. u protocima 0d 0,5 do 7.0ml/h. | kom
466 | Elastomerička pumpa jednokratna promjenjivog protoka, sterilna, namijenjena za davanje kemoterapije, fotoosjetljivih lijekova, lokalne anestezije, narkotika, analgezije, antibiotika, antivirusnih lijekova te tretmana kelacijom željeza. Uređaj mora biti proziran i imati amber zaštitu (ŽUTI PIGMENT 191 i ŽUTA OTAPALICA 114), za zaštitu lijekova od UV, UVB i UVC zraka, te čestice od 5 μm s rupom za de-boiling od 0,03 μm. Uređaj mora imati vanjsko rigidno kućište koje štiti elastomer. Elastomer mora biti napravljen od prozirnog silikona. Na uređaju treba biti i filtar od 150 mikrona za eliminaciju nečistoća pri punjenju. U sklopu uređaja mora biti i kopča s kojom se proizvod može pričvrstiti na pacijenta. Amber/UV, UVB i UVC zaštita mora biti prisutna u svim dijelovima uređaja: kućištu, infuzijskoj liniji i ostalim komponentama. Infuzijska linija mora biti otporna na začepljenje i savijanje (anti-kink) do 360° s Luer-Lock spojem. Na kraju infuzijske linije mora biti čep s Luer-Lock spojem, opremljen antimikrobnim hidrofobnim filtrom od 0,2 μm. Omogućuje punjenje bez potrebe za stezanjem infuzijske linije, omogućujući izlazak viška zraka iz linije. Pritisak prilikom punjenja uređaja 0,6 bara. Uređaj dostupan u zapreminama; 60ml, 100ml, 150ml, 250ml, 400ml, 500ml. u protocima 0d 1.0 do 14.0ml/h. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 10 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 11 Posteljice, manžete, maske
1 | Spiralna fetalna tjemena elektroda za jednokratnu upotrebu za intrapartalno snimanje EKG-a | kom
2 | Maske za zaštitu očiju pri fototerapiji, napravljene od mekanog antialergijskog materijala, jednodijelni omotač ima dvije točke pričvrščivanja koje se mogu neovisno podešavati, veličine Preemie za opseg glave od 26 do 32 cm | kom
3 | Posteljica za zamatanje djece za sprećavanja gubitka topline, za djecu težine od 1350 - 2700 grama | kom
4 | Posteljica za zamatanje djece za sprećavanja gubitka topline, za djecu težine od 2250 - 4500 grama | kom
5 | Manžeta neonatalna NIBP za neinvazivno mjerenje tlaka, spajanje sa jednim crijevom, za dimenziju nadlaktice 3,1 - 5,7 cm | kom
6 | Manžeta neonatalna NIBP za neinvazivno mjerenje tlaka, spajanje sa jednim crijevom, za dimenziju nadlaktice 4,3 - 8,0 cm | kom
7 | Manžeta neonatalna NIBP za neinvazivno mjerenje tlaka, spajanje sa jednim crijevom, za dimenziju nadlaktice 5,8 - 10,9 cm | kom
8 | Manualni vakum ekstraktor, sa ugrađenom ručnom vakuum pumpom, ugrađenim mjerilom vakuuma, sa rigidnom kapom, pojedinačno sterilno pakiranje | kom
9 | NIV maska za montažu preko cijelog lica s dvostrukim silikonskim sustavom prijanjanja na lice, sustavom za fiksaciju preko glave, s mogućnošću izmjene priključnog dijela (isporuka dva tipa SE i EE) vel. L | kom
10 | NIV maska za montažu preko cijelog lica s dvostrukim silikonskim sustavom prijanjanja na lice, sustavom za fiksaciju preko glave, s mogućnošću izmjene priključnog dijela (isporuka dva tipa SE i EE) vel. Extra Large | kom
11 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa, s ugrađenom gel jezgrom, preko postavljne maske preko pomičnog fiksatora na čelu i preko glave, za spajanje na respirator s dvocjevnim sustavom vel. M | kom
12 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa, s ugrađenom gel jezgrom, preko postavljne maske preko pomičnog fiksatora na čelu i preko glave, za spajanje na respirator s dvocjevnim sustavom vel. L | kom
13 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa, s ugrađenom gel jezgrom, preko postavljne maske preko pomičnog fiksatora na čelu i preko glave, za spajanje na respirator s jednocjevnim sustavom vel. M | kom
14 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa, s ugrađenom gel jezgrom, preko postavljne maske preko pomičnog fiksatora na čelu i preko glave, za spajanje na respirator s jednocjevnim sustavom vel. L | kom
15 | Sustav jednokratni za kontinuirano praćenje tlaka, s mehanizmom za automatsko ispiranje 3 ml/h. Dužina linije minimalno 180 cm. Točnost mjerenja u standardu ANSI/AAMI/BP-22 | kom
16 | Sustav jednokratni za kontinuirano praćenje 2 tlaka, s mehanizmom za automatsko ispiranje 3 ml/h. Dužina linija minimalno 180 cm. Točnost mjerenja u standardu ANSI/AAMI/BP-22 | kom
17 | Sustav jednokratni za kontinuirano praćenje 3 tlaka, s mehanizmom za automatsko ispiranje 3 ml/h. Dužina linija minimalno 150 cm. Točnost mjerenja u standardu ANSI/AAMI/BP-22 | kom
18 | Pripoj međukonekcijski pretvarača za mjerenje krvavog tlaka s odgovarajućim monitorom | kom
19 | Sustav jednokratni neonatalni za kontinuirano praćenje tlaka, s mehanizmom za automatsko ispiranje 30 ml/h. Dužina linije minimalno 60 cm. Točnost mjerenja u standardu ANSI/AAMI/BP-22 | kom
20 | Pripoj spojni SpO2 za spajanje Philips SpO2 senzora i Philips CMS monitora vitalnih funkcija | kom
21 | Crijevo za NIV respirator Philis Respironic Trilogy i V serije s ugrađenim dvostrukim filterom i dodatnim crijevom za mjerenje tlaka u sustavu | kom
22 | Senzor respironics kompatibilan sa uređajem Novametrix CO , koji je u vlasništvu Naručitelja- seznori za neinvazivno mjerenje respiracijske funkcije | kom
23 | Kanile za PSG uređaj Philips Respironics Alice PDx sa ugrađenim filterom zraka i luer lock konektorom sa obje strane | kom
24 | Spiralna cijev za uređaj za potpomognuto iskašljavanje | kom
25 | Konektor za spajanje maske i cijevi za uređaj za potpomognuto iskašljavanje 22 mm x 15 mm | kom
26 | Antibakterijski filter za uređaj za potpomognuto iskašljavanje | kom
27 | Anestezijska maska za uređaj za potpomognuto iskašljavanje veličina 4 | kom
28 | Anestezijska maska za uređaj za potpomognuto iskašljavanje veličina 5 | kom
29 | Anestezijska maska za uređaj za potpomognuto iskašljavanje veličina 6 | kom
30 | Vrećica za nošenje telemetrijskog odašiljača, sa prozirnom prednjom stranicom i 4 vezice za montažu | kom
31 | Elektroda samoljepljiva za privremenu vanjsku elektrostimulaciju i defibrilaciju srca,kompatibin sa Hewlett Pacard/Phillips/Zoll uređajem, koje su u vlasništvu Naručitelja | kom
32 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa, s ugrađenom gel jezgrom, preko postavljne maske preko pomičnog fiksatora na čelu i preko glave, za spajanje na respirator s jednocjevnim sustavom vel. S | kom
33 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa sa silikonskom jezgrom i čeonim fiksatorom od spužve. Uključena traka za postavljanje preko glave. Za spajanje na respirator s jednocjevnim sustavom. Veličina S. | kom
34 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa sa silikonskom jezgrom i čeonim fiksatorom od spužve. Uključena traka za postavljanje preko glave. Za spajanje na respirator s jednocjevnim sustavom. Veličina M. | kom
35 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa sa silikonskom jezgrom i čeonim fiksatorom od spužve. Uključena traka za postavljanje preko glave. Za spajanje na respirator s jednocjevnim sustavom. Veličina L. | kom
36 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa sa silikonskom jezgrom i plavim koljenom. Spajanje na glavu preko kape od traka. Veličina S. | kom
37 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa sa silikonskom jezgrom i plavim koljenom. Spajanje na glavu preko kape od traka. Veličina M. | kom
38 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa sa silikonskom jezgrom i plavim koljenom. Spajanje na glavu preko kape od traka. Veličina L. | kom
39 | Maska za NIV respirator za montažu preko usta i nosa sa silikonskom jezgrom i plavim koljenom. Spajanje na glavu preko kape od traka. Veličina XL. | kom
40 | Brzi imunoesej test predikacije prijetećeg prijevremenog poroda (monoklonska protutijela na PAMG 1). | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 11 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 12 - Jednoluminalni i dvoluminalni kateteri, igle za port sisteme
1 | Kateter CV jednoluminalni 2,7 Fr, dugotrajni, spec. Silikon | kom
2 | Kateter CV jednoluminalni 4,2 Fr, s P-A introd. setom, dugotrajni, spec. Silikon | kom
3 | Kateter CV jednoluminalni 6,6 Fr, s P-A introd. setom, dugotrajni, spec. Silikon | kom
4 | Kateter CV jednoluminalni 9,6 F, s P-A introd. setom, dugotrajni, spec. Silikon | kom
5 | Kateter CV dvoluminalni, s P-A introd. setom, dugotrajni, spec. silikon, veličine 7Fr, dužina 65 cm | kom
6 | Kateter CV dvoluminalni, s P-A introd. setom, dugotrajni, spec. silikon, veličine 12 Fr, dužina 90 cm | kom
7 | Kateter CV dvoluminalni, s P-A introd. setom, dugotrajni, spec. silikon, sa sigurnosnim prstenom, veličine 13,5 Fr dužine 36/19 cm | kom
8 | Kateter CV dvoluminalni, s P-A introd. setom, dugotrajni, spec. silikon, sa sigurnosnim prstenom, veličine 13,5 Fr dužine 40/23 cm | kom
9 | Kateter CV dvoluminalni, s P-A introd. setom, dugotrajni, spec. silikon, sa sigurnosnim prstenom, veličine 13,5 Fr dužine 45/28 cm | kom
10 | Set Y infuzioni s kutnom iglom
10.1 | Igla za port infuzijski set, 19g, 25mm kutna | kom
10.2 | Igla za port infuzijski set, 20g, 19-20 mm kutna | kom
10.3 | Igla za port infuziski set, 20g, 25mm kutna | kom
10.4 | Igla za port infuzijski set, 22g, 19-20mm kutna | kom
10.5 | Igla za port infuzijski set, 22g, 25mm kutna | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 12 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 13 Čepići, kapice i potrošni materijal za aparate za terapiju plinom
1 | Pripoj za pacijenta za neinvazivni respirator, SiPAP,kompatibilan s uređajem F&P 850, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
2 | Čepić nazalni silikonski SX - extra mali, za neinvazivni respirator | kom
3 | Čepić nazalni silikonski S - mali, za neinvazivni respirator | kom
4 | Čepić nazalni silikonski M - srednji, za neinvazivni respirator | kom
5 | Čepić nazalni silikonski L - veliki, za neinvazivni respirator | kom
6 | Čepić nazalni silikonski XL - extra veliki, za neinvazivni respirator | kom
7 | Kapica - neonatološka, vel. 000 (bijela), za neinvazivni respirator | kom
8 | Kapica - neonatološka, vel. 00 (siva), za neinvazivni respirator | kom
9 | Kapica - neonatološka, vel. 0 (roza), za neinvazivni respirator | kom
10 | Kapica - neonatološka, vel. 1 (svjetlosmeđa), za neinvazivni respirator | kom
11 | Kapica - neonatološka, vel. 2 (žuta), za neinvazivni respirator | kom
12 | Kapica - neonatološka, vel. 3 (svjetloplava), za neinvazivni respirator | kom
13 | Kapica - neonatološka, vel. 4 (zlatna), za neinvazivni respirator | kom
14 | Kapica - neonatološka, vel. 5 (zelena), za neinvazivni respirator | kom
15 | Kapica - neonatološka, vel. 6 (s./t. -crvena), za neinvazivni respirator | kom
16 | Kapica - neonatološka, vel. 7 (narančasta), za neinvazivni respirator | kom
17 | Traka za glavu - neonatološka, XS - ekstra mala, za neinvazivni respirator | kom
18 | Traka za glavu - neonatološka, S - mala, za neinvazivni respirator | kom
19 | Traka za glavu - neonatološka, SM - mala-srednja, za neinvazivni respirator | kom
20 | Traka za glavu - neonatološka, M - srednja, za neinvazivni respirator | kom
21 | Traka za glavu - neonatološka, L - velika, za neinvazivni respirator | kom
22 | Traka za glavu - neonatološka, XL - ekstra velika, za neinvazivni respirator | kom
23 | Maska nazalna, XS, ekstra mala, za neinvazivni respirator | kom
24 | Maska nazalna, S mala, za neinvazivni respirator | kom
25 | Maska nazalna, M srednja, za neinvazivni respirator | kom
26 | Maska nazalna, L velika, za neinvazivni respirator | kom
27 | Maska nazalna, XL velika, za neinvazivni respirator | kom
28 | Abdominalni senzor za respiraciju trigger kontrola, dužina kabla 150 cm | kom
29 | DODATNI PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL ZA APARATE ZA TERAPIJU PLINOM (DUŠIKOM) I APARATE ZA DISANJE (RESPIRATORE)
29.1. | Senzor za kisik kompatibilan za aparat za neinvazivnu respiraciju, SiPAP, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
29.2. | Komora za ovlaživač Wilamed, jednokratna uporaba. | kom
29.3. | Temperaturna sonda za ovlaživač Aircon Wilamed | kom
29.4. | Električni adapter za inspiracijsku pacijent cijev za ovlaživač Aircon Wilamed | kom
30 | Invazivni respirator HFOV 3100A i 3100B
30.1. | Set potrošnog pribora za HFOV (4 x cijevi s grijanom žicom - duge, 4 x poklopci s dijafragmom, 4 x membrana, 4 x spojne cjevčice). | kom
30.2. | Set potrošnog pribora za HFOV (4 x cijevi s grijanom žicom - kratke, 4 x poklopci s dijafragmom, 4 x membrana, 4 x spojne cjevčice). | kom
31 | Ustupanje uređaja na korištenje za vrijeme trajanja Ugovora o nabavi: ovlaživač Wilamed Aircon ili jednakovrijedan. Naručitelj ocjenjuje jednakovrijednost slijedećim karakteristikama:dimenzije: 170mm x 145mm x 200mm,Težina: 2,8 kg (bez komore), operativni napon: 220V, mrežna frekvencija 50 Hz/60 Hz,grijača ploča 170 W, vrijeme zagrijavanja manje od 30 min, uobičajeno 10-15 min, vrijeme zagrijavanja manje od 30 min, uobičajeno 10-15 min, sadržaj vlage > 33 mg/l u rasponu od 1 do 80 l/min na temperature komore > 33 °C, maksimalni operativni pritisak 200 mbar, osim ako upute za uporabu korištene komore za ovlaživanje ne nalažu niži maksimalni pritisak, istjecanje plina iz sustava za ovlaživanje pri maksimalnom operativnom pritisku manje od 1 ml/minuta, kontinuirana buka niža je od 50 dBa, dozvoljena okolišna temperatura +10 °C to +35 °C, dozvoljena vlažnost tijekom korištenja i skladištenja 15 % - 95%, bez kondenzacije, IV (invazivni način rada) komora 37 °C, blizu pacijenta 39 °C, NIV (neinvazivni način rada) komora 31 °C, blizu pacijenta 34 °C, FREE (slobodan odabir temperature) korisnik može odabrati temperature između 28 °C i 40,5 °C , individualno podešavanje performansi ovlaživanja, jednostavno rukovanje alarmima, automatsko monitoriranje razine vode, protokol incidenata i alarma moguće eksportirati na PC, podaci prikazani na zaslonu TFT LCD , tolerancija odstupanja za mjerenje temperature +- 2 °C, 8 °C do 50 °C (blizu pacijenta), 5 °C do 80 °C (u komori) | kom
32 | Sezor za kisik za HFO ventilatore Sensormedics proizvođača Vyaire, koji su u vlasništvu Naručitelja
33 | Sezor za kisik za ventilatore Fabian proizvođača Vyaire, koji su u vlasništvu Naručitelja | kom
34 | Senzor protoka višekratno upotrebljivi za ventilatore Fabian proizvođača Vyaire, koji su u vlasništvu Naručitelja | kom
35 | Senzor protoka jednokratno upotrebljivi za ventilatore Fabian proizvođača Vyaire, koji su u vlasništvu Naručitelja | kom
36 | Kabel za senzor protoka za ventilatore Fabian proizvođača Vyaire, koji su u vlasništvu Naručitelja | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 13 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 14 Centralni venski kateteri i pribor
1 | Kateter set dvoluminalni centralni venski (jugularni): Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 12 F/ 15cm | kom
2 | Kateter set dvoluminalni centralni venski (jugularni): Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 12 F/ 20cm | kom
3 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju djece (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 7 Fr, 7 cm dužine | kom
4 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju djece (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 7 Fr, 10 cm dužine | kom
5 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju djece (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 9 Fr, 12 cm dužine | kom
6 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju djece (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 9 Fr, 15cm dužine | kom
7 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju djece (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 9 Fr, 20 cm dužine | kom
8 | Kateter za hemodijalizu, 3-lumenski, napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana (set sadrži igli, uvodnicu, 2 dilatatora, kapice bez skalpela, te trolumenski kateter) veličina 12 FR/20 cm | kom
9 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju ( subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 12 F / 20 cm | kom
10 | Kateter trajni endovenozni (dva jednoluminalna katetera u setu), 10Fr, manžeta na 18/21 cm ART./ venski | kom
11 | Kateter trajni endovenozni (dva jednoluminalna katetera u setu), 10Fr, manžeta na 22/25 cm ART./ venski | kom
12 | Kateter trajni endovenozni (dva jednoluminalna katetera u setu), 10Fr, manžeta na 27/30 cm ART./ venski | kom
13 | Nastavak za arterijski kateter | kom
14 | Nastavak za venski kateter | kom
15 | Kateter privremeni dvoluminalni endovenozni koaksijalni, savijeni za hemodijalizu, od termosenzitivnog poliuretana, usetu, dužine 15cm,11,5 FR | kom
16 | Kateter privremeni dvoluminalni endovenozni koaksijalni, savijeni za hemodijalizu, sa stiletom od termosenzitivnog poliuretana, u setu, bez bočnih rupica, dužine 15cm, 12,5 FR | kom
17 | Žica vodilja za endovenozni kateter u J izvedbi, od nehrđajućeg čelika 0,89mm x 70mm x 70cm | kom
18 | Dilatator za endovenozni kateter | kom
19 | Igla za punkciju za endovenozni kateter | kom
20 | Čepovi za endovenozni kateter | kom
21 | Hipoalergenski fiksator za Foley kateter, dužine 15,9 cm | kom
22 | Hipoalergenski fiksator za arterijske kanile sa flowswitch mehanizmom dužine 8,9 cm | kom
23 | Hipoalergenski fiksator za nazogastičnu sondu, dužine 4,4 cm | kom
24 | Hipoalegrenski sterilni fiksatori s hidrokolornim premazom za nezofastrične sonde za novorođenčad, dužine 4,2 cm | kom
25 | Držač endotrahealnog tubusa, napravljen od hipoalergenskog materijala koji ne sadrži lateks, za tubuse veličine 4mm i veće, za djecu i odrasle, za nazalnu ili oralnu upotrebu, za pacijente težine 18-136 kg, pojedinačno pakirani | kom
26 | Supkutano stabilizacijski proizvod za centralne venske katetere (privremene i trajne) i drenove, MR kompatibilan, pojedinačno pakiran, sterilan, dimenzija od 3F do 12F | kom
27 | Univerzalni blokator zagriza tubusa,bronhoskopa,sukcijskog endoskopskog katetera, gastričnih sondi, za dugotrajnu intubaciju, za veličine od 4mm i veće, za djecu i odrasle, ne sadrži lateks, napravljen od hipoalergenskog materijala, pogodan za krhku i osjetljivu kožu | kom
28 | Dugotrajni držač endotrahealnog tubusa, prilagodljiv, koji eliminira ponovno ljepljenje, bez lateksa, napravljen od hipoalergenske ljepljive pjene, za tubuse veličine 4mm i veće, za djecu i odrasle, za nazalnu ili oralnu upotrebu, za pacijente težine 18-136 kg, opseg vrata do 66 cm | kom
29 | Infuzijska manžeta, višekratna, 500 ml | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 14 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 15 Manžeta NIBP za neinvazivno mjerenje tlaka, EKG kabel s odvodima- glavni dio za spajanje na monitore, senzori i ostali potrošni materijal
1 | Manžeta NIBP za neinvazivno mjerenje tlaka, spajanje sa jednim crijevom, za dimenziju nadlaktice 20 - 28 cm, za spajanje na Philips monitore vitalnih funkcija | kom
2 | Manžeta NIBP za neinvazivno mjerenje tlaka, spajanje sa jednim crijevom, za dimenziju nadlaktice 25 - 35 cm, za spajanje na Philips monitore vitalnih funkcija | kom
3 | Manžeta NIBP za neinvazivno mjerenje tlaka, spajanje sa jednim crijevom, za dimenziju nadlaktice 34 - 47 cm, za spajanje na Philips monitore vitalnih funkcija | kom
4 | Spojno crijevo za spajanje manžeta za mjerenje NIBP tlaka i Philips monitora vitalnih funkcija. Crijevo dužine od 2,5 metra. | kom
5 | SpO2 senzor za montažu na prst sa spojnim kabelom za odrasle pacijente, silikonski, za spajanje na Philips monitore vitalnih funkcija sa dugačkim spojnim kabelom (dužine 3 m) | kom
6 | EKG kabel s odvodima- glavni dio za spajanje na Philips monitore vitalnih funkcija. Kabel mora sadržavati jedan kabel sa odvodima sa konektorom od 3 pina u jednom redu. Dužina kabela 2,7 metara. Isporuka sa naljepnicama sa prikazom načina spajanja te dodatnom kopčom. | kom
7 | EKG kabel s odvodima- glavni dio za spajanje na Philips IntlelliVue monitore vitalnih funkcija. Kabel mora sadržavati kabel sa odvodima sa konektorom od 5 pinova u jednom redu. Dužina kabela 2,7 metara. Isporuka sa naljepnicama sa prikazom načina spajanja (EASI EKG i klasični način spajanja EKG elektroda) te dodatnom kopčom. Kabel mora davati mogućnost spajanja pacijenta u EASI standardu. | kom
8 | Kabel za mjerenje CO (Cardiac Output). Kabel za spajanje sustava za mjerenje CO upotrebom dvije mjerne metode (PiCCO i Swan Ganz). Spajanje na monitore tipa Philips IntelliVue. Dužina kabela 4,8m. | kom
9 | Temperaturna sonda za višekratnu upotrebu koja se koristi u proceduri za mjerenje CO PiCCO metodom. Za korištenje kod Philips IntelliVue monitora. | kom
10 | Baterija za monitore vitalnih funkcija Philips IntelliVue | kom
11 | Temperaturna sonda za višekratnu upotrebu za rektalnu i/ili ezofagealnu aplikaciju. Upotreba kod monitora vitalnih funkcija tipa Philips IntelliVue. Upotreba kod odraslih pacijenata. | kom
12 | Kabel EKG 3 žilni za Mindray monitor ,12 pinski, štipaljke | kom
13 | Senzor Masimo višekratni za odrasle / LNCS - DCI | kom
14 | Kabel priključni za SPO2 za Mindray monitor, 8 pinski Masimo | kom
15 | Crijevo priključno za NIBP (3m), Mindray, kpl. Sa konektorima | kom
16 | Manžeta NIBP za Mindray 25-35 cm | kom
17 | Manžeta NIBP za Mindray 33-47 cm | kom
18 | Baterija Li-ion, LI23S002A, Mindray, 11.1 V 4500mAh | kom
19 | Zamka za vodu CO2 Mindray DRYLINE, odrasli/djeca | kom
20 | Inspiratorni senzor protoka za Mindray anesteziološki aparat | kom
21 | Ekspiratorni senzor protoka za Mindray anesteziološki aparat | kom
22 | Linija za uzorkovanje za mjerenje CO2 | kom
23 | Zračni CO2 adapter, ravni za odrasle/djecu | kom
24 | Kupola jednosmjernog ventila, Mindray anesteziološki aparat | kom
25 | Kabel priključni za SpO2 za Mindray monitor, 7 pinski | kom
26 | Senzor Mindray SpO2 višekratni za odrasle | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 15 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 16 Potrošni pribor za respiratore Hamilton Medical
1 | Senzor protoka za primjenu kod djece i odraslih, jednokratni, kutija/10 kom | kom
2 | Jednokratne cijevi za ventilaciju, uključen senzor protoka, dužine 1,8m, za respiratore: C2, C3, C6, G5, S1, odrasli/djeca pakirano kutija 20 kom | kom
3 | Jednokratna dvostruko grijane cijevi za ventilaciju pacijenta, odrasli/djeca, sa komorom za ovlaživanje i svim potrebnim priborom za rad, 1 kutija/15 komada | kom
4 | Jednokratna nazalna kanula za terapiju kisikom visokog protoka, veličina S, maksimalni protok 60l/min, 1 kutija/20 kom | kom
5 | Jednokratna nazalna kanula za terapiju kisikom visokog protoka, veličina M, maksimalni protok 80l/min, 1 kutija/20 kom | kom
6 | Jednokratna nazalna kanula za terapiju kisikom visokog protoka, veličina L, maksimalni protok 100l/min, 1 kutija/20 kom | kom
7 | CO2 senzor CAPNOSTAT 5, mjerenje iz glavne struje | kom
8 | Višekratna kiveta za mjerenje CO2 za odrasle i djecu, 1 kom | kom
9 | Jednokratna kiveta za mjerenje CO2 za odrasle i djecu, kutija/10kom | kom
10 | SpO2 spojni kabel između uređaja i prstnog SpO2 senzora | kom
11 | TL-201T SpO2, višekratna, vodo nepropusna, prstna sonda, dužina kabla 1,6m, 1kom | kom
12 | Senzor kisika,ćelija kisika za respirator G5/S1 | kom
13 | Ekspiratorni poklopac s jednom ekspiratornom membranom G5/S1 | kom
14 | Ekspiratorna membrana, pak/5kom G5/S1 | kom
15 | BITRAC NIV maska "Full Face", veličina XL, pakiranje 10 kom | kom
16 | BITRAC NIV maska "Full Face", veličina L, pakiranje 10 kom | kom
17 | BITRAC NIV maska "Full Face", veličina M, pakiranje 10 kom | kom
18 | BITRAC NIV maska "Full Face", veličina S, pakiranje 10 kom | kom
19 | BITRAC MaxShield "TotalFace" NIV Maska, djeca/odrasli, veličina XL, pakiranje, pakiranje 10 kom | kom
20 | BITRAC MaxShield "TotalFace" NIV Maska, djeca/odrasli, veličina L, pakiranje, pakiranje 10 kom | kom
21 | BITRAC MaxShield "TotalFace" NIV Maska, djeca/odrasli, veličina S, pakiranje, pakiranje 10 kom | kom
22 | Ćelija kisika, G5/S1 bez olova, pakiranje 1 kom | kom
23 | Filter prašine pakiranje G5/S1 5 kom | kom
24 | Jednokratni ekspiratorni poklopac s jednom ekspiratornom membranom, odrasli/djeca/ novorođenčad G5,S1, kutija/10kom | kom
25 | Ćelija kisika, C1/C2/C3/T1/MR1 | kom
26 | Ćelija kisika, C1, C2, C3, C6, T1, MR1, bez olova, pakiranje 1 kom | kom
27 | Ekspiratorni poklopac s jednom ekspiratornom membranom, odrasli/djeca, C1 T1 MR1 | kom
28 | Ekspiratorna membrana, pak/5kom C1 T1 MR1 | kom
29 | Jednokratni ekspiratorni poklopac s jednom ekspiratornom membranom, odrasli/djeca C1, T1, kutija/10kom | kom
30 | Ćelija kisika,C1, C2, C3, C6, T1, MR1, pakiranje 1 kom | kom
31 | Ćelija kisika,C1, C2, C3, C6, T1, MR1, bez olova, pakiranje 1 kom | kom
32 | Ekspiratorni poklopac s jednom ekspiratornom membranom, odrasli/djeca C2 C3 C6 | kom
33 | Ekspiratorna membrana, pak/5kom, C2 C3 C6 | kom
34 | Jednokratni ekspiratorni poklopac s jednom ekspiratornom membranom, odrasli/djeca C2 C3 C6, kutija/10kom | kom
35 | Adapter za kalibraciju senzora protoka | kom
36 | Jednokratne cijevi za ventilaciju sa koljenom, uključen senzor protoka, dužine 1,8 m, za respiratore: C1, T1, MR1 odrasli/djeca pakirano kutija 20 kom | kom
37 | Jednokratne cijevi za ventilaciju sa koljenom, uključen senzor protoka, dužine 4,8 m, za respiratore: C1, T1, MR1 odrasli/djeca pakirano kutija 8 kom | kom
38 | Jednokratna kanula za terapiju kisikom visokog protoka za spajanje na trahealnu kanilu,1 kutija/20 kom, | kom
39 | Senzor protoka, jednokratan, neonatološki, kutija/10 kom | kom
40 | Jednokratna dvostruko grijane cijevi za ventilaciju pacijenta, Nedonoščad/djeca, sa komorom za ovlaživanje i svim potrebnim priborom za rad, 1 kutija/15 komada | kom
41 | Dvostruke cijevi za ventilaciju sa Y nastavkom za C1, T1, MR1 respiratore, jednokratna, neonatološki pacijenti, sa neonatološkim senzorom protoka, neonatološkom ekspriatornom membranom, duljina 3m, 1 kutija/10 komada | kom
42 | Ekspiratorna poklopac s jednom ekspiratornom membranom, novorođenčad, višekratna | kom
43 | BITRAC MaxShield "TotalFace" NIV Maska, djeca, veličina XS, pakiranje, pakiranje 10 kom | kom
44 | BITRAC MaxShield "TotalFace" NIV Maska, djeca, veličina XXS, pakiranje, pakiranje 10 kom | kom
45 | NuFlow nasalna kanula, nedonoščad, veličina "Small", pakiranje 10 kom | kom
46 | NuFlow nasalna kanula, nedonoščad, veličina "Medium", pakiranje 10 kom | kom
47 | Naljepnica za fiksaciju kanula, mala, za kanule 10072354 i 10072355, pakiranje 10 kom | kom
48 | NuFlow nasalna kanula, nedonoščad, veličina "Large", pakiranje 10 kom | kom
49 | NuFlow nasalna kanula, nedonoščad, veličina "XLarge", pakiranje 10 kom | kom
50 | Naljepnica za fiksaciju kanula, velika, za kanule 10072356 i 10072357, pakiranje 10 kom | kom
51 | nCPAP generator, jednokratni, kutija/20 kom | kom
52 | Mekane naljepnice za nazalne prong-e | kom
53 | Nazalni prong, jednokratna, XS, kutija/10 kom | kom
54 | Nazalni prong, jednokratna, S, kutija/10 kom | kom
55 | Nazalni prong, jednokratna, M, kutija/10 kom | kom
56 | Nazalni prong, jednokratna, L, kutija/10 kom | kom
57 | Nazalni prong, jednokratna, XL, kutija/10 kom | kom
58 | Nazalni prong, jednokratna, WL, kutija/10 kom | kom
59 | Nazalni prong, jednokratna, WM, kutija/10 kom | kom
60 | Nazalna maska, jednokratna, S, kutija/10 kom | kom
61 | Nazalna maska, jednokratna, M, kutija/10 kom | kom
62 | Nazalna maska, jednokratna, L, kutija/10 kom | kom
63 | Nazalna maska, jednokratna, XL, kutija/5 kom | kom
64 | Kapica, jednokratna, XXS, zelena, kutija/10 kom | kom
65 | Kapica, jednokratna, XS, bijela, kutija/10 kom | kom
66 | Kapica, jednokratna, S, Žuta, kutija/10 kom | kom
67 | Kapica, jednokratna, M, crvena, kutija/10 kom | kom
68 | Kapica, jednokratna, L, plava, kutija/10 kom | kom
69 | Kapica, jednokratna, XL, naranđasta, kutija/10 kom | kom
70 | Kapica, jednokratna, XXL, zelena, kutija/10 kom | kom
71 | Kapica, jednokratna, XXXL, bijela, kutija/10 kom | kom
72 | nCPAP traka za mjerenje, kutija/20 kom | kom
73 | Višekratna kiveta za mjerenje CO2 za neonatološke pacijente | kom
74 | Jednokratna kiveta za mjerenje CO2 za neonatološke pacijente, kutija/10kom | kom
75 | Baterija za respirator C3/C2 | kom
76 | Lithium‑ion baterija za respiratore platforme C (C1/C2/C3/T1/MR1) | kom
77 | Ezofagijalni kateter za hranjenje sa balonom za određivanje transpulmonarnog tlaka, sistem za Hamilton Medical respirator, 1kom | kom
78 | Spojno crijevo za manžetu tubusa ("cuff"), dužine 2m, kutija/10kom | kom
79 | YN-901P Priključno crijevo za manžeti, odrsali/djeca, 1kom | kom
80 | YP-710T Manžeta za NIBP, višekratna, (neinvazivno mjerenje krvnog tlaka) 5 cm širine, dimenzije (8-13cm), 1kom | kom
81 | YP-711T Manžeta za NIBP, višekratna, (neinvazivno mjerenje krvnog tlaka) 7 cm širine, dimenzije (13-18cm), 1kom | kom
82 | YP-712T Manžeta za NIBP, višekratna, (neinvazivno mjerenje krvnog tlaka) 10 cm širine, dimenzije (18-23cm), 1kom | kom
83 | YP-713T Manžeta za NIBP, višekratna,(neinvazivno mjerenje krvnog tlaka) 13 cm širine, dimenzije (23-33cm), 1kom | kom
84 | YP-714T Manžeta za NIBP, višekratna, (neinvazivno mjerenje krvnog tlaka) 16 cm širine, dimenzije (33-45cm), 1kom | kom
85 | YP-715T Manžeta za NIBP, višekratna, bedro (neinvazivno mjerenje krvnog tlaka) 19 cm širine, dimenzije (45-55cm), 1kom | kom
86 | YN-920P - Spojni kabel za mjerenje NIBP, jednokratne manžete, nedonoščad, dužina 1,5m | kom
87 | Jednokratna manžeta NIBP - nedonoščad, širine: 1cm, obujam ruke: 3 do 6cm, boja naranđasta, bez latexa, 1kutija/10kom | kom
88 | Jednokratna manžeta NIBP - nedonoščad, širine: 2cm, obujam ruke: 4 do 8cm, boja svjetlo plava, bez latexa, 1kutija/10kom | kom
89 | Jednokratna manžeta NIBP - nedonoščad, širine: 3cm, obujam ruke: 6 do 11cm, boja zelena, bez latexa, 1kutija/10kom | kom
90 | Jednokratna manžeta NIBP - nedonoščad, širine: 4cm, obujam ruke: 7 do 14cm, boja tamno plava, bez latexa, 1kutija/10kom | kom
91 | Jednokratna manžeta NIBP - nedonoščad, širine: 5cm, obujam ruke: 8 do 15cm, boja crvena, bez latexa, 1kutija/10kom | kom
92 | YP-843T, Odrasli M, širina 13cm, raspon 23-33cm, 1kutija/20kom | kom
93 | YP-844T, Odrasli L, širina 16cm, raspon 33-45cm, 1kutija/20kom | kom
94 | JL-900P - spojni kabel između monitora i prstne sonde za mhjerenje SpO2, 2,5m, 1kom | kom
95 | TL-201T SpO2, višekratna, vodo nepropusna, prstna sonda, dužina kabla 1,6m, 1kom | kom
96 | TL-220T SpO2, višekratna, vodo nepropusna, višenamjenska, nedonoščad/odrasli, dužina kabla 1,6m, 1kom | kom
97 | TL-271T3 SpO2 BluPRO sonda, odrasli (od 30 kg naviše), prst/nožni prst, dužina kabla: 1.6m, jednokratna, 1kutija/24kom | kom
98 | TL-272T3 SpO2 BluPRO sonda, djeca (od 10 kg do 50 kg), prst/nožni prst, dužina kabla: 1.6m, jednokratna, 1kutija/24kom | kom
99 | TL-273T3 SpO2 BluPRO sonda, nedonoščad stopalo (do 3 kg), odrasli prst/nožni prst (više od 40 kg), dužina kabla: 1.6m, jednokratna, 1kutija/24kom (mjenja P228B) | kom
100 | TL-274T3 SpO2 BluPRO sonda, novorođenče (od 3 kg do 20 kg), prst/nožni prst, dužina kabla: 1.6m, jednokratna, 1kutija/24kom | kom
101 | SpO2 BluPRO Multi-Site Sonda, dužina kabla: 2.0m, neonatus (< 3 kg) stopalo, dijete/odrasli (> 3 kg) prst /palac, učvrščeno sa P260E/B ili sa P256, jednokratna upotreba; 5kom/1kutija | kom
102 | Površinska temperaturna sonda, 6.3mm mikrofonski priključak, 3.5m višekratna, 1kom | kom
103 | Ezofagus/Rektum temperaturna sonda, novorođenče/djeca, promjer 3,3 mm, 6.3mm mikrofonski priključak, 3.5m višekratna, 1kom | kom
104 | JC-906P spojni kabel između monitora i EKG kabela | kom
105 | BR-903P EKG Pacijent kabel 3 elekt. kvačice, 0.8m, 1kom | kom
106 | BR-906P EKG Pacijent kabel 6 elekt. kvačice, 0.8m, 1kom | kom
107 | JP-910P IBP adapter kabel za spajanje IBP kabla drugih proizvođača, 0,3m, 1kom | kom
108 | JP-960P IBP kabel za spajanje Biosensors / UTAH medical (Deltran) komorica, 3,5m, 1kom | kom
109 | JP-920P IBP kabel za spajanje Edwards Lifescience komorica, 3,5m, 1kom | kom
110 | TG-970P CO2 Sensor za intubirane pacijente, kvantitativno mjerenje, težina senzora 4g, vodonepropusnost IPX7, 3,5m, 1kom | kom
111 | YG-211T CO2 adapter dišnog puta "kiveta", jednokratna, odrasli (više od 7kg), mrtvi prostor 4ml, 30kom | kom
112 | AG-UC1500-CE Aerogen Solo USB Kontroler, početni KIT Aerogen Solo Nebulizator (1kom) Aerogen USB Kontroler (1kom) Odrasli T-Nastavak (1kom) Uputstvo (1kom) AC/DC Adapter za napajanje (1kom) | kit
113 | AG-AS3100 Aerogen Solo komorica za nebulizaciju (5 kom) | kom
114 | AG-AS3010 Aerogen Solo T-nastavak 22mm, odrasli (10 kom) | kom
115 | AG-AS3020 Aerogen Solo T-nastavak 15mm, djeca/odrasli (10 kom) | kom
116 | AG-AS3035 Aerogen Solo T-nastavak 12mm, neonatološki (10 kom) | kom
117 | AG-AS3036 Aerogen Solo T-nastavak 10mm, neonatološki (10 kom) | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 16 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 17 Potrošni materijal za monitor mjerenja tlaka
1 | Kateter za mjerenje kapilarnog pulmonalnog tlaka s balonom, 4 do 5 FR, dužine 50 do 110 cm | kom
2 | Kateter za mjerenje kapilarnog pulmonalnog tlaka s balonom, 6 FR, dužine 80 do 110 cm | kom
3 | Kateter za mjerenje kapilarnog pulmonalnog tlaka s balonom, 7 FR, dužine 80 do 110 cm | kom
4 | Kateter za mjerenje kapilarnog pulmonalnog tlaka s balonom, dvoluminalni, 5 FR, dužine 90 cm, uvodnica u setu. Kateter sadržava sigurnosni uređaj (sigurnosni balon) koji sprječava nastanak prevelikog pritisaka unutar distalnog balona te tako štiti plućnu arteriju i sami balon od mogućeg puknuća. | kom
5 | Kateter za mjerenje kapilarnog pulmonalnog tlaka s balonom, dvoluminalni, 6 FR, dužine 110 cm, uvodnica u setu. Kateter sadržava sigurnosni uređaj (sigurnosni balon) koji sprječava nastanak prevelikog pritisaka unutar distalnog balona te tako štiti plućnu arteriju i sami balon od mogućeg puknuća. | kom
6 | Kateter za mjerenje kapilarnog pulmonalnog tlaka s balonom, dvoluminalni, 7 FR, dužine 110 cm, uvodnica u setu. Kateter sadržava sigurnosni uređaj (sigurnosni balon) koji sprječava nastanak prevelikog pritisaka unutar distalnog balona te tako štiti plućnu arteriju i sami balon od mogućeg puknuća. | kom
7 | Kateter za mjerenje kapilarnog pulmonalnog tlaka s balonom, troluminalni, 6 FR, dužine 110 cm, uvodnica u setu. Kateter sadržava sigurnosni uređaj (sigurnosni balon) koji sprječava nastanak prevelikog pritisaka unutar distalnog balona te tako štiti plućnu arteriju i sami balon od mogućeg puknuća. | kom
8 | Kateter za mjerenje kapilarnog pulmonalnog tlaka s balonom, troluminalni, 7 FR, dužine 110 cm, uvodnica u setu. Kateter sadržava sigurnosni uređaj (sigurnosni balon) koji sprječava nastanak prevelikog pritisaka unutar distalnog balona te tako štiti plućnu arteriju i sami balon od mogućeg puknuća. | kom
9 | Kateter četveroluminalni termodilucijski. Kateter sadržava sigurnosni uređaj (sigurnosni balon) koji sprječava nastanak prevelikog pritisaka unutar distalnog balona te tako štiti plućnu arteriju i sami balon od mogućeg puknuća. Dimenzije: 7,5Fr/110 cm | kom
10 | Kateter četveroluminalni termodilucijski, uvodnica u setu. Kateter sadržava sigurnosni uređaj (sigurnosni balon) koji sprječava nastanak prevelikog pritisaka unutar distalnog balona te tako štiti plućnu arteriju i sami balon od mogućeg puknuća. Dimenzije: 7,5Fr/110 cm | kom
11 | Kateter peteroluminalni termodilucijski, uvodnica u setu. Kateter sadržava sigurnosni uređaj (sigurnosni balon) koji sprječava nastanak prevelikog pritisaka unutar distalnog balona te tako štiti plućnu arteriju i sami balon od mogućeg puknuća. Dimenzije: 7,5Fr/110 cm | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 17 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 18 Potrošni materijal za terapijsku hipotermiju
1 | Trodimenzionalna fleksibilna odjeća za terapeutsku normotermiju, s prekrivanjem do 85% tjelesne površine, izrađena od jednog dijela, za jednostavno i brzo namještanje, za jednokratnu upotrebu. Kompatibilna s ALLON apartom za grijanje i hlađenje pacijenta. Veličina za osobe visine 152cm-168cm | kom
2 | Trodimenzionalna fleksibilna odjeća za terapeutsku normotermiju, s prekrivanjem do 85% tjelesne površine, izrađena od jednog dijela, za jednostavno i brzo namještanje, za jednokratnu upotrebu. Kompatibilna s ALLON apartom za grijanje i hlađenje pacijenta. Veličina za osobe visine 168cm-180cm | kom
3 | Trodimenzionalna fleksibilna odjeća za terapeutsku hipotermiju, s prekrivanjem do 85% tjelesne površine, izrađena od jednog dijela, za jednostavno i brzo namještanje, za jednokratnu upotrebu. Kompatibilna s CRITICOOL apartom za grijanje i hlađenje pacijenta. Veličina za osobe preko 135 cm visine | kom
4 | Trodimenzionalna fleksibilna odjeća za terapeutsku normotermiju, s prekrivanjem do 85% tjelesne površine, izrađena od jednog dijela, za jednostavno i brzo namještanje, za jednokratnu upotrebu. Kompatibilna s ALLON apartom za grijanje i hlađenje pacijenta. Veličina za novorođenčad i dojenčad 2,5 do 4.0kg | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 18 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 19 Potrošni materijal kompatibilan s uređajima i aparatima proizvođača Drager
POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SUKLADNO EUROPSKOJ DIREKTIVI 93/42/EEC ANEKS I., 9.1 SA UREĐAJIMA ZA ANESTEZIJU DRAGER: CATO/JULIAN/PRIMUS/SULLA/ ZEUS
1 | Senzor za mjerenje protoka zraka Spirolog | kom
2 | Filtar za zaštitu pogonskog elementa aspiratora na anesteziološkom aparatu | kom
3 | Senzor za mjerenje protoka zraka, Spirolife | kom
4 | Odvajač vlage posude | kom
5 | Rastezljiva jednokratna crijeva za anesteziju za odrasle pacijente, unutarnjeg promjera 22 mm, duljine 1.8/0.8 m, sastoji se od 2 rastezljiva crijeva, Y komada sa luer lock priključkom i balona volumena 2 Lt | kom
6 | Jednokratna crijeva za anesteziju za odrasle, duljine 2.5/1.5 m, unutarnjeg promjera 22 mm, sastoji se od 2 crijeva, Y komada sa luer lock priključkom i balona volumena 2 L | kom
7 | Sistem koloksijalni za disanje s odvajačima vlage i integriranom cjevčicom za uzorkovanje plinova te balonom 2L kompatibilan s uređajem Zeus, koji je u vlasništvu Naručitelja, dužine 2.1 m | kom
8 | Rastezljiva jednokratna crijeva za anesteziju za pedijatrijsku primjenu, unutarnjeg promjera 15 mm, maksimalne duljine od min 150 cm, sastoji se od 2 rastezljiva crijeva, Y komada i balona volumena 1 L | kom
9 | Jednokratna crijeva za anesteziju za neonatalne pacijente, duljine 1.8/1.1 m, sastoji se od 2 crijeva, Y komada sa luer lock priključkom i balona volumena 1 L | kom
10 | Jednokratne cijevi za anesteziju sa odvajačima vlage i balonom od 2 L, kompatibilne sa uređajem Zeus, koji je u vlasništvu Naručitelja. Duljina cijevi 1.8/1.5 m | kom
11 | Sistem koloksijalni za disanje, dužine 1.8 m | kom
12 | Balon za anesteziju volumena 2L, duljine 1.5 m | kom
13 | Cijevi za anesteziološki aparat za odrasle, jednokratne, kompatibilne sa anesteziološkim aparatom Fabius MRI, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
14 | Cijevi za anesteziološki aparat za neonate, jednokratne, kompatibilne sa anesteziološkim aparatom Fabius MRI, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
15 | Jednokratni filtar za anesteziološki aparat, za odrasle pacijente, elektrostatička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 35 ml, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtra, bakterijska retencija 99,99 %, virusna retencija 99,9 %, otpor filtra od 0,9 mbar kod protoka od 30l/min, nema gubitka vlage | kom
16 | Jednokratni filtar za odrasle pacijente za anesteziološki aparat, mehanička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 55ml, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtra, bakterijska retencija 99,9999 %, virusna retencija 99,9999 %, otpor filtra od 1,3 mbar kod protoka od 30-90 l/min, nema gubitka vlage | kom
17 | Komplet probnih cjevčica za uzorkovanje CO2 za anesteziološki aparat | kom
18 | Sodalime free 5l; natron vapno za niske protoke plinova, u pakiranju od 5 L, kuglaste strukture, za apsorpciju CO2 na aparatu za anesteziju | kom
19 | Sodalime clic free; natron vapno za niske protoke plinova, u pakiranju za jednokratnu upotrebu, volumena 1.2 L, kuglaste strukture, za apsorpciju CO2 na aparatu za anesteziju. Napomena: za upotrebu jednokratnih pakiranja natron vapna potrebno je dati na korištenje odgovarajuće adaptere za cijelo vrijeme korištenja jednokratnih punjenja natron vapna. Adapteri moraju imati potvrdu proizvođača anestezioloških aparata o kompatibilnosti | kom
20 | Sodalime clic, natron vapno u pakiranju za jednokratnu upotrebu, volumena 1.2 L, kuglaste strukture, za apsorpciju CO2 na aparatu za anesteziju. Napomena: za upotrebu jednokratnih pakiranja natron vapna potrebno je dati na korištenje odgovarajuće adaptere za cijelo vrijeme korištenja jednokratnih punjenja natron vapna. Adapteri moraju imati potvrdu proizvođača anestezioloških aparata o kompatibilnosti | kom
21 | Sodalime 5l; natron vapno u pakiranju od 5L, kuglaste strukture, za apsorpciju CO2 na aparatu za anesteziju | kom
22 | Jednokratne vrećice za sakupljanje bronhoaspirata od 0,7 L | kom
23 | Vrećice vakumske 700 ml, sa gelom | kom
24 | Jednokratne tube za sakupljanje bronhoaspirata dužine 2m | kom
25 | Maska za anesteziju jednokratna (20 kom), vel. 2, veličina kodirana bojom prstena, fleksibilnog prozirnog tijela s jastučićima za napuhavanje koja omogućuje anatomsku prilagodbu licu pacijenta, na tijelu maske se nalaze nabori protiv sklizanja | kom
26 | Maska za anesteziju jednokratna (20 kom), vel. 3, veličina kodirana bojom prstena, fleksibilnog prozirnog tijela s jastučićima za napuhavanje koja omogućuje anatomsku prilagodbu licu pacijenta, na tijelu maske se nalaze nabori protiv sklizanja | kom
27 | Maska za anesteziju jednokratna (20 kom), vel. 4, veličina kodirana bojom prstena, fleksibilnog prozirnog tijela s jastučićima za napuhavanje koja omogućuje anatomsku prilagodbu licu pacijenta, na tijelu maske se nalaze nabori protiv sklizanja | kom
28 | Maska za anesteziju jednokratna (20 kom), vel. 5, veličina kodirana bojom prstena, fleksibilnog prozirnog tijela s jastučićima za napuhavanje koja omogućuje anatomsku prilagodbu licu pacijenta, na tijelu maske se nalaze nabori protiv sklizanja | kom
29 | Maska za anesteziju jednokratna (20 kom), vel. 6, veličina kodirana bojom prstena, fleksibilnog prozirnog tijela s jastučićima za napuhavanje koja omogućuje anatomsku prilagodbu licu pacijenta, na tijelu maske se nalaze nabori protiv sklizanja | kom
30 | Jednokratni paket za anesteziju za odrasle pacijente sastoji se od jednokratne cijevi sa odvajačima vlage za odrasle, unutarnjeg promjera 22 mm, duljine 1.8/1.5 m, sa 2 crijeva i balona volumena 2 L, cjevčice za monitoriranje dužine 2.5 m, te mehaničkog filtera za anesteziju, kompatibilno sa uređajem Zeus, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
31 | Kolekcijska posuda za sekret, minimalne zapremnine 1,5 L, izrađena od polikarbonata čime se omogućuje čišćenje u vrućoj vodi temperature do 70 °C te s deterdžentom pH vrijednosti između 6 i 8 | kom
32 | Jednokratne kolekcijske vrećice za sakupljanje sekreta sa integriranim poklopcem, zapremnine 1,5 L. U poklopcu vrećice integiriran nepovratni ventil i zaštita od prelijevanja/bakterijski filter sa zaštitom od prskanja. Vrećica kompatibilna s kolekcijskom posudom minimalne zapremnine 1,5 L | kom
33 | Kolekcijska posuda za sekret, minimalne zapremnine 2,5 L, izrađena od polikarbonata čime se omogućuje čišćenje u vrućoj vodi temperature do 70 °C te s deterdžentom pH vrijednosti između 6 i 8 | kom
34 | Jednokratne vrećice za sakupljanje sekreta sa integriranim poklopcem, zapremnine 2,5 L. U poklopcu vrećice integiriran nepovratni ventil i zaštita od prelijevanja/bakterijski filter sa zaštitom od prskanja. Vrećica kompatibilna s kolekcijskom posudom minimalne zapremnine 2,5 L | kom
35 | Bakterijski filteri sa zaštitom od prelijevanja za zaštitu agregata s neutralizacijom mirisa | kom
36 | Jednokratna crijeva za odrasle, sa RFID funkcionalnošću,unutarnjeg promjera 22 mm, maksimalne duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva sa sakupljačima kondenzata i Y komada. Kompatibilno sa anesteziološkim aparatima Perseus | kom
37 | Jednokratni balon volumena 2L, sa RFID funkcionalnošću, priključno crijevo duljine minimalno 120 cm. Kompatibilno sa anesteziološkim aparatima Perseus | kom
38 | Jednokratna crijeva za pedijatrijsku primjenu,sa RFID funkcionalnošću, unutarnjeg promjera 15 mm, maksimalne duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva sa sakupljačima kondenzata i Y komada. Kompatibilno sa anesteziološkim aparatima Perseus | kom
39 | Jednokratni balon za pedijatrijsku primjenu volumena 1L, sa RFID funkcionalnošću, priključno crijevo duljine minimalno 110 cm. Kompatibilno sa anesteziološkim aparatima Perseus | kom
40 | Jednokratna crijeva za pedijatrijsku primjenu, s RFID funkcionalnošću za respiratore i anesteziološke aparate, unutarnjeg promjera 15 mm, max. duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 rastezljiva crijeva i Y komada sa luer lock priključkom | kom
41 | Jednokratni balon za neonatalnu primjenu volumena 0.5L, sa RFID funkcionalnošću, priključno crijevo duljine minimalno 110 cm. Kompatibilno sa anesteziološkim aparatima Perseus | kom
42 | Jednokratna crijeva za neonate, s RFID funkcionalnošću za respiratore i anesteziološke aparate, unutarnjeg promjera 10 mm, max. duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 rastezljiva crijeva i Y komada sa luer lock priključkom. | kom
43 | Jednokratne cijevi za anesteziju sa odvajačima vlage i balonom od 2 L. Kompatibilne sa anesteziološkoim uređajem Zeus. Duljina cijevi 2.8/1.5 m (10 kom) | kom
44 | Jednokratni HME filtar (izmjena topline i vlage) za respirator, elektrostatička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora maksimalno 9 ml, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtra, bakterijska retencija 99,99 %, virusna retencija 99,9 %, otpor filtra od maksimalno 1.5 mbara kod protoka od 15 l/min, , maksimalno vrijeme upotrebe za jednog pacijenta 24 h | kom
45 | Jednokratna crijeva za odrasle,sa RFID funkcionalnošću za respiratore i anesteziološke aparate, unutarnjeg promjera 22 mm, maksimalne duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva i Y komada sa luer lock priključkom | kom
46 | Jednokratni ekspiracijski ventil (10 kom). Kompatibilno s respiratorima Savina. | kom
47 | Jednokratni 5 - žilni EKG kabel za monitore Draeger INFINITY | kom
48 | Jednokratna koaksijalna crijeva za odrasle, sa RFID funkcionalnošću,unutarnjeg promjera 22 mm, maksimalne duljine od min 200 cm, sastoji se od insp.crijeva unutar eksp.crijeva sa sakupljačima kondenzata. Kompatibilno sa anesteziološkim aparatima Perseus | kom
49 | Jednokratne vrećice za sakupljanje bronhoaspirata od 2.5 L za električne aspiratore sa sredstvom za geliranje | kom
50 | Jednokratna crijeva za odrasle, sa RFID funkcionalnošću,unutarnjeg promjera 22 mm, maksimalne duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva i Y komada. Kompatibilno sa anest.aparatima Draeger | kom
51 | Jednokratni balon za odrasle,volumen 2 L prikladan za upotrebu u MRI okruženju na anesteziološkom aparatu | kom
52 | Jednokratni balon za novorođenčadi,volumen 0.5 L prikladan za upotrebu u MRI okruženju na anesteziološkom aparatu | kom
53 | Jednokratna crijeva za odrasle,za respiratore i anesteziološke aparate, unutarnjeg promjera 22 mm, maksimalne duljine od min 200 cm, sastoji se od 2 crijeva i Y komada sa luer lock priključkom | kom
54 | Maska za anesteziju jednokratna (20 kom), vel. 1, mirisna, veličina kodirana bojom prstena, fleksibilnog prozirnog tijela s jastučićima za napuhavanje koja omogućuje anatomsku prilagodbu licu pacijenta, na tijelu maske se nalaze nabori protiv sklizanja | kom
55 | Maska za anesteziju jednokratna (20 kom), vel. 2, mirisna, veličina kodirana bojom prstena, fleksibilnog prozirnog tijela s jastučićima za napuhavanje koja omogućuje anatomsku prilagodbu licu pacijenta, na tijelu maske se nalaze nabori protiv sklizanja | kom
56 | Maska za anesteziju jednokratna (20 kom), vel. 3, mirisna, veličina kodirana bojom prstena, fleksibilnog prozirnog tijela s jastučićima za napuhavanje koja omogućuje anatomsku prilagodbu licu pacijenta, na tijelu maske se nalaze nabori protiv sklizanja | kom
57 | Maska za anesteziju jednokratna (20 kom), vel. 4, mirisna, veličina kodirana bojom prstena, fleksibilnog prozirnog tijela s jastučićima za napuhavanje koja omogućuje anatomsku prilagodbu licu pacijenta, na tijelu maske se nalaze nabori protiv sklizanja | kom
Potrošni materijal kompatibilan sukladno europskoj direktivi 93/42/eec aneks i.,9.1 sa monitorima draeger (siemens): sc7000/ sc6000p/ sc6002/ sc8000/ sc9000/ sc6802xl/ delta/ kappa xlt mvws/ ids/etco2 modul/ r50n/ tele rx
58 | Manžeta za novorođenčad 8-13/13 cm | kom
59 | Manžeta za djecu 12-19 cm | kom
60 | Manžeta za odrasle 17-25 cm mala | kom
61 | Manžeta za odrasle 23-33 cm srednja | kom
62 | Manžeta za odrasle 23-33/43 cm srednja(+) | kom
63 | Manžeta za odrasle 23-33/53 cm srednja(++) | kom
64 | Manžeta za odrasle 31-40 cm velika | kom
65 | Manžeta za odrasle 31-40/55 cm velika (+) | kom
66 | Manžeta za odrasle 38-50 cm pos. Velika | kom
67 | Manžeta za neonatal 1 | kom
68 | Manžeta neonatal 2 | kom
69 | Manžeta neonatal 3 | kom
70 | Manžeta neonatal 4 | kom
71 | Manžeta neonatal 5 | kom
72 | Manžeta jednokratna 17-25 cm mala | kom
73 | Manžeta jednokratna 23-33/43 cm srednja(+) | kom
74 | Manžeta jednokratna 31-40 cm velika | kom
75 | Manžeta jednokratna 31-40/55 cm velika(+) | kom
76 | Manžeta jednokratna 38-50 cm pos. Velika | kom
77 | Jednokratni EKG kabel, 3L, kompatibilan sa monitorima serije Infinity, koji su u vlasništvu Naručitelja | kom
78 | Osnovni kabel Draeger/Nellcor za mjerenje saturacije kisika za monitore proizvođača Draeger, serije Infinity (1m) | kom
79 | Senzorza mjerenje saturacije kisika za odrasle pacijente | kom
80 | Senzor SPO2 dura za prst | kom
81 | Jednokratni senzor za mjerenje saturacije kisika za odrasle, težina pacijenta veća od 30 kg, za monitore proizvođača Dräger serije Infinity (24 kom) | kom
82 | Jednokratni senzor za mjerenje saturacije kisika za pedijatrijsku primjenu, težina pacijenta od 10-50 kg za monitore proizvođača Dräger serije Infinity (24 kom) | kom
83 | Jednokratni senzor za mjerenje saturacije kisika NEO za neonatalnu primjenu, težina pacijenta od manja od 3 kg za monitore proizvođača Dräger serije Infinity (24 kom). | kom
84 | Jednokratni senzor za mjerenje saturacije kisika za pedijatrijsku primjenu, težina pacijenta od 3-20 kg za monitore proizvođača Dräger serije Infinity (24 kom) | kom
85 | Senzor za saturaciju za mjerenje na uhu | kom
86 | Držač senzora za saturaciju za postavljanje na uho | kom
87 | Temperaturni senzor za mjerenje temperature, za odrasle pacijente, dužina sonde 1,5 m, mogućnost rektalnog i ezofagealnog mjerenja | kom
88 | Temperaturni senzor za mjerenje temperature, za pedijatrijske pacijente, dužina sonde 1,5 m, mogućnost rektalnog i ezofagealnog mjerenja | kom
89 | Silikonske navlake zaštitne za temperaturne sonde | kom
90 | Osnovni kabel za mjerenje temperature | kom
91 | Temperaturni senzor jednokratni za mjerenje temperature, za odrasle pacijente, dužina sonde 3 m, mogućnost rektalnog i ezofagealnog mjerenja | kom
92 | Temperaturni senzor jednokratni za mjerenje temperature, za pedijatrijske pacijente, dužina sonde 3 m, mogućnost rektalnog i ezofagealnog mjerenja | kom
93 | Kožni jednokratni temperaturni senzori za kontinuirano neinvazivno mjerenje centralne temperature | kom
94 | Jednokratni senzor za mjerenje saturacije kisika za nedonoščad, Masimo RD | kom
95 | Jednokratni senzor za mjerenje saturacije kisika za nedonoščad, Masimo | kom
96 | Senzor za mjerenje saturacije kisika za odrasle pacijente, Masimo | kom
97 | Kožni jednokratni temperaturni senzori, za pedijatrijske/neonatalne pacijente, duljine 3 m | kom
98 | Multimed 5 POD, multiparametarski kabel za EKG, SpO2, respiraciju i temperaturu, minimalne duljine kabla 2,5 m za monitore proizvođača Draeger, serije Infinity na anesteziološkom aparatu | kom
99 | EKG ESU blok za Multimed 5 pod-om | kom
100 | NBP priključno crijevo minimalne dužine 3,5 m za monitore proizvođača Draeger, serije Infinity na anesteziološkom aparatu | kom
101 | EKG kabel za elektrode, s tri kvačice kompatibilan s monitorima proizvođača Draeger, serije Infinity na anesteziološkom aparatu | kom
102 | EKG kabel za elektrode, s pet kvačica kompatibilan s monitorima proizvođača Draeger, serije Infinity na anesteziološkom aparatu | kom
103 | EKG kabel (monolead) za elektrode, minimalne dužine 2m, s tri kvačice kompatibilan s monitorima proizvođača Draeger, serije Infinity na anesteziološkom aparatu | kom
104 | Osnovni kabel Masimo za mjerenje saturacije kisika, minimalna duljina 1 m za monitore proizvođača Draeger, serije Infinity na anesteziološkom aparatu | kom
105 | Temperaturni senzor, kožni za odrasle, višekratni, minimalne duljine1.5 m, za monitore Draeger, serije Infinity na anesteziološkom aparatu | kom
106 | Y-IBP kabel 16/10 PIN za monitore proizvođača Draeger, serije Infinity na anesteziološkom aparatu | kom
107 | Osnovni kabel za mjerenje minutnog volumena srca (CO), za monitore serije Infinity proizvođača Draeger | kom
108 | Kateter kabel za mjerenje minutnog volumena srca (CO), za monitore serije Infinity proizvođača Draeger | kom
109 | Termistorski kabel za mjerenje temperature injektata, za monitore serije Infinity proizvođača Draeger | kom
110 | Kateter kabel za mjerenje minutnog volumena srca (CO) za PiccoPod, za monitore serije Infinity proizvođača Draeger | kom
111 | Kabel za spajanje Hemomed POD-a i monitora proizvođača Draeger, serije Infinity | kom
112 | Neomed POD, multiparametarski kabel za EKG, SpO2, respiraciju i temperaturu, minimalne duljine kabla 2,5 m za EKG, SpO2 za monitore proizvođača Draeger, serije Infinity na anesteziološkom aparatu | kom
113 | NIBP priključno crijevo minimalne dužine 2.4 m, za neonate, za monitore proizvođača Draeger, serije Infinity na anesteziološkom aparatu | kom
114 | EKG produžni kabel za neonate za monitore proizvođača Draeger, serije Infinity na anesteziološkom aparatu | kom
115 | NIBP priključno crijevo minimalne dužine 3 m, za monitore proizvođača Draeger, serije Vista na anesteziološkom aparatu | kom
116 | Višekratna manžeta za novorođenčad, u rasponu 10-15 cm, za monitore proizvođača Draeger, serije Vista na anesteziološkom aparatu | kom
117 | Višekratna manžeta za djecu, u rasponu 13-17 cm, za monitore proizvođača Draeger, serije Vista na anesteziološkom aparatu | kom
118 | Višekratna manžeta za djecu, u rasponu 16-21 cm, za monitore proizvođača Draeger, serije Vista na anesteziološkom aparatu | kom
119 | Višekratna manžeta za odrasle, u rasponu 20.5-28 cm, za monitore proizvođača Draeger, serije Vista na anesteziološkom aparatu | kom
120 | Višekratna manžeta za odrasle, u rasponu 27-35 cm,za monitore proizvođača Draeger, serije Vista na anesteziološkom aparatu | kom
121 | Višekratna manžeta za odrasle, u rasponu 34-43 cm, za monitore proizvođača Draeger, serije Vista na anesteziološkom aparatu | kom
122 | Produžni kabel za mjerenje saturacije kisika, minimalna duljina 2m za monitore proizvođača Draeger, serije Vista | kom
123 | SpO2 senzor višekratni - gumeni za prst, za odrasle za monitore proizvođača Draeger, serije Vista | kom
124 | SpO2 senzor višekratni - gumeni za prst, pedijatrijski za monitore proizvođača Draeger, serije Vista | kom
125 | EKG ESU osnovni kabel, minimalne duljine 2m za monitore proizvođača Draeger, serije Vista | kom
126 | EKG defib osnovni kabel, minimalne duljine 2m za monitore proizvođača Draeger, serije Vista | kom
127 | EKG kabel, 3 odvoda, za monitore proizvođača Draeger, serije Vista | kom
128 | Senzor za mjerenje koncentracije CO2 za respiratore proizvođača Draeger, serije Evita XL | kom
129 | Senzor za mjerenje koncentracije CO2 za respiratore proizvođača Draeger, V-serije | kom
130 | Adapter grijača za aktivni ovlaživač na respiratoru za jednokratne jednostruko grijane cijevi -samo inspiratorna strana | kom
131 | Temperaturni senzor za aktivni ovlaživač na respiratoru za jednokratne grijane cijevi | kom
132 | HEPA filter za zaštitu vakuumskog regulatora i centralnog razvoda plinova, mehanička metoda filtracije, minimalni kapaciteta usisa filtra 90ml, bakterijska retencija minimalno 99,99998 %, virusna retencija minimalno 99,9998 % | kom
133 | Višekratno usisno crijevo, silikonsko, minimalne duljine 1,5 m | kom
134 | Jednokratna crijeva za anesteziju za odrasle, duljine 1.8/1.5 m, unutarnjeg promjera 22 mm, sastoji se od 2 crijeva, Y komada sa luer lock priključkom i balona volumena 2 L | kom
135 | Jednokratne cijevi za anesteziju sa odvajačima vlage i balonom od 1 L za pedijatrijske pacijente, kompatibilne sa uređajem Zeus. Duljina cijevi 1.8/1.1 m | kom
136 | Test pluća, silikonska, zapremnine 1,5 L, za transportne respiratore | kom
137 | Test pluća, zapremnine 1 L, za stacionarne respiratore | kom
138 | Senzor za mjerenje temperature injektata | kom
139 | Jednokratni senzori za mjerenje saturacije kisika za odrasle, težina pacijenta veća od 30 kg, kompatibilno monitorima Draeger serije IACS | kom
140 | Jednokratni senzori Masimo LNCS za mjerenje saturacije kisika za novorođenčad, težina pacijenta ispod 3-20 kg, kompatibilno monitorima Draeger serije IACS | kom
POTROŠNI MATERIJALI KOMPATIBILNI SUKLADNO EUROPSKOJ DIREKTIVI 93/42/EEC ANEKS I.,9.1 SA RESPIRATORIMA DRAEGER: EVITA 2/ EVITA 4/ EVITA XL
141 | Senzor za mjerenje koncentracije O2 | kom
142 | Senzor kisika komatibilan sa uređajem - SAVINA | kom
143 | Kiveta za odrasle za mjerenje koncentracije CO2 za respirator Evita, mogućnost sterilizacije na 134°C | kom
144 | Kiveta za djecu za mjerenje koncentracije CO2 za respirator Evita, mogućnost sterilizacije na 134°C | kom
145 | Jednokratna kiveta za odrasle za mjerenje koncentracije CO2 za respirator Evita | kom
146 | Jednokratna kiveta za djecu za mjerenje koncentracije CO2 za respirator Evita | kom
147 | Jednokratni ekspiracijski ventil za respirator Evita | kom
148 | Kabel za Flow senzor kompatibilan sa uređajem Babylog 8000, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
149 | Filter za zrak kompatibilan sa uređajem EVITA, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
150 | Filter za zrak kompatibilan sa uređajem Babylog 8000, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
151 | Kabel senzora protoka kompatibilni sa uređajem Babylog 8000/Evita Neoflow, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
152 | Kabel senzora protoka kompatibilni sa uređajem Babylog VN500, VN800 koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
153 | Senzor protoka – umetak, za neonatalni respirator (5 kom / pak) | kom
154 | ISO- nastavak za senzorom protoka | kom
155 | Rastezljiva jednokratna crijeva za odrasle, za respirator Evita, unutarnjeg promjera 22 mm, maksimalne duljine od min 180 cm,sastoji se od 2 rastezljiva crijeva i Y komada sa luer lock priključkom | kom
156 | Rastezljiva jednokratna crijeva za pedijatrijsku upotrebu za respirator Evita, unutarnjeg promjera 15 mm, maksimalne duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 rastezljiva crijeva i Y komada sa luer lock priključkom | kom
157 | Konektor dužine 10-16 cm između resp. cijevi i pacijenta, unutarnjeg volumena 25-44 mL, priključne dimenzije 22M/15F-15M | kom
158 | Jednokratni HME filtar Twinstar za odrasle pacijente (izmjena topline i vlage) za respiratore, elektrostatička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 55 ml, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtra, bakterijska retencija 99,99 %, virusna retencija 99,9 %, otpor filtra od 1,3 kod protoka od 30 l/min, gubitak vlage 9,4(Vt 500 ml) | kom
159 | Jednokratni HME filtri Twinstar 25 (izmjena topline i vlage) za respiratore, pedijatrijska primjena, elektrostatička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 25 ml, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtra, bakterijska retencija 99,99 %, virusna retencija 99,9 %, otpor filtra od 1,8mbar kod protoka od 30l/min, gubitak vlage 11,8(Vt 250 ml) | kom
160 | Jednokratne cijevi za respirator s leak ventilom | kom
161 | Cijevi jednokratne za odrasle pacijente, dvostruki sustav grijanja sa jednokratnim komoricama za ovlaživač F&P, duljina cijevi 1.5 m | kom
162 | Cijevi jednokratne kompatibilne sa uređajem Babylog 8000, koji je u vlasništvu Naručitelja, dvostruki sustav grijanja, jednokratna komorica za ovlaživač F&P | kom
163 | Cijevi jednokratne kompatibilne sa uređajem Babylog 8000, koji je u vlasništvu Naručitelja, jednostruki sustav grijanja, jednokratna komorica za ovlaživač F&P | kom
164 | Jednokratne komorice za ovlaživanje za ovlaživač F&P | kom
165 | Cijevi jednokratne sa integriranim ekspiracijskim ventilom, kompatibilne sa uređajem Oxylog 3000/2000 plus, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
166 | Cijevi jednokratne sa integriranim ekspiracijskim ventilom, kompatibilne sa uređajem Oxylog 1000, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
167 | Cijevi jednokratne sa integriranim ekspiracijskim ventilom, kompatibilne sa uređajem Oxylog 3000, koji je u vlasništvu Naručitelja, za pedijatrijske pacijente | kom
168 | Kapice kompatibilne sa priborom za nazalni CPAP, veličina S | kom
169 | Kapice kompatibilne sa priborom za nazalni CPAP, veličina M | kom
170 | Jednokratni pribor za nazalni CPAP kompatibilan s uređajem Babylog 8000, koji je u vlasništvu Naručitelja, veličina S | kom
171 | Jednokratni pribor za nazalni CPAP kompatibilan s uređajem Babylog 8000, koji je u vlasništvu Naručitelja, veličina M | kom
172 | Konektor nosni kompatibilan sa priborom za nazalni CPAP, veličina XS | kom
173 | Konektor nosni kompatibilan sa priborom za nazalni CPAP, veličina M | kom
174 | Konektor nosni kompatibilan sa priborom za nazalni CPAP, veličina XL | kom
175 | Maske kompatibilne sa priborom za nazalni CPAP, veličina S | kom
176 | Maske kompatibilne sa priborom za nazalni CPAP, veličina M | kom
177 | Maske kompatibilne sa priborom za nazalni CPAP, veličina L | kom
178 | Trake za pozicioniranje pribora za nazalni CPAP, vel XXS | kom
179 | Trake za pozicioniranje pribora za nazalni CPAP, vel XS | kom
180 | Trake za pozicioniranje pribora za nazalni CPAP, vel S | kom
181 | Trake za pozicioniranje pribora za nazalni CPAP, vel M | kom
182 | Trake za pozicioniranje pribora za nazalni CPAP, vel L | kom
183 | Trake za pozicioniranje pribora za nazalni CPAP, vel XL | kom
184 | Prozirna maska za NIV ventilaciju, višekratna, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićima punjenim silikonskim gelom za bolje prijanjanje i pomićnim kotačićem koji omogućuje individualnu prilagodbu licu svakog pacijenta, kao i mogućnost plastičnog oblikovanja same maske rukom, kopčanje pomoću magnetnih kopči radi lakšeg pozicioniranja i skidanja, vel. mala | kom
185 | Prozirna maska za NIV ventilaciju, višekratna, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićima punjenim silikonskim gelom za bolje prijanjanje i pomićnim kotačićem koji omogućuje individualnu prilagodbu licu svakog pacijenta, kao i mogućnost plastičnog oblikovanja same maske rukom, kopčanje pomoću magnetnih kopči radi lakšeg pozicioniranja i skidanja, vel. srednja | kom
186 | Prozirna maska za NIV ventilaciju, višekratna, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićima punjenim silikonskim gelom za bolje prijanjanje i pomićnim kotačićem koji omogućuje individualnu prilagodbu licu svakog pacijenta, kao i mogućnost plastičnog oblikovanja same maske rukom, kopčanje pomoću magnetnih kopči radi lakšeg pozicioniranja i skidanja, vel. velika | kom
187 | Jednokratni ekspiracijski ventil za respirator Evita V500 | kom
188 | Set s nosnim konektorima, maskama, trakama za pozicioniranje za nazalni CPAP, vel. S | set
189 | Jednokratni HME filter (izmjena topline i vlage) za respirator, mehanička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 90 ml, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtera, bakterijska retencija 99.9999 %, virusna retencija 99.9999 %, otpor filtera manji od 1.6 mbara kod protoka od 30 l/min, gubitak vlage maksimalno 11 mg/L (Vt 500 ml) | kom
POTROŠNI MATERIJALI KOMPATIBILNI SUKLADNO EUROPSKOJ DIREKTIVI 93/42/EEC ANEKS I.,9.1 SA INKUBATORIMA DRAEGER: 8000NC, SC, IC/ CALEO
190 | Hidrogel termonaljepnice za pričvršćivanje temperaturnih senzora | kom
191 | Senzor kožni temperaturni kompatibilan sa Isolette 8000, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
192 | Iris manžeta za inkubator Isolette 8000, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
193 | Filteri bakterijski | kom
194 | Filter za zrak Isolette 8000, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
195 | Filter za zrak kompatibilan sa uređajem Caleo, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
196 | Temperaturni senzor za mjerenje centralne temperature na pedijatrijskim pacijentima | kom
197 | Temperaturni senzor za mjerenje periferne temperature na pedijatrijskim pacijentima | kom
198 | Posuda za sukciju 800 ml sa filterom i cjevčicom | kom
199 | Posuda za sukciju 40 ml | kom
200 | Cijevi za reanimacijski stolić | kom
POTROŠNI MATERIJALI KOMPATIBILNI SUKLADNO EUROPSKOJ DIREKTIVI 93/42/EEC ANEKS I.,9.1 SA RESPIRATORIMA DRAEGER: EVITA 2/ EVITA 4/ EVITA XL
201 | Prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te individualnu prilagodbu licu svakog pacijenta, vel. ekstra velika | kom
202 | Prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te individualnu prilagodbu licu svakog pacijenta, vel. velika | kom
203 | Prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te individualnu prilagodbu licu svakog pacijenta, vel. srednja | kom
204 | Prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva cijelo lice pacijenta s rubom na napuhivanje koji omogućuje individualnu prilagodbu licu svakog pacijenta, vel. mala | kom
205 | Prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva cijelo lice pacijenta sa silikonskim rubom koji omogućuje individualnu prilagodbu licu svakog pacijenta, vel. mala | kom
206 | Prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva cijelo lice pacijenta s rubom na napuhivanje koji omogućuje individualnu prilagodbu licu svakog pacijenta, vel. srednja | kom
207 | Prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva cijelo lice pacijenta s rubom na napuhivanje koji omogućuje individualnu prilagodbu licu svakog pacijenta, vel. velika | kom
208 | Maska za terapiju kisikom veličina S, sa priključnom cjevčicom duljine 2.1 m. Maska sa silikonskim mekanim završetkom koja omogućuje anatomsku prilagodbu licu pacijenta | kom
209 | Maska sa terapiju kisikom veličina M/L, sa priključnom cjevčicom. Maska sa silikonskim mekanim završetkom koja omogućuje anatomsku prilagodbu licu pacijenta | kom
210 | Maska za terapiju kisikom visoke koncentracije s dodatnim rezervoarom. Maska s cijevi dužine 2.1 m. Maska sa silikonskim obrubom radi boljeg prijanja uz lice pacijenta. veličina S | kom
211 | Maska za terapiju kisikom visoke koncentracije s dodatnim rezervoarom. Maska s cijevi dužine 2.1 m. Maska sa silikonskim obrubom radi boljeg prijanja uz lice pacijenta. veličina M/L | kom
212 | Nosna kanila za terapiju kisikom sa ravnim, mekanim nastavkom i priključnom cjevčicom duljine 2,1m. Nosna kanila veličine S. Mekani pripoji koji se prilagođavaju licu pacijenta | kom
213 | Nosna kanila za terapiju kisikom sa ravnim, mekanim nastavkom i priključnom cjevčicom duljine 2,1m. Nosna kanila veličine M. Mekani pripoji koji se prilagođavaju licu pacijenta | kom
214 | Nosna kanila za terapiju kisikom sa ravnim, mekanim nastavkom i priključnom cjevčicom duljine 2,1m. Nosna kanila veličine L. Mekani pripoji koji se prilagođavaju licu pacijenta | kom
215 | Nosna kanila za terapiju kisikom sa ravnim, mekanim nastavkom i priključnom cjevčicom duljine 2,1m. Nosna kanila veličine XL. Mekani pripoji koji se prilagođavaju licu pacijenta | kom
216 | Venturi set za terapiju kisikom sa maskom veličine M/L i sa 6 nastavaka različitih koncentracija kodiranih bojom (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 60%) | kom
217 | Senzor za saturaciju soft model | kom
218 | Sistem za terapiju visokim protokom O2, set cijevi i posuda za vodu kompatibilna sa MR850 | kom
219 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom O2, veličina S | kom
220 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom O2, veličina M | kom
221 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom O2, veličina L | kom
222 | Sigurnosni ventil za terapiju visokim protokom O2 | kom
223 | Jednokratne EKG neonatalne elektrode | kom
224 | Cijevi jednokratne za odrasle pacijente, jednostruki sustav grijanja sa jednokratnim komoricama za ovlaživač F&P, duljina cijevi 1.5 m | kom
225 | Cijevi jednokratne za odrasle pacijente, dvostruki sustav grijanja sa jednokratnim komoricama za ovlaživač F&P, duljina cijevi | kom
226 | Komplet probnih cjevčica za uzorkovanje CO2 za anesteziološki aparat, duljina 6 m (5 kom) | kom
227 | Jednokratni filtar za anesteziološki aparat, za pedijatrijske pacijente, elektrostatička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 20 ml, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtra, bakterijska retencija 99,99 %, virusna retencija 99,9 %, otpor filtra manje od 1,3 mbar kod protoka od 30l/min, nema gubitka vlage | kom
228 | EKG kabel (monolead) za elektrode, minimalne dužine 2m, s pet kvačica, dual-pin, kompatibilan s monitorima proizvođača Draeger, serije Infinity | kom
229 | EKG kabel (monolead) za elektrode, minimalne dužine 2m, s šest kvačica, single-pin, kompatibilan s monitorima i telemetrijom proizvođača Draeger | kom
230 | EKG kabel za elektrode, s tri kvačice, single-pin, kompatibilan s monitorima proizvođača Draeger, serije IACS | kom
231 | EKG kabel za elektrode, s pet kvačica, single-pin, kompatibilan s monitorima proizvođača Draeger, serije IACS | kom
232 | EKG osnovni kabel za monitore proizvođača Draeger, serije IACS | kom
233 | Jednokratni senzori Masimo LNCS za mjerenje saturacije kisika za dojenčad, težina pacijenta ispod 1 kg, kompatibilno monitorima Draeger serije IACS (20 kom) | kom
234 | Jednokratni SpO2 senzori za pacijente ODRASLI za monitore proizvođača Draeger, serije IACS (20 kom) | kom
235 | SpO2 višekratni pedijatrijski senzor za monitore proizvođača Draeger, serije IACS | kom
236 | SpO2 osnovni kabel Masimo za monitore proizvođača Draeger, serije IACS | kom
237 | Jednokratni senzori za mjerenje saturacije kisika za pedijatrijske pacijente, težina pacijenta od 10 do 50 kg ,kompatibilno monitorima Draeger serije IACS (24 kom) | kom
238 | Višekratni senzor za prst - gumeni, mjerenje saturacije kisika za odrasle, težina pacijenta veća od 30 kg, kompatibilno monitorima Draeger serije IACS | kom
239 | Kožni jednokratni temperaturni senzori, za odrasle pacijente, duljine 3 m | kom
240 | SpO2 osnovni kabel Nellcor za monitore proizvođača Draeger, serije IACS | kom
241 | EKG kabel, 5 odvoda, single-pin, za monitore proizvođača Draeger, serije Vista | kom
242 | EKG osnovni kabel, 3 odvoda, dual-pin, za monitore proizvođača Draeger, serije Vista | kom
243 | EKG pacijent kabel, 3 odvoda, dual-pin, za monitore proizvođača Draeger, serije Vista | kom
244 | SpO2 senzor višekratni za prst, za odrasle za monitore proizvođača Draeger, serije Vista, duljina 1 m | kom
245 | Jednokratni SpO2 senzori za pacijente NEO za monitore proizvođača Draeger, serije Vista 120 (25 kom) | kom
246 | Jednokratni SpO2 senzori za pacijente DOJENČAD za monitore proizvođača Draeger, serije Vista 120 (25 kom) | kom
247 | Jednokratni SpO2 senzori za pacijente PEDIJATRIJSKI za monitore proizvođača Draeger, serije Vista 120 (25 kom) | kom
248 | Jednokratni SpO2 senzori za pacijente ODRASLI za monitore proizvođača Draeger, serije Vista 120 (25 kom) | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 19 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 20 Senzori i potrošni materijal za nadzor sedacije, tkivne oksigenacije i pulsne oksimetrije
SENZORI ZA NADZOR SEDACIJE, TKIVNE OKSIGENACIJE I PULSNE OKSIMETRIJE
1 | Jednokratni senzor za kontinuirani nadzor dubine sedacije i hipnoze za odrasle. | kom
2 | Jednokratni senzor za kontinuirani nadzor dubine sedacije i hipnoze za djecu. | kom
3 | Jednokratni adhezivni senzori za praćenje somatske i cerebralne oksigenacije za odrasle, sa LED diodom koja emitira svjetlo valne duljine bliske infracrvenom spektru (730 i 810 nanometara) i dva fotodetektora (površinski i dubinski), hipoalergeni, ne smiju sadržavati latex. | kom
4 | Jednokratni adhezivni senzori za praćenje somatske i cerebralne oksigenacije za djecu, sa LED diodom koja emitira svjetlo valne duljine bliske infracrvenom spektru (730 i 810 nanometara) i dva fotodetektora (površinski i dubinski), hipoalergeni, ne smiju sadržavati latex. | kom
5 | Jednokratni adhezivni neonatološki senzori za praćenje somatske oksigenacije, sa LED diodom koja emitira svjetlo valne duljine bliske infracrvenom spektru (730 i 810 nanometara) i dva fotodetektora (površinski i dubinski), hipoalergeni, ne smiju sadržavati latex. | kom
6 | Jednokratni adhezivni neonatološki senzori za praćenje cerebralne oksigenacije, sa LED diodom koja emitira svjetlo valne duljine bliske infracrvenom spektru (730 i 810 nanometara) i dva fotodetektora (površinski i dubinski), hipoalergeni, ne smiju sadržavati latex. | kom
7 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA: NIRS Cerebralno-Somatski (tkivni) oksimetar Neinvazivni monitor – oksimetar za istovremeno monitoriranje promjena u saturaciji kisika (rSO2) u krvi mozga (cerebralni) i tkivu skeletnih mišića (somatski). Kompaktan monitor težine do 5 kg. Napajanje monitora preko centralnog energetskog napajanja 220 V, sa ugrađenom akumulatorskom baterijom, koja omogućava do 15 minuta rada bez centralnog napajanja. Karakteristike monitoringa: Monitor omogućava praćenje cerebralne ili somatske (tkivne) regionalne oksigenacije ili obje istovremeno, sa mogućnošću istovremenog mjerenja na 4 mjerna mjesta (kanala) uz istovremeni prikaz na monitoru svih kanala. Primenjiv i certificiran za upotrebu kod neonatalnih, pedijatrijskih i adultnih pacijenata. Monitor sa mogućnošću prilagođavanja prikaza (boje krivulja, brojeva na grafičkom prikazu, označavanja kanala) i automatskom detekcijom vrste priključenog senzora. Minimum 4 izborna menija od kojih jedan mora biti namijenjen upotrebi u neonatološkoj jedinici intenzivne liječenja. Ugrađena memorija kapaciteta 25 zapisa u trajanju od po 24 sata pojedinačno. Jednostavan prijenos memoriranih podataka u računalo preko memorijskog “ključa” specijalno formatiranog za prijenos podataka isključivo sa monitora, kompatibilan sa svim standardnim računalima. | kom
Sastav osnovnog seta: Osnovni set podrazumijeva monitor i predpojačivač za 2 kanala sa pripadajućim višekratnim kablovima. Osigurani servis i rezervni dijelovi na teritoriju Republike Hrvatske
8 | Jednokratni SpO2 senzor za odrasle, adhezivni, sterilno pakiran,s pokrovom otpornim na trganje, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip. | kom
9 | Jednokratni SpO2 senzor, pedijatrijski adhezivni, sterilno pakiran,s pokrovom otpornim na trganje, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip. | kom
10 | Jednokratni SpO2 senzor za novoređenčad adhezivni, sterilno pakiran, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip. | kom
11 | Jednokratni SpO2 senzor za nedonoščad adhezivni, sterilno pakiran, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip. | kom
12 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA: PULSNI OKSIMETAR, BOLNIČKI Uređaj za mjerenje saturacije (SpO2), grafički prikaz pletizmografske krivulje i određivanje frekvencije srčanog rada za hospitalizirane pacijente svih uzrasta, također pogodan i za unutar-bolnički i van-bolnički transport pacijenata Kompaktan (dimenzija ne preko 90cm x 270cm x 180cm), težine do 1.6 kg, sa velikim visokokvalitetnim ekranom u boji, jednostavan za upotrebu Parametri mjerenja: SpO2 i frekvencija pulsa Raspon mjerenja: za SpO2: 1 % do 100%, za frekvenciju pulsa: 20 do 250 otkucaja u minuti (bpm), za amplitudu pulsa: 0,03% do 20% Preciznost: Saturacija (%SpO2): ± 1 SD Odrasli pacijenti: 70% do 100% ± 2 znamenke Odrasli i neonatološki pacijenti: 60% do 80% ± 3 znamenke Kod niske perfuzije: 70% do 100% ± 2 znamenke Odrasli i neonatološki pacijenti, mjerenje u pokretu: 70% do 100% ± 4 znamenke | kom
Za frekvenciju pulsa: 20 do 250 otkucaja u minuti ± 3 znamenke Za nisku perfuziju: 20 do 250 otkucaja u minuti ± 3 znamenke Prikazivanje parametara na ekranu: Vrijednost SpO2, frekvencija pulsa, amplitude pulsa i pletizmografska krivulja Ekran: Visokokvalitetni ekran u boji, sa prikazom brojčanih vrijednosti, pulsne amplitude i pletizmografske krivulje. Vizualni indikatori alarma, smetnji, punjenja baterije, upravljanje alarmima Trend: minimum 72 sata
Mrežno napajanje, uz mogućnost napajanja i na ugrađenu bateriju minimum 5 sati kada je baterija potpuno napunjena. Mogućnost izbora priključivanja višekratnih senzora sa digitalnom kalibracijom, kao i jednokratnih senzora sa digitalnom kalibracijom i kalibracijskim i funkcionalnim karakteristikama u senzoru, uz mogućnost očitanja vrijednosti pri niskim saturacijama do 60% Pribor: Kabl za povezivanje monitora i senzora – 1 komad; Kabl za mrežno napajanje
KAPNOGRAFIJA
13 | Set za CO2 monitoring za intubirane pacijente. Set mora biti kompatibilan sa Microstream tehnologijom. Set je za kratkotrajnu upotrebu | kom
14 | Set za CO2 monitoring za intubirane pacijente. Set mora biti kompatibilan sa Microstream tehnologijom. Set je za dugotrajnu upotrebu | kom
15 | Nosna kanila za aplikaciju kisika i mjerenje etCO2. Za kratkotrajnu upotrebu. Mora biti kompatibilan sa Microstream tehnologijom. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka samo za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Kanila mora imati jezičac za uzorkovanje etCO2 iz usta. Hidrofobni filtar mora biti integriran u samu cijevčicu kanile. Za odrasle | kom
16 | Nosna kanila za aplikaciju kisika i mjerenje etCO2. Za dugotrajnu upotrebu. Mora biti kompatibilan sa Microstream tehnologijom. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka samo za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Kanila mora imati jezičac za uzorkovanje etCO2 iz usta. Hidrofobni filtar mora biti integriran u samu cijevčicu kanile. Za odrasle | kom
17 | Nosna kanila za aplikaciju kisika i merjenje etCO2. Za jednokratnu upotrebu. Mora biti kompatibilna sa Microstream tehnologijom. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka samo za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Kanila mora imeti jezičac za uzorkovanje etCO2 iz usta. Hidrofobni filtar mora biti integriran u samu cijevčicu kanile. Za djecu. | kom
18 | Nosna kanila za mjerjenje etCO2. Za dugotrajnu upotrebu sa Nafionom. Mora biti kompatibilna sa Microstream tehnologijom. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka samo za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Hidrofobni filtar mora biti integriran u cijevčicu kanile. Za odrasle | kom
19 | Set za etCO2 kod intubiranih pacijenata. Za dugotrajnu upotrebu sa Nafionom. Konekt za tubus mora biti dimenzije 15M-15F/22M. Mora biti kompatibilan sa Microstream tehnologijom. Hidrofobni filter mora biti integriran u cijevčicu seta. Za odrasle | kom
20 | Nosna kanila za aplikaciju kisika i mjerenje etCO2. Za dulgotrajnu upotrebu sa Nafionom. Mora biti kompatibilna sa Microstream tehnologijom. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Kanila mora imati jezičac za uzorkovanje etCO2 iz usta. Hidrofobni filtar mora biti integriran u cijev kanile. Za djecu | kom
21 | Nosna kanila za aplikaciju kisika i mjerenje etCO2, dužine 4 m. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka samo za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Kanila mora imati jezičac za uzorkovanje etCO2 iz usta. Mora sadržavati usnik za endoskopske zahvate. Za odrasle | kom
22 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA: PRIJENOSNI MONITOR ZA ISTOVREMENO MJERENJE etCO2, brzinu pulsa (PR), frekvenciju disanja (RR) i SpO2 Prijenosni monitor koji kontinuirano nadzire sljedeće parametre pacijenta: ugljikov dioksid na kraju udaha (etCO2) - razinu ugljikova dioksida u izdahu; frekvenciju disanja (RR); zasićenost kisikom (SpO2); brzinu pulsa (PR) Kompaktan (dimenzija ne preko 21.3cm x 13.7cm x 5.5cm), težine do 1kg, sa velikim visokokvalitetnim ekranom u boji, jednostavan za upotrebu Parametri mjerenja: etCO2, PR, RR i SpO2 Raspon mjerenja: za SpO2: 1 % do 100%; za etCO2: 0-150 mmHg; Za frekvenciju disanja:0-150 bpm; za frekvenciju pulsa: 20 do 250 otkucaja u minuti (bpm) Visokokvalitetni ekran u boji. Mogućnost tabličnog ili grafičkog prikaza vrijednost etCO2, PR, RR , SpO2 sa pletizmografska krivuljama. Vizualni indikatori alarma, smetnji, punjenja baterije, upravljanje alarmima | kom
Trend: minimum 48 sati, sa intervalima od 1 sekunde Audio i vizualni za visoku / nisku saturaciju i frekvenciju pulsa, sistem za upravljanje alarmima i redukciju lažnih alarma, audio i vizualni indikatori za nizak nivo baterije, audio alarm otpojenog senzora Mrežno napajanje, uz mogućnost korištenja ugrađene baterija minimum 3 sata kada je baterija potpuno napunjena Mogućnost izbora priključivanja višekratnih senzora sa digitalnom kalibracijom, kao i jednokratnih senzora sa digitalnom kalibracijom i kalibracijskim i funkcionalnim karakteristikama u senzoru, uz mogućnost očitanja vrijednosti pri niskim saturacijama do 60%
Mogućnost izbora priključivanja linija za mjerenje etCO2 za pacijente svih dobi od neonatalnih do odraslih, intubiranih i neintubiranih. Pribor: Kabl za povezivanje monitora i senzora – 1 komad; Kabl za mrežno napajanje Prijenos podataka: putem USB-priključka i mini USB-priključak, mogućnost spajanja na bolničku mrežu putem bežične komunikacije (WiFi)
23 | Višekratni silikonski SpO2 senzor za pulsnu oksimetriju dizajniran za kontinuirano praćenje, kompatibilan s RCAL i Oximax™ tehnologijom, za odrasle | kom
24 | Višekratni silikonski SpO2 senzor za pulsnu oksimetriju dizajniran za kontinuirano praćenje, kompatibilan s RCAL i Oximax™ tehnologijom, za djecu | kom
25 | Višekratni kvačica SpO2 senzor za pulsnu oksimetriju, dizajniran za kontinuirano praćenje, kompatibilan s RCAL i Oximax™ tehnologijom | kom
26 | Spojni (interface) kabel za pulsni oksimetar, 14 pin, dužina 3m | kom
27 | Nosna kanila za aplikaciju kisika i mjerenje etCO2. Za kratkotrajnu upotrebu, kompatibilan sa Sidestream tehnologijom, dužine 2m. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Kanila mora imati jezičac za uzorkovanje etCO2 iz usta. Za odrasle | kom
28 | Nosna kanila za aplikaciju kisika i mjerenje etCO2. Za kratkotrajnu upotrebu, kompatibilan sa Sidestream tehnologijom, dužine 2m. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Kanila mora imati jezičac za uzorkovanje etCO2 iz usta. Za djecu | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 20 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 21 Potrošni materijal za nadzor hemodinamskih i vezanih parametra kod pacijenata
1 | Jednokratni sustav za kontinuirano praćenje tlaka s ugrađenim mehanizmom za automatsko ispiranje 3ml/h, dužine 182 cm | kom
2 | Jednokratni sustav za kontinuirano praćenje dva tlaka s ugrađenim mehanizmom za automatsko ispiranje 3ml/h, dužine 152 cm | kom
3 | Jednokratni sustav za kontinuirano praćenje tri tlaka s ugrađenim mehanizmom za automatsko ispiranje 3ml/h, dužine 152 cm | kom
4 | Pribor za hemodinamski nadzor bolesnika
4.1 | Heparinizirani plućni arterijski kateter za kontinuirano CCO i saturacije miješane venske krvi kisikom, s tri infuzijska lumena, dužine 110 cm, 8 Fr | kom
4.2 | Fiberoptički plućni arterijski kateter za kontinuirano mjerenje saturacije miješane venske krvi kisikom te određivanje minutnog volumena srca tehnikom termodilucije, dužine 110 cm, 7,5 Fr | kom
4.3 | Set za postavljanje plućnog arterijskog katetera | kom
4.4 | Potrošni materijal (kartica) za LiDCO Rapid monitor | kom
4.5 | Senzori za kalibraciju LiDCO monitora | kom
4.6 | Ampule litij-klorida a 10 ml | kom
4.7 | Setovi za davanje litija | kom
4.8 | Filter za ekstrakorporalno uklanjanje patogena (bakterije, virusi, fungi) kod sepse, mora sadržavati polietilenske granule ultra visoke molekulske težine, mora sadržavati heparin natrij kao vezivni medij, volumen punjenja 160 ml, protok krvi 100 do 350 ml/min, trajanje terapije 4 ± 1 sat | kom
5 | Materijal za mikrodijalizu
5.1 | Mikrodijalizni kateter za mozak | kom
5.2 | Mikrodijalizni kateter za adipozno tkivo | kom
5.3 | Igla za tuneliranje pri postavljanju mikrodijaliznog katetera za mozak ili tkivo | kom
5.4 | Forceps za primjenu pri postavljanju mikrodijaliznog katetera za mozak ili tkivo | kom
5.5 | Epruvetice za analizu kompatibilne s ISCUSflex uređajem za mikrodijalizu, koji je u vlasništvu Naručitelja | pak
5.6 | Šprica CMA 106 za primjenu uz pumpu 106 ISCUSflex uređaja za mikrodijalizu | pak
5.7 | Baterija za pumpu 106 ISCUSflex uređaja za mikrodijalizu | kom
5.8 | Otopina za perfuziju kod postavljenog mikrodijaliznog katetera za mozak | pak
5.9 | Otopina za perfuziju kod postavljenog mikrodijaliznog katetera za tkivo | pak
5.10 | Otopina za ispiranje pri postavljenom mikrodijaliznom kateteru za mozak ili tkivo | pak
5.11 | Reagensi za analizu uzoraka dobivenih putem postavljenog moždanog i tkivnog katetera za mikrodijalizu ( Glukoza, Laktati, Pyurvate, Glicerol, Glutamate, Calibrator A). | kom
5.12 | ISCUS boca za otpad 500 ml kompatibilna sa ISCUSflex uređajem za mikrodijalizu, koji je u vlasništvu Naručitelja | pak
5.13 | Termo papir za ispis podataka kompatibilan sa ISCUSflex uređajam za mikrodijalizu, koji je u vlasništvu Naručitelja | pak
5.14 | Kontrolni uzorci za provjeru vjerodostojnosti podataka dobivenih provedenom analizom pomoću ISCUSflex uređaja za mikrodijalizu, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
6 | Senzori za nadzor sedacije, tkivne oksigenacije i pulsne oksimetrije
6.1 | Jednokratni bilateralni senzor za kontinuirani nadzor dubine sedacije i anestezije, elektrode moraju sadržavati mekanu pjenu koja ne stvara neugodnost kod pacijenta za vrijeme monitoriranja | kom
6.2 | Jednokratni bilateralni senzor za kontinuirani nadzor dubine sedacije i anestezije, elektrode moraju sadržavati mekanu pjenu koja ne stvara neugodnost kod pacijenta za vrijeme monitoriranja, za djecu | kom
6.3 | Jednokratni adhezivni senzori za praćenje cerebralne oksigenacije za odrasle, mora sadržavati četiri valne duljine, mora sadržavati vrijednosti trenda i apsolutnu vrijednost | kom
6.4 | Jednokratni adhezivni senzori za praćenje cerebralne oksigenacije neonatalne i pedijatrijske pacijente, mora sadržavati četiri valne duljine, mora sadržavati vrijednosti trenda i apsolutnu vrijednost | kom
6.5 | Jednokratni SpO2senzor za odrasle, adhezivni, sterilno pakiran,s pokrovom otpornim na trganje, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip | kom
6.6 | Jednokratni SpO2senzor, pedijatrijski adhezivni, sterilno pakiran,s pokrovom otpornim na trganje, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip | kom
6.7 | Jednokratni SpO2 senzor za novoređenčad adhezivni, sterilno pakiran, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip | kom
6.8 | Jednokratni SpO2 senzor za nedonoščad adhezivni, sterilno pakiran, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip | kom
6.9 | Jednokratni senzor za neinvazivno kontinuirano mjerenje hemoglobina | kom
6.10 | Jednokratni senzor za neinvazivno mjerenje razine boli. Mora sadržavati mjerenje HRV-a i razinu aktivnosti parasimpatikusa. Kompatibilan s Masimo Root uređajem | kom
6.11 | “USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA: ROOT Monitor za mjerenje dubine anestezije i sedacije,regionalne oksigenacije, neinvazivno kontinuirnao mjerenje hemoglobina i kapnografije ili jednakovrijedno. Jednakovrijednost Naručitelj ocjenjuje slijdećim karakteristikama: Uređaj za mjerenje regionalne oksigenacije (rSO2), dubine sedacije i anestezije, SpHb, SpMet, SpCO za pacijente svih uzrasta Kompaktan, težine do 4 kg, sa velikim visokokvalitetnim grafičkim LCD ekranom, jednostavan za upotrebu Regionalna saturacija (rSO2) mora imati apsolutnne vrijednosti i vrijednosti trenda Senzor mora sadržavati četiri emitera infracrvenog svjetla Senzor za regionalnu saturaciju mora imati mjerenje perifernog SpO2 Dubina anestezije se mora mjeriti u algoritamskoj numeričkoj vrijednosti, te mora mjeriti sirovi 4-kanalni EEG koji se prikazuje u Hz lijeve i desne polutke | kom
Mjerenje dubine sedacije i anestezije mora imati sprektrogramsku analizu EEG-a Kontinuirano neinvazivno mora mjeriti SpHb, SpMet, SpCO i SpO2 "Visokokvalitetni grafički LCD dijagonale 25.65 cm, rezolucija 1280 x 800 sa mogućnošću prikaza numeričkih vrijednosti i kontinuirano krivulje trenda, Vizualni indikatori: isključenje ili stišavanje audio alarma, indikator sistema upravljanja alarmima, indikator odspojenog senzora Parametri: vrijednost cerebralne regionalne saturacije (rSO2), krivulja trenda Raspon memorije mora biti 96 sati Mogućnosti slanja podataka Ethernet i WLAN Radio Audio i vizualni alarmi
Granice alarma: gornja granica donja granica Sistem za upravljanje alarmima koji omogucava postavke alarma prema individualnim potrebama pacijenata Indikatori za nizak nivo baterije Indikatori za odspojeni senzor Mrežno napajanje Integrirana baterija s minimalnim radom do 4 sata Litij-ionska baterija,hub sa odgovarajućim kablom, kabel za povezivanje senzora Osigurani servis i rezervni dijelovi na teritoriju Republike Hrvatske
7 | Kapnografija
7.1 | Set za CO2 monitoring za intubirane pacijente. Set mora biti kompatibilan sa Masimo tehnologijom. Set je za dugotrajnu upotrebu | kom
7.2 | Nosna kanila za aplikaciju kisika i mjerenje etCO2. Za kratkotrajnu upotrebu. Mora biti kompatibilna s Masimo tehnologijom. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka samo za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Kanila mora imati jezičac za uzorkovanje etCO2 iz usta. Hidrofobni filtar mora biti integriran u samu cijevčicu kanile. Za odrasle | kom
7.3 | Nosna kanila za aplikaciju kisika i mjerenje etCO2. Za dugotrajnu upotrebu. Mora biti kompatibilan sa Masimo tehnologijom. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka samo za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Kanila mora imati jezičac za uzorkovanje etCO2 iz usta. Hidrofobni filtar mora biti integriran u samu cijevčicu kanile. Za odrasle. | kom
7.4 | Nosna kanila za aplikaciju kisika i merjenje etCO2. Za jednokratnu upotrebu. Mora biti kompatibilna sa Masimo tehnologijom. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka samo za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Kanila mora imeti jezičac za uzorkovanje etCO2 iz usta. Hidrofobni filtar mora biti integriran u samu cijevčicu kanile. Za djecu. | kom
7.5 | Nosna kanila za mjerjenje etCO2. Za dugotrajnu upotrebu sa Nafionom. Mora biti kompatibilna sa Masimo tehnologijom. Kanila mora imati 2 zakrivljena nosna nastavka samo za uzorkovanje etCO2 iz nosa. Hidrofobni filtar mora biti integriran u cijevčicu kanile. Za odrasle | kom
7.6 | Set za etCO2 kod intubiranih pacijenata. Za dugotrajnu upotrebu. Konekt za tubus mora biti dimenzije 15M-15F/22M. Mora biti kompatibilan sa Masimo tehnologijom. Hidrofobni filter mora biti integriran u cijevčicu seta. Za odrasle i za djecu | kom
8 | Regionalna anestezija
8.1 | Set za epiduralnu analgeziju Tuohy iglu 16,17,18G x 90mm, kateter 19,20G x 90cm sa zavorenim vrhom i tri lateralna otvora, plastični mandren, filter 0,2 µm, adapter katetera, LOR špricu | kom
8.2 | Set za epiduralnu analgeziju mora sadržavati armirani kateter koji ima zatvoreni vrh sa šest lateralnih otvora 19,20G x 90cm, tuohy igla 17,18G x 90mm, metalni mandren, fiksator katetera, filter 0,2 µm, adapter katetera, LOR špricu | kom
8.3 | Set za kombiniranu spinalnu/epiduralnu analgeziju mora sadržavati atraumatsku iglu 25,27G te tuohy iglu sa otvorom za spinalnu iglu 16,17,18G dužine 135 i 90mm. Spinalna igla mora imati povećalo za detekciju cerebrospinalne tekućine. Fiksator spinalne igl | kom
8.4 | Igla za TAP blok facet vrh, mora sadržavati reflektore za bolju vidljivost pod ultrazvukom u obliku trokuta u dužini od 2x po 1 cm na vrhu igle i graduacijske oznake dubine. 24G x 40 mm, 22 G x 50 mm 22 G x 80 mm 21 G x 110 mm 21 G x 150 mm | kom
8.5 | Igla facet tip za periferni blok sa kabelom za elektrostimulaciju 20, 21, 22G dužine 40, 50, 80, 100, 120 mm, presvučena tankim polimernim slojem sa vanjske i unutarnje strane igle, mora sadržavati reflektore za bolju vidljivost pod ultrazvukom u obliku trokuta u dužini od 2x po 1 cm na vrhu igle. Graduacijskim oznakama dubine, vrh ne smije biti izoliran | kom
8.6 | Igla facet tip za periferni blok bez kabela za elektrostimulaciju 20, 21, 22G dužine 40, 50, 80, 100, 120 mm, presvučena tankim polimernim slojem sa vanjske i unutarnje strane igle, mora sadržavati reflektore za bolju vidljivost pod ultrazvukom u obliku trokuta u dužini od 2x po 1 cm na vrhu igle. Graduacijskim oznakama dubine, vrh ne smije biti izoliran | kom
8.7 | Atraumatska igla za periferni blok sa kablom elektrostimulacijom 22G 90mm, presvučena tankim polimernim slojem sa vanjske i unutarnje strane igle, mora sadržavati reflektore za bolju vidljivost pod ultrazvukom u obliku trokuta u dužini od 2x po 1 cm na vrhu igle.Graduacijskim oznakama dubine, vrh ne smije biti izoliran | kom
8.8 | Set za kontinuiranu analgeziju mora sadržavati iglu Tuohy vrh 18Gx50mm. Kateter 20Gx50cm sa centralnim otvorom , električno provodljiv stilet, a kateter mora biti armiran, igla mora sadržavati reflektore za bolju vidljivost pod ultrazvukom u obliku trokuta u dužini od 2x po 1 cm na vrhu igle, fiksator katetera, adapter za kateter sa ugrađenom stimulacijskom konekcijom, filtar 0,2 µm, lumen za apliciranje | kom
8.9 | Set za kontinuiranu analgeziju mora sadržavati iglu 19Gx100 mm sa konektorom za elektrostimulaciju. Kateter 20Gx50cm sa centralnim otvorom vidljiv pod ultrazvukom, stilet, igla mora sadržavati reflektore za bolju vidljivost pod ultrazvukom u obliku trokuta u dužini od 2x po 1 cm na vrhu igle, fiksator katetera, adapter za kateter, filtar 0,2 µm, lumen za apliciranje | kom
8.10 | Saturacijski ranski kateter za analgeziju kirurške rane, duljina katetera 500 mm, kateter mora imati 30 perforacija u prvih 75 mm, perforacije moraju biti u radijusu od 360° Kateter mora biti armirani te spriječavati blokadu promjera katetera. Igla 19 G, uvodnica katetera, plosnati 0,2 µm filtar. Prenosiva elastomerička pumpa sa mikrofiltrom maksimalnog kapaciteta od 350 ml. mogućnost određivanja protoka od 3, 5, 8 ml/h. Elastomerička pumpa mora biti napravljena od prozirne čvrste plastike i otporna na udarce. Šprica od 50 ml | kom
8.11 | Saturacijski ranski kateter za analgeziju kirurške rane, duljina katetera 600 mm, kateter mora imati 45 perforacija u prvih 100 mm, perforacije moraju biti u radijusu od 360° Kateter mora biti armirani te spriječavati blokadu promjera katetera. Igla 19 G, uvodnica katetera, plosnati 0,2 µm filtar, fiksator filtra | kom
8.12 | Spinalna igla, atraumatska 22, 24, 25, 27, 29G dužine 50, 70, 90, 103, 120, 123, 150 mm. Sadrži integrirano povečalo za bržu detekciju cerebro-spinalne tekučine, graduacijske oznake dubine, vodilicu, oznaku veličine po boji. Unutarnji lumen igle mora biti poliran radi manjeg otpora | kom
8.13 | Elastomerička pumpa sa volumenom od 350 ml, varijabilnog protoka od 3, 5, 8 ml/h. Otporna na udarce, prozirnog materijala, šprica od 50 ml | kom
8.14 | Fiksator katetera koji je ujedino i prekrivka za ubodno mjesto. Osigurava stabilnost katera i spriječava blokadu lumena katetera. Napravljen je od mekanih materijala, tako da ne smeta pacijentu | kom
9 | Senzori za električnu kardiometriju odrasli,kompatibilan sa uređajem ICON OSYPKA MEDICAL, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
10 | Senzori za električnu kardiometriju pedijatrijski, kompatibilan sa uređajem ICON OSYPKA MEDICAL, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
11 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop debljine 3.8mm sa radnim kanalom debljine 1.2 mm. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije | kom
12 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop debljine 5 mm sa radnim kanalom debljine 2.2 mm. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije | kom
13 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop debljine 5.8 mm sa radnim kanalom debljine 2.8 mm. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije | kom
14 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop debljine 5 mm sa radnim kanalom debljine 2.2 mm. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije sa sustavom za uzimanje uzoraka sa dvije posude kompaktibilan sa jednokratnim bronhoskopima | kom
15 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop debljine 5.8 mm sa radnim kanalom debljine 2.8 mm. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije sustavom za uzimanje uzoraka sa dvije posude kompaktibilan sa jednokratnim bronhoskopima | kom
16 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA ZA POTROŠNI MATERIJAL: Monitor za neinvazivno mjerenje hemodinamike kod neonatalnih, pedijatrijskih i odraslih pacijenata. Mjereni parametri CO, CI, SV, SI, SVV, HR, TFC, STR, ICON, kalkulirani parametri SVR, DO2, uređaj mora sadržavati punjivu bateriju, rad baterije 2 sata ili jednakovrijedan. Jednakovrijednost Naručitelj ocjenjuje slijedećim karakteristikama: Uređaj za mjerenje električne kardiometrije, Kompaktan, težine do 1 kg, sa velikim grafičkim TFT ekranom, jednostavan za upotrebu Uređaj mora biti kompaktnih dimenzija da se može koristiti u transportne svrhe Uređaj mora biti odobren za upotrebu kod neonatalnih, pedijatrijskih i odraslih pacijenata (FDA odobrenje) Parametri mjerenja minamalno moraju sadržavati CO/CI, SV/SI, SVR/SVRI, SVV, ICON, STR, TFC, DO2/DO2I Grafički prikaz referntnih vrijednosti po dobi i veličini pacijeta Minimalni prikaz dvije krivulje istovremeno | kom
Svi mjereni parametri moraju biti dobiveni isključivo neinvazivnom metodom Grafički TFT ekran prikaza numeričkih vrijednosti i kontinuirano krivulje trenda Vizualni indikatori: isključenje ili stišavanje audio alarma, indikator odspojenog senzora Mogućnosti slanja podataka bluetooth-om radi danje obrade dobivenih podataka Audio i vizualni alarmi Indikatori za nizak nivo baterije Indikatori za odspojeni senzor
Mrežno napajanje Integrirana baterija s minimalnim radom do 2 sata Litij-ionska baterija Kabel za napajanje Kabel za povezivanje senzora Osigurani servis i rezervni dijelovi na teritoriju Republike Hrvatske
17 | Lokator epiduralnog prostora. Šprica sa klipnom vizualizacijom epiduralnog prostora | kom
18 | Kateter za mjerenje ICP-a, PaO2 i temperature istovremeno. Kateter mora biti napravljen od PUR-a i mora sadržavati kučište od titana sa mikročipom. Mogučnost MRI | kom
19 | Kateter za mjerenje ICP-a i istovremeno dreniranje likvora. Kateter mora biti napravljen od PUR-a i mora sadržavati kučište od titana sa mikročipom. Mogučnost MRI | kom
20 | Kateter za mjerenje ICP-a, kateter mora biti napravljen od PUR-a i mora sadržavati kučište od titana sa mikročipom. Mogučnost MRI | kom
21 | Okular za pupilometar kompaktibilan NPI-200 (1 okular 150 mjerenja) | kom
22 | Manžeta za mjerenje tlaka sa univerzalnim Poppa konektorom, koristi se za jednog bolesnika, veličina: 13-21.5cm, 21-27cm, 26-35.5cm, 35-45cm, 44-55cm | kom
23 | Manžeta za mjerenje tlaka, sa univerzalnim Poppa konektorom, veličina: 26-35.5cm ,35-45cm, 44-55cm | kom
24 | Manžeta za mjerenje tlaka, neonatalna i pedijatrijska veličina, jednostruka ili dvostruka linija, veličina: 3-5.5cm, 4-8cm, 6-11cm, 7-13cm, 9-14.5cm | kom
25 | I.V. set za precizno doziranje sa regulatorom protoka od 5 do 250 ml/h, sa injekcijskim portom, sa odzračnikom na kapaljci | kom
26 | Skretnica, 3-way stopcock, bojom označen, kontinuirani tlak 2 bara, mobilni prsten, pogodan za davanje lipida | kom
27 | Rampa sa tri stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 150 cm, kontinuirani tlak 2 bara, trenutni tlak 5 bara, pogodna za davanje lipida | kom
28 | Rampa sa pet stopcock skretnica sa produžnom I.V. linijom od 150 cm, kontinuirani tlak 2 bara, trenutni tlak 5 bara, pogodna za davanje lipida | kom
29 | Produžna I.V. linija, PE/PVC, M/M, 100 cm, pogodna za davanje lipida | kom
30 | Produžna I.V. linija, PE/PVC, M/F, 150 cm, mobilni prsten, pogodna za davanje lipida | kom
31 | Produžna perfuzorska linija, PE/PVC, mobilni prsten, trenutni tlak 35 bara, 150 cm, unutarnji premaz od polietilena | kom
32 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 13,50 cm, pogodna za davanje lipida | kom
33 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 25 cm, pogodna za davanje lipida | kom
34 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 50 cm, pogodna za davanje lipida | kom
35 | Konektor, dvosmjerni, 2 pripoja FM, maksimalni tlak 20 bara, protok 350 ml , refluks do 0,004 ml, pogodno za davanje svih IV otopina, lipida i kemoterapije | kom
36 | Fiksacijska traka za ET kanile različitih dimenzija | kom
37 | Fiksacija za ET tubus, sa zaštitnim omotačem | kom
38 | Skala za mjerenje CVT (CVP), 3-way stopcock, produžna linija 150 cm | kom
39 | Posudica za uzimanje uzoraka sa gradacijom 25 ml, sa sukcijskim kateterom od 12 Fr, sa naljepnicom, sterilna | kom
40 | Posudica za uzimanje uzoraka sa gradacijom 25 ml, sa sukcijskim kateterom od 14 Fr, sa naljepnicom, sterilna | kom
41 | Posudica za uzimanje uzoraka sa gradacijom 25 ml, sa sukcijskim kateterom od 16 Fr, sa naljepnicom, sterilna | kom
42 | Posudica za uzimanje uzoraka fibroskopom, volumena 25ml, sa naljepnicom, sterilna | kom
43 | Cijev za sukciju dužine 180 cm sa sustavom za kontrolu tlaka, sterilno pakiranje | kom
44 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA ZA POTROŠNI MATERIJAL: Monitor za mjerenje ICP-a, PaO2 i temperature istovremeno sa jednim kateterom ili jednakovrijedan. Jednakovrijednsost Naručitelj ocjenjuje slijedećim karakteristikama:Uređaj za mjerenje intrakranijalnog parcijalnog tlaka kisika, intrakranijalnog tlaka i temperature korištenjem samo jednog katetera za sva tri parametra odjednom Kompaktan, težine do 4 kg, sa velikim visokokvalitetnim grafičkim LCD ekranom, jednostavan za upotrebu Prikaz parametara ICP, PtiO2, temperatura, ICPA, ART i CPP 2-kanalno mjerenje temperature raspona 15-45°C 2-kanalno mjerenje invazivnog tlaka (ICP) raspona -20 do 400 mmHg Mjerenje parcijalnog tlaka kisika u rasponu od 0 do 360 mmHg sa rasponima od 0.1 mmHg Visokokvalitetni grafički LCD, numeričkih vrijednosti i kontinuirano krivulje trenda Uređaj se može priključiti na uobičajene pacijent monitore ili se koristiti samostalno Prikaz numeričkih vrijednosti i krivulja | kom
U memoriju se mogu pohraniti podaci na dva načina: trend i krivulje ili samo trend USB priključak Mogućnost prebacivanja podataka na računalo Audio i vizualni alarmi Granice alarma: gornja i donja granica može se podesiti za tlak (ART, ICP1, ICP2, GP1, GP2, GP3), temperaturu i parcijalni tlak kisika Sistem za upravljanje alarmima koji omogucava postavke alarma prema individualnim potrebama pacijenata Indikatori za nizak nivo baterije Indikatori za punu memoriju Indikator za odspojeni senzor Mrežno napajanje Integrirana baterija s minimalnim radom do 4 sata Osigurani servis i rezervni dijelovi na teritoriju Republike Hrvatske
45 | SpO2 spojni pripoj za spajanje Masimo Radical pulsnog oksimetra s Masimo RD senzorima s 12 pinskim konektorom dužine 3 m ili više. | kom
46 | Senzor za pulsnu oksimetriju - Massimo RD tehnologija, neonatalni, za mjerenje kod pacijenta težina ispod 3kg i iznad 40kg. | kom
47 | Konektor višekratni za filter za vodu, muški navoj | kom
48 | Konektor višekratni za filter za vodu, ženski navoj | kom
49 | Filter za sterilnost vode na izljevnom mjestu s porama dimenzije 0,22 mikrona, zajamčena sterilnost vode na izljevnom mjestu u trajanju ne kraćem od 31 dan | kom
50 | Filter za sterilnost vode na izljevnom mjestu s porama dimenzije 0,22 mikrona, zajamčena sterilnost vode na izljevnom mjestu u trajanju ne kraćem od 31 dan, s tuš nastavkom | kom
51 | Balon za reanimaciju odrasli sa okretnom glavom za masku 360 stupnjeva i direktnom konekcijom za PEEP valvulu, mora sadržavati rezervoar za kisik i liniju za kisik.Volumen 1475 ml, maska za odrasle, kompatibilna sa MRI, valvula za gornji tlak od 40 cmH2O ne smije sadržavati phtalate i lateks. | kom
52 | Balon za reanimaciju pedijatrijski sa okretnom glavom za masku 360 stupnjeva i direktnom konekcijom za PEEP valvulu, mora sadržavati rezervoar za kisik i liniju za kisik.Volumen 635 ml, maska za djecu, kompatibilna sa MRI,valvula za gornji tlak od 40 cmH2O ne smije sadržavati phtalate i lateks. | kom
53 | Balon za reanimaciju neonatalni sa okretnom glavom za masku 360 stupnjeva i direktnom konekcijom za PEEP valvulu, mora sadržavati rezervoar za kisik i liniju za kisik.Volumen 220ml, maska neonatalna, kompatibilna sa MRI, valvula za gornji tlak od 40 cmH2O ne smije sadržavati phtalate i lateks. | kom
54 | Ekg elektroda z dugotrajnu upotrebu sa Ag/AgCl materijalom senzora promjera 55mm, sa vlažnim visoko provodljivim gelom i visokom adhezijom, mora sadržavati mekani tkani materijal, radiolucentna i MRI kompatibilna od 1.5 i 3 T, konektor mora sadržavati grafit, namjena za dougotrajnije monitoriranje, holter i druge postupke. | kom
55 | Ekg elektroda z dugotrajnu upotrebu sa Ag/AgCl materijalom senzora veličine 50 x 48 mm, sa vlažnim visoko provodljivim gelom i visokom adhezijom, mora sadržavati fleksibilni materijal od spužve, radiolucentna i MRI kompatibilna od 1.5 i 3 T, konektor mora sadržavati grafit, pakirano na prozirnoj traci po 3 komada | kom
56 | Ekg elektroda neonatalna Ag/AgCl materijalom senzora veličine 22 x 22 mm, mora sadržavati čvrsti bioadhezivni gel, kompatibilna sa RTG-om radiolucentna, predkonektirana sa žicom i konektorom, bez PVC-a, u paketu mora biti pakiranje od 3 komada | kom
57 | Set za mjerenje kontinuirane satne diureze preko senzora koji je sastavni dio cijevi od urinarnog katetera do urinarne vrečice, urinarna vrečica mora sadržavati mehanizam za ispust urina iz vrečice, set mora biti kompatibilan sa monitorom za kontinuirani prikaz volumena urina. | kom
58 | Kateter za mjerenje ICP-a i istovremeno dreniranje likvora 9F za odrasle. Kateter mora biti napravljen od PUR-a i mora sadržavati kučište od titana sa mikročipom,dijagnostika MRI uvjetovanim postavkama | kom
59 | Kateter za mjerenje ICP-a i istovremeno dreniranje likvora 6F za djecu. Kateter mora biti napravljen od PUR-a i mora sadržavati kučište od titana sa mikročipom,dijagnostika MRI uvjetovanim postavkama | kom
60 | Set za postavljanje Neurovent katetera šarafom za ventrikularne katetere. | kom
61 | Borer sa stoperom i Allen ključ za postavljanje šarafa za ventrikularni katetere. | kom
62 | Set za drenažu CSF sa graduiranom komorom, filterom 0.2 μm, drenažnom vrećicom od 700 ml, kopče za blokiranje | kom
63 | Dodatni filteri za drenažu 0.2 μm | kom
64 | Dodatna vrećica za drenažu | kom
65 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA ZA POTROŠNI MATERIJAL: Monitor za mjerenje satne diureze ili jednakovrijedan. Jednakovrijednsost Naručitelj ocjenjuje slijedećim karakteristikama: Monitor za mjerenje kontinuirane satne diureze Kompaktan, težine do 2.6 kg, sa velikim visokokvalitetnim grafičkim LCD ekranom, jednostavan za upotrebu. Monitor osjetljiv na dodir Dimenzije uređaja: 22 X 13,5 X 6 cm. Uređaj sadržava nosač radi lakšeg pozicioniranja na krevet pacijenta. Monitor mora sadržavati sljedeće podatke: dob i težinu pacijenta, tjelesnu temperaturu pacijenta, status baterije, prikaz realnog vremena, informacije o satnoj diurezi pacijenta, prikaz krivulje satne diureze pacijenta. Montor sadržava alarme te ostale obavijesti o statusu pacijenta. Mogućnost prijenosa podataka bežičnim putem ili putem kabla. Monitor mora sadržavati 2 baterije te odvojen punjač za baterije. Baterije su zamjenjive sukladno potrebi. | kom
66 | Kanila nazalna MASIMO za terapiju visokim protokom kisika | kom
67 | Higijenski set MASIMO | kom
68 | Filter zraka jednokratni bak. Vir. kutni | kom
69 | Dvoluminalni endotrahealni tubus s integriranom kamerom za korištenje kod otežane intubacije, dimenzija 35, 37, 39 i 41 Fr | kom
70 | Jednoluminalni endotrahealni tubus s integriranom kamerom, dimenzija 7 mm, 7.5 mm i 8 mm | kom
71 | Endobronhalni bloker za korištenje kod ventilacije jednog plućnog krila, dimenzije 9 Fr, 700 mm | kom
72 | Senzor za oksimetar (klip) Masimo LNCS DCI Adult za polisomnograf Alice 6 | kom
73 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 75 cm, pogodna za davanje lipida | kom
74 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 100 cm, pogodna za davanje lipida | kom
75 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 150 cm, pogodna za davanje lipida | kom
76 | NrFit Šprica | kom
77 | Jednokratni senzor za neinvazivno kontinuirano mjerenje hemoglobina. Mora sadržavati mogućnost mjerenja ostalih parametara. Za mjerenje kod pacijenata težine ispod 3kg i iznad 30kg. | kom
78 | Jednokratni senzor za neinvazivno kontinuirano mjerenje hemoglobina. Mora sadržavati mogućnost mjerenja ostalih parametara. Za mjerenje kod odraslih pacijenata. | kom
79 | EVD KATETER ANTIMIKROBNI SA SREBRNIM IONIMA 8.5FR UNUTARNJI LUMEN 1.8MM, VANJSKI 2.6-3.0MM DUŽINE 28-32CM | kom
80 | SET ZA DRENAŽU CSF SA GRADUIRANOM KOMOROM, FILTEROM 0.2 ΜM, DRENAŽNOM VREĆICOM OD 700 ML, KOPČE ZA BLOKIRANJE | SET
81 | Jednokratni sistem za grijanje i distribuciju krvi i infuzijskih otopina za postojeću opremu Level 1 HL-90; trolumenski, duljine 2.4m, zapremine (priming) lumena za distribuciju grijanih tekućina 20 ml, s luer-lock konektorima na stranama za primanje i distribuciju, grijanje pomoću recirkulacije destilirane vode, L konekcija na uređaj za grijanje. Ne sadrži latex | kom
82 | 250 ml tvrdi spremnik za analgetik. Sastoji se od tvrdog kućišta i vrećice za lijek. Sadrži 20 cm dug produžetak | kom
83 | 100 ml tvrdi spremnik za analgetik. Sastoji se od tvrdog kućišta i vrećice za lijek. Sadrži 20 cm dug produžetak | kom
84 | Produžetak za spremnik mora imati muške LL nastavke, zatvarač i ugrađenu nepovratnu valvulu. Dužine114 cm s mrtvim prostorom do 1,4 ml | kom
85 | Produžetak za spremnik mora imati muške LL nastavke, zatvarač i ugrađenu nepovratnu valvulu. Dužine152 cm s mrtvim prostorom do 1,7 ml | kom
86 | Naljepnice za štrcaljke za sigurno označavanje lijekova koji se upotrebljavaju u bolničkoj primjeni. Napravljene sukladno ISO: 26825:2020. Dimenzija naljepnica: 40mm X 12 mm. U kolutu dolazi 500 naljepnica. | kom
87 | Spremnik za čuvanje naljepnica, izdrađen od PVC-a. Spremnik je izrađen tako da se naljepnice u kolutovima umetnu unutar njega, te korisnik odljepljuje naljepnicu dok je kolut unutar istog. Spremnik za 10 kolutova. | kom
88 | Spremnik za čuvanje naljepnica, izdrađen od PVC-a. Spremnik je izrađen tako da se naljepnice u kolutovima umetnu unutar njega, te korisnik odljepljuje naljepnicu dok je kolut unutar istog. Spremnik za 20 kolutova. | kom
89 | Filter za sterilnost vode na izljevnom mjestu s porama dimenzije 0,22 mikrona, zajamčena sterilnost vode na izljevnom mjestu u trajanju ne kraćem od 62 dana | kom
90 | Jednokratni senzor za mjerenje Spo2, za bolesnike iznad 30 kg, mora biti bežično povezan s uređajem za mjerenje pulsne oksimetrije, povezan bluetooth-om. Trajanje senzora 96 sati. | kom
91 | Jednokratni senzor za mjerenje Spo2, za bolesnike 10-50 kg, mora biti bežično povezan s uređajem za mjerenje pulsne oksimetrije, povezan bluetooth-om. Trajanje senzora 96 sati. | kom
92 | Jednokratni senzor za mjerenje Spo2, za bolesnike 3-20kg, mora biti bežično povezan s uređajem za mjerenje pulsne oksimetrije, povezan bluetoothom. Trajanje senzora 96 sati. | kom
93 | Jednokratni senzor za mjerenje Spo2, za korisnika manje od 3 a više od 40 kg, mora biti bežično povezan s uređajem za mjerenje pulsne oksimetrije, povezan bluetoothom. Trajanje senzora 96 sati. | kom
94 | Višekratni čip koji se koristi za mjerenje SpO2. Koristi se za bežični prijenos podataka između senzora i uređaja za mjerenje SpO2. | kom
95 | Kabel za bežični prijenos signala od uređaja do senzora. Koristi se za bežičnu tehnologiju praćenja SpO2. | kom
96 | Senzor za pulsnu oksimetriju - Masimo LNCS tehnologija, neonatalni, za mjerenje kod pacijenta težina ispod 3kg i iznad 40kg. | kom
97 | Senzor za pulsnu oksimetriju - Masimo LNCS tehnologija, neonatalni, za mjerenje kod pacijenta težina 3-20 kg. | kom
98 | Jednokratni senzor za mjerenje pulsne oksimetrije za odrasle. | kom
99 | Jednokratni senzor za mjerenje pulsne oksimetrije, neonatalni | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 21 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 22 Potrošni materijal za aparat za rano otkirvanje sluha kod novorođenčadi
1 | Sondine tube i set za zamjenu (nastavak za uklanjanje tuba) | kom
2 | Ušni umetak (gljiva) 3-5mm kompatibilan sa aparatom za rano otkrivanje sluha kod novorođenčadi u vlasništvu naručitelja | kom
3 | Ušni umetak (gljiva) 4-7mm kompatibilan sa aparatom za rano otkrivanje sluha kod novorođenčadi u vlasništvu naručitelja | kom
4 | Ušni umetak crveni 4 mm kompatibilan sa aparatom za rano otkrivanje sluha kod novorođenčadi u vlasništvu naručitelja | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 22 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 23 Potrošni materijal za zbrinjavanje respiratornog sustava
1 | Sistem zatvoreni za trahealnu aspiraciju djece i novorođenčadi s mogućnošću mjerenja dubinske sukcije, mekani vrh katetera koji minimalizira traumu traheje, mekana vrećica za bolju osjetljivost pri manipulaciji, veličine 5Fr | kom
2 | Sistem zatvoreni za trahealnu aspiraciju djece i novorođenčadi s mogućnošću mjerenja dubinske sukcije, mekani vrh katetera koji minimalizira traumu traheje, mekana vrećica za bolju osjetljivost pri manipulaciji, veličine 6Fr | kom
3 | Sistem zatvoreni za trahealnu aspiraciju djece i novorođenčadi s mogućnošću mjerenja dubinske sukcije, mekani vrh katetera koji minimalizira traumu traheje, mekana vrećica za bolju osjetljivost pri manipulaciji, veličine 7Fr | kom
4 | Sistem zatvoreni za trahealnu aspiraciju djece i novorođenčadi s mogućnošću mjerenja dubinske sukcije, mekani vrh katetera koji minimalizira traumu traheje, mekana vrećica za bolju osjetljivost pri manipulaciji, veličine 8Fr | kom
5 | Sistem zatvoreni za trahealnu aspiraciju djece i novorođenčadi s mogućnošću mjerenja dubinske sukcije, mekani vrh katetera koji minimalizira traumu traheje, mekana vrećica za bolju osjetljivost pri manipulaciji, veličine 10Fr | kom
6 | Set za oralnu njegu 24 satni, zasebno pakiran u 4 separativne vrećice sukladno protokolu upotrebe. Sadržaj vrećice 1: y konektor s ručnim držačem za aspiraciju. Sadržaj vrećice 2: nastavak za sukciju iz usne šupljine, četkica za zube, posuda za sredstvo za ispiranje. Sadržaj vrećice 3 i 4: štapić sa mogućnosti sukcije, štapić bez mogućnosti sukcije; posuda za sredstvo za ispiranje | kom
7 | Aspiracijski nastavak sa zaštitom za aspiraciju sekreta iz usne šupljine, vrh nastavka posebno zaobljen za ugodniju manipulaciju unutar usne šupljine | kom
8 | Crijevo duljine 2.4m s Y konektorom koji omogućuje istovremeni vakum na dva crijeva (zatvorenoj aspiraciji i oralnoj njezi) i ergonomski oblikovanim nastavkom na kraju crijeva za zatvaranje/otvaranje aspiracije. U pakiranju se nalazi i štipaljka za zaustavljanje sekreta iz crijeva | kom
9 | Ergonomski držač za aspiraciju i manipulaciju s proizvodima za oralnu njegu. Mogućnost regulacije tlaka na držaču | kom
10 | Tubusi endotrahealni s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 3.0mm u rasponu od po 0.5mm | kom
11 | Tubusi endotrahealni s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 3.5mm u rasponu od po 0.5mm | kom
12 | Tubusi endotrahealni s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 4.0mm u rasponu od po 0.5mm | kom
13 | Tubusi endotrahealni s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 4.5mm u rasponu od po 0.5mm | kom
14 | Tubusi endotrahealni s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 5.0mm u rasponu od po 0.5mm | kom
15 | Tubusi endotrahealni s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 5.5mm u rasponu od po 0.5mm | kom
16 | Tubusi endotrahealni s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 6.0mm u rasponu od po 0.5mm | kom
17 | Tubusi endotrahealni s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 6.5mm u rasponu od po 0.5mm | kom
18 | Tubusi endotrahealni s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 7.0mm u rasponu od po 0.5mm | kom
19 | Tubus endotrahealni i sa subglotičnom aspiracijom s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 7.0. Ispiranje subglotičnog porta s fiziološkom otopinom | kom
20 | Tubus endotrahealni i sa subglotičnom aspiracijom s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 7.5. Ispiranje subglotičnog porta s fiziološkom otopinom | kom
21 | Tubus endotrahealni i sa subglotičnom aspiracijom s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 8.0. Ispiranje subglotičnog porta s fiziološkom otopinom | kom
22 | Tubus endotrahealni i sa subglotičnom aspiracijom s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 8.5. Ispiranje subglotičnog porta s fiziološkom otopinom | kom
23 | Tubus endotrahealni i sa subglotičnom aspiracijom s poliuretanskim balonom debljine 10 mikrona, veličina 9.0. Ispiranje subglotičnog porta s fiziološkom otopinom | kom
24 | Kateter bronhialno aspiracijski, kompatibilan sa zatvorenom sukcijom, za uzimanje uzorka iz lijevog ili desnog bronhija | kom
25 | Setovi za zatvorenu sukciju traheje, sistemi za zatvorenu sukciju traheje djece i novorođenčadi, s mogućnošću mjerenja dubinske sukcije, kolorirani i numerirani kod; mekani vrh katetera koji minimalizira traumu traheje; vel.;5 | kom
26 | Setovi za zatvorenu sukciju traheje, sistemi za zatvorenu sukciju traheje djece i novorođenčadi, s mogućnošću mjerenja dubinske sukcije, kolorirani i numerirani kod; mekani vrh katetera koji minimalizira traumu traheje; vel.;6 | kom
27 | Setovi za zatvorenu sukciju traheje, sistemi za zatvorenu sukciju traheje djece i novorođenčadi, s mogućnošću mjerenja dubinske sukcije, kolorirani i numerirani kod; mekani vrh katetera koji minimalizira traumu traheje; vel.; 7 | kom
28 | Setovi za zatvorenu sukciju traheje, sistemi za zatvorenu sukciju traheje djece i novorođenčadi, s mogućnošću mjerenja dubinske sukcije, kolorirani i numerirani kod; mekani vrh katetera koji minimalizira traumu traheje; vel.; 8 | kom
29 | Setovi za zatvorenu sukciju traheje, sistemi za zatvorenu sukciju traheje djece i novorođenčadi, s mogućnošću mjerenja dubinske sukcije, kolorirani i numerirani kod; mekani vrh katetera koji minimalizira traumu traheje; vel.;10 | kom
30 | Setovi za zatvorenu aspiraciju endotrahealnog tubusa kroz 72 sata s dvoluminalnom komorom za ispiranje katetera i otvorom za aplikaciju aerosolne terapije. U pakiranju uz kateter 12 ampula sa sterilnom fiziološkom otopinom i fleksibilna cijev za respirator; veličina 12 Fr | kom
31 | Setovi za zatvorenu aspiraciju endotrahealnog tubusa kroz 72 sata s dvoluminalnom komorom za ispiranje katetera i otvorom za aplikaciju aerosolne terapije. U pakiranju uz kateter 12 ampula sa sterilnom fiziološkom otopinom i fleksibilna cijev za respirator; veličina 14 Fr | kom
32 | Setovi za zatvorenu aspiraciju endotrahealnog tubusa kroz 72 sata s dvoluminalnom komorom za ispiranje katetera i otvorom za aplikaciju aerosolne terapije. U pakiranju uz kateter 12 ampula sa sterilnom fiziološkom otopinom i fleksibilna cijev za respirator; veličina 16 Fr | kom
33 | Setovi za zatvorenu sukciju trahealne kanile kroz 72 sata s dvoluminalnom komorom za ispiranje katetera i otvorom za aplikaciju aerosolne terapije. U pakiranju uz kateter 12 ampula sa sterilnom fiziološkom otopinom i fleksibilna cijev za respirator; vel.; 12 Fr | kom
34 | Setovi za zatvorenu sukciju trahealne kanile kroz 72 sata s dvoluminalnom komorom za ispiranje katetera i otvorom za aplikaciju aerosolne terapije. U pakiranju uz kateter 12 ampula sa sterilnom fiziološkom otopinom i fleksibilna cijev za respirator; vel.; 14 Fr | kom
35 | Setovi za zatvorenu sukciju trahealne kanile kroz 72 sata s dvoluminalnom komorom za ispiranje katetera i otvorom za aplikaciju aerosolne terapije. U pakiranju uz kateter 12 ampula sa sterilnom fiziološkom otopinom i fleksibilna cijev za respirator; vel.; 16 Fr | kom
36 | Konektor Y crvene boje za sistem zatvorene aspiracije pakiran zajedno sa aspiracijskim usisnim ventilom koji je kompatibilan sa Trach Care zatvorenim aspiracijskim sustavom za zatvorenu sukciju | kom
37 | Sustav zatvoreni za primjenu surfaktanta, primjenjiv uz istodobnu respiraciju pacijenta, vel. 5 Fr | kom
38 | Četkica sukcijska za oralnu njegu, načinjena iz jednog dijela, dužina 11 cm | kom
39 | Štapić jednokratni sa četvrtastom zelenom spužvicom za oralnu njegu, dužina 12 cm | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 23 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 24 Potrošni materijal za hemodinamsku optimizaciju i torakalnu drenažu
1 | Set za transpulmonalnu termodiluciju, kompatibilan sa EV1000, koji je u vlasništvu Naručitelja, sastoji se od skalpela, fiksacijskog konca, igle vodilice i žice za uvođenje po Seldingerovoj tehnici i sistema za jednoručno uvođenje. U setu je 4Fr- 16cm silikonski kateter sa termofilamentom na distalnom vrhu katetera, te senzor za jednokratnu uporabu. U setu se nalazi i senzor za mjerenje CVP i adapter za TPTD sa dvije jednosmjerne valvule. | set
2 | Set za transpulmonalnu termodiluciju, kompatibilan sa EV1000, koji je u vlasništvu Naručitelja, sastoji se od skalpela, fiksacijskog konca, igle vodilice i žice za uvođenje po Seldingerovoj tehnici i sistema za jednoručno uvođenje. U setu je 5Fr-20cm silikonski kateter sa termofilamentom na distalnom vrhu katetera, te senzor za jednokratnu uporabu. U setu se nalazi i senzor za mjerenje CVP i adapter za TPTD sa dvije jednosmjerne valvule. | set
3 | Femoralni katetre 5 Fr, 20 cm, kompatibilan sa EV1000 aparatom, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
4 | TPTD senzor za EV1000 | kom
5 | Senzor za invazivno mjerenje tlaka kompatibilan sa EV1000, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
6 | Nastavak za CVK kateter sa temperaturnima krakom za davanje bolusa kod TPTD | kom
7 | Jednostruki senzor za invazivno mjerenje tlaka s ne ventilirajućim kapicama, prozirnom linijom dužine min 110-max 150 cm,trokrakom skretnicom i produžnom linijom 25-30 cm | kom
8 | Jednostruka komorica za invazivno mjerenje tlaka s ne ventilirajućim kapicama, s crvenom linijom dužine 215 cm s dvije skretnice s dva beziglena pripoja sa špricom od 12 cc. MRI kompatibilni. | kom
9 | Dvostruka komorica za invazivno mjerenje tlaka s ne ventilirajućim kapicama, s crvenom linijom dužine 215 cm i plavom linijom dužine 180 cm s dvije skretnice s dva beziglena pripoja sa špricom od 12 cc. MRI kompatibilni. | kom
10 | Trostruka komorica za invazivno mjerenje tlaka s dvije ne ventilirajućim kapicama, s crvenom linijom dužine 215 cm i plavom linijom dužine 180 cm s dvije skretnice s dva beziglena pripoja sa špricom od 12 cc. MRI kompatibilni. | kom
11 | Četverostruka komorica za invazivno mjerenje tlaka s neventilirajućim kapicama s crvenom plavom, žutom i prozirnom linijom. MRI kompatibilni. | kom
12 | Dvostruka komorica za invazivno mjerenje tri tlaka sa »NON VENTED« čepićima, sa crvenom i plavom linijom dužine min. 130 do max. 160 cm, sa kokotićem i pripadajućim skretnicama. MRI kompatibilni. | kom
13 | Trostruka komorica za invazivno mjerenje tri tlaka sa »NON VENTED« čepićima, sa crvenom, plavom i žutom linijom dužine min. 130 do max. 160 cm, sa kokotićem i pripadajućim skretnicama. MRI kompatibilni. | kom
14 | Držač komorica sa 6 mjesta, na principu kvačice | kom
15 | Manžeta za neinvazivno mjerenje CO, SV, SVV, SVR, AP. Tri različite veličine S | kom
16 | Manžeta za neinvazivno mjerenje CO, SV, SVV, SVR, AP. Tri različite veličine M | kom
17 | Manžeta za neinvazivno mjerenje CO, SV, SVV, SVR, AP. Tri različite veličine L | kom
18 | Uvodnica za uvođenje SG katetera po Seldinger metodi. Iz biokompatibilnog, vidljivog na RTG-u, termosenzibilnog poliuretana i hemostatskom valvulom. Duljine 10 cm, debljine 6-9 Fr. Sa dodatnim krakom. U setu sa zaštitnom košuljicom. | kom
19 | Adapter za uzimanje uzoraka za TPTD set. | kom
20 | Kateter 5-lumenski, termodilucijski Swan ganz vidljiv na RTg-u. Vel. 7,5 Fr, duljine 110 cm. | kom
21 | 6-lumenski PVC vidljiv na RTG-u termodilucijski SG kateter sa termofilamentom, 7,5F, duljine 110 cm +/- 1 cm. Omogućuje mjerenje EF, CEDV, SvO2, CCO, PAWP, RAP, PAP. | kom
22 | Sistem zatvoreni za davanje termodilucijskih bolusa i nastavak za mjerenje temperature injektata. | kom
23 | SG bipolarni pacing kateter, 5F, dužiine 90 cm s elektrodom na 1cm i balonom na špricu. | kom
24 | Sistem za kontinuirano mjerenje CO preko postojeće bolesnikove arterijske linije. Sistem mjeri i invazivni arterijski tlak te omogućava zatvoreno uzimanje arterijskih uzoraka krvi. Može se koristiti na istom pacijentu do 96 sati. Kompatibilan sa EV1000. | kom
25 | Sistem za kontinuirano mjerenje CO, SV, SVV, SVR preko postojeće bolesnikove arterijske linije. Sistem mjeri i invazivni arterijski. Može se koristiti na istom pacijentu do 96 sati. Kompatibilan sa EV1000/Hemosphere | kom
26 | Manžeta tlačna, prozirni PVC, bez skretnica, sistem zatvaranja trakom na čičak s gumenom zaštitom oko manometra. Veličine 500ml . | kom
27 | Manžeta tlačna, prozirni PVC, bez skretnica, sistem zatvaranja trakom na čičak s gumenom zaštitom oko manometra. Veličine 1000ml. | kom
28 | Manžeta tlačna, prozirni PVC, bez skretnica, sistem zatvaranja trakom na čičak s gumenom zaštitom oko manometra. Veličine 3000ml . | kom
29 | Pomagalo za vježbe disanja s tri komore 600,900,1200 cc. | kom
30 | Pomagalo za vježbe disanja s dvije komore i indikatorima za postignuti volumen i protok u inspiriju.Volumena 5000ml. | kom
31 | Endobrohijalni tubus dvolumenski sa Carlens konektorom lijevi i desni. Uključuje Stilet, kutni konektor 22M/15F sa otvorima za bronhoskop, dva sukcijska katetera s kontrolom vakuma i y konektor 15M. Veličine 28 Fr | kom
32 | Endobrohijalni tubus dvolumenski sa Carlens konektorom lijevi i desni. Uključuje Stilet, kutni konektor 22M/15F sa otvorima za bronhoskop, dva sukcijska katetera s kontrolom vakuma i y konektor 15M. Veličine 32 Fr | kom
33 | Endobrohijalni tubus dvolumenski sa Carlens konektorom lijevi i desni. Uključuje Stilet, kutni konektor 22M/15F sa otvorima za bronhoskop, dva sukcijska katetera s kontrolom vakuma i y konektor 15M. Veličine 35 Fr | kom
34 | Endobrohijalni tubus dvolumenski sa Carlens konektorom lijevi i desni. Uključuje Stilet, kutni konektor 22M/15F sa otvorima za bronhoskop, dva sukcijska katetera s kontrolom vakuma i y konektor 15M. Veličine 37 Fr | kom
35 | Endobrohijalni tubus dvolumenski sa Carlens konektorom lijevi i desni. Uključuje Stilet, kutni konektor 22M/15F sa otvorima za bronhoskop, dva sukcijska katetera s kontrolom vakuma i y konektor 15M. Veličine 39 Fr | kom
36 | Endobrohijalni tubus dvolumenski sa Carlens konektorom lijevi i desni. Uključuje Stilet, kutni konektor 22M/15F sa otvorima za bronhoskop, dva sukcijska katetera s kontrolom vakuma i y konektor 15M. Veličine 41 Fr | kom
37 | Laringealna maska jednokratna, veličine 1,1.5, 2,2.5,3,4,5. | kom
38 | Laringealna maska jednokratna armirana, veličine 1,1.5, 2,2.5,3,4,5. | kom
39 | Endotrahealni tubus napravljen od termosenzitivnog PVC-a s balončićem niskog tlaka velikog volumena, veličine 2.5-10. | kom
40 | Endotrahealni tubus armirani, napravljen od termosenzitivnog PVC-a s balončićem niskog tlaka velikog volumena, veličine 3-10. | kom
41 | Endotrahealni tubus sa portom za aspiraciju napravljen od termosenzitivnog PVC-a s balončićem niskog tlaka velikog volumena, veličine 6-9. | kom
42 | Endobronhijalni bloker sa ultratankim balončićem izrađenim od polyuretana, debljine stjenke 0.028mm. Sadrži konektor sa twist lock zatvaračem. Veličine 5,7,9 Fr. | kom
43 | Airway Guedel veličine 3-11 cm | kom
44 | Airway nazofaringealni 6-9 cm | kom
45 | Vodilica za intubaciju napravljena od obloženog savitljivog aluminija s atraumatskim vrhom. Veličine 2,3,5mm. | kom
46 | Vodilica za reintubaciju s atraumatskim vrhom. Veličine 2,3.3,5mm i dužine 535-700mm. | kom
47 | Vodilica za reintubaciju s atraumatskim vrhom. Veličine 2,3.3,5mm i dužine 535-830mm. Sadrži port za EtCO2 i Jet ventilaciju | kom
48 | HME bakterijsko virološki filter mehanički s membranom i CO2 portom. Dokazana filtracija veća od 99,999%. | kom
49 | HME za traheostomsku kanilu sa portom za sukciju i konekcijom za O2. O2 linija dužine 2.1 M u pakiranju. | kom
50 | Kutni produžetak za tubus fiksni s portom za sukciju 15cm 15M/22M15F | kom
51 | Set za perkutanu traheotomiju sa CIAGLIA ( dilatator ) tehnikom sa običnom, bojom kodiranom kanilom veličina 7/8/9, sa dilatatorom u obliku roga, vodilicama, sigurnosnim skalpelom, sterilnim lubrikantom, prekrivkom za pacijenta sa prozirnim otvorom za mjesto traheotomije, fiksacijskom trakom i podloškom za kanilu. | kom
52 | Set za perkutanu traheotomiju sa GRIGGS (pean) tehnikom sa običnom, bojom kodiranom kanilom veličina 7/8/9 bez forcepsa sa nitinolskom žicom, sigurnosnim skalpelom, sterilnim lubrikantom, prekrivkom za pacijenta sa prozirnim otvorom za mjesto traheotomije, fiksacijskom trakom i podloškom za kanilu veličine 7, 8 i 9. | kom
53 | Vrećica za pražnjenje sadržaja 1000 ml kompatibilna sa drenažom sa Shefflerovom valvulom. | kom
54 | Jednokratni uređaj za neuromuskulatornu elektrostimulaciju peronealnog živca namjenjen prevenciji duboke venske tromboze, liječenju insuficijencije vena i ishemije, poboljšavanju krvotoka, prevenciju i liječenje edema donjih ekstremiteta. | kom
55 | Jednokratna naljepnica za učvršćivanje elektrostimulatora na kožu | kom
56 | Senzor za kontinuirano mjerenje naprednih hemodinamskih parametara preko postojeće bolesnikove arterijske linije. Sistem omogućuje kontinuirano promatranje invazivnog arterijskog tlaka i kontinuiranu procjenu predikcije hipotenzije ( parametri HPI, dp/dt, Eadyn, CO, SV, SVV, SVR ). Kompatibilan sa Hemosphere platformom. | kom
57 | Senzor za promatranje tkivne i cerebralne oksimetrije. Funkcioniranjem u 5 valnih duljina NIRS ( 685,730, 770, 810, 870nm ) spektra osigurava apsolutni oksimetrijski monitoring. Omogućuje melanin kompenzacijski sustav monitoriranja. Kompatibilan sa Hemosphere platformom. Veličina L | kom
58 | Senzor za promatranje tkivne i cerebralne oksimetrije. Funkcioniranjem u 5 valnih duljina NIRS ( 685,730, 770, 810, 870nm ) spektra osigurava apsolutni oksimetrijski monitoring. Omogućuje melanin kompenzacijski sustav monitoriranja. Kompatibilan sa Hemosphere platformom. Veličina M | kom
59 | Senzor za promatranje tkivne i cerebralne oksimetrije. Funkcioniranjem u 5 valnih duljina NIRS ( 685,730, 770, 810, 870nm ) spektra osigurava apsolutni oksimetrijski monitoring. Omogućuje melanin kompenzacijski sustav monitoriranja. Kompatibilan sa Hemosphere platformom. Veličina S. Za pedijatrijsku uporabu. | kom
60 | Senzor za promatranje tkivne i cerebralne oksimetrije. Funkcioniranjem u 5 valnih duljina NIRS ( 685,730, 770, 810, 870nm ) spektra osigurava apsolutni oksimetrijski monitoring. Omogućuje melanin kompenzacijski sustav monitoriranja. Kompatibilan sa Hemosphere platformom. Neadhezivan. Za neonatalnu uporabu. | kom
61 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA: Monitoring platforma koja omogućuje integrirani i kontinuirani hemodinamsko- oksimetrijski nadzor bolesnika u operacijskim dvoranama ili intenzivnom liječenju. Uređaj u raznim kombinacijama omogućuje korisniku individualno prilagođen prikaz promatranih parametara na jednom ekranu. Uređaj omogućuje korištenje slijedećih metoda monitoriranja: - kontinuirani ili bolus CO pomoću plućnog katetera ( CO/CI, CCO/CCI, SV/SVI, SVR/SVRI, PVR/PVRI, CEDV/CEDVI, RVEF, PAP ) - minimalno invazivni hemodinamski nadzor analizom krivulje arterijskog tlaka (CO/CI, SV/SVI, SVR/SVRI, SVV ) - prediktivni minimalno invazivni monitoring analizom arterijske krivulje (HPI, dp/dt, Eadyn, CO/CI, SV/SVI, SVV, SVR/SVRI) - tkivno-oksimetrijski nadzor odraslih, pedijatrijskih i neonatalnih profila bolesnika s filterom za nadzor svih tjelesnih regija ( StO2, SctO2, rSO2 ). Omogućuje apsolutnu oksimetriju promatranjem 5 valnih duljina unutar NIRS spektra - 685, 730, 770, 810, 870nm. - Intravaskularna oksimetrija (ScvO2 ili SvO2). | kom
62 | Uređaj ima mogućnost prebacivanja podataka na računalo, opremljen je nizom audio-vizualnih alarmnih sustava i sadrži bateriju koja omogućuje autonomiju rada bez mrežnog napajanja.
63 | 4-lumenski PVC vidljiv na RTG-u pedijatrijski termodilucijski, SG kateter, 5F, duljine 75 cm. Omogućuje mjerenje PAP, PAWP, RAP, CO. | kom
64 | 4-lumenski PVC vidljiv na RTG-u pedijatrijski termodilucijski, SG kateter, 6F, duljine 110 cm. Omogućuje mjerenje PAP, PAWP, RAP, CO. | kom
65 | Endobrohijalni tubus dvolumenski sa Carlens konektorom lijevi i desni. Uključuje Stilet, kutni konektor 22M/15F sa otvorima za bronhoskop, dva sukcijska katetera s kontrolom vakuma i y konektor 15M. Veličine 26 Fr | kom
66 | Set za perkutanu traheotomiju sa GRIGGS (pean) tehnikom sa bojom kodiranom kanilom i sukcijskim lumenom veličina 7/8/9 bez forcepsa sa nitinolskom žicom, sigurnosnim skalpelom, sterilnim lubrikantom, prekrivkom za pacijenta sa prozirnim otvorom za mjesto traheotomije, fiksacijskom trakom i podloškom za kanilu veličine 7, 8 i 9. | kom
67 | Manžeta tlačna višekratna s manometrom, izrađena od perivog materijala 500ml | kom
68 | Manžeta tlačna višekratna s manometrom, izrađena od perivog materijala 1000ml | kom
69 | Tubus nazalni napravljen od termosenzitivnog PVC-a s balončićem niskog tlaka velikog volumena, veličine 3-8. | kom
70 | Nazalni atomizator sa špricom 3ml | kom
71 | Nazalni atomizator sa špricom 3ml i produžetkom 11 i 21 cm. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 24 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 25 Medicinski potrošni materijal za oralnu higijenu, higijenu nepokretnih i inkontinentnih pacijenata
1 | Set 24-satni jednokratni za njegu usne šupljine svako 4 sata kod pacijenata na respiratoru. Set mora biti sekvencijalno organiziran sa 2 četkice od najlonskih vlakana sa mogućnošću sukcije za mehaničko čišćenje usne šupljine sa mekanom spužvicom sa stražnje strane koja pomaže u dostavljanju otopine, 4 štapića sa spužvicom za mehaničko odstranjivanje naslaga u usnoj šupljini i stimuliranje tkiva desnih sa mogućnošću sukcije, 6 aplikatora sa spužvicom koji služe za nanošenje ovlaživača, 4 paketića sa ovlaživačem koji sadrže kokosovo ulje i vitamin E, 2 paketića otopine za oralnu higijenu koja sadrži klor-heksidin, 4 paketića sa otopinom za oralnu higijenu koja sadrži 1.5% hidrogen peroksid | kom
2 | Rukavica impregnirana, jednokratna antiseptička od poliesterskih vlakana i tencela za pranje tijela koja sadrži 2%-tni klorheksidin-glukonat bez potrebe za ispiranjem tekućom vodom nakon tretiranja, dimenzija (dužine 22cm, širine 14cm), dozvoljeno odstupanje dimenzija 5% | kom
3 | Ćetkica sa mogućnošću sukcije od najlonskih vlakana sa jednostavnom kontrolom za mehaničko čišćenje usne šupljine sa mekanom spužvicom sa stražnje strane koja pomaže u dostavljanju otopine, s olakšanim načinom kontrole sukcije koja se može vršiti palcem | kom
4 | Aplikator sa spužvicom bridova longitudinalnog oblika za oralnu higijenu, individualno pakiran i prethodno tretiran sa soda bikarbonom | kom
5 | Navlaka za rasterećenje pete s integriranim podupiračem i sistemom za prevenciju plantarne fleksije, rotiranja i isklizavanja noge, zgloba i stopala unutar navlake i van navlake | kom
6 | Rukavica s mirisom jednokratna impregnirana za kupanje nepokretnih pacijenata u krevetu bez potrebe za ispiranjem tekućom vodom nakon pranja, prilagođena za podgrijavanje u mikrovalnoj pećnici, dimenzija (dužine 22 cm X 14cm), sastavljena od poliesterskih vlakana, sa glicerinom i vitaminom E, dozvoljeno odstupanje dimenzija 10% | kom
7 | Maramica jednokratna bezmirisna za kupanje nepokretnih pacijenata u krevetu bez potrebe za ispiranjem tekućom vodom nakon pranja, prilagođena za podgrijavanje u mikrovalnoj pećnici, dimenzija (dužine 18cm, širine 18cm), sastavljena od poliesterskih vlakana i tencela, impregnirana sa alojom i vitaminom E, dozvoljeno odstupanje dimenzija 5% | kom
8 | Kapa jednokratna za pranje kose nepokretnih pacijenata u krevetu impregnirana sa vodom, šamponom i regeneratorom (težina tekućine min. 150g) , prilagođena za podgrijavanje u mikrovalnoj pećnici, bez potrebe za ispiranjem kose tekućom vodom nakon pranja | kom
9 | Maramica s mirisom jednokratna impregnirana za kupanje nepokretnih pacijenata u krevetu bez potrebe za ispiranjem tekućom vodom nakon pranja, prilagođena za podgrijavanje u mikrovalnoj pećnici, dimenzija (dužine 20 cm, širine 20cm), sastavljena od poliesterskih vlakana i tencela, sa glicerinom i vitaminom E, dozvoljeno odstupanje dimenzija 10% | kom
10 | Maramica impregnirana jednokratna od poliesterskih vlakana i tencela za pranje intimnog područja i sprječavanje iritacijskog dermatitisa uslijed inkontinenencije, sa 3%-tnim dimetikonom, glicerinom i vitaminom E, dimenzija (20x25cm), dozvoljeno odstupanje dimenzija 10% | kom
11 | Rukavica impregnirana jednokratna od poliesterskih vlakana i tencela za pranje intimnog područja i sprječavanje iritacijskog dermatitisa uslijed inkontinenencije, sa 3%-tnim dimetikonom, glicerinom i vitaminom E, dimenzija (22x14cm), dozvoljeno odstupanje dimenzija 10% | kom
12 | Štapić sa spužvicom za oralnu njegu, individualno pakiran | kom
13 | Mini set oralne higijene koji sadrži: 1 četkicu sa mogućnošću sukcije od najlonskih vlakana sa jednostavnom kontrolom za mehaničko čišćenje usne šupljine sa mekanom spužvicom sa stražnje strane koja pomaže u dostavljanju otopine s olakšanim načinom kontrole sukcije koja se može vršiti palcem, 1 aplikator sa spužvicom i paketić otopine za oralnu higijenu koja sadrži klor-heksidin | kom
14 | Mini set oralne higijene sa 2 štapića sa spužvicom za mehaničko odstranjivanje naslaga u usnoj šupljini i stimuliranje tkiva desnih sa mogućnošću sukcije, 1 paketić sa otopinom za oralnu higijenu koja sadrži cetilpiridinijev klorid i sredstvo za ovlaživanje | kom
15 | Mini set oralne higijene sa 2 aplikatora sa spužvicom bridova longitudinalnog oblika za oralnu higijenu i prethodno tretiranih sa soda bikarbonom, 1 otopinom za oralnu higijenu koja sadrži cetilpiridinijev klorid i sredstvo za ovlaživanje | kom
16 | Nesukcijska četkica za oralnu higijenu od najlonskih vlakana | kom
17 | Štapić sa čvrstom glavom za blokadu zagriza kod oralne higijene | kom
18 | Tuba sa ovlaživačem koji sadrži kokosovo ulje i vitamin E za oralnu higijenu, 14 grama | kom
19 | Maramica, medicinski proizvod klase I, jednokratna, s mirisom, za čišćenje inkontinencije bez potrebe za ispiranjem inkontinentnog i/ili ležećeg bolesnika kao mjera prevencije infekcija, dimenzija 20cmx30cm, dozvoljeno odstupanje dimenzija 10%, sastavljena od poliesterskih i liocelnih vlakana, impregnirana vodom, glicerinom i jojobom, gustine tkanja minimalno 50 GSM (grama po četvornom metru) | kom
20 | Maramica, medicinski proizvod klase I, neutralnog mirisa, jednokratna od poliesterskih i liocelnih vlakana, 4 u 1 funkcija, pranje, njega, zaštita i prevencija iritacijskog dermatitisa uslijed inkontinenencije i pomoć u obnovi kože, impregnirana 3%-tnim dimetikonom, hijaluronskom kiselinom, glicerinom i vitaminom E, dimenzija (20x25cm), dozvoljeno odstupanje dimenzija 10%, gustine tkanja minimalno 80 GSM (grama po četvornom metru) | kom
21 | Klorheksidinska (CHG) kapa jednokratna za pranje kose nepokretnih pacijenata u krevetu, sastavljena od poliesterskih i liocelnih vlakana, pakiranje sadrži zaštitu za uši i oči, vitamin E, glicerin i 2% CHG, prilagođena za podgrijavanje u mikrovalnoj pećnici, bez potrebe za ispiranjem kose tekućom vodom nakon pranja | kom
22 | Kapa jednokratna, s mirisom, za pranje kose nepokretnih pacijenata u krevetu impregnirana sa vodom, šamponom i regeneratorom, sastavljena od poliesterskih i liocelnih vlakana, prilagođena za podgrijavanje u mikrovalnoj pećnici, bez potrebe za ispiranjem kose tekućom vodom nakon pranja, dermatološki testirana | kom
23 | Jednokratni sistem za prevenciju dekubitusa na trtici i za lakše okretanje i repozicioniranje pacijenata sa plahtom sa klizavom površinom sa jedne strane i sa druge strane površinom protiv pomicanja, 2 podupirača za tijelo sa nagibom od 30 stupnjeva, 1 mekani umetak sa mikroklimatskim svojstvima za upijanje vlage | kom
24 | Jednokratni mekani umetak sa mikroklimatskim svojstvima za upijanje vlage | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 25 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 26 Sonde i adapteri za mjerenje brzine protoka
1 | Jednokratna sonda za mjerenje brzine protoka u descendentnom djelu aorte kod pacijenata koji su uspavani ili anestezirani. Namjenjena za mjerenja kod pacijenata tijekom operacije. Maksimum trajanja sonda 12 h | kom
2 | Jednokratna sonda za mjerenje brzine protoka u descedentnom djelu aorte za pacijente koji su anestezirani ili budni. Namijenjeno za mjerenje tijekom boravka pacijenta u JIL-u. maksimum trajanja 72 sata | kom
3 | Adsorber za purifikaciju krvi sa mogučnošću ulanjanja molekula u rasponu minimalno 5 kDA do 60 kDA. Mogučnost vezanja na bilo koji oblik ekstrakorporalne cirkulacije (ECMO, hemodijaliza, hemoperfuzija). Površina za vezanje min 40 000 m2.Sposobnost uklanjanja bilirubina, prokalcitonina, citokina, kemokina. CE potvrda o sigurnosti za pacijenta i namjeni za uklanjanje citokina | kom
4 | Adapter 1 - adapter za povezivanje u sustav za hemodijalizu | kom
5 | Priming adapter 1 - adapter za ispiranje | kom
6 | Adapter 2 - adapter za povezivanje u zatvorene sustave za dijalizu | kom
7 | Priming adapter 2 - adapter za ispiranje kod zatvorenih sustava za dijalizu | kom
8 | Adapter 3 - adapter za povezivanje na sustave za kardiopulmonarni bypass | kom
9 | Adapter 4 - adapter za povezivanje u ECMO sustav | kom
10 | Priming adapter 4 - adapter za ispiranje u ECMO sustavu | kom
11 | Držač FLEX za cytosorb | kom
12 | ACT trolumeni kateter za postavljanje u jednjak pacijenta. Omogućuje strujanje vode u zatvorenom krugu. Princip prijenosa topline konvekcijom. Namjenjeno za jednog pacijenta. Upotreba 5 dana.Namjena za regulaciju temperature pacijenta (grijanje i hlađenje) tijekom operacija, u jedinicama za intenzivno lječenje te svim situacijama koje zahtjevaju termoregulaciju | kom
13 | USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI: Monitor za jednokratne video bronhoskope, zaslon osjetljiv na dodir veličine minimalno 10.1 incha, ergonomske ručke s lijeve i desne strane monitora za zaštitu od pada, rezolucija minimalno 1280 x 800 px, mogućnost prikaza snimke preko cijelog zaslona (full screen mode), mogućnost pohranjavanja slika i videozapisa, prijenos podataka putem USB-a, mogućnost slikanja tijekom snimanja, mogućnost postavljanja monitora na stalak, mogućnost brzog odvajanja monitora s nosača, rad s punom baterijom minimalno 3 sata, litij-ionska baterija, baterija minimalno 2450 mAh, minimalno 16GB interne memorije, minimalno 14 h snimke ili 100.000 slika, težina uređaja maksimalno 1.8 kg, prikaz upozorenja ponovnog korištenja istog video bronhoskopa | kom
14 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop, vanjski dijametar maksimalno 5.6 mm, promjer radnog kanala minimalno 2.8 mm, distalni kut otklona minimalno 200° u oba smjera, 400 x 400 px kamera s CMOS senzorom, elispoidni oblik radnog kanala, sukcijski konus u istoj ravnini kao i radni kanal, tihi način rada, ergonomski prikladan za dešnjake i ljevake, narančastom bojom kodirana veličina bronhoskopa, tipka za regulaciju vakuuma, autoadaptivna LED svijetla, sužen i zaobljeni distalni vrh, kut gledanja minimalno 87,5°, duljina insercijskog radnog dijela minimalno 605 mm, Luer Lock ili Luer Slip pripoj za šprice, kompatibilan s Easy BAL clip držačem za uzimanje BAL uzoraka, kompatibilan s monitorom Screeni | kom
15 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop, vanjski dijametar maksimalno 3.9 mm, promjer radnog kanala minimalno 1.4 mm, distalni kut otklona minimalno 220° u oba smjera, 400 x 400 px kamera s CMOS senzorom, elispoidni oblik radnog kanala, sukcijski konus u istoj ravnini kao i radni kanal, tihi način rada, ergonomski prikladan za dešnjake i ljevake, sivom bojom kodirana veličina bronhoskopa, tipka za regulaciju vakuuma, kompatibilan s 35Fr dvoluminalnim tubusom, autoadaptivna LED svijetla, sužen i zaobljeni distalni vrh, kut gledanja minimalno 87,5°, duljina insercijskog radnog dijela minimalno 605 mm, Luer Lock ili Luer Slip pripoj za šprice, kompatibilan s Easy BAL clip držačem za uzimanje BAL uzoraka, kompatibilan s monitorom Screeni | kom
16 | Jednokratni držač za bočice za uzimanje BAL uzoraka koje bolnica koristi, pakiranje od minimalno 10 komada, kompatibilan s Broncoflex jednokratnim video bronhoskopima | pak
17 | Jednokratna sonda za mjerenje brzine protoka u descendentnom djelu aorte kod pacijenata koji su budni ili pod sedacijom. Namjenjena za mjerenja kod pacijenata tijekom operacije. Maksimum trajanja sonda 72 h | kom
18 | Seta za hemoperfuziju Purifi - mogućnost povezivanja na platformu za hemoperfuziju. Sadrži otvor za integraciju Cytosorb adsorbera | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 26 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 27 Sustavi za mjerenje satne diureze, intraabdominalnog tlaka i zbrinjavanje fekalne inkontinencije
1 | Sprej za odstranjivanje medicinskih ljepila, 100%-tna silikonska mješavina, brzo i atraumatski uklanja ljepilo i/ili ostatke ljepila, bez osjećaja žarenja kože, brzo se suši i ne ostavlja tragove primjene, 50ml | kom
2 | Sprej za zaštitu kože, na bazi silikona, za dugotrajnu zaštitu kože od oštećenja ljepilima, tjelesnim izlučevinama i djelovanjima enzima, 50ml | kom
3 | Sustav za praćenje satne diureze - urinometar. Zahtijeva slijedeće karakteristike: - jednokratna upotreba kod kritično bolesnih pacijenata, za uzorkovanje, kolekciju i mjerenje volumena urina - priključak za bezigleni pristup uzorku urina, s integriranim inspekcijskim prozorčićem - dva nepovratna ventila, nepovratni ventil mora biti na spoju komore i vrećice za skupljanje urina - sadrži graduirani cilindar za praćenje satne diureze volumena 40ml, integriran u komoru za mjerenje urina ukupnog volumena 500ml - ručica za pražnjenje komore - cijev dužine 110 cm, omogućuje slobodno otjecanje urina - vrećica za skupljanje urina od 2l, horizontalna, s ventilom za ispuštanje sadržaja - okrugla kuka i remenčići za fiksiranje | kom
4 | Sustav za praćenje satne diureze - urinometar. Zahtijeva slijedeće karakteristike: - jednokratna upotreba kod kritično bolesnih pacijenata, za uzorkovanje, kolekciju i mjerenje volumena urina - priključak za bezigleni pristup uzorku urina, s integriranim inspekcijskim prozorčićem - dva nepovratna ventila, nepovratni ventil mora biti na spoju komore i vrećice za skupljanje urina - sadrži graduirani cilindar za praćenje satne diureze volumena 40ml, integriran u komoru za mjerenje urina ukupnog volumena 500ml - ručica za pražnjenje komore - cijev dužine 150 cm, omogućuje slobodno otjecanje urina - vrećica za skupljanje urina od 2l, horizontalna, s ventilom za ispuštanje sadržaja - okrugla kuka i remenčići za fiksiranje | kom
5 | Sustav za mjerenje intra-abdominalnog tlaka i ranu detekciju abdominalnog kompartment sindroma - manometarska cjevčica za mjerenje i očitanje intra-abdominalnog tlaka, graduirana u mmHg - omogućuje očitanje intra-abdominalnog tlaka pomoću crijevne stezaljke – otvaranjem crijevne stezaljke omogućuje se odzračivanje atmosferskog tlaka u manometarskoj cjevčici i mjerenje intra-adbominalnog tlaka prema sadržaju u manometarskoj cjevčici - manometarska cjevčica mora biti spojena na urinarni Foley kateter i sustav za praćenje satne diureze - urinometar (iz stavaka 3. i 4.) - na spoju manometarske cjevčice s Foley kateterom priključak za bezigleni pristup uzorku urina, s integriranim inspekcijskim prozorčićem | kom
6 | Zatvoreni sustav za zbrinjavanje fekalne inkontinencije, minimizira mogućnost i štiti od širenja infekcije C. difficile u okolinu, sadrži mekani retencijski balon s kateterom, priključak za uzimanje uzorka stolice, priključak za irigaciju katetera s mogućnošću administracije lijekova, špricu zapremnine 45ml. Sustav s volumenom punjenja balona manjim ili jednakim 45ml. Dio seta:
6.1. | indikator koji pomaže u određivanju optimalnog punjenja balona, te tri vrećice zapremnine 1000ml, s filterom od aktivnog ugljena za apsorpciju neugodnih mirisa | kom
6.2. | vizualni indikatori crvene i/ili zelene boje, koji pokazuju postignut ispravni volumen punjenja ili prepunjenost silikonskog retencijskog balona, te jedna vrećica zapremnine 1000ml, s unaprijeđenim sustavom kontrole mirisa i prozirnim prozorčićem za diskretan nadzor i mjerenje volumena sadržaja vrećice | kom
7 | Pripadajuće vrećice za sustav za zbrinjavanje fekalne inkontinencije, s integriranim filterom za apsorpciju neugodnih mirisa, prozirni prozorčić na vrećicama dopušta diskretan nadzor zdravstvenog osoblja nad sadržajem vrećice i mjerenje volumena sadržaja vrećice, zapremnine 1000ml, pakiranje 10 komada | kom
8 | Gelirajuće granule, namijenjene geliranju tekućeg sadržaja gdje se isti skuplja u kolekcijske vrećice, omogućuju nadzor neugodnih mirisa te smanjuju ili odstranjuju plinove povezane sa sadržajem kolekcijskih vrećica, pakiranje 100 komada | kom
9 | Sustav za mjerenje satne diureze, za precizno i točno mjerenje i do 1ml volumena urina: - s dvoluminalnom cijevi dužine 1.1m, koja osigurava sigurno pražnjenje urina u mjernu komoru - s priključkom za bezigleno uzorkovanje urina - s dva nepovratna ventila koji onemogućavaju povrat urina te smanjuju rizik od retrogradnih urinskih infekcija - nepovratni ventil iza priključka za bezigleno uzorkovanje urina onemogućava povrat urina prema pacijentu - nepovratni ventil u kolekcijskoj vrećici prevenira povrat urina u komoru za mjerenje - s hidrofobnim filterom smještenim u ručici za pražnjenje mjerne komore - vršno postavljena mjerna komora omogućuje zadržavanje volumena urina u komori čak i prilikom transporta pacijenta - s ručicom za pražnjenje komore - s vrećicom za skupljanje urina volumena 2l - s okruglom kukom i remenčićima za fiksiranje na sve vrste kreveta | kom
10 | Sustav za mjerenje satne diureze, za precizno i točno mjerenje i do 1ml volumena urina: - s dvoluminalnom cijevi dužine 1.5m, koja osigurava sigurno pražnjenje urina u mjernu komoru - s priključkom za bezigleno uzorkovanje urina - s dva nepovratna ventila koji onemogućavaju povrat urina te smanjuju rizik od retrogradnih urinskih infekcija - nepovratni ventil iza priključka za bezigleno uzorkovanje urina onemogućava povrat urina prema pacijentu - nepovratni ventil u kolekcijskoj vrećici prevenira povrat urina u komoru za mjerenje - s hidrofobnim filterom smještenim u ručici za pražnjenje mjerne komore - vršno postavljena mjerna komora omogućuje zadržavanje volumena urina u komori čak i prilikom transporta pacijenta - s ručicom za pražnjenje komore - s vrećicom za skupljanje urina volumena 2l - s okruglom kukom i remenčićima za fiksiranje na sve vrste kreveta | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 27 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 28 Kit za mjerenje lokalne temperature i lokalne oksigenacije
1 | Kit za mjerenje lokalne temperature i lokalne oksigenacije sa trolumenskim uvođačem kroz kojeg prolazi i kateter kompatibilan s ICP monitorom, koji je u vlasništvu Naručitelja | kit
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 28 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 29 Potrošni materijal za drenažu, toracentezu i maceratore
1 | Torakalni kateter set sa samozatvarajućom silikonskom valvulom, mora sadržavati: Punkcijsku iglu 140mm, torakalni kateter 14G dužine 850 mm sa distalnim lateralnim otvorom, lateralni port sa trostrukom skretnicom, okrugla kompresa sa indikatorom vidljivim pod RTG-om. Bez lateksa | kom
2 | Maska laringealna za jednokratnu uporabu. Mora sadržavati: integrirani port za sukcijski kateter radi lakše aspiracije sekreta, cijelovit otvor za spriječavanje blokada i lakše uvođenje endotrahealnog tubusa ili bronhoskopa. Ne smije sadržavati Latex i DEHP. Na glavoj cijevi oznaćeno: veličina laringealne maske, maksimalni volumen cuff-a, centralna linija za provjeru pozicije. Mogućnost uvođenja endotrahealnog tubusa kroz laringealnu masku određenih veličina, bojom kodiran po veličinama, veličine 1,1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5. | kom
3 | Set za torakocentezu, jednokratan, mora sadržavati:Varressovu iglu atraumatskog(zatvorenog)vrha sa dva lateralna otvora 14Gx100mm od nehrđajućeg čelika, posudu za prikupljanje sa bespovratnom valvulom i adapterom za pražnjenje od medicinskog PVC-a, konekcijsku cijevčicu sa "muškim "rotirajućim L/L pripojem ukupne dužine 900mm, produžnu liniju sa "muško-ženskim" L/L pripojem, štrcaljku od polypropylena sa L/L konekcijom zapremnine 60 ml, trostruku skretnicu | kom
4 | Set za torakocentezu, jednokratan, mora sadržavati:Varressovu iglu atraumatskog(zatvorenog)vrha sa dva lateralna otvora 15Gx100mm od nehrđajućeg čelika, posudu za prikupljanje sa bespovratnom valvulom i adapterom za pražnjenje od medicinskog PVC-a, konekcijsku cijevčicu sa "muškim "rotirajućim L/L pripojem ukupne dužine 900mm, produžnu liniju sa "muško-ženskim" L/L pripojem, štrcaljku od polypropylena sa L/L konekcijom zapremnine 60 ml, Y konekcija sa bespovratnom valvulom | kom
5 | Set za paracentezu, jednokratan, mora sadržavati: Varressovu iglu otvorenog, trostruko brušenog vrha igle 16Gx100mm od nehrđajućeg čelika, intravenski kateter 14Gx95mm načinjen od PUR-a, dvije posude za kolekciju sadržaja graduirane do 2000 ml sa bespovrtanom valvulom i adapterom za pražnjenje posude, priključna cijev sa "muškom",rotirajućom L/L konekcijom, ukupne dužine 900 mm, sa stezaljkama | kom
6 | Set za kontinuiranu epiduralnu anesteziju, mora sadržavati: Tuohy iglu 18Gx800 mm graduiranu po cm radi lakše procijene pozicije igle, uklonjivim "krilima" radi maksimalne pfeksibilnosti prilikom punkcije, bojom kodiran stilet sa oznakom reznog ruba igle radi orijentacije pozicije vrha igle, epiduralni katerer dužine 90 cm, sa zatvorenim, oblim vrhom katetera radi lakšeg uvađanja i tri lateralna otvora, markacije vidljive pod rtg-om radi potvrde pozicije vrha katetera. Filter tekućine 0.22μm, za spriječavanje ulaska čestica prilikom davanja anestetika, "muško-ženska" L/L konekcija, volumena 1,3 ml, konektor za kateter, LOR štrcaljku zapremnine 10 ml, specijalno dizajnirana za lociranje epiduralnog prostora na principu gubitka otpora, kompatibilna sa zrakom ili fiziološkom otopinom. Prekrivka za zaštitu epiduralnog katetera od netkanog matrijala i hipoalergenog lijepila, fiksator za fiksaciju katetera radi učvršćenja pozicije katetera na koži pacijenata | kom
7 | Sustav za ventilaciju za odrasle sa grijanjem i ovlaživanjem zraka za intubirane pacijente. Mora sadržavati: cijevi za ventilator, inspiratorna plave boje radi lakše identifikacije sa implementiranom dvostrukom žicom za grijanje zraka sačinjena od bakra, izolirana polipropilenom promjera 22 mm valovita visoko otporna na knikanje, ekspiratorna cijev, bijele boje radi lakše identifikacije promjera 22mm sa jedinstvenom tehnologijom prijenosa vlage radi spriječavanja nakupljanja vlage u cijevima, dužine 1,6 m, Ykonekcija sa MDI portom i portom za pritisak, liniju za mjerenje pritiska, 15F konektor, 22F/22M kutna konekcija. Komora za ovlaživanje sa aluminijskom bazom, prstenom za označavanjem razine vode, kučište komore za ovlaživanje od ABS-a, konekcija za dovod vode od PVC-a | kom
8 | Sustav za ventilaciju za pedijatrijske pacijente sa grijanjem i ovlaživanjem zraka za intubirane pacijente. Mora sadržavati: cijevi za ventilator, inspiratorna plave boje radi lakše identifikacije sa implementiranom dvostrukom žicom za grijanje zraka sačinjena od bakra, izolirana polipropilenom promjera 22 mm valovita visoko otporna na knikanje, ekspiratorna cijev, bijele boje radi lakše identifikacije promjera 22mm sa jedinstvenom tehnologijom prijenosa vlage radi spriječavanja nakupljanja vlage u cijevima, dužine 1,6 m, Ykonekcija sa MDI portom , liniju za mjerenje pritiska, 15F konektor, 22F/22M kutna konekcija. Komora za ovlaživanje sa aluminijskom bazom, prstenom za označavanjem razine vode, kučište komore za ovlaživanje od ABS-a, konekcija za dovod vode od PVC-a | kom
9 | Sustav cijevi za ventilaciju pacijenata impragniran srebrom kao antimikrobnom zaštitom. Mora sadržavati paralelne cijevi 1,6m duljine, Y konektor, spremnik za ventilaciju volumena 2L, produžni dio dužine 0,8m | kom
10 | Sustav cijevi za ventilaciju sadrži paralelne cijevi duljine 4,5m Y konektor | kom
11 | Cjevčice za uzorkovanje CO2 muško muški nastavak 2 m duljine | kom
12 | Cjevčice za uzorkovanje CO2 muško muški nastavak 3 m duljine | kom
13 | Sustav za monitoriranje EtCO2 vrijednosti. Mora sadržavati dvostuku nosnu liniju za uzorkovanje EtCO2 vrijednosti i aplikaciju Kisika (O2). Linija mora biti microstream tehnologije uzorkovanja, mora sadržavati hidrofobni filter za zaštitu aparata od kondenzata, dužine 2,1 i 3,0 m, LL konekcija, za odrasle pacijente | kom
14 | Sustav za monitoriranje EtCO2 vrijednosti. Mora sadržavati dvostuku nosnu liniju za uzorkovanje EtCO2 vrijednosti i aplikaciju Kisika(O2). Linija mora biti microstream tehnologije uzorkovanjaEtCO2, mora sadržavati hidrofobni filter za zaštitu aparata od kondenzata, dužine 2,1 i 3,0 m, LL konekcija za pedijatrijske pacijente | kom
15 | Sustav za monitoriranje EtCO2 vrijednosti. Mora sadržavati dvostuku nosnu liniju za uzorkovanje EtCO2 vrijednosti i aplikaciju Kisika(O2). Linija mora biti microstream tehnologije uzorkovanja EtCO2, mora sadržavati hidrofobni filter za zaštitu aparata od kondenzata. dužine 2,1 i 3,0 m, LL konekcija za neonatološke pacijente | kom
16 | Sustav za monitoriranje EtCO2 vrijednosti. Mora sadržavati dvostuku nosnu liniju za uzorkovanje EtCO2 vrijednosti i aplikaciju Kisika (O2), Usnik za omogučavanje prolaska endoskopa i konekciju sa nazalom kanilom za sigurno uzorkovanje EtCO2 kod endoskopskih zahvata.Usnik napravlejn od Polypropylena, presvučen Termoplastičnim polimerom za zaštitu zuba pacijenta, mora sadržavati trakicu za fiksaciju usnika, oko glave pavijenta. Linija mora biti microstream tehnologije uzorkovanja, mora sadržavati hidrofobni filter za zaštitu aparata od kondenzata, dužine 3,0 m, LL konekcija, za odrasle pacijente | kom
17 | Laringoskop za jednokratnu upotrebu, sa tvornički sastavljenom špatulom, mora imati hladnu LED žarulju 2000-lumena, distalno pozicioniranu poradi bolje vidljivosti, špatula niskog profila prevenira dentalnu traumu i dozvoljava bolju vidljivost i više prostora za manevar prilikom insercije endotrahealnog tubusa, sadrži "brzi" mehanizam za izbacivanje baterije za jednostavnije rukovanje nakon upotrebe, bojom kodirani po Macintoshu, veličine: 1,2,3,4 | kom
18 | Laringoskop za jednokratnu upotrebu, sa tvornički sastavljenom špatulom, mora imati hladnu LED žarulju 2000-lumena, distalno pozicioniranu poradi bolje vidljivosti, špatula niskog profila prevenira dentalnu traumu i dozvoljava bolju vidljivost i više prostora za manevar prilikom insercije endotrahealnog tubusa, sadrži "brzi" mehanizam za izbacivanje baterije za jednostavnije rukovanje nakon upotrebe, bojom kodirani po Milleru, veličine:00,0,1,2,3,4 | kom
19 | Set za invazivno mjerenje tlaka jednostruki, linija sa komorom za infuziju sa 15 µm filterom te stezaljkom za otvaranje i zatvaranje linije, pretvarač tlaka sa skretnicom 180 stupnjeva za otvaranje i zatvaranje linije te sustavom za propiranje, linija za monitoriranje tlaka bojom kodirana, produžna linija sa skretnicom 360 stupnjeva, LL konekcija, bojom kodirana, sa NBSS sustavom za uzimanje uzoraka krvi koji sadrži antibakterijski filter. Sustav mora biti kompatibilan sa postojećim monitorima | kom
20 | Set za invazivno mjerenje tlaka dvostruki, linija sa komorom za infuziju sa 15 µm filterom te stezaljkom za otvaranje i zatvaranje linije, pretvarač tlaka sa skretnicom 180 stupnjeva za otvaranje i zatvaranje linije te sustavom za propiranje, linija za monitoriranje tlaka bojom kodirana, produžna linija sa skretnicom 360 stupnjeva, LL konekcija, bojom kodirana, sa NBSS sustavom za uzimanje uzoraka krvi koji sadrži antibakterijski filter. Sustav mora biti kompatibilan sa postojećim monitorima | kom
21 | Set za invazivno mjerenje tlaka trostruki, linija sa komorom za infuziju sa 15 µm filterom te stezaljkom za otvaranje i zatvaranje linije, pretvarač tlaka sa skretnicom 180 stupnjeva za otvaranje i zatvaranje linije te sustavom za propiranje, linija za monitoriranje tlaka bojom kodirana, produžna linija sa skretnicom 360 stupnjeva, LL konekcija, bojom kodirana, sa NBSS sustavom za uzimanje uzoraka krvi koji sadrži antibakterijski filter. Sustav mora biti kompatibilan sa postojećim monitorima | kom
22 | Centralni venski kateter, antibakterijski, dva lumena, impregniran tankim slojem legure Zlata, Paladija i Srebra koji se ne otpuštaju u organizam, u kontaktu sa tekućinom tvore galvanski efekt koji onemogućava prianjanje bakterija na površinu CVK- te stvaranja biofilma, biokompatibilni. Veličine: 4-8,5 F, dužine:6-30 cm, sa ravnom/"Y” iglom uvodnicom | kom
23 | Centralni venski kateter, antibakterijski, tri lumena, impregniran tankim slojem legure Zlata, Paladija i Srebra koji se ne otpuštaju u organizam, u kontaktu sa tekućinom tvore galvanski efekt koji onemogućava prianjanje bakterija na površinu CVK- te stvaranja biofilma, biokompatibilni. Veličine: 5,5-8,5F dužine:8-30 cm, sa ravnom/"Y” iglom uvodnicom. | kom
24 | Centralni venski kateter, antibakterijski, četiri lumena, impregniran tankim slojem legure Zlata, Paladija i Srebra koji se ne otpuštaju u organizam, u kontaktu sa tekućinom tvore galvanski efekt koji onemogućava prianjanje bakterija na površinu CVK- te stvaranja biofilma, biokompatibilni. Veličine: 8,5F dužine:16-30 cm, sa ravnom/"Y” iglom uvodnicom. | kom
25 | Endotrahealni tubus, Antibakterijski, napravljen od PVC-a, impregniran tankom legurom plemenitih metala, Zlata, Srebra i Paladija kojia se ne otpuštju u organizam, u kontaktu s tekućinom tvore galvanski efekt koji onemogućava prijanjanje bakterija na površinu tubusa te stvaranje biofilma, impregnacija se nalazi sa unutarnje i vanjske strane lumena. Murphyevo oko i tzv. "Beveled tip" vrh tubusa poradi smanjenja oštećenja okolnog tkiva, mora biti biokompatibilan, sadrži visoko volumski i niskotlačni Cuff. Unutarnjeg promjera:5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0 mm, dužine280/290/300/310/320mm | kom
26 | Endotrahealni tubus, Antibakterijski, napravljen od PVC-a, impregniran tankom legurom plemenitih metala, Zlata, Srebra i Paladija kojia se ne otpuštju u organizam, u kontaktu s tekućinom tvore galvanski efekt koji onemogućava prijanjanje bakterija na površinu tubusa te stvaranje biofilma, impregnacija se nalazi sa unutarnje i vanjske strane lumena. Murphyevo oko i tzv. "Beveled tip" vrh tubusa poradi smanjenja oštećenja okolnog tkiva, mora biti biokompatibilan, sadrži visoko volumski i niskotlačni Cuff, sa subglotičnom drenažom sekreta. Unutarnjeg promjera: 6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0mm, dužine280/290/300/310/320mm | kom
27 | Sustav paralelnih cijevi za ventiliranje pacijenata dužine 1,6m promjera 22m, Y konektor | kom
28 | Sustav paralelnih cijevi za ventilaciju pacijenata dužine 2,4m promjera 22m, Y konektor | kom
29 | Lavor za jednokratnu uporabu, otporan na deterdžente, može zadržavati toplu vodu do 45 stupnjeva do 2 sata. Zapremnine 6l, patentiranog dizajna za bolju izdržljivost. Mora biti macerabilan | KOM
30 | Lavor za jednokratnu uporabu, otporan na deterdžente, može zadržavati toplu vodu do 45 stupnjeva do 2 sata. Zapremnine 4l, patentiranog dizajna za bolju izdržljivost. Mora biti macerabilan | KOM
31 | Muška guska za jednokratnu uporabu, ergonomski oblikovana za lakšu uporabu, volumena 900 ml, mora biti macerabilna. | KOM
32 | Higijenske maramice za higijenu pacijenata u krevetu, moraju biti macerabilne, jedan paket sadrži 10 maramica (svaka za pojedini dio tijela. | PAK
33 | Plastični suportivni podložak za jednokratnu noćnu posudu | KOM
34 | Muška guska za jednokratnu uporabu, ergonomski oblikovana za lakšu uporabu, volumena 800 ml, mora biti macerabilna | KOM
35 | Mala posuda široke namjene za jednokratnu uporabu, ergonomski oblikovana za lakšu uporabu, zapremnine 1l graduirana. Mora biti macerabilna | KOM
36 | Posuda široke namjene za jednokratnu uporabu, pravokutna, zapremnine 900 ml, mora biti macerabilna | KOM
37 | Ženska posuda za uriniranje, za jednokratnu uporabu, ergonomski oblikovana za lakšu uporabu, volumena 1,2l, mora biti macerabilna | KOM
38 | Suhe granule vrećica- sadrži 7g suhih granula sa rapidnom moći upijanja tjelesnih i ostalih tekućina. U kontaktu sa tekućinom, granule pretvaraju tekućinu u gel i smanjuju prolijevanje. Mogućnost upijanja do 1,2l tekućine, pakirano po 100kom | KOM
39 | Sredstvo za dezinfekciju I osvježavanje maceratora 2 litre | KOM
40 | Bubrežasta zdjelica za jednokratnu uporabu, zapremnine 700ml. Mora biti macerabilna | KOM
41 | Noćna posuda za jednokratnu uporabu, zapremnine 2l, ergonomski oblikovana radi lakšeg i ugodnijeg korištenja. Pogodna za korištenje u bolesničkom krevetu ili stolici za obavljanje nužde. Mora biti macerabilna | KOM
42 | Jednokratni suportivni podložak za noćnu posudu za pacijente do 95kg | KOM
43 | Vrč za mjerenje tekućina, za jednokratnu uporabu, drška ergonomski napravljena za lakše držanje. Zapremnine 1l, graduirana. Mora biti macerabilna | KOM
44 | Higijenske maramice za higijenu pacijenata u krevetu, mirisne, moraju biti macerabilne, jedan paket sadrži 8 maramica (svaka za pojedini dio tijela) | PAK
45 | Suhe higijenske maramice za higijenu pacijenata u krevete, visoke absopcije, az jednokratnu uporabu, dimenzija 30x23 cm | PAK
46 | Noćna posuda za jednokratnu uporabu, zapremnine 1,5l, ergonomski oblikovana radi lakšeg i ugodnijeg korištenja. za korištenje u bolesničkom krevetu. Mora biti macerabilna | KOM
47 | Poklopac za mušku posudu za uriniranje. | KOM
48 | Maska za neivazinu ventilaciju pacijenata, koja prekriva cijelo lice pacijenata,sa silikonskim jastukom tv. dual lip tehnologije, nije na napuhavanje., povez za učvrščivanje oko I preko glave pacijenata u četiri točke, sa dvostrukim setom čička za uspješnije pričvrščivanje na razne veličine glava pacijenate, konektor poveza i nmaske sa mogučnošću "brzog otpuštanja" antiasfiksijsko koljeno za priključivanje cijevi mora biti zamijenjivo sa "bayonet lock" tehnologijom za zaključavanje koljena i sprjčavanja slučajnog ispadanja koljena prilikom ventilacije pacijenata. Veličina S | KOM
49 | Maska za neivazinu ventilaciju pacijenata, koja prekriva cijelo lice pacijenata,sa silikonskim jastukom tv. dual lip tehnologije, nije na napuhavanje., povez za učvrščivanje oko I preko glave pacijenata u četiri točke, sa dvostrukim setom čička za uspješnije pričvrščivanje na razne veličine glava pacijenate, konektor poveza i nmaske sa mogučnošću "brzog otpuštanja" antiasfiksijsko koljeno za priključivanje cijevi mora biti zamijenjivo sa "bayonet lock" tehnologijom za zaključavanje koljena i sprjčavanja slučajnog ispadanja koljena prilikom ventilacije pacijenata. Veličina L | KOM
50 | Maska za neivazinu ventilaciju pacijenata, koja prekriva cijelo lice pacijenata,sa jastukom tv. dual lip tehnologije, nije na napuhavanje., povez za učvrščivanje oko I preko glave pacijenata u četiri točke, sa dvostrukim setom čička za uspješnije pričvrščivanje na razne veličine glava pacijenate, konektor poveza i nmaske sa mogučnošću "brzog otpuštanja" antiasfiksijsko koljeno za priključivanje cijevi mora biti zamijenjivo sa "bayonet lock" tehnologijom za zaključavanje koljena i sprječavanja slučajnog ispadanja koljena prilikom ventilacije pacijenata. Veličina XL | KOM
51 | Maska za NIV prekriva područje nosa I usta sa jastukom dual lip tehnologije, suportivni dio za bolju fiksaciju maske koje se naslanja na čelo pacijenata, sa mekim silikonskim atraumatskim jastučićem nije na napuhavanje sa mogučnošću pomaka od 90 stupnjeva, povez za učvrščivanje oko I preko glave pacijenata u četiri točke, sa dvostrukim setom čička za uspješnije pričvrščivanje na razne veličine glava pacijenate, konektor poveza i nmaske sa mogučnošću "brzog otpuštanja" antiasfiksijsko koljeno za priključivanje cijevi mora biti zamijenjivo sa "bayonet lock" tehnologijom za zaključavanje koljena i sprijčavanja slučajnog ispadanja koljena prilikom ventilacije pacijenata. Veličina S | KOM
52 | Maska za NIV prekriva područje nosa I usta sa jastukom dual lip tehnologije, suportivni dio za bolju fiksaciju maske koje se naslanja na čelo pacijenata, sa mekim silikonskim atraumatskim jastučićem nije na napuhavanje sa mogučnošću pomaka od 90 stupnjeva, povez za učvrščivanje oko I preko glave pacijenata u četiri točke, sa dvostrukim setom čička za uspješnije pričvrščivanje na razne veličine glava pacijenate, konektor poveza i nmaske sa mogučnošću "brzog otpuštanja" antiasfiksijsko koljeno za priključivanje cijevi mora biti zamijenjivo sa "bayonet lock" tehnologijom za zaključavanje koljena i sprijčavanja slučajnog ispadanja koljena prilikom ventilacije pacijenata. Veličina M | KOM
53 | Maska za NIV prekriva područje nosa I usta sa jastukom dual lip tehnologije, suportivni dio za bolju fiksaciju maske koje se naslanja na čelo pacijenata, sa mekim silikonskim atraumatskim jastučićem nije na napuhavanje sa mogučnošću pomaka od 90 stupnjeva, povez za učvrščivanje oko I preko glave pacijenata u četiri točke, sa dvostrukim setom čička za uspješnije pričvrščivanje na razne veličine glava pacijenate, konektor poveza i nmaske sa mogučnošću "brzog otpuštanja" antiasfiksijsko koljeno za priključivanje cijevi mora biti zamijenjivo sa "bayonet lock" tehnologijom za zaključavanje koljena i sprijčavanja slučajnog ispadanja koljena prilikom ventilacije pacijenata. Veličina L | KOM
54 | Maska za NIV prekriva područje nosa I usta sa jastukom dual lip tehnologije, suportivni dio za bolju fiksaciju maske koje se naslanja na čelo pacijenata, sa mekim silikonskim atraumatskim jastučićem nije na napuhavanje sa mogučnošću pomaka od 90 stupnjeva, povez za učvrščivanje oko I preko glave pacijenata u četiri točke, sa dvostrukim setom čička za uspješnije pričvrščivanje na razne veličine glava pacijenate, konektor poveza i nmaske sa mogučnošću "brzog otpuštanja" antiasfiksijsko koljeno za priključivanje cijevi mora biti zamijenjivo sa "bayonet lock" tehnologijom za zaključavanje koljena i sprijčavanja slučajnog ispadanja koljena prilikom ventilacije pacijenata. Veličina XL | KOM
55 | CPAP sustav za neinvazivnu ventilaciju pacijenata, sa protokom do 140l/min pri 30%FiO2. mora sadržavati DIN konektor, regularan konektor za konekciju na spremnik kisika, konektor sa adapterom za regulaciju FiO2,30/60/90%, generator protoka sa venturijevom valvulom, bakteriološki viralni filter na generatoru protoka 99,9998% zaštite od bakterija i virusa, glatka "smothbore" cijev od generatora protoka do PEEP valvule, Peep valvulu sa mogućnošću namještanja PEEP-a na razine 5/7,5/10/12,5/15 cmH20,port za konekciju nebulizatora,nebulizator, masku za neinvazivnu ventilaciju koje prekriva nos i usta pacijenata, sa tzv."dual lip" tehnologijom silikonskog obloga koji naliježe na lice pacijenata, čeoni dio za bolje učvrščivanje maske na lice pacijenata sa tzv."omniclip" tehnologijom za bolju regulaciju visine učvršćivanja, remenje za učvrščivanje oko i preko glave sa čičkom za bolju regulaciju maske ne glavi pacijenata, sa "quick connect" tehnologijom za brzo otpuštanje i skidanje maske. veličina L | kom
56 | CPAP sustav za neinvazivnu ventilaciju pacijenata, sa protokom do 140l/min pri 30%FiO2. mora sadržavati DIN konektor, regularan konektor za konekciju na spremnik kisika, adapter za regulaciju FiO2,30/60/90%, generator protoka sa venturijevom valvulom, bakteriološki viralni filter na generatoru protoka 99,9998% zaštite od bakterija i virusa, cijev od generatora protoka do PEEP valvule, Peep valvulu sa mogućnošću namještanja PEEP-a na razine 5/7,5/10/12,5/15 cmH20, nebulizator, masku za neinvazivnu ventilaciju koje prekriva nos i usta pacijenata, sa tzv."dual lip" tehnologijom silikonskog obloga koji naliježe na lice pacijenata, čeoni dio za bolje učvrščivanje maske na lice pacijenata sa tzv."omniclip" tehnologijom za bolju regulaciju visine učvršćivanja, remenje za učvrščivanje oko i preko glave sa čičkom za bolju regulaciju maske ne glavi pacijenata, sa "quick connect" tehnologijom za brzo otpuštanje i skidanje maske. veličina M | kom
57 | Centralni venski kateter, antibakterijski, jednoluminalni impregniran tankim slojem legure Zlata, Paladija i Srebra koja se ne otpušta u organizam, u kontaktu sa tekućinom, tvore galvanski efekt koji onemogućava prijanajnje bakterija na površinu CVK- te stvaranja biofilma, biokompatibilni.mora sadržavati CVK, nitinolski žicu vodilju, dilatator veličine primjerene kateteru, skalpel sa zaštitnom kapicom, špricu 5ml Luer-Lock, vodič uvodnice za uvošenje jednom rukom, stezaljku za produžnu liniju držač kanile sa ravnom/ "Y" iglom uvodnico 4-7F, lumena 14-18G, dužine 16 i 20 cm | kom
58 | Centralni venski kateter, antibakterijski, jednoluminalni impregniran tankim slojem legure Zlata, Paladija i Srebra koja se ne otpušta u organizam, u kontaktu sa tekućinom, tvore galvanski efekt koji onemogućava prijanajnje bakterija na površinu CVK- te stvaranja biofilma, biokompatibilni.mora sadržavati CVK, nitinolski žicu vodilju, dilatator veličine primjerene kateteru, skalpel sa zaštitnom kapicom, špricu 5ml Luer-Lock, vodič uvodnice za uvošenje jednom rukom, stezaljku za produžnu liniju držač kanile sa Raurelsonovom špricom, 5-7F, lumena 14-16G, dužine 16 i 20 cm | kom
59 | Centralni venski kateter, antibakterijski, dvoluminalni impregniran tankim slojem legure Zlata, Paladija i Srebra koji se ne otpuštaju u organizam, u kontaktu sa tekućinom tvore galvanski efekt koji onemogućava prijanjanje bakterija na površinu CVK- te stvaranja biofilma, biokompatibilni,mora sadržavati CVK, nitinolski žicu vodilju, dilatator veličine primjerene kateteru, skalpel sa zaštitnom kapicom, špricu 5ml Luer-Lock, vodič uvodnice za uvošenje jednom rukom, stezaljku za produžnu liniju držač kanile, sa Raurelsonovom špricom , 7 i 8,5F, lumena 13/13-16/16 G dužine 16-30cm | kom
60 | Centralni venski kateter, antibakterijski, troluminalni impregniran tankim slojem legure Zlata, Paladija i Srebra koji se ne otpuštaju u organizam, u kontaktu sa tekućinom tvore galvanski efekt koji onemogućava prijanjanje bakterija na površinu CVK- te stvaranja biofilma, biokompatibilni,mora sadržavati CVK, nitinolski žicu vodilju, dilatator veličine primjerene kateteru, skalpel sa zaštitnom kapicom, špricu 5ml Luer-Lock, vodič uvodnice za uvošenje jednom rukom, stezaljku za produžnu liniju držač kanile, sa Raurelsonovom špricom,7-8,5F, lumena 14/18/18-16/18/18G, dužine 10-30cm | kom
61 | Centralni venski kateter, antibakterijski, četveroluminalni impregniran tankim slojem legure Zlata, Paladija i Srebra koji se ne otpuštaju u organizam, u kontaktu sa tekućinom tvore galvanski efekt koji onemogućava prijanjanje bakterija na površinu CVK- te stvaranja biofilma, biokompatibilni,mora sadržavati CVK, nitinolski žicu vodilju, dilatator veličine primjerene kateteru, skalpel sa zaštitnom kapicom, špricu 5ml Luer-Lock, vodič uvodnice za uvošenje jednom rukom, stezaljku za produžnu liniju držač kanile, sa Raurlesonovom špricom, 8,5F, lumena 14/16/18/18G, dužine 16- 30 cm | kom
62 | Cartridge za prijenosni analizator krvi za analite: Na, K,Cl,Ica,Glu,HCT,HGB,Ph,PCO2,PO2,TCO2,HCO3,BE, sO2,pakirani po 25kom/kut, svaki cart mora biti u zasebnoj košuljici sa barkodom. Potrebna količina uzorka 95µL. CG8+ | kom
63 | Cartridge za prijenosni analizator krvi za analite:Na,K,Cl,AnionGap,iCa,Glu,BUN,CreaHct,Hgb,TCO2,pakirani po 25kom/kut, svaki cart mora biti u zasebnoj košuljici sa barkodom. Potrebna količina uzorka 95µL. Chem8+ | kom
64 | Cartridge za prijenosni analizator krvi za analite: Laktati,Ph,PCO2,PO2,TCO2,HCO3,BE, sO2,pakirani po 25kom/kut, svaki cart mora biti u zasebnoj košuljici sa barkodom.Potrebna količina uzorka 95µL. CG4+ | kom
65 | Cartridge za prijenosni analizator krvi za analite: Ph,PCO2,PO2,TCO2,HCO3,BE, sO2,pakirani po 25kom/kut, svaki cart mora biti u zasebnoj košuljici sa barkodom. Potrebna količina uzorka 95µL. G3+ | kom
66 | Cartridge za prijenosni analizator krvi za analite:ACTk ,pakirani po 25kom/kut, svaki cart mora biti u zasebnoj košuljici sa barkodom. Potrebna količina uzorka 40µL. ACTkaolin | kom
67 | Cartridge za prijenosni analizator krvi za analite:ACTc ,pakirani po 25kom/kut, svaki cart mora biti u zasebnoj košuljici sa barkodom. Potrebna količina uzorka 40µL. ACTcelite | kom
68 | Cartridge za prijenosni analizator krvi za analite:PT/INR,pakirani po 24kom/kut, svaki cart mora biti u zasebnoj košuljici sa barkodom. Potrebna količina uzorka 20µL. PT/INR | kom
69 | Cartridge za prijenosni analizator krvi za analite:cTnl ,pakirani po 25kom/kut, svaki cart mora biti u zasebnoj košuljici sa barkodom. Potrebna količina uzorka 17µL. Troponin | kom
70 | Sistem sa 40 mikronskim filterom za krv –niskotlačni i visokoprotočni kompaktibilan s CAR-PASS | kom
71 | Špatula za videolaringoskop, jednokratna, transparenta, premazana tzv. Anti-fog premazom protiv magljenja, Macintosh veličine 1,2,3,4 | kom
72 | Špatula za videolaringoskop, jednokratna, transparenta, premazana tzv. Anti-fog premazom protiv magljenja, Macintosh sa uvodnicom za endotrahealni tubus veličine 3, 4 | kom
73 | Špatula za videolaringoskop, jednokratna, transparenta, premazana tzv. Anti-fog premazom protiv magljenja, Macintosh, za otežanu intubaciju 4 | kom
74 | Zatvoreni I.V. kateter set sa PUR kateterom i PU produžnom cijevi, mekim krilima, C-stezaljka, FB komorom s filterom, Y pripoj s Luer Lock i Micro Clave beziglenim pripojem, prozirnog kučišta radi vizualizacije toka fluida. Sustav mora biti kompatibilan sa injektorima visokog pritiska 325-330 PSI, pogodni za subkutanu administraciju, 18-24G protoka 18-90ml. bojom kodirane veličine. | kom
75 | 3 komorna torakalna drenaža sa komorom za kontrolu sukcije graduirana, do 25 cm/H2O, skalom graduiranom od 1-100 ml na 1 ml, od 100-200 ml na 2 ml, od 200-2500 na 10 ml. Skupni volumen komore mora biti 2500 ml. Integrirana pločica za zatvaranje. | kom
76 | 3 komorna torakalna drenaža sa komorom za kontrolu sukcije graduirana, do 25 cm/H2O, skalom graduiranom od 1-100 ml na 1 ml, od 100-200 ml na 2 ml, od 200-2500 na 10 ml. Skupni volumen komore mora biti 2500 ml. Integrirana pločica za zatvaranje i volumetrički Air Leak Metar | kom
77 | 3 komorna torakalna drenaža pedijatrijska sa komorom za kontrolu sukcije graduirana do 25 cm/H2O, skalom graduiranom od 1-100 ml na 1 ml, od 100-200ml na 2 ml. Skupni volumen komore mora biti min. 200 ml. Integrirana pločica za zatvaranje i volumetrički Air Leak Metar | kom
78 | Gravitacijski sistem za precizno doziranje infuzijskih otopina s mogućnošću regulacije protoka od min. 2 do max. 350 ml/h. Sistem se sastoji od makrokapljičnog sistema sa odzračnicom, regulatorom protoka sa dvije skale, min. 150 cm infuzijskim produžetkom sa Luer Lock konekcijom i 15 µm filterom | kom
79 | Cartridge za prijenosni analizator krvi za analite:PT/INR,pakirani po 25kom/kut, svaki cart mora biti u zasebnoj košuljici sa barkodom. Potrebna količina uzorka 20µL. Ptplus | kom
80 | Suhe higijenske maramice za higijenu pacijenata u krevete, visoke absopcije, az jednokratnu uporabu, dimenzija 30x28 cm | PAK
81 | Higijenske vlažne maramice za intimnu higijenu pacijenta, moraju biti macerabilne,bez mirisa, 24 maramice u pakiranju | PAK
82 | Vlažne maramice za kupanje pacijenta, bez mirisa, sa predoziranim sapunom, 5 maramica u pakiranju | PAK
83 | Elastomerna pumpa, trajanje infuzije 1 dan, brzina protoka 2 ml/h, maksimalni volumen 70 ml | PAK
84 | Elastomerna pumpa, trajanje infuzije 2 dana, brzina protoka 2 ml/h, maksimalni volumen 120 ml | PAK
85 | Elastomerna pumpa, trajanje infuzije 2 dana, brzina protoka 5 ml/h, maksimalni volumen 330 ml | PAK
86 | Elastomerna pumpa, trajanje infuzije 5 dana, brzina protoka 2 ml/h, maksimalni volumen 330 ml | PAK
87 | Elastomerna pumpa, trajanje infuzije 7 dana, brzina protoka 1.5 ml/h, maksimalni volumen 330 ml | PAK
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 29 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 30 Hemochron ACT LR test
1 | Hemochron ACT LR test - test za praćenje učinka niske doze heparina (do 2.5 U/ml) na aktivirano vrijeme zgrušavanja svježeg uzorka krvi. Svi reagensi potrebni za izvođenje analize se nalaze unutar umetka/ kivete | test
2 | Hemochron APTV test- test za određivanje aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena iz svježeg uzorka pune krvi. Svi reagensi potrebni za izvođenje analize se nalaze unutar umetka/ kivete | test
3 | Hemochron PV test- test za određivanje određivanje protrombinskog vremena iz svježeg uzorka pune krvi. Svi reagensi potrebni za izvođenje analize se nalaze unutar umetka/ kivete | test
4 | Aspirin test - test za procjenu učinka na primjenu antiagregacijske terapije. Svi reagensi potrebni za izvođenje analize se nalaze unutar umetka (cartridge) | test
5 | Test za procjenu učinka primjene antiagregacijske terapije, inhibitori P2Y12 s reagensom koji blokira receptor P2Y1. Svi reagensi potrebni za | test
6 | Elektronička provjera kontrole kvalitete uređaja, EQC device | kom
7 | Kontrola kvalitete izvršenoga testa | kom
8 | Preventive maintenance kit | kom
9 | Heparinizirane šprice bez igle (Ca balansirani i/ili reducirani heparin) za uzimanje arterijskih uzoraka krvi,volumena do 2,5 ml | kom
10 | Reagens za tromboelastometrijsko istovremeno automatsko izvođenje analiza iz pune krvi za određivanje poremećaja vanjskog i unutarnjeg puta zgrušavanja, određivanje poremećaja funkcije trombocita i fibrinogena te dokaz fibrinolize bez korištenja zasebnih čašica za izvođenje analiza | test
11 | Reagens za tromboelastometrijsko istovremeno automatsko izvođenje analiza iz pune krvi za određivanje poremećaja vanjskog i unutarnjeg puta zgrušavanja, određivanje poremećaja funkcije trombocita i fibrinogena te utvrđivanje prisutnosti heparina bez korištenja zasebnih čašica za izvođenje analiza | test
12 | Reagens za kontrolu kvalitete-normalne fiziološke vrijednosti parametra | kom
13 | Reagens za kontrolu kvalitete-patološke vrijednosti parametra | kom
14 | Hemochron ACT+ test - test za praćnje visoke doze heparina (do 6U/ml) na aktivirano vrijeme zgrušavanja svježeg uzorka krvi. Svi reagensi potrebni za izvođenje analize se nalaze unutar umetka/ kivete | test
15 | Reagens za za rekalcificiranje citrirane krvi i aktiviranje reakcije zgrušavanja | test
16 | Reagens za aktiviranje vanjskog puta zgrušavanja | test
17 | Reagens za aktiviranje unutarnjeg puta zgrušavanja | test
18 | Reagens za detekciju manjka fibrinogena | test
19 | Reagens za detekciju fibrinolize | test
20 | Reagens za detekciju predoziranosti heparinom | test
21 | Kontrola za TEM u području fizioloških vrijednosti | test
22 | Kontrola za TEM u području patološkoj vrijednosti | test
23 | Časice i pinovi za postupak TEM mjerenja | komad
24 | Posebni nastavci za automatsku pipetu za postupak TEM mjerenja | komad
25 | Umetak za izvođenje analiza iz uzorka pune krvi:parametri acidobaznog statusa, kalija, natrija, kalcija, glukoze, laktata i hemoglobina te oksimetrijskih parametara na uređajima za pretrage uz bolesnika s izmjenjivim umecima. Unutar jednog umetaka nalazi se sve potrebno za izvođenje 300 analiza (radne otopine, senzorska kartica, dio za otpadni materijal, igla, integrirana kontrola kvalitete), a umetak se skladišti na sobnoj temperaturi. | analiza
26 | Umetak za izvođenje analiza iz uzorka pune krvi:parametri acidobaznog statusa,kalija,natrija,kalcija,glukoze,laktata i hemoglobina te oksimetrijskih parametara na uređajima za pretrage uz bolesnika s izmjenjivim umecima. Unutar jednog umetaka nalazi se sve potrebno za izvođenje 450 analiza (radne otopine, senzorska kartica, dio za otpadni materijal, igla, integrirana kontrola kvalitete), a umetak se skladišti na sobnoj temperaturi. | analiza
27 | Sigurnosna štrcaljka na uvlačenje, sadrži prozirnu cijev kako bi se vidjela uvučena igla, jedan klik za aktivaciju sigurnosnog mehanizma koji se automatski aktivira nakon apliciranja sadržaja, 3 ml | komad
28 | Sigurnosna štrcaljka na uvlačenje, sadrži prozirnu cijev kako bi se vidjela uvučena igla, jedan klik za aktivaciju sigurnosnog mehanizma koji se automatski aktivira nakon apliciranja sadržaja, 5 ml | komad
29 | Sigurnosna igla koja se uvlači, 20G/25-38mm | komad
30 | Sigurnosna igla koja se uvlači, 21G/25-38mm | komad
31 | Sigurnosna igla koja se uvlači, 22G/25-38mm | komad
32 | Sigurnosna igla koja se uvlači, 23G/25-38mm | komad
33 | Sigurnosna igla koja se uvlači, 25G/16-25mm | komad
34 | Sigurnosna igla koja se uvlači, 26G/16-25mm | komad
35 | Sigurnosna igla koja se uvlači, 27G/13mm | komad
36 | Sigurnosna igla za navlačenje 18G/32mm | komad
NAPOMENA: stavke OD 9.-15. moraju biti kompatibilne POCT uređajima GEM PREMIER 3500 i ROTEM SIGMA
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 30 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 31 Držač i štapići
1 | Držač za ruku pri uvođenju arterijske uvodnice za djecu i odrasle. | kom
2 | Štapić aspiracijski sa zakrivljenim vrhom i četvrtastom zelenom spužvicom za oralnu njegu, dužina 19.5 cm. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 31 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 32 Filteri i elektrode
1 | Jednokratni filter MADA 59 | kom
2 | Elektroda EKG za djecu i odrasle za rad na magnetnoj rezonanci: impregnirane tekućim gelom, prekrivene ugljikom, vidljive na RTG, promjera 46 mm. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 32 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 33 Respiratorni potrošni materijal
1 | Maska za kisik, prozirna, od mekog vinil materjala, s cijevčicom za kisik dužine 180 do 210 cm, za odrasle | kom
2 | Kanila nosna za kisik, tipa " oko uši", fleksibilna, prilagođena anatomskom obliku nosa, standardna cjevčica za kisik dužine 210 cm s konektorom, neproširenim nosnim vrhom | kom
3 | Kanila nosna za kisik, tipa " oko uši", fleksibilna, prilagođena anatomskom obliku nosa, standardna cjevčica za kisik dužine 210 cm s konektorom, proširenim nosnim vrhom | kom
4 | Maska za kisik, prozirna, od mekog vinil materijala, s cjevčicom za kisik dužine 180 do 210 cm, za djecu | kom
5 | Maska za kisik s balonom, od mekog vinil materijala, s cjevčicom za kisik dužine 180 do 210 cm | kom
6 | Maska za aerosol terapiju od mekog vinil materijala. | kom
7 | Cjevčica za kisik 200 do 300 cm | kom
8 | Poticajni spirometar usmjerenog protoka, širokog raspona od 600 - 1200 cc/sec sa tri obojene loptice u tri komore, obilježenim minimalnim protokom na svakoj komori, kompaktnog dizajna od plastike otporne na lom. | kom
9 | Poticajni spirometar za odrasle i djecu, potiče dublji i produženi udah, sa dvostrukom komorom dizajniranom za stalni otpor, podesivih postavki protoka od 200 ml/sek-1200 ml/sek. | kom
10 | Set za aerosolnu terapiju koji sadržava raspršivač spojen navojem s nepropusnom protuprolijevajućom posudom od 6ml, masku od mekog vinil materijala posebno dizajniranu za aerosolnu terapiju i cjevčicu za kisik od 210 cm | set
11 | Set za aerosolnu terapiju koji sadržava masku za odrasle od mekog vinil materijala posebno dizajniranu za aerosolnu terapiju i cjevčicu za kisik 180 do 210 cm | set
12 | Set za aerosolnu terapiju koji sadržava raspršivač spojen navojem s nepropusnom protuprolijevajućom posudom od 8ml, protoka 5- 9 LPM, masku za odrasle od mekog vinil materijala posebno dizajniranu za aerosolnu terapiju i cjevčicu za kisik od 210 cm | set
13 | Set za aerosolnu terapiju koji sadržava masku za djecu od mekog vinil materijala posebno dizajniranu za aerosolnu terapiju i cjevčicu za kisik 180 do 210 cm | set
14 | Set za aerosolnu terapiju koji sadržava raspršivač spojen navojem s nepropusnom protuprolijevajućom posudom od 8ml, protoka 59 LPM, masku za djecu od mekog vinil materijala posebno dizajniranu za aerosolnu terapiju i cjevčicu za kisik od 210 cm | set
15 | Set za aerosolnu terapiju koji sadržava raspršivač sa samozatvarajućim i samootvarajućim T nastavkom koji omugućava postupak inhalacije bez prekidanja kruga i ometanja ventilacije, fleksibilnu tubu 22F/15F | set
16 | Raspršivač za aerosolnu terapiju | kom
17 | Raspršivač za aerosolnu terapiju od 8 ml | kom
18 | Venturi set za različite koncentracije kisika | kom
19 | Sistem za disanje za respirator | kom
20 | Maska za traheostomirane i laringektomirane bolesnike za aerosolnu terapiju, priključak cijevi je okretan za 360°, za djecu | kom
21 | Maska za traheostomirane i laringektomirane bolesnike za aerosolnu terapiju, priključak cijevi je okretan za 360°, za odrasle | kom
22 | Maska za kisik bez ventila, izdužena, sa spremnikom od 1000 ml i cjevčicom za kisik dužine 210 cm. | kom
23 | Maska za kisik s jednim ventilom, izdužena, sa spremnikom od 1000 ml i cjevčicom za kisik dužine 210 cm. | kom
24 | Adapter za cijev za kisik, jedan kraj unutarnjeg promjera od 22mm, drugi sužavajući kraj promjera 5-7mm, bez lateksa. | kom
25 | Venturi set s mogućnošću odabira 6 ili više koncentracija kisika. | kom
26 | Cijev za disanje za respirator, rebrastog lumena, dužine 160 cm | kom
27 | Cijev za disanje za respirator, rebrastog lumena, dužine 160 cm, pedijatrijska | kom
28 | Cijev za disanje za respirator, glatkog lumena, dužine 180 cm | kom
29 | Cijev za disanje za respirator, glatkog lumena, dužine 150 cm, pedijatrijska | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 33 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 34 Potrošni materijal za RYTHMIC i MINIRYTHMIC PCA pumpu
1 | Set za ambulatorne infuzijke pumpe, cijeli set s vrećicom 200ml, 0,22 micronski zračnobakterijski filter, nepovratna valvula sa 150cm produžnom linijom | set
2 | Set za ambulatorne infuzijke pumpe, cijeli set s vrećicom 100ml, 0,22 micronski zračnobakterijski filter, nepovratna valvula sa 150cm produžnom linijom | set
3 | Spike set sa 0,22 micronski zračnobakterijskim filterom i nepovratnom valvulom sa 150cm produžnom linijom | set
4 | Parenteralni set za ambulatorne infuzijske pumpe | set
5 | Set za infuzijske pumpe za kemoterapiju | set
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 34 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 35 Potrošni materijal za anesteziju
1 | Kompaktan anestetički uređaj za sedaciju inhalacijskim anestetikom. Sastavni dijelovi tijela uređaja: ovlaživač, priključak na cijev respiratora, priključak na pacijenta, bakteriološki filter, izlaz za praćenje plinova, linija za dovod anestetika, medij za hvatanje anestetika | kom
2 | Štrcaljka za doziranje inhalacijskog anestetika, kompatibilna liniji anestetičkog uređaja, volumena 50 ml, sa priključkom kompatibilnim liniji anestetičkog uređaja, te nastavkom za zatvaranje - omogućava pohranu inhalacijskog anestetika, u tamnom prostoru do 7 dana | kom
3 | Adapter sa nepovratnim ventilom za navlačenje inhalacijskog anestetika - kompatibilan sa Sevofluran ambalažom - pripajanjem na ambalažu čini siguran zatvoreni sustav prijenosa Sevoflurana; kompatibilan sa štrcaljkom za doziranje | kom
4 | Filter set za uklanjanje halogeniranih rezidualnih plinova: PVC posuda zapremine 2000 ml s konektorom na sustav cijevi respiratora, omogućava slobodan protok zraka, filter aktivnog ugljena. Omogućen pripoj na sve vrste respiratora | kom
5 | Set dodataka za anestetički uređaj - omogućava spajanje filtera rezidualnih plinova sa ventilatorom i monitorom plinova | kom
6 | Flurasorb nosač za filter | kom
7 | AnaConDa Linija za mjerenje plinovaj sa muško-muškom pripojem | kom
8 | Jednokratne špatule: Macintosh špatule: M1,M2,M3 i M4 sa kanalicom za lakše uvađanje | kom
9 | M1 špatula: 106(L)x 18 (W)x 33(H)mm | kom
10 | M2 špatula: 115(L)x 22 (W)x 33(H)mm | kom
11 | M3 špatula: 126(L)x 27 (W)x 38(H)mm | kom
12 | M4 špatula: 140(L)x 29 (W)x 41(H)mm | kom
13 | M3D špatula: 126(L)x 24 (W)x 42(H)mm (L+/- 5mm. W +/- 3mm, H+/-3mm) | kom
14 | 2-dnevna infuzijska pumpa za aplikaciju otopina lijekova s ​​mehanizmom plinskog potisnog djelovanja, 2-dnevna, volumen 100 ml, protok 2 ml/h, mora imati filtar za zrak, limitator protoka i kućište od tvrde plastike, prozirni materijal i oznake za kontrolirati preostali sadržaj s stupnjevanjem po 1ml, protok mora biti kalibriran fiziološkom otopinom, infuzijska pumpa mora imati UV zaštitu, točnost protoka ±10%. | kom
15 | 2-dnevna infuzijska pumpa za aplikaciju otopina lijekova s ​​mehanizmom plinskog potisnog djelovanja, 2-dnevna, volumen 250 ml, protok 5 ml/h, mora imati filtar za zrak, limitator protoka i kućište od tvrde plastike, prozirni materijal i oznake za kontrolirati preostali sadržaj s stupnjevanjem po 1ml, protok mora biti kalibriran fiziološkom otopinom, infuzijska pumpa mora imati UV zaštitu, točnost protoka ±10%. | kom
16 | 5-dnevna infuzijska pumpa za aplikaciju otopina lijekova s ​​mehanizmom plinskog potisnog djelovanja, 5 dana, volumen 250 ml, protok 2 ml/h, mora imati filtar za zrak, limitator protoka i kućište od tvrde plastike, prozirni materijal i oznake za kontrolirati preostali sadržaj s stupnjevanjem po 1ml, protok mora biti kalibriran fiziološkom otopinom, infuzijska pumpa mora imati UV zaštitu, točnost protoka ±10%. | kom
17 | 7-dnevna infuzijska pumpa za aplikaciju otopina lijekova s ​​mehanizmom plinskog potisnog djelovanja, 7 dana, volumen 250 ml, protok 1,5 ml/h, mora imati filtar za zrak, limitator protoka i kućište od tvrde plastike, prozirni materijal i oznake za kontrolirati preostali sadržaj s stupnjevanjem do 1ml, protok mora biti kalibriran fiziološkom otopinom, infuzijska pumpa mora imati UV zaštitu, točnost protoka ±10%. | kom
18 | Infuzijska pumpa za aplikaciju otopina lijekova s mehanizmom plinskog potisnog djelovanja, 24 sata, volumen 100 ml, protok 4,1 ml/h, mora imati filtar za zrak, limitator protoka i kućište od tvrde plastike, prozirni materijal i oznake za kontrolirati preostali sadržaj s stupnjevanjem do 1ml, protok mora biti kalibriran fiziološkom otopinom, infuzijska pumpa mora imati UV zaštitu, nepropusna za svjetlost valne dužine iznad 500 nm zbog mogućnosti primjene foto-osjetljivih lijekova, točnost protoka ±10%. | kom
19 | Infuzijska pumpa za aplikaciju otopina lijekova s ​​mehanizmom plinskog potisnog djelovanja, 48 sati , volumen 100 ml, protok 2.1 ml/h, mora imati filtar za zrak, limitator protoka i kućište od tvrde plastike, prozirni materijal i oznake za kontrolirati preostali sadržaj s stupnjevanjem do 1ml, protok mora biti kalibriran fiziološkom otopinom, infuzijska pumpa mora imati UV zaštitu, nepropusna za svjetlost valne dužine iznad 500 nm zbog mogućnosti primjene foto-osjetljivih lijekova, točnost protoka ±10%. | kom
20 | Infuzijska pumpa za aplikaciju otopina lijekova s mehanizmom plinskog potisnog djelovanja, 24 sata , volumen 250 ml, protok 10.4 ml/h, mora imati filtar za zrak, limitator protoka i kućište od tvrde plastike, prozirni materijal i oznake za kontrolirati preostali sadržaj s stupnjevanjem do 1ml, protok mora biti kalibriran fiziološkom otopinom, infuzijska pumpa mora imati UV zaštitu, nepropusna za svjetlost valne dužine iznad 500 nm zbog mogućnosti primjene foto-osjetljivih lijekova, točnost protoka ±10%. | kom
21 | Infuzijska pumpa za aplikaciju otopina lijekova s mehanizmom plinskog potisnog djelovanja, 48 sati , volumen 250 ml, protok 5.2 ml/h, mora imati filtar za zrak, limitator protoka i kućište od tvrde plastike, prozirni materijal i oznake za kontrolirati preostali sadržaj s stupnjevanjem do 1ml, protok mora biti kalibriran fiziološkom otopinom, infuzijska pumpa mora imati UV zaštitu, nepropusna za svjetlost valne dužine iznad 500 nm zbog mogućnosti primjene foto-osjetljivih lijekova, točnost protoka ±10%. | kom
22 | Infuzijska pumpa za aplikaciju otopina lijekova s mehanizmom plinskog potisnog djelovanja, 119 sati , volumen 250 ml, protok 2.1 ml/h, mora imati filtar za zrak, limitator protoka i kućište od tvrde plastike, prozirni materijal i oznake za kontrolirati preostali sadržaj s stupnjevanjem do 1ml, protok mora biti kalibriran fiziološkom otopinom, infuzijska pumpa mora imati UV zaštitu, nepropusna za svjetlost valne dužine iznad 500 nm zbog mogućnosti primjene foto-osjetljivih lijekova, točnost protoka ±10%. | kom
23 | Jednokratna samoljepljiva elektroda za mjerenje opuštenosti pacijenta, elektroda mora biti kompatibilna s monitorom (Blink Twich View), tri veličine L, M, S. Mogućnost iste elektrode na lijevoj ili desnoj ruci ili nozi. Mogućnost postavljanja elektrode i kada su ruke uz tijelo. Elektroda mora sadržavati minimalno dvije EMG elektrode za snimanje, elektrodu za uzemljenje, te elektrodu za stimulaciju. | kom
24 | Tekućina za zatvaranje svih vrsta intravenoznih katetera, sadrži minimalno 2% taurolidina, antibaktericidna i antifungicidna , mogućnost uništavanja otpornih bakterija (VRSA, VISA, VRE), sprječava stvaranje biofilma u kateteru, ne smije sadržavati heparin i citrat, mogućnost ispiranja tekućine u tijelo pacijenta, pakiranje staklena bočica minimalno 6 mL. Zadržavanje tekućine u kateteru minimalno 4 tjedna. | kom
25 | Tekućina za zatvaranje svih vrsta intravenoznih katetera, sadrži minimalno 2% taurolidina, antibaktericidna i antifungicidna , mogućnost uništavanja otpornih bakterija (VRSA, VISA, VRE), sprječava stvaranje biofilma u kateteru, ne smije sadržavati heparin i citrat, mogućnost ispiranja tekućine u tijelo pacijenta, pakiranje staklena bočica minimalno 3 ml. Zadržavanje tekućine u kateteru minimalno 4 tjedna. | kom
26 | Sedaconda linija za uzorkovanje plinova | kom
27 | Jednokratan adapter sa nepovratnim ventilom za navlačenje inhalacijskog anestetika - kompatibilan sa Sevofluran ambalažom - pripajanjem na ambalažu čini siguran zatvoreni sustav prijenosa Sevoflurana; kompatibilan sa štrcaljkom za doziranje | kom
28 | Sakupljač vlage za Gas monitor- Watertrap | kom
29 | Nafion linija | kom
30 | Dekice za gornji dio tijela | kom
31 | Dekice za gornji dio tijela XL | kom
32 | Dekice za donji dio tijela | kom
33 | Dekice za torzo | kom
34 | Kiruške dekice za cijelo tijelo | kom
35 | Dekice za cijelo tijelo | kom
36 | Pedijatrijske dekcice za cijelo tijelo | kom
37 | Prekrivač za ugrijavanje pacijenta izrađen od dva sloja netkanog polipropilenskog SMS materijala, s džepovima u kojima se nalazi 12 samo grijanih jastučića. Prekrivač je dizajniran za jednokratnu uporabu, osiguravajući dugotrajnu toplinsku udobnost za pacijente. Dimenzija Otvoreni prekrivač: 150 x 90 cm, Zatvoreni prekrivač: 31 x 22 cm | kom
38 | Postoperativno antimikrobno i vodonepropusno ljepilo za kožu kao zamjena za šavni materijal - Surgiseal | kom
39 | Satalak za ventilator | kom
40 | Strujni kabel za Hayek RTX | kom
41 | Dišna cijev | kom
42 | Senzorska cijev za prsni oklop | kom
43 | Široka cijev za odrasli prsni oklop | kom
44 | Široka cijev za pedijatrijski prsni oklop | kom
45 | Pedijatrijski adapter | kom
46 | Remen za odrasli prsni oklop | kom
47 | Remen za pedijatrijski prsni oklop | kom
48 | Prsni oklop veličine 0 | kom
49 | Prsni oklop veličine 1 | kom
50 | Prsni oklop veličine 2 | kom
51 | Prsni oklop veličine 3 | kom
52 | Prsni oklop veličine 4 | kom
53 | Prsni oklop veličine 5 | kom
54 | Prsni oklop veličine 6 | kom
55 | Prsni oklop veličine 7 | kom
56 | Prsni oklop veličine 8 | kom
57 | Prsni oklop veličine 8B | kom
58 | Prsni oklop veličine 9 | kom
59 | Prsni oklop veličine 10 | kom
60 | Brtva za prsni oklop veličine 0 | kom
61 | Brtva za prsni oklop veličine 1 | kom
62 | Brtva za prsni oklop veličine 2 | kom
63 | Brtva za prsni oklop veličine 3 | kom
64 | Brtva za prsni oklop veličine 4 | kom
65 | Brtva za prsni oklop veličine 5 | kom
66 | Brtva za prsni oklop veličine 6 | kom
67 | Brtva za prsni oklop veličine 7 | kom
68 | Brtva za prsni oklop veličine 8 | kom
69 | Brtva za prsni oklop veličine 8B | kom
70 | Brtva za prsni oklop veličine 9 | kom
71 | Brtva za prsni oklop veličine 10 | kom
72 | Fiksator za fiksiranje epiduralnog katetera, sterilan, na spužvici, za pozicioniranje i fiksiranje na kožu sa integriranim sistemom za fiksaciju epiduralnih katetera | kom
73 | Fiksator za fiksiranje epiduralnog filtera, na spužvici, za pozicioniranje i fiksiranje na kožu | kom
74 | Spinalna igla, Quinckeov tip 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 G i 90 mm | kom
75 | Spinalna igla sa vodičem, Quinckeov tip 25, 26, 27, 29 G i 90 mm | kom
76 | Spinalna igla sa vodičem, Quinckeov tip 25, 26, 27, 29 G i 120 mm | kom
77 | Spinalna igla sa vodičem, Quinckeov tip 25, 26, 27 G i 103 mm | kom
78 | Pencil point spinalna igla sa vodičem 22, 23, 25, 26, 27, 29 G i 90 mm | kom
79 | Pencil point spinalna igla sa vodičem 25, 27 G i 120 mm | kom
80 | Pencil point spinalna sa vodičem 25, 26, 27 G i 103 mm | kom
81 | Atraumatska igla sa vodičem 25 G i 90 mm | kom
82 | Atraumatska igla sa vodičem 25, 26 G i 100 mm | kom
83 | Spinalni set, Quinckeov tip, 25, 26, 27, 29 G i 90 mm, sadrži: pencil point iglu i iglu vodilicu, aspiracijsku kanilu, špricu 5 ml, prozirni ljepljivi kiruški pokrivač, kirurški pokrivač, gazu i forceps | kom
84 | Spinalni set, Quinckeov tip, 25, 26, 27, 29 G i 120 mm, sadrži: pencil point iglu i iglu vodilicu, aspiracijsku kanilu, špricu 5 ml, prozirni ljepljivi kiruški pokrivač, kirurški pokrivač, gazu i forceps | kom
85 | Spinalni set 25, 26, 27, 29 G i 90 mm, sadrži: pencil point iglu i iglu vodilicu, aspiracijsku kanilu, špricu 5 ml, prozirni ljepljivi kiruški pokrivač, kirurški pokrivač, gazu i forceps | kom
86 | Spinalni set 25, 27 G i 120 mm, sadrži: pencil point iglu i iglu vodilicu, aspiracijsku kanilu, špricu 5 ml, prozirni ljepljivi kiruški pokrivač, kirurški pokrivač, gazu i forceps | kom
87 | Epiduralni set 18G i 80 - 90 mm, sadrži: Tuohy iglu 18 G, epiduralni kateter mekog vrha 20 G sa tri bočne rupe, špricu 10 ml, epiduralni filter, fiksator za fiksiranje epiduralnog katetera i filtera, konektor | kom
88 | Epiduralni maxi set 18G i 80 - 90 mm, sadrži: Tuohy iglu 18 G, epiduralni kateter mekog vrha 20 G sa tri bočne rupe, špricu 10 ml, potkožnu iglu 18, 22 i 25 G te šprice od 2 do 5 ml, epiduralni filter, fiksator za fiksiranje epiduralnog katetera i filtera, konektor, 3 spužve, prozirni ljepljivi kiruški pokrivač, kirurški pokrivač, gazu i flaster | kom
89 | Spinalno epiduralni set, sadrži: Tuohy iglu 18 G i 90 mm, pencil point iglu 27 G, epiduralni kateter mekog vrha 20 G sa tri bočne rupe, špricu 10 ml, epiduralni filter, fiksator za fiksiranje epiduralnog katetera i filtera, konektor, aspiracijsku kanilu | kom
90 | Spinalno epiduralni maxi set, sadrži: Tuohy iglu 18 G i 90 mm, pencil point iglu 27 G, epiduralni kateter mekog vrha 20 G sa tri bočne rupe, špricu 10 ml, potkožnu iglu 18, 22 i 25 G te šprice od 2 do 5 ml, epiduralni filter, fiksator za fiksiranje epiduralnog katetera i filtera, konektor, 3 spužve, prozirni ljepljivi kiruški pokrivač, kirurški pokrivač, aspiracijsku kanilu, gazu i flaster | kom
91 | Kateter za mjerenje intrabdominalnog tlaka je izrađen od poliuretana i namijenjen je za kratkotrajnu primjenu, ne dužu od 30 dana. Vanjski promjer katetera iznosi 10F (3,3 mm), dok je unutarnji promjer 1,6 mm. Duljina drenažne cijevi je 800 mm, implantabilna duljina 650 mm, a ukupna duljina sonde 2000 mm. Kateter ima četiri drenažna otvora promjera 2 mm, s volumenom punjenja manjim od 0,15 ml. Dizajniran je za precizno mjerenje intrabdominalnog tlaka uz osiguranu optimalnu drenažu | kom
92 | Ventrikularna sonda s troakarom s vrhom i navojnim spojem za precizno kirurško tuneliranje izvan otvora svrdla. Vanjski promjer sonde iznosi 8F (2,7 mm), dok je unutarnji promjer 1,5 mm. Duljina drenažne cijevi je 270 mm, od čega je implantabilna duljina 200 mm, dok ukupna duljina sonde iznosi 1500 mm. Duljina ekstenzijske cijevi je 1200 mm. Sonda sadrži 12 drenažnih otvora promjera 1,3 mm, s dubinskim oznakama na 50–100 mm i 150 mm, što omogućuje precizno pozicioniranje. Volumen punjenja je manji od 0,15 ml. Izrađena je od srebrno presvučenog, radiopaknog poliuretana, što osigurava biokompatibilnost i vidljivost pod rendgenskim zračenjem. Namijenjena je za kratkotrajnu primjenu, ne dužu od 30 dana | kom
93 | Ventrikularna sonda s troakarom s vrhom i navojnim spojem za precizno kirurško tuneliranje izvan otvora svrdla. Vanjski promjer sonde iznosi 10F (2,7 mm), dok je unutarnji promjer 1,5 mm. Duljina drenažne cijevi je 270 mm, od čega je implantabilna duljina 200 mm, dok ukupna duljina sonde iznosi 1500 mm. Duljina ekstenzijske cijevi je 1200 mm. Sonda sadrži 12 drenažnih otvora promjera 1,3 mm, s dubinskim oznakama na 50–100 mm i 150 mm, što omogućuje precizno pozicioniranje. Volumen punjenja je manji od 0,15 ml. Namijenjena je za kratkotrajnu primjenu, ne dužu od 30 dana | kom
94 | Ventrikularna sonda s kranijalnim vijkom dizajnirana je za precizno mjerenje i drenažu cerebrospinalne tekućine. Vanjski promjer sonde iznosi 8F (2,7 mm), dok je unutarnji promjer 1,5 mm. Duljina drenažne cijevi je 270 mm, od čega je implantabilna duljina 70 mm, a ukupna duljina sonde 1500 mm. Sonda sadrži 12 drenažnih otvora promjera 1,3 mm, s dubinskim oznakama na 50, 60 i 70 mm, što omogućuje precizno pozicioniranje. Volumen punjenja je manji od 0,15 ml. Izrađena je od srebrno presvučenog, radiopaknog poliuretana, što osigurava biokompatibilnost i vidljivost pod rendgenskim zračenjem. Sonda je namijenjena za kratkotrajnu primjenu, ne dužu od 30 dana | kom
95 | Parenhimska sonda s kranijalnim vijkom namijenjena je za precizno mjerenje intrakranijalnog tlaka unutar moždanog parenhima. Vanjski promjer sonde iznosi 4F (1,3 mm), dok je implantabilna duljina 40 mm, a ukupna duljina sonde 1500 mm. Volumen punjenja je manji od 0,15 ml, čime se osigurava visoka osjetljivost i točnost mjerenja. Sonda je izrađena od biokompatibilnog poliuretana, koji omogućuje sigurnu i stabilnu primjenu. Namijenjena je za kratkotrajnu uporabu, ne dužu od 30 dana | kom
96 | Tunelirajuća intraventrikularna sonda namijenjena je za precizno mjerenje i drenažu cerebrospinalne tekućine. Vanjski promjer sonde iznosi 9F (3,0 mm), dok je unutarnji promjer 1,6 mm. Duljina drenažne cijevi je 270 mm, implantabilna duljina je 200 mm, a ukupna duljina sonde 1500 mm. Duljina ekstenzijske cijevi iznosi 1200 mm. Sonda ima 4 drenažna otvora promjera 1,6 mm, s dubinskim oznakama na 50–100 mm i 150 mm, što omogućuje precizno pozicioniranje. Volumen punjenja je manji od 0,15 ml. Izrađena je od poliuretana, što osigurava biokompatibilnost i trajnost.Sonda je namijenjena za kratkotrajnu primjenu, ne duže od 30 dana | kom
97 | Subduralni kateter za drenažu cerebrospinalne tekućine i smanjenje intrakranijalnog tlaka. Vanjski promjer katetera iznosi 3,3 mm (10F), a ukupna duljina katetera je 270 mm | kom
98 | Subduralni kateter za drenažu cerebrospinalne tekućine i smanjenje intrakranijalnog tlaka. Vanjski promjer katetera iznosi 2,7 mm (8F), a ukupna duljina katetera je 270 mm | kom
99 | Ventrikularni kateter od srebrno presvučenog poliuretana duljine 270 mm ima vanjski promjer od 2,0 mm (6F). Namijenjen je za drenažu cerebrospinalne tekućine i precizno smanjenje intrakranijalnog tlaka | kom
100 | Ventrikularni kateter od srebrno presvučenog poliuretana duljine 270 mm ima vanjski promjer od 3,3 mm (10F). Namijenjen je za drenažu cerebrospinalne tekućine i precizno smanjenje intrakranijalnog tlaka | kom
101 | Ventrikularna sonda s kranijalnim vijkom duljine 270 mm ima vanjski promjer od 2,7 mm (8F). Izrađena je od srebrno presvučenog poliuretana | kom
102 | Ventrikularna sonda s kranijalnim vijkom duljine 270 mm ima vanjski promjer od 3,3 mm (10F). Izrađena je od srebrno presvučenog poliuretana | kom
103 | Set za vanjsku ventrikularnu drenažu ima dužinu od 1900 mm. Volumen kapanog komore iznosi 100 ml, dok je volumen drenažne vrećice 700 ml. Namijenjen je za kratkotrajnu upotrebu, do 30 dana | kom
104 | Set za vanjsku ventrikularnu drenažu s pločicom i stezaljkom ima volumen kapanog komore od 100 ml, dok je volumen drenažne vrećice 700 ml. Namijenjen je za kratkotrajnu upotrebu, do 30 dana | kom
105 | Vrećica za set vanjske ventrikularne drenaže | kom
106 | Filter za set vanjske ventrikularne drenaže | kom
107 | Jednokratan flaster za stabilizaciju centralnih venskih katetera (CVC) kada su postavljeni u potključnu ili jugularnu venu. Fiksiranje katetera u punom rasponu veličina od 4,5 do 9 Fr. Flaster je izrađen od hidrokoloidnog ljepila koje je sigurno za kožu i osigurava stabilnost bez iritacije. Sa produljenjem podloge koja je oblikovana u formi potkove | kom
108 | Jednokratan flaster za stabilizaciju centralnih venskih katetera (CVC) kada su postavljeni u potključnu ili jugularnu venu. Fiksiranje katetera u punom rasponu veličina od 4,5 do 9 Fr. Flaster je izrađen od hidrokoloidnog ljepila koje je sigurno za kožu i osigurava stabilnost bez iritacije | kom
109 | Jednokratan flaster za stabilizaciju epiduralnih katetera i katetera za blokadu perifernih živaca. Ima univerzalnu veličinu i kompatibilan je s kateterima od 20 do 16 G. Izrađen je od mekanog materijala i ima nizak profil, što osigurava udobnost pacijentu i sigurno pričvršćivanje katetera | kom
110 | Jednokratan flaster za stabilizaciji periferno umetnutog centralnog katetera (PICC), katetera središnje linije i arterijskih katetera s „leptirićem” za pričvršćivanje. Ima univerzalnu veličinu i kompatibilan je s kateterima od 3 do 6 Fr. Osigurava sigurno fiksiranje katetera, smanjuje rizik od pomicanja i pruža udobnost pacijentu | kom
111 | Jednokratan flaster za stabilizaciji i fiksaciji katetera za nefrostomiju, drenažnih katetera, igala hvataljki port katetera, katetera za trombolizu, katetera za jejunostomiju i drugih medicinskih cijevi. Prilagođen je za asortiman velikih promjera od 5 do 11 Fr, osiguravajući sigurno pričvršćivanje, smanjenje rizika od pomicanja i udobnost pacijentu | kom
112 | Jednokratan flaster za stabilizaciji i fiksaciji katetera za nefrostomiju, drenažnih katetera, igala hvataljki port katetera, katetera za trombolizu, katetera za jejunostomiju i drugih medicinskih cijevi. Prilagođen je za asortiman velikih promjera od 11 do 18 Fr, osiguravajući sigurno pričvršćivanje, smanjenje rizika od pomicanja i udobnost pacijentu | kom
113 | Fiksacijski jastučići za katetere opremljeni su kutnim držačem izrađenim bioinženjeringom, koji osigurava stabilnost i pouzdano pričvršćivanje. Koriste hidrokoloidno ljepilo sigurno za kožu, smanjujući rizik od iritacija. Namjenjeno za fiksaciju prozvoda BD Nexiva | kom
114 | Fiksacijski jastučići za katetere opremljeni su kutnim držačem izrađenim bioinženjeringom, koji osigurava stabilnost i pouzdano pričvršćivanje. Koriste hidrokoloidno ljepilo sigurno za kožu, smanjujući rizik od iritacija. Namjenjeno za fiksaciju PIVC | kom
115 | Fiksacijski jastučići za katetere opremljeni su kutnim držačem izrađenim bioinženjeringom, koji osigurava stabilnost i pouzdano pričvršćivanje. Koriste hidrokoloidno ljepilo sigurno za kožu, smanjujući rizik od iritacija. Namjenjeno za fiksaciju pedijatsrijskih Midline katetera | kom
116 | Fiksacijski jastučići za katetere opremljeni su kutnim držačem izrađenim bioinženjeringom, koji osigurava stabilnost i pouzdano pričvršćivanje. Koriste hidrokoloidno ljepilo sigurno za kožu, smanjujući rizik od iritacija. Namjenjeno za fiksaciju odraslih Midline katetera | kom
117 | Jednokratan flaster za stabilizaciju centralnih venskih katetera (CVC) kada su postavljeni u potključnu ili jugularnu venu. Fiksiranje katetera u punom rasponu veličina od 3 do 6 Fr. Flaster je izrađen od hidrokoloidnog ljepila koje je sigurno za kožu i osigurava stabilnost bez iritacije. Sa produljenjem podloge koja je oblikovana u formi potkove | kom
118 | Jednokratan flaster za stabilizaciju centralnih venskih katetera (CVC) kada su postavljeni u potključnu ili jugularnu venu. Fiksiranje katetera u punom rasponu veličina od 3 do 6 Fr. Flaster je izrađen od hidrokoloidnog ljepila koje je sigurno za kožu i osigurava stabilnost bez iritacije | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 35 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 36 Kateteri
1 | Kateter za postoperativnu analgeziju kirurške rane, duljina perforiranog dijela 2.5 cm, u kompletu s razdvojivom uvodnicom i priborom za učvršćivanje katetera za kožu | kom
2 | Kateter za postoperativnu analgeziju kirurške rane, duljina perforiranog dijela 7.5 cm, u kompletu s razdvojivom uvodnicom i priborom za učvršćivanje katetera za kožu | kom
3 | Kateter za postoperativnu analgeziju kirurške rane, duljina perforiranog dijela 15 cm, u kompletu s razdvojivom uvodnicom i priborom za učvršćivanje katetera za kožu | kom
4 | Kateter za postoperativnu analgeziju kirurške rane, duljina perforiranog dijela 22.5 cm, u kompletu s razdvojivom uvodnicom i priborom za učvršćivanje katetera za kožu | kom
5 | Kateter za postoperativnu analgeziju kirurške rane, duljina perforiranog dijela 30 cm, u kompletu s razdvojivom uvodnicom i priborom za učvršćivanje katetera za kožu | kom
6 | Poliuretanski midline periferni venski kateteri u setu sa mogućnošću pozicioniranja vrha katetera blizu vena velikog lumena za srednje dugu do dugoročnu bolusnu ili kontinuiranu intravensku primjenu tekućina, lijekova, nutritivne terapije te uzorkovanje krvi, produžnih linija 9 cm.Umetanje kroz venu u nadlaktici ili bedru. Ubrizgavanje kontrastnog sredstva, početni tlak >= do 300 PSI pri 37ºC sa viskoznošću 12 cp, brzine protoka do 7 ml/s Kompatibilan sa skeniranjem u MR sustavu slijedećih uvjeta: - statičko magnetsko polje od 3 Tesle ili manje - maksimalni prostorni gradijent magnetskog polja od 7800 Gaussa/cm (78 T/m) ili manje - maksimalni MR sustav prijavio je prosječni SAR za cijelo tijelo od 2,2 W/kg.
Set sadrži: - 1 kateter - 1 21 G sigurnosna ehogena igla za uvođenje - 1 skalpel sa sigurnosnim sustavom - 1 mikro-uvodnik (dilatator) koji se lomi cijelom dužinom = duljine 7 cm - 1 nitinol žicu vodilicu promjera Ø.0180”/0.45 [mm] - 1 bezigleni pripoj (2 za kateter sa duplim lumenom) - Mrtvi prostor beziglenog pripoja uključenog u proizvod je 0,04mL. - 1 fiksator bez šavova za učvršćenje katetera - 1 Naljepnicu oznake „Nije CVK“ pričvršćenu na kateter - 1 upute za upotrebu - 1 naljepnica za pacijenta - 1 papirnati centimetar Slijedećih dimenzija:
6.1. | Kateter s jednim lumenom, dužine do 20 cm, 3FR, protok 2 mL/s, unutarnjeg promjera 0,69 mm, vanjskog promjera 1,15 mm | KOM
6.2. | Kateter s jednim lumenom 4FR, dužine do 20 cm,protok 5 mL/s, unutarnjeg promjera 0,97 mm, vanjskog promjera 1,42 mm | KOM
6.3. | Kateter s jednim lumenom 5FR, dužine do 20 cm,protok 7 mL/s, unutarnjeg promjera 1,19 mm, vanjskog promjera 1,70 mm | KOM
6.4. | Kateter sa dva lumena 4FR, dužine do 20 cm,protok 2 mL/s, unutarnjeg promjera 0,60 mm, vanjskog promjera 1,42 mm | KOM
6.5. | Kateter sa dva lumena 5FR, dužine do 20 cm,protok 5 mL/s, unutarnjeg promjera 0,80 mm, vanjskog promjera 1,80 mm | KOM
6.6. | Kateter s jednim lumenom, dužine do 20 cm, 3FR, protok 2 mL/s, unutarnjeg promjera 0,69 mm, vanjskog promjera 1,15 mm, sa stiletom | KOM
6.7. | Kateter s jednim lumenom 4FR, dužine do 20 cm,protok 5 mL/s, unutarnjeg promjera 0,97 mm, vanjskog promjera 1,42 mm, sa stiletom | KOM
6.8. | Kateter s jednim lumenom 5FR, dužine do 20 cm,protok 7 mL/s, unutarnjeg promjera 1,19 mm, vanjskog promjera 1,70 mm, sa stiletom | KOM
6.9. | Kateter sa dva lumena 4FR, dužine do 20 cm,protok 2 mL/s, unutarnjeg promjera 0,60 mm, vanjskog promjera 1,42 mm, sa stiletom | KOM
6.10. | Kateter sa dva lumena 5FR, dužine do 20 cm,protok 5 mL/s, unutarnjeg promjera 0,80 mm, vanjskog promjera 1,80 mm, sa stiletom | KOM
6.11. | Kateter s jednim lumenom 3FR, dužine do 25 cm, protok 2 mL/s, unutarnjeg promjera 0,69 mm, vanjskog promjera 1,15 mm | KOM
6.12. | Kateter s jednim lumenom 4FR, dužine do 25 cm,protok 5 mL/s, unutarnjeg promjera 0,97 mm, vanjskog promjera 1,42 mm | KOM
6.13. | Kateter s jednim lumenom 5FR, dužine do 25 cm,protok 7 mL/s, unutarnjeg promjera 1,19 mm, vanjskog promjera 1,70 mm | KOM
6.14. | Kateter sa dva lumena 4FR, dužine do 25 cm,protok 2 mL/s, unutarnjeg promjera 0,60 mm, vanjskog promjera 1,42 mm | KOM
6.15. | Kateter sa dva lumena 5FR, dužine do 25 cm,protok 5 mL/s, unutarnjeg promjera 0,80 mm, vanjskog promjera 1,80 mm | KOM
6.16. | Kateter s jednim lumenom, dužine do 25 cm, 3FR, protok 2 mL/s, unutarnjeg promjera 0,69 mm, vanjskog promjera 1,15 mm, sa stiletom | KOM
6.17. | Kateter s jednim lumenom 4FR, dužine do 25 cm,protok 5 mL/s, unutarnjeg promjera 0,97 mm, vanjskog promjera 1,42 mm, sa stiletom | KOM
6.18. | Kateter s jednim lumenom 5FR, dužine do 25 cm,protok 7 mL/s, unutarnjeg promjera 1,19 mm, vanjskog promjera 1,70 mm, sa stiletom | KOM
6.19. | Kateter sa dva lumena 4FR, dužine do 25 cm,protok 2 mL/s, unutarnjeg promjera 0,60 mm, vanjskog promjera 1,42 mm, sa stiletom | KOM
6.20. | Kateter sa dva lumena 5FR, dužine do 25 cm,protok 5 mL/s, unutarnjeg promjera 0,80 mm, vanjskog promjera 1,80 mm, sa stiletom | KOM
6.21. | Kateter s jednim lumenom, dužine do 25 cm, 3FR, protok 2 mL/s, unutarnjeg promjera 0,69 mm, vanjskog promjera 1,15 mm, obrnuto sužen | KOM
6.22. | Kateter s jednim lumenom 4FR, dužine do 25 cm,protok 5 mL/s, unutarnjeg promjera 0,97 mm, vanjskog promjera 1,42 mm, obrnuto sužen | KOM
6.23. | Kateter s jednim lumenom 5FR, dužine do 25 cm,protok 7 mL/s, unutarnjeg promjera 1,19 mm, vanjskog promjera 1,70 mm, obrnuto sužen | KOM
6.24. | Kateter sa dva lumena 4FR, dužine do 25 cm,protok 2 mL/s, unutarnjeg promjera 0,60 mm, vanjskog promjera 1,42 mm, obrnuto sužen | KOM
6.25. | Kateter sa dva lumena 5FR, dužine do 25 cm,protok 5 mL/s, unutarnjeg promjera 0,80 mm, vanjskog promjera 1,80 mm, obrnuto sužen | KOM
7. | Periferno postavljeni centralni venski kateter sa potkožnom komorom indiciran je za ugradnju u središnji venski sustav za srednjoročnu i dugotrajnu upotrebu.Indiciran je za bolusnu ili kontinuiranu intravenoznu primjenu (kemoterapija, antibiotici, hranjive tvari, krvni derivati) i prikupljanje uzoraka krvi. Također je indiciran za "Power" injekciju kontrastnog sredstva do maksimalnog protoka od 5 ml/s. Može se postaviti u duboku venu nadlaktice, a njegov vrh završava u donjoj trećini gornje šuplje vene. | KOM
Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana, klinastog oblika, dimenzija: baza: 21mm x 16mm, visine: 8,6 mm, težine 6 gr unutarnjeg volumena 0,2 ml, septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 9 mm, maksimalnog broja uboda 1500 sa Huber iglom od 22G - kateter poliuretanski unutarnjeg promjera 1,1 mm, vanjskog promjera 1,7 mm (5Fr), dužine 780 mm, podjela na centimetere duž cijelog katetera, radiokontaktan je sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm - konektor - Huber iglu 22G x 25,4mm - luer konektor - 0,45 mm nitinol žicu vodilicu - ehogenu iglu uvodnicu 21G x 70mm - peel-away dilatator/uvodnica 5,5 Fr x 70mm - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika - podizač vene - štrcaljku 10 ml - Huber iglu sa produženom linijom 22G x 19mm - igla tupog vrha
8. | Periferno uvedeni centralni venski kateter (PICC) od poliuretana pogodan za visoke protoke infuzija (max 7 ml/min), max. duljine do 55 cm sa žicom vodilicom, obrnuto suženje katetera. Set sadrži: - kateter označen svaki centimetar - ehogenu žica vodilica sa prikazom na UZV - držač žice vodilice (stileta) i T- nastavak - 21 G sigurnosna ehogena igla - nitinol žica vodilica ravnog vrha - dilatator/uvodnik - bezigleni pripoj - fiksator bez šavova - skalpel sa sigurnosnim sustavom - papirnati centimetar - upute za upotrebu - naljepnica za pacijenta Slijedećih dimenzija:
8.1. | Kateter promjera 3 FR, jedan lumen, duljine 450 mm, max. protok 2 ml/s, max. gravitacijski protok 8 ml/min, žica vodilica 40 cm | KOM
8.2. | Kateter promjera 4 FR, jedan lumen, duljine 550 mm, max. protok 5 ml/s, max. gravitacijski protok 22 ml/min, žica vodilica 40 cm | KOM
8.3. | Kateter promjera 5 FR, jedan lumen, duljine 550 mm, max. protok 7 ml/s, max. gravitacijski protok 39 ml/min, žica vodilica 40 cm | KOM
8.4. | Kateter promjera 4 FR, dva lumena, duljine 450 mm, max. protok 2 ml/s, max. gravitacijski protok 4 ml/min, žica vodilica 40 cm | KOM
8.5. | Kateter promjera 5 FR, dva lumena, duljine 500 mm, max. protok 5 ml/s, max. gravitacijski protok 10 ml/min, žica vodilica 40 cm | KOM
8.6. | Kateter promjera 3 FR, jedan lumen, duljine 450 mm, max. protok 2 ml/s, max. gravitacijski protok 8 ml/min, žica vodilica 80 cm | KOM
8.7. | Kateter promjera 4 FR, jedan lumen, duljine 550 mm, max. protok 5 ml/s, max. gravitacijski protok 22 ml/min, žica vodilica 80 cm | KOM
8.8. | Kateter promjera 5 FR, jedan lumen, duljine 550 mm, max. protok 7 ml/s, max. gravitacijski protok 39 ml/min, žica vodilica 80 cm | KOM
8.9. | Kateter promjera 4 FR, dva lumena, duljine 450 mm, max. protok 2 ml/s, max. gravitacijski protok 4 ml/min, žica vodilica 80 cm | KOM
8.10. | Kateter promjera 5 FR, dva lumena, duljine 500 mm, max. protok 5 ml/s, max. gravitacijski protok 10 ml/min, žica vodilica 80 cm | KOM
9. | Set za uvođenje PICC katetera 3FR, kraći, sa žicom vodilicom 0,45x400 mm, iglom uvodnicom 21Gx40mm, dilatator/uvodnik 4FRx50mm | KOM
10. | Set za uvođenje PICC katetera 4FR, kraći, sa žicom vodilicom 0,45x400 mm, iglom uvodnicom 21Gx40mm, dilatator/uvodnik 4,5FRx50mm | KOM
11. | Set za uvođenje PICC katetera 4FR, sa žicom vodilicom 0,45x400 mm, iglom uvodnicom 21Gx70mm, dilatator/uvodnik 4,5FRx70mm | KOM
12. | Set za uvođenje PICC katetera 5FR, sa žicom vodilicom 0,45x400 mm, iglom uvodnicom 21Gx70mm, dilatator/uvodnik 5,5FRx70mm | KOM
13. | Set za uvođenje PICC katetera 6FR, sa žicom vodilicom 0,45x400 mm, iglom uvodnicom 21Gx70mm, dilatator/uvodnik 6FRx70mm | KOM
14. | Poliuretanski dugi periferni venski kateter duljine od 4-12 cm s krilima za fiksiranje, RTG vidljiv, mogućnost uvođenja preko žice vodilice, prikladan za davanje tekućine, antibiotika, kemoterapije, parenteralne prehrane, lijekova protiv bolova i za uzimanje uzoraka krvi za pacijente kojima je potrebna intravenska terapija do četiri tjedna. Smješta se u površinske vene nadlaktice ili podlaktice, mogućnost postavljanja u vene nogu kod dojenčadi. Kateter je pogodan za visokotlačne infuzije, kompatibilan s Power injektorima do 325-330 PSI. Set sadrži: 1 Mini Midline kateter 1 ehogena igla uvodnica 1 ravna nitinol žica vodilica (vanjski promjer 0,018) 1 oznaka za identifikaciju linije („periferal“, „central“, „arterial“) 1 dilatator krvne žile 1 prozirna obloga za fiksaciju katetera 1 bezigleni pripoj 1 sterilna kirurška podloška Slijedećih dimenzija:
14.1. | Mini midline kateter (over the Wire) 4 FR, 18G, duljine 4 cm, žica vodilica 25 cm, igla uvodnica 21Gx70 mm | KOM
14.2. | Mini midline kateter (over the Wire) 4 FR, 18G, duljine 6 cm, žica vodilica 25 cm, igla uvodnica 21Gx70 mm | KOM
14.3. | Mini midline kateter (over the Wire) 4 FR, 18G, duljine 8 cm, žica vodilica 25 cm, igla uvodnica 21Gx70 mm | KOM
14.4. | Mini midline kateter (over the Wire) 4 FR, 18G, duljine 12 cm, žica vodilica 40 cm, igla uvodnica 21Gx70 mm | KOM
14.5. | Mini midline kateter (over the Wire) 3 FR, 20G, duljine 4 cm, žica vodilica 25 cm, igla uvodnica 21Gx70 mm | KOM
14.6. | Mini midline kateter (over the Wire) 3 FR, 20G, duljine 6 cm, žica vodilica 25 cm, igla uvodnica 21Gx70 mm | KOM
14.7. | Mini midline kateter (over the Wire) 3 FR, 20G, duljine 8 cm, žica vodilica 25 cm, igla uvodnica 21Gx70 mm | KOM
14.8. | Mini midline kateter (over the Wire) 3 FR, 20G, duljine 12 cm, žica vodilica 40 cm, igla uvodnica 21Gx70 mm | KOM
14.9. | Mini midline kateter (over the Wire) 2 FR, 22G, duljine 4 cm, žica vodilica 25 cm, igla uvodnica 21Gx40 mm | KOM
14.10. | Mini midline kateter (over the Wire) 2 FR, 22G, duljine 6 cm, žica vodilica 25 cm, igla uvodnica 21Gx40 mm | KOM
14.11. | Mini midline kateter (over the Wire) 2 FR, 22G, duljine 8 cm, žica vodilica 25 cm, igla uvodnica 21Gx40 mm | KOM
14.12. | Mini midline kateter (over the Wire) 2 FR, 22G, duljine 12 cm, žica vodilica 25 cm, igla uvodnica 21Gx40 mm | KOM
15. | Nitinol žica za navođenje 80 cm | KOM
16. | Periferno postavljeni centralni venski kateter sa potkožnom komorom indiciran je za ugradnju u središnji venski sustav za srednjoročnu i dugotrajnu upotrebu.Indiciran je za bolusnu ili kontinuiranu intravenoznu primjenu (kemoterapija, antibiotici, hranjive tvari, krvni derivati) i prikupljanje uzoraka krvi. Također je indiciran za "Power" injekciju kontrastnog sredstva do maksimalnog protoka od 5 ml/s. Može se postaviti u duboku venu nadlaktice, a njegov vrh završava u donjoj trećini gornje šuplje vene. Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana, klinastog oblika, dimenzija: baza: 21mm x 16mm, visine: 8,6 mm, težine 6 gr unutarnjeg volumena 0,2 ml, septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 9 mm, maksimalnog broja uboda 1500 sa Huber iglom od 22G - kateter poliuretanski unutarnjeg promjera 1,1 mm, vanjskog promjera 1,7 mm (5Fr), dužine 780 mm, podjela na centimetere duž cijelog katetera, RTG vidljiv sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm - konektor - Huber iglu 22G x 25,4mm - luer konektor - 0,45 mm nitinol žicu vodilicu - ehogenu iglu uvodnicu 21G x 70mm - peel-away dilatator/uvodnica 5,5 Fr x 70mm - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika - podizač vene - štrcaljku 10 ml - Huber iglu sa produženom linijom 22G x 19mm - igla tupog vrha | KOM
17. | Centralni venski port kateter za srednjoročnu i dugotrajnu upotrebu.Indiciran je za bolusnu ili kontinuiranu intravenoznu primjenu (kemoterapija, antibiotici, hranjive tvari, krvni derivati) i prikupljanje uzoraka krvi. Također je indiciran za "Power" injekciju kontrastnog sredstva do maksimalnog protoka od 5 ml/s. Može se postaviti u duboku venu nadlaktice, a njegov vrh završava u donjoj trećini gornje šuplje vene. Pogodan je za pedijatriju. Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana, klinastog oblika, dimenzija: baza: 21mm x 16mm, visine: 8,6 mm, težine 6 gr unutarnjeg volumena 0,2 ml, septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 9 mm, maksimalnog broja uboda 1500 sa Huber iglom od 22G - kateter poliuretanski unutarnjeg promjera 1,1 mm, vanjskog promjera 1,7 mm (5Fr), dužine 780 mm, podjela na centimetere duž cijelog katetera, RTG vidljiv sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm - konektor - Huber iglu 22G x 25,4mm - luer konektor - nitinol žicu vodilicu 18G - iglu uvodnicu 18G x 7cm - peel-away dilatator 5Fr x 13 cm - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika | KOM
18. | Centralni venski port kateter za srednjoročnu i dugotrajnu upotrebu.Indiciran je za bolusnu ili kontinuiranu intravenoznu primjenu (kemoterapija, antibiotici, hranjive tvari, krvni derivati) i prikupljanje uzoraka krvi. Također je indiciran za "Power" injekciju kontrastnog sredstva do maksimalnog protoka od 5 ml/s. Može se postaviti u duboku venu nadlaktice, a njegov vrh završava u donjoj trećini gornje šuplje vene. Pogodan je za pedijatriju. Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana, klinastog oblika, dimenzija: baza: 21mm x 16mm, visine: 8,6 mm, težine 6 gr unutarnjeg volumena 0,2 ml, septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 9 mm, maksimalnog broja uboda 1500 sa Huber iglom od 22G - kateter silikonski unutarnjeg promjera 1,0 mm, vanjskog promjera 2,10mm (6,5Fr), dužine 780 mm, podjela na centimetere duž cijelog katetera, RTG vidljiv sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm - konektor - Huber iglu 22G x 25,4mm - luer konektor - nitinol žicu vodilicu 18G - iglu uvodnicu 18G x 7cm - peel-away dilatator 6,5Fr x 13 cm - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika | KOM
19. | Potkožno implantabilni centralni venski pristupni sustav koji se sastoji od biokompatibilne titanske komore i plastičnog materijala (polisulfon) okruglastog oblika. Silikonski septum komore omogućuje dugotrajnu uporabu bez oštećenja nakon ponovljenih punkcija. Titan osigurava maksimalnu mehaničku pouzdanost i stabilnost tijekom vremena. Uređaj je potpuno kompatibilan za velike brzine protoka za sve vrste intravenskih infuzijskih rendgenskih kontrastnih sredstava. Slovo "P" na bazi komore označava značajku "Power injectable" za velike brzine protoka, vidljivu na rendgenskoj snimci. Kompatibilan je s MRI pretragama, što je potvrđeno specifičnim testovima provedenim do 3 Tesle. Uređaj ima visinu od samo 10,6 mm te dizajn s glatkim linijama, što olakšava umetanje u potkožni džep, smanjuje traumu pri implantaciji i omogućuje lakše pokrete uz prisutnost komore. Septum izrađen od silikona promjera 13 mm, kupolastog dizajna, bočni otvori na bazi omogućuju potkožno učvršćivanje za optimalnu stabilnost. Spoj između uređaja i katetera odvija se putem TPU konektora s brzim i sigurnim zaključavanjem. Povezani kateter je označen centimetarskim oznakama i brojevima, omogućujući precizno praćenje duljine.
Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana i polisulfona, okruglastog oblika, dimenzija: baza: 27mm, visine: 10,6 mm, težine 5.9 gr unutarnjeg volumena 0,36 ml; septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 13 mm, maksimalnog broja uboda 2000 sa Huber iglom od 22G, te 1000 sa Huber iglom 19G - kateter sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - konektor - Huber iglu 22G x 25.4mm - luer konektor - peel-away dilatator (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - iglu uvodnicu 18G x 7cm - 0,89 mm “J” žica vodilica - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika - podizač vene - 90 ° Huber iglu 22G x 25,4mm sa produženom linijom - štrcaljku 10 ml - iglu tupog vrha
19.1. | - kateter silikonski, 8 FR, unutarnjeg promjera 1.30 mm, vanjskog promjera 2.70mm, dužine 600 mm, dilatator 9FR | KOM
19.2. | - kateter poliuretan, 6 FR, unutarnjeg promjera 1.35 mm, vanjskog promjera 2.00mm, dužine 600 mm, dilatator 6.5 FR | KOM
19.3. | - kateter poliuretanski, 8 FR, unutarnjeg promjera 1.60 mm, vanjskog promjera 2.70mm, dužine 600 mm, dilatator 9FR | KOM
20. | Potkožno implantabilni centralni venski pristupni sustav koji se sastoji od biokompatibilne titanske komore i plastičnog materijala (polisulfon) okruglastog oblika, komora niskog profila, pogodna i za pacijente s debelim potkožnim masnim tkivom Silikonski septum komore omogućuje dugotrajnu uporabu bez oštećenja nakon ponovljenih punkcija. Titan osigurava maksimalnu mehaničku pouzdanost i stabilnost tijekom vremena. Velika površina septuma olakšava lokalizaciju tijekom palpacije kože i smanjuje rizik od bliskih uboda prozirni i rendgenski neprozirni elastomerni konektor: brzo, sigurno i reverzibilno spajanje katetera Povezani kateter je označen centimetarskim oznakama i brojevima, omogućujući precizno praćenje duljine.
Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana i polisulfona, okruglastog oblika, dimenzija: baza: 27mm, visine: 10,6 mm, težine 5.9 gr unutarnjeg volumena 0,36 ml; septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 13 mm, maksimalnog broja uboda 2000 sa Huber iglom od 22G, te 1000 sa Huber iglom 19G - kateter sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - konektor - Huber iglu 22G x 25.4mm - luer konektor - peel-away dilatator (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - iglu uvodnicu 18G x 7cm - 0,89 mm “J” žica vodilica - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika - podizač vene - 90 ° Huber iglu 22G x 25.4mm sa produženom linijom - štrcaljku 10 ml - iglu tupog vrha
20.1. | - kateter silikonski, 6.5 FR, unutarnjeg promjera 1 mm, vanjskog promjera 2.0mm, dužine 780 mm, dilatator 6.5FR | KOM
20.2. | - kateter silikonski, 8 FR, unutarnjeg promjera 1.50 mm, vanjskog promjera 2.70mm, dužine 780 mm, dilatator 9FR | KOM
20.3. | - kateter poliuretanski, 5 FR,unutarnjeg promjera 1.10 mm,vanjskog promjera 1.70mm, dužine 780 mm,dilatator 5FR | KOM
20.4. | - kateter poliuretanski, 6 FR,unutarnjeg promjera 1.30 mm,vanjskog promjera 2.00mm, dužine 780 mm,dilatator 6.5 FR | KOM
20.5. | - kateter poliuretanski, 8 FR, unutarnjeg promjera 1.60 mm, vanjskog promjera 2.70mm, dužine 780 mm, dilatator 9FR | KOM
21. | Potkožno implantabilni centralni venski pristupni sustav koji se sastoji od titanske komore. Komora dizajnirana za upotrebu pri velikim protokima za ubrizgavanje kontrastnog sredstva. Komora "niskog profila" za olakšavanje umetanja u potkožni džep i povećanje udobnosti pacijenta. Izlazeći kupolasti septum za trenutno i sigurno potkožno vađenje. Titan osigurava maksimalnu mehaničku pouzdanost i stabilnost tijekom vremena. Velika površina septuma olakšava lokalizaciju tijekom palpacije kože i smanjuje rizik od bliskih uboda. RTG vidljiv neprozirni elastomerni konektor: brzo, sigurno i reverzibilno spajanje katetera. Povezani kateter je označen centimetarskim oznakama i brojevima, omogućujući precizno praćenje duljine.Max brzina protoka kontrastnog sredstva 5ml/s, Max PSI 300, Max viskoznost kontrastnog sredstva 12cP
Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana, okruglastog oblika, dimenzija: baza: 25mm, visine: 10 mm, težine 10.3gr unutarnjeg volumena 0,6 ml; septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 12.8 mm, maksimalnog broja uboda 2000 sa Huber iglom od 22G, te 1000 sa Huber iglom 19G. - kateter sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - konektor - Huber iglu 22G x 25.4mm - luer konektor - peel-away dilatator (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - iglu uvodnicu 18G x 7cm - 0,89 mm “J” žica vodilica - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika - podizač vene - 90 ° Huber iglu 22G x 25.4mm sa produženom linijom - štrcaljku 10 ml - iglu tupog vrha
21.1. | - kateter silikonski, 8 FR, unutarnjeg promjera 1.30 mm, vanjskog promjera 2.70mm, dužine 600 mm, dilatator 9FR | KOM
21.2. | - kateter poliuretanski, 6 FR,unutarnjeg promjera 1.35 mm,vanjskog promjera 2.00mm, dužine 600 mm, dilatator 6.5FR | KOM
21.3. | - kateter poliuretanski, 8 FR,unutarnjeg promjera 1.60 mm,vanjskog promjera 2.70mm, dužine 600 mm, dilatator 9FR | KOM
22 | Potkožno implantabilni centralni venski pristupni sustav koji se sastoji od titanske komore. Komora dizajnirana za upotrebu pri velikim protokima za ubrizgavanje kontrastnog sredstva. Komora "niskog profila" za olakšavanje umetanja u potkožni džep i povećanje udobnosti pacijenta. Izlazeći kupolasti septum za trenutno i sigurno potkožno vađenje. Titan osigurava maksimalnu mehaničku pouzdanost i stabilnost tijekom vremena. Velika površina septuma olakšava lokalizaciju tijekom palpacije kože i smanjuje rizik od bliskih uboda. RTG vidljiv neprozirni elastomerni konektor: brzo, sigurno i reverzibilno spajanje katetera. Povezani kateter je označen centimetarskim oznakama i brojevima, omogućujući precizno praćenje duljine.Max brzina protoka kontrastnog sredstva 5ml/s, Max PSI 300, Max viskoznost kontrastnog sredstva 12cP 5.4mm - luer konektor
Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana, okruglastog oblika, dimenzija: baza: 25mm, visine: 10 mm, težine 10.3gr unutarnjeg volumena 0,6 ml; septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 12.8 mm, maksimalnog broja uboda 2000 sa Huber iglom od 22G, te 1000 sa Huber iglom 19G. - kateter sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - konektor - Huber iglu 22G x 2
22.1. | - kateter silikonski, 8 FR, unutarnjeg promjera 1.30 mm, vanjskog promjera 2.70mm, dužine 600 mm | KOM
22.2. | - kateter poliuretanski, 6 FR,unutarnjeg promjera 1.35 mm,vanjskog promjera 2.00mm, dužine 600 mm | KOM
22.3. | - kateter poliuretanski, 8 FR,unutarnjeg promjera 1.60 mm,vanjskog promjera 2.70mm, dužine 600 mm | KOM
24 | Potkožno implantabilni centralni venski pristupni sustav koji se sastoji od titanske komore. Komora "visokog profila" dizajnirana za upotrebu pri velikim protocima za ubrizgavanje kontrastnog sredstva. Veliki samobrtveći septum omogućuje lociranje tijekom palpacije kože i smanjuje rizik od neuspješnih uboda. Titan osigurava maksimalnu mehaničku pouzdanost i stabilnost tijekom vremena. Velika površina septuma olakšava lokalizaciju tijekom palpacije kože i smanjuje rizik od bliskih uboda. RTG vidljiv neprozirni elastomerni konektor: brzo, sigurno i reverzibilno spajanje katetera. Povezani kateter je označen centimetarskim oznakama i brojevima, omogućujući precizno praćenje duljine.Max brzina protoka kontrastnog sredstva 5ml/s, Max PSI 300, Max viskoznost kontrastnog sredstva 12cP
Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana, KLINASTOG oblika, dimenzija: baza: 22 x 26 mm, visine: 13 mm, težine 12 gr unutarnjeg volumena 0,82 ml; septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 13 mm, maksimalnog broja uboda 2000 sa Huber iglom od 22G, te 1000 sa Huber iglom 19G. - kateter sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - konektor - Huber iglu 22G x 25.4mm - luer konektor - peel-away dilatator (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - iglu uvodnicu 18G x 7cm - 0,89 mm “J” žica vodilica - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika - podizač vene - 90 ° Huber iglu 22G x 25.4mm sa produženom linijom - štrcaljku 10 ml - iglu tupog vrha
24.1. | - kateter silikonski, 8 FR, unutarnjeg promjera 1.30 mm, vanjskog promjera 2.70mm, dužine 600 mm, dilatator 9 FR | KOM
24.2. | - kateter poliuretanski, 6 FR,unutarnjeg promjera 1.35 mm,vanjskog promjera 2.00mm, dužine 600 mm,dilatator 6.5FR | KOM
24.3. | - kateter poliuretanski, 8 FR,unutarnjeg promjera 1.60 mm,vanjskog promjera 2.70mm, dužine 600 mm, dilatator 9FR | KOM
25. | Potkožno implantabilni centralni venski pristupni sustav koji se sastoji od titanske komore. Mala veličina i okrugli oblik za maksimalnu stabilnost komore (mali rizik od prevrtanja). Izvrsna stabilnost igle zahvaljujući visokoj kompresiji septuma koju omogućuje titanijska komora. Titan osigurava maksimalnu mehaničku pouzdanost i stabilnost tijekom vremena. RTG vidljiv neprozirni elastomerni konektor: brzo, sigurno i reverzibilno spajanje katetera. Povezani kateter je označen centimetarskim oznakama i brojevima, omogućujući precizno praćenje duljine.Max brzina protoka kontrastnog sredstva 5ml/s, Max PSI 300, Max viskoznost kontrastnog sredstva 12cP
Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana, okruglog oblika, dimenzija: baza: 26 mm, visine: 10.2 mm, težine 8.5 gr unutarnjeg volumena 0,53 ml; septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 12.8 mm, maksimalnog broja uboda 2000 sa Huber iglom od 22G, te 1000 sa Huber iglom 19G. - kateter sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - konektor - Huber iglu 22G x 25.4mm - luer konektor - peel-away dilatator (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - iglu uvodnicu 18G x 7cm - 0,89 mm “J” žica vodilica - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika
25.1. | - kateter silikonski, 6.5 FR, unutarnjeg promjera 1.00 mm, vanjskog promjera 2.10mm, dužine 780 mm, dilatator 6.5 FR | KOM
25.2. | - kateter silikonski, 8 FR, unutarnjeg promjera 1.50 mm, vanjskog promjera 2.70mm, dužine 780 mm, dilatator 9 FR | KOM
25.3. | - kateter poliuretan 5 FR, unutarnjeg promjera 1.10 mm, vanjskog promjera 1.70mm, dužine 780 mm, dilatator 5FR | KOM
26. | Potkožno implantabilni centralni venski pristupni sustav koji se sastoji od titanske komore. Mala veličina i klinasti oblik za lakše umetanje u potkožni džep i maksimalnu stabilnost komore. Izvrsna stabilnost igle zahvaljujući visokoj kompresiji septuma koju omogućuje titanijska komora. Titan osigurava maksimalnu mehaničku pouzdanost i stabilnost tijekom vremena. RTG vidljiv neprozirni elastomerni konektor: brzo, sigurno i reverzibilno spajanje katetera. Povezani kateter je označen centimetarskim oznakama i brojevima, omogućujući precizno praćenje duljine.Max brzina protoka kontrastnog sredstva 5ml/s, Max PSI 300, Max viskoznost kontrastnog sredstva 12cP
Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana, klinastog oblika, dimenzija: baza: 27.5 mm x 19mm, visine: 10.5 mm, težine 10.5 gr unutarnjeg volumena 0,53 ml; septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 12.8 mm, maksimalnog broja uboda 2000 sa Huber iglom od 22G, te 1000 sa Huber iglom 19G. - kateter sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - konektor - Huber iglu 22G x 25.4mm - luer konektor - peel-away dilatator (dimenzija navedenih u stavkama ispod)**** - iglu uvodnicu 18G x 7cm - 0,89 mm “J” žica vodilica - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika - podizač vene - 90 ° Huber iglu 22G x 25.4mm sa produženom linijom - štrcaljku 10 ml - iglu tupog vrha
26.1. | - kateter silikonski, 6.5 FR, unutarnjeg promjera 1.00 mm, vanjskog promjera 2.10mm, dužine 780 mm, dilatator 6.5 FR | KOM
26.2. | - kateter silikonski, 8 FR, unutarnjeg promjera 1.50 mm, vanjskog promjera 2.70mm, dužine 780 mm, dilatator 9 FR | KOM
26.3. | - kateter poliuretan 5 FR, unutarnjeg promjera 1.10 mm, vanjskog promjera 1.70mm, dužine 780 mm, dilatator 5FR | KOM
27. | Sterilni jednokratni EKG kabel, SNAP konektor, Luer lock nastavak za spajanje na kateter i štrcaljku | KOM
28. | Monopolarni sterilni EKG kabel za SNAP elektrode s krokodil nastavkom | KOM
29. | Sustav namijenjen ugradnji središnjih venskih katetera, omogućuje istovremenu i integriranu upotrebu uređaja prikladnih za ispravno pozicioniranje katetera u venu i njegovog kraja u razini atrio-kavalnog prolaza, bez potreba za daljnjim radiološkim provjerama i potvrdama. Temelji se na modernoj tehnologiji prijenosa podataka i slika s uređajima napredne bežične i Bluetooth® tehnologije bez potrebe za njihovim napajanjem spajanjem na električnu mrežu tijekom uporabe. Komplet uključuje: - integrirani elektrokardiografski sustav za prikupljanje signala s mogućnošću spajanja na prsni koš i kateter pacijenta, s relativnom aplikacijom; - bežična dvoglava ultrazvučna sonda visoke rezolucije; - 10,5 ”Samsung Galaxy Tab S6 lite tablet sa futrolom; - punjiva "power bank" baza s bežičnim sustavom punjenja; - USB kabeli za punjenje s napajanjem. | KOM
30. | Sustav namijenjen ugradnji središnjih venskih katetera, omogućuje istovremenu i integriranu upotrebu uređaja prikladnih za ispravno pozicioniranje katetera u venu i njegovog kraja u razini atrio-kavalnog prolaza, bez potreba za daljnjim radiološkim provjerama i potvrdama. Temelji se na modernoj tehnologiji prijenosa podataka i slika s uređajima napredne bežične i Bluetooth® tehnologije bez potrebe za njihovim napajanjem spajanjem na električnu mrežu tijekom uporabe. Komplet uključuje: - integrirani elektrokardiografski sustav za prikupljanje signala s mogućnošću spajanja na prsni koš i kateter pacijenta, s relativnom aplikacijom; - 10,5 ”Samsung Galaxy Tab S6 lite tablet sa futrolom; - punjiva "power bank" baza s bežičnim sustavom punjenja; - USB kabeli za punjenje s napajanjem. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 36 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 37 Setovi za enteralnu prehranu i drenaže
1 | Poliuretanska nazogastrična sonda Ch 5, dužine 50 cm, Ø 1,67 mm, s vodilicom. Oznake dužine 3 RTG kontrastnim linijama. ENFit konekcija.Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH. Izmjena nakon 45 dana | kom
2 | Poliuretanska nazogastrična sonda Ch 8,dužine 110 cm, Ø 2,67 mm, s vodilicom. ENFit konekcija.Oznake dužine 3 RTG kontrastnim linijama.Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH.Izmjena nakon 45 dana | kom
3 | Poliuretanska nazogastrična sonda Ch 10 , dužine 110 cm, Ø 3,33 mm, s vodilicom.ENFit konekcija.Oznake dužine 3 RTG kontrastnim linijama.Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH.Izmjena nakon 45 dana | kom
4 | Poliuretanska nazogastrična sonda Ch 14, s vodilicom, dužine 110 cm, Ø 4,67 mm.ENFit konekcija.Oznake dužine 3 RTG kontrastnim linijama.Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH.Izmjena nakon 45 dana | kom
5 | Nazointestinalna sonda Ch 10 (145 cm, Ø 3,33 mm) s Bengmark spiralom za spriječavanje dislokacije sonde, poliuretanska.ENFit konekcija. Oznake dužine 3 RTG kontrastnim linijama. Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH.Izmjena nakon 60 dana | kom
6 | PEG-perkutana endoskopska gastrostoma Ch 10 s ENFit konekcijom.Uvodi se"pull" metodom uz korištenje endoskopa. Za dugoročno enteralno hranjenje bolesnika direktno u želudac.Set sadrži: vanjski silikonski disk, unutrašnji silikonski disk, stezaljke, skalpel, iglu, žicu. Dužina 40 cm. Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH | kom
7 | PEG-perkutana endoskopska gastrostoma Ch 14 s ENFit konekcijom.Uvodi se"pull" metodom uz korištenje endoskopa. Za dugoročno enteralno hranjenje bolesnika direktno u želudac.Set sadrži: vanjski silikonski disk, unutrašnji silikonski disk, stezaljke, skalpel, iglu, žicu. Dužina 40 cm. Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH | kom
8 | PEG-perkutana endoskopska gastrostoma Ch 18 s ENFit konekcijom.Uvodi se"pull" metodom uz korištenje endoskopa. Za dugoročno enteralno hranjenje bolesnika direktno u želudac.Set sadrži: vanjski silikonski disk, unutrašnji silikonski disk, stezaljke, skalpel, iglu, žicu. Dužina 40 cm. Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH | kom
9 | PEJ -perkutana endoskopska jejunostoma Ch 9 ( 105 cm , Ø 3,2 mm) s ENFit konekcijom. Uvodi se endoskopski u jejunum preko već uvedenog PEG-a Ch 18.Mijenja se nakon 6-8 tjedana. Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH | kom
10 | Gastrostoma zamjenska, G-Tube-s ENFit konekcijom, silikonska. Ch 10 (balloon 3 ml).Dužine 23cm. ENFit konekcija.Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH | kom
11 | Gastrostoma zamjenska, G-Tube-s ENFit konekcijom, silikonska. Ch 14 (balloon 5 ml). Dužine 23 cm.ENFit konekcija.Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH | kom
12 | Gastrostoma zamjenska, G-Tube-s ENFit konekcijom, silikonska. Ch 16 (balloon 10 ml).Dužine 23 cm.ENFit konekcija.Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH | kom
13 | Gastrostoma zamjenska, G-Tube-s ENFit konekcijom, silikonska.Ch 18 (balloon 15 ml).Dužine 23 cm.ENFit konekcija.Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH | kom
14 | Gastrostoma zamjenska, G-Tube-s ENFit konekcijom, silikonska. Ch 20 (balloon 15 ml).Dužine 23 cm. ENFit konekcija.Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH | kom
15 | Sistem s vrećicom za enteralno hranjenje za Infinity prijenosnu pumpu s ENFit konekcijom.Volumen vrećice 1,3 litre. Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH | kom
16 | Sistem bez vrećice za enteralno hranjenje za Infinity prijenosnu pumpu s ENFit konekcijom.Ne sadrži latex, ne sadrži DEPH | kom
17 | Plastična štrcaljka za enteralnu prehranu ENFit konkecijom, 20 ml, s centriranim vrhom | kom
18 | Plastična štrcaljka za enteralnu prehranu s ENFit konekcijom, 60 ml, s postraničnim vrhom | kom
19 | Set za isporuku enteralne hrane, tekućine i lijekova s integriranom vrećicom za hranu zapremnine 1,5 L s ugrađenim otvorom za vješanje i navojnom kapicom Y EnFit priključkom i EnFit distalnim završetkom na pacijentovoj strani. Set se upotrebljava s FreeGo pumpom za enteralno hranjenje te ima automatsko sprječavanje povrata slobodnog toka. Set je napravljen u skladu s ISO 13485:2012. Proizvod ne sadrži DEHP ili lateks. Set je kompatibilan s EnFit sondama za hranjenje i EnFit spremnicima za lijekove. Spremnik ima oznake (na svakih 100 ml) i označeno mjesto za upisivanje pacijentovog imena, naziva hrane, volumena, datuma i brzine isporuke. Set je jednokratak-sterilan. Udaljenost od spremnika za hranjenje do priključka na strani pacijenta iznosi 85 '' (215,9 cm). Udaljenost od spremnika do pumpe iznosi 19'' (48,26cm). | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 37 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 38 Jednokratni bronhoskopi
1 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop uvodna tuba debljine 6.4 mm sa radnim kanalom debljine 3.2 mm. Mora sadržavati gumb za slikanje na bronhoskopu. Mogućnost savijanja do 210 stupnjeva gore/dolje. Mogućnost rotacije prstena 90 stupnjeva lijevo/desno. Radna dužina 600 mm, širina vidnog polja 110 stupnjeva | kom
2 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop uvodna tuba debljine 5.7 mm sa radnim kanalom debljine 2.8 mm. Mora sadržavati gumb za slikanje na bronhoskopu. Mogućnost savijanja do 210 stupnjeva gore/dolje. Mogućnost rotacije prstena 90 stupnjeva lijevo/desno. Radna dužina 600 mm, širina vidnog polja 110 stupnjeva | kom
3 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop uvodna tuba debljine 5.0 mm sa radnim kanalom debljine 2.2 mm. Mora sadržavati gumb za slikanje na bronhoskopu. Mogućnost savijanja do 210 stupnjeva gore/dolje. Mogućnost rotacije prstena 90 stupnjeva lijevo/desno. Radna dužina 600 mm, širina vidnog polja 110 stupnjeva | kom
4 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop uvodna tuba debljine 3.3 mm sa radnim kanalom debljine 1.2 mm. Mora sadržavati gumb za slikanje na bronhoskopu. Mogućnost savijanja do 210 stupnjeva gore/dolje. Mogućnost rotacije prstena 90 stupnjeva lijevo/desno. Radna dužina 600 mm, širina vidnog polja 110 stupnjeva | kom
5 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop uvodna tuba debljine 2.4 mm bez radnog kanala. Mora sadržavati gumb za slikanje na bronhoskopu. Mogućnost savijanja do 210 stupnjeva gore/dolje. Mogućnost rotacije prstena 90 stupnjeva lijevo/desno. Radna dužina 600 mm, širina vidnog polja 110 stupnjeva | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 38 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 39 - Visokoprotočni i kateteri za pedijatriju
1 | Dvoluminalni privremeni ,kateteri za provođenje dijalize kod djece 6.5 Fr dužine 75, 100 i 125 mm | kom
2 | Dvoluminalni privremeni ,kateteri za provođenje dijalize kod djece 8 Fr od 100, 125 i 150 mm | kom
3 | Dvoluminalni privremeni, visokoprotočni kateteri (veći lumen arterije) za provođenje dijalize, debljine 11.5-13 Fr te dužine 150, 200 i 250 mm | kom
4 | Troluminalni privremeni, visokoprotočni kateteri (veći lumen arterije) za provođenje dijalize, debljine 13 Fr te dužine 150, 200 i 250 mm | kom
5 | Dvoluminalni zakrivljeni, privremeni, visokoprotočni kateteri (veći lumen arterije) za provođenje dijalize debljine 11.5-13 Fr te dužine 150 i 250 mm | kom
6 | Troluminalni zakrivljeni, privremeni, visokoprotočni kateteri (veći lumen arterije) za provođenje dijalize, 13 Fr dužine 150 i 200 mm | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 39 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 40 Setovi, trljačice i deka
1 | Trljačica sa zaštitnom kremom za njegu pacijenta,Ph 5,5,izrađena od materijala 70% poliester, 30% viskoza. 85g/m2, dimenzija 17x23,5 cm. Spremna za uporabu, dermatološki testirana, antialergijska. Koristi se i za kupanje inkontinentnih bolesnika, nepokretnih i polupokretnih, bez uporabe vode, bez ispiranja. Trljačica ima sposobnost zagrijavanja u originalnom pakiranju 20 s na 700 W. Pakirano 10 kom(dozvoljeno odstupanje dimenzija do max 15%) | pak
2 | Deka za zamatanje novorođenčeta, sterilna, dimenzija 75 x 75cm, Izrađena iz dvoslojnog nepropusnog materijala. Gornji sloj: 70%poliester+30% viskoza, donji sloj: 100% viskoza + LDPE folija. (dozvoljeno odstupanje dimenzija do max 15%) | kom
3 | Set za CVK, sterilan (dozvoljeno odstupanje dimenzija do max 15%) Sastav: 1 x kompresa 80x100 cm izrađena iz netkanog tekstila SMS 35 g/m², 100 % polipropilen, čvrst, vodoodbojan, alkoholodbojan materijal 1 x kirurška prekrivka 70x70 cm, dvoslojna, nepropusno-upijajuća (viskoza + LDPE), s ljepljivim ovalnim otvorom 15x6 cm i četiri ljepljive kocke 10 x kompresa od gaze 10×10 cm 6 x tupfer okrugli br.4 1 x pean 1 x iglodržač metalni | set
4 | Set za UZV, sterilan:(dozvoljeno odstupanje dimenzija do max 15%) Sastav: 1 x kompresa od 100% polipropilena 37x40 cm (omot) 1 x navlaka PE za UZV sondu 10x100 cm 1 x sterilan gel za UZV | set
5 | Set za CVK-jugularis, sterilan(dozvoljeno odstupanje dimenzija do max 15%) Sastav: 1 x kirurška prekrivka 80x100cm izrađena od alkoholodbojnog, vododbojnog 100% PP materijala, omot 1 x kirurška prekrivka 75x90cm, dvoslojna, upijajuća, nepropusna,(PP+LDPE folija) s ljepljivim otvorom fi 10cm 1 x kirurška prekrivka 75x90cm, dvoslojna, upijajuća, nepropusna (PP+LDPE folija) 10 x kompresa od gaze 10x10cm 10x tupfer od gaze br.4 1x pean klema | set
6 | Set za spinalnu anesteziju , sterilan(dozvoljeno odstupanje dimenzija do max 15%) Sastav: 1 x kirurška prekrivka SMS, 100% PP, 80x100 cm (omot) 1 x kirurška prekrivka 70x70 cm s ljepljivim otvorom 15x6 cm i četiri ljepljive kocke, dvoslojan, upijajuća i nepropusna (LDPE + viskoza) 10 x kompresa 10x10 cm 6 x tupfer okrugli br.4 1 x plastični pean | set
7 | Set za paracentezu, sterilan (dozvoljeno odstupanje dimenzija do max 15%) Sastav: 1 x šprica 60mL 1 x atraumatska igla dužine 100mm 1 x 5 litrena graduirana vrećica s ručkom, nepovratnim ventilom i ispustom, s crijevom za ispust dužine 100cm te crijevom za ispust dužine 40cm povezano troluminalnom skretnicom koja podnosi pritisak do 4 bara, s mogućnošću zaokreta za 360 stupnjeva | set
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 40 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 41 Materijali za anesteziju
1 | Monitor set, 8" FULL HD ekran rezolucije 1920x1200 pixela, s USB i HDMI ulazima, s dva ulaza za kameru, mogućnost korištenja dva izvora za prikaz slike u slici i slika do slike, optimizirano korisničko sučelje sa zaslonom osjetljivim na dodir, snimanje videa i slika na SD karticu, reprodukcija snimljenih video zapisa i fotografija, s integriranim mikrofonom i brojačem vremena za dokumentiranje intubacija za edukacije svrhe, prikaz slike u formatu 16:10 s video laringoskopima, splash‐proof prema standardu IP54 (otpornost na prodor vode i prašine), pogodan za dezinfekciju brisanjem, kućište od ABS plastike otporno na udarce, punjiva Li-ion baterija kapaciteta 7800 mAh, mogućnost prijenos podataka sa SD kartice na USB | kom
2 | Džepni monitor, ekran 3.5" sa širokim kutem pogleda (najmanje 160°) s visokim stupnjem kontrasta, spremanje slika i videa na unutarnju memoriju, mogućnost rotacije monitora oko dvije osi, punjiva Li-ion baterija, vrijeme rada 1 h s indikatorom u monitoru, izmjenjiva baterija, potpuno vodonepropustan s razinom zaštite IPX8, mogućnost korištenja s videolaringoskopima | kom
3 | Spojni kabel, dužine 2 m, za korištenje s videolaringoskopima | kom
4 | Punjač, za baterije džepnog monitora, pogodan za dezinfekciju brisanjem | kom
5 | Punjiva Li-ion baterija, za džepni monitor, pogodna za dezinfekciju brisanjem | kom
6 | Glava kamere, s progresivnim skeniranjem, fokalne duljine f=19 mm, pogodna za niskotemperaturnu sterilizaciju, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
7 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MACINTOSH #4 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
8 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MACINTOSH #3 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
9 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MACINTOSH #2 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
10 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MACINTOSH #0 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
11 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MILLER #2 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
12 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MILLER #1 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
13 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MILLER #0 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
14 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MILLER #00 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
15 | Videolaringoskop za otežane intubacije, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
16 | Videolaringoskop za otežane intubacije, pedijatrijski, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
17 | Pretvornik slike za jednokratne videolaringoskopske špatule, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba, s mogućnošću ručne i strojne dezinfekcije do 65° C i HLD, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
18 | Pedijatrijski pretvornik slike za jednokratne videolaringoskopske špatule, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba, s mogućnošću ručne i strojne dezinfekcije do 65° C i HLD, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
19 | Jednokratna špatula videolaringoskopa, s MACINTOSH #4 oštricom, za korištenje s pretvornikom slike, pakiranje od 10 komada | kom
20 | Jednokratna špatula videolaringoskopa, s MACINTOSH #3 oštricom, za korištenje s pretvornikom slike, pakiranje od 10 komada | kom
21 | Jednokratna sterilna špatula videolaringoskopa, za otežane intubacije, za korištenje s pretvornikom slike, pakiranje od 10 komada | kom
22 | Jednokratna špatula videolaringoskopa, s MILLER #1 oštricom, za korištenje s pedijatrijskim pretvornikom slike, pakiranje od 10 komada | kom
23 | Jednokratna špatula videolaringoskopa, s MILLER #0 oštricom, za korištenje s pedijatrijskim pretvornikom slike, pakiranje od 10 komada | kom
24 | Jednokratni sterilni fleksibilni intubacijski videoendoskopi, progib gore/dolje 180/180°, smjer pogleda 0°, kut pogleda 90°, radne dužine 65 cm, promjer distalnog tipa 5.3 mm, promjer radnog kanala 2.2 mm | kom
25 | Jednokratni sterilni fleksibilni intubacijski videoendoskopi, progib gore/dolje 180/180°, smjer pogleda 0°, kut pogleda 90°, radne dužine 65 cm, promjer distalnog tipa 3.5 mm, promjer radnog kanala 1.2 mm | kom
26 | Konekcijski modul, za jednokratne fleksibilne videoendoskope | kom
27 | Uvodnik od nehrđajućeg čelika s atraumatskim vrhom, distalni dio prilagođen obliku oštrice špatule za otežanu intubaciju, s držačem tubusa, pakiranje od 10 komada | kom
28 | Ventil, nesterilan, za jednokratnu upotrebu, pakiranje od 20 komada | kom
29 | Sukcijski ventil, nesterilan, za jednokratnu upotrebu, pakiranje od 20 komada | kom
30 | Irigacijski adapter, za strojno čišćenje, višekratan, za fiberskope | kom
31 | Zaštitne tube, nesterilne, jednokratne, distalno zatvorene, pakiranje od 10 komada | kom
32 | Sukcijski ventil, jednokratan, pakiranje od 20 komada, za korištenje s fleksibilnim intubacijskim videoendoskopima | kom
33 | Irigacijski adapter, za strojno čiščenje, višekratan, za korištenje s fleksibilnim intubacijskim videoendoskopima | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 41 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 42 Potrošni materijal za anesteziju 2
1 | Grijač pacijenta, jedinica za reguliranje temperature toplim filtriranim zrakom, minimalno 4 stupnja zagrijavanja: sobna temperatura, 32°C, 38°C i 43°C, podešavanje uređaja putem kontrolnog panela s prednje strane uređaja, podešena vrijednost postiže se u vremenu makasimalno 30 sekundi, ugrađeni HEPA H13 zračni filter od minimalno 0.3 μm prema standardu EN 1822-1:2009, zamjena filtera nakon minimalno 2000 radnih sati uz signalizaciju alarma za zamjenu filtera, alarm za prekomjernu temperaturu, glasnoća uređaja maksimalno 48 dB, dužina kabla za napajanje minimalno 4 m, težina uređaja maksimalno 5.2 kg, kompatibilno s aplikacijom Virtual37 | kom
2 | Podloška za grijanje cijelog tijela odraslog pacijenta, minimalno 2 priključka za crijevo za ulazak toplog filtriranog zraka, dimenzijama minimalno 2200 x 900 mm, kompatibilno s aplikacijom Virtual37 i Mistral Air uređajem | pak
3 | Podloška za grijanje cijelog tijela pedijatrijskog pacijenta, minimalno 2 priključka za crijevo za ulazak toplog filtriranog zraka, dimenzijama minimalno 1680 x 900 mm, kompatibilno s aplikacijom Virtual37 i Mistral Air uređajem | pak
4 | Prekrivka za grijanje gornjeg dijela tijela odraslog pacijenta, minimalno 2 priključka za crijevo za ulazak toplog filtriranog zraka, dimenzijama 2010 x 760 mm, kompatibilno s aplikacijom Virtual37 i Mistral Air uređajem | pak
5 | Prekrivka za grijanje cijelog tijela pedijatrijskog pacijenta, priključak za crijevo za ulazak toplog filtriranog zraka, dimenzijama 1660 x 1330 mm, kompatibilno s aplikacijom Virtual37 i Mistral Air uređajem | pak
6 | Podloška/prekrivka grijanje cijelog tijela neonatalnog pacijenta, minimalno 2 priključka za crijevo za ulazak toplog filtriranog zraka, dimenzijama 1160 x 1330 mm, kompatibilno s aplikacijom Virtual39 i Mistral Air uređajem | pak
7 | Prekrivka grijanje cijelog tijela pacijenta, s kirurškim otvorom, sterilno, minimalno 2 priključka za crijevo za ulazak toplog filtriranog zraka, dimenzijama 2200 x 1330 mm, kompatibilno s aplikacijom Virtual39 i Mistral Air uređajem | pak
8 | Prekrivka grijanje cijelog tijela odraslog pacijenta, priključak za crijevo za ulazak toplog filtriranog zraka, dimenzijama 2270 x 1330 mm, kompatibilno s aplikacijom Virtual39 i Mistral Air uređajem | pak
9 | Uređaj za kontinuirano grijanje tranfuzijskih pripravaka i infuzijskih otopina, sastoji se od maksimalno 2 dijela: kontrolne jedinice i grijače jedinice, mogućnost odvajanja grijače jedinice od kontrolne jedinice, upravljanje kontrolnom jedinicom pomoću maksimalno 1 tipke, indikator temperature, indikator servisa, indikator pregrijavanja, stand-by mode, suhi princip zagrijavanja putem kontaktnih ploča, zadane temperature 39°C, minimalno 11 sigurnosnih senzora, zaštita od tekućine prema standardu IPX4, težina uređaja maksimalno 2.2 kg, nije potrebno redovito serivsiranje i održavanje, držač za komoricu za kapanje | kom
10 | Jednokratni set za grijač tranfuzijskih pripravaka i infuzijskih otopina Fluido Compact System ili jednakovrijedno, kazeta izrađena od aluminija obložena s parilenom, dužina pacijent linije maksimalno 40 cm, volumen ispiranja maksimalno 4 mL (±1 mL) s LuerLock pripojem, protok pri normotermiji od 5 do 100 mL/min | pak
11 | Jednokratni set s komoricom za kapanje za grijač tranfuzijskih pripravaka i infuzijskih otopina Fluido Compact System ili jednakovrijedno, kazeta izrađena od aluminija obložena s parilenom, dužina pacijent linije maksimalno 70 cm, volumen ispiranja maksimalno 15 (±1 mL) mL s LuerLock pripojem, protok pri normotermiji od 15 do 100 mL/min | pak
12 | IBP konekcijski kabel za monitore, s konekcijom za dvorstruke kontaktne ploče, minimalne dužine 3 m, bojom kodiran, kompatibilan s monitorima koje bolnica ima u upotrebi | kom
13 | IBP konekcijski kabel za monitore, s konekcijom za četverostruke kontaktne ploče, minimalne dužine 3 m, bojom kodiran, kompatibilan s monitorima koje bolnica ima u upotrebi | kom
14 | Dvostruka kontaktna ploča za Hybymed bežične komorice za mjerenje invazivnog tlaka, pozlaćeni kontakti za bežične komorice, bojom kodirane vrste tlaka, konekcijski kabel minimalne dužine 30 cm | kom
15 | Četverostruka kontaktna ploča za Hybymed bežične komorice za mjerenje invazivnog tlaka, pozlaćeni kontakti za bežične komorice, bojom kodirane vrste tlaka, konekcijski kabel minimalne dužine 30 cm | pak
16 | Jednostruki sustav za mjerenje kontinuiranog inzvazivnog tlaka, jednokratna upotreba, set se sastoji od bežične komorice s integriranom četverosmjernom skretnicom kodiranom bojom i stezaljkom za brzo propiranje, linija za davanje infuzije dužine minimalno 150 cm, linija tlaka bojom kodirana ukupne dužine minimalno 200 cm s minimalno 1 dodatnom četverosmjernom bojom kodiranom skretnicom, LuerLock priproji, sustav spajanja bežičnih komorica na višekratno upotrebljivu kontaktnu ploču, protok minimalno 3 mL/h, kompatibilno s MRI uređajima | pak
17 | Dvostruki sustav za mjerenje kontinuiranog inzvazivnog tlaka, jednokratna upotreba, set se sastoji od 2 bežične komorice s integriranim četverosmjernim skretnicama kodiranim bojom i stezaljkama za brzo propiranje, linije za davanje infuzije ukupne dužine minimalno 175 cm, 2 linije tlaka bojom kodirane ukupne dužine minimalno 200 cm svaka linija, minimalno 1 dodatna četverosmjerna bojom kodiranom skretnicom na svakoj liniji tlaka, LuerLock priproji, sustav spajanja bežičnih komorica na višekratno upotrebljivu kontaktnu ploču, protok minimalno 3 mL/h, kompatibilno s MRI uređajima | pak
18 | Trostruki sustav za mjerenje kontinuiranog inzvazivnog tlaka, jednokratna upotreba, set se sastoji od 3 bežične komorice s integriranim četverosmjernim skretnicama kodiranim bojom i stezaljkama za brzo propiranje, linije za davanje infuzije ukupne dužine minimalno 175 cm, 3 linije tlaka bojom kodirane ukupne dužine minimalno 200 cm svaka linija, minimalno 1 dodatna četverosmjerna bojom kodiranom skretnicom na svakoj liniji tlaka, LuerLock priproji, sustav spajanja bežičnih komorica na višekratno upotrebljivu kontaktnu ploču, protok minimalno 3 mL/h, kompatibilno s MRI uređajima | pak
19 | Jednostruki sustav za mjerenje kontinuiranog inzvazivnog tlaka, jednokratna upotreba, set se sastoji od bežične komorice s integriranom četverosmjernom skretnicom kodiranom bojom i stezaljkom za brzo propiranje, linija za davanje infuzije dužine minimalno 150 cm, s integriranim zatvorenim sustavom spremnika, s čepom na navoj za uzimanje uzoraka arterijske krvi volumena minimalno 2 mL, linija tlaka bojom kodirana ukupne dužine minimalno 215 cm s minimlano 1 dodatnom četverosmjernom bojom kodiranom skretnicom, LuerLock priproji, sustav spajanja bežičnih komorica na višekratno upotrebljivu kontaktnu ploču, minimalno 1 integrirani bezigleni pripoj za izravno uzimanje krvi, protok minimalno 3 mL/h, kompatibilno s MRI uređajima | pak
20 | Dvostruki sustav za mjerenje kontinuiranog inzvazivnog tlaka, jednokratna upotreba, set se sastoji od 2 bežične komorice s integriranim četverosmjernim skretnicama kodiranim bojom i stezaljkama za brzo propiranje, linije za davanje infuzije ukupne dužine minimalno 175 cm, s integriranim zatvorenim sustavom spremnika, s čepom na navoj za uzimanje uzoraka arterijske krvi volumena minimalno 2 mL, 2 linije tlaka bojom kodirane ukupne dužine minimalno 215 cm (crvena) i 200 cm (plava) s minimlano 1 dodatnom četverosmjernom bojom kodiranom skretnicom na svakoj liniji tlaka, LuerLock priproji, sustav spajanja bežičnih komorica na višekratno upotrebljivu kontaktnu ploču, minimalno 1 integrirani bezigleni pripoj za izravno uzimanje krvi, protok minimalno 3 mL/h, kompatibilno s MRI uređajima | pak
21 | Trostruki sustav za mjerenje kontinuiranog inzvazivnog tlaka, jednokratna upotreba, set se sastoji od 3 bežične komorice s integriranim četverosmjernim skretnicama kodiranim bojom i stezaljkama za brzo propiranje, linije za davanje infuzije ukupne dužine minimalno 175 cm, s integriranim zatvorenim sustavom spremnika, s čepom na navoj za uzimanje uzoraka arterijske krvi volumena minimalno 2 mL, 3 linije tlaka bojom kodirane dužine minimalno 215 cm (crvena), 200 cm (plava) i 200 cm (žuta) s minimlano 1 dodatnom četverosmjernom bojom kodiranom skretnicom na svakoj liniji tlaka, LuerLock priproji, sustav spajanja bežičnih komorica na višekratno upotrebljivu kontaktnu ploču, minimalno 1 integrirani bezigleni pripoj za izravno uzimanje krvi, protok minimalno 3 mL/h, kompatibilno s MRI uređajima, izolacijska gel barijera | pak
22 | Jednokratni set za grijač infuzijskih otopina Fludio Irrigation System ili jednakovrijedno, kazeta se sastoji od pacijentove linije, spike seta, čepićem i povratnim ventilom. Protok pri normotermiji od 50 do 650 mL/min do maksimalno 300mmHg pritiska. Volumen pripreme minimalno 285mL. | kom
23 | Jednokratni spike set za Fluido Irrigation URO set ili jednakovrijedno. Mogućnost spajanja seta direktno s pacijentovom linijom za korištenje u postoperativnoj irigaciji. | kom
24 | Jednokratna pcijentova linija za Fluido Irrigation URO set ili jednakovrijedno minimalne duljine 2000mm. | kom
25 | Muški konektor za Fluido Irrigation URO set ili jednakovrijedno. | kom
26 | Ženski konektor za Fluido Irrigation URO set ili jednakovrijedno. | kom
27 | Konektor za kateter za Fluido Irrigation URO set ili jednakovrijedno. | kom
28 | Ljevkasti konektor za Fluido Irrigation URO set ili jednakovrijedno. | kom
29 | Muški URO konektor za Fluido Irrigation URO set ili jednakovrijedno. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 42 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 43 Potrošni materijal za anesteziju 3
1 | Vod za prefuzor 150cm proziran | kom
2 | Maska za kisik - odrasli 210cm | kom
3 | Maska za kisik - high concentration | kom
4 | Heimlichova valvula za torakalnu drenažu, sterilna | kom
5 | Trahealni set za uzimanje uzorka aspirata | kom
6 | Ovlaživač za endotrahealnu kanilu,za spontano disanje, s valvulom | kom
7 | Tlačna manžeta invazivno mjerenje tlakova, 500ml, jednokratna | kom
8 | Tlačna manžeta invazivno mjerenje tlakova, 500ml, višekratna | kom
9 | Tlačna manžeta invazivno mjerenje tlakova, 1000ml, jednokratna | kom
10 | Balon za ventilaciju, odrasli, 1700ml, s maskom veličine 4 i 5 | kom
11 | Držač za urinsku vrećicu | kom
12 | Fiksator za i.v. kanile | kom
13 | Airway , sterilno pakiranje br 2,3,4 | kom
14 | Stetoskop, kardiološki | kom
15 | Štrcaljka za perfuzor 50ml | kom
16 | Binazalni nosni kateter za aplikaciju kisika,konekcijsko crijevo dužine 210cm | kom
17 | Endotrahalni armirani tubusi s niskotlačnim i visokovolumskim balonom, , s uvodnicom , atraumatskog vrha, od medicinskog pvc, bez deph-a,veličine od 3.5-10.0) | kom
18 | Endotrahalni tubusi s niskotlačnim balonom, bez uvodnice, atraumatskog vrha, od medicinskog pvc, bez dehp-a, veličine od (3.5-10.0) | kom
19 | Višekratni balon za reanimaciju, silikonski, u kompeltu s maskom, rezervorom za kisik i cijevi za dovod kisika. set mora biti dostupan u veličinama za djecu i odrasle. | kom
20 | Zatvoreni sistem za aspiraciju trahealnog tubusa kod traheostomiranih pacijenata, s fleksibilnom cijevi za respirator, upotreba kroz 72 sata s mogučnošću propiranja katetera i otvorom za aplikaciju terapije. različitih veličina ch 12, ch14, ch16 | kom
21 | Zatvoreni sistem za aspiraciju trahealnog tubusa s fleksibilnom cijevi za respirator, upotreba kroz 72 sata s mogučnošću propiranja katetera i otvorom za aplikaciju terapije. različitih veličina i dužina ( 31cm, 54 cm, 60cm ) | kom
22 | Konektor y za zatvorene sisteme aspiracije pakiran zajedno s aspiracijskim usisnim ventilom za zatvoreni aspiracijski sistem. | kom
23 | Set za inhalaciju putem maske, za djecu i odrsale. set se sastoji od maske, raspršivača( prozirna i graduirana čašica ) i cijevi dužine 1.8-2.1m | set
24 | Set za pleuralnu punkciju. sadrži:.iglu 1,8x80 mm, sistem s lock nastavcima,luer lock štrcaljku 50-60ml, trokraku skretnicu, vrećicu za sekret volumena 2l, konekcijsku cijev 90 cm | set
25 | Laringoskop set, s halogenim svjetlom, špatule MacIntosh različitih veličina 2,3,4 , drška min. 28 – 30 mm., sve pakirano u kutiju | kom
26 | Jednokratna laringealna maska, sa silikonskim cuff-om, različitih veličina, sterilna | kom
27 | Anesteziološke maske, silikonske, različitih veličina (1-5) | kom
28 | Maska za odrasle za aerosolnu terapiju, s mogučnošću regulacije protoka , 6 venturi ventila u rasponu od 24%-60% | kom
29 | Igla za spinalnu punkciju, 20g 0,9 x 88-90 mm (igla za spinalnu anesteziju) | kom
30 | Čep za kateter, sterilni | kom
31 | Cuffomjer za kontinuirano mjerenje i regulaciju tlaka u cuff-u | kom
32 | Sistem za zatvorenu sukciju trahealne kanile kroz 168 sati primjene, s ulazom za bronhoskop, s otvorom za čišćenje, s kontrolom sekrecije, s izolacijskim pacijent ventilom, kodiran bojom,,veličina ch10,ch,12,ch14,ch16, različitih dužina 59 cm,65 cm | kom
33 | Sistem za zatvorenu sukciju trahealne kanile kroz 168 sati kod traheostomiranih pacijenata, primjene, s ulazom za bronhoskop, s otvorom za čišćenje, s kontrolom sekrecije, s izolacijskim pacijent ventilom, kodiran bojom,,veličina ch,12,ch14,ch16, dužina 39 cm | kom
34 | Fiksacijska (pamučna ) trakica za fiksaciju trahealnih kanila, fiksacija pomoću čička i kukica, prilagodljiva za različite veličine kanila ,antidekubitalna | kom
35 | Nosni fiksator za sondu, pojedinačno sterilno pakiran | kom
36 | Trokraka skretnica, sterilna | kom
37 | Flasteri s čičak trakom za fiksiranje različitih vrsta katetera ( cvk,arterijskih katetar, peg sondi i sl.), veličine 4x9cm | kom
38 | Komplet za kontiunuirano mjerenje satne diureze,zatvorenog sustava s mogućnošću uizimanja uzorka, bez mogućnosti prelijevanja, prikladan za fiksaciju na krevet | kom
39 | Nosni fiksator za sondu, pojedinačno sterilno pakiran | kom
40 | Endotrahealni tubusi , preformirani, s niskotlačnim balonom, bez uvodnice, atraumatskog vrha, od medicinskog pvc, bez dehp-a, veličine od (3.0-10.0) | kom
41 | Endotrahealni tubusi , s uvodnicom, s niskotlačnim balonom, atraumatskog vrha, od medicinskog pvc, bez dehp-a, veličine od (6.0-9.0), | kom
42 | Airway , veličina od 00- 5, nesterilni | kom
43 | Nazofaringealni tubusi , veličine 6.0mm do 8.5mm,sterilni | kom
44 | Antibakterijski virusni filter za opću anesteziju kod djece | kom
45 | Antibakterijski virusni filter za opću anesteziju kod odraslih | kom
46 | Sigurnosni zatvarač, luerlock,sterilno pojedinačno pakiran | kom
47 | Vrećice za urin za odrasle, materijal PVC, prednja strana vrećice prozirna, stražnja neprozirna ( bijela ), sterilne, s nepovratnim ventilom, volumena 2l, graduacija od 25-2000ml, s konekcijskim crijevom duljine 100cm, T - ispust. | kom
48 | Čep za zatvaranje centralnih venskih katetera i intravenskih kanila, luerlock,sterilno pojedinačno pakiran | kom
49 | Zaštitna navlaka za temperaturnu sondu, materijal lateks,dužine 200mm, širine 5mm | kom
50 | Crijevo za aspiraciju od PVC, elastično , vanjska površina hrapava ( protuklizna ), dužina 300cm, vanjskog promjera CH25 | kom
51 | Crijevo za aspiraciju od PVC, elastično , vanjska površina hrapava ( protuklizna ), dužina 200cm, vanjskog promjera CH25 | kom
52 | Štrcaljka 50-60 ml, kateter tip, trodjelna | kom
53 | Uvodnice za endotrahelani tubus, različitih veličina CH6, CH10, CH12, CH14 | kom
54 | Maska za respiraciju, ECOPlus, za jednokratnu upotrebu, vanjskog promjera 15mm i 22mm | kom
55 | Igla za spinalnu anesteziju, 20G , 90 mm | kom
56 | Igla za spinalnu anesteziju, 22G , 90 mm | kom
57 | Igla za spinalnu anesteziju, 25G , 90 mm , s uvodnicom 21GX30mm | kom
58 | Igla za spinalnu anesteziju, 27G , 90 mm , s uvodnicom 22GX30mm | kom
59 | Vrećice za urin za odrasle, materijal PVC, prednja strana vrećice prozirna, stražnja neprozirna ( bijela ), sterilne, s nepovratnim ventilom, volumena 2l, graduacija od 25-2000ml, s konekcijskim crijevom duljine 100cm, bez ispusta | kom
60 | Sisaljka za aspiraciju , bez drške, vanjskog promjera 10mm | kom
61 | Sisaljka za aspiraciju , s drškom, s vakuum kontrolom, vanjskog promjera 6mm i 8mm | kom
62 | Vrećica za povraćanje s prstenastim otvorom za usta, otporna na pucanje, od polietilena , s mjernom oznakom , volumen 1500ml | kom
63 | Crijevo za respiraciju s vrećicom za disanje volumena 1L, unutarnjeg promjera 22mm, dužine 180cm | kom
64 | Crijevo za respiraciju, s Y konektorom i ulazom za CO2, 22mm | kom
65 | Crijevo za respiraciju, s Y konektorom i ulazom za CO2, 15mm | kom
66 | Crijevo za disanje s dva vlagolovca, balonom za disanje volumena 2L, vješalicom, y- konektor, CO2 ulaz, odrasli , dužine 240cm ( 120/120 ), unutranjeg promjera 22mm | kom
67 | EKG elektorde , nesterilne, porozna mikropora, promjera 60mm, gel, pogodne za 24 satin monitoring | kom
68 | Nastavak za crijevo za disanje, 22F-22M/19F, otvor za bronhoskop, dužine 150mm | kom
69 | Crijevo za disanje s dva vlagolovca, balonom za disanje volumena 1L, vješalicom, y- konektor, CO2 ulaz, odrasli , dužine 240cm ( 120/120 ), unutranjeg promjera 15mm | kom
70 | Vod za prefuzor 150cm proziran, tlak 4 Bara, okretni konektori | kom
71 | Vod za prefuzor 200cm proziran, tlak 4 Bara, okretni konektori | kom
72 | Vod za prefuzor 150cm, poliuretan,1,5mmX2,5mm, proziran, tlak 4 Bara, okretni konektori | kom
73 | Endotrahealni tubusi , bez cuffa, atraumatskog vrha, od medicinskog pvc, bez dehp-a, veličine od (2.0- 8.0mm), | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 43 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 44 Sonde za kisik, nosne, fiksirane
1 | Sonda (kateter) za kisik, nosna, PVC, dva katetera za nosnice, fiksirana, cijev za povezivanje s dovodom kisika minimalno CH 12, duljine minimalno 1800 mm | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 44 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 45 Spnde, gravitacijski sistemi i setovi za infuziju
1 | Sonda (kateter) za kisik, nosna, PVC, dva katetera za nosnice CH 10, nefiksirana, dužina minimalno 750 mm, cijev za povezivanje s dovodom kisika minimalno CH 14 i duljine minimlano 1500 mm, Otvori nosnih katetera moraju biti dobro obrađeni, bez srha (atraumatski) i mogu se fiksirati pomoću pomične perforirane pločice i spajalice.Mora biti u skladu s MDD (Direktiva o medicinskim proizvodima) 93/42/EEC i imati potvrdu o sterilizaciji validiranom metodom | kom
2 | SET ZA INFUZIJU po principu gravitacije s komorom od prozirnog mekanog PVC-a bez DEHP minimalne duljine 60 mm (od nastavka za kapanje do kraja komore), dvoluminalne probodne igle glatke, fino obrađene površine, optimalne oštrine sa zaštitnim čepom, zračnim bakterijskim filtrom promjera pora 1,2 µm, poliamidnim disk filtrom za otopinu promjera pora 15 µm; protočna cijev je ukupne duljine 1500 od prozirnog mekanog PVC-a s regulatorom protoka infuzije s kotačićem i parkirnim mjestom za pričvršćivanje protočne cijevi, nastavkom za dodatnu terapiju bez latexa (kao poliizopren, luer lock priključakom (muški) s navojem i čepom. Set mora odgovarati normi HRN EN ISO-8536-4:2020 ili jednakovrijednoj i MDD 93/42/EEC ili jednakovrijednoj te imati potvrdu o sterilizaciji validiranom metodom | set
3 | Set za infuziju tip Y po principu gravitacije za istovremenu primjenu dviju infuzijskih otopina. Set se sastoji od dvije komore od prozirnog, mekanog PVC bez DEHP, minimalne duljine 60 mm (od nastavka za kapanje do kraja komore), s dvoluminalnim probodnim iglama glatke površine, optimalne oštrine s odzračnim bakterijskim filtrom promjera pora 1,2 µm i čepom, poliamidnim disk filtrom za otopinu promjera pora 15 µm, pridružene na protočne cijevi (prozirni mekani PVC bez DEHP) duljine 1340 mm, Y priključka, 3 regulatora protoka infuzije s kotačićem i parkirnim mjestom za pričvršćenje protočne cijevi (na dvije pridružne cijevi i cijevi iza Y nastavka), nastavaka za dodatnu terapiju (bez latexa, poliizopren i luer lock priključkom s navojem. Ukupna duljina seta 2640 mm. Set mora odgovarati normi HRN EN ISO-8536-4:2020 ili jednakovrijednoj i MDD 93/42/EEC ili jednakovrijednoj te imati potvrdu o sterilizaciji validiranom metodom | set
4 | SET ZA TRANSFUZIJU po principu gravitacije. Sastoji se od komore izrađene od prozirnog mekanog PVC-a bez DEHP (minimalna duljina komore 80 mm, od nastavka za kapanje do kraja komore) s monoluminalnom probodnom iglom glatke, fino obrađene površine i optimalne oštrine sa zaštitnim čepom, protočnom cijevi od prozirne, mekane medicinske plastike bez DEHP ukupne duljine 1500 mm, filtrom za krv (poliamidska mrežica promjera pora 200 µm, površine minimalno 10cm2, duljine minimalno 45 mm), regulatorom protoka s kotačićem i parkinim mjestom za pričvršćivanje cijevi, luer lock priključkom (muški) sa zaštitnom kapicom. Set je bez nastavka za dodatnu terapiju i bez zračnog filtra na komori. Set je sterilan, pojedinačno pakiran i ispitan na bakterijske endotoksine. Set mora odgovarati normi HRN EN ISO-1135-4:2016 ili jednakovrijednoj i MDD 93/42/EEC ili jednakovrijednoj te imati potvrdu o sterilizaciji validiranom metodom | set
5 | Set za punkciju vene i kratkotrajnu primjenu infuzije (Microflex) sa silikoniziranom iglom od nehrđajućeg čelika promjera 0,7 mm i duljine 20 mm, protočnom cijevi (PVC) duljine 300 mm i i luer lock priključkom (ženskim) sa zaštitnom kapicom | set
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 45 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 46 Gravitacijski setovi za infuziju i transfuziju
1 | Set za infuziju s komorom od prozirnog mekanog PVC-a bez DEHP-a (DOP), s dvoluminalnim probodnim iglama koje imaju glatke, fino obrađene površine, optimalne oštrine sa zaštitnom kapicom; sa zračnim bakterijskim filterom sa zaštitnom kapicom promjera pora 1,2 µm, s poliamidnim disk filterom za otopinu: mrežice promjera 15 µm; PVC cijevi ukupne dužine 1500 mm od prozirnog mekanog PVC-a bez DEHP (DOP); s regulatorom protoka infuzije s kotačićem i parkirnim mjestom za pričvršćivanje protočne cijevi, s nastavkom za dodatnu terapiju bez lateksa (kao poliizopren ili sl.), s luer lok nastavkom (muškim) sa zaštitnom kapicom | kom
2 | Set za transfuziju s PVC komorom i cijevi od prozirne, mekane medicinske plastike bez DEHP-a (DOP-a), s monoluminalnom probodnom iglom glatke, fino obrađene površine, optimalne oštrine sa zaštitnom kapicom, s filterom za krv (poliamidska mrežica promjera pora 200 µm, površine minimalno 10 cm2, dužine minimalno 45 mm), s regulatorom protoka s kotačićem i parkinim mjestom za pričvrščivanje cijevi, s luer lok nastavkom (muškim) sa zaštitnom kapicom. Ukupna dužina PVC cijevi 1500 mm, bez nastavka za dodatnu terapiju i bez zračnog filtra na komori | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 46 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 47 Setovi za transfuziju krvnih pripravaka
1 | Set za primjenu krvnih pripravaka bez DEHP-a s trodjelnom komoricom koja se sastoji od tvrdog prozirnog dijela, centralnog prstena i elastičnog dijela, s jednom probodnom iglom za plastičnu vrečicu, bez odzračnika, bez dodatnog injekcijskog porta, dužine 150cm, s integriranim 200µm filtrom, površina filtra 11cm², linija s čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje krvnog pripravka i kontaminaciju krvlju, sadrži stezaljku za podešavanje protoka doziranja, s parking mjestom i s mjestom za sigurno odlaganje oštrog dijela kapaljke | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 47 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPAPREDMETA NABAVE 48 Laringealna maska višekratna
1 | Laringealna višekratna maska veličina 1-4
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 48 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPAPREDMETA NABAVE 49 Držači kanile za traheostomu i udlage za fiksaciju ekstremiteta
1 | Držač kanile za traheostomu s rastezljivom trakom koja sprječava kompresiju i nastajanje edema. Duljina 49,5 cm | kom
2 | Držač za endotrahealne tubuse. Može biti na pacijentu do 3 dana. Kompatibilan s veličinom tubusa od 7 do 10 | kom
3 | Adhezivni držač za endotrahelane tubuse. Kompatibilan s držačem za endotrahelne tubuse | kom
4 | Udlaga za fiksaciju ekstremiteta. Mora biti samoljepljiva za određivanje inteziteta fikskacije. Veličina: 23 cm x 9 cm | kom
5 | Udlaga za fiksaciju ekstremiteta. Mora biti samoljepljiva za određivanje inteziteta fikskacije. Veličina: 13,7 cm x 6,4 cm | kom
6 | Udlaga za fiksaciju ekstremiteta. Mora biti samoljepljiva za određivanje inteziteta fikskacije. Veličina: 11,4 cm x 4,4 cm | kom
7 | Udlaga za fiksaciju ekstremiteta. Mora biti samoljepljiva za određivanje inteziteta fikskacije. Veličina: 10,8 cm x 2,5 cm | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 49 BROJKAMA BEZ PDV-A
Grupa predmeta nabava 50 Potrošni za transkutani nadzor
1 | Fiksacijski set za transkutani nadzor oksigenacije | kom
2 | Set za kalibraciju senzora za transkutani nadzor oksigenacije | kom
3 | Plin za kalibraciju za transkutani nadzor oksigenacije | kom
NAPOMENA: stavke moraju biti kompatibilne uređaju TCM 5 u vlasništvu naručitelja
4 | Senzor kazeta za potrebe provođenja plinske analize arterijske krvi, puni panel s laktatima, kompatibilna sa ABL80 analizatorom, 300 testova. | kom
5 | Kalibracijska otopina za plinsku analizu za puni panel s laktatima. | kom
6 | Unutarnja kontrola kvalitete za plinove, elektrolite i metabolite kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 1 | pak, a30
7 | Unutarnja kontrola kvalitete za plinove, elektrolite i metabolite kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 2 | pak, a30
8 | Unutarnja kontrola kvalitete za plinove, elektrolite i metabolite kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 3 | pak, a30
9 | Unutarnja kontrola kvalitete za plinove, elektrolite i metabolite kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 4 | pak, a30
10 | Unutarnja kontrola kvalitete za hematokrit kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 1 | pak, a30
11 | Unutarnja kontrola kvalitete za hematokrit kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 2 | pak, a30
12 | Termalni papir za pisač kopmatibilan sa ABL80 analizotorom | pak, a6
13 | Paket s otopinama za kalibraciju i automatiziranu kontrolu kvalitete stabilnosti 30 dana kompatibilan s uređajem RADIOMETER ABL90FLEX | kom
14 | Kazeta senzora za određivanje pH,pCO2, pO2, K, Na, Ca, Cl, GUK, Lac, Hb kompatibilna s uređajem RADIOMETER ABL90FLEX, 300 testova | kom
15 | Otopina u ampuli za kalibraciju Hb kompatibilna s uređajem RADIOMETER ABL90FLEX | pak, a4
16 | Papir za termalni printer kompatibilan s uređajem RADIOMETER ABL90FLEX | pak, a8
17 | Brtva ulaza kompatibilna s uređajem RADIOMETER ABL90FLEX | kom
18 | Kazeta senzora za određivanje pH,pCO2, pO2, K, Na, Ca, Cl, GUK, Lac, Hb, bil, kompletna oksimetrija kompatibilna s uređajem RADIOMETER ABL90FLEX, 600 testova | kom
19 | Paket XL s otopinama za kalibraciju i automatiziranu kontrolu kvalitete stabilnosti 30 dana kompatibilan s uređajem RADIOMETER ABL90FLEX | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 50 BROJKAMA BEZ PDV-A
Grupa predmeta nabava 51 Potrošni za transkutani nadzor
1 | Kateter periferni PICC jednoluminalni, dugotrajni od spec. silikona dužine 60 cm za jednostavno postavljanje veličine 2 Fr | kom
2 | Kateter periferni PICC jednoluminalni, dugotrajni od spec. silikona dužine 60 cm za jednostavno postavljanje veličine 3 Fr | kom
3 | Kateter periferni PICC jednoluminalni, dugotrajni od spec. silikona dužine 60 cm za jednostavno postavljanje veličine 4 Fr | kom
4 | Kateter periferni PICC jednoluminalni, dugotrajni od spec. silikona dužine 60 cm za jednostavno postavljanje veličine 5 Fr | kom
5 | Kateter periferni PICC dvoluminalni, dugotrajni od spec. silikona dužine 60 cm za jednostavno postavljanje veličina 4 Fr | kom
6 | Kateter periferni PICC dvoluminalni, dugotrajni od spec. silikona dužine 60 cm za jednostavno postavljanje veličina 5 Fr | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 51 BROJKAMA BEZ PDV-A
Grupa predmeta nabava 52 Igla za port sigurnosne s "Y" nastavkom i kutnom iglom razne veličine i dužine
1 | Igla za port sigurnosne s "Y" nastavkom i kutnom iglom razne veličine i dužine
1.1 | Igle za port sigurnosne s Y set,19gx19-20 mm | kom
1.2 | Igle za port sigurnosne s Y set,20gx19mm | kom
1.3 | Igle za port sigurnosne s Y set,22gx19mm | kom
1.4 | Igle za port sigurnosne s Y set,19gx25mm | kom
1.5 | Igle za port sigurnosne s Y set,20gx25mm | kom
1.6 | Igle za port sigurnosne s Y set,22gx25mm | kom
1.7 | Igle za port sigurnosne s Y set,19gx32mm | kom
1.8 | Igle za port sigurnosne s Y set,20gx32mm | kom
1.9 | Igle za port sigurnosne s Y set,22gx32mm | kom
1.10 | Igle za port sigurnosne s Y set,19gx38mm | kom
1.11 | Igle za port sigurnosne s Y set,22gx38mm | kom
1.12 | Igle za port sigurnosne s Y set,22gx38mm | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 52 BROJKAMA BEZ PDV-A
Grupa predmeta nabava 53 Set Y infuzioni set s kutnom iglom
1 | Set Y infuzioni set s kutnom iglom
1.1. | Igla za port infuzijski set, 19g, 13mm kutna | kom
1.2 | Igla za port infuzijski set, 19g, 19 mm kutna | kom
1.3. | Igla za port infuzijski set, 19g, 38mm kutna | kom
1.4. | Igla za port infuzijski set, 19g, 50mm kutna | kom
1.5. | Igla za port infuzijski set, 20g, 13mm kutna | kom
1.6. | Igla za port winged infuzi. set, 20g, 38mm kutna | kom
1.7. | Igla za port winged infuzi. set, 22g, 13mm kutna | kom
1.8. | Igla za port winged infuzi. set, 22g, 38mm kutna | kom
1.9. | Igla za port winged infuzi. set, 25g, 19mm kutna | kom
1.10. | Igla za port winged infuzi. set, 25g, 38mm kutna | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 53 BROJKAMA BEZ PDV-A
Grupa predmeta nabava 54 Potrošni za RapidPoint 500
1 | Reagens kaseta za određivanje acidobaznog statusa, kalija, natrija, kalcija, klora, glukoze, laktata, bilirubina, hemoglobina te oksimetrijskih parametara (tHb,SO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb) kompatibilna s analizatorom RapidPoint 500 - 750 testova | pak
2 | Reagens kaseta za određivanje acidobaznog statusa, kalija, natrija, kalcija, klora, glukoze, laktata, bilirubina, hemoglobina te oksimetrijskih parametara (tHb,SO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb) kompatibilna s analizatorom RapidPoint 500 - 250 testova | pak
3 | Reagens kaseta za ispiranje sustava i otpad kompatibilna s analizatorom RapidPoint 500 - 4 kasete | pak
4 | Reagens kaseta za automatsku kontrolu kvalitete kompatibilna s analizatorom RapidPoint 500 | pak
5 | Nastavci za šprice kompatibilni s analizatorom RapidPoint 500 - 20 kom | pak
6 | Heparinizirane šprice s iglom (balansirani heparin) za ABS, volumena 3 mL | pak
7 | Heparinizirane šprice bez igle (balansirani heparin) za ABS, volumena 3 mL | pak
NAPOMENA: stavke moraju biti kompatibilne uređaju RapidPoint 500 u vlasništvu naručitelja
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 54 BROJKAMA BEZ PDV-A
Grupa predmeta nabava 55 Igle za port
1 | Igla sigurnosna za port pod kutem od 90°, s infuzijskim produžetkom i fleksibilnom stezaljkom, dužine 20 cm, izrađena od PVC-a, bez DEHP-a i latexa, aktivnim sigurnosnim mehanizmom, baza igle prozirna zbog vidljivosti ubodnog mjesta,mogućnost primjene u magnetnom polju jačine do 3T.
1.1. | dimenzija 19 G x 13 mm | kom
1.2. | dimenzija 19 G x 19 mm | kom
1.3. | dimenzija 19 G x 25 mm | kom
1.4. | dimenzija 19 G x 38 mm | kom
1.5. | dimenzija 20 G x 13 mm | kom
1.6. | dimenzija 20 G x 19 mm | kom
1.7. | dimenzija 20 G x 25 mm | kom
1.8. | dimenzija 20 G x 38 mm | kom
1.9. | dimenzija 22 G x 13 mm | kom
1.10. | dimenzija 22 G x 19 mm | kom
1.11. | dimenzija 22 G x 25 mm | kom
1.12. | dimenzija 22 G x 38 mm | kom
2. | Igla sigurnosna za port pod kutem od 90°, s infuzijskim produžetkom i fleksibilnom stezaljkom, dužine 20 cm, izrađena od PVC-a, bez DEHP-a i latexa, s dodatnim beziglenim Y- pristupom i aktivnim sigurnosnim mehanizmom, baza igle prozirna zbog vidljivosti ubodnog mjesta,mogućnost primjene u magnetnom polju jačine do 3T.
2.1. | dimenzija 19 G x 19 mm | kom
2.2. | dimenzija 19 G x 25 mm | kom
2.3. | dimenzija 19 G x 38 mm | kom
2.4. | dimenzija 20 G x 19 mm | kom
2.5. | dimenzija 20 G x 25 mm | kom
2.6. | dimenzija 20 G x 38 mm | kom
2.7. | dimenzija 22 G x 19 mm | kom
2.8. | dimenzija 22 G x 25 mm | kom
3. | Igla sigurnosna za port pod kutem od 90°, s okruglom bazom za stabilizaciju, infuzijskim produžetkom i fleksibilnom stezaljkom, dužine 20 cm, izrađena od PVC-a, bez DEHP-a i latexa, aktivnim sigurnosnim mehanizmom, baza igle prozirna zbog vidljivosti ubodnog mjesta,mogućnost primjene u magnetnom polju jačine do 3T.
3.1. | dimenzija 19 G x 12.7 mm | kom
3.2. | dimenzija 19 G x 19 mm | kom
3.3. | dimenzija 19 G x 25 mm | kom
3.4. | dimenzija 19 G x 38 mm | kom
3.5. | dimenzija 20 G x 12.7 mm | kom
3.6. | dimenzija 20 G x 19 mm | kom
3.7. | dimenzija 20 G x 25 mm | kom
3.8. | dimenzija 20 G x 38 mm | kom
3.9. | dimenzija 22 G x 12.7 mm | kom
3.10. | dimenzija 22 G x 19 mm | kom
3.11. | dimenzija 22 G x 25 mm | kom
3.12. | dimenzija 22 G x 38 mm | kom
4. | Igla sigurnosna za port pod kutem od 90°, s okruglom bazom za stabilizaciju, infuzijskim produžetkom i fleksibilnom stezaljkom, dužine 20 cm, izrađena od PVC-a, bez DEHP-a i latexa,s dodatnim beziglenim Y- pristupom i aktivnim sigurnosnim mehanizmom, baza igle prozirna zbog vidljivosti ubodnog mjesta,mogućnost primjene u magnetnom polju jačine do 3T
4.1. | dimenzija 19 G x 12.7 mm | kom
4.2. | dimenzija 19 G x 19 mm | kom
4.3. | dimenzija 19 G x 25 mm | kom
4.4. | dimenzija 19 G x 38 mm | kom
4.5. | dimenzija 20 G x 12.7 mm | kom
4.6. | dimenzija 20 G x 19 mm | kom
4.7. | dimenzija 20 G x 25 mm | kom
4.8. | dimenzija 20 G x 38 mm | kom
4.9. | dimenzija 22 G x 12.7 mm | kom
4.10. | dimenzija 22 G x 19 mm | kom
4.11. | dimenzija 22 G x 25 mm | kom
4.12. | dimenzija 22 G x 38 mm | kom
5. | Igla sigurnosna za port pod kutem od 90°, s okruglom bazom za stabilizaciju, infuzijskim produžetkom i fleksibilnom stezaljkom, dužine 20 cm, izrađena od PVC-a, bez DEHP-a i lateksa, aktivni sigurnosni mehanizam, baza igle prozirna zbog vidljivosti ubodnog mjesta,mogućnost primjene u magnetnom polju jačine do 3T, za primjenu kontrastnih sredstava kompatibilna s postavkama injektora do 325 PSI.
5.1. | dimenzija 19 G x 19 mm | kom
5.2. | dimenzija 19 G x 25 mm | kom
5.3. | dimenzija 19 G x 38 mm | kom
5.4. | dimenzija 20 G x 25 mm | kom
5.5. | dimenzija 20 G x 38 mm | kom
5.6. | dimenzija 22 G x 19 mm | kom
5.7. | dimenzija 22 G x 25 mm | kom
5.8. | dimenzija 22 G x 38 mm | kom
6. | Igla sigurnosna za port pod kutem od 90°, s okruglom bazom za stabilizaciju, infuzijskim produžetkom i fleksibilnom stezaljkom, dužine 20 cm, izrađena od PVC-a, bez DEHP-a i latexa,s dodatnim beziglenim Y- pristupom i aktivnim sigurnosnim mehanizmom, baza igle prozirna zbog vidljivosti ubodnog mjesta,mogućnost primjene u magnetnom polju jačine do 3T, za primjenu kontrastnih sredstava kompatibilna s postavkama injektora do 325 PSI.
6.1. | dimenzija 19 G x 19 mm | kom
6.2. | dimenzija 19 G x 25 mm | kom
6.3. | dimenzija 19 G x 38 mm | kom
6.4. | dimenzija 20 G x 19 mm | kom
6.5. | dimenzija 20 G x 25 mm | kom
6.6. | dimenzija 20 G x 38 mm | kom
6.7. | dimenzija 22 G x 19 mm | kom
6.8. | dimenzija 22 G x 25 mm | kom
6.9. | dimenzija 22 G x 38 mm | kom
7. | PICC kateter s mogućnošću injektiranja kontrasta do maksimalne brzine 5 ml / sec, jasno označena identifikacija gauge i maksimalnog protoka, izrađen od poliuretana, indiciran kateter za praćenje centralnog venskog tlaka, ugrađena valvula koja omogućuje zaključavanje fiziološkom otopinom i smanjen refluks krvi, ugrađena valvula uklanja potrebu za stezaljkama,dostupno u različitim veličinama, ne sadrži lateks, ugrađena valvula uklanja potrebu za stezaljkama, uz PICC kateter do kompletu dolazi štrcaljka, stabilizator katetera, čep, traka za mjerenje, sigurnosni skalpel, igla uvodnica, mikrouvodnica, vodilica
7.1. | jednoluminalni kateter, veličina 4 Fr, duljina vodilice 50 cm, protok do najmanje 5 ml/ s | kom
7.2. | jednoluminalni kateter, veličina 5 Fr, duljina vodilice 50, protok do najmanje 5 ml/ s | kom
7.3. | dvoluminalni kateter, veličina 5 Fr, duljina vodilice 50, protok do najmanje 5 ml/ s | kom
8. | Stabilizacijski sistem za stabilizaciju periferno umetnutih centralnih venskih katetera kompatibilni sa stavkom 7. | kom
9. | Midline kateter set duljine 20 cm s mogućnošću distalnog skraćivanja, izrađen od poliuretana, jasno označena identifikacija gauge i maksimalnog protoka, postavljanje po seldinger metodi, mogućnost primjene pod visokim tlakom, ne sadrži lateks, uz Midline kateter u kompletu dolazi štrcaljka, stabilizator katetera, uvodnica, traka za mjerenje, skalpel, žica vodilica,čep. | kom
9.1. | dimenzija katetera 4 Fr, jedan lumen, protoka ne manje od 7 ml/sec. | kom
9.2. | dimenzija katetera 5 Fr, dva lumena, protoka ne manje od 7 ml/sec. | kom
10. | Stabilizacijski sistem za stabilizaciju akutnih centralnih venskih katetera na bazi tkanine | kom
11. | Stabilizacijski sistem za stabilizaciju kratkih periferno umetnutih venskih katetera uključujući srednji periferni kateter na bazi triko tkanine | kom
12. | Set za intraoperativnu primjenu UZV sonde, sadrži polietilensku foliju duljine 244 cm, poliuretansku foliju duljine 30 cm i sterilan gel. | kom
13. | Dijalizni kateterski set, troluminalni, zakrivljeni za privremenu uporabu, 13 Fr, izrađen od poliuretana otpornog na savijanje s postraničnim valvulama i simetričnim vrhom čiji dizajn umanjuje mogućnost recirkulacije. | kom
13.1. | Duljina katetera 15 cm, protoka do najmanje 400 ml/min | kom
13.2. | Duljina katetera 20 cm, protoka do najmanje 400 ml/min | kom
13.3. | Duljina katetera 24 cm, protoka do najmanje 400 ml/min | kom
14. | Bezigleni pripoj s pozitivnim pritiskom tekućine, proziran, protok minimalno 8 l/h, kompatibilan s uređajem za primjenu pod visokim tlakom (325 PSI), interval izmjene 7 dana | kom
15. | Arterijska kanila, sa zaštitnim ventilom protoka s ugrađenom kuglicom, onemogućen refluks i gubitak krvi kod uvođenja, s integriranim krilcima radi lakšeg postavljanja i pozicioniranja, 20G dužine 45 mm, dokazanog utjecaja ne većeg od 2% na točnost mjerenja ukupnog sustava ( Gabarith test ili jednakovrijedan sustav provjere ). | kom
16. | Kateter za subkutanu rehidraciju, izrađena od poliuretana , s produžnom linijom i mehanizmom za sprječavanje ubodnog incidenta. | kom
17. | Trodijelne štrcaljke s Luer-slip nastavkom s prozirnim cilindrom izrađena od polipropilena/polietilena (materijala koji ne sadrži PVC,) bez DEHP-a i bez latexa klip sadrži gumeni prsten sa dvostrukim sigurnosnim prstenom koji onemogućava izvlačenje klipa
17.1. | Zapremnina 2 ml, koncentrična pozicija, graduacija 0.1 ml | kom
17.2. | Zapremnina 5 ml, koncentrična pozicija, graduacija 0.1 ml | kom
17.3. | Zapremnina 10 ml, koncentrična pozicija, graduacija 0.1 ml | kom
18. | Trodijelne štrcaljke s Luer-slip nastavkom s prozirnim cilindrom izrađena od polipropilena/polietilena (materijala koji ne sadrži PVC,) bez DEHP-a i bez latexa klip sadrži gumeni prsten sa dvostrukim sigurnosnim prstenom koji onemogućava izvlačenje klipa
18.1. | Zapremnina 20 ml, ekscentrična pozicija, graduacija 1 ml | kom
18.2. | Zapremnina 30 ml, ekscentrična pozicija, graduacija 1 ml | kom
18.3. | Zapremnina 50 ml, ekscentrična pozicija, graduacija 1 ml | kom
19. | Trodijelne štrcaljke s nastavkom za kateter s prozirnim cilindrom izrađena od polipropilena/polietilena (materijala koji ne sadrži PVC,) bez DEHP-a i bez latexa klip sadrži gumeni prsten sa dvostrukim sigurnosnim prstenom koji onemogućava izvlačenje klipa s koncentričnom pozicijom nastavka zapremnine 50 ml, graduacija 1ml | kom
20. | Skretnica trokraka, za primjenu I.V. terapije, "Luer Lok" konekcije, volumen punjenja min. 0,22 ml. | kom
21. | Čep kompatibilan sa Luer nastavkom | kom
22. | Tupa igla za izvlačenje lijekova, 1,2 mm x 40 mm, 18G | kom
23. | Trodjelna štrcaljka luer lock od 1ml za jednokratnu upotrebu, izrađena od polikarbonata, ne sadrži PVC, DEHP niti lateks. Klip sadrži gumeni prsten sa dvostrukim sigurnosnim prstenom koji onemogućava izvlačenje klipa. Zapremnina 1ml po djelovima od 0.01ml, s jasno brojčanom oznakom graduacije za svakih 0,1ml. Sa centralnom luer lock konekcijom | kom
24. | Višekratni senzor za mjerenje NMT-a kod odraslih i pedijatrijskih pacijenata | kom
25. | Kabel za povezivanje senzora NMT-a duljine 3 metra | kom
26. | Manžeta za NIBP, jednokratna, za odrasle, 17 - 25 cm promjer, dvostruki pripoj, žuta, kompatibilna s GE tehnologijom mjerenja | kom
27. | Manžeta za NIBP, jednokratna za odrasle, 23 - 33 cm promjer, dvostruki pripoj, žuta, kompatibilna s GE tehnologijom mjerenja | kom
28. | Manžeta za NIBP, jednokratna za odrasle, 31 - 40 cm, dvostruki pripoj, žuta, kompatibilna s GE tehnologijom mjerenja | kom
29. | Manžeta za NIBP, jednokratna, za novorođenčad, 8 -13 cm promjer, dvostruki pripoj, žuta, kompatibilna s GE tehnologijom mjerenja | kom
30. | Manžeta za NIBP, jednokratna, za djecu, 12 - 19 cm promjer, dvostruki pripoj, žuta, kompatibilna s GE tehnologijom mjerenja | kom
31. | Posuda za uzimanje uzoraka sekreta, prozirna s graduacijom do 40 ml, sadrži dodatan zatvarač i samoljepljivu naljepnicu. | kom
32. | Vaskularni tournique set (za zatezanje i pričvršćivanje/osiguravanje katetera, kanila i vaskularnih shuntova u operacijskom polju), sterilan, jednokratan, sastoji se od 2 gumena omota sa osiguravajućom kapicom/čepom i 2 fiksacijske trake | kom
33. | Intubacijska laringealna maska, 2 gastrična ulaza, samonapuhujuća, vidljivi podaci o veličini maske, težini pacijenta, veličini ET tubusa, veličini gastrične cijevi, bojom kodirani odvojivi konektor omogućuje intubaciju endotrahealnim tubusom.
33.1 | veličina br. 0; idealna tjelesna masa manja od 2 kg; duljina maksimalno 6 cm; mogućnost intubiranja preko ET tubusa veličine do 3.0 mm | kom
33.2 | veličina br. 0.5; idealna tjelesna masa 2 - 4 kg; duljina maksimalno 7 cm; mogućnost intubiranja preko ET tubusa veličine do 4.0 mm | kom
33.3 | veličina br. 1; idealna tjelesna masa 4 - 7 kg; duljina maksimalno 9 cm; mogućnost intubiranja preko ET tubusa veličine do 4.5 mm | kom
33.4 | veličina br. 1.5; idealna tjelesna masa 7 - 17 kg; duljina maksimalno 11 cm; mogućnost intubiranja preko ET tubusa veličine do 5.0 mm | kom
33.5 | veličina br. 2; idealna tjelesna masa 17 - 30 kg; duljina maksimalno 14 cm; mogućnost intubiranja preko ET tubusa veličine do 5.5 mm | kom
33.6 | veličina br. 3; idealna tjelesna masa 30 - 60 kg; duljina maksimalno 16 cm; mogućnost intubiranja preko ET tubusa veličine do 7.0 mm | kom
33.7 | veličina br. 4; idealna tjelesna masa 60 - 80 kg; duljina maksimalno 18 cm; mogućnost intubiranja preko ET tubusa veličine do 8.0 mm | kom
33.8 | veličina br. 5; idealna tjelesna masa veća od 80 kg; duljina maksimalno 20 cm; mogućnost intubiranja preko ET tubusa veličine do 9.0 mm | kom
34. | Endotrahealni tubus jedinstvenog dizajna koji pomaže izbjegavanju oštećenja dišnog puta, atraumatski nastavak na vrhu, mekan, fleksibilan vrh dizajniran da klizne kroz anatomiju dišnog puta, centrirani vrh sprječava dodatne ozljede, vrh koji ima dobro priljubljivanje za stilet ili vodilice za intubaciju
34.1 | Niskoprofilni s balonom; veličine od 3.0 - 9.5 mm | kom
34.2 | s poliuretanskim balonom; veličine od 6.0 - 9.5 mm | kom
34.3 | s PVC balonom; veličine od 6.0 - 9.5 mm | kom
35. | Adapter za zatvorenu sukciju, mogućnost uporabe 7 dana, bez DEHP-a, ugrađen ventil s naborom koji omogućuje sigurnu i kontinuiranu ventilaciju pacijenata tijekom izvođenja zahvata. | kom
36. | Kateter za zatvorenu sukciju, 14 Fr, mogućnost uporabe 72 h, bez DEHP-a | kom
37. | Kateter za zatvorenu sukciju, 16 Fr, mogućnost uporabe 72 h, bez DEHP-a | kom
38. | Adapter za zatvorenu sukciju, kod neontaloških pacijenata | kom
39. | Adapter za zatvorenu sukciju, kod neontaloških pacijenata, zakretni | kom
40. | Kateter za zatvorenu sukciju, 5 Fr | kom
41. | Kateter za zatvorenu sukciju, 6 Fr | kom
42. | Kateter za zatvorenu sukciju, 7 Fr | kom
43. | Kateter za zatvorenu sukciju, 8 Fr | kom
44. | Filter za sterilnost vode na izljevnom mjestu s porama dimenzije 0,22 mikrona, zajamčena sterilnost vode na izljevnom mjestu u trajanju ne kraćem od 31 dan. | kom
45. | Filter za tuš za sterilnost vode, dužine do 24 mm, s dvostrukom Supor membranom površine 1020 cm2 i porama 0.2 mikrona, s ugrađenim prefilterom (1 mikron), certificiran na zaustavljanje svih bakterija sa zaštitnim bakteriostatskim vanjskim slojem, najveći dozvoljeni tlak u protoku 5 bara. Maksimalno temperatura vode 60 stupnjeva celzijusa, trajnost filtera ne manje od 31 dan. | kom
46. | Konektor za tuš filter | kom
47. | Metalni višekratni konektor za postavljanje filtera na izljevno mjesto, muški navoj, 22mm. | kom
48. | Metalni višekratni konektor za postavljanje filtera na izljevno mjesto, ženski navoj, 22mm. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 55 BROJKAMA BEZ PDV-A
Grupa predmeta nabava 56 Posudica za uzimanje uzoraka, set za torakocentezu sa iglom , adapteri, kontejneri i stali potrošni materijal
1 | Posudica za uzimanje uzoraka od 20 ml sa gradacijom od 2 ml, sa sukcijskim kateterom od 4.7 mm, sa vrhom koji se sužava, sa naljepnicom za označavanje, sa hermetički zatvorenim čepom, sterilna | kom
2 | Set za torakocentezu sa iglom koja sadrži sigurnosnu oznaku, poliuretansku kanilu, 2000 ml graduiranu drenažnu vrećicu i 50 ml luer lock špricu | set
3 | Adapter jednokratni za vacuum | kom
4 | Posudica za uzimanje uzoraka kapaciteta 40 ml sa graduacijom po 1 ml, sa naljepnicom za označavanje sa muškom konekcijom koja se može odstraniti i poklopcem za posudicu sa navojem | kom
5 | Kontejner za igle, 1,5L ulaz moguć samo u jednom smjeru, dimenzija 13,3 x 20 x 13,3 cm, nezapaljiv | kom
6 | Kontejner za igle 4L, ulaz moguć samo u jednom smijeru dimenzija 13,9 x 17, 3 x 28,6, nezapaljiv | kom
7 | Kontejner za igle, 8L ulaz moguć samo u jednom smjeru, dimenzija 23,7 x 17,3 x 28,6 cm, nezapaljiv | kom
8 | Kontejner za igle, 11L ulaz moguć samo u jednom smjeru, dimenzija 40,8 x 17,3 x 28,6 cm, nezapaljiv | kom
9 | Trokanalno konekcijsko crijevo sa trostrukim pinom i konekcijom za manžete | kom
10 | Kapica jednokratna za ušni toplomjer od rigidne plastike sa prozirnom membranom | kom
11 | Ustupanje uređaja na korištenje za vrijeme trajanja ugovora o nabavi potrošnog matrijala: Genius 2 mjerač preko membrane timpani na stalku s baterijom AAA ili jednakovrijedan. Naručitelj ocjenjuje jednakovrijednost slijedećim karakteristikama: • mogućnost prikaza temperature, (uho, usta, core, rektalno) • raspon mjerenja temperature 33.0˚C do 42.0˚C • točnost ± 0.1˚C (36.7˚C do 38.9˚C) • vrijeme očitanja mjerenja 1 – 2 sekunde • LCD zaslon • tajmer za mjerenje pulsa koji zvučno alarmira svakih 15 sekundi • funkcije puls-tajmera zvučnog alarma na 15, 30, 45 i 60 sekundi • 'Peak select' sistem • baterije 3 X AAA • trajanje baterija za cca 15.000 mjerenja • vrlo brzo mjerenje temperature prema CEN i ASTM standardima • prikaz temperature u ˚C/˚F prema odabiru korisnika | kom
• zvučni i vizualni alarm očitanja temperature • jednokratna kapica – prevencija prenošenja zaraze • očitanje stanja baterije i prikaz da li je dotrajala ili istrošena • u 'sleep' modu ostaje sačuvana posljednja izmjerena temperatura, a služi i da poveća rok trajanja baterije • kućište toplomjera čisti se uobičajenim sredstvima za čišćenje, preporuka 70% alkohol • ležište štiti vrh toplomjera, a u njemu se nalaze i kapice sonde čime se omogućuje lakši pristup
12 | Podložak fenestrirani za kanile 8.9cm x 7.6cm, od pjenastog poliuretana, antimikrobni, impregniran s 0.5% poliheksametilen bigvanidom, visoko učinkovitim antiseptikom niske toksičnosti | kom
13 | Manžeta za cirkumferentnu vaskularnu kompresiju s tri odjeljka, s tlakovima od 30 mmHg, 40 mmHg, 45 mmHg; veličina S | par
14 | Manžeta za cirkumferentnu vaskularnu kompresiju s tri odjeljka, s tlakovima od 30 mmHg, 40 mmHg, 45 mmHg; veličina L | par
15 | Elektroda samoljepljiva za privremenu vanjsku elektrostimulaciju i defibrilaciju srca, kompatibilne s uređajem Lifepak 20, koji je u vlasništvu Naručitelja | kom
16 | Elektroda samoljepiva za privremenu vanjsku elektrostimulaciju i defibrilaciju srca, sa prekonekcijskim sustavom, kompatibilne s uređajem Lifepak 20 | kom
17 | Pedijatrijska samoljepiva elektroda za privremenu vanjsku elektrostimulaciju i defibrilaciju srca, kompatibilna s uređajem Lifepak 20 | kom
18 | Manžeta za cirkumferentnu vaskularnu kompresiju s tri odjeljka, s tlakovima od 30 mmHg, 40 mmHg, 45 mmHg; veličina M | par
19 | Čarape za prevenciju tromboze dubokih vena | par
20 | Ravni konektor od vinyla 5 u 1 sa mogućnošću rezanja, odgovarajući za crijeva promjera od 7.9-14.3 mm sterilan ili odgovarajući | kom
21 | Konektor y od polipropilena odgovarajući za crijeva 6,4mm-12.7mm, sterilan | kom
22 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 3.0 | kom
23 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 3.5 | kom
24 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 4.0 | kom
25 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 4.5 | kom
26 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 5.0 | kom
27 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 5.5 | kom
28 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 6.0 | kom
29 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 6.5 | kom
30 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 7.0 | kom
31 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 7.5 | kom
32 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 8.0 | kom
33 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 8.5 | kom
34 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 9.0 | kom
35 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 9.5 | kom
36 | Oblikovani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 10.0 | kom
37 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 3.5 | kom
38 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 4.0 | kom
39 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 4.5 | kom
40 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 5.0 | kom
41 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 5.5 | kom
42 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 6.0 | kom
43 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 6.5 | kom
44 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 7.0 | kom
45 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 7.5 | kom
46 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 8.0 | kom
47 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 8.5 | kom
48 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 9.0 | kom
49 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 3.5 | kom
50 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 4.0 | kom
51 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 4.5 | kom
52 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 5.0 | kom
53 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 5.5 | kom
54 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 6.0 | kom
55 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 6.5 | kom
56 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 7.0 | kom
57 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 7.5 | kom
58 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 8.0 | kom
59 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 8.5 | kom
60 | Oblikovani spiralno ojačani endotrahealni tubus s uključenim stiletom, s cuff-om velikog volumena i niskog pritiska i Murphey okom, pogodan oralnu i nazlnu intubaciju, atraumatskog vrha, trakom vidljivom pod RTG-om, izrađen od prozirnog PVC-a bez prirosnog latex-a, s rokom sterilnosti 5 godina - veličina 9.0 | kom
61 | Intubacijski stilet od plastikom obloženog aluminija veličina 6ch za tubuse od 2.5 do 4 mm | kom
62 | Intubacijski stilet od plastikom obloženog aluminija veličina 10ch za tubuse od 4 do 6 mm | kom
63 | Intubacijski stilet od plastikom obloženog aluminija veličina 14ch za tubuse od 5 do 10 mm | kom
64 | Orofaringealni tubus, Guedel Airway, s blokatorom ugriza, bez DEHP i PHT, veličina ISO 4 | kom
65 | Orofaringealni tubus, Guedel Airway, s blokatorom ugriza, bez DEHP i PHT, veličina ISO 5 | kom
66 | Orofaringealni tubus, Guedel Airway, s blokatorom ugriza, bez DEHP i PHT, veličina ISO 6 | kom
67 | Orofaringealni tubus, Guedel Airway, s blokatorom ugriza, bez DEHP i PHT, veličina ISO 7 | kom
68 | Orofaringealni tubus, Guedel Airway, s blokatorom ugriza, bez DEHP i PHT, veličina ISO 8 | kom
69 | Orofaringealni tubus, Guedel Airway, s blokatorom ugriza, bez DEHP i PHT, veličina ISO 9 | kom
70 | Orofaringealni tubus, Guedel Airway, s blokatorom ugriza, bez DEHP i PHT, veličina ISO 10 | kom
71 | Orofaringealni tubus, Guedel Airway, s blokatorom ugriza, bez DEHP i PHT, veličina ISO 11 | kom
72 | Orofaringealni tubus, Guedel Airway, s blokatorom ugriza, bez DEHP i PHT, veličina ISO 12 | kom
73 | Guedel Airway od mekanog i fleksibilnog PVC-a, s blokatorom ugriza, bez DEHP-a, veličina ISO 3 | kom
74 | Guedel Airway od mekanog i fleksibilnog PVC-a, s blokatorom ugriza, bez DEHP-a, veličina ISO 4 | kom
75 | Guedel Airway od mekanog i fleksibilnog PVC-a, s blokatorom ugriza, bez DEHP-a, veličina ISO 5 | kom
76 | Guedel Airway od mekanog i fleksibilnog PVC-a, s blokatorom ugriza, bez DEHP-a, veličina ISO 6 | kom
77 | Guedel Airway od mekanog i fleksibilnog PVC-a, s blokatorom ugriza, bez DEHP-a, veličina ISO 7 | kom
78 | Guedel Airway od mekanog i fleksibilnog PVC-a, s blokatorom ugriza, bez DEHP-a, veličina ISO 8 | kom
79 | Guedel Airway od mekanog i fleksibilnog PVC-a, s blokatorom ugriza, bez DEHP-a, veličina ISO 9 | kom
80 | Guedel Airway od mekanog i fleksibilnog PVC-a, s blokatorom ugriza, bez DEHP-a, veličina ISO 10 | kom
81 | Guedel Airway od mekanog i fleksibilnog PVC-a, s blokatorom ugriza, bez DEHP-a, veličina ISO 12 | kom
82 | Sukcijski konektor 5u1 za crijeva 5-11 mm | kom
83 | Sukcijski konektor Y za crijeva 6-15 mm | kom
84 | Satna diureza s mjernim spremnikom od 500ml i kolekcijskom vrećicom s ispustom od 2000ml | kom
85 | IAP manomentar za mjerenje intraabdominalnog pritiska preko Foley katetera sa skalom 0-40 mmHg | kom
86 | Kuke za krevet za prihvat vrećice za urin - okrugle | kom
87 | Kuke za krevet za prihvat vrećice za urin - četvrtaste | kom
88 | Irigacijska štrcaljka s mjehom kapaciteta 60ml, sterilna | kom
89 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 33cm s balonom 1-5ml, veličina ch6 | kom
90 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 31cm s balonom 3-5ml, veličina ch8 | kom
91 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 31cm s balonom 3-5ml, veličina ch10 | kom
92 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 40cm s balonom 5-15ml, veličina ch12 | kom
93 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 40cm s balonom 5-15ml, veličina ch14 | kom
94 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 40cm s balonom 5-15ml, veličina ch16 | kom
95 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 40cm s balonom 5-15ml, veličina ch18 | kom
96 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 40cm s balonom 5-15ml, veličina ch20 | kom
97 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 40cm s balonom 5-15ml, veličina ch22 | kom
98 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 40cm s balonom 5-15ml, veličina ch24 | kom
99 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, gumenim konektorom MRI kompatibilnim, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch12 | kom
100 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, gumenim konektorom MRI kompatibilnim, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch14 | kom
101 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, gumenim konektorom MRI kompatibilnim, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch16 | kom
102 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, gumenim konektorom MRI kompatibilnim, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch18 | kom
103 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, gumenim konektorom MRI kompatibilnim, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch20 | kom
104 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, gumenim konektorom MRI kompatibilnim, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch22 | kom
105 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, gumenim konektorom MRI kompatibilnim, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch24 | kom
106 | Dvoluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, gumenim konektorom MRI kompatibilnim, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch26 | kom
107 | Troluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, dužine 40cm s balonom 30ml, veličina ch16 | kom
108 | Troluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, dužine 40cm s balonom 30ml, veličina ch20 | kom
109 | Troluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, dužine 40cm s balonom 30ml, veličina ch22 | kom
110 | Troluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, dužine 40cm s balonom 30ml, veličina ch24 | kom
111 | Troluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, dužine 40cm s balonom 30ml, veličina ch24 | kom
112 | Troluminalni foley kateter s Nelaton vrhom od silikoniziranog latex-a, dužine 40cm s balonom 30ml, veličina ch26 | kom
113 | Dvoluminalni foley kateter s Tiemann vrhom od silikoniziranog latex-a, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch12 | kom
114 | Dvoluminalni foley kateter s Tiemann vrhom od silikoniziranog latex-a, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch14 | kom
115 | Dvoluminalni foley kateter s Tiemann vrhom od silikoniziranog latex-a, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch16 | kom
116 | Dvoluminalni foley kateter s Tiemann vrhom od silikoniziranog latex-a, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch18 | kom
117 | Dvoluminalni foley kateter s Tiemann vrhom od silikoniziranog latex-a, dužine 40cm s balonom 5-10ml, veličina ch20 | kom
118 | Dvoluminalni suprapubični urinarni kateter za perkutano pražnjenje mjehura od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 40cm, s balonom 1.5ml, veličine ch6 | kom
119 | Dvoluminalni suprapubični urinarni kateter za perkutano pražnjenje mjehura od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 40cm, s balonom 3ml, veličine ch8 | kom
120 | Dvoluminalni suprapubični urinarni kateter za perkutano pražnjenje mjehura od 100% silikona, kontrastnom trakom od barijevog sulfata vidljivom pod RTG-om, dužine 40cm, s balonom 3-5ml, veličine ch10 | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 56 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 57 Potrošni materijal za anesteziju 4
1 | Fiksator za epiduralni kateter "Lock it", sterilan, s medicinskom adhezvnom podlogom, na spužvici za pozicioniranje i fiksiranje na kožu, koja ne izaziva iritacije kože; integriranim transparentnim PVC sistemom za fiksaciju epiduralnih katetera - otvor u sredini sustava i zaključavanje- koji omogućava vizualnu kontrolu katetera. Fiksiranjem katetera pod kutem od gotovo 90 stupnjeva sustav sprečava migraciju katetera, knikanje/lomljenje i izvlačenje katetera. Osnovno pakiranje od 50 komada. Veličine: 16/17G i 18G | kom
2 | Jednokratni sistem za grijanje i distribuciju krvi i infuzijskih otopina za postojeću opremu Level 1 HL-90; trolumenski, duljine 2.4m, zapremine (priming) lumena za distribuciju grijanih tekućina 20 ml, s luer-lock konektorima na stranama za primanje i distribuciju, grijanje pomoću recirkulacije destilirane vode, L konekcija na uređaj za grijanje. Ne sadrži latex | kom
3 | Sistem za brzo davanje krvi i infuzijskih otopina za postojeću opremu Level 1 H-1200/H-1020 sa filterom 170 mikrona, zapremine lumena(priming) 74ml, max. Protoka 530ml/ml (kristaloidi, 300 mmHg, 8.5F kateter ), grijanje pomoću cirkulacije destilirane vode, sa linijom za pacijenta sa luerlock konektorom, sa"spike" konektorima za spajanje na vrećice sa tekućinama | kom
4 | 250 ml tvrdi spremnik za analgetik. Sastoji se od tvrdog kućišta i vrećice za lijek. Sadrži 20 cm dug produžetak | kom
5 | 100 ml tvrdi spremnik za analgetik. Sastoji se od tvrdog kućišta i vrećice za lijek. Sadrži 20 cm dug produžetak | kom
6 | Produžetak za spremnik mora imati muške LL nastavke, zatvarač i ugrađenu nepovratnu valvulu. Dužine114 cm s mrtvim prostorom do 1,4 ml | kom
7 | Produžetak za spremnik mora imati muške LL nastavke, zatvarač i ugrađenu nepovratnu valvulu. Dužine152 cm s mrtvim prostorom do 1,7 ml | kom
8 | Ustupanje uređaja na korištenje za vrijeme trajanja Ugovora o nabavi potrošnog materijala: Uređaj za grijanje krvi i infuzijskih otopina sa ugrađenim spremnikom za recilkuliranje tekućina i ugrađenim grijačem | kom
9 | Ustupanje uređaja na korištenje za vrijeme trajanja Ugovora o nabavi potrošnog materijala: Uređaj za distribuciju ,pod tlakom, grijanih krvnih pripravaka ili infuzijskih otopina sa ugrađenim spremnikom za recilkuliranje tekućina | kom
10 | Videolaringoskop sa LCD zaslonom visoke rezolucije, veličine 3.75" i rezolucijom 800x480 RGB, omjerom slike 4:3, LED osvjetljenjem od 5000K sa brzinom osvježavanja videa od 30FPS, 24 satni prikaz datuma i vremena. Ekran omogućuje kut gledanja od 160° što ga čini prikladnim za podučavanje medicinskog osoblja, nagibni kut od 110° i rotacijski kut od 180°. Unutarnja memorija od 7.5GB omogućuje pohranjivanje do 10 sati video materijala ili 70 tisuća slika. Omogućen prikaz slike preko vanjskog monitora putem mikro HDMI izlaza, te brz prijenos podataka putem USB-a. Multifunkcionalna tipka za fotografiranje i video snimanje prikladno je smještena na ergonomskoj dršci. Četiri funkcijske tipke nalaze se na bočnoj strani ekrana: 1. Uključivanje/isključivanje, 2. Izbornik/odaberite, 3. Video/fotografija/izbornik pomicanja prema gore, 4. Video/fotografija/izbornik pomicanjem prema dolje formatiraj disk (držati). Kamera visoke rezolucije od 2,0 megapiksela, osvjetljenje >800LUX, kut leće od 50°- 60°, integrirana tehnologije protiv zamagljivanja kamere. Punjiva litijska baterija omogućuje rad od ≥120 minuta uz potpuno punjenje, 3,7 volti, kapaciteta3200 mAh i vrijeme punjenja 4-6 sati uz Indikator napunjenosti baterije izražen u postotku. Pakiranje uključuje USB adapter za napajanje, USB kabel za punjenje, HDMI kabel. Modula za spajanje jednokratnih, sterilnih, videolaringoskopskih špatula koje su dostupne u veličinama Mac 1 - Mac 5 uključujući kanalizirani Mac 3 - Mac 5. | kom
11 | Sprava za vježbe disanja, mogućnost kontrole volumena, port za kisik | kom
12 | Stilet za otežanu intubaciju, dužine 700mm. | kom
13 | Stilet za intubaciju. | kom
14 | Nazotrahealni tubus s mekanim balončićem, IVORY PVC,zavijeni prema gore (preformiran prema nazad) veličine 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / | kom
15 | Endotrahealni tubus za kratkotrajne intubacije u operacijskoj sali, s balončićem. S vidljivim oznakama veličine tubusa i balončića na kontrolnom balončiću. PVC. RTG vidljiv. Murphy-eye i glatkog vrha tubusa. Veličine 5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 | kom
16 | Endotrahealni tubus za intubacije do 48 sati, s balončićem. S vidljivim oznakama veličine tubusa i balončića na kontrolnom balončiću. PVC. RTG vidljiv. Murphy-eye i glatkog vrha tubusa. Veličine 5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 | kom
17 | Prekrivači za grijanje pacijenata, kompatibilni s LEVEL 1 sistemom ili odgovarajući, za cijelo tijelo, gornji dio tijela , donji dio tijela, ispod pacijenta | kom
18 | Tlačna manžeta 500 ml s manometrom napravljena od prozirnog PVC-a. Sadrži manometar koji kvantitativno prikazuje razinu tlaka u manžeti. | kom
19 | Infuzijska manžeta, napravljena od materijala pogodnog za čišćenje, sa vizualnim indikatorom označenim bojom, označena razina tlaka od 0 - 300 mmHg, veličine 500mL. | kom
20 | Set za epiduralnu anesteziju/analgeziju "Minipack" 18G koji se sastoji od Tuohy igle 18 G, duljine 80mm ; katetera zatvorenog vrha sa tri postranična otvora za aplikaciju anestetika; snap-lock konektora EpiFuse; LOR uređaja zapremine 10ml i hidrofilnim bakterijskim filterom 0.2μm za dvosmjernu filtracju i 96 satnu uporabu | kom
21 | Uređaj za pronalaženje epiduralnog prostora tehnikom bez otpora "LORD" 10 ml, sa markacijom na 2ml, za jednokratnu uporabu, niske frikcije za olakšano lociranje epiduralnog prostora. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 57 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 58 Potrošni materijal za anesteziju 5
1 | Zaštitna visokoupijajuća spunlace/pp podloga sa superabsorberom (polymer), stražnja strana pe/netkani materijal, moć upijanja 1.800 – 2.300 gr, 58-61 cm x 90-91 cm | kom
2 | Zaštitna visokoupijajuća spunlace/pp podloga sa superabsorberom (polymer), stražnja strana pe/netkani materijal, moć upijanja 1.800 – 2.300 gr, 58-61 cm x 90-91 cm, sterilna | kom
3 | Zaštitna visokoupijajuća podloga sa mješavineom celuloze - pamuka i superapsorberoma (polymer). strana prema pacijentu celulozna vlakna. stražnja strana prozračni pe i pp. moć upijanja 4.000 - 4.500 gr., dimenzija 101-102 cm x 228-229 cm | kom
4 | Zaštitna visokoupijajuća podloga sa mješavineom celuloze - pamuka i superapsorberoma (polymer). strana prema pacijentu celulozna vlakna. stražnja strana prozračni pe i pp. moć upijanja 4.000 - 4.500 gr., dimenzija 101-102 cm x 228-229 cm, sterilna | kom
5 | Zaštitna visokoupijajuća podloga sa superabsorberom (polymer),dodatno ojačana, 101 cm x 228 cm , moć absorpcije 5.000 ml, zeleno označena, prikladna je za repozicioniranje i okretanje pacijenata u krevetu s podizanjem snage do 170 kg. | kom
6 | Izolacijski mantil pe, sa ovratnik oko glave, zapešče u obliku petlje za palac, pojedinačno složeno i zamotano u kutiju s dozatorom, plavi, težine 20gr/m2, duljine 114 cm (l) i 134 cm (xl), testiran po en 16523-1: 2015 (vrijeme proboja >480 min), iso811 - otpornost na proboj vode 75.5 cmh2o, a 15 | kom
7 | Komplet za previjanje 1: polutvrdi blister sa 3 odjeljka (20 cm x 15 cm)1 kom, plastični forceps 14 cm 1 kom, plastična pinceta 13 cm, netkana kompresa 7,5x7,5 5 kom, netkani tupfer srednje veličine 5 kom ili jednakovrijedno | kpl
8 | 100% bio razgradiva mirisna maramica za njegu pacijenata, dim 20 cm x 30 cm | pak
9 | Maramica sa aloe verom za njegu pacijenata, sa flip n seal plastičnim zatvaračem protiv isušivanja maramica | pak
10 | Antiseptičke rukavice za pranje pacijenata prije i poslije kirurških zahvata, impregnirane sa 2% klorheksidina, pak. 8 maramica po pakiranju za 8 područja pacijenta | pak
11 | Antiseptičke maramice za pranje pacijenata prije i poslije kirurških zahvata, impregnirane sa 2% klorheksidina, pak. 8 maramica po pakiranju za 8 područja pacijenta | pak
12 | Jednokratne maramice za pranje pacijenata, pakiranje: 8 kom | pak
13 | Mirisne maramice za pranje pacijenata | pak
14 | Jednokratna deka za utopljavanje pacijenata, 110 cm x 210 cm (može se zagrijavati u komori za grijanje do 60°c, do 48 sati bez pe vrećice). proizvod je izrađen od bijelog polipropilenskog netkanog materijala (25%) i bijelog poliestera (75%) osnovna težina: 144g/m². niska toplinska otpornost (iso5085) 0,208 m²k/w | kom
15 | Set za njegu - higijene usne šupljine br. 1 koji sadrži: 2 x spužvica za njegu - higijenu usne šupljine tretirana pastom za zube, 1 x sredstvo za ispiranje usne šupljine (15 ml), 1 x hidratantni gel za njegu usana i oralnih maramica (3 ml.) pak a100 setova. | set
16 | Set za njegu - higijene usne šupljine br. 2 koji sadrži: 2 x spužvica za njegu - higijenu usne šupljine, sukcijska, tretirana pastom za zube, 1 x spužvica za njegu - higijenu usne šupljine. pak a100 setova. | set
17 | Spužvica za njegu - higijenu usne šupljine. ručka: poliester, spužva: poliuretan. pojedinačno pakirana. pak a500 kom. | pak
18 | Spužvica za njegu - higijenu usne šupljine tretirana pastom za zube. ručka: poliester, spužva: poliuretan. indivualno pakirana. ssatva otopine: sredstvo za čišćenje zuba: aqua, kalcijev karbonat, glicerin, ulje mente piperita, natrijev saharin, hidroksietilceluloza, pentanatrijev trifospat, ksantanska guma, natrijev benzoat, metilparaben, ci 42090, ci19140. pojedinačno pakirana. pak a500 kom. | pak
19 | Spužvica za njegu - higijenu usne šupljine, sukcijska, tretirana pastom za zube. ručka: poliester, spužva: poliuretan. indivualno pakirana. sastav otopine: sredstvo za čišćenje zuba: voda, kalcijev karbonat, glicerin, karboksimetilceluloza, natrijev tripolifosfat, okus paprene metvice, natrijev saharin, metilparaben, natrijev benzoat, ksantan guma, fd&c zelena br. 5. pojedinačno pakirana. pak a100 kom. | pak
20 | Kombinacija spužvica i četkica za njegu - higijenu usne šupljine, sukcijska. ručka: poliester, spužva: poliuretan. indivualno pakirana. pojedinačno pakirana. pak a1000 kom. | pak
21 | četkica jednokratna za njegu - higijenu usne šupljine za odrasle. pojedinačno pakirana. pak a72 kom. | pak
22 | četkica jednokratna za njegu - higijenu usne šupljine, mini. pojedinačno pakirana. pak a500 kom. | pak
23 | Set za njegu - higijene usne šupljine br. 3 koji sadrži: 2 x spužvica za njegu - higijenu usne šupljine, sukcijska, tretirana pastom za zube, 1 x spužvica za njegu - higijenu usne šupljine, 1 x sredstvo za ispiranje usne šupljine (15 ml), 1 x hidratantni gel za njegu usana i oralnih maramica (3 ml.) pak a100 setova. | set
24 | Set za njegu - higijene usne šupljine br. 4 koji sadrži: 1 x kombinacija spužvica i četkica za njegu - higijenu usne šupljine, sukcijska, 1 x spužvica za njegu - higijenu usne šupljine. pak a100 setova. | set
25 | Set za njegu - higijene usne šupljine br. 5 koji sadrži: 1 x kombinacija spužvica i četkica za njegu - higijenu usne šupljine, sukcijska, 1 x spužvica za njegu - higijenu usne šupljine, 1 x sredstvo za ispiranje usne šupljine (15 ml), 1 x hidratantni gel za njegu usana i oralnih maramica (3 ml.) pak a100 setova. | set
26 | Proceduralni mantil bilaminat/spunbond (27g/m2) - prednji dio i polypropylene (15 gr/m2) - leđni dio, testiran na kemikalije en 16523-1: 2015 (glucoprotamin >480 (min) i na prodor vode en 20811 (109.3 cmh2o). materijal je ispitan protiv prodiranja virusa prema standardu astm f1671 ili iso 16604. klasa 6 za otpornost na vlažno prodiranje bakterija (en iso 22610 po en 14126, en 14325. duljina mantila xl/135 cm, širina 152 cm. ppe - kategorija i ili jednakovrijedno | kom
27 | Prekrivka za zaštitu kod hitnih procedura, dvoslojna, samoljepljiva 75 cm x 90 cm sa otvorom 8 x 6 cm | kom
28 | Plahta za prebacivanje pacijenata (do 224 kg), 198 cm x 152 cm , 100% poliester, osnovne težine 80 gr/m2 | kom
29 | plahta za prebacivanje pacijenata (do 200 kg), 102 cm x 152 cm , 100% poliester, osnovne težine 80 gr/m3 | kom
30 | Set za kateterizaciju mokraćnog mjehura: polutvrdi blister sa 2 odjeljka (20 cm x 15 cm) 1 kom, prekrivka, dvoslojna 75 x 90, neljepljiva 1 kom, prekrivka, dvoslojna 75 x 90, ljepljiva, otvor 9x12 1 kom, plastični forceps 14 cm 1 kom, netkana kompresa 7,5x7,5 5 kom, šprica 20 ml 1 kom, sterilna voda u ampuli 20 ml 1 kom, sterilni gel 5 g 1 kom ili jednakovrijedno | set
31 | Komplet za previjanje 1: polutvrdi blister sa 3 odjeljka (20 cm x 15 cm)1 kom, plastični forceps 14 cm 1 kom, plastična pinceta 13 cm, netkana kompresa 7,5x7,5 5 kom, netkani tupfer srednje veličine 5 kom ili jednakovrijedno | kpl
32 | Set za spinalnu analgeziju: polutvrdi blister sa 3 odjeljka (15 cm x 20 cm) 1 kom, prekrivka, dvoslojna 75 x 90, neljepljiva 1 kom, prekrivka, dvoslojna 75 x 90, ljepljiva, otvor 9x12 1 kom, spužvica za pranje op.polja, plastični držak 15 cm 3 kom ,pamučna kompresa 12 sl. 5x5 2 kom, transparentni povoj 12 cm x 10 cm 1 kom | set
33 | Set za šivanje u tvrdom blisteru: netkani okrugli tupferi, srednji 5, nektana kompresa 10 x 10 cm 5, zdjelica pvc 150 ml 1, prekrivka samoljepljiva 45 x 75 cm s otvorom 7 cm 1, prekrivka 75 x 90 cm a, pe sterlizacijska vrečica 25 x 35.5 cm 1 | set
34 | Set za šivanje - veći u tvrdom bisteru pamučni okrugli tupferi, srednji 4, pamučna kompresa 10 x 10 cm 6, adsonov forceps, metalni, nazubljeni, 13 cm (označen bojom) 1, škare, zakrivljene, oštro/tupe, metalne, 12 cm (sa oznakom u boji) 1, iglodržač metalni, 14 cm (sa oznakom u boji), 1, prekrivka 45 x 75 cm sa otvorom 7 cm 1 | set
35 | Set za skidanje šavova: polutvrdi blister sa 3 odjeljka (20 cm x 15 cm) 1 kom, metalna hvataljka 13 cm 1 kom, metalni nožić sa zaštitom 1 kom, netkani tupfer br.3 5 kom ili jednakovrijedno | set
36 | Set za klizmu, jednokratni, koji se sastoji od vrećice od 1.5 l sa vinilnim cjevastim nastavkom 137 cm, tretiranim lubrikantom, vrećicom sa tekućim sapunom 9 ml, vodootporna podloga 42 cm x 45 cm | set
37 | Četkica za kir.pranje ruku | kom
38 | Vrećica za povraćanje sa plastičnim prstenom, 100% pp 50 μm, full kapacitet 2 l, graduirano do 1 l, 4 utora za zatvaranje, plava boja - neprozirno | kom
39 | Vrećica za povraćanje sa plastičnim prstenom, 100% pp 20 μm, full kapacitet 2 l, graduirano do 1 l, 4 utora za zatvaranje, transparentno za pračenje sadržaja | kom
40 | Prekrivka zaštitna apsorbirajuća za stol pe 23 μm, 2-sl., težine celouza 36 gr/m2, debljine 23 μm, 80 cm x 210 cm | kom
41 | Operacijski set osnovni mini - prekrivka za stol 140x190cm kom 1, papirnati ručnici 20x30 cm kom 2, prekrivka samoljepljiva 2-sl. 90x75 cm kom 4, ljepljiva traka 9 cm x 50 cm kom 1 | set
42 | Set za invazivne procedure / cvk: polutvrdi blister sa 3 odjeljka (15 cm x 20 cm) 1 kom, prekrivka, dvoslojna 75 x 90, neljepljiva1 kom, prekrivka, dvoslojna 75 x 90, ljepljiva, otvor 9x12 1 kom, plastični forceps 14 cm 1 kom, pamučna kompresa 12 sl. 5x5 2 kom, pamučni tupfer br. 4 6 kom, transparentni povoj 12 cm x 10 cm ... 1 kom | set
43 | Prekrivka za zaštitu operacijskog stola 3-sl. (polypropylene 14.66%, tissue 12.6 %, sap 9.64 %, superabsorber 29.05 % - površina 50 cm, polyethylene film 32.57 %), površine 102 cm x 229 cm, težina osnove: 106g / m² (upijajuća površina) težina osnove: 46g / m² (polietilenski film + netkani polipropilenski sloj) kapacitet apsorpcije tekućine: prosjek: 3785 ml / m2 ili 2498,26% ispitivanje prema iso 9073-6) | kom
44 | Univerzalni u set trilaminiran.: navlaka za mayo stolić 80 cm x 142 cm, navlaka za op.stol.160 cm x 240 cm, u prekrivka 196 cm x 305 cm,otvor 15/116cm, u prekrivka 269 cm x 157 cm, otvor 61/48, vrečica 41x33 cm, 1 ručnika 39 cm x 58 cm | kom
45 | prekrivka za zaštitu operacijskog stola 3-sl. (polypropylene 14.66%, tissue 12.6 %, sap 9.64 %, superabsorber 29.05 % - površina 50 cm, polyethylene film 32.57 %), površine 102 cm x 229 cm, težina osnove: 106g / m² (upijajuća površina) težina osnove: 46g / m² (polietilenski film + netkani polipropilenski sloj) kapacitet apsorpcije tekućine: prosjek: 3785 ml / m2 ili 2498,26% ispitivanje prema iso 9073-6) | kom
46 | set za centralnu venu: polutvrdi blister sa 3 odjeljka (15 cm x 20 cm) 1 kom, prekrivka, dvoslojna 75 x 90, neljepljiva 1 kom, prekrivka, dvoslojna 75 x 90, ljepljiva, otvor 9x12 1 kom, plastični forceps 14 cm 1 kom, pamučna kompresa 12 sl. 5x5 2 kom, pamučni tupfer br. 4 6 kom, transparentni povoj 12 cm x 10 cm 1 kom | set
47 | Prekrivka za zaštitu kod operacijskih zahvata, dvoslojna, samoljepljiva, sa otvorom 10 cm, 75 cm x 90 cm | kom
48 | Prekrivka za zaštitu kod operacijskih zahvata, dvoslojna, samoljepljiva, sa otvorom 5 cm, 50 cm x 60 cm | kom
49 | Apsorbirajuća prekrivka za pod sa protukliznim dnom, mala, moć upijanja 2,2 l, 71,1 cm x 101,6 cm | kom
50 | Apsorbirajuća prekrivka za pod sa protukliznim dnom, srednja, moć upijanja 3 l, 71,1 cm x 142,2 cm | kom
51 | Apsorbirajuća prekrivka za pod sa protukliznim dnom, velika, moć upijanja 3,9 l, 71,1 cm x 182,8 cm | kom
52 | Prekrivka za zaštitu kod operacijskih zahvata, bilaminirana, samoljepljiva, 90 cm x 75 cm, ljepljivi dio 90 cm, u vrećici 15 cm x 28 cm | kom
53 | Transparentna poliuretanska folija 5,08 cm x 6,35 cm od tri dijela za pričvrščivanje katetera i zaštitu kože pojačanih stabilizacijskih rubova, vodootporna, s prozorčićem 20 mm x 35 mm bez ljepljivog premaza i trakicom indikatora postavljanja. Pak a100. | kom
54 | Transparentna poliuretanska folija 6,35 cm x 10,16 cm od tri dijela za pričvrščivanje katetera i zaštitu kože pojačanih stabilizacijskih rubova, vodootporna, s prozorčićem 35 mm x 40 mm i dodatnim kontrolnim prozorčićem bez ljepljivog premaza i trakicom indikatora postavljanja. Pak a100. | kom
55 | Transparentna poliuretanska folija od tri dijela 9,53 cm x 11,75 cm za pričvrščivanje katetera i zaštitu kože pojačanih stabilizacijskih rubova, vodootporna, s prozorčićem 45 mm x 60 mm i dodatnom dvostrukom križnom fiksacijom bez ljepljivog premaza i trakicom indikatora postavljanja. Pak a50. | kom
56 | Transparentna poliuretanska folija od tri dijela 9,53 cm x 13,81 cm za pričvrščivanje katetera i zaštitu kože pojačanih stabilizacijskih rubova, vodootporna, s prozorčićem 50 mm x60 mm i dodatnim kontrolnim prozorčićem bez ljepljivog premaza i trakicom indikatora postavljanja. Pak a50. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 58 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 59 Potrošni materijal za anesteziju 6
1 | Balon za oživljavanje za odrasle, silikonski, balon 1600 ml, maske sa čvrstim pokrovom 3/4 i 4/5+, rezervoar za O2 2600 ml s ventilom | kom
2 | Balon za oživljavanje za dojenčad i djecu, silikonski, balon 500 ml, maske 0/1, 2 i 3/4, rezervoar za O2 600 ml s ventilom | kom
3 | Balon za oživljavanje za nedonoščad, silikonski, balon 240 ml, maske 0/0 i 0/1, rezervoar za O2 600 ml sa ventilom | kom
4 | Maska silikonska br. 0/0, za nedonoščad | kom
5 | Maska silikonska br. 0/1, za novorođenčad | kom
6 | Maska silikonska br. 2, za dojenčad | kom
7 | Maska silikonska br.3/4 sa čvrstim pokrovom, za djecu | kom
8 | Maska silikonska br.4/5+ sa čvrstim pokrovom, za odrasle | kom
9 | Automatski pištolj za intraosealni pristup za odrasle | kom
10 | Automatski pištolj za intraosealni pristup za djecu | kom
11 | Automatski pištolj za intraosealni pristup za dojenčad | kom
12 | Držač E/T tubusa "Thomas" za odrasle | kom
13 | Držač E/T tubusa "Thomas" za djecu | kom
14 | Rezervoar za kisik 2600 ml | kom
15 | Rezervoar za kisik 600 ml | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 59 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 60 Potrošni materijal za doziranje NO, kompatibilno s uređajem Penelope i Potrošni materijal za primjenu Donope, kompatibilno s uređajem EMONO
1 | Potrošni materijal za doziranje NO, kompatibilno s uređajem Penelope
1.1. | Set za terapiju dušičnim monoksidom, primjena kod odraslih, spojiv s uređajem Penelope, sastavljen od priključnog voda za doziranje, priključnog voda za pračenje i odvajačem vlage | set
1.2. | Set za terapiju dušičnim monoksidom, primjena kod djece , spojiv s uređajem Penelope, sastavljen od priključnog voda za doziranje, priključnog voda za pračenje i odvajačem vlage | set
1.3. | Jednokratna crijeva za respiratore i anesteziološke aparate, unutarnjeg promjera 19 mm, duljine 180 mmn, sastoji se od 2 crijeva i Y komada, spojivo s uređajem Penelope. | kom
2 | Potrošni materijal za primjenu Donope, kompatibilno s uređajem EMONO
2.1. | Jednokratna anesteziološka maska za primjenu Donope, 22F, veličina 4. | kom
2.2. | Jednokratna anesteziološka maska za primjenu Donope, 22F, veličina 3. | kom
2.3. | Jednokratna anesteziološka maska za primjenu Donope, 22F, veličina 2. | kom
2.4. | Jednokratni bakterijski filter za primjenu Donope, efikasnost >99.99% , priključak 22F/15M-22M/15F plus luer port | kom
2.5. | Fleksibilna armirana cijev za spajanje s uređajem EMONO, duljina 300 mm | kom
2.6. | Fleksibilna armirana cijev za spajanje s uređajem EMONO, duljina 600 mm | kom
2.7. | Regulacijski ventil za primjenu Donope s funkcijom ON DEMAND , cijev 3 m, priključak AFNOR za mješavinu plinova O2/N2O | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 60 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 61 Potrošni materijal za anesteziju 7
1 | Špatula za jednokratnu upotrebu, NEONATALNA SS | kom
2 | Špatula za jednokratnu upotrebu, PEDIJATRISKA S | kom
3 | Špatula za jednukratnu upotrebu, za ODRASLE L | kom
4 | Špatula za jednukratnu upotrebu, za ODRASLE M | kom
5 | Špatula za višekratnu upotrebu, PEDIJATRIJSKA S | kom
6 | Špatula za višekratnu upotrebu, za ODRASLE L | kom
7 | Špatula za višekratnu upotrebu, za ODRASLE M | kom
8 | Sukcijski ventil | kom
9 | Stoper | kom
10 | Vodonepropusni čap | kom
11 | Četkica za čišćenje radnog kanala | kom
12 | Monitor 3,5 INCH s kabelom i adapterom | kom
13 | Adapter za punjenje (EU tip) s kabelom | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 61 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 62 Potrošni materijal za anesteziju 8
1 | Prekrivka za grijanje pacijenta, za prevenciju hipotermije, samoaktivirajuća, jednodjelna, dimenzija minimalno 150x90cm, sa 12 grijaćih elemenata koji se aktiviraju u kontaktu sa kisikom iz zraka, vrijeme održavanje temperature minimalno 16h, na temperaturi 40-42°C | kom
2 | Prekrivka za grijanje pacijenta, za prevenciju hipotermije, samoaktivirajuća, dvodjelna, dimenzija gornjeg dijela minimalno 150x50cm, dimenzija donjeg dijela minimalno 90x150cm, sa 12 grijaćih elemenata koji se aktiviraju u kontaktu s kisikom iz zraka, vrijeme održavanje temperature minimalno 16h, na temperaturi 40-42°C | kom
3 | Prekrivka za grijanje pacijenta, za prevenciju hipotermije, samoaktivirajuća, četverodjelna, dimenzija gornjeg dijela minimalno 150x50cm, dimenzija donjeg dijela minimalno 90x150cm, sa 12 grijaćih elemenata koji se aktiviraju u kontaktu sa kisikom iz zraka ,vrijeme održavanje temperature minimalno 16h, na temperaturi 40-42°C | kom
4 | Prekrivka za grijanje pacijenta, za prevenciju hipotermije, samoaktivirajuća, jednodjelna, dimenzija minimalno 150x90cm, s 12 grijaćih elemenata koji se aktiviraju u kontaktu sa kisikom iz zraka vrijeme održavanje temperature minimalno 14h, na temperaturi 48-50°C | kom
5 | Prsluk za grijanje pacijenta, za prevenciju hipotermije, samoaktivirajući, univerzalne veličine, s 8 grijaćih elemenata koji se aktiviraju u kontaktu s kisikom iz zraka, vrijeme održavanje temperature minimalno 14h, na temperaturi 48-50°C | kom
6 | Set termo alu folija + Prsluk za grijanje pacijenta, za prevenciju hipotermije, samoaktivirajući, univerzalne veličine, s 8 grijaćih elemenata koji se aktiviraju u kontaktu s kisikom iz zraka, vrijeme održavanje temperature minimalno 14h, na temperaturi 48-50°C | set
7 | Fleksibilni epiduralni sterilni kateter s ulazom za epiduroskopsku kameru, dva ulaza kompatibilna s elektrodom za pulsnu radiofrekvenciju, QMR elektrodom za rezanje priraslica i balon kateterom za povećanje prohodnosti i volumena epiduralnog prostora. Epiduralni kateter mora imati i jedan ulaz i jedan izlaz za ispiranje vrha kamere fiziološkom otopinom s mogućnošću infiltracije lijeka koji moraju imati luer lock priključak. Mora imati mogućnost jednoručnog upravljanja distalnim vrhom gore-dolje i lijevo-desno. | set
8 | Fleksibilna elektroda za primjenu pulsne radiofrekvencije korjena živca, s atraumatskim vrhom i radnim dijelom duljine 10mm, kompatibilna s navigirajućim epiduralnim kateterom uz korištenje endoskopske kamere | kom
9 | Podloga za uzemljenje elektrode za pulsnu radiofrekvenciju | kom
10 | Monopolarna elektroda za rezanje i uklanjanje priraslica, fibroza i ožiljaka koja radi na QMR tehnologiji uz radnu temperaturu do maksimalno 50°C, Promjera vrha elektrode 1mm i preciznoću rezanja od 1mm od vrha elektrode, kompatibilna s navigirajućim epiduralnim kateterom uz korištenje endoskopske kamere | kom
11 | Podloga za uzemljenje elektrode za rezanje i uklanjanje priraslica koja radi na QMR tehnologiji | kom
12 | Operacijski kit s graduiranom posudom 250ml, prekrivkom 75x90cm, kirurškom plastičnom posudom, iglama 21Gx38mm, 22Gx32mm, 25Gx15mm, skalpelom, tuohy iglom 18G, introducerom 10F, dilatatorom 12F, vodilicom 035"x50, 10x 8djelnih gaza 7,5x7,5mm, vrećicu za prikupljanje otpadne tekućine iz epiduralog katetera | set
13 | Mekani balon kateter za povećanje prohodnosti i volumena epiduralnog prostora, koji se puni fiziološkom otopinom i kontrastnih sredstvom, vidljiv na Fluoroskopu, kompatibilan s navigirajućim epiduralnim kateterom uz korištenje endoskopske kamere | kom
14 | Kruti balon kateter za povećanje prohodnosti i volumena epiduralnog prostora, koji se puni fiziološkom otopinom i kontrastnih sredstvom, vidljiv na Fluoroskopu, kompatibilan s navigirajućim epiduralnim kateterom uz korištenje endoskopske kamere | kom
15 | Set za minimalno invazivnu dekompresiju intervertebralnog diska u cervikalnom potručju. Koji vrši uklanjanje tkiva QMR tehnologijom na temperaturama do 50°C. Set sadrži minimalno: bipolarnu QMR elektrodu kompatibilnu s generatorom frekvencije bazirane na QMR tehnologiji promjera 0,9mm, aktivnog vrha duljine 3mm savijenim 15% sa sigurnosnom kvačicom za markiranje duljine hoda, Iglu uvodnicu 17G, trokar | set
16 | Set za minimalno invazivnu dekompresiju intervertebralnog diska u lumbalom potručju. Koji vrši uklanjanje tkiva QMR tehnologijom na temperaturama do 50°C. Set sadrži minimalno: bipolarnu QMR elektrodu kompatibilnu s generatorom frekvencije bazirane na QMR tehnologiji promjera 0,9mm, aktivnog vrha duljine 3mm sa sigurnosnom kvačicom za markiranje duljine hoda, Iglu uvodnicu 17G, trokar | set
17 | Bipolarna elektroda 21G za minimalno invazivnu perkutanu elektrostimulaciju perifernih živaca u rasponu 2-100Hz uz napon 0-5V. S integriranim infuzijskim kanalom za infiltraciju lijeka. Dimenzije elektrode mogu biti 35, 70, 100, 120mm | kom
18 | Bipolarna elektroda 22G za minimalno invazivnu perkutanu elektrostimulaciju perifernih živaca u rasponu 2-100Hz uz napon 0-5V. S integriranim infuzijskim kanalom za infiltraciju lijeka. Dimenzije elektrode mogu biti 35, 70, 100, 120mm | kom
19 | FleksibilnI kateter s elektrodom za primjenu pulsne radiofrekvencije korjena živca, s atraumatskim vrhom i radnim dijelom duljine 10mm. S integriranim infuzijskim kanalom za infiltraciju lijeka. Mora imati mogućnost jednoručnog upravljanja distalnim vrhom gore-dolje i lijevo-desno. | set
20 | Medicinski jastuk, sa zavarenim rubovima i nanoporoznim filterom koji onemogućava ulazak bakterijama, virusima i gljivicama, vodootporan, bez potrebe za pranjem, uz mogućnost dezinfekcije sredstvima za dezinfekciju. Dimenzija 46x71 cm, s punjenjem od poliesterskih vlakana. Bez lateksa. Trajnost minimalno 2 g. Potrebno je dostaviti nalaz testiranja na bakterije, viruse i gljivice od ovlaštenog laboratorija. | kom
21 | Pozicioner u obliku sapuna, sa zavarenim rubovima i nanoporoznim filterom koji onemogućava ulazak mikroorganizama, bez potrebe za pranjem, može se dezinficirati sredstvima za dezinfekciju. Dimenzija 34x43x8cm, s punjenjem od memorijske pjene. Trajnost minimalno 2 g. | kom
22 | Pozicioner u obliku cilindra sa zavarenim rubovima i filterima koji onemogućavaju ulazak mikroorganizama, bez potrebe za pranjem, može se dezinficirati sredstvima za dezinfekciju. Dimenzija promjer 15cm, duljina 60cm, s punjenjem od memorijske pjene. Trajnost minimalno 2 g. | kom
23 | Naljepnica za PneumaPure antimikrobni filter integriran u antimikrobne jastuke | kom
24 | Jednokratna navlaka za antimikrobne jastuke dimenzija 50x70 cm | kom
25 | Pozicioner u obliku trokuta, dimenzija 40x20x10cm, sa zavarenim rubovima i nanoporoznim filterom koji onemogućava ulazak mikroorganizama, bez potrebe za pranjem, može se dezinficirati sredstvima za dezinfekciju. | kom
26 | Pozicioner u obliku trokuta, dimenzija 60 x 38 x 10cm, sa zavarenim rubovima i nanoporoznim filterom koji onemogućava ulazak mikroorganizama, bez potrebe za pranjem, može se dezinficirati sredstvima za dezinfekciju. | kom
27 | Pozicioner u obliku trokuta, dimenzija 30 x 30 x 30cm , sa zavarenim rubovima i nanoporoznim filterom koji onemogućava ulazak mikroorganizama, bez potrebe za pranjem, može se dezinficirati sredstvima za dezinfekciju. | kom
28 | Pozicioner za neonatologiju, dimenzija 19 x 27cm, sa zavarenim rubovima i nanoporoznim filterom koji onemogućava ulazak mikroorganizama, bez potrebe za pranjem, može se dezinficirati sredstvima za dezinfekciju | kom
29 | Pozicioner za neonatologiju, dimenzija 24 x 38cm, sa zavarenim rubovima i nanoporoznim filterom koji onemogućava ulazak mikroorganizama, bez potrebe za pranjem, može se dezinficirati sredstvima za dezinfekciju | kom
30 | Pozicioner za neonatologiju, dimenzija 85 x 11 x 5,5cm, sa zavarenim rubovima i nanoporoznim filterom koji onemogućava ulazak mikroorganizama, bez potrebe za pranjem, može se dezinficirati sredstvima za dezinfekciju | kom
31 | Jednokratne četkice za ćišćenje zuba s pripadajućom zubnom pastom od xilitola. Pakiranje od a50 | pak
32 | Jednokratne vodonepropusne plahte sa slojem od bambusovih vlakana, s gumicom, dimenzija 210x60x8 cm Bez Lateksa, ftalata i BPA. | kom
33 | Prašak od natrijevog polikarbonata u topivoj vrećici, koji gelira minimalno 500ml biološke tekućine, težine minimalno 10g a50 | pak
34 | Prekrivka za madrac za strečer dimenzija 188x68x10cm | kom
35 | Posuda za obavljanje nužde, s antimikrobnim svojstvima, izrađena od polipropilena, bez lateksa, ftalata i BPA, Sanitized Protection tehnologijom koja štiti površinu posude od virusa i bakterija koristeći ione srebra. Kapacitet minimalno 2,5 lit. | kom
36 | Plastični jednokratni držač vrećice za urin spojene na kateter. 10kom u pakiranju | pak
37 | Spit Cup čaša za ispljunuti sadržaj, plastična s integriranim poklopcem a500 | pak
38 | Produžna linija za perfuzor, promjer unutarnji x vanjski 1,5x2,5mm. Otpornost na tlak 2 bar. Duljine 10 - 200cm. Bez BPA i DEHP. | kom
39 | Trljačica prethodno navlažena, za kupanje pacijenta bez vode. Sadrži unutarnju PE vodootpornu oblogu i sloj za zaštitu ruku. Losion za čišćenje bez ispiranja obogaćen Aloe Verom, ekstraktom cvijeta camomilla recutita i simetikonom. Gustoća: 90 g/m2. Sastav: Spunlace 40% viskoza 60%. Pakiranje minimalno 12 komada. | pak
40 | Trljačica prethodno navlažena s losionom bez potrebe za ispiranjem, sastav prilagođen za suho pranje pacijenta. Gustoća: 90 g/m2. Sastav: Spunlace 40% viskoza 60%. Losion sadrži ekstrakt Aloe Vera i hidrogenizirano ricinusovo ulje. Fenoksietanol, PEG-40 hidrogenirano ricinusovo ulje, glicerin, Benzalkonijev klorid, poloxamer 188. Pakiranje minimalno 12 komada. | pak
41 | Trljačica prethodno navlažena sa šamponom i losionom bez potrebe za ispiranjem, sastav prilagođen za suho pranje kose. Gustoća: 90 g/m2. Sastav: Spunlace 40% viskoza 60%. Losion sadrži ekstrakt cvijeta camomilla recutita i simetikon. Pakiranje minimalno 12 komada. | pak
42 | Komplet za prevenciju VAP uzrokovanog bakterijama iz usne šupljine. Komplet mora sadržavati 6 setova za aplikaciju svakih 4 sata s aplikatorima, brisačima, 0,12% otopinom klorheksidin diglukonata, hidratantnim gelom i aplikatorima i čistačima kompatibilnim s uređajima za sukciju | set
43 | Set za prevenciju VAP uzrokovanog bakterijama iz usne šupljine koji se sastoji od dva aplikatora s otopinom 0,12% klorheksidin diglukonata | set
44 | Set za 72h sukciju sekreta za tubus veličine 16F (5,45mm) duljine 600mm, s uključenim regulacijskim ventilom koji se može okretati 90-180°, irigacijskim portom, sukcijskim kateterom s oznakama za dubinu svakih 1cm, naljepnicama kodiranim bojama po danima, priključkom za davanje inhaliranih lijekova, samozatvarajući ventil koji izolira kateter od pacijenta | set
45 | Set za 72h sukciju sekreta za traheostomsku kanilu veličine 16F (5,45mm) duljine 330mm s uključenim regulacijskim ventilom koji se može okretati 90-180°, irigacijskim portom, sukcijskim kateterom s oznakama za dubinu svakih 1cm, naljepnicama kodiranim bojama po danima, priključkom za davanje inhaliranih lijekova, samozatvarajući ventil koji izolira kateter od pacijenta | set
46 | Jednodjelna imobilizacijska udlaga koja osigurava umetanje kanila u periferne arterije i vene. Mekan i nježan materijal s ugrađenom aluminijskom pločom koja omogućava željeni oblik. Sadrži elastične trake za stabilizaciju na mjestu umetanja sa sustavom za pričvršćivanje na čičak. Minimalnih dimenzija 9x33 cm | kom
47 | Trljačica zaobljena za pranje tijela, s pH 5,5 neutralnim losionom koji se aktivira u kontaktu s vodom, izrađena od poliestera. Veličina minimalno 17 cmx24,5 cm, Bez lateksa. Pakiranje minimalno 20 komada. | pak
48 | Jednodjelni držač endothahalne cijevi s otvorom u traci koji osigurava imobilizaciju cijevi, duljine minimalno 80 cm, s ljepljivom trakicom koja s jedne strane ima čičak za pričvršćivanje na traku. | kom
49 | Jednokratna klizna folija za promjene položaja i prijenose pacijenata, (materijal LDPE) 600mmx100m s uključenim dispenzer kartonom i rezačem folije, težina: 6,25 kg materijal: LDPE, boja: zelena metalik | kom
50 | Jednokratna klizna folija za promjene položaja i prijenose pacijenata, (materijal LDPE) 700mmx100m s uključenim dispenzer kartonom i rezačem folije, težina: 7.66 kg materijal: LDPE, boja: zelena metalik | kom
51 | Jednokratna klizna folija za promjene položaja i prijenose pacijenata, (materijal LDPE) 600mmx100m, težina: 6,18 kg materijal: LDPE, boja: zelena metalik | kom
52 | Jednokratna klizna folija za promjene položaja i prijenose pacijenata, (materijal LDPE) 700mmx100m, težina: 8.16 kg materijal: LDPE, boja: zelena metalik | kom
53 | Rollboard Vision, savitljiva ploča sa valjajućim pokrovom za premještanje pacijenata dimenzija 1800 x 500 mm, prikladna za korištenje u rendgenskim i magnetskim rezonancama. Nosivost do 300kg | kom
54 | Rollboard Vision, savitljiva ploča sa valjajućim pokrovom za premještanje pacijenata dimenzija 1500 x 600 mm, prikladna za korištenje u rendgenskim i magnetskim rezonancama. Nosivost do 300kg | kom
55 | Rollboard Vision, savitljiva ploča sa valjajućim pokrovom za premještanje pacijenata dimenzija 950 x 500 mm, prikladna za korištenje u rendgenskim i magnetskim rezonancama. Nosivost do 300kg | kom
56 | Mekani klizač od poliamida za prijenos u invalidska kolica, toaletnu stolicu ili stolicu za tuširanje, dimenzija 1100mm x 700mm | kom
57 | Mekani klizač od poliamida za prijenos u invalidska kolica, toaletnu stolicu ili stolicu za tuširanje, dimenzija 900 x 1100 mm | kom
58 | Mekani klizač od poliamida za prijenos u invalidska kolica, toaletnu stolicu ili stolicu za tuširanje, dimenzija 900 x 1000 mm | kom
59 | Mekani klizač od poliamida za prijenos u invalidska kolica, toaletnu stolicu ili stolicu za tuširanje, dimenzija 1300 x 700 mm | kom
60 | Mekani klizač od poliamida za prijenos u invalidska kolica, toaletnu stolicu ili stolicu za tuširanje, dimenzija 1100 x 900 mm | kom
61 | Podesivi cervikalni okovratnik za imobilizaciju za odrasle, Radiolucentan, CT i MRI kompatibilan i hipoalergen. Podesiv u 16 položaja, s otvorom za dušnik | kom
62 | Podesivi cervikalni okovratnik za imobilizaciju dojenčadi i djece, Radiolucentan, CT i MRI kompatibilan i hipoalergen. Podesiv u 12 položaja, s otvorom za dušnik | kom
63 | Savitljiva univerzalna udlaga za imobilizaciju ekstremiteta i vratne kralježnice. Dimenzije minimalno 100x11 cm, težina maksimalno 170 g. Mekana, podstavljena navlaka od polietilenske pjene (IXPE), s aluminijskom jezgrom. Radiolucentna. Odbija tekućine (krv, sekret, znoj) | kom
64 | Savitljiva univerzalna udlaga za imobilizaciju ekstremiteta. Dimenzije minimalno 50x11 cm, težina maksimalno 90 g. Mekana, podstavljena navlaka od polietilenske pjene (IXPE), s aluminijskom jezgrom. Radiolucentna. Odbija tekućine (krv, sekret, znoj) | kom
65 | Savitljiva univerzalna udlaga za imobilizaciju prstiju. Dimenzije minimalno 5x11 cm, težina maksimalno 5 g. Mekana, podstavljena navlaka od polietilenske pjene (IXPE), s aluminijskom jezgrom. Radiolucentna. Odbija tekućine (krv, sekret, znoj) | kom
66 | Komplet savitljivih univerzalnih udlaga za imobilizaciju. Set se sastoji od 2 udlage minimalnih dimenzija 5x11 cm, te jedne udlage minimalnih dimenzija 50x11 cm i jedne udlage minimalnih dimenzija 100x11 cm. Komplet treba biti zapakiran u praktičnoj torbici za pohranu. Udlage trebaju biti mekane, s podstavljenom navlakom od polietilenske pjene (IXPE) i s aluminijskom jezgrom. Radiolucentne. Odbojne za tekućine (krv, sekret, znoj) | set
67 | Upravljačka jedinica za električno grijanje pacijenata s tri priključka, osvjetljenim touch screen ekranom i dva sigurnosna mikroprocesora | kom
68 | Grijaća električna podloga od visoko elastične pjene s ugljičnim vlaknima propusnim za RTG zrake, dimenzija 1900x500mm, koja sadrži 10 senzora za kontrolu temperature, s rasponom temperature 30-40°C podesiv u koracima 0,1°C, te ima 5 sigurnosnih alarma | kom
69 | Grijaća električna podloga od visoko elastične pjene s ugljičnim vlaknima propusnim za RTG zrake, dimenzija 1500x500mm, koja sadrži 10 senzora za kontrolu temperature, s rasponom temperature 30-40°C podesiv u koracima 0,1°C, te ima 5 sigurnosnih alarma | kom
70 | Grijaća električna podloga od visoko elastične pjene s ugljičnim vlaknima propusnim za RTG zrake, dimenzija 800x500mm, koja sadrži 10 senzora za kontrolu temperature, s rasponom temperature 30-40°C podesiv u koracima 0,1°C, te ima 5 sigurnosnih alarma | kom
71 | Sredstvo za njegu i zacijeljivanje rana i tretman dekubitusa u obliku gela, na bazi Azadirachta indica i Hypericum perforatum, pakiranje u bočici od 100ml sa sprej pumpicom | kom
72 | Sredstvo za njegu i zacijeljivanje rana i tretman dekubitusa u obliku ulja, na bazi Azadirachta indica i Hypericum perforatum, pakiranje u bočici od 100ml sa sprej pumpicom | kom
73 | Gaza za njegu i zacijeljivanje rana i tretman dekubitusa, natopljena sredstvom na bazi Azadirachta indica i Hypericum perforatum, dimenzija 10x10cm, pakiranje a10 | pak
74 | Sezor zasićenosti kisikom s pohranom podataka. S različitim izborom sondi za odrasle, djecu i novorođenčad, s integriranim ekranom 3.5'' i MoveOxy SpO2 tehnologijom za suzbijanje artefakata prilikom kretanja, litijskom baterijom do 20h neprekidnog praćenja, dimenzija minimalno 158x73x25mm | kom
75 | Sezor zasićenosti kisikom za odrasle, djecu i novorođenčad, s integriranim ekranom, OLED ekranom koji radi na AAA alkalne baterije s indikatorom istrošenosti baterija | kom
76 | Trljačice za čišćenje i njegu perinealnog područja sa zaštitnom kremom koja sadrži: dimetikon, linoleamidopropil Pg-dimonijev klorid fosfat (fosfolipid), lauril glukozid, pantenol (provitamin B5) Alantoin, ekstrakt lista Aloe Barbadensis, ekstrakt cvijeta Chamomilla Recutita, tokoferil acetat (vitamin E), klorheksidin diglukonat. Glicerin, polisorbat 20, parfem, limunsku kiselinu, natrijev benzoat, kalijev sorbat. PH vrijednosti 5.0-6.0. 8 komada u pakiranju | pak
77 | Kapa sa integriranim šamponom za suho pranje i njegu kose i područja glave. Ukljanja mrtve stanice kose, učinkovito uklanja EEG gel, krv i jod s glave i vlasišta. Sadrži: Aqua, lauril glukozid, pantenol, Glicerin, alantoin, tokoferil acetat, ekstrakt lista Barbadensis, ekstrakt cvijeta Chamomilla Recutita, klorheksidin diglukonat, dimetikon, polisorbat 20, linoleamidopropil PG-dimonij, klorid fosfat, limunska kiselina, parfem, fenoksietanol, etilheksilglicerinALoe. Zagrijavaju se u mikrovalnoj pećnici. Pakiranje pojedinačno | kom
78 | Med-Cover zaštitna krema pomaže u zaštiti intaktne kože perinealnog područja od dermatitisa uzrokovanog inkontinencijom kod pacijenata s ograničenom pokretljivošću, ležećih pacijenata i pacijenata s posebnim potrebama kao što su pacijenti na intenzivnoj njezi sa zaštitnim učinkom do 24 sata. Sadrži: Aqua, maslac Butyrospermum Parkii, Pčelinji vosak, dimetikon, ulje Prunus Amygdalus Dulcis, ulje ploda Olea Europaea, ulje lista Melaleuca Alternifolia, izopropil palmitat, mineralno ulje (Paraffinum Liquidum), urea, glicerin, propilen glikol, pantenol (provitamin B5), Tokoferil acetat, ekstrakt lista Aloe Barbadensis, ekstrakt cvijeta kamilice Recutita, gliceril oleat, poligliceril-2 dipolihidroksistearat, fenoksietanol, etilheksilglicerin, parfem | kom
79 | Zaštitna krema sa Cink oksidom u tubi 100gr, PH vrijednosti 5.0-6.0, sadrži: Cinkov oksid, Butyrospermum Parkii (shea) maslac, pčelinji vosak, dimetikon, ulje Prunus Amygdalus Dulcis, ulje ploda Olea Europaea, ulje listova Melaleuca Alternifolia, izopropil palmitat, mineralno ulje, glicerin, pantenol (provitamin B5), tokoferil acetat (Vitamin E), ekstrakt lista Aloe Barbadensis, ekstrakt cvijeta kamilice Recutita, gliceril oleat, poligliceril-2 dipolihidroksistearat, fenoksietanol, etilheksilglicerin, natrijev PCA, natrijev laktat, arginin, asparaginska kiselina, PCA, alanin, serin, valin, prolin, treonin, izoleucin histidin, fenilalanin, kreatin, parfem | kom
80 | Zaštitni Hidrocelularni pjenasti flaster za pete sa čičak trakom a1 | kom
81 | Tekućina 50ml koja pruža zaštitni film koji se izrađenm na 100%tnoj silikonskoj bazi. Sadrži: Polidimetilsiloksan, Ciklopentasiloksan, Trimetilsiloksisilikat, Fenil trimetikon | kom
82 | Pjena za čišćenje tijela 400ml, Koristi se kod svih vrsta pacijenata. Čisti i vlaži kožu, nema potrebe za ispiranjem. Sadrži ekstrakte Aloe Vera, Kamilica, Zobi, Vitamine E i F, Provitamin B5, Alantoin | kom
83 | Pjena za čišćenje tijela 200ml za korištenje kod ležećih bolesnika, pacijenata na intenzivnoj njezi, teško pokretnih bolesnika ili za svakodnevno čišćenje tijela ambulantno. Hrani i zaglađuje kožu. Sadrži ekstrakt zobi , Ekstrakt kamilice, Ekstrakt aloe vere, i provitamin B5, koji hrani i vlaži kožu. | kom
84 | Glicerinski limun štapići Pakiranje a90(a3x30) koji pomažu kod salivacije pacijenata koji leže na krevetu i pacijenata na intenzivnoj njezi s problemima salivacije. Njeguje usta i pomaže u sprječavanju infekcija. Dužineod 15 cm i pamučnim vrhom od 3 cm | pak
85 | Maramice za čišćenje perinealnog područja dimenzija 20 x 21cm, PH vrijednosti 5.-6.0, sa zaštitnom kremom koja sadrži: Dimetikon (%3), linoleamidopropil PG-dimonijev klorid, fosfat (fosfolipid), lauril glukozid, pantenol (provitamin B5), alantoin, ekstrakt lista Aloe Barbadensis, polisorbat 20, tetrasodium EDTA, limunska kiselina, tokoferil acetat (vitamin E), Klorheksidin diglukonat, glicerin, ekstrakt cvijeta Chamomilla Recutita, kalijev sorbat, natrijev benzoat, Pakiranje a25 | pak
86 | Hemostatska gaza za brzo zatvaranje krvarenja s granulama od kitozana dimenzija minimalno 1.5mx7.6cm. Mora sadržavati upute za upotrebu na omotu ili deklaraciji | kom
87 | Brtvilo za prsni koš s ventilom, koji sadrži više od 500 ventilacijskih kanalića, snage ljepljenja minimalno 4N s minimalno 24 ljepljiva segmenta. Dimenzija minimalno 10cmx13cm, Mora sadržavati upute za upotrebu na omotu ili deklaraciji | kom
88 | Hemostatik u granulama minimalno 6g, s aplikatorom, primjenjiv za ubodne i prostrijelne rane. Mora sadržavati upute za upotrebu na omotu ili deklaraciji rane | kom
89 | Hemostatske granule 15g za zaustavljanje krvarenja . Može se koristiti na ranama nepravilnog oblika i višestrukim ozljedama | kom
90 | Obloga za prevenciju nastanka dekubitusa, izrađena s minimalno pet slojeva koji omogućavaju visoku moć upijanja, prozračnost, dobru raspodjelu upijene tekućine i značajno smanjenje pritiska zaštitom predilekcionog mjesta. Svojim svojstvima treba značajno smanjiti mogućnost nastanka oštećenja kože uslijed natiska, pomicanja, sklizanja i lateralnih sila, treba imati visoku moć upijanja kako bi zadržala dobra adhezivna svojstva i prozračni film koji omogućava bolju mikroklimu zaštićenog područja. Dimenzije 7.5cm x 7.5cm | kom
91 | Obloga za prevenciju nastanka dekubitusa, izrađena s minimalno pet slojeva koji omogućavaju visoku moć upijanja, prozračnost, dobru raspodjelu upijene tekućine i značajno smanjenje pritiska zaštitom predilekcionog mjesta. Svojim svojstvima treba značajno smanjiti mogućnost nastanka oštećenja kože uslijed natiska, pomicanja, sklizanja i lateralnih sila, treba imati visoku moć upijanja kako bi zadržala dobra adhezivna svojstva i prozračni film koji omogućava bolju mikroklimu zaštićenog područja. Dimenzije 10cm x 10cm | kom
92 | Obloga za prevenciju nastanka dekubitusa, izrađena s minimalno pet slojeva koji omogućavaju visoku moć upijanja, prozračnost, dobru raspodjelu upijene tekućine i značajno smanjenje pritiska zaštitom predilekcionog mjesta. Svojim svojstvima treba značajno smanjiti mogućnost nastanka oštećenja kože uslijed natiska, pomicanja, sklizanja i lateralnih sila, treba imati visoku moć upijanja kako bi zadržala dobra adhezivna svojstva i prozračni film koji omogućava bolju mikroklimu zaštićenog područja. Dimenzije 15cm x 15cm | kom
93 | Obloga za prevenciju nastanka dekubitusa, izrađena s minimalno pet slojeva koji omogućavaju visoku moć upijanja, prozračnost, dobru raspodjelu upijene tekućine i značajno smanjenje pritiska zaštitom predilekcionog mjesta. Svojim svojstvima treba značajno smanjiti mogućnost nastanka oštećenja kože uslijed natiska, pomicanja, sklizanja i lateralnih sila, treba imati visoku moć upijanja kako bi zadržala dobra adhezivna svojstva i prozračni film koji omogućava bolju mikroklimu zaštićenog područja. Dimenzije 18.3cm x 17.3cm | kom
94 | Obloga za prevenciju nastanka dekubitusa, izrađena s minimalno pet slojeva koji omogućavaju visoku moć upijanja, prozračnost, dobru raspodjelu upijene tekućine i značajno smanjenje pritiska zaštitom predilekcionog mjesta. Svojim svojstvima treba značajno smanjiti mogućnost nastanka oštećenja kože uslijed natiska, pomicanja, sklizanja i lateralnih sila, treba imati visoku moć upijanja kako bi zadržala dobra adhezivna svojstva i prozračni film koji omogućava bolju mikroklimu zaštićenog područja. Dimenzije 22.9cm x 22.4cm | kom
95 | Obloga za prevenciju nastanka dekubitusa, izrađena s minimalno pet slojeva koji omogućavaju visoku moć upijanja, prozračnost, dobru raspodjelu upijene tekućine i značajno smanjenje pritiska zaštitom predilekcionog mjesta. Svojim svojstvima treba značajno smanjiti mogućnost nastanka oštećenja kože uslijed natiska, pomicanja, sklizanja i lateralnih sila, treba imati visoku moć upijanja kako bi zadržala dobra adhezivna svojstva i prozračni film koji omogućava bolju mikroklimu zaštićenog područja. Treba biti izrađena tehnologijom za prilagodljivost obliku tijela i savijanje prilikom kretnji za bolje zadržavanje tekućine i izbjegavanje nastanka maceracija. Dimenzije 7.5cm x 7.5cm | kom
96 | Obloga za prevenciju nastanka dekubitusa, izrađena s minimalno pet slojeva koji omogućavaju visoku moć upijanja, prozračnost, dobru raspodjelu upijene tekućine i značajno smanjenje pritiska zaštitom predilekcionog mjesta. Svojim svojstvima treba značajno smanjiti mogućnost nastanka oštećenja kože uslijed natiska, pomicanja, sklizanja i lateralnih sila, treba imati visoku moć upijanja kako bi zadržala dobra adhezivna svojstva i prozračni film koji omogućava bolju mikroklimu zaštićenog područja. Treba biti izrađena tehnologijom za prilagodljivost obliku tijela i savijanje prilikom kretnji za bolje zadržavanje tekućine i izbjegavanje nastanka maceracija. Dimenzije 10cm x 10cm | kom
97 | Obloga za prevenciju nastanka dekubitusa, izrađena s minimalno pet slojeva koji omogućavaju visoku moć upijanja, prozračnost, dobru raspodjelu upijene tekućine i značajno smanjenje pritiska zaštitom predilekcionog mjesta. Svojim svojstvima treba značajno smanjiti mogućnost nastanka oštećenja kože uslijed natiska, pomicanja, sklizanja i lateralnih sila, treba imati visoku moć upijanja kako bi zadržala dobra adhezivna svojstva i prozračni film koji omogućava bolju mikroklimu zaštićenog područja. Treba biti izrađena tehnologijom za prilagodljivost obliku tijela i savijanje prilikom kretnji za bolje zadržavanje tekućine i izbjegavanje nastanka maceracija. Dimenzije 15cm x 15cm | kom
98 | Obloga za prevenciju nastanka dekubitusa, izrađena s minimalno pet slojeva koji omogućavaju visoku moć upijanja, prozračnost, dobru raspodjelu upijene tekućine i značajno smanjenje pritiska zaštitom predilekcionog mjesta. Svojim svojstvima treba značajno smanjiti mogućnost nastanka oštećenja kože uslijed natiska, pomicanja, sklizanja i lateralnih sila, treba imati visoku moć upijanja kako bi zadržala dobra adhezivna svojstva i prozračni film koji omogućava bolju mikroklimu zaštićenog područja. Treba biti izrađena tehnologijom za prilagodljivost obliku tijela i savijanje prilikom kretnji za bolje zadržavanje tekućine i izbjegavanje nastanka maceracija. Dimenzije 18.3cm x 17.3cm | kom
99 | Obloga za prevenciju nastanka dekubitusa, izrađena s minimalno pet slojeva koji omogućavaju visoku moć upijanja, prozračnost, dobru raspodjelu upijene tekućine i značajno smanjenje pritiska zaštitom predilekcionog mjesta. Svojim svojstvima treba značajno smanjiti mogućnost nastanka oštećenja kože uslijed natiska, pomicanja, sklizanja i lateralnih sila, treba imati visoku moć upijanja kako bi zadržala dobra adhezivna svojstva i prozračni film koji omogućava bolju mikroklimu zaštićenog područja. Treba biti izrađena tehnologijom za prilagodljivost obliku tijela i savijanje prilikom kretnji za bolje zadržavanje tekućine i izbjegavanje nastanka maceracija. Dimenzije 22.9cm x 22.4cm | kom
100 | Fleksibilna i prozračna obloga za zaštitu kirurške rane, porezotina i abrazija u području kuka, koljena i laktova za lakšu mobilizaciju pacijenta. Treba imati visoku moć upijanja kako bi se smanjio rizik od nastanka maceracija i za manju učestalost previjanja. Treba imati silikonski sloj dizajniran da prianja uz kožu bez ljepljenja za ranu kako bi se osiguralo atraumatsko uklanjanje obloge. Dimenzije 10cm x20cm | kom
101 | Fleksibilna i prozračna obloga za zaštitu kirurške rane, porezotina i abrazija u području kuka, koljena i laktova za lakšu mobilizaciju pacijenta. Treba imati visoku moć upijanja kako bi se smanjio rizik od nastanka maceracija i za manju učestalost previjanja. Treba imati silikonski sloj dizajniran da prianja uz kožu bez ljepljenja za ranu kako bi se osiguralo atraumatsko uklanjanje obloge. Dimenzije 10cm x 25cm | kom
102 | Fleksibilna i prozračna obloga za zaštitu kirurške rane, porezotina i abrazija u području kuka, koljena i laktova za lakšu mobilizaciju pacijenta. Treba imati visoku moć upijanja kako bi se smanjio rizik od nastanka maceracija i za manju učestalost previjanja. Treba imati silikonski sloj dizajniran da prianja uz kožu bez ljepljenja za ranu kako bi se osiguralo atraumatsko uklanjanje obloge. Dimenzije 10cm x 30cm | kom
103 | Hemostatska tamponada za brzu i učinkovitu kontrolu post partalnog krvarenja uterusa stvaranjem ugruška. Dimenzije 3m x 7,6cm | kom
104 | Ruksak za reanimaciju s teleskopskom ručkom i kotačima, naramenicama za nošenje na leđima i minimalno 2 ručke za nošenje u ruci.Treba imati veliki pretinac koji se otvara zip patentnim otvaračima za smještaj pribora i opreme. S velikim centralnim odjeljkom za Infuziju/ intubaciju/lijekove. Treba imati minimalno 4 torbice za odlaganje opreme s fiksacijom na čičak unutar velikog pretinca, ampularij i minimalno 2 velika vanjska džepa. Dimezije minimalno 60x52x42cm i težine maksimalno 3,85kg | kom
105 | Ruksak za reanimaciju s naramenicama za nošenje na leđima i ručkom za nošenje u ruci.Treba imati veliki pretinac koji se otvara zip patentnim otvaračima za smještaj pribora i opreme. Treba imati minimalno 3 torbice za odlaganje opreme s fiksacijom na čičak unutar velikog pretinca i ampularij. Dimezije minimalno 52x23x36,5cm i težine maksimalno 1,65kg | kom
106 | Torba za reanimaciju s ručkom za nošenje u ruci i naramenicom za nošenje preko ramena. Treba imati minimalno 5 vanjskih džepova, minimalno 2 torbice za smještaj pribora unutar torbe i ampularij za smještaj više od 50 ampula. Dimenzije minimalno 38x60x38cm i težine maksimalno 3kg | kom
107 | Torba za reanimaciju s ručkom za nošenje u ruci i naramenicom za nošenje preko ramena. Treba imati minimalno 4 vanjska džepa, minimalno 2 torbice za smještaj pribora unutar torbe i ampularij. Dimenzije minimalno 32,5x58,5x36,5cm i težine maksimalno 1,90kg | kom
108 | Torba za reanimaciju djece, s ručkom za nošenje u ruci i naramenicom za nošenje preko ramena. Treba imati minimalno 2 vanjska džepa, minimalno 6 unutarnjih torbica za smještaj pribora unutar torbe i mali ampularij za smještaj 9 ampula. Dimenzije minimalno 35x59x26cm i težine maksimalno 2,63kg | kom
109 | Ampularij EKSTRA MALI, za smještaj do 34 ampule, dimenzije maksimalno 12,5x17,5x10cm težina maksimalno 0,33kg | kom
110 | Ampularij MALI, za smještaj do 56 ampula, dimenzije maksimalno 11,5x23,5x10,5cm težina maksimalno 0,45kg | kom
111 | Ampularij SREDNJI, za smještaj do 82 ampule, dimenzije maksimalno 22x29x7,5cm težina maksimalno 0,50kg | kom
112 | Ampularij VELIKI, za smještaj do 67 ampula, dimenzije maksimalno 25x26x9,5cm težina maksimalno 0,70kg | kom
113 | Ampularij EKSTRA VELIKI, za smještaj do 124 ampule, dimenzije maksimalno 23x33x9,5cm težina maksimalno 0,80kg | kom
114 | Torba za bocu s kisikom maksimalnog volumena do 3 L, treba imati ručku za nošenje u ruci, naramenicu i koče na klik za fiksaciju uz krevet ili stretcher. Dimenzije maksimalno 23x57x12cm i težine maksimalno 1,06kg | kom
115 | Očna prekrivka za zaštitu zatvorenih očiju prilikom kirurških zahvata. Treba biti izrađena od transparentnog, samoljepljivog materijala s hipoalergenim i vodonepropusnim svojstvima, ovalnog oblika za prilagodbu konturama očiju, s produžetkom koji omogućava podizanje bez adhezije u rukavicama i jednostavno repozicioniranje po potrebi bez izazivanja iritacije kože. Za odrasle | kom
116 | Sučelje za vizualizaciju video laringoskopa, minimalne veličine 8'' s procesorom i unutarnjim kapacitetom za pohranu minimalno 32GB, rezolucije minimalno 1024x768pixela, kapaciteta baterije minimalno 6400mAh | kom
117 | Sučelje za vizualizaciju video laringoskopa i video bronhoskopa, minimalne veličine 15,6'' s procesorom i unutarnjim kapacitetom za pohranu minimalno 64GB, rezolucije minimalno 1920x1080 pixela, kapaciteta baterije minimalno 9500mAh | kom
118 | Sučelje za vizualizaciju video laringoskopa s drškom i prihvatom za višekratne špatule, minimalne veličine 3,5'', rezolucije minimalno 640x480pixela, kapaciteta baterije minimalno 3200mAh | kom
119 | Sučelje za vizualizaciju video laringoskopa s drškom i prihvatom za jednokratne špatule, minimalne veličine 3,5'', rezolucije minimalno 640x480pixela, kapaciteta baterije minimalno 3200mAh | kom
120 | Špatula video laringoskopa, višekratna, tipa Macintosh, veličine 1, 2, 3, 4, 5 | kom
121 | Špatula video laringoskopa, višekratna, tipa Macintosh D, veličine 1, 2, 3, 4, 5 | kom
122 | Špatula video laringoskopa, višekratna, tipa Miller, veličine 00, 0, 1 | kom
123 | Špatula video laringoskopa, jednokratna, tipa Macintosh, veličine 1, 2, 3, 4, 5 | kom
124 | Špatula video laringoskopa, jednokratna, tipa Macintosh, s kanalom, veličine 3, 4, 5 | kom
125 | Stilet za intubaciju s ergonomskom drškom, za endotrahealne tubuse veličine ≥ 6.0mm, s konektorom za prihvat tubusa | kom
126 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop, vanjskog promjera maksimalno 2,2mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 600mm ±5% | kom
127 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop vanjskog promjera maksimalno 2,5mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 1,2mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 600mm ±5% | kom
128 | Jednokratni fleksibilni vide bronhoskop vanjskog promjera maksimalno 3,2mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 1,2mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 600mm ±5% | kom
129 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop vanjskog promjera maksimalno 4,0mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 2,0mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 600mm ±5% | kom
130 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop vanjskog promjera maksimalno 5,0mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 2,8mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 600mm ±5% | kom
131 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop vanjskog promjera maksimalno 5,8mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 3,4mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 600mm ±5% | kom
132 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop vanjskog promjera maksimalno 4,0mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 1,2mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 600mm ±5% | kom
133 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop vanjskog promjera maksimalno 5,0mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 2,2mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 600mm ±5% | kom
134 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop vanjskog promjera maksimalno 6,0mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 2,8mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 600mm ±5% | kom
135 | Jednokratni fleksibilni video endoskop, vanjskog promjera maksimalno 2,2mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 350mm ±5% | kom
136 | Jednokratni fleksibilni video endoskop vanjskog promjera maksimalno 3,2mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 1,2mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 350mm ±5% | kom
137 | Jednokratni fleksibilni video endoskop vanjskog promjera maksimalno 4,0mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 2,0mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 350mm ±5% | kom
138 | Jednokratni fleksibilni video endoskop vanjskog promjera maksimalno 5,0mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 2,8mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 350mm ±5% | kom
139 | Jednokratni fleksibilni video endoskop vanjskog promjera maksimalno 5,8mm, unutarnjeg promjera radnog kanala minimalno 3,4mm s defleksijom 210° gore - dolje, dužina 350mm ±5% | kom
140 | Sučelje za vizualizaciju video stileta s drškom i prihvatom za fiksaciju endotrahealnog tubusa, minimalne veličine 3,5'', rezolucije minimalno 640x480pixela, kapaciteta baterije minimalno 3200mAh | kom
141 | Video stileti za retromolarnu intubaciju N3065 i N3965 (višekratni) i H5055, H5065, H5075 | kom
142 | Grijač, konvektivni, na topli zrak, za prevenciju hipotermije. Minimalno tri razine grijanja 32 - 38 - 43 °C ±5%. Težina maksimalno 2.3kg, zračna cijev minimalno 1.8m s temperaturnim senzorom, strujni kabel minimalno 4.5m, držač za stranicu kreveta ili za cjevasti stalak. HEPA filter 0.2 mikrona učinkovitosti minimalno 99,97%. Kontrola pomoću mikroprocesora, LED indikator za zamjenu filtera i detekciju pregrijavanja. | kom
143 | Prekrivka za grijač na topli zrak, za cijelo tijelo 195x100cm | kom
144 | Prekrivka za grijač na topli zrak, za cijelo tijelo, s više pristupnih mjesta 195x100cm | kom
145 | Prekrivka za grijač na topli zrak, za cijelo tijelo s abdominalnim pristupom 192x180cm | kom
146 | Prekrivka za grijač na topli zrak, za cijelo tijelo, oblik cijevi 217x91cm | kom
147 | Prekrivka za grijač na topli zrak, za donji dio tijela, ispod struka, 120x100cm | kom
148 | Prekrivka za grijač na topli zrak, za gornji dio tijela, iznad struka, s rukama uz tijelo 124x94cm | kom
149 | Prekrivka za grijač na topli zrak, za gornji dio tijela, iznad struka, s raširenim rukama 192x57cm | kom
150 | Prekrivka za grijač na topli zrak, za cijelo tijelo, za novorođenčad 92x89cm | kom
151 | Prekrivka za grijač na topli zrak, za cijelo tijelo, za djecu 99x136cm | kom
152 | Prekrivka za grijač na topli zrak, za cijelo tijelo, za djecu, oblik cijevi 113x56cm | kom
153 | Cijev za grijač, s pojačanjima za održavanje strukture uslijed savijanja | kom
154 | HEPA filter za grijač | kom
155 | Kabel za neutralnu elektrodu, plosnati i 2-polni konektor, duljina 3m | kom
156 | Adapterski kabel za generator boli za jednokratne RF elektrode, duljina kabela 0,2m | kom
157 | Neutralna elektroda za monopolarnu primjenu s 2-polnim spojnim ravnim konektorom, za monopolarnu stimulaciju RF i DNS, mogućnost provjere impedancije neutralne elektrode, samoljepiva, za jednokratnu upotrebu | kom
158 | RF elektroda za terapiju boli duljine 100mm, za jednokratnu kanilu efektivne duljine 100mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
159 | Kanila 20Gx100mmx5mm, izolirana, s mandrenom, vanjski promjer 0.9mm, duljina 100mm, aktivni vrh 5mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
160 | Set igala za primjenu tehnikom igla u igli, satoji se od dvije igle, jedna 18G i jedna 20G duljine 200mm | set
161 | Igla promjera 21G duljine 150mm | kom
162 | Igla promjera 21G duljine 100mm | kom
163 | Igla promjera 20G, duljine 150mm | kom
164 | Spojni kabel za neutralnu elektrodu s priključkom 1,5mm, otpornim na dodir | kom
165 | Kanila 12Gx92, s mandrenom, prikladna za cryo elektrodu 2,1mm, s oznakom dubine za orijentaciju, ukupna duljina 96,3mm, radna duljina 92,5mm, vanjski promjer 2,6mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
166 | Kanila 15Gx95, s mandrenom, prikladna za cryo elektrodu 1.3mm, s oznakom dubine za orijentaciju, ukupna duljina 124.6mm, radna duljina 95mm, vanjski promjer 1.8mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 62 BROJKAMA BEZ PDV-A
GRUPA PREDMETA NABAVE 63 Potrošni materijal za anesteziju 9
1 | Jednokratna špatula videolaringoskopa, s MILLER #0 oštricom, za korištenje s pedijatrijskim pretvornikom slike, pakiranje od 10 komada | pak
2 | Jednokratna špatula videolaringoskopa, s MILLER #1 oštricom, za korištenje s pedijatrijskim pretvornikom slike, pakiranje od 10 komada | pak
3 | Jednokratna špatula videolaringoskopa, s MACINTOSH #3 oštricom, za korištenje s pretvornikom slike, pakiranje od 10 komada | pak
4 | Jednokratna špatula videolaringoskopa, s MACINTOSH #4 oštricom, za korištenje s pretvornikom slike, pakiranje od 10 komada | pak
5 | Jednokratna špatula videolaringoskopa, za otežane intubacije, za korištenje s pretvornikom slike, pakiranje od 10 komada | pak
6 | Jednokratni sterilni fleksibilni intubacijski videoendoskopi, progib gore/dolje 180/180°, smjer pogleda 0°, kut pogleda 90°, radne dužine 65 cm, promjer distalnog tipa 3.5 mm, promjer radnog kanala 1.2 mm | pak
7 | Jednokratni sterilni fleksibilni intubacijski videoendoskopi, progib gore/dolje 180/180°, smjer pogleda 0°, kut pogleda 90°, radne dužine 65 cm, promjer distalnog tipa 5.3 mm, promjer radnog kanala 2.2 mm | pak
8 | Kruti videoendoskopski set za intubaciju, s odklonjivim vrhom, CMOS tehnologija, progib gore/dolje: 60°/0°, smjer gledanja: 0°, kut gledanja: 100° radna duljina: min. 40 cm, vanjski promjer distalnog vrha: 5,5 mm | kom
9 | Četkica za čišćenje, s dvostrukom četkicom, duljina 90 cm, promjer četkice 2,6 mm, nesterilna, za jednokratnu upotrebu, pakiranje od 50 komada, za uporabu s fleksibilnim endoskopima s promjerom radnog kanala 2 – 2,3 mm | pak
10 | Četka za čišćenje, s dvostrukom četkicom, duljina 120 cm, promjer četkice 3,2 mm, nesterilna, za jednokratnu upotrebu, pakiranje od 50 komada, za uporabu s fleksibilnim endoskopima s promjerom radnog kanala 2,6 – 3 mm | pak
11 | Intubacijski fiberoskop 2,8 x 65, verzija s okularom, s usisnim ventilom, progib gore/dolje: 140°/140°, smjer gledanja: 0°, kut gledanja: 90°, radna duljina: 65 cm, ukupna duljina: 98 cm, unutarnji promjer radnog kanala: 1,2 mm, vanjski promjer distalnog vrha: 2,8 mm | kom
12 | Zaštitne tube, nesterilne, jednokratne, distalno zatvorene, pakiranje od 10 komada | pak
13 | Intubacijski fiberoskop 5,2 x 65, verzija s okularom, s usisnim ventilom, progib gore/dolje: 140°/140°, smjer gledanja: 0°, kut gledanja: 120°, radna duljina: 65 cm, ukupna duljina: 93 cm, unutarnji promjer radnog kanala: 2,3 mm, vanjski promjer distalnog vrha: 5,2 mm | kom
14 | Ventil s zatvaračem, nesterilan, za jednokratnu upotrebu, pakiranje od 20 komada | pak
15 | Irigacijski adapter, za strojno čišćenje, višekratan, za fiberskope | kom
16 | Irigacijski adapter, za strojno čiščenje, višekratan, za korištenje s fleksibilnim intubacijskim videoendoskopima | kom
17 | Sukcijski ventil, nesterilan, za jednokratnu upotrebu, pakiranje od 20 komada | pak
18 | Sukcijski ventil, jednokratan, pakiranje od 20 komada, za korištenje s fleksibilnim intubacijskim videoendoskopima | pak
19 | Baterijski izvor svjetla LED za endoskope, s grubim navojem, vrijeme rada min. 110 min | kom
20 | Baterija za baterijski izvor svijetla | kom
21 | Uvodnik od nehrđajućeg čelika s atraumatskim vrhom, distalni dio prilagođen obliku oštrice špatule za otežanu intubaciju, s držačem tubusa, pakiranje od 10 komada | pak
22 | Spojni kabel, dužine 2 m, za korištenje s videolaringoskopima | kom
23 | Punjiva Li-ion baterija, za džepni monitor, pogodna za dezinfekciju brisanjem | kom
24 | Džepni monitor, ekran 3.5" sa širokim kutem pogleda (najmanje 160°) s visokim stupnjem kontrasta, spremanje slika i videa na unutarnju memoriju, mogućnost rotacije monitora oko dvije osi, punjiva Li-ion baterija, vrijeme rada 1 h s indikatorom u monitoru, izmjenjiva baterija, potpuno vodonepropustan s razinom zaštite IPX8, mogućnost korištenja s videolaringoskopima | kom
25 | Punjač, za baterije džepnog monitora, pogodan za dezinfekciju brisanjem | kom
26 | Pretvornik slike za jednokratne videolaringoskopske špatule, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba, s mogućnošću ručne i strojne dezinfekcije do 65° C i HLD, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
27 | Pedijatrijski pretvornik slike za jednokratne videolaringoskopske špatule, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba, s mogućnošću ručne i strojne dezinfekcije do 65° C i HLD, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
28 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MACINTOSH #3 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
29 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MACINTOSH #4 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
30 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MILLER #0 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
31 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MACINTOSH #0 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
32 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MILLER #1 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
33 | Videolaringoskop za otežane intubacije, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
34 | Videolaringoskop za otežane intubacije, pedijatrijski, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
35 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MACINTOSH #2 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
36 | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MILLER #2 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom | kom
37 | Pokretni stalak, visine 1340 mm, s peterokrakim postoljem na kotačićima s antistatičkim kotačima, s poprečnom šipkom za postavljanje monitora, s košarom za odlaganje | kom
38 | Monitor set, 8" FULL HD ekran rezolucije 1920x1200 pixela, s USB i HDMI ulazima, s dva ulaza za kameru, mogućnost korištenja dva izvora za prikaz slike u slici i slika do slike, optimizirano korisničko sučelje sa zaslonom osjetljivim na dodir, snimanje videa i slika na SD karticu, reprodukcija snimljenih video zapisa i fotografija, s integriranim mikrofonom i brojačem vremena za dokumentiranje intubacija za edukacije svrhe, prikaz slike u formatu 16:10 s video laringoskopima, splash‐proof prema standardu IP54 (otpornost na prodor vode i prašine), pogodan za dezinfekciju brisanjem, kućište od ABS plastike otporno na udarce, punjiva Li-ion baterija kapaciteta 7800 mAh, mogućnost prijenos podataka sa SD kartice na USB | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 63 BROJKAMA BEZ PDV-A