## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 |  |  |  |  | ___________________________________________
| 10000 Zagreb |  |  |  |  | PONUDITELJ
Radiofrekventni uređaj za potrebe Zavoda za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave
Red. broj | Opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač/zemlja porijekla | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a(%) | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=4x9
| RADIOFREKVENTNI UREĐAJ | kpl | 1
1.1. | Radna frekvencija minimalno 2,2 MHz
1.2. | Maksimalna snaga rezanja 120 W pri 1 kOhm
1.3. | Maksimalna snaga koagulacije 110 W pri 1 kOhm
1.4. | Operativni načini rada:
1.4.1. | Monopolarni načini rada: Monopolarno rezanje, kombinacija rezanja i koagulacije, premanentna koagulacija i pulsna koagulacija
1.4.2. | Bipolarni načini rada: Permanentna koagulacija, pulsna koagulacija i automatska koagulacija
1.5. | Minimalni prihvati: monopolarno rezanje, monopolarna koagulacija, bipolarni prihvat i prihvat za kabel za neutralne elektrode
1.6. | Minimalno uključene drška za monopolarne rezove, drška za monopolarnu koagulaciju, kabel za bipolarne hvataljke i kabel za neutralnu elektrodu
1.7. | Uređaj opremljen s modulom za automatsko isključivanje bipolarnog načina rada kod ORL zahvata. Prilikom uključivanja modula za automatsko isključivanje uređaj sam detektira optimalan otopor ( dehidraciju ) tkiva pri kojem se automatski isključuje bipolarni rad.
1.8. | USB priključak koji omogućuje snimanje svih parametara operativnog zahvata.
1.9. | LCD dodirni zaslon u boji za odabir i postav željenih postavki. Na početnom zaslonu mogućnost odabira željenog načina rada. Dodatno odabir načina rada putem nožne pedale.
1.10. | Memorirane parametri za minimalno 45 operativnih zahvata koji su podijeljeni prema kirurškim disciplinama. Minimalno 3 memorirane kirurške procedure iz područja oralne i maksilofacijalne kirurgije i minimalno 10 iz područja ORL kirurgije.
1.11. | Funkcija memorije posljednjih korištenih postavki.
1.12. | Mogućnost memoriranja individualnih željenih postavki.
1.13. | Mogućnost podešavanja pulsne koagulacije minimalno u rasponu trajanja pulsa 0,05 sek - 1 sek u minimalno 10 mogućih koraka.
1.14. | Indikator na zaslonu elektrokirurškog uređaja mjeri površinu prijanjanja neutralne elektrode kontinuirano tijekom cijele primjene. Alarmni sustav koji se automatski uključuje kod neprijanjanja neutralne elektrode ili greške na spojnom kablu neutralne elektrode te isključuje monopolarne operativne načine rada.
1.15. | Dimenzije uređaja maksimalno 170x360x250 mm
1.16. | Prihvat za spajanje sustava za evakuaciju dima u OP sali.
1.17. | Kabel za neutralnu elektrodu duljine minimalno 3 m. Sa priključkom na uređaj i kopčom za prihvat neutralnih elektroda.
1.18. | Magnetni držač drški koji se postavlja na lijevu ili desnu stranu uređaja. Ima minimalno tri prihvata.
1.19. | Multifunkcionalna nožna kontrola za upravljanje. Upravljanje nožnom pedalom minimalno bipolarnim načinom rada, prebacivanje s jednog načina rada na drugi i podešavanje intenziteta operativnog načina rada. Duljina kabla minimalno 3 m.
1.20. | Drška za monopolarne rezove s kablom minimalno 2,5 m. U potpunosti autoklavabilno.
1.21. | Drška za monopolarnu koagulaciju s kablom minimalno 2,5 m. U potpunosti autoklavabilno.
1.22. | Kabel za bipolarne hvataljke minimalno 2,5 m, autoklavabilni.
2. | PRIBOR
2.1. | Bipolarana igličasta elektroda bajonet oblika s drškom za tretiranje nosnih školjki. Duljina igli između 40-45 mm, izolirani dio do 20 mm. | kom | 1
2.2. | Okrugla omča elektroda, set 2 kom. Promjer omče 7-8 mm, ravna osovina, izolirani dio do 31 mm. | set | 1
2.3. | Okrugla omča elektroda, set 2 kom. Promjer omče od 11-12 mm, ravna osovina, izolirani dio do 31 mm. | set | 1
2.4. | Ovalna omča elektroda, pod kutem, set 2 kom. Uska ovalna omča s polukružnim vrhom, izolirani dio do 38 mm. | set | 1
2.5. | Kugličasta elektroda, ravna, set 2 kom. Kugla promjera 3 mm, osovina kruta, izolirani dio do 31 mm. | set | 1
2.6. | Igličasta elektroda, ravna, set 2 kom. Fina igla promjera 0,25 mm, izolirani dio do 35 mm. | set | 1
2.7. | Kratka oštrica elektroda Oštrica 19-20 mm, ravna osovina, izolirani dio do 26 mm. | kom | 1
2.8. | Bipolarna pinceta, ravna, duljine 150-160mm, vrh 2 mm. | kom | 1
2.9. | Neutralne elektrode, samoljepljive, jednokratne. Kontaktno područje minimalno 100 cm². Pakiranje minimalno 50 kom. | pak | 2
2.10. | Nožna pedala, kabel 3 m (opcija 4 m) | kom | 1
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
M.P.
(Potpis odgovorne osobe)