## UZV uređaj - radiologija
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6 | [7 empty] | ______________________________
10000 Zagreb | [7 empty] | Ponuditelj
TROŠKOVNIK - Radiološki UZV uređaj visoke klase za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Redni broj: | Tehničke karakteristike: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a (količina x jedinična cijena) | Stopa PDV-a (%) | Proizvođač, naziv i kataloški broj proizvoda | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | Ultrazvučni uređaj najviše klase za radiologiju sa 4 sonde: | Komplet | 1
1.1 | Color Doppler ultrazvučni uređaj s odgovarajućim programima za primjenu u radiologiji - konzola na četiri kotača. Centralno zaključavanje kotača i zaključavanje 2 kotača po smjeru radi lakšeg upravljanja uređajem. Masa konzole ne veća od 125 kg.
1.2 | Upravljačka ploča s podešavanjem po dubini, rotaciji i motoriziranim podešavanjem visine.
1.3 | Dvoslojni (engl. Dual Cell) LED HDU ili OLED monitor dijagonale min. 23,5'', rezolucije min. 1920 x1080 piksela. Namještanje monitora nezavisno od upravljačke ploče, monitor smješten na pokretnoj ruci podesiv po visini, dubini, nagibu i rotaciji lijevo/desno min. +/-85°. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni ne manji od +/- 89°. Kontrastni odnos min.: 190.000:1.
1.4 | Dodatni ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem, osjetljiv na dodir dijagonale min. 12''. Digitalna alfanumerička tipkovnica, kontrola upravljanja pojačanja po dubini (TGC) klizačima sa dodirnog ekrana, min. 8.
1.5 | Mogućnost rada s min. 5 aktivno priključenih sondi.
1.6 | Podržavanje min.: konveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, sektorske matrične tehnologije izrade iz jednog komada kristala, linearne matrične, linearne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, mikrokonveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, transrektalne dvoravninske, 3D/4D volumne konveksne sonde.
1.7 | Softverski programibilan tvorbenik ultrazvučnog snopa (beamformer) s tehnologijom oslikavanja bez fokusa i odabira fokusne pozicije ili tvorbenik ultrazvučnog snopa (beamformer) tehnologije s ručnim ili automatskim podešavanjem fokusa. Min. 14 bit analogno-digitalni pretvornik.
1.8 | Broj kanala za procesuiranje signala: min. 18.000.000.
1.9 | Dinamički raspon uređaja: min. 430 dB.
1.10 | Frekvencijski raspon uređaja min. od 1 do 22 MHz.
1.11 | Načini rada: 2D (B), M prikaz, anatomski M prikaz, tkivno harmonično oslikavanje (THI), prikaz kodiranim harmonicima s pulsnom inverzijom, prošireno polje prikaza za linearne sonde, obojani Doppler (color Doppler), pulsni Doppler (PW Doppler), power Doppler, usmjereni power Doppler, mikrovaskularni prikaz, tripleks prikaz - istovremeni prikaz 2D, obojanog Dopplera i PW Dopplera u stvarnom vremenu, 3D prikaz ručnom tehnikom skeniranja sa 2D sondama za 2D (B) i obojani Doppler načine rada.
1.12 | 2D (B) prikaz: - dubina prikaza slike min. 45 cm - automatska kontinuirana optimizacija slike, aksijalno i lateralno pojačanje u realnom vremenu - maksimalno osvježenje slike min. 9.600 sl/s - obojani 2D - uvećanje visoke rezolucije, s faktorom uvećanja min. 18x - rotacija slike min. 0°, 90°, 180°, 270° - podešavanje parametara žive slike i slike u naknadnoj obradi iz trajne arhive, min.: pojačanje, promjena faktora povećanja, TGC, dinamički raspon, promjena mape sive skale, razina redukcije točkastih artefakata.
1.13 | Obojani Doppler (color Doppler): - raspon skale brzina min. od 2 cm/s do 170 cm/s - detekcija najmanje brzine protoka ne veća od 2 mm/s - maksimalno osvježenje slike min. 400 sl/s - automatsko postavljanje položaja i usmjerenja (zakretanje snopa) regije interesa obojanog Doppler prikaza skeniranjem linearnim sondama pritiskom na jednu tipku bazirano na umjetnoj inteligenciji (AI) - podešavanje parametara žive slike i slike u naknadnoj obradi iz trajne arhive, min.: promjena obojane mape, pojačanje, promjena kuta, inverzija.
1.14 | Pulsni Doppler (PW Doppler): - raspon skale brzina min. od 10 cm/s do 1.050 cm/s - Dopplerski kut podesiv min. +/- 88⁰ u koraku od max. 1⁰ - raspon učestalosti ponavljanja (PRF) min. od 1 kHz do 27 kHz - osvježenje slike u dupleks prikazu min. 3.200 sl/s - veličina mjernog volumena (sample volume) podesivo min. od 0,5 mm do 20 mm - automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu, min. PS, ED, PS/ED, PI, RI, TAMax i Tmean - mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta - detektiranje velikih brzina protoka, pulsni Doppler visoke učestalosti (HPRF) - automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku, podešava min. baznu liniju, inverziju, učestalost pulsnog Dopplera (PRF) u živoj slici i kutnu korekciju - automatsko pozicioniranje mjernog volumena (sample volume) i kuta dopplerskog snopa - vaskularna izvješća - podešavanje parametara žive slike i slike u naknadnoj obradi iz trajne arhive, min.: pomicanje bazne linije, promjena Dopplerskog kuta, promjena rejekcije, kompresije, mape sive skale, inverzija spektra, format prikaza, automatska korekcija Dopplerkog kuta.
1.15 | Redukcija točkastih (speckle) artefakata, dostupno u radu sa svim traženim sondama, paralelan prikaz uživo s 2D slikom, dostupno i u naknadnoj obradi. Podešavanje u min. 5 koraka.
1.16 | Višesmjerno skeniranje dostupno u radu sa svim traženim sondama. Višesmjerno skeniranje dostupno u radu s harmoničnim oslikavanjem, obojanim Dopplerom i pulsnim Dopplerom. Paralelan dvostruki prikaz 2D/slika dobivena višesmjernim skeniranjem, dostupno i u naknadnoj obradi.
1.17 | Panoramski rekonstrukcijski prikaz dostupan u radu sa svim traženim sondama, duljina prikaza min. 80 cm, mogućnost mjerenja u naknadnoj obradi.
1.18 | Program za automatsko prepoznavanje abdominalnih organa i automatsko prebacivanje na optimalne parametra protoka prema promatranoj anatomiji upotrebom umjetne inteligencije (UI).
1.19 | Program za prepoznavanje promatranih anatomskih struktura i automatsku prilagodbu parametara oslikavanja u realnom vremenu bazirano na umjetnoj inteligenciji (UI).
1.20 | Napredni program za oslikavanje i kvantifikaciju dojke, automatsko prepoznavanje i trasiranje kontura lezija, automatizirana mjerenja, BI-RADS procjena.
1.21 | Program za bolje prepoznavanje i prikaz igle s pojačanjem nezavisno od pojačanja 2D slike. Zakretanje 2D slike. Promjena kuta insonacije 2D slike u min. 5 koraka. Dostupno na svim traženim sondama.
1.22 | Prikaz protoka s 3D efektom, dostupan u obojanom Doppleru, power Doppleru i mikrovaskularnom načinu oslikavanja.
1.23 | Aplikacija za elastografiju uz kompresiju tkiva pritiskom sonde (strain). Kvantitativne analize krivuljama u grafičkom prikazu. Paralelni prikaz 2D slike i slike dobivene elastografijom. Grafički prikaz kvalitete akvizicije. E-indeks i E-omjer kalkulacije.
1.24 | Program za elastografiju u 2D prikazu upotrebom akustičkog impulsa bez potrebe ručnog pritiska tkiva (shear wave). Rezultati prikazani vizualno i kvantificirano bojom u odabranoj regiji interesa, prikaz rezultata u kPa i m/s, mogućnost podešavanja veličine regije interesa. Spremanje rezultata elastografije u neobrađenom (raw) formatu s mogućnošću naknadne analize i mjerenja sa spremljenih kino sekvenci u naknadnoj obradi.
1.25 | Program za automatsko mjerenje atenuacije ultrazvučnog vala u jetri, za dijagnostiku hepatalne steatoze, iz referentnog 2D (B) prikaza u stvarnom vremenu. Koeficijent atenuacije izražen u dB/cm/MHz. Dostupno u radu s konveksnom sondom.
1.26 | Program za snimanje s kontrastnim sredstvima, mogućnost analiza krivuljama (TIC). Dvostruki prikaz u stvarnom vremenu (2D slika i slika s kontrastnim prikazom), hibridni prikaz (kontrastni prikaz preko 2D slike). Odabir retrospektivne ili prospektivne pohrane kino zapisa. Vrijeme dolaska kontrasta kodirano bojom. Mogućnost analize neobrađenih (raw) podataka u naknadnoj obradi. LI-RADS klasifikacija za kontrastne pretrage.
1.27 | Program za procjenu količine protoka krvi unutar područja interesa. Dostupno za obojani doppler i Power Doppler.
1.28 | Ugrađena radna stanica s bazom pacijenata i arhivom UZV slika i kino sekvenci. Mogućnost promjene parametara slike na pozvanim slikama i kino sekvencama iz arhive na uređaju min.: promjena pojačanja za 2D, obojani Doppler, promjena sive i obojene mape, TGC, faktor uvećanja prikaza, kompresija, rejekcija, pomak bazne linije, automatska promjena dopplerkog kuta, inverzija spektra, automatska optimizacija slike u 2D prikazu, dinamički raspon, kreiranje 3D rekonstrukcije iz spremljenog 2D kino zapisa, promjena razine redukcije točkastih artefakata. Mogućnost usporedbe slike iz arhive s trenutnom slikom aktualnog pregleda (živa slika) s automatskim postavljanjem svih parametara skeniranja ranije pohranjene slike. Dodatna mjerenja i izračuni na pozvanim slikama i kino sekvencama iz arhive. Mogućnost konfiguracije izvješća prema želji korisnika za ispis na PC printer.
1.29 | Izvoz slikovnih podataka u min. AVI ili WMV i JPEG formatima.
1.30 | Kino prikaz, memorija za min. 8.000 sl u 2D prikazu, jednostruki, dvostruki i četverostruki kino prikaz. Mogućnost mjerenja i kalkulacija na kino snimci.
1.31 | Pohrana slika i kino sekvenci na jedan ugrađeni SSD od min. 1 TB i vanjsku USB memoriju.
1.32 | Priključci min.: DP ili DVI ili HDMI, mrežni Ethernet priključak, min. 2x USB 3.0.
1.33 | Povezivanje uređaja "Bluetooth" tehnologijom s uređajima za ispis i pohranu te uređajem za udaljeno upravljanje ultrazvučnim uređajem pomoću tableta ili mobilnog telefona. Direktni unos fotografija sa mobilnog ili tablet uređaja na zaslon UZV uređaja u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini.
1.34 | Upute za upotrebu dostupne pritiskom na jednu tipku u elektronskom formatu na ekranu uređaja.
1.35 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini, min: pohrana, modalitetna radna lista, upit/dohvat, strukturirano izvještavanje.
1.36 | Mogućnost paralelne usporedne žive ultrazvučne slike s 3D volumnom datotekom s CT i MR uređaja, uvezenom putem USB, CD, DVD- medija ili bolničkog sustava za pohranu slikovnih podataka (PACS) na ultrazvučni uređaj. Mogućnost analize volumena, mjerenja, rotacije i uvećanja na uvezenoj 3D datoteci.
1.37 | Potrošnja uređaja ne veća od 950 VA.
2. | Multifrekventne sonde:
2.1 | Konveksna sonda tehnologije izrade iz jednog komada kristala: - frekvencijskog raspona min. od 1 do 6 MHz - broj elemenata: min. 192 - kut prikaza min. 75° - odabir od min. 4 frekvencije u 2D, 4 u harmoničnom, 4 u obojanom Doppleru i 4 u pulsnom Doppler prikazu - kompatibilna u radu sa strain elastografijom, shear wave elastografijom i kontrastnim oslikavanjem - konektor sonde bez igličastih kontakata.
2.2 | Linearna sonda tehnologije izrade iz jednog komada kristala: - frekvencijski raspon min. od 2 do 10 MHz - broj elemenata: min. 192 - širina prikaza od min. 38 mm do max. 45 mm - dubina prikaza min. 20 cm - odabir od min. 4 frekvencije u 2D, 4 u harmoničnom, 4 u obojanom Doppleru i 4 u pulsnom Doppler prikazu - kompatibilna u radu sa strain elastografijom, shear wave elastografijom i kontrastnim oslikavanjem - konektor sonde bez igličastih kontakata.
2.3 | Linearna matrična sonda s više redova kristala, tehnologije izrade iz jednog komada kristala: - frekvencijski raspon min. od 5 do 16 MHz - broj elemenata: min. 1.000 - širina prikaza min. 50 mm - odabir od min. 4 frekvencija u 2D, 4 u harmoničnom, 4 u obojanom Doppleru i 4 u pulsnom Doppler prikazu - kompatibilna u radu sa strain elastografijom, shear wave elastografijom i kontrastnim oslikavanjem - konektor sonde bez igličastih kontakata.
2.4 | Linearna sonda oblika hokejske palice: - frekvencijskI raspon min. od 6 do 20 MHz - broj elemenata: min. 192 - širina prikaza od min. 23 mm do max. 27 mm - odabir od min. 3 frekvencije u 2D, 3 u harmoničnom, 3 u obojanom Doppleru i 3 u pulsnom Doppler prikazu - kompatibilna u radu sa strain elastografijom, shear wave elastografijom i kontrastnim oslikavanjem - konektor sonde bez igličastih kontakata.
3 | Periferni uređaji:
3.1 | Ugrađeni crno-bijeli video pisač.
3.2 | Ugrađeni grijač gela.
3.3 | Ugrađeni UPS uređaj ili baterija.
4. | Dodatne opcije:
4.1 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s programom i dodatnom opremom za volumnu navigaciju - fuziju UZV slike u realnom vremenu s uvezenom CT/MR/PET/CT DICOM volumnom datotekom na monitoru UZV uređaja. Kalibracija žive ultrazvučne slike sa CT/MR/PET/CT presjecima iz uvezenih volumnih podataka. Odašiljač elektromagnetskog polja, s min. 2 senzora za pozicioniranje. Označavanje i praćenje željenih pozicija, virtualno praćenje i navođenje igle prilikom izvođenja intervencijskih zahvata (biopsija/ablacija). Dostupno u radu s konveksnom, linearnom i mikrokonveksnom sondom za područje kliničke primjene u radiologiji.
UKUPAN IZNOS U EURIMA BEZ PDV-A:
IZNOS PDV-A:
SVEUKUPAN IZNOS U EURIMA S PDV-OM:
Napomena:
Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika-Tehnička specifikacija na sljedeći način:
a. cijena stavke (jedinična cijena) navedena u troškovniku mora biti iskazana bez obračunatog PDV-a, cijena se upisuje za stavke troškovnika u kojima je iskazana količina,
b. ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika za koje je iskazana količina, u skladu s obrascem troškovnika,
c. cijena stavke (jedinična cijena) iskazuje se decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta,
d. prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke,
e. u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti,
f. troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio elektroničke ponude formatu Excel datoteke,
g. troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom,
h. za sve stavke troškovnika u kojima je iskazana količina ponuditelj obavezno ispunjavanja stupce: Proizvođač, naziv i kataloški broj proizvoda
i. za sve stavke troškovnika ponuditelj ispunjavanja stupac: Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE
j. za sve stavke troškovnika ponuditelj ispunjavanja stupac:Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike