## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [7 empty] | ________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Digestor za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/proizvoda | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(4x9)
1. | Digestor povećane otpornosti prema kiselinama i lužinama | kom | 1
1.1. | Minimalna širina 1800 mm
1.2. | Maksimalna dubina 1000 mm
1.3. | Maksimalna visina 2800 mm
1.4. | Metalna galvanizirana konstrukcija od pocinčananog lima debljine 1,25/1,5 mm plastificirana epoksi prahom
1.5. | Rasvjeta radnog prostora
1.6. | Visina radne plohe minimalno 900mm
1.7. | Sistem za zaštitu od visokog tlaka u slučaju eksplozije (protueksplozivne zaklopke)
1.8. | Metalno postolje digestora izrađeno od čeličnih profila minimalnih dimenzija 60x100 i 40x200
1.9. | Mogućnost ugradnje podpultnih ormara po cijeloj širini digestora
1.10. | Noge s prijanjajućom stopom pocijeloj dužini i mogućnosti podešavanja
1.11. | Mogućnost otvaranja vrata horizontalno i vertikalno
1.12. | Ugrađeno sigurnosno staklo
1.13. | Sigurnosna zaštita od podizanja vrata iznad 500mm
1.14. | Priprema za spajanje na priključak struje , ventilatora, odsisa, vode ,odvoda , plina i ventiliranih ormara(2 kom)
1.15. | Ugrađeno polipropilensko korito s pripadajućim sifonom
1.16. | Ugrađen razvod odsisa D=75mm za ventilirane podpultne ormare sa predviđenim priključkom usisa D=50mm (2 kom)
1.17. | Rasvjeta izvan radnog prostora, niska potrošnja energije, jačina svijetla min. 500 luxa
1.18. | Jedna armatura za hladnu vodu plastificirana epoksi kiselootpornim prahom (prema DIN 12898, EN 13792:2000, DIN 12918) sa keramičkim ventilom izvan radne zone
1.19. | Jedna plinska armatura (prema DIN 12898, EN 13792:2000, , DIN 12918) sa sigurnosnim ventilom izvan radne zone
1.20. | Sa vanjske strane shuko utičnice, minimalno 6 x 230V 16A IP 44.
1.21. | Sustav automatske kočnice kliznih vertikalnih vrata uslijed pucanja remena ili saile
1.22. | Komplet naljepnica i upozorenja propisan normom EN 14175
1.23. | Zadovoljava HRN EN 14175 - 1do7
1.24. | Laboratorijska radna ploha tehnička keramika minimalnih dimenzija (šxdxv) 1800x750x33mm, uzdignuti rubovi, otpornost površine prema otapalima, lužinama i kiselinama (osim HF), mehanička otpornost, vodootporna, negoriva, jednostavna za održavanje
1.25. | Ventilator sa motorom i nosačem, kučište i motor u Ex izvedbi, trofazni, D=250 mm, 380V
1.26. | Pretvarač vektorski, minimalno 1,5kW, 230V
1.27. | Set za ventilaciju fi 250, minimalno 3 m
1.28. | Završna cijev s mrežicom
2. | Digestorski podpultni sigurnosni ormari za kiseline i lužine | kom | 2
2.1. | Ventilirani ormar za kiseline i lužine
2.2. | Širina ne veća od 900 mm odnosno ne veća od polovice širine ponuđenog digestora
2.3. | Kompatibilna s ponuđenim digestorom i po ostalim dimenzijama
2.4. | Ormar izrađen od pocinčanog lima zaštićen epoxy prahom povećane pH otpornosti
2.5. | Podešavanje polica po visini
2.6. | Police sa uzdignutim rubovima na sve četiri strane
2.7. | Na vrata ugrađena ručka i bravica sa ključem ili drugim jednakovrijednim sigurnosnim mehanizmom
2.8. | Ormar je oslonjen na metalni podest koji ima ugrađen sistem prihvatnika za lakše izvlačenje ormara
2.9. | Priključak odsisa D= 50/75mm
2.10. | Karbonski filter za kiseline i lužine
3. | Ventilacija digestorskih podpultnih sigurnosnih ormara za kiseline i lužine | kom | 1
3.1. | Ventilator sa motorom i nosačem, kučište i motor u Ex izvedbi, trofazni, D=125 mm, 2870°/min, minimalne snage 0,37Kw, minimalna izmjena zraka 400m3/h, 400 Pa, 380V
3.2. | Frekventni regulator, on-off switch
3.3. | Osnovni set za ventilaciju fi 75, minimalno 3 m i kompatibilan s ponuđenim ormarima
3.4. | Završna cijev s mrežicom
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomene:
1. Dostava i montaža uključeni u cijenu.
2. Jamstvo: 24 mjeseca
3. Puštanje u pogon i edukacija djelatnika za siguran rad s uređajima ukljčeni u cijenu.
4. Bušenje rupe u zidu za odsisinu cijev u organizaciji KB Dubrava.