## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [7 empty] | ________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Sigurnosni ormari za formalin za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/proizvoda | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(4x9)
1. | Sigurnosni ormari za formalin - dvokrilni | kom | 4
1.1. | Minimalne vanjske dimenzije(šxdxv) 1200 mm x 500 mm x 1650 mm
1.2. | Minimalne unutarnje dimenzije 1100 x 450 x 1500 mm
1.3. | Unutarnji volumen minimalno 765 litara
1.4. | Ventilirani I filtrirani sigurnosni ormar za skladištenje kemikalija, kiselina i lužina u skladu sa TUV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428 normama
1.5. | Minimalno šest polica izrađenih od plastificiranog 10/10 mm debelog čelika
1.6. | Police oblikovane poput kadice da sakupljaju eventualno prolivene kiseline ili lužine
1.7. | Minimalni kapacitet svake police 10 litara i 100 kg
1.8. | Donja kadica ili kadice napravljena od kiselootporno plastificiranog inox lima, kapaciteta minimalno 60 litara
1.9. | Termički zaštićen aspirator IMQ IPX4 CE
1.10. | ON/OFF lampica
1.11. | Formalinski filter
1.12. | Napajanje: 220/230 V
1.13. | Električna potrošnja maksimalno 150 Watt
1.14. | Naljepnice opasnosti prema zahtjevima “European Community Norms” za nagrizajuće, otrovne i štetne po zdravlje proizvode
1.15. | Minimalno 4 podesive nogice
1.16. | Sigurnosno zatvaranje na tri točke s bravom u skladu sa EC normama
1.17. | Automatska dojava za zamjenu filtera
1.18. | Mogućnost spajanja na vanjski ventilator
2. | Sigurnosni ormari za formalin - jednokrilni | kom | 1
2.1. | Maksimalna vanjska širina 600 mm, minimalna vanjska dubina 500 mm i minimalna vanjska visina 1650 mm
2.2. | Minimalne unutarnje dimenzije 500 x 450 x 1500 mm
2.3. | Unutarnji volumen minimalno 355 litara
2.4. | Ventilirani I filtrirani sigurnosni ormar za skladištenje kemikalija, kiselina i lužina u skladu sa TUV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428 normama
2.5. | Minimalno tri police izrađene od plastificiranog 10/10 mm debelog čelika
2.6. | Police oblikovane poput kadice da sakupljaju eventualno prolivene kiseline ili lužine
2.7. | Minimalni kapacitet svake police 10 litara i 100 kg
2.8. | Donja kadica napravljena od kiselootporno plastificiranog inox lima, kapaciteta minimalno 30 litara
2.9. | Termički zaštićen aspirator IMQ IPX4 CE
2.10. | ON/OFF lampica
2.11. | Formalinski filter
2.12. | Napajanje: 220/230 V
2.13. | Električna potrošnja maksimalno 65 Watt
2.14. | Naljepnice opasnosti prema zahtjevima “European Community Norms” za nagrizajuće, otrovne i štetne po zdravlje proizvode
2.15. | Minimalno 4 podesive nogice
2.16. | Sigurnosno zatvaranje na tri točke s bravom u skladu sa EC normama
2.17. | Automatska dojava za zamjenu filtera
2.18. | Mogućnost spajanja na vanjski ventilator
3. | Ventilacija sigurnosnih ormara za formalin | kom | 1
3.1. | Ventilator sa motorom i nosačem, kučište i motor u Ex izvedbi, trofazni, D=125 mm, 2870°/min, minimalne snage 0,37Kw, minimalna izmjena zraka 400m3/h, 400 Pa, 380V
3.2. | Frekventni regulator, on-off switch
3.3. | Osnovni set za ventilaciju fi 125, minimalno 12 m i kompatibilan s ponuđenim ormarima
3.4. | Završna cijev s mrežicom
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomene:
1. Dostava i montaža uključeni u cijenu.
2. Jamstvo: 24 mjeseca
3. Puštanje u pogon i edukacija djelatnika za siguran rad s uređajima ukljčeni u cijenu.
4. Bušenje rupe u zidu za odsisinu cijev u organizaciji KB Dubrava.