## Sheet1
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
| 10000 Zagreb | [6 empty] | _______________________________________
PONUDITELJ
TROŠKOVNIK - Uređaj za neuronavigaciju i rtg sustav za intraoperacijsko oslikavanje za Zavod za neurokirurgiju
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv i šifra ili kataloški broj | Potvrda tehničkog opisa (da/ ne) | Jedinična cijena bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupan iznos bez PDV (količina x jedinična cijena) | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. SUSTAV ZA INTRAOPERATIVNO 3D OSLIKAVANJE |  | kom. | 1
1.1. | Višedimenzionalni kirurški mobilni sustav za intraoperativno snimanje za uporabu u spinalnim i kranijalnim zahvatima te općenito za snimanje koštanih struktura
1.2. | Sustav koji se sastoji od dva dijela, opremljen električnim motorom s neprekidnim napajanjem (UPS) koji omogućuje mobilnost i kratkovremeni rad bez napajanja
1.3. | Mobilna kolica s digitalnim monitorom od minimalno 30''
1.4. | Sustav podržava 2D fluoroskopiju i brzo 3D snimanje u 13 sekundi
1.5. | Sustav omogućuje trodimenzionalno volumetrijsko snimanje s brzim trodimenzionalnim rekonstruktivnim prikazom na ekranu i tri ortogonalna pogleda
1.6. | Zatvoreni gantry u obliku "O" koji se može otvoriti u oblik "C" za lakši pristup pacijentu, omogućuje pristup pacijentu s bočne (lateralne) strane
1.7. | Zatvoreni gantry u obliku "O" omogućuje dvodimenzionalnu fluoroskopiju te 3D snimanje
1.8. | Gantry koji se može prekriti za intraoperativno snimanje u sterilnom okruženju
1.9. | Motorizirano pozicioniranje s mogućnošću pohrane položaja
1.10. | Memorija koja pohranjuje do četiri pozicije sustava u odnosu na pacijenta
1.11. | Zatvoreni okrugli gantry pruža prostorni prikaz od 360 stupnjeva
1.12. | Snimanje trodimenzionalnih slika u standardnom načinu rada s minimalno 390 2D slika na 360 stupnjeva u manje od 16 sekundi
1.13. | Snimanje trodimenzionalnih slika u HD načinu rada s minimalno 745 2D slika na 360 stupnjeva u manje od 30 sekundi
1.14. | Laserska svjetla za lakše pozicioniranje pacijenta u isocentar unutar gantryja
1.15. | Mogućnost multiplanarne rekonstrukcije u trodimenzionalnom načinu snimanja
1.16. | Generator snage do 32kW
1.17. | Mogućnost prijenosa podataka u DICOM formatu
1.18. | Mogućnost pohrane podataka na CD ili USB memoriju
1.19. | Sučelje s navigacijskim sustavom bez dodatnog okvira, uz automatsku registraciju pacijenta i automatski prijenos podataka na navigacijski sustav pri izvođenju 3D snimanja
1.20. | Mogućnost poravnanja ortogonalnih pogleda duž željenih putanja
1.21. | Izocentrična rotacija +/- 12° u odnosu na bočnu (lateralnu) sliku u fluoroskopskom načinu
1.22. | Prilikom korištenja 3D snimanja produžene duljine omogućuje se volumen snimanja pacijenta iznad 43cm
1.23. | Mogućnost kolimacije 3D volumena u kranijalnom/kaudalnom smjeru
1.24. | Mogućnost tehnike snimanja optimizirane za kranijalno snimanj pacijenta
1.25. | Mogućnost više polja prikaza (Field of View)
2. NEURONAVIGACIJSKI SUSTAV |  | kom. | 1
2.1. | Dvodijelni navigacijski sustav s integriranim računalom, dva monitora veličine min. 27", s integriranom optičkom i elektromagnetskom navigacijom
2.2. | Elektromagnetski emiter koji se pričvršćuje na rub operacijskog stola
2.3. | Navigacijski sustav sa integiranim računalom i ugrađenim UPS sustavom električne energije
2.4. | Zamrzivanja slike putem nožne pedale bez rušenja položaja ruku operatera pri radu
2.5. | Mogućnost upravljanja navigacijskim sustavom iz operacijskog polja putem nožne pedale i komandama na referentnom okviru
2.6. | Mogućnost snimanja videa u navigacijskom modu i automatskog spremanja na memoriju sustava
2.7. | Mogućnost prilagodbe prikaza pogleda na ekranu (aksijalno, koronalno, sagitalno, itd.)
2.8. | Kranijalna aplikacija sa integriranim modulima za optičku i elektromagnetnu navigaciju instrumenata, prilagodljiva svakom kirurgu, podržava resekciju tumora, biopsiju te procedure postavljanja katetera
2.9. | Mogućnost izvođenja elektromagnetski navigirane operacije bez potrebe za stavljanje glave u invazivni držač glave (Mayfield)
2.10. | Kranijalni softver sa mogućnošću jednostavnog planiranja i vizualizacije kortikalne površine vena i ventrikula, segmentaciju struktura poput tumora, korteksa, kosti i vizualizaciju struktura, kao i dodatne mape boja za bolju anatomsku vizualizaciju
2.11. | Softver za kranijalne procedure koji omogućuje spajanje (preklapanje) različitih modaliteta slikovnih podataka kao što su CT, MR, fMRI, PET, ali i fuziju sa intraoperativnim slikovnim podacima
2.12. | Kranijalna aplikacija za izvođenje stereotaktičkih procedura
2.13. | Kranijalna aplikacija za izvođenje CSD traktografije
2.14. | Spinalna aplikacija sa mogućnošću optičke navigacije instrumenata, prilagodljiva svakom kirurgu zasebno, mogućnost podrške integriranih navigiranih instrumenata, podržava automatsku registraciju sa sustavom za 3D oslikavanje
2.15. | Nožna pedala
2.16. | Integracija sa 2D/3D rentgen aparatom
2.17. | Navigirana električna bušilica visoke brzine za rezanje kosti i biomaterijala s integiriranom antenom za navigaciju, kompatibilna s električnom pokretačkom jedinicom i pedalom | kom. | 1
UKUPAN IZNOS U EUR BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
SVEUKUPAN IZNOS u EUR S PDV-om:
NAPOMENA:
Sustav za intraoperativno 3D oslikavanje omogućuje lateralni pristup pacijentu radi lakšeg pozicioniranja tijekom intraoperativnog snimanja
Sustav za intraoperativno 3D oslikavanje mora omogućiti izradu 3D produljenog skena duljine najmanje 40 cm u kranijalnom/kaudalnom smjeru
Navigacijski sustav mora biti kompatibilan s postojećim navigiranim kranijalnim i spinalnim instrumentima u vlasništvu Naručitelja
Navigacijski sustav mora biti kompatibilan s navigiranom električnom bušilicom visoke brzine s integriranom antenom
Navigacijski sustav mora biti kompatibilan sa stanicom za planiranje u vlasništvu Naručitelja
* Uređaj je u potpunosti kompatibilan sa postojećim instaliranim sustavom Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
* Ponuditelj ima osiguranu servisnu podršku i rezervne dijelove za uređaj