## Automatizirani UZV- radiologija
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6 | [7 empty] | ______________________________
10000 Zagreb | [7 empty] | Ponuditelj
TROŠKOVNIK - Automatski uređaj za snimanje dojke za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Redni broj: | Tehničke karakteristike: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a (količina x jedinična cijena) | Stopa PDV-a (%) | Proizvođač, naziv i kataloški broj proizvoda | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1 | Automatizirani ultrazvučni uređaj za oslikavanje dojke | Komplet | 1
1.1 | Mobilna konzola na 4 kotača s mehanizmom za upravljanje, mogućnost kočnice na svakom kotaču. Kompletna funkcionalna samostojeća zasebna jedinica.
1.2 | Težina konzole: max 115 kg.
1.3 | LCD upravljačko sučelje u boji, osjetljivo na dodir, integrirano u konzoli uređaja, dijagonale minimalno 17".
1.4 | Tvorbenik ultrazvučnog snopa (beamformer) s tehnologijom oslikavanja bez fokusa i fokusne pozicije pri čemu je svaki piksel u matrici prikaza automatski fokusiran.
1.5 | Višeslojna akvizicija slika 2D (B) prikaza sa registracijom 3D položaja za svaki okvir (slika po sliku).
1.6 | Sonda za oslikavanje s integriranim ručkama, pozicionirana na uzglobljenoj pokretnoj ruci.
1.7 | Mogućnost slobodnog podešavanja sonde u prostoru, min.: lijevo/desno, naprijed/natrag, gore/dolje.
1.8 | Minimum 4 upravljačke tipke dostupne na sklopu za akviziciju. Funkcije upravljanja minimum: kompresija, dekompresija, početak akvizicije, završetak akvizicije. Minimalno 3 razine podešavanja kompresije.
1.9 | Početak i završetak akvizicije skeniranja pritiskom na jednu tipku, kontrola funkcije dostupna na sklopu ručke sonde.
1.10 | Akvizicija jednog volumena: max. 40 s.
1.11 | Algoritmi obrade slike minimalno: ujednačavanje tkiva, redukcija točkastih (speckle) artefakata, detekcija prsnog koša, kompenzacija akustične sjene bradavice, detekcija granice dojke
1.12 | Alat umjetne inteligencije za procjenu kvalitete skeniranja za kvalitativnu evaluaciju tijekom pregleda radi pravilnog pokrivanja i pozicioniranja dojki.
1.13 | Alat umjetne inteligencije za automatsko pozicioniranje markera bradavice.
2. | Sonda
2.1 | Konkavna sonda anatomski oblikovana prema anatomiji dojke, polumjer zakrivljenosti min. 400 mm
2.2 | Frekvencijski raspon min. od 6 do 15 MHz
2.3 | Širina prikaza min. 15 cm
2.4 | Putanja automatiziranog pomaka min. 16,5 cm, ortogonalno na smjer pružanja sonde
2.5 | Broj elemenata sonde: min. 760
2.6 | Korak elemenata (element pitch) max. 0,2 mm
2.7 | Dubina oslikavanja min. 6 cm
2.8 | Aksijalna i lateralna rezolucija max. 0,5 mm
3. | Radna stanica za obradu
3.1 | Operativni sustav.
3.2 | Originalna radna stanica minimalne konfiguracije: četvero-jezgreni procesor s min. 2,8 GHz, cashe memorije min. 8 GB, RAM memorije min. 16 GB, tvrdi disk (HDD) kapaciteta min. 500 GB, grafička kartica s min. 4 GB namjenske video memorije, podržavanje rezolucije min. 1920 x 1200 piksela, DVD +/- RW pogon, tipkovnica i miš.
3.3 | Dijagnostički monitor dijagonale min. 24" - rezolucija min. 1920 x 1200 piksela - monitor podesiv po visini, rotaciji i nagibu.
3.4 | Ugrađena DICOM 3.0 kompatibilnost: min. upit/dohvat, pohrana, ispis.
3.5 | SQL baza podataka.
3.6 | Pohrana slikovnih podataka na tvrdi disk (HDD).
3.7 | Ethernet mrežna kartica, brzine prijenosa podataka min. 1 Gbps.
3.8 | Mogućnost pohrane pregleda pacijenata na DVD ili uklonjivi USB medij za pohranu.
4. | Program za pregled i analizu
4.1 | Prikaz 3D rekonstrukcije iz prikupljenih 2D slika akvizicijom iz jednog automatskog prolaska sonde. Višeravninska rekonstrukcija oslikavanje dojke u sagitalnoj, transverzalnoj i koronalnoj ravnini.
4.2 | Pararelni prikaz snimke lijeve/desne dojke na zaslonu, iz istog ili različitog volumena ili pregleda. Prikaz min. 3 različite istovremene projekcije iste dojke (transverzalna, sagitalna i koronalna) i rekonstruiranog 3D volumena.
4.3 | Izbor ravnina min.: - koronalna - transverzalna - sagitalna - definirana od strane korisnika.
4.4 | Podešavanje debljine sloja min. od 0,5 mm do 10 mm, u koracima od max. 0,5 mm.
4.5 | Pomicanje i uvećanje slike. Uvećanje slike s faktorom uvećanja min. 4x.
4.6 | Rotacija 3D volumena, sa oznakom lezije, min. 360˚ u bilo kojem smjeru .
4.7 | Mjerenja i izvješća.
4.8 | Indikatori položaja u trodimenzionalnom prikazu min.: - položaj prema brojčaniku sata - udaljenost od bradavice - dubina od površine kože.
4.9 | Mjerenja udaljenosti.
4.10 | Bilješke i oznake na slici.
4.11 | Izvješće o obavljenom pregledu sa mogućnošću umetanja pohranjenih slika.
5. | Bežični ultrazvuk za ručno skeniranje sljedećih karakteristika i komponenti:
5.1 | Bežična dvostrana ultrazvučna sonda, konveksno-linearnog niza, dimenzija max. 135 mm x 65 mm x 35 mm, mase ne veće od 225 g, standarda vodootpornosti min. IP67, standarda otpornosti na pad min. MIL-STD-810G.
5.2 | Primjena: abdomen, torakalna, vaskularna, mišićno-koštana, oslikavanje dojke i interventni zahvati.
5.3 | Načini rada: B (2D) za prikaz anatomije u stvarnom vremenu, obojani prikaz (color) za prikaz protoka u stvarnom vremenu, M-mod, PW Doppler, harmonični prikaz.
5.4 | Broj fizičkih kanala tvorbenika ultrazvučnog snopa: min. 128
5.5 | Punjenje integrirane baterije putem bežičnog punjača.
5.6 | Pohrana podataka u formatima min. JPG, MP4 i DICOM.
5.7 | Autonomija rada na bateriju: min. 50 minuta neprekinutog skeniranja.
5.8 | Upravljanje funkcijama min. pojačanje, dubina, fokusno polje, centralna linija, TGC s min. 6 neovisnih kontrola pojačanja, zamrzavanje slike, pohrana slike, aktivacija obojanog prikaza.
5.9 | Programabilna tipka za upravljanje funkcijama min. zamrzavanje ili pohrana slike.
5.10 | Automatska provjera elemenata sonde.
5.11 | Mjerenja minimalno udaljenost, elipsa, kut.
5.12 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini, funkcionalnost min.: potvrda, pohrana, modalitetna radna lista.
5.13 | Aplikacija za instalaciju operativnog programa na mobilnu platformu Android verziju minimum: 11, 12, 13, te iOS verziju minimum: 14, 15, 16.
5.14 | Dvostrana sonda sljedećih karakteristika:
5.15 | Konveksna sonda frekvencijskog raspona minimalno od 2 MHz do 5 MHz, s min. 128 elemenata, kut prikaza min. 60°, dubina prikaza min. 24 cm.
5.16 | Linearna sonda frekvencijskog raspona minimalno od 3 MHz do 12 MHz, s min. 192 elemenata, širina prikaza min. 40 mm, dubina prikaza min. 8 cm.
5.17 | Dodatni pribor:
5.18 | Tablet uređaj dijagonale min. 10", rezolucija zaslona min. 1340x800 piksela, Bluetooth povezanost, Li-Ion baterija kapaciteta min. 5100 mAh.
5.19 | Vanjski bežični punjač baterije uređaja.
5.20 | Torbica za pohranu i prijenos uređaja.
5.21 | Originalno postolje na kotačima, prilagodljivo po visini, sa ručkom i držačem tablet uređaja. Težina max. 8 kg.
UKUPAN IZNOS U EURIMA BEZ PDV-A:
IZNOS PDV-A:
SVEUKUPAN IZNOS U EURIMA S PDV-OM:
Napomena:
Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika-Tehnička specifikacija na sljedeći način:
a. cijena stavke (jedinična cijena) navedena u troškovniku mora biti iskazana bez obračunatog PDV-a, cijena se upisuje za stavke troškovnika u kojima je iskazana količina,
b. ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika za koje je iskazana količina, u skladu s obrascem troškovnika,
c. cijena stavke (jedinična cijena) iskazuje se decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta,
d. prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke,
e. u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti,
f. troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio elektroničke ponude formatu Excel datoteke,
g. troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom,
h. za sve stavke troškovnika u kojima je iskazana količina ponuditelj obavezno ispunjavanja stupce: Proizvođač, naziv i kataloški broj proizvoda
i. za sve stavke troškovnika ponuditelj ispunjavanja stupac: Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE
j. za sve stavke troškovnika ponuditelj ispunjavanja stupac:Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike