## List1
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6 | [7 empty] | ___________________________________________
10000 Zagreb | [7 empty] | Ponuditelj
TROŠKOVNIK - Sustav za dezinfekciju endoskopskih aparata za potrebe Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu
Redni broj: | Tehničke karakteristike: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a (količina x jedinična cijena) | Stopa PDV-a (%) | Proizvođač, naziv i kataloški broj proizvoda | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | AUTOMATSKI STROJ ZA TERMO DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA | kom | 1
1.1 | Kapacitet dezinficiranja 3 endoskopa
1.2 | Standardni programi za fleksibilne medicinske endoskope s opcijama sušenja
1.3 | Termalni programi za rigidne instrumente
1.4 | Termalna samodezinfekcija
1.5 | PAA proces dezinficiranja
1.6 | Automatski test propusnosti pomoću specijalnih senzora otkriva najsitnija oštečenja
1.7 | Adapteri za medicinske endoskope su odvojeni bojama da ne bi došlo do greške prilikom spajanja
1.8 | Detekcija blokiranih kanala endoskopa, krivo postavljenih adaptera ili adaptera koji su otpali
1.9 | Automatska identifikacija endoskopa pomoću RFID funkcije
1.10 | RFID kontrola
1.11 | Zasebna kontrola doziranja dezinficijensa, temperature i ostalih parametara pomoću pametnih senzora
1.12 | Odvojeni ekrani na dodir u boji od 7 incha za upravljanje na čistoj i prljavoj strani
1.13 | LAN interface
1.14 | Električna snaga: 400 V / 50 Hz
1.15 | Maksimalna tvrdoća vode 4°dH, maksimalna temperatura vode 20°C
1.16 | Ulazna temperatura vode max 30 stupnjeva Celzijusa
1.17 | Certifikati: DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, 93/42/EWG, DIN EN ISO 15883-1/2/4
1.18 | Maksimalne dimenzije: širina 900 mm, dubina 830 mm, visina 2,200 mm
1.19 | Kučište i okvir mašine od nehrđajučeg čelika
2. | ORMAR ZA SUŠENJE ENDOSKOPA | kom | 2
2.1 | Istovremeno sušenje i kondicioniranje 8 endoskopa
2.2 | Sušenje i kondicioniranje endoskopa u vertikalnom položaju
2.3 | Prikaz statusa endoskopa prikazan svijetlom iznad svakog endoskopa
2.4 | Kontinuirano praćenje protoka zraka pomoću dva neovisna senzora za svaki endoskop
2.5 | Višebojni ekran osjetljiv na dodir s mogućnošću prikaza statusa pojedinog endoskopa
2.6 | Apsolutni filter
2.7 | Priključivanje na standardnu utičnicu za električno napajanje
2.8 | Maks. dubina komore za pohranu 350 mm
2.9 | Mogućnost priključivanja na neovisni izvor komprimiranog zraka
2.10 | Dvokrilna vrata sa ugrađenim staklima radi vizualne kontrole endoskopa
2.11 | Vrijeme pohrane endoskopa od minimalno 168 sati
2.12 | Težina maks. 200 kg
2.13 | Vrijeme sušenja maksimalno 120 minuta
2.14 | Pritisak zraka minimalno u rasponu od 3 do 8 bar
2.15 | Mogućnost ispisa informacija o endoskopima i povezivanja s drugim softverskim programom
2.16 | Dimenzije maksimalno Š: 1280 x D: 470 x V: 2200 mm
2.17 | Moguća nadogradnja postojeće jedinice na 4 ili 8 endoskopa
3. | ORMAR ZA SUŠENJE ENDOSKOPA | kom | 3
3.1 | Istovremeno sušenje i kondicioniranje 4 endoskopa
3.2 | Sušenje i kondicioniranje endoskopa u vertikalnom položaju
3.3 | Prikaz statusa endoskopa prikazan svijetlom iznad svakog endoskopa
3.4 | Kontinuirano praćenje protoka zraka pomoću dva neovisna senzora za svaki endoskop
3.5 | Višebojni ekran osjetljiv na dodir s mogućnošću prikaza statusa pojedinog endoskopa
3.6 | Apsolutni filter
3.7 | Priključivanje na standardnu utičnicu za električno napajanje
3.8 | Maks. dubina komore za pohranu 350 mm
3.9 | Mogućnost priključivanja na neovisni izvor komprimiranog zraka
3.10 | Dvokrilna vrata sa ugrađenim staklima radi vizualne kontrole endoskopa
3.11 | Vrijeme pohrane endoskopa od minimalno 168 sati
3.12 | Težina maks. 200 kg
3.13 | Vrijeme sušenja maksimalno 120 minuta
3.14 | Pritisak zraka minimalno u rasponu od 3 do 8 bar
3.15 | Mogućnost ispisa informacija o endoskopima i povezivanja s drugim softverskim programom
3.16 | Dimenzije maksimalno Š: 680 x D: 470 x V: 2200 mm
3.17 | Mrežne konekcije
3.18 | Moguća nadogradnja postojeće jedinice na 4 ili 8 endoskopa
4. | SUKCIJSKA PUMPA | kom | 2
4.1 | Mogučnost vakuma do -95kPA
4.2 | Gumbi osjetljivi na dodir lako se čiste
4.3 | Nominalni protok zraka: 40, 50 ili 60 l/min
4.4 | Snaga: 100-240v AC 50/60Hz, 120 W
4.5 | Težina max. 10 kg
5. | PUMPA ZA ISPIRANJE | kom | 2
5.1 | Spremnik za vodu kapaciteta 2 L
5.2 | Maksimalni protok kroz radni kanal 750 ml/min
5.3 | Maksimalni protok kroz pomoćni kanal 230 ml/min
5.4 | Max. težina 4 kg
5.5 | Radi pomoću daljinske kontrole ili nožnog prekidača
6. | PUMPA ZA REGULACIJU CO2 PLINA | kom | 1
6.1 | Maksimalni tlak kod ulaza 45 kPa
6.2 | Frekvencija: 50 / 60 Hz
6.3 | Snaga 100 - 240 V
6.4 | Jednostavna regulacija cijelog uređaja tipkom start/stop
6.5 | Težina max. 5 kg
7. | SUSTAV ZA PRAĆENJE OBRADE i SLJEDIVOST ENDOSKOPA | kom | 1
7.1 | Softversko rješenje namijenjeno za središnju administraciju i konfiguraciju individualnih uređaja, sustava i softverskih rješenja u području endoskopske ponovne obrade
7.2 | Skuplja, pohranjuje, procjenjuje i vizualizira podatke u kontekstu endoskopske ponovne obrade
7.3 | Kompatibilmo sa sustavima: EDC ormarima za sušenje endoskopa, ETD uređajima za dezinfekciju endoskopa
UKUPAN IZNOS U EURIMA BEZ PDV-A:
IZNOS PDV-A:
SVEUKUPAN IZNOS U EURIMA S PDV-OM:
Napomena:
Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika-Tehnička specifikacija na sljedeći način:
a. cijena stavke (jedinična cijena) navedena u troškovniku mora biti iskazana bez obračunatog PDV-a, cijena se upisuje za stavke troškovnika u kojima je iskazana količina,
b. ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika za koje je iskazana količina, u skladu s obrascem troškovnika,
c. cijena stavke (jedinična cijena) iskazuje se decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta,
d. prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke,
e. u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti,
f. troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio elektroničke ponude formatu Excel datoteke,
g. troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom,
h. za sve stavke troškovnika u kojima je iskazana količina ponuditelj obavezno ispunjavanja stupce: Proizvođač, naziv i kataloški broj proizvoda
i. za sve stavke troškovnika ponuditelj ispunjavanja stupac: Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE
j. za sve stavke troškovnika ponuditelj ispunjavanja stupac:Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike