## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
Reagensi i potrošni materijal za Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku.
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
GRUPA PREDMETA NABAVE 4 Reagensi za izvođenje lančane reakcije polimerazom u stvarnom vremenu (qPCR) - hemato-onkologija
1 | Set reagensa za detekciju i kvantifikaciju P210 BCR-ABL1 b2a2 & b3a2 fuzijskih transkripata iz ukupne RNA, prikladan za uzorke krvi i koštane srži. Mora sadržavati i enzim za istovremenu reverznu transkripciju i PCR. Analitička osjetljivost min. LOG5 ili bolje. | TEST | 576 | 576 | 1152
2 | Set reagensa za određivanje P190 BCR-ABL1 (e1a2), P210 BCR-ABL1 (b2a2 & b3a2) and P230 BCR-ABL1 (e19a2) fuzijskih transkripata iz ukupne RNA, prikladan za uzorke krvi i koštane srži. Mora sadržavati i enzim za istovremenu reverznu transkripciju i PCR. | TEST | 432 | 432 | 864
3 | Set reagensa za detekciju i kvantifikaciju fuzijskog transkripta CBFβ-MYH11 u koštanoj srži ili uzorcima periferne krvi. Mora sadržavati i enzim za istovremenu reverznu transkripciju i PCR. Analitička osjetljivost min. LOG4 ili bolje. | TEST | 48 | 48 | 96
4 | Set reagensa za detekciju i kvantifikaciju fuzijskog transkripta PML-RARα bcr1, bcr2 i bcr3, u koštanoj srži ili uzorcima periferne krvi. Mora sadržavati i enzim za istovremenu reverznu transkripciju i PCR. Analitička osjetljivost min. LOG4 ili bolje. | TEST | 48 | 48 | 96
5 | Set reagensa za detekciju i kvantifikaciju V617F mutacije u JAK2 genu iz DNA izolirane iz krvi ili koštane srži. Analitička osjetljivost: detekcija alela mutiranih između 0,1 i 90% ili bolje. | TEST | 1250 | 1250 | 2500
6 | Set reagensa za detekciju i kvantifikaciju FIP1L1 exon 9/PDGFRα exon 12, FIP1L1 exon 10/PDGFRα exon 12, FIP1L1 exon11/PDGFRα exon 12, FIPL1 exon 12/PDGFRα exon 12 & FIPL1 exon 13/PDGFRα exon 12 fuzijskih transkripata iz ukupne RNA, prikladan za uzorke koštane srži i periferne krvi. Mora sadržavati i enzim za istovremenu reverznu transkripciju i PCR. Analitička osjetljivost min. LOG4 ili bolje. | TEST | 48 | 48 | 96
7 | Set reagensa za istovremenu detekciju mutacija gena uključenih u razvoj trombofilije, minimalno mora genotipizirati: FII G20210A, FV-Leiden, MTHFR C677, MTHFR, A1298, PAI, FXIII iz DNA izolirane iz krvi. Set mora sadržavati i heterozigotnu i homozigotnu kontrolu. | TEST | 600 | 600 | 1200
8 | Set reagensa za kvantitativnu detekciju D816V mutacije u C-KIT genu. Analitička osjetljivost: ralikovanje normalnog od 1% mutiranog alela. | TEST | 25 | 25 | 50
9 | Set reagensa za kvantitativnu istovremenu detekciju A, B, C i D mutacije u NPM1 genu, prikladan za MRD monitoring. | TEST | 192 | 192 | 384
10 | Set reagensa za detekciju i diferencijaciju W515A, W515L, W515K te W515R mutacije u MPL genu RT-PCR metodom iz DNA izolirane iz krvi ili koštane srži. | TEST | 25 | 25 | 50
11 | Set reagensa za detekciju HLA-DQ2, HLA-DQ8 heterodimera i HLA-DR4 alela iz humane genomske DNA. | TEST | 200 | 200 | 400
12 | Set reagensa za detekciju ITD/D835Y mutacija u FLT3 genu iz genomske DNA metodom kapilarne elektroforeze. | TEST | 200 | 200 | 400
13 | Set reagensa za kvalitativnu detekciju kalretikulin somatskih mutacija iz humane genomske DNA te za identifikaciju dvije glavne CALR tip 1 i tip 2 mutacije. | TEST | 25 | 25 | 50
14 | Set reagensa za detekciju i kvantifikaciju minimalno 10 somatskih mutacija u JAK2 exon12 regiji iz humane genomske DNA. | TEST | 50 | 50 | 100
15 | Set reagensa za kvantitativnu detekciju AML1-ETO (RUNX1-RUNX1T) fuzijskih transkripata iz koštane srži ili uzoraka periferne krvi. Mora sadržavati probe-primer master mix za ciljani transkript i referentni gen u jednoj tubi i enzim za istovremenu reverznu transkripciju i PCR. Analitička osjetljivost min. LOG4 ili bolje. Mora imati CE-IVD oznaku. | TEST | 48 | 48 | 96
16 | Set reagensa za kvantitativnu detekciju TCF3/PBX1 fuzijskih transkripata iz koštane srži ili uzoraka periferne krvi. Mora sadržavati probe-primer master mix za ciljani transkript i referentni gen u jednoj tubi i enzim za istovremenu reverznu transkripciju i PCR. Analitička osjetljivost min. LOG4 ili bolje. Mora imati CE-IVD oznaku. | TEST | 48 | 48 | 96
17 | Set reagensa za kvantitativnu detekciju MLL-AF4 fuzijskih transkripata iz koštane srži ili uzoraka periferne krvi. Mora sadržavati probe-primer master mix za ciljani transkript i referentni gen u jednoj tubi i enzim za istovremenu reverznu transkripciju i PCR. Analitička osjetljivost min. LOG4 ili bolje. Mora imati CE-IVD oznaku. | TEST | 48 | 48 | 96
18 | Set reagensa za kvantitativnu detekciju TEL-AML1 fuzijskih transkripata iz koštane srži ili uzoraka periferne krvi. Mora sadržavati probe-primer master mix za ciljani transkript i referentni gen u jednoj tubi i enzim za istovremenu reverznu transkripciju i PCR. Analitička osjetljivost min. LOG4 ili bolje. Mora imati CE-IVD oznaku. | TEST | 48 | 48 | 96
19 | Set reagensa za relativnu kvantifikaciju WT1 gena u uzorcima humane periferne krvi ili koštane srži. Ekspresijska analiza na temelju TaqMan probe tehnologije i ABL1 kao kontrolnog gena. Mora sadržavati probe-primer master mix za ciljani transkript i referentni gen u jednoj tubi i enzim za istovremenu reverznu transkripciju i PCR. Mora imati CE-IVD oznaku. | TEST | 48 | 48 | 96
20 | Set reagensa za kvalitativnu detekciju min. 17 mutacija u IDH1/2 genima. Mora imati CE-IVD oznaku. | TEST | 50 | 50 | 100
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 4 BROJKAMA BEZ PDV-A:
IZNOS PDV-A:
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 4 BROJKAMA S PDV-OM
Napomene naručitelja:
Svi reagensi moraju biti kompatibilni s uređajima koji se daju na korištenje, čije su minimalne tehničke specifikacije navedene pod Napomenama 1 i 2.
NAPOMENA 1.
Na korištenje se ustupa PCR uređaj u stvarnom vremenu, kompatibilan s reagensima iz troškovnika, sljedećih minimalnih karakteristika:
1) boje: minimalno SYBR/FAM, ROX, HEX, CY3, CY5
2) ekscitacijski izvor: LED lampe ili jednakovrijedno
3) detekcijski izvor: fotodiode ili jednakovrijedno
4) modularna konfiguracija uređaja s mogućnošću proširenja broja kanala ovisno o potrebama korisnika, bez zamjene bloka i servisne podrške, samostalno u laboratoriju korisnika
5) podržana kemija: SYBR, Probe, HRM
6) mogućnost rada bez korištenja referentne boje
7) reakcijski volumen: 10 µL i više
8) blok za ploče s 96 jažica, strip tube, 0.2 mL tube
9) točnost: ±0,2°C ili bolje pri temperaturama denaturacije, amplifikacije i ljepljenja
10) uređaj mora imati mogućnost provođenja mulitpleksnih qPCR reakcija
11) podržane aplikacije: apsolutna kvantifikacija, relativna kvantifikacija, SNP genotipiziranje, detekcija patogena, detekcija mutacija
12) raspon temperature termalnog sustava: 25,0 – 99,9°C, zagrijavanje: 6°C/sek, hlađenje: 2,5°C/sek ili bolje
13) mogućnost detekcije kvara prije pokretanja analize: osnovna dijagnostika (kratka provjera parametara prilikom uključenja instrumenta) te proširena dijagnostika ili ekvivalent
14) potrebna samo jedna validacijska pločica za godišnju validaciju termalnog bloka i optičkih kanala
15) uz uređaj se isporučuje prijenosno računalo, ako je uvjet za rad
16) uključen softverski paket za upravljanje uređajem i obradu podataka, uz neograničenu mogućnost instalacije na druga računala
17) uključen softverski paket za HRM analize (genotipizacija, analiza mutacija, detekcija SNP klase IV
NAPOMENA 2.
Na korištenje se ustupa PCR uređaj u stvarnom vremenu, kompatibilan s reagensima iz troškovnika, sljedećih minimalnih karakteristika:
1) Kapacitet: 96 uzoraka za tubice od 0,2 mL
2) Reakcijski volumen do 100 µL
3) Ekscitacijski izvor: LED fotodiode ili jednakovrijedno
4) Minimalni broj optičkih kanala: 4
5) Uređaj mora podržavati najmanje sljedeće vrste analiza: apsolutnu i relativnu kvantifikaciju nukleinskih kiselina, genotipizaciju, analizu krivulje taljenja i HRM (High Resolution Melting) analizu, mogućnost izvođenja multipleks reakcija do 4-pleksa.
6) Uređaj mora moći detektirati najmanje četiri različita fluorescentna kanala, koji pokrivaju sljedeće spektralne regije: FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ROX/Texas Red, Cy5.
7) Uniformnost temperature ± 0,1 °C ili bolje
8) Točnost temperature ≤ 0,1 °C ili bolje
9) Brzina grijanja u rasponu 0,1 – 6,0 °C ili bolje, brzina hlađenja do 5,0 °C ili bolje
10) Toplinski gradijent s rasponom temperaturnih razlika 0,5 °C – 20,0 °C
11) Grijani poklopac s podesivom temperaturom u rasponu od 40–110 °C
12) Broj koraka do 99, broj ciklusa do 99 ili bolje
13) Zaslon minimalno 10 inča osjetljiv na dodir za upravljanje instrumentom
14) Softver za analizu uključen uz uređaj. Mogućnost pohranjivanja više od 1000 datotoka ekperimenata
15) USB priključak
16) Uređaj mora imati IVD oznaku
POSEBNE NAPOMENE ZA UREĐAJE:
Ponuditelj mora osigurati redovno i interventno servisno održavanje tijekom cijelog trajanja ugovora.
Sve troškove održavanja i servisiranja snosi ponuditelj.
Redovno održavanje i preventivno servisiranje/umjeravanje mora se provesti barem jednom godišnje i priložiti pisani izvještaj o tome.
Servisiranje moraju provoditi ovlašteni certificirani servisni inženjeri.
Dijagnostika i identifikacija kvara mora se osigurati najkasnije 72 sata od telefonskog poziva naručitelja ovlaštenom servisnom inženjeru.
Ponuditelj mora osigurati edukaciju djelatnika i aplikativnu podršku prilikom implementacije od strane ovlaštenih certificiranih aplikativnih specijalista te o provedenoj edukaciji isporučiti certifikate o osposobljenosti za rad.
Ponuditelj mora osigurati priručnike za rad na instrumentima na hrvatskome jeziku.
Ponuditelj snosi sve roškove koji su nužni za isporuku, instalaciju, funkcionalnost i nesmetani rad uređaja u skladu s preporukama proizvođača (UPS i slično).
Sav potrošni materijal, otopine i rezervni dijelovi koji nisu dio troškovnika, sastavni su dio ugovora i ponuditelj ih je dužan osigurati tijekom ugovorenog razdoblja.
POSEBNE NAPOMENE UZ REAGENSE I POTROŠNI MATERIJAL:
Ponuditelj mora u dogovoru s naručiteljem osigurati lager svih setova reagensa i potrošnog materijala prema godišnjim količinama navedenima u troškovniku.
Ponuditelj mora osigurati informacije o setovima reagensa na hrvatskome jeziku.