## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371 | [14 empty] | ________________________________________
Ponuditelj
Nabava reagensa i potrošnog materijala za hematološki analizator za potrebe Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Tvornički naziv - zaštićeno ime | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Originalno pakiranje | Cijena pakiranja | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=4x10 | 16=5x10 | 17=15+16
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 Reagensi za hematologiju
1 | KKS (5DIF), kompletna krvna slika | TEST | 90000 | 90000 | 180000
2 | Retikulociti | TEST | 1700 | 1700 | 3400
3 | Staklo za izradu i bojanje razmaza | TEST | 5000 | 5000 | 10000
Ukupno za grupu predmeta nabave 1 brojkama bez PDV-a:
Ukupan iznos PDV-a:
Ukupno za grupu predmeta nabave 1 brojkama s PDV-om:
NAPOMENA:
UREĐAJI NA KORIŠTENJE
1) Traže se na korištenje 2 hematološka analizatora za kvantitativno mjerenje parametara KKS s 5 DIF te kvantitativno mjerenje RTC i eritroblasta. Hermatološki analizatori moraju bit povezani u liniju i povezani s jedinicom za izradu i bojanje razmaza te jedinicom za digitalnu mikroskopijiu.
2) Hematološki analizatori moraju raditi na principu impedancije i rasapa svjetlosti tj. mogućnost optičkog brojanja trombocita.Jedinica za digitalnu mikroskopiju mora imati mogućnost brojanja trombocita po Foniu.
3) Mogućnost brojanja stanica u tjelesnim tekućinama
4) Minimalni volumen uzorka u automatiziranom modu mora bit 80μL, a u ručnom otvorenom modu 35μL
5) Ponuditelj je dužan u tablici navesti sve potrebne artikle iz stavke 1. Navesti naziv proizvoda, jediničnu mjeru, veličinu i sastav pakiranja, kataloški broj i broj testova koji se može napraviti iz pakiranja reagensa
6) Odabrani ponuditelj je dužan priložiti popis potrošnog materijala,kalibratora I kontrola koji su iskazani u jediničnoj cijeni testa.
7) Analizator mora imati integrirani barcode čitač
8) Dinamika ispitivanja kontrola: KKS jednom dnevno u 3 razine, RTC jednom dnevno u tri razine. Nakon servisa u 3 razine KKS i 3 razine retikulociti.
9) Sva održavanja (polugodišnja, godišnja), servisi u kojima se troši materijal i rezervni djelovi idu na teret ponuditelja.
10) Na teret ponuditelja jednom godišnje treba napraviti umjeravanje i dati pisani dokaz o tome
11) Dostupnost servisera radnim danom, vikendom i blagdanima obvezna za konzultacije ili dolazak po potrebi.
12) Hematološkim analizatorima potrebno je osigurati UPS podršku
13) Ponuditelj je obavezan umrežiti hematološke analizatore u sustav LIS
14) Ponuditelj osigurava pisač uz mjerni instrument
15) Ponuditelj osigurava besplatne reagense, kontrole za verifikaciju analiza.