## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [7 empty] | ________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Sigurnosni ormari za zapaljive tvari, kiseline i lužine za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga, prospekta ili izjave proizvođača/ovlaštenog zastupnika) | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/proizvoda | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(4x9)
1. | Sigurnosni ormari za kiseline i lužine - dvokrilni | kom | 4
1.1. | Minimalne vanjske dimenzije(šxdxv) 1200 mm x 500 mm x 1650 mm
1.2. | Minimalne unutarnje dimenzije 1100 x 450 x 1500 mm
1.3. | Unutarnji volumen minimalno 765 litara
1.4. | Ventilirani i filtrirani sigurnosni ormar za skladištenje kemikalija, kiselina i lužina u skladu sa TUV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428 normama
1.5. | Minimalno šest polica izrađenih od plastificiranog 10/10 mm debelog čelika
1.6. | Police oblikovane poput kadice da sakupljaju eventualno prolivene kiseline ili lužine
1.7. | Minimalni kapacitet svake police 10 litara i 100 kg
1.8. | Donja kadica ili kadice napravljena od kiselootporno plastificiranog inox lima, kapaciteta minimalno 60 litara
1.9. | Termički zaštićen aspirator IMQ IPX4 CE
1.10. | ON/OFF lampica
1.11. | Karbonski filter
1.12. | Napajanje: 220/230 V
1.13. | Električna potrošnja maksimalno 150 Watt
1.14. | Naljepnice opasnosti prema zahtjevima “European Community Norms” za nagrizajuće, otrovne i štetne po zdravlje proizvode
1.15. | Minimalno 4 podesive nogice
1.16. | Sigurnosno zatvaranje na tri točke s bravom u skladu sa EC normama
1.17. | Automatska dojava za zamjenu filtera
1.18. | Mogućnost spajanja na vanjski ventilator
2. | Sigurnosni ormari za kiseline i lužine - jednokrilni | kom | 4
2.1. | Maksimalna vanjska širina 600 mm, minimalna vanjska dubina 500 mm i minimalna vanjska visina 1650 mm
2.2. | Minimalne unutarnje dimenzije 500 x 450 x 1500 mm
2.3. | Unutarnji volumen minimalno 355 litara
2.4. | Ventilirani I filtrirani sigurnosni ormar za skladištenje kemikalija, kiselina i lužina u skladu sa TUV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428 normama
2.5. | Minimalno tri police izrađene od plastificiranog 10/10 mm debelog čelika
2.6. | Police oblikovane poput kadice da sakupljaju eventualno prolivene kiseline ili lužine
2.7. | Minimalni kapacitet svake police 10 litara i 100 kg
2.8. | Donja kadica napravljena od kiselootporno plastificiranog inox lima, kapaciteta minimalno 30 litara
2.9. | Termički zaštićen aspirator IMQ IPX4 CE
2.10. | ON/OFF lampica
2.11. | Karbonski filter
2.12. | Napajanje: 220/230 V
2.13. | Električna potrošnja maksimalno 65 Watt
2.14. | Naljepnice opasnosti prema zahtjevima “European Community Norms” za nagrizajuće, otrovne i štetne po zdravlje proizvode
2.15. | Minimalno 4 podesive nogice
2.16. | Sigurnosno zatvaranje na tri točke s bravom u skladu sa EC normama
2.17. | Automatska dojava za zamjenu filtera
2.18. | Mogućnost spajanja na vanjski ventilator
3. | Ventilacija sigurnosnih ormara za kiseline i lužine | kom | 1
3.1. | Ventilator sa motorom i nosačem, kučište i motor u Ex izvedbi, trofazni, D=125 mm, 2870°/min, minimalne snage 0,37Kw, minimalna izmjena zraka 400m3/h, 400 Pa, 380V
3.2. | Frekventni regulator, on-off switch
3.3. | Osnovni set za ventilaciju fi 125, minimalno 12 m i kompatibilan s ponuđenim ormarima
3.4. | Završna cijev s mrežicom
4 | Sigurnosni ormari za zapaljive tvari - dvokrilni | kom | 4
4.1. | Minimalne vanjske dimenzije(šxdxv) 1150 mm x 650 mm x 1950 mm
4.2. | Minimalne unutarnje dimenzije 1000 x 450 x 1650 mm
4.3. | Unutarnji volumen minimalno 800 litara
4.4. | Certificiran prema normama EN 14470-1, EN 16121 i EN 16122
4.5. | Minimalno tri police izrađene od AISI304 inox lima s izvlačnim kukama radi lakšeg rukovanja
4.6. | Minimalni kapacitet svake police 12 litara i 100 kg
4.7. | Donja kadica ili kadice napravljena od ANSI 304 inox lima, kapaciteta minimalno 40 litara
4.8. | Termički uređaj koji automatski zatvara vrata iznad 50°C, a nije električnog tipa
4.9. | Sistem ventilacije opremljen s minimalno 2 protupožarna ventila za recirkulaciju zraka
4.10. | Naljepnice "No smoking" i "Fire" opasnosti prema zahtjevima “European Community Norms” (DIN 4844 i ISO 3864)
4.11. | Minimalno 4 podesive nogice
4.12. | Sigurnosno zatvaranje na tri točke s bravom u skladu sa EC normama
4.13. | Sistem za obavezno uzemljenje kučišta
4.14. | Mogućnost spajanja na vanjski ventilator
5 | Sigurnosni ormari za zapaljive tvari - jednokrilni | kom | 4
5.1. | Minimalne vanjske dimenzije(šxdxv) 650 mm x 650 mm x 1950 mm
5.2. | Minimalne unutarnje dimenzije 500 x 450 x 1650 mm
5.3. | Unutarnji volumen minimalno 400 litara
5.4. | Certificiran prema normama EN 14470-1, EN 16121 i EN 16122
5.5. | Minimalno tri police izrađene od AISI304 inox lima s izvlačnim kukama radi lakšeg rukovanja
5.6. | Minimalni kapacitet svake police 6 litara i 50 kg
5.7. | Donja kadica ili kadice napravljena od ANSI 304 inox lima, kapaciteta minimalno 20 litara
5.8. | Termički uređaj koji automatski zatvara vrata iznad 50°C, a nije električnog tipa
5.9. | Sistem ventilacije opremljen s minimalno 2 protupožarna ventila za recirkulaciju zraka
5.10. | Naljepnice "No smoking" i "Fire" opasnosti prema zahtjevima “European Community Norms” (DIN 4844 i ISO 3864)
5.11. | Minimalno 4 podesive nogice
5.12. | Sigurnosno zatvaranje na tri točke s bravom u skladu sa EC normama
5.13. | Sistem za obavezno uzemljenje kučišta
5.14. | Mogućnost spajanja na vanjski ventilator
6 | Ventilacija sigurnosnih ormara za zapaljive tvari | kom | 1
6.1. | Ventilator sa motorom i nosačem, kučište i motor u Ex izvedbi, trofazni, D=125 mm, 2870°/min, minimalne snage 0,37Kw, minimalna izmjena zraka 400m3/h, 400 Pa, 380V
6.2. | Frekventni regulator, on-off switch
6.3. | Osnovni set za ventilaciju fi 125, minimalno 12 m i kompatibilan s ponuđenim ormarima
6.4. | Završna cijev s mrežicom
7 | Laboratorijski ormari 900x350x1950 | kom | 8
7.1. | Minimalne dimenzije (šxdxv) 900x350x1950 mm
7.2. | Izrađen od vlagootpornog iverala debljine minimalno 19 mm
7.3. | Svi rubovi zaštićeni ABS trakom minimalne debljine 0,8 mm, osim udarnih rubova koji su zaštićeni ABS trakom minimalne debljine 2 mm
7.4. | Zadnja stranica od mediapana minimalne debljine 2,9 mm i dvostrano presvučen melaminskom folijom
7.5. | Ručkice s identifikacijskim otvorom
7.6. | Noge ormara minimalne visine 150 mm i s nivelacijskom stopom
7.7. | Minimalno 2 puna vrata i minimalno 4 police
7.8. | Boja prednjica: prljavo bijela ili siva
7.9. | Sukladno normi HRN EN 14727
7.10. | Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja
8 | Laboratorijski ormar 1200x350x1950 | kom | 1
8.1. | Minimalne dimenzije (šxdxv) 1200x350x1950 mm
8.2. | Izrađen od vlagootpornog iverala debljine minimalno 19 mm
8.3. | Svi rubovi zaštićeni ABS trakom minimalne debljine 0,8 mm, osim udarnih rubova koji su zaštićeni ABS trakom minimalne debljine 2 mm
8.4. | Zadnja stranica od mediapana minimalne debljine 2,9 mm i dvostrano presvučen melaminskom folijom
8.5. | Ručkice s identifikacijskim otvorom
8.6. | Noge ormara minimalne visine 150 mm i s nivelacijskom stopom
8.7. | Minimalno 2 puna vrata i minimalno 4 police
8.8. | Boja prednjica: prljavo bijela ili siva
8.9. | Sukladno normi HRN EN 14727
8.10. | Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja
9 | Laboratorijski ormar 1200x550x1950 | kom | 1
9.1. | Minimalne dimenzije (šxdxv) 1200x550x1950 mm
9.2. | Izrađen od vlagootpornog iverala debljine minimalno 19 mm
9.3. | Svi rubovi zaštićeni ABS trakom minimalne debljine 0,8 mm, osim udarnih rubova koji su zaštićeni ABS trakom minimalne debljine 2 mm
9.4. | Zadnja stranica od mediapana minimalne debljine 2,9 mm i dvostrano presvučen melaminskom folijom
9.5. | Ručkice s identifikacijskim otvorom
9.6. | Noge ormara minimalne visine 150 mm i s nivelacijskom stopom
9.7. | Minimalno 2 puna vrata i minimalno 4 police
9.8. | Boja prednjica: prljavo bijela ili siva
9.9. | Sukladno normi HRN EN 14727
9.10. | Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomene:
1. Dostava i montaža uključeni u cijenu.
2. Jamstvo: 24 mjeseca
3. Puštanje u pogon i edukacija djelatnika za siguran rad s uređajima ukljčeni u cijenu.
4. Bušenje rupe u zidu za odsisinu cijev u organizaciji KB Dubrava.
5. Za sve stavke u troškovniku, gdje su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave upućivanjem na hrvatske, europske ili međunarodne norme, Naručitelj ističe da gospodarski subjekt može ponuditi predmet nabave u skladu s navedenim normama ili jednakovrijednim normama. Stoga je za svaku normu navedenu u troškovniku dopušteno nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje ili tehničku specifikaciju iz odgovarajućeg hrvatskog, europskog ili međunarodnog normizacijskog sustava. Ako tehničke specifikacije ili troškovnik propisuju postupanje sukladno određenoj normi ili propisu, Naručitelj će prihvatiti i jednakovrijednu normu ili propis. Svi nuđeni proizvodi moraju biti u skladu s prioritetnim redoslijedom normi iz članka 209. ZJN 2016. Točnije, prvenstveno se primjenjuju nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije te međunarodne norme i drugi tehnički referentni sustavi koje su utvrdila europska normizacijska tijela. Ako bilo koja od navedenih normi ne postoji, primjenjivat će se nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu robe. Naznaka o jednakovrijednosti primjenjiva je na sve gore navedene norme.