## Sheet1
KB DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6
10 000 Zagreb
_____________________________________
Ponuditelj
TROŠKOVNIK: Uređaj za perifernu vaskularnu dijagnostiku za potrebe Zavoda za kardiovaskularnu i transplantacijsku kirurgiju
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA |  | NAVESTI DOKUMENT (KATALOG, IZVOD IZ KATALOGA, PROSPEKT PROIZVOĐAČA, IZJAVA PROIZVOĐAČA ILI TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVOĐAČA) I BROJ STRANICE GDJE JE REDNIM BROJEM TOČNO OZNAČENA STAVKA KOJA JASNO I NEDVOJBENO POTVRĐUJE ISPUNJAVANJE TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | PROIZVOĐAČ - ZEMLJA PORIJEKLA | NAZIV, MODEL ILI TIP I ŠIFRA I KATALOŠKI BROJ | JEDINIČNA CIJENA FCO KB DUBRAVA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | UKUPNI IZNOS STAVKE bez PDV-a
POTVRDA TEHNIČKOG OPISA (DA/NE)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(4x8)
| PREDMET NABAVE - Uređaj za perifernu vaskularnu dijagnostiku | kpl | 1
1. | Uređaj za perifernu vaskularnu dijagnostiku
1.1 | PC bazirani sustav
1.2 | Monitor osjetljiv na dodir min. 23"
1.3 | Operativni sustav
1.4 | Hard disk: min. 500 GB
1.5 | Radna memorija: min. 16 GB
1.6 | Pisač u boji
1.7 | Kontrola preko monitora osjetljivog na dodir
1.8 | Kontrola preko tipkovnice
1.9 | Kontrola preko daljinskog upravljača ili papučice za nogu
1.10 | Funkcionalnost konfiguriranja navedenih kontrola za željene opcije i naredbe
1.11 | Kolica za smještaj uređaja
1.12 | Mjerenje tlaka
1.13 | min. 6 neovisnih pneumatskih tlačnih kanala
1.14 | min. 6 cijevi označenih bojama za poboljšanu identifikaciju tlačnog kanala
1.15 | Min. 3 različite veličine manžeta za mjerenje tlaka na : prstima nogu i ruku, brachialisu, gležnju, potkoljenici i bedrima
1.16 | Automatsko prepoznavanje veličine priključene manžete prema kojoj se pumpa za tlak odgovarajuće napuhne
1.17 | Automatsko napuhivanje pumpe za tlak prema odgovarajućim PPG i Doppler vrijednostima
1.18 | Funkcionalnost kontrole ispuha pumpe tlaka (deflate rate)
1.19 | Funkcionalnost prikaza krivulja napuhivanja i ispuha tijekom mjerenja krvnog tlaka
1.20 | Svaki zračni kanal je potpuno nezavisan od ostali kanala
1.21 | Kontrole krvnog tlaka: tlak, brzina ispuha pumpe, vrste senzora, pojačanje, skala, brzina prikaza
1.22 | Ručnu promjena i optimizacija markera krvnog tlaka
1.23 | Postavljanje ciljnog tlaka inflacije
1.24 | PPG, Fotopletizmograf
1.25 | Broj nezavisnih PPG kanala: min 5
1.26 | Bojom označeni PPG senzori
1.27 | PPG kontrole: pojačanje, skala, brzina prikaza, filteri
1.28 | Podržava razne konfiguracije PPG senzora, uključujući: senzore za nožne prste, senzore za prste, disk PPG senzore i odvojivi PPG senzor za stezaljke
1.29 | Izvođenje min. 10 simultanih PVR mjerenja
1.30 | Doppler jedinica
1.31 | Priključci za Doppler sonde: min. 2
1.32 | Funkcionalnost spajanja sondi Doppler frekvencija: min.4 MHz,8 MHz,10 MHz
1.33 | Parametri: vršna brzina, srednja brzina, dijastolicna brzina, PI-pulsatility indeks, RI-resistance indeks, odnos sistola/dijastola, broj otkucaja srca
1.34 | Doppler kontrole: skala, volumen, pojacanje, brzina prikaza, doplerski kut (insonation angle), paleta boja, jedinice za brzinu
1.35 | Doppler boost- povećanje osjetljivosti i prikaz doplerskih signala koji su bliski signalu šuma
1.36 | Zvuk za doplerski signal
1.37 | Odbijanje šuma za uklanjanje šuma iz Dopplerovog valnog prikaza
1.38 | Specijalizirani protokoli
1.39 | Stress test
1.40 | Venski refluks
1.41 | MVO/SVC
1.42 | Raynaudov sindrom
1.43 | Brzina pulsnog vala (PWV)
1.44 | AV Fistula
1.45 | Palmarni luk
1.46 | TOS (Thoracic Outlet Syndrome)
1.47 | Mjerenja i prikazi
1.48 | Automatsko obavljanje pregleda:automatski početak snimanja valnih oblika, automatska kontrola upuha i ispuha pumpe, automatska identifikacija sistoličkog krvnog tlaka
1.49 | Potpuni protokol sa samo jednom tipkom/gumbom
1.50 | Baza podataka pacijenata i snimaka
1.51 | Prikaz spektralnog dopplera (min. 16 boja)
1.52 | Automatizirani korisnički definirani protokoli, uključujući protokol za više mjerenja (doppler, krvni tlak, venski refluks ...)
1.53 | Funkcionalnost ponovnog izračunavanje parametara pomoću kursora
1.54 | Ugrađeni senzor mjerenja temperature
1.55 | Funkcionalnost spajanja kamere za pacijenta putem USB sučelja
1.56 | Izravna usporedba mjerenja na obje strane tijela - prikaz rezultata jedne strane dok se vrši mjerenje vrijednosti na drugoj strani
1.57 | Prikaz brzine otkucaja srca za vrijeme oporavka pacijenta (recovery from stress)
1.58 | Prikaz otkucaja srca za svako mjerenje
1.59 | Prikaz signala i mjerenja u vremenskoj skali od 1 sekunde te Funkcionalnost dodatnog zoom-a na cijeli ekran
1.60 | Ponavljanje mjerenje nakon zamrzavanja ili izvan mreže nakon učitavanja starog mjerenja
1.61 | Prikaz sažetka zaslona koji uključuje sve valne oblike i rezultate svih izvršenih mjerenja
1.62 | Prilagodba protokola pregleda, uključujući redoslijed mjernih mjesta i boju tlačnih kanala i PPG senzora
1.63 | Podržava neograničen broj prilagođenih protokola
1.64 | Prilagodba izgleda detalja o pacijentu, uključujući polja za slobodni tekst, polja za status pacijenta, faktore rizika, fizički pregled, dodatna polja, polja za simptome i indikacije i dijagnostičke kodove.
1.65 | Generiranje i ispis usporednih grafikona koji ističu ipsilateralne razlike, s upozorenjima koja se mogu konfigurirati
1.66 | Spremanje i arhiviranje
1.67 | Opcije izmjene teksta dopstupne za vrijeme obrade nalaza, odabir unaprijed definiranih izmjenjivih predložaka koji se automatski pridružuju nalazu
1.68 | Opcija dodavanja i/ili izmjene naziva za razlicita mjerna područja
1.69 | Automatsko spremanje svih mjerenja i njihov prikaz u nalazu
1.70 | Eksport podataka u razlicitim formatima: slike (BMP, JPEG), excell tablice, PDF dokumenti, VSX format, DAT format
1.71 | Funkcionalnost podrške za DICOM
1.72 | Funkcionalnost backup-a svih podataka
1.73 | Pribor, min. potrebne količine
1.74 | Sonda 4 MHz | kom | 1
1.75 | Sonda 8 MHz | kom | 1
1.76 | PPG senzori za prste | kom | 5
1.77 | PPG disk senzor | kom | 2
1.78 | Broj manžeta za tlak | kom | 12
1.79 | Daljinski upravljač ili nožna pedala | kom | 1
1.80 | Naljepnice | kom | 50
Ukupan iznos u EUR bez PDV:
Iznos PDV-a u EUR:
Sveukupan iznos u EUR s PDV-om: