## TROŠKOVNIK
OPIS PREDMETA NABAVE
TROŠKOVNIK – Monitoring sustav za potrebe Zavoda za jednodno
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv, model ili tip, šifra i kataloški broj | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/ izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupan iznos FCO KB Dubrava u EUR bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(4X9)
1. | Centralna nadzorna stanica – kompletna konfiguracija koja uključuje: radnu stanicu s pripadajućim softverom za nadzor do minimalno 6 pacijenata istovremeno, LCD ekran dijagonale minimalno 21,5" (54 cm), mogućnost pohrane trendova minimalno 70 sati za sve pacijente, pohranu minimalno 5 dana po pacijentu, laserski pisač, neprekidno napajanje (UPS) minimalno 750 VA, mrežni preklopnik s minimalno 8 priključaka | kom | 1
2. | Bolesnički monitor – namjenski monitor vitalnih funkcija za stacionarnu i transportnu upotrebu, koji uključuje: ekran osjetljiv na dodir dijagonale minimalno 12 '' (transportni ili stacionarni način), prikaz minimalno 3 krivulje u transportnom odnosno minimalno 8 krivulja u stacionarnom načinu, masu max do 10 kg u transportnoj konfiguraciji, bateriju za minimalno 2 sata rada bez vanjskog napajanja, bežično (802.11) i/ili žičano umrežavanje | kom | 6
3. | Osnovni set mjerenih parametara po monitoru – EKG (minimalno 3 elektrode), respiracija (impedancijska), SpO₂ (funkcionalna saturacija), NIBP s manžetama u 3 veličine (odrasli), temperatura (minimalno 1 kanal) | set | 6
4. | Mogućnost nadogradnje parametara – EKG (5L, 6L, 12L), IBP (minimalno 2 kanala), CO, CCO, etCO₂, BIS, NMT | kom | 6
5. | Pribor po monitoru – EKG kabel (5L, duljine minimalno 1,5 m), set EKG elektroda za višekratnu upotrebu (AAMI/IEC), višekratni SpO₂ senzor za odrasle, NIBP crijevo duljine minimalno 1,5 m, NIBP manžeta (Easy Care ili slično, 1 cijev, odrasla), dvostruki IBP adapter (ako je IBP uključen) | set | 6
6. | Zidni montažni komplet sa zakretnom rukom – za svaki monitor (6 komada) | kom | 6
Ukupan iznos u EUR bez PDV-a:
Iznos PDV-a u EUR:
Sveukupan iznos u EUR s PDV-om:
Napomena:
Instalacija opreme – kompletna instalacija centralne stanice, monitora, montažnih sustava i integracije s postojećim kablovima
Edukacija osoblja – minimalno 1 dan, za liječnike i medicinske sestre, uz korisničke upute na hrvatskom jeziku