## TROŠKOVNIK
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10 000 Zagreb
__________________________________
Ponuditelj
OPIS PREDMETA NABAVE
TROŠKOVNIK – Monitoring sustav za potrebe Zavoda za jednodnevnu kirurgiju
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv, model ili tip, šifra i kataloški broj | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/ izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupan iznos FCO KB Dubrava u EUR bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(4X9)
1. | Stanica za centralni nadzor – 1 komad | kom | 1 | DA
- Centralna jedinica za umrežavanje i istovremeno praćenje podataka s min. 6 monitora
- LCD ekran min. 54 cm (21.5"), tipkovnica, miš, vanjski zvučnici
- Mogućnost nadogradnje na min. 30 monitora i 2 LCD ekrana
- UPS min. 750 VA
- Podešavanje svih alarmnih parametara (3 razine alarma, dnevna/noćna glasnoća)
- Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
- Prikaz svih mjerenih parametara u realnom vremenu
- Pohrana krivulja, događaja i trendova min. 96 sati
- Spajanje na mrežni laserski pisač
- Mogućnost nadogradnje za prikaz respiratornih podataka (krivulje, petlje, trendovi)
2. | Monitor vitalnih funkcija – 6 komada | kom | 6 | DA
- Ekran osjetljiv na dodir min. 43 cm (17"), rezolucija min. 1920x1080
- Istovremeni prikaz min. 16 krivulja
- Pasivno hlađenje, otpornost na tekućine min. IPX1
- Trendovi min. 96 sati, priključak za dodatni ekran
- Ugrađena baterija za min. 5 min rada uz centralno napajanje
- Transportni modul: ekran min. 15 cm, rad min. 3 sata, masa ≤1 kg, IPX4
- Docking jedinica s jednoručnim odvajanjem i optičkom komunikacijom
- Automatsko zakretanje slike i prijenos podataka
- Praćenje: EKG (3,7,8,12 odvoda), respiracija, SpO2, NIBP, IBP (x2), temperatura
- Mogućnost nadogradnje: etCO2 (Mainstream/Microstream), 12 odvoda EKG-a preko 6 elektroda, do 8 IBP, CO, CCO, NMT, BIS
- Ugrađeni alati: manevar raspuhavanja pluća, PPV, SPV
- Pribor: EKG kabel (5 vodova), tlačno crijevo, 3 manžete, SpO2 senzor, kabel za 2 IBP, temp. sonda
- Priključci: USB (3), međusobno povezivanje (3), LAN/RJ45 (2), dodatni ekran
- Sučelje na hrvatskom jeziku
- Nosači za postojeći opskrbni sustav
3. | Zidni montažni komplet sa zakretnom rukom – za svaki monitor (6 komada) | kom | 6 | DA
Ukupan iznos u EUR bez PDV-a:
Iznos PDV-a u EUR:
Sveukupan iznos u EUR s PDV-om:
Napomena:
Instalacija opreme – kompletna instalacija centralne stanice, monitora, montažnih sustava i integracije s postojećim kablovima
Edukacija osoblja – minimalno 1 dan, za liječnike i medicinske sestre, uz korisničke upute na hrvatskom jeziku