## TROŠKOVNIK
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
| 10000 Zagreb | [6 empty] | ________________________________________________________________
PONUDITELJ
TROŠKOVNIK - Nabava bušilice i pile za potrebe rada op. sale ortopedije i traumatologije
Redni broj | TEHNIČKI OPIS | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a(količina x jedinična cijena | Stopa PDV-a | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/proizvoda | Karaloški broj | Potvrda tehničkog opsia DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ručni uređaj modularni, sadrži: obujmicu za otpuštanje nastavka, okidač za regulaciju brzine, okidač za obrnuti smjer (način rada DRILL/REAM) ili za oscilirajuće bušenje (način rada OSC DRILL). Dimenzije: 253 x 137 x 88 mm Masa: 1300 g Postupno podesiva brzina: 0-18000 o/min Kanilacija 4,1 mm | kom | 1
2 | Baterijski modul, sadrži: informacijski gumb indikatora stanja napunjenosti, servisni indikator, ručkicu za vađenje Vrsta baterije: Litij-ionska baterija Radni napon: 25.2 V Kapacitet: 1.2 Ah Tipično vrijeme punjenja: manje od 60 min | kom | 1
3 | Poklopac za baterijski modul, sadrži prekidač za način rada koji se može postaviti u pet različitih položaja: otključani, zaključani, položaj DRILL/REAM, položaj SAW, položaj OSC DRILL | kom | 1
4 | Sterilni prekrivač | kom | 1
5 | Nastavak za bušenje - brza spojka AO, kanilacija 2,1 mm, min. brzina 1450 okr/min, maksimalni okretni moment približno 13 Nm | kom | 1
6 | Nastavak za bušenje (DRILL), s ključem, kanilacija 4,1 mm, min. brzina 1450 okr/min, raspon stezanja 0,5-7,3 mm | kom | 1
7 | Nastavak za acetabularno i medularno proširivanje, brzina približno 330 o/min, kanilacija 4,1 mm | kom | 1
8 | Brza spojnica za Kirschnerove žice, maksimalna brzina približno 1450 o/min, kanilacija 4,0 mm | kom | 1
9 | Nastavak za sagitalnu pilu- 11.000 osc/min, kut otklona 4.5° ( približno 2.25° na svaku stranu ) | kom | 1
10 | Nastavak za sagitalnu pilu, dugi - 11.000 osc/min, kut otklona 4.5° ( približno 2.25° na svaku stranu ) | kom | 1
11 | Sabljasti nastavak za piljenje, frekvencija približno 11.000 osc/min, hod približno 4 mm | kom | 1
12 | Univerzalni baterijski punjač - Radni napon 100V-240V, 50-60Hz, Radna struja 1.2-2.8 A AC, 4 utora za punjenje | kom | 1
Ukupan iznos u EUR bez PDV-a:
Iznos PDV-a u EUR:
Sveukupan iznos u EUR s PDV-om: