## TROŠKOVNIK
Prilog 2. | KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
| 10000 Zagreb | [5 empty] | _________________________________________________________________
(Ponuditelj)
Injektor kontrasta za MR dijagnostiku za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač/zemlja porijekla | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(4x9)
1. | DVOGLAVI INJEKTOR ZA MRI | KOM | 1
1.1. | Kapacitet šprica (brizgalica)
- Šprica za kontrast 65 ml
- Šprica za fiziološku otopinu 115 ml
1.2. | Injektor montiran na postolju s kotačićima s integriranim IV nosačem
1.3. | 6 faza po injekcijskom protokolu (Phase per injection)
1.4. | Mogućnost memoriranja najmanje 60 protokola
1.5. | Mogućnost provjere funkcionalnosti (Test injekcija) u rasponu od 0.5 ml to 20 ml s mogućnošću povećanja u koracima od 0.1 ml
1.6. | Integriran kalkulator doziranja
- Mogućnost izračunavanja doze kontrastnog sredstva na temelju težine pacijenta, odabranog kontrasta i faktora doziranja.
1.7. | Integriran eGFR kalkulator
Mogućnosti automatskog izračunavanja s najmanje jednom metodom za odrasle:
- (MDRD) ili
- (Cockcroft-Gault) ili
- (Modified Cockcroft-Gault) ili
- (CKD-EPI)
Mogućnosti automatskog izračunavanja s najmanje jednom metodom za djecu:
- (Bedside Schwartz formula)
1.8. | Mogućnost automatskog održavanja prohodnosti vene i sistema ubrizgavanjem malih količina fiziološke otopine (min 0,25 ml fiziološke otopine na svakih 15-60 sekundi)
1.9. | Mogućnost programiranja limita tlaka u rasponu od 100 do 325 PSI
1.10. | Programski volumen :
- Šprica za kontrast 65 ml – dozvoljeno odstupanje od 0,5 ml do maksimalnog volumena šprice
- Šprica za fiziološku otopinu 115 ml – dozvoljeno odstupanje od 1 ml do maksimalnog volumena šprice
1.11. | Povećanje programskog volumena (Volume increnements):
- Šprica za kontrast: povećanje u koracima od 0,1 ml do ukupno 31 ml, 1 ml preko toga
- Šprica za fiziološku otopinu 1-115 ml, 1 ml povećanje programskog volumena
1.12. | Brzina protoka (Program flow rate) 0,01-10 ml/sec:
- s povećanjem u koracima od 0,01 ml/sec pri manjim brzinama 0,01-3,1 ml/sec)
- s povećanjem u koracima 0,1 ml/sec u rasponu od 3,1-10 ml/sec
1.13. | Pauza (Pause i/ili Hold phase) do 1200 sekundi, s povećanjem od 1 sec
1.14. | Monitor u kontrolnoj sobi prilagođen korisniku
a) Programirani monitor za kontrolnu sobu (Programmable control room monitor)
b) Ekran osjetljiv na dodir (Touch Screen)
c) Monitor pritiska (Pressure Monitor) s mogućnošću prikaza programiranog tlaka i trenutnog tlaka u toku injiciranja
d) Prikaz trenutnog protokola s volumenom i brzinom protoka (Display Current Protocol (volume, flowrate))
e) Prikaz trenutnog protokola s podatcima o vremenu (Display Current Protocol Timing Information)
f) Prikaz preostalog volumena u špricama (Display Remaining Volume)
g) Arm from CRM
h) Pokreni/nastavi/pauziraj/zaustavi Disarm from CRM (Start/Resume/Hold/Stop/Disarm from CRM)
i) Mogućnost programiranja podsjetnika u tijeku protokola
1.15. | Automatska priprema sistema brizgalica u cilju štednje vremena
1. Automatski docking (zaključavanje šprica na glavu injektora s jednim pokretom)
2. Automatska inicijalizacija (pomjeranje klipa naprijed-priprema za punjenje i nazad- nakon uklanjanja šprica)
3. Dodatna manuelna kontrola pomjeranja šprica (Manual control of Syringe Advance/Retract)
4. Automatsko punjenje (Autofill) u količinama koje odgovaraju trenutnom protokolu
5. Automatska priprema (Auto Prime)
Kompletna kontrola injekcije na glavi injektora:
a) Odustani/zaustavi (Abort/stop) mehanizam na glavi injektora
b) Pokreni/pauziraj/nastavi (Start/hold/resume) mehanizam na glavi injektora
c) Arm/disarm mehanizam na glavi injektora
d) Syringe sensing mehanizam
1.16. | Sigurnosni mehanizmi:
a) Zaštita od prevelikog ili premalenog volumena ili stope protoka
b) Automatsko prepoznavanje sadržaja u špricama (tekućina ili zrak): na displeju i vizualno (npr. fluid dots)
c) Potrošni materijal uključuje sigurnosne parametre (Fluid dots, povratne valvule)
d) Tubing sistem za pojedinačne pacijente dužine min 240 cm, s povratnom valvulom
1.17. | Interakcija s informatičkim sistemima
- Mogućnost povlačenja liste pacijenata s modaliteta/RIS-a
- Mogućnost direktnog uvezivanja s PACS/RIS sistemima i transfer informacija o aplikaciji kontrasta u PACS report
1.18. | Mogućnost virtualnog servisa - remote support and SW update
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: