## Troškovnik
Prilog 2. Troškovnik
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb | [5 empty] | ________________________________
OIB 32206148371 | [5 empty] | (Ponuditelj)
Sustav za ergometriju za potrebe Dnevne bolnice s polikliničko-konzilijarnom djelatnosti Klinike za bolesti srca i krvnih žila
RED. BR. | OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda ispunjavanja tehničke specifikacije DA/NE | Upisati gdje se u katalogu ili potvrdi proizvođača ili ovlaštenog EU zastupnika nalazi pojedina tražena tehnička karakteristika | Proizvođač/zemlja porijekla | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(=4X9)
1. | Ergometrijski sustav sljedećih karakteristika: | KOM | 1
1.1 | 12-kanalni sustav smješten na odgovarajuća kolica s ugrađenim izolacijskim transformatorom.
1.2 | Snimanje EKG-a u mirovanju i EKG-a u opterećenju.
1.3 | Prikaz EKG-a na samostojećem, fiksno postavljenom TFT LCD monitoru u boji, minimalno 24".
1.4 | Istovremeni prikaz svih 12 EKG kanala u realnom vremenu na ekranu za vrijeme ergometrijskog testiranja; sustav podržava još prikaz 3, 6 i 6x2 kanala.
1.5 | Zaprimanje 12-kanalnog EKG-a s pacijenta se obavlja putem bežičnog EKG modula s 10-žilnim pacijent kablovima IEC standarda ili jednakovrijedno; minimalna frekvencija zaprimanja 40.000 uzoraka/sekundi/kanalu; modul dolazi s odgovarajućom torbicom te remenom za aplikaciju na pacijentu oko struka.
1.6 | Alfanumerička tipkovnica.
1.7 | Ugrađen termalni pisač formata A4.
1.8 | Sustav podržava ispis na laserskom pisaču kao alternativu termalnom pisaču.
1.9 | Mjerenje impedancije elektroda s prikazom izmjerene vrijednosti brojčano u Ohm-ima, prije snimanja EKG-a s grafičkim prikazom elektroda na toraksu pacijenta i s indikatorom u bojama crveno-žuto-zeleno, ovisno o impedanciji na spoju elektrode i kože.
1.10 | Podešavanje filtera mišićnog tremora.
1.11 | Digitalni filter za izravnavanje bazne linije EKG-a bez pomicanja ST spojnice.
1.12 | Mjerenje srčane frekvencije izvedeno iz minimalno 2 odvoda s 3. odvodom kao potvrdom, metodom srednje vrijednosti na određenom broju uzastopnih R-R intervala.
1.13 | Mjerenje nivoa i nagiba ST spojnice na svih 12-odvoda istovremeno.
1.14 | Ručno podešavanje J, ST i E točke.
1.15 | QRS detekcija na 3 kanala po izboru.
1.16 | Sustav baziran na najnovijoj verziji operativnog sustava dostupnog na tržištu, operativni sustav dostupan u širokoj prodaji.
1.17 | Digitalno upravljanje opterećenja na pokretnoj traci prema odabranom protokolu.
1.18 | Promjena protokola ergometrijskog testiranja za vrijeme izvođenja testa, bez prekida testiranje i potrebe za ponovnim pokretanjem testa.
1.19 | Prikaz uvećanog (zumiranog) usrednjenog QRS kompleksa odabranog odvoda, s jedinstvenim grafičkim prikazom denivelacije ST spojnice na svim odvodima.
1.20 | Grafički prikaz postotka vremena proteklog u fazi oporavka.
1.21 | Potpuni prikaz cjelokupnog 12-kanalnog EKG-a na način da se za vrijeme pripreme završnog izvještaja može pregledati kontinuirani 12-kanalni EKG snimljen za vrijeme cijelog ergometrijskog testiranja.
1.22 | Naknadna analiza snimljenog EKG-a koja za vrijeme pripreme završnog izvještaja omogućuje promjenu položaja iso-električke i „J“ točke te ponovnu analizu snimljenog EKG-a sa novim točkama i intervalima.
1.23 | Priprema finalnog izvještaja moguća je za vrijeme dok je pacijent u fazi oporavka ergometrijskog testiranja, na način da su dostupne sve izmjerene vrijednosti iz testiranja pod opterećenjem.
1.24 | Sustav podržava sljedeće komunikacijske protokole/formate: TCP/IP, PDF, XML, HL7, DICOM ili jednakovrijedno.
1.25 | Ugrađena aritmijska analiza s automatskim bilježenjem i dokumentiranjem.
1.26 | Procjena zdravstvenog rizika baziranog na nekom dostupnom algoritmu i procjena funkcionalnog aerobnog slabljenja.
1.27 | Sustav ima ugrađeni demonstracijski način rada za prikaz značajki sustava i za edukaciju djelatnika.
1.28 | Sustav podržava priključivanje vakuumskog 12-kanalnog EKG sustava.
1.29 | Minimalno 3 predloška za unos demografskih podataka pacijenta koje odabire korisnik.
1.30 | Sustav podržava korištenje rampa protokola minimalno u vremenskoj i MET varijanti.
1.31 | Sustav podržava minimalno 100 protokola za testiranje.
1.32 | Korištenje daljinskog upravljača s funkcijama za: - pokretanje/zaustavljanje trake - povećanje/smanjenje brzine trake - povećanje/smanjenje nagiba trake - pokretanje NIBP mjerenja - promjena faze testa - pokretanje akvizicije 12-kanalnog EKG-a
1.33 | Kompatibilnost s postojećom ergometrijskom trakom.
1.34 | Bifazični automatski vanjski defibrilator (AVD).
1.35 | Analizira ritam, prepoznaje fibrilaciju i sam se puni na predprogramiranu energiju.
1.36 | Aparat daje tekstualne i glasovne upute za provjeru svijesti, disanja i oslobađanje dišnog puta.
1.37 | Maksimalna energija AVD 200J.
1.38 | Eskaliranje energije do maksimalnog nivoa u minimalno tri stupnja.
1.39 | Praćenje reanimacije: mjerenje dubine i frekvencije ručne masaže srca integrirano u automatskom defibrilatoru.
1.40 | Samoljepive defibrilacijske elektrode za odrasle s ugrađenim senzorom za mjerenje dubine i frekvencije masaže srca.
1.41 | Za vrijeme masaže srca aparat daje glasovne i tekstualne upute na hrvatskom jeziku “Pritisnite jače” i “Dobra kompresija”.
1.42 | Ugrađen metronom koji daje ritam za masažu srca, prema smjernicama ERC-a, na način da prva dva tona daje u ritmu kojom korisnik vrši masažu, a zatim prema potrebi mijenja frekvenciju tonova dok ne postigne predviđenu vrijednost.
1.43 | LCD ekran dijagonale minimalno 7 cm s mogućnošću prikaza jednog kanala EKG-a.
1.44 | Napajanje baterijsko, set od minimalno 10 individualno izmjenjivih baterija.
1.45 | Automatsko samotestiranje (bez ručnog uključivanja) u odabranim vremenskim intervalima i signalizacija (zvučna i vizualna) ukoliko nije spreman za upotrebu zbog istrošenosti baterija ili druge neispravnosti.
1.46 | Indikator koji označava stanje u kojem defibrilator nije spreman za upotrebu je aktivan i kada su baterije potpuno prazne ili ih nema.
1.47 | Min. pribor uključen uz uređaj: pripadajuća torba za smještaj i zaštitu uređaja, 1 par defibrilacijskih elektroda za odrasle, 1 par defibrilacijskih elektroda za djecu, set baterija opisan pod 1.44., uputstva na hrvatskom jeziku.
2. | Ergometrijska traka sljedećih karakteristika: | KOM | 1
2.1 | Minimalni raspon brzine 0.5 – 20 km/h.
2.2 | Minimalni raspon nagiba 0 – 25%.
2.3 | Digitalno upravljanje trakom iz gore opisanog ergometrijskog sustava.
2.4 | Sag ima USB i RS232 komunikacijsko sučelje za spajanje s vanjskim uređajima.
2.5 | Površina za hodanje: minimalno 50 x 150 cm.
2.6 | Prednji zaštitni rukohvat za držanje pacijenta.
2.7 | Tipka za trenutno zaustavljanje saga smještena na prednjem rukohvatu.
2.8 | Maksimalna dozvoljena težina pacijenta: minimalno 225 kg ili više.
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
Iznos PDV-a
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om
Napomena: U cijenu ponude uključena je instalacija opreme i edukacija osoblja. Rok isporuke 60 dana. Jamstveni rok ponuđene opreme: 24 mjeseca.