## List1
KB Dubrava | [5 empty] | ____________________________________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [5 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
TROŠKOVNIK - Operacijski stolovi za potrebe KB Dubrava
Red. br. | Tehničke karakteristike za operacijske stolove: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a (količina x jedinična cijena) | Stopa PDV-a (%) | Proizvođač, naziv i kataloški broj proizvoda | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7 | 8 | 9 | 10
A | OPERACIJSKI STOL ZA ABDOMINALNU I BARIJATRIJSKU KIRURGIJU
1. | Mobilni, modularni, elektrohidraulični ili elektromehanički OP stol za sve zahvate u abdominalnoj i barijatrijskog kirurgiji. | kom | 1
2. | Upravljanje OP stola sa kabelom spojenom daljinskom kontrolom, IC daljinskom kontrolom ili bluetooth kontrolom, ugrađenim rezervnim upravljanjem na lateralnoj (bočnoj) strani stupa baze stola, punjenje daljinske kontrole pomoću punjača ili kabelom preko OP stola. Uz rad bežičnom tehnologijom (Bluetooth ili IC), isti daljinski upravljač mora raditi i žičano.
3. | Ploča stola djeljiva u minimalno 5 sekcija: ploča glave, donja ploča leđa, sjedna ploča, ploča nogu. Centralna ploča i donja ploča leđa mogu biti jedna cjelina. Širina stola minimalno 540 mm(bez EU bočnih šina). Dužina ploče stola minimalno 1960 mm (zajedno sa pločom glave i nogu).
4. | Ploča stola u potpuno izrađena bez poprečnih metalnih ojačanja što omogućuje intraoperativnu radiološku dijagnostiku, metalna ojačanja samo na bočnim rubovima ploče stola.
5. | Akumulatorska baterija koja se može puniti. Punjač baterije obavezno integriran u bazu stola. Nivo punjenja baterije monitoriran uz optički i akustički alarm.
6. | Blokiranje baze stola putem daljinske kontrole. Stol se može pomicati u prostoru pomoću motoriziranog kotača radi lakšeg transporta unutar operacijske sale.
7. | Postav pribora pomoću mehanizama s brzom spojkom.
8. | Sve podloške OP stola i pribora izrađene od kvalitetnog elektroprovodljivog materijala debljine min.8 cm, transparentne za RTG u cijeloj dužini.
9. | Elektronska zaštita kolizije opreme.
10. | Kućište baze stola, nosači, utori, zglobne veze i postranične šine izrađene u potpunosti od nehrđajučeg čelika. Poklopac rezervnog upravljanja od kompozitne plastike otporne na udarce i dezinfekcijska sredstva.
11. | Mogućnost revers postava
12. | Elektro regulacije:
13. | Visina stola podesiva (bez podloške) u minimalnom rasponu od 580 mm ili niže do 1120 mm ili više.
14. | Lateralni nagib minimalno 25°.
15. | Kombinacija Trendeleburg/tilt(nagib) minimalno 30°/20°
16. | Trendelenburg / obrnuti Trendelenburg minimum 45°/-45°
17. | Regulacija ploča nogu pomoću ručne kontrole, minimalnom rasponu +/-90° individualno i sinkrozinirano (pojedinačno ili u paru)
18. | Regulacija nagiba ploče leđa pomoću ručne kontrole, u minimalnom rasponu +/-90° ili više.
19. | Minimalni uzdužni pomak od 460 mm
20. | Automatska 0 pozicija.
21. | Širina stola s bočnim šinama maksimalno 590 mm.
22. | Dozvoljeno sigurno opterećenje stola minimalno 540 kg, kod transporta minimalno 300 kg.
23. | Automatsko prepoznavanje orijentacije ploče stola (normalna ili reversna) s povratnim svjetlosnim signalima na ploči stola kako bi se izbjegle pogreške.
24. | Operacijski stol mora biti opremljem sustavom za detekciju sudara pri svim svojim pokretima prema dolje kako bi se otkrio i izbjegao sudar i detekcijom preopterećenja putem integriranih senzora.
25. | Podešavanje brzine motoriziranih kretnji od strane korisnika, za precizno pozicioniranje. Najmanje tri različite razine brzine.
26. | Mogućnost povezivanja s software-om za nadzor i praćenje u stvarnom vremenu.
Oprema i pribor:
27. | IC ili Bluetooth daljinska kontrola, informacije o položaju i statusu operacijskog stola u stvarnom vremenu putem zaslona osjetljivog na dodir, funkcije flex, reflex i 0 poziciju, mogućnost pohrane min. 30 (memorija) pozicija OP stola. Sa mobilnom stanicom za punjenje. | set | 1
28. | Infuzijski stativ za montažu na EU bočnu šinu. Minimalno 4 kuke za ovjes. Podešavanje visine u minimalnom rasponu od 410 mm ili više. | kom | 1
29. | Anesteziološki zaslon L oblika s ekstenzijama. | set | 1
30. | Ploča leđa sa podloškom, duljina minimalno 250 mm. | kom | 1
31. | Ploča glave sa zglobom za nagibanje u rasponu +/-50° ili više, duljine min.250 mm. Sa vodilicama za rtg kasetu, podloška izrađena od specijalne pjenaste jezgre. | kom | 1
32. | Četvrodijelne ploče nogu sa dvostrukim zglobom koji omogućuje abdukciju. Duljina veća od 750 mm. Sa bočnim šinama. Mogućnost podešavanja donjeg dijela ploča nogu po visini i uklanjanja u potpunosti. | par | 1
33. | Ploča za ruku, podesiva u 3 zgloba, sa 2 trake za fiksaciju ruke, duljine min. 450 mm, montaža na bočnu šinu. | kom | 2
34. | Nosač lateralnih podupirača za tijelo. Podesiva visina i dubina, sa horizontalnim pivot pomakom. Sa kopčom za spoj na širinu. | kom | 2
35. | Lateralni podupirač s podloškom dimenzija minimalno 200x100 cm. | par | 1
36. | Radijalna stezaljka za učvršćivanje pribora sa simultanim učvršćivanjem pribora i radijalnog podešenja. | kom | 2
37. | Barijatrijski set za proširivanje gornje ploče stola s širokim i uvećanim podlošcima napravljeni od specijalne pjenaste jezgre. Debljina podloška minimalno 100 mm. Širina minimalno 760 mm. U setu minimalno 3 para dodataka za proširenje širine i dva podloška. S integriranim fiksacijskim stezaljkama. | set | 1
38. | Potpora za rame, za montažu na bočnu šinu, podesiva po visini, s podloškom i integriranom stezaljkom. | par | 1
39. | Ploče za stopalo, s radijalnim podešavanjem, s podloškom i integriranom stezaljkom. Minimalno podešavanje širine u rasponu: 430 - 730 mm. | par | 1
40. | Remen, barijatrijski, za učvrščivanje noge u područuju bedra. Isporuka s minimalno 4 stezaljke. | par | 1
41. | Sjedna ploča, minimalnih dimenzija: 590x 155x250 cm, s podloškom i EU bočnom šinom. | kom | 1
42. | Gel podložak za glavu, za odrasle, širina maksimalno 250 mm. | kom | 1
43. | Remen za tijelo, širina x dužina minimalno: 120 x 1500 mm | kom
44. | Gel podložak za glavu, za odrasle, promjer maksimalno 200 mm. | kom | 1
45. | Kolica za dodatke, 4 kotača, 2 kočnice, prikladna za mehaničko čiščenje. | kom | 1
46. | Gel podložak za OP stol, dimenzija minimalno širina x dužina: 500 x 1800 mm. | kom | 1
47. | Mayo stolić, hidraulički, podešavanje visine u minimalnom rasponu: 990 - 1350 mm, polica dimenzije minimalno: 700 x 500 mm. | kom | 1
48. | Operacijski stolac, hidraulički, s 5 kotača, elektroprovodljiv. | kom | 1
B | OPERACIJSKI STOL ZA NEUROKIRURGIJU
1. | Mobilni, modularni, elektrohidraulični ili elektromehanički OP stol za sve zahvate u neurokirurgiji. | kom | 1
2. | Upravljanje OP stola sa kabelom spojenom daljinskom kontrolom, IC daljinskom kontrolom ili bluetooth kontrolom, ugrađenim rezervnim upravljanjem na lateralnoj (bočnoj) strani stupa baze stola, punjenje daljinske kontrole pomoću punjača i kabelom preko OP stola. Uz rad bežičnom tehnologijom (Bluetooth ili IC), isti daljinski upravljač mora raditi i žičano.
3. | Ploča stola djeljiva u minimalno 5 sekcija: ploča glave, donja ploča leđa, sjedna ploča, ploča nogu. Centralna ploča i donja ploča leđa mogu biti jedna cjelina. Širina stola minimalno 540 mm(bez EU bočnih šina). Dužina ploče stola minimalno 1960 mm (zajedno sa pločom glave i nogu).
4. | Ploča stola u potpuno izrađena bez poprečnih metalnih ojačanja što omogućuje intraoperativnu radiološku dijagnostiku, metalna ojačanja samo na bočnim rubovima ploče stola.
5. | Akumulatorska baterija koja se može puniti. Punjač baterije obavezno integriran u bazu stola. Nivo punjenja baterije monitoriran uz optički i akustički alarm.
6. | Blokiranje baze stola putem daljinske kontrole. Stol se može pomicati u prostoru pomoću motoriziranog kotača radi lakšeg transporta unutar operacijske sale.
7. | Postav pribora pomoću mehanizama s brzom spojkom.
8. | Sve podloške OP stola i pribora izrađene od kvalitetnog elektroprovodljivog materijala debljine min.8 cm, transparentne za RTG u cijeloj dužini.
9. | Elektronska zaštita kolizije opreme.
10. | Kućište baze stola, nosači, utori, zglobne veze i postranične šine izrađene u potpunosti od nehrđajučeg čelika. Poklopac rezervnog upravljanja od kompozitne plastike otporne na udarce i dezinfekcijska sredstva.
11. | Mogućnost revers postava
Elektro regulacije:
12. | Visina stola podesiva (bez podloške) u minimalnom rasponu od 580 mm ili niže do 1120 mm ili više.
13. | Lateralni nagib minimalno 25°.
14. | Kombinacija Trendeleburg/tilt(nagib) minimalno 30°/20°
15. | Trendelenburg / obrnuti Trendelenburg minimum 45°/-45°
16. | Regulacija ploča nogu pomoću ručne kontrole, minimalnom rasponu +/-90° individualno i sinkrozinirano (pojedinačno ili u paru)
17. | Regulacija nagiba ploče leđa pomoću ručne kontrole, u minimalnom rasponu +/-90° ili više.
18. | Minimalni uzdužni pomak od 460 mm.
19. | Automatska 0 pozicija.
20. | Širina stola s bočnim šinama maksimalno 590 mm.
21. | Dozvoljeno sigurno opterećenje stola minimalno 540 kg, kod transporta minimalno 300 kg.
22. | Automatsko prepoznavanje orijentacije ploče stola (normalna ili reversna) s svjetlosnim signalima na ploči stola.
23. | Operacijski stol mora biti opremljem sustavom za detekciju sudara pri svim svojim pokretima prema dolje kako bi se otkrio i izbjegao sudar i detekcijom preopterećenja putem integriranih senzora.
24. | Podešavanje brzine motoriziranih kretnji od strane korisnika, za precizno pozicioniranje. Najmanje tri različite razine brzine.
25. | Mogućnost povezivanja s software-om za nadzor i praćenje u stvarnom vremenu.
Oprema i pribor:
26. | IC ili Bluetooth daljinska kontrola, informacije o položaju i statusu operacijskog stola u stvarnom vremenu putem zaslona osjetljivog na dodir, funkcije flex, reflex i 0 poziciju, mogućnost pohrane min. 30 (memorija) pozicija OP stola. Sa mobilnom stanicom za punjenje. | set | 1
27. | Infuzijski stativ za montažu na EU bočnu šinu. Minimalno 4 kuke za ovjes. Podešavanje visine u minimalnom rasponu od 410 mm ili više. | kom | 1
28. | Anesteziološki zaslon L oblika s ekstenzijama. | set | 1
29. | Ploča leđa sa podloškom, duljina minimalno 250 mm. | kom | 2
30. | Ploča glave sa zglobom za nagibanje u rasponu +/-50° ili više, duljine min.250 mm. Sa vodilicama za rtg kasetu, podloška izrađena od specijalne pjenaste jezgre. | kom | 1
31. | Četvrodijelne ploče nogu sa dvostrukim zglobom koji omogućuje abdukciju. Duljina veća od 750 mm. Sa bočnim šinama. Mogućnost podešavanja donjeg dijela ploča nogu po visini i uklanjanja u potpunosti. | par | 1
32. | Ploča za ruku, podesiva u 3 zgloba, sa 2 trake za fiksaciju ruke, duljine min. 450 mm, montaža na bočnu šinu. | kom | 2
33. | Nosač lateralnih podupirača za tijelo. Podesiva visina i dubina, sa horizontalnim pivot pomakom. Sa kopčom za spoj na širinu. | kom | 3
34. | Podupirač za leđa, s podloškom, dimenzija minimalno: 120 x 150 mm. | kom | 1
35. | Podupirač za pubis/sternum, s podloškom, dimenzija minimalno: 85 x 85 mm. | kom | 1
36. | Lateralni podupirač s podloškom dimenzija minimalno 200x100 cm. | kom | 1
37. | Radijalna stezaljka za učvršćivanje pribora sa simultanim učvršćivanjem pribora i radijalnog podešenja. | kom | 2
38. | Gel podložak/naslon za glavu, za odrasle, za pronacijski položaj. | kom | 1
39. | Gel podložak za glavu. | kom | 1
40. | Manžeta za ruku, za montažu na EU bočnu šinu, periva | kom | 1
41. | Kolica za dodatke, 4 kotača, 2 kočnice, prikladna za mehaničko čiščenje. | kom | 1
42. | Štitinik za ruku, s podloškom od specijalne jezgraste pjene, za montažu na bočnu EU šinu. | kom | 1
43. | Gel podložak za OP stol, dimenzija minimalno širina x dužina: 500 x 1800 mm. | kom | 1
44. | Remen za tijelo, širina x dužina minimalno: 120 x 1500 mm | kom
45. | Priključni adapter za pribor za pozicinoniranje glave, za montažu na bočnu šinu, kompatibilan s držačem lubanje u vlasništvu Naručitelja. | kom | 1
46. | Mayo stolić, hidraulički, podešavanje visine u minimalnom rasponu: 990 - 1350 mm, polica dimenzije minimalno: 700 x 500 mm. | kom | 1
47. | Stolić za intrumente, dimenzija minimalno: 940 x 620 mm, dvije police. | kom | 1
48. | Operacijski stolac, hidraulički, s 5 kotača, elektroprovodljiv. | kom | 2
49. | Jastuci za pozicioniranje, 2 mala, 2 velika, 2 gel podloške za ruku, par gel podložaka za petu. | set | 1
C | OPERACIJSKI STOL ZA UROLOGIJU
1. | Mobilni, modularni, elektrohidraulični ili elektromehanički OP stol za sve zahvate u urologiji. | kom | 1
2. | Upravljanje OP stola sa kabelom spojenom daljinskom kontrolom, IC daljinskom kontrolom ili bluetooth kontrolom, ugrađenim rezervnim upravljanjem na lateralnoj (bočnoj) strani stupa baze stola, punjenje daljinske kontrole pomoću punjača i kabelom preko OP stola. Uz rad bežičnom tehnologijom (Bluetooth ili IC), isti daljinski upravljač mora raditi i žičano.
3. | Ploča stola djeljiva u minimalno 5 sekcija: ploča glave, donja ploča leđa, sjedna ploča, ploča nogu. Centralna ploča i donja ploča leđa mogu biti jedna cjelina. Širina stola minimalno 540 mm(bez EU bočnih šina). Dužina ploče stola minimalno 1960 mm (zajedno sa pločom glave i nogu).
4. | Ploča stola u potpuno izrađena bez poprečnih metalnih ojačanja što omogućuje intraoperativnu radiološku dijagnostiku, metalna ojačanja samo na bočnim rubovima ploče stola.
5. | Akumulatorska baterija koja se može puniti. Punjač baterije obavezno integriran u bazu stola. Nivo punjenja baterije monitoriran uz optički i akustički alarm.
6. | Blokiranje baze stola putem daljinske kontrole. Stol se može pomicati u prostoru pomoću motoriziranog kotača radi lakšeg transporta unutar operacijske sale.
7. | Postav pribora pomoću mehanizama s brzom spojkom.
8. | Sve podloške OP stola i pribora izrađene od kvalitetnog elektroprovodljivog materijala debljine min. 8 cm, transparentne za RTG u cijeloj dužini.
9. | Elektronska zaštita kolizije opreme.
10. | Kućište baze stola, nosači, utori, zglobne veze i postranične šine izrađene u potpunosti od nehrđajučeg čelika. Poklopac rezervnog upravljanja od kompozitne plastike otporne na udarce i dezinfekcijska sredstva.
11. | Mogućnost revers postava
12. | Elektro regulacije:
13. | Visina stola podesiva (bez podloške) u minimalnom rasponu od 580 mm ili niže do 1120 mm ili više.
14. | Lateralni nagib minimalno 25°.
15. | Kombinacija Trendeleburg/tilt(nagib) minimalno 30°/20°
16. | Trendelenburg / obrnuti Trendelenburg minimum 45°/-45°
17. | Regulacija ploča nogu pomoću ručne kontrole, u minimalnom rasponu +/-90° individualno i sinkrozinirano (pojedinačno ili u paru)
18. | Regulacija nagiba ploče leđa pomoću ručne kontrole, u minimalnom rasponu +/-90° ili više.
19. | Minimalni uzdužni pomak od 460 mm.
20. | Automatska 0 pozicija.
21. | Širina stola s bočnim šinama maksimalno 590 mm.
22. | Dozvoljeno opterećenje stola minimalno 540 kg, kod transporta minimalno 300 kg.
23. | Automatsko prepoznavanje orijentacije ploče stola (normalna ili reversna) s svjetlosnim signalima na ploči stola.
24. | Operacijski stol mora biti opremljem sustavom za detekciju sudara pri svim svojim pokretima prema dolje kako bi se otkrio i izbjegao sudar i detekcijom preopterećenja putem integriranih senzora.
25. | Podešavanje brzine motoriziranih kretnji od strane korisnika, za precizno pozicioniranje. Najmanje tri različite razine brzine.
26. | Mogućnost povezivanja s software-om za nadzor i praćenje u stvarnom vremenu.
Oprema i pribor:
27. | IC ili Bluetooth daljinska kontrola, informacije o položaju i statusu operacijskog stola u stvarnom vremenu vidljive putem zaslona osjetljivog na dodir, funkcije flex, reflex i 0 pozicija, mogućnost pohrane min. 30 (memorija) pozicija OP stola. Sa mobilnom stanicom za punjenje. | set | 1
28. | Infuzijski stativ za montažu na EU bočnu šinu. Minimalno 4 kuke za ovjes. Podešavanje visine u minimalnom rasponu od 410 mm ili više. | kom | 3
29. | Anesteziološki zaslon L oblika s ekstenzijama. | set | 1
30. | Ploča leđa sa podloškom, duljina minimalno 250 mm. | kom | 2
31. | Ploča glave sa zglobom za nagibanje u rasponu +/-50° ili više. Sa vodilicama za rtg kasetu, podloška izrađena od specijalne pjenaste jezgre. | kom | 1
32. | Četvrodijelne ploče nogu sa dvostrukim zglobom koji omogućuje abdukciju. Duljina veća od 750 mm. Sa bočnim šinama. Mogućnost podešavanja donjeg dijela ploča nogu po visini i uklanjanja u potpunosti. | par | 1
33. | Ploča za ruku, podesiva u 3 zgloba, montaža na bočnu šinu. | kom | 2
34. | Nosač lateralnih podupirača za tijelo. Podesiva visina i dubina, sa horizontalnim pivot pomakom. Sa kopčom za spoj na širinu. | kom | 3
35. | Podupirač za leđa, s podloškom. | kom | 1
36. | Podupirač za pubis/sternum, s podloškom. | kom | 1
37. | Lateralni podupirač s podloškom. | kom | 1
38. | Radijalna stezaljka za učvršćivanje pribora sa simultanim učvršćivanjem pribora i radijalnog podešenja. | kom | 5
39. | Držač za noge, Goepel verzija, montaža na EU bočnu šinu | kom | 2
40. | Sjedna ploča, s podloškom i EU bočnom šinom. | kom | 1
41. | Set za endoskopske zahvate na mokraćnom mjehuru. Set se minimalno sastoji od: 1 okvir za vođenje, 1 plastični slivnik, 1 odvodna cijev, 1 posuda za ispiranje, 1 poklopac sita, 1 sito, 2 zatezne šipke, kolica za prijevoz i skladištenje set-a. | set | 1
42. | Gel podložak za glavu, promjer minimalno 200 mm. | kom | 1
43. | Remen za tijelo, širina x dužina minimalno: 120 x 1500 mm | kom | 2
44. | Kolica za dodatke, 4 kotača, 2 kočnice, prikladna za mehaničko čiščenje. | kom | 1
45. | Gel podložak za OP stol, dimenzija minimalno širina x dužina: 500 x 1800 mm. | kom | 1
46. | Jastuk u obliku tunela, za pozicioniranje pacijenta u bočni položaj, duljine minimalno 650 mm. | kom | 1
47. | Naslon za ruku, dimenzija minimalno širina x dužina: 130 x 500 mm, podešavanje pomoću 3 zgloba. | kom | 1
48. | Mayo stolić, hidraulički, podešavanje visine u minimalnom rasponu: 990 - 1350 mm, polica dimenzije minimalno: 700 x 500 mm. | kom | 1
49. | Stolić za instrumente, dimenzija minimalno: 940 x 620 mm, dvije police. | kom | 1
50. | Operacijski stolac, hidraulički, s 5 kotača, elektroprovodljiv. | kom | 2
D | OPERACIJSKI STOL ZA POTREBE POLIKLINIKE:
1. | Mobilni OP stol sa centralnom pločom, elektrohidraulički ili elektromehanički upravljan. | komad | 1
2. | Širina stola minimalno 540 mm bez bočnih šina. Širina stola maksimalno 600 mm s bočnim šinama.
3. | Dužina ploče stola minimalno 1960 mm (zajedno s glavom, gornjom leđnom pločom, donjom leđnom pločom, zdjeličnom pločom i nogama).
4. | Upravljanje OP stola moguće sa kabelom spojenom daljinskom kontrolom, IC i/ili bluetooth daljinskom kontrolom, ugrađenim rezervnim upravljanjem na lateralnoj (bočnoj) strani stupa baze stola.
5. | Ploča stola u potpuno izrađena bez poprečnih metalnih ojačanja što omogućuje intraoperativnu radiološku dijagnostiku, metalna ojačanja samo na bočnim rubovima ploče stola.
6. | Ploča stola djeljiva u minimalno 5 sekcija: ploča glave, donja ploča leđa, centralna ploča i ploča nogu(podijeljena u dva dijela)
7. | Stabilno postolje opremljeno s minimalno četiri dvostruka stabilna elektroprovodljiva kotača. Stol se može pomicati u prostoru pomoću motoriziranog kotača radi lakšeg transporta unutar operacijske sale.
8. | Blokiranje baze stola putem daljinske kontrole.
9. | Pokrov baze stola, nosači ploča, utori, zglobne veze i bočne šine izrađeni u potpunosti od nehrđajučeg čelika.
10. | Sve podloške OP stola i pribora izrađene od kvalitetnog elektroprovodljivog materijala debljine min. 8 cm, transparentne za RTG u cijeloj dužini.
11. | Akumulatorska baterija koja se može puniti.
12. | Punjač baterije obavezno integriran u bazu stola.
13. | Nivo punjenja baterije monitoriran uz optički i akustički alarm.
14. | Postav OP ploča stola pomoću mehanizama s brzom spojkom.
15. | Rezervno upravljanje na stupu baze stola sa svim motoriziranim kretnjama kao na daljinskoj kontroli.
16. | Sustav kočenja: Prilikom zaključavanja stola, baza se spušta na pod što omogućuju stabilnost stola.
Elektro regulacije:
17. | Visina stola podesiva (bez podloške): donja granica 600 mm ili niže, gornja granica 1050 mm ili više
18. | Trendelenburg ili revers Trendelenburg minimalno +/-25°
19. | Kombinacija nagiba i Trendelenburgovog položaja minimalno 20°/25°
20. | Automatska 0 pozicija
21. | Nagib donje ploče leđa podesiv od +70° do -40° ili više
22. | Uzdužni pomak minimalno 310 mm
23. | Nagib ploča nogu podesiv min +80°/-90°
24. | Mogućnost revers postava
25. | Minimalna duljina polja za fluoroskopiju od 1600 mm ili više u kombinaciji sa specijaliziranim priborom.
26. | Dozvoljeno sigurno opterećenje stola minimalno 450 kg, nosivost kod postava pacijenta u revers postavu više od 245 kg bez ograničenja u rasponu pokreta.
Oprema i pribor:
27. | Daljinska kontrola, s ekranom osjetljivim na dodir, funkcije flex, reflex i 0 pozicija, pokazivanje statusa na ekranu, mogućnost pohrane min. 10 (memorija) pozicija OP stola. Daljinski mora raditi bežično i spojeno kabelom. Isporuka s dodatnim adapterom za punjenje daljinskog upravljača. | set | 1
28. | Ploča glave sa zglobom za nagibanje, duljine min. 250 mm. Sa vodilicama za rtg kasetu, podloška izrađena od specijalne pjenaste jezgre. Bočne šine sa obje strane ploče glave. | komad | 1
29. | Ploča leđa/sjedna ploča sa podloškom i bočnim šinama. Duljina minimalno 230 mm ili veća, sa vodilicima za RTG kasetu. | komad | 2
30. | Dvodijelne ploče nogu sa podloškama. Duljina veća od 600 mm. Radiotranslucentne. Skidanje i postavljanje ploča nogu pomoću sigurnosnog spoja (bez vijka). S bočnim šinama. | par | 1
31. | Ploča ruku, posevia po duljini i visini, duljine minimalno 45 cm | komad | 2
32. | Traka za tijelo, širina x dužina minimalno: 120 x 1400 mm, periva. | komad | 1
33. | Anesteziološki zaslon L oblika s ekstenzijama. | set | 1
34. | Radijalna stezaljka za učvršćivanje pribora sa simultanim učvršćivanjem pribora i radijalnog podešenja | komad | 3
35. | Infuzijski stup s četri kuke, podesivo po visini, integrirana stezaljka ili isporuka s dodatnom stezaljkom | komad | 1
36. | Stolić za OP zahvate na ruci, radiolucentan, podesiv po visini u minimalnom rasponu od 700 mm do 1150 mm, s podloškom i EU bočnim šinama. S uključenom potpornom šipkom. Minimalnih dimenzija Š x D: 380 mm x 840 mm. | komad | 1
37. | Gel podložak za glavu u ležećem položaju, u obliku prstena, za odrasle. | komad | 1
38. | Gel podložak za stol, duljine minimalno 1800 mm. | komad | 1
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: